公立医院改革与高质量发展示范项目—海淀感染医学中心能力提升建设项目（第11包）更正公告（第二次）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：0701-254106061022

原公告的采购项目名称：公立医院改革与高质量发展示范项目—海淀感染医学中心能力提升建设项目

首次公告日期：2025年11月10日

二、更正信息

更正事项：□采购公告√采购文件□采购结果

更正内容：

1、经采购人确认，本项目第11包第五章采购需求七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求更正为：

一、用途：用于连续监测心肌梗死、心力衰竭、急性肺水肿、各种原因导致的休克、心跳呼吸骤停、严重多发伤、多器官功能衰竭、重大手术围手术期等危重病症患者的心输出量及相关血流动力学参数，以便指导液体治疗及心血管活性药物的应用，辅助机械通气、CRRT及ECMO治疗；

二、技术需求：

1.测量方法：

1.1 原理：生物电阻抗法（不排除其他方法）；

1.2 创伤性：无创。

2. 主要参数监测范围：

2.1 每博输出量，监测范围：0–200ml；

2.2 每博输出量指数，监测范围：0-2500ml/m2；

2.3 心排量，监测范围：0.1–20 l/min；

2.4 心排量指数，监测范围：0.05-250 l/min/ m2；

2.5 心率，监测范围：30-350次/min；

2.6 胸腔液体水平，监测范围：5-100单位；

2.7 每搏输出量变异，监测范围：0-100%；

2.8 心脏功能指数，监测范围：0-1.5BSA；

2.9 左室射血时间，监测范围：100-400ms；

2.10 输氧指数，监测范围：0-3000。

3.功能需求

▲3.1 具有动态测量胸腔液体变化趋势的功能，可辅助评估肺水肿、血管渗漏及胸腔积液；

3.2 具有液体反应性、休克分型评估功能

3.2.1 包含被动抬腿试验和快速补液试验模块；

▲3.2.2 可报告心指数、每搏指数、胸腔液体水平及心功能曲线；

3.2.3 具备辅助评估心源性休克、低血容量型休克、感染性休克、过敏型休克的功能

3.3 主机有充电电池，主机有显示屏幕，可脱离工作站独立显示参数及趋势图；

3.4 主机可与床旁监护仪进行通讯，测量参数可在床旁监护仪屏幕上显示；

3.5 主机可连接工作站，对数据进行进一步分析，监测参数可以生成EXCEL表格或PDF文档保存，方便对病人病情进行研究分析。所生成报告除包含全部监测参数外，还须体现心率变律性。支持报告储存≥2000 份；

▲3.6 测量过程不受体位变化影响；体位调整时，不需要在设备端进行“体位选择”操作；可在患者水肿、CRRT、ECMO和呼吸机条件下正常监测；

3.7 传感器或电极：

▲3.7.1 无需使用专机专用耗材（无需使用设备配套耗材）也可进行数据监测；

3.7.2 传感器安放无固定位置要求，可使用在胸部或背部位置，支持俯卧位测量；

▲3.8 监测精度要求：心输出量测量结果与有创金标准对比误差≤±10%；

4.工作站配置 CPU：≥Intel i5，内存：≥16G，硬盘：≥512G，显示器：≥21英寸（出具正版操作系统证明）。

三、配置需求：

1.主机：1台、工作站：1套；

2.专用台车：1辆

3.彩色激光打印机：1台。

四、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.软件系统终身免费升级；

7.提供备用机；

8.免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

2、经采购人确认，本项目提交投标文件截止时间、开标时间更正为：2025年12月18日09时00分整（北京时间）。

3、招标文件其他内容不变。

更正日期： 2025年12月2日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市海淀医院

地    址：北京市海淀区中关村大街29号

联系方式：010-62583092

2.采购代理机构信息

名 称：中技国际招标有限公司

地 址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层

联系方式：010－81168260、010－81168697

3.项目联系方式

采购代理机构项目联系人：肖然、马建、吴萍、孙薇

电　话：010－81168260、010－81168697