第五章采购需求中标的名称六：中央监护系统（含心电监护）技术参数的变更：
1.将“▲1.2.9和▲2.2.9：支持esCCO的显示，报警设置范围包含0.5~20L/min ，esCCI的显示，报警设置范围0.5~20L/min/m2”。修改为：“▲1.2.9/▲2.2.9支持连续无创心输出量的显示，报警设置范围包含 0.5~20L/min ，连续无创心脏指数的显示，报警设置范围0.5~20L/min/m2”。
2.将“▲1.2.3和▲2.2.3：每床位可存储≥240小时全息波形回顾，趋势图，趋势数据，报警历史，和心律失常片段回顾；支持最多8通道 aEEG 趋势图保存和回顾功能”。修改为“▲1.2.3和▲2.2.3：每床位可存储≥240小时心电图波形”。
3.删除“1.2.11：支持报警项目：HR、PR、SpO2、SpO2-2、RR、APNEA、NIBP、ART、CVP、Temp、delta-Temp、Ppeak、PEEP、tcPO2、BIS、EEG等”。
4.将“1.3.8和2.3.8：NIBP监护要求：测量方法：降压法及升压法”。修改为“1.3.8和2.3.8：NIBP监护要求：测量方法”。
5.删除“1.2.14：标配遥测监护系统功能，接收频率要求：420MHz 至 472MHz，合成方式，采用空间分集双天线系统”；
6.删除“1.2.15标配遥测监护系统功能，信号频道间隔≤12.5kHz/档，接收灵敏度 ≤ 10dBμVemf”；
7.将“1.2.16标配遥测监护系统功能，具备遥测信号电场强度分析功能，可同时显示不低于8通道的电场强度变化趋势图”修改为“1.2.16标配遥测监护系统功能，具备遥测信号电场强度分析功能”。
8.删除“2.2.14标配遥测监护系统功能，接收频率要求：420MHz 至 472MHz，合成方式，采用空间分集双天线系统”；
9.删除“2.2.15标配遥测监护系统功能，信号频道间隔≤12.5kHz/档，接收灵敏度 ≤ 10dBμVemf”； 
10.将“2.2.16标配遥测监护系统功能，具备遥测信号电场强度分析功能，可同时显示不低于8通道的电场强度变化趋势图”修改为“2.2.16标配遥测监护系统功能，具备遥测信号电场强度分析功能。
11.将“1.3.8.1：测量模式：手动、自动（定时）、连续、腰麻、智能触发、静脉穿刺等和▲2.3.8.1：测量模式：手动、自动（定时）、连续、腰麻、智能触发、静脉穿刺等”修改为“1.3.8.1和▲2.3.8.1：测量模式：手动、自动（定时）、连续、智能触发等模式”。
12.删除“1.4.3“工作电压范围0.9V-1.6V”。
13.将“1.2.4可为每个床位设置不同的颜色，具备≥32种颜色可选”修改为“1.2.4可为每个床位设置不同的颜色”。
14.将“2.2.8具备暂停监护功能，并可预设不少于12个暂停监护说明，在暂停监护模式下不删除患者数据；恢复监护支持手动恢复和自动定时功能”修改为“2.2.8具备暂停监护功能，在暂停监护模式下不删除患者数据；恢复监护支持手动恢复和自动定时功能”。
15.将“2.2.11支持报警项目：HR、PR、SpO2、SpO2-2、RR、APNEA、NIBP、ART、CVP、Temp、delta-Temp、Ppeak、PEEP、tcPO2、BIS、EEG等”修改为“2.2.11支持报警项目:至少包含心率、脉率、血氧饱和度、呼吸、无创、中心静脉压、体温等”。
16.删除“2.3.11.4气道适配器死腔：成人儿童≤4mL；新生儿：≤0.5mL”。
[bookmark: _GoBack]17.将“1.4.6具备报警暂停和暂停监护按键（非触摸屏按键），可以设置暂停后恢复时间：10秒，30秒，1分钟，2分钟，3分钟；修改为1.4.6具备报警暂停和暂停监护按键”。

