文件变更明细

# 第四章 评标程序、评标方法和评标标准

二、评标标准

| 原文件 | 变更为 |
| --- | --- |

| 3.技术部分 | 基础部分（34分） | 评委根据供应商的响应文件打分: (1)第五章采购需求中列明的规格及产品描述（除*项条款外）全部满足得14分，1-3项不符合得9分，4-6项不符合得4分，其他得0分； (2)*项条款每有一项负偏离扣2分，最多扣20分。 | 3.技术部分 | 基础部分（34分） | 评委根据供应商的响应文件打分: (1)第五章采购需求中列明的规格及产品描述（除*项条款外）全部满足得14分，每有一项负偏离扣0.2分，最多扣14分。； (2)*项条款全部满足得20分,每有一项负偏离扣2分，最多扣20分。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 第五章 采购需求 |  |  |  |  |  |
| 三、技术要求 |  |  |  |  |  |

| 原文件 | 变更为 |
| --- | --- |

| 采购人拟采购设备、技术参数、数量、单项最高限价,如下： 下列产品如为生态环境部办公厅《关于印发<生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2024年版）>的通知》(环办执法〔2024〕27号）文件中列明的设备，需要同时满足该文件的技术、规格、参数等各项要求。 |  |  | 采购人拟采购设备、技术参数、数量、单项最高限价,如下： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格及产品描述 | 序号 | 名称 | 规格及产品描述 |
| 1 | 单人防护装备（安全绳、反光标识服、防护口罩） | 用于现场执法人员安全防护的 安全绳1条不短于10M、（8mm，不低于11kN拉力，钢丝内芯，配套半身安全带、八字环、金属锁扣） 反光标识服1套（印字支持定制） 防护口罩1盒。执行标准GB2626-2019（100只/盒子），KN95过滤级别。 | 1 | 单人防护装备（安全绳、反光标识服、防护口罩） | 1.用于现场执法人员安全防护的 安全绳1条不短于10M、（8mm，不低于11kN拉力，钢丝内芯，配套半身安全带、八字环、金属锁扣） 反光标识服1套（印字支持定制） 防护口罩1盒。执行标准GB2626-2019（100只），KN95过滤级别。 |
| 2 | 水质快检试剂包 | 用于废水水质快速检测，可选择试纸、比色管和试剂盒等类型，能快速定性检测pH、COD、氨氮、总磷、总氮及常用重金属等指标。 氨氮检测试纸（0-20mg/l 10次/盒）×4 COD检测试剂盒（ 0-250mg/l 50次/盒）×4 磷测定试剂盒（0-1mg/l 25次/盒）×4 总氮比色管（0-100mg/L 50次/盒）×4 ph检测试纸（0-14pH 100次/盒）×4 重金属试剂盒（铅/镉/汞）（"铅0-1mg/l，镉0-0.5mg/l）×4 汞（0-0.5mg/l 20次/盒）×4 六价铬试剂盒（0-1mg/l 25次/盒）×4 附件（滴管/检测瓶等）×4 配套便携试剂箱×1 | 2 | 水质快检试剂包 | 1.用于废水水质快速检测，可选择试纸和试剂盒等类型，能快速定性检测pH、COD、氨氮、总磷、总氮及常用重金属等指标。 氨氮检测试纸（0-20mg/l）40次检测量 COD检测试剂盒（ 0-250mg/l ）200次检测量 磷测定试剂盒（0-1mg/l）100次检测量 总氮测定试剂盒（0-100mg/L）200次检测量 ph检测试纸（0-14pH）400次检测量 重金属试剂盒（铅/镉/汞）（"铅0-1mg/l，镉0-0.5mg/l） 汞（0-0.5mg/l）80次检测量 六价铬试剂盒（0-1mg/l）100次检测量 附件（滴管/检测瓶等）×4套 配套便携试剂箱×1 |
| 3 | 手持式光离子化检测仪(PID) | 1.支持多种传感器，多传感器、多种检测模式。 2.支持多气体浓度动态曲线同时显示和详情显示，方便用户观测污染物变化。 3.内置气体数据库，方便使用者选择，使检测结果更准确。 4.气体传感器模块化设计，可根据需求搭配自行安装相应的传感器模块，无需进行配置，即插即用。 5.默认泵吸式测量方式，方便狭小空间采样便于查找泄漏点，可定制扩散式。 6.实时测量大气压、环境温度、环境相对湿度等参数。 7.内置大容量锂电池，可连续工作8小时。 8.Type-c充电接口，普通手机充电器即可给仪器充电。 9.直流5V供电方案，具有仪器供电和电池充电管理双功能。 10.采用不低于4英寸高亮触摸液晶屏，图文显示、操作更便捷。 11.可独立设置不同种类有毒有害气体的限值：TWA、STEL、MAC。 12.仪器报警后提示相应的处理方式以及应急预案。 13.具有umol/mol和mg/m3双单位换算功能。 14.具备蓝牙功能，可连接蓝牙高速低噪音微型打印机，支持无线蓝牙打印模式。 15.手持式，体积小重量轻，操作简单。 16.配备可调节挂绳，预防仪器跌落损坏。 17.提供USB接口，可U盘导出数据，便于后期数据记录处理。 18.USB支持DC5V/2A直流输出可临时作为应急电源使用（用于非防爆场所）。 19.内置GPS定位模块，定位准确并可自动授时。 20.内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理。 21.可选配激光颗粒物传感器，可实时检测PM1/PM2.5/PM10/TSP颗粒物浓度。 22.可选配通信模块，实现数据4G传输功能（用于非防爆场所）。 23.可选配进气嘴延长管，采样测量更灵活便捷。 *24.外壳防护等级不低于IP66（提供具有CMA标识的检测报告扫描件作为佐证） | 3 | 手持式光离子化检测仪(PID) | 1.支持多种传感器，多传感器、多种检测模式。 2.支持多气体浓度动态曲线同时显示和详情显示，方便用户观测污染物变化。 3.内置气体数据库，方便使用者选择，使检测结果更准确。 4.气体传感器模块化设计，可根据需求搭配自行安装相应的传感器模块，无需进行配置，即插即用。 5.默认泵吸式测量方式，方便狭小空间采样便于查找泄漏点，可定制扩散式。 6.实时测量大气压、环境温度、环境相对湿度等参数。 7.内置大容量锂电池，可连续工作8小时。 8.Type-c充电接口，普通手机充电器即可给仪器充电。 9.直流5V供电方案，具有仪器供电和电池充电管理双功能。 10.采用不低于4英寸高亮触摸液晶屏，图文显示、操作更便捷。 11.可独立设置不同种类有毒有害气体的限值：TWA、STEL、MAC。 12.仪器报警后提示相应的处理方式以及应急预案。 13.具有umol/mol和mg/m3双单位换算功能。 14.具备蓝牙功能，可连接蓝牙高速低噪音微型打印机，支持无线蓝牙打印模式。 15.手持式，体积小重量轻，操作简单。 16.配备可调节挂绳，预防仪器跌落损坏。 17.提供USB接口，可U盘导出数据，便于后期数据记录处理。 18.USB支持DC5V/2A直流输出可临时作为应急电源使用（用于非防爆场所）。 19.内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理。 20.可选配激光颗粒物传感器，可实时检测PM1/PM2.5/PM10/TSP颗粒物浓度。 21.可选配通信模块，实现数据4G传输功能（用于非防爆场所）。 22.可选配进气嘴延长管，采样测量更灵活便捷。 *23.外壳防护等级不低于IP55（提供具有CMA标识的检测报告扫描件作为佐证） |
| 6 | 水样采样设备 | 采样间隔：1min～9999min可设 留样瓶数：12瓶 单次留样样量：10ml～1000ml 采样瓶容量：1000ml 水样保存：具备水样冷藏功能（0～4℃） 留样量误差：±10%（留样200ml时） 等比例留样量误差：±10% 内置采样泵吸程：≥8米 水平采样距离：≥60米 水样保存温度：0℃～4℃（±1.5℃） 管路系统气密性：≤-0.07MPa 平均无故障连续运行时间：≥1440h/次 绝缘阻抗：＞20MΩ 模拟接口：4mA～20mA 数字量输入接口：开关量、RS485 流量测量接入形式：流量计模拟信号 工作温度：10℃～40℃ 工作湿度：≤85%RH | 6 | 水样采样设备 | 1.采样间隔：1min～9999min可设 2.留样瓶数：12瓶 单次留样样量：10ml～1000ml 留样量误差：±10%（留样200ml时） 等比例留样量误差：±10% 水样保存温度：0℃～4℃（±1.5℃） 3.内置采样泵吸程：≥8米 水平采样距离：≥60米 管路系统气密性：≤-0.07MPa 平均无故障连续运行时间：≥1440h/次 4.绝缘阻抗：＞20MΩ 模拟接口：4mA～20mA 数字量输入接口：开关量、RS485 流量测量接入形式：流量计模拟信号 5.工作温度：10℃～40℃ 工作湿度：≤85%RH |
| 8 | 对讲机(可含防爆功能) | 1.频率范围：支持UHF（涵盖400-470MH或350-400MHz等频段）、或VHF（136-174MHz频段）通信。(= 2.信道容量：不低于1000。 3.区域设置：支持多区域设置，每个区域可容纳一定数量信道。 4.电源：配备大容量防爆锂电池，不同容量电池在开启/关闭定位等不同工作模式下，具备相应时长续航能力。 5.外形尺寸：便于携带，含天线与电池重量适中。 6.显示屏：配备清晰可读的OLED或LCD显示屏，满足信息显示需求。 7.防爆等级：达到相关防爆标准，适应特定危险环境使用。 8.接收灵敏度：模拟与数字模式下灵敏度满足专业通信要求，保证信号接收清晰。 9.邻道选择性、互调、杂散响应抑制、阻塞等接收指标：达到专业通信设备性能标准，确保复杂信号环境下正常接收。 10.音频性能：额定音频输出功率、失真度、响应等符合专业音频播放要求。 11.发射调制方式：支持合适的FM调制方式，满足不同频段通信需求。 12.数字发射调制：支持4FSK等数字调制方式，保障数字通信质量。 13.发射调制限制、交流声与噪声、额定功率、音频响应等：符合专业发射性能标准。 14.工作与存储温度：适应较宽温度范围，满足不同环境下使用与存储。 15.EMC与防尘防水：具备良好电磁兼容性，防尘防水等级高，适应恶劣环境。 16.湿度、冲击和振动适应性：能在潮湿、有冲击振动环境下稳定工作。 17.定位功能：支持北斗卫星定位系统 | 8 | 对讲机(含防爆功能) | 1.频率范围：支持UHF（涵盖400-470MH或350-400MHz等频段）、或VHF（136-174MHz频段）通信。(= 2.信道容量：不低于1000。 3.区域设置：支持多区域设置，每个区域可容纳一定数量信道。 4.电源：配备大容量防爆锂电池，不同容量电池在不同工作模式下，具备相应时长续航能力。 5.外形尺寸：便于携带，含天线与电池重量适中。 6.显示屏：配备清晰可读的OLED或LCD显示屏，满足信息显示需求。 7.防爆等级：达到相关防爆标准，适应特定危险环境使用。 8.接收灵敏度：模拟与数字模式下灵敏度满足专业通信要求，保证信号接收清晰。 9.邻道选择性、互调、杂散响应抑制、阻塞等接收指标：达到专业通信设备性能标准，确保复杂信号环境下正常接收。 10.音频性能：额定音频输出功率、失真度、响应等符合专业音频播放要求。 11.发射调制方式：支持合适的FM调制方式，满足不同频段通信需求。 12.数字发射调制：支持4FSK等数字调制方式，保障数字通信质量。 13.发射调制限制、交流声与噪声、额定功率、音频响应等：符合专业发射性能标准。 14.工作与存储温度：适应较宽温度范围，满足不同环境下使用与存储。 15.EMC与防尘防水：具备良好电磁兼容性，防尘防水等级高，适应恶劣环境。 16.湿度、冲击和振动适应性：能在潮湿、有冲击振动环境下稳定工作。 |
| 9 | 热成像仪 | 1.测温量程：量程1：-20～150℃、量程2:0～650℃ *2.精度：±2℃或读数的±2%（环境温度10～35℃物体温度＞0℃）（提供计量证书扫描件作为佐证） 3.测量校正：辐射率、反射温度 4.热灵敏度NETD：小于0.05℃@+30℃/50mK 5.图像帧率：不低于50Hz 6.焦距：不低于7.5mm 7.探测器/工作波长：采用非制冷型微测辐射热计/至少包括8-14um 8.红外分辨率：不低于384x288像素 9.LCD显示器：不小于3.5寸彩色LCD,640X480像素触摸屏 10.图像文件格式：标准JPEG或者HIR文件 11.内置数字相机：不低于150万像素 | 9 | 热成像仪 | 1.测温量程：量程1：-20～150℃、量程2:0～650℃ *2.精度：±2℃或读数的±2%（环境温度10～35℃物体温度＞0℃）（提供检定或校准证书扫描件作为佐证） 3.测量校正：辐射率、反射温度 4.热灵敏度NETD：小于0.05℃@+30℃/50mK 5.图像帧率：不低于50Hz 6.焦距：不低于7.5mm 7.探测器/工作波长：采用非制冷型微测辐射热计/至少包括8-14um 8.红外分辨率：不低于384x288像素 9.LCD显示器：不小于3.5寸彩色LCD,640X480像素触摸屏 10.图像文件格式：标准JPEG或者HIR文件 11.内置数字相机：不低于150万像素 |
| 10 | 多参数气体检测仪 | 1.分体式设计，配备智能终端 2.设备具备计量器具型式批准证书，应涵盖的气体项目包含：氧气（O2）、一氧化氮（NO）、二氧化氮（NO2）、硫化氢（H2S）、二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、甲烷（CH4）、二氧化硫(SO2) 3.终端与主机可以无线通讯 4.高亮触摸液晶屏，不低于5.0英寸 5.气体传感器模块化设计，气体传感器可选，数量不低于20种 6.气体模块之间为快接设计，无需手动拆卸螺丝进行连接 7.可快速开展检测工作，无需从箱包中取出 8.大气压、环境温度、环境相对湿度可实时测量 9.预留气象参数接口，可外接气象检测仪 10.内置锂电池，可连续工作不低于10小时，电池可更换 11.标准Type-C充电接口，支持交、直流两种供电方式 12.自带报警灯提示 13.自带震动报警功能 14.可选配蓝牙打印机打印数据 15.可选配激光颗粒物传感器，实时检测PM1/PM2.5/PM10/TSP颗粒物浓度 16.可选配通信模块，实现数据4G传输功能 17.可搭载无人机进行走航检测 *18.防护等级不低于IP65（提供相应证书扫描件作为佐证） *19.主机防爆等级不低于Ex d ib ⅡB T3 Gb（提供相应证书扫描件作为佐证） 20.终端防爆等级不低于Ex ib ⅡC T4 Gb 21.数据存储量不低于4000组 *22.设备具备静电放电抗扰能力(提供静电放电抗扰度检测报告扫描件作为佐证) | 10 | 多参数气体检测仪 | 1.分体式设计，配备智能终端 2.应涵盖的气体项目包含：氧气（O2）、一氧化氮（NO）、二氧化氮（NO2）、硫化氢（H2S）、二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、甲烷（CH4）、二氧化硫(SO2)、氨气、氯气、TVOC 法定型式批准目录中的参数应具备计量器具型式批准证书 3.终端与主机可以无线通讯 4.高亮触摸液晶屏，不低于5.0英寸 5.气体传感器模块化设计，气体传感器可选，数量不低于20种 6.气体模块之间为快接设计，无需手动拆卸螺丝进行连接 7.可快速开展检测工作，无需从箱包中取出 8.大气压、环境温度、环境相对湿度可实时测量 9.预留气象参数接口，可外接气象检测仪 10.内置锂电池，可连续工作不低于10小时，电池可更换 11.标准Type-C充电接口，支持交、直流两种供电方式 12.自带报警灯提示 13.自带震动报警功能 14.可选配蓝牙打印机打印数据 15.可选配激光颗粒物传感器，实时检测PM1/PM2.5/PM10/TSP颗粒物浓度 16.可选配通信模块，实现数据4G传输功能 17.可搭载无人机进行走航检测 *18.防护等级不低于IP55（提供相应证书扫描件作为佐证） *19.主机防爆等级不低于Ex d ib ⅡB T3 Gb（提供相应证书扫描件作为佐证） 20.终端防爆等级不低于Ex ib ⅡC T4 Gb 21.数据存储量不低于4000组 *22.设备具备静电放电抗扰能力(提供静电放电抗扰度检测报告扫描件作为佐证) |
| 11 | 便携式氢火焰离子化检测仪(FID) | 1.采用催化氧化+FID原理 2.配备内置固态金属氢化物储氢瓶，安装方式为方便安装的插接式，氢气量可持续使用8小时以上 3.内置载气瓶，单次充气持续使用12小时以上 4.全气路采用EPC控制，内置双定量环 5.测量过程及数据报表中有谱图、趋势图，可查看总烃、甲烷的峰高或峰面积（需提供相应界面照片等证明材料） 6.主机内置氧气传感器，可直测烟气含氧量（需提供相应设备照片等证明材料） 7.内置无线模块，可与工况检测设备无线通讯，方便掌握烟气工况信息 *8.外壳防护等级不低于IP55（需提供相关证书或检验报告扫描件作为佐证） 9.内置锂电池，电量不低于12Ah 10.配置伴热管线，有一体式电气混接插头 11.内置气密性检测功能，可一键检测系统气密性（需提供相应界面照片） 12.采样文件支持二维码展示，通过软件扫码即可获取文件内容 13.测量范围（以甲烷计）：甲烷(0～30000)mg/m3，总烃(0～30000)mg/m3 14.线性误差：甲烷≤±2.0%F.S.，总烃≤±2.0%F.S. 15.检出限（以碳计）：甲烷≤0.07mg/m3，总烃≤0.07mg/m3 16.分析周期：不大于1min 17.取样管温度：(120～180)℃ 18.重复性：RSD≤2% 19.转化效率：≥99.9%（以丙烷计） 20.预热时间：≤20min 21.氧气浓度：量程范围（0～30）%分辨率0.1%示值误差不超过±5%，重复性：≤2% | 11 | 便携式氢火焰离子化检测仪(FID) | 1.采用GC-FID原理 2.配备内置固态金属氢化物储氢瓶，安装方式为方便安装的插接式，氢气量可持续使用8小时以上 3.内置载气瓶，单次充气持续使用12小时以上 4.全气路采用EPC控制，内置双定量环 5.测量过程及数据报表中有谱图、趋势图，可查看总烃、甲烷的峰高或峰面积（需提供相应界面照片等证明材料） 6.主机内置氧气传感器，可直测烟气含氧量（需提供相应设备照片等证明材料） 7.内置无线模块，可与工况检测设备无线通讯，方便掌握烟气工况信息 *8.外壳防护等级不低于IP55（需提供相关证书或检验报告扫描件作为佐证） 9.内置锂电池，电量不低于12Ah 10.配置伴热管线，有一体式电气混接插头 11.内置气密性检测功能，可一键检测系统气密性（需提供相应界面照片） 12.测量范围（以甲烷计）：甲烷(0～30000)mg/m3，总烃(0～30000)mg/m3 13.线性误差：甲烷≤±2.0%F.S.，总烃≤±2.0%F.S. 14.检出限（以碳计）：甲烷≤0.07mg/m3，总烃≤0.07mg/m3 15.分析周期：不大于1min 16.取样管温度：(120～180)℃ 17.重复性：RSD≤2% 18.预热时间：≤20min 19.氧气浓度：量程范围（0～30）%分辨率0.1%示值误差不超过±5%，重复性：≤2% |
| 12 | 红外热成像气体泄漏检测仪 | 1.仪器采用高精度制冷型红外探测器，可远程非接触红外成像，主要应用于VOCs气体泄漏检测，能够快速发现、排查泄漏点，可在需防爆环境中使用操作。 *2.防爆等级：不低于Ex ic nC op is IIC T6 Gc（提供防爆证扫描件作为佐证） *3.主机防护等级：不低于IP67（提供检测报告扫描件作为佐证） *4.塑料安全箱防护等级：不低于IP67（提供检测报告扫描件作为佐证） 5.调色板：≥18种 6.最小成像距离：≤0.5m 7.热灵敏度（NETD）：≤10mK@25℃ 8.可见光摄像头参数：不低于1600万像素高分辨率可见光摄像头 9.探测灵敏度：不高于0.001mL/s 10.双工作波段：（3.2～3.5）µm 11.测温范围：（-40～+500）℃ 12.测温精度：±1°C（-10-100°C之间），±2%（＞+100°C或＜-10°C） 13.采用进口高精度制冷型红外探测器，成像精度高 14.触摸屏：可翻转旋转彩色触摸显示屏不低于5英寸（1920×1080像素） 15.寻像器：OLED 16.具备可旋转目镜、侧屏及高分辨可翻转可旋转触摸屏三通道输出 17.手柄：可旋转角度不低于225° 18.具备红外、可见光、双光融合、边缘增强等多种成像模式 19.支持手动调焦、数字连续变焦及自动对焦功能 20.电池供电≥3.5小时电池座充具备电池电量显示功能。 21.定位：单北斗或多模 22.具备HDMI、存储卡、USB等接口 23.可探测气体：甲烷、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、甲醇、乙醇、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、己烷、庚烷、辛烷、乙烯、丙烯、1-戊烯、异戊二烯、丁酮、甲基异丁基（甲）酮、甲基异丁酮等 24.具有红外线图像和视频存储功能、可见光图像和视频存储功能。 25.采用安卓系统，中文操作界面，具备触摸屏和实体按键操作。 26.可翻转可旋转触摸屏设置于仪器顶部，便于操作可观测 *27.设备功能、检出限（气体灵敏度）、噪声（制冷器运行噪声）、高温、低温、碰撞等满足需求（提供检测报告扫描件作为佐证） | 12 | 红外热成像气体泄漏检测仪 | 1.仪器采用高精度制冷型红外探测器，可远程非接触红外成像，主要应用于VOCs气体泄漏检测，能够快速发现、排查泄漏点，可在需防爆环境中使用操作。 *2.防爆等级：不低于Ex ic nC op is IIC T4 Gc（提供防爆证扫描件作为佐证） *3.主机防护等级：不低于IP55（提供检测报告扫描件作为佐证） *4.安全箱防护等级：不低于IP55（提供检测报告扫描件作为佐证） 5.调色板：≥12种 6.最小成像距离：≤0.5m 7.热灵敏度（NETD）：≤10mK@25℃ 8.可见光摄像头参数：不低于1600万像素高分辨率可见光摄像头 9.探测灵敏度：不高于0.001mL/s 10.双工作波段：（3.2～3.5）µm 11.测温范围：（-40～+500）℃ 12.测温精度：±1°C（-10-100°C之间），±2%（＞+100°C或＜-10°C） 13.采用进口高精度制冷型红外探测器，成像精度高 14.触摸屏：彩色触摸显示屏不低于5英寸（1920×1080像素） 15.寻像器：OLED 16.具备可旋转目镜、侧屏及高分辨可翻转可旋转触摸屏三通道输出 17.具备红外、可见光、双光融合、边缘增强等多种成像模式 18.支持手动调焦、数字连续变焦及自动对焦功能 19.电池供电≥3.5小时电池座充具备电池电量显示功能。 20.定位：支持北斗定位 21.具备HDMI、存储卡、USB等接口 22.可探测气体：甲烷、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、甲醇、乙醇、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、己烷、庚烷、辛烷、乙烯、丙烯、1-戊烯、异戊二烯、丁酮、甲基异丁基（甲）酮、甲基异丁酮等 23.具有红外线图像和视频存储功能、可见光图像和视频存储功能。 24.采用中文操作界面，具备触摸屏和实体按键操作。 *25.设备功能、检出限（气体灵敏度）、噪声（制冷器运行噪声）、高温、低温、碰撞等满足需求（提供检测报告扫描件作为佐证） |
| 13 | 移动源执法监测设备(在用车尾气检测仪、车用尿素检定仪、通用车载诊断仪(OBD)、工业内窥镜等) | 内窥镜要求： 一、管线系统 探头直径：包括6.0mm/4.0mm 摄像头像素：≥100万 抓拍图片分辨率：≥720P 录像回放分辨率：≥720P 景深：不小于15mm-120mm 视场角：≥90° 视向：直视 光源：前置光源 亮度等级：可循环调节 有效工作长度：包括1.5m/3.0m 管线材质：TPU合金管 持久使用装置：插入管和手柄连接用80mm缓冲保护装置 弯曲方向：360°全向弯曲 弯曲角度：≥190° 二、主机系统 显示器：液晶显示器 自动关机：可设置 拍照/录像功能：具备一键拍照录像，同时设备能支持照片、视频的回放 拍照/录像文件格式：支持jpg、mov 图像旋转：0°、180°、镜像 缩放：三档缩放 冻结：图像一键快速冻结 成像设置：亮度、对比度、锐度可调节 日期标签：开启后可将日期直接邮戳于照片、视频中 日期设置：编辑调整设备日期 WiFi无线图传：可通过移动终端app无线访问设备视频数据 温度显示（选配）：温度实时显示、高温报警 兼容性：手持一体化设计，可拔插兼容更换不同直径/长度/视向的插入管系统 端口：HDMI、音频输出、Type-C 产品重量：≤0.75kg（含电池） 连续工作时间：可实时电量显示，连续工作时间≥6h（常温条件下） 防护等级：主机不低于IP54，管线不低于IP68 尿素检定仪要求： 一、检测性能参数 （一）尿素检测 测量范围：不低于25-38% 分辨率：不高于0.1 测量精度：不低于±0.2 （二）折射率检测 测量范围：不低于1.3330-1.4098 分辨率不高于：0.0001 测量精度：不低于±0.0005 二、环境及使用限制 使用湿度：＜90% 使用海拔：＜2000m 使用温度：不低于0℃（32℉）-40℃（104℉） 储存温度：不低于-10℃（14℉）-50℃（122℉） | 13 | 移动源执法监测设备(车用尿素检测仪、工业内窥镜等) | 内窥镜要求： 一、管线系统 1.探头直径：包括6.0mm/4.0mm 摄像头像素：≥100万 抓拍图片分辨率：≥720P 录像回放分辨率：≥720P 景深：不小于15mm-120mm 视场角：≥90° 视向：直视 光源：前置光源 亮度等级：可循环调节 有效工作长度：包括1.5m/3.0m 2.管线材质：TPU合金管 持久使用装置：插入管和手柄连接用80mm缓冲保护装置 弯曲方向：360°全向弯曲 弯曲角度：≥190° 二、主机系统 1.显示器：液晶显示器 自动关机：可设置 拍照/录像功能：具备一键拍照录像，同时设备能支持照片、视频的回放 拍照/录像文件格式：支持jpg、mov 图像旋转：0°、180°、镜像 缩放：三档缩放 冻结：图像一键快速冻结 成像设置：亮度、对比度、锐度可调节 2.日期标签：开启后可将日期直接邮戳于照片、视频中 日期设置：编辑调整设备日期 3.WiFi无线图传：可通过移动终端app无线访问设备视频数据 温度显示（选配）：温度实时显示、高温报警 兼容性：手持一体化设计，可拔插兼容更换不同直径/长度/视向的插入管系统 端口：HDMI、音频输出、Type-C 产品重量：≤0.75kg（含电池） 4.连续工作时间：可实时电量显示，连续工作时间≥6h（常温条件下） 5.防护等级：主机不低于IP54，管线不低于IP68 尿素检测仪要求： 一、检测性能参数 1.尿素检测 测量范围：不低于25-38% 分辨率：不高于0.1 测量精度：不低于±0.2 2.折射率检测 测量范围：不低于1.3330-1.4098 分辨率不高于：0.0001 测量精度：不低于±0.0005 二、环境及使用限制 1.使用湿度：＜90% RH 使用海拔：＜2000m 使用温度：不低于0℃（32℉）-40℃（104℉） 储存温度：不低于-10℃（14℉）-50℃（122℉） |
| 序号 | 名称 | 单价报价最高限价（元） | 序号 | 名称 | 单价报价最高限价（元） |
| 16 | 定制化综合信息采集工作站 | 520600.00 | 16 | 定制化综合信息采集工作站 | 520600.00 （其中实现与市级调度平台对接的最高限价为100000.00） |
| 技术要求备注中 |  | 每年需第三方机构或省级及以上计量院出具计量、鉴定或校准证书等，三年共4次。 | 技术要求备注中 |  | 每年需第三方机构或省级及以上计量院出具计量、检定或校准证书等，三年共4次。 |