# 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为北京市羊坊店医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型、小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5. 投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 关节镜系统 | 1 | 套 | 否 |
| 2 | 2-1 | 全自动清洗消毒机 | 1 | 台 | 否 |
| 3 | 3-1 | 超声波治疗仪 | 2 | 台 | 否 |
|  | 3-2 | 盆底磁刺激治疗仪 | 1 | 台 | 否 |
|  | 3-3 | 脑机接口治疗仪 | 1 | 套 | 否 |
| 4 | 4-1 | 脑机柔性外骨骼康复机器人 | 1 | 台 | 否 |
| 5 | 5-1 | 彩超盆底三维探头 | 1 | 套 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订后30个工作日内；

2、采购项目（标的）交付的地点：北京市羊坊店医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

1.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应在国内设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应，并提供原厂维修配件明细表及报价单。

2.投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

3.投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

4.投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

5.投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

6.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

7.在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

8.巡检及质控：提供不少于4次/年的定期巡检服务，询问了解设备运行状况，及时解决问题，并提供书面报告留采购人备案。对核心易损部件进行常规备件准备和检查，以保证有突发情况下的及时应对。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 保修 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 关节镜系统 | 1、整机质保期≥5年，手术器械质保期≥5年；提供原厂家保修承诺，在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 2、一个月内出现非人为质量问题提供换货； 3、软件系统终身免费升级。 |
| 2 | 2-1 | 全自动清洗消毒机 | 1、设备安装涉及到的水、电、气等基建改造等费用均由设备方负责。 2、设备连接院内追溯系统，费用由设备方负责。 3、验收：清洗机清洗、消毒温度及A0值检测合格为止。 4、质保期≥5年，自验收合格日起。 |
| 3 | 3-1 | 超声波治疗仪 | 质保期：≥5年。 |
|  | 3-2 | 盆底磁刺激治疗仪 | 质保期：≥5年。 |
|  | 3-3 | 脑机接口治疗仪 | 质保期：≥5年。 |
| 4 | 4-1 | 脑机柔性外骨骼康复机器人 | 1、质保期：≥5年。 2、质保期后维修只收配件与材料费，不收人工费。 |
| 5 | 5-1 | 彩超盆底三维探头 | 质保期：≥1年。 |

五、采购标的物验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3. 投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包	 品目1-1 关节镜系统

数量：1套

一、技术参数：

（一）摄像主机：

▲1、同时可处理白光和荧光图像信号。

▲2、2D模式可处理最高分辨率≥3840×2160的视频图像。

3、具备黑白荧光、白光荧光实时融合模式。

4、荧光亮度具备标准、增强、自定义模式。

5、具有图像增强及优化功能。

6、具有数字放大功能，放大倍数≥2倍。

7、色调多种可选。

8、具备2D及3D视频录制功能，录像分辨率3840×2160、1920×1080可选，录制格式至少包括MP4。

9、摄像主机可控制白光亮度和激光强度。

10、液晶触摸显示屏≥7英寸。

11、摄像主机可连接脚踏开关，通过脚踏实现拍照和录像功能。

12、视频输出端口：HDMI、12G-SDI、DP、DVI。

13、具备USB接口，可通过 USB 端口进行动态视频采集和静态图片输出。

（二）4K荧光摄像头：

1、采集矩阵：≥3840×2160。

▲2、荧光图像采集具备独立的CMOS芯片。

3、荧光响应动态范围≥20dB。

4、摄像头自定义功能按键≥3个，可定义功能包括白平衡调节、白光亮度调节、录像、拍照、色调调节、增强模式、图像缩放、荧光模式。

▲5、摄像头防水等级：IPX8，可高温高压蒸汽灭菌、低温等离子灭菌。

6、医用设备电气安全：CF级别I类防护。

（三）4K摄像头：

1、采集矩阵：≥3840×2160。

2、摄像头自定义功能按键≥3个，可定义功能包括白平衡调节、白光亮度调节、录像、拍照、色调调节、增强模式、图像缩放。

3、摄像头防水等级：IPX8，可高温高压蒸汽灭菌、低温等离子灭菌。

4、医用设备电气安全：CF级别I类防护。

（四）冷光源：

▲1、具有白光照明和荧光照明模式。

2、白光照明：

2.1、光源：白光LED，工作寿命≥30000h；

2.2、输出最大总光通量：≥600lm。

3、荧光照明模式：

3.1、近红外激光和白光同时输出；

3.2、激光光源步长：805±50nm；

3.3、具有双重出光防护功能，未插入光纤时光源不输出光。

4、冷光源可通过数据通信线连接摄像主机，可查看冷光源的设备状态，包括使用时长、光源温度、光源功率等。

5、冷光源与摄像主机连接后，摄像主机可对冷光源实施联动控制，根据摄像头感光强度自动调节光源亮度，亮度等级≥20级可调。

6、具有一键待机功能。

7、具备液晶触摸显示屏，可控制光源开启及待机。

（五）导光束：

1、直径≥4.5mm、长度≥300cm，可传输可见光及近红外光。

（六）监视器：

1、彩色液晶显示器≥32英寸；分辨率≥3840×2160。

（七）4K荧光胸腹腔内窥镜：

▲1、可传输近红外激光和白光图像。

2、视向焦：30°；视野角≥75°。

3、直径≤10mm。

（八）气腹机：

1、压力设定范围5-25mmHg，最大流量≤40L/min，具有过压报警及自动排气安全功能，具有加温功能，减少内镜起雾现象。

（九）台车：

1、具备万向支臂，高度可调节，可360°旋转，可支持安装2个大屏幕显示器，最大承重≥20kg。

2、载物托架可调节高度。

3、配备六孔电源插线板。

（十）关节镜：

1、视向角30°。

2、景深：4mm～50mm。

3、直径：4mm；工作长度≥175mm。

4、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料，蓝宝石镜头。

5、可高温高压、低温等离子灭菌。

6、配有转换接头，可与STORZ、OLYmmPUS、WOLF、ACmmI等所有主流导光束连接。

（十一）动力系统：

1、主机：1台。

1.1、参数设置方式：可通过主机操控面板或液晶触摸屏；

1.2、最高转速40000～70000rpm≥3档可调；

1.3、持续输出扭矩：≥20mN·m。

2、手柄：1把。

2.1、可适配手柄种类≥2种，可任选；

2.2、刨削手柄可高温高压灭菌。

3、脚踏：可控制正反转、手机切换、档位变换、无级调速；防水级别IPX8。

4、配备膝关节刨刀头5个（长：130mm×粗：4.0mm，双面齿）、磨头：5个(130mm×5.5mm带鞘圆柱形磨头)，（130mm×5.5mm带鞘圆球形磨头）规格任选。

（十二）等离子射频手术系统：

1、主机：

1.1、工作频率：100kHz±10%，最大输出功率≥300W；

1.2、最大工作温度：≤70℃；

1.3、具有射频消融功能（双极射频电极消融）和等离子消融切割功能；

1.4、工作模式：消融切割、凝固止血；

1.5、具有内镜下切割消融和止血功能；

1.6、等离子汽化切割：≥9档可调；等离子凝固止血：≥9档可调；

1.7、可自动识别刀头，根据刀头自动选择默认能量；可存储电极常用参数；

1.8、具备自动保护功能，可连续监控能量输出，并且在出现瞬间峰值电流时自动暂停能量输出，当刀头回复到安全距离后，可自动持续工作；

1.9、具备故障报警提示功能。

2、电极：

2.1、采用双极或多级设计，无需接负极板使用；

2.2、等离子刀头：5个（45度关节刀头）；5个（90度关节刀头）。

（十三）膝关节器械：

1、右反咬篮钳：（材质：S46910医用不锈钢、头部左侧后咬，咬切面2.4mm，工作长度120mm）；数量：1把。

2、左反咬篮钳：（材质：S46910医用不锈钢、头部右侧后咬，咬切面2.4mm，工作长度120mm）；数量：1把。

3、直卵圆口篮钳：（材质：S46910医用不锈钢、头部直圆口，咬切面4.4mm，工作长度120mm）；数量：1把。

4、大口游离体抓钳：（材质：S46910医用不锈钢、头部1+2齿，直径4mm，工作长度120mm）；数量：1把。

5、鸭嘴钳：上翘10°；（材质：S46910医用不锈钢、头部上翘，咬切面3.2mm，工作长度120mm）；数量：1把。

6、鸭嘴钳：（材质：S46910医用不锈钢、头部上翘，杆部左弯，咬切面3.2mm，工作长度120mm）；数量：1把。

7、鸭嘴钳：（材质：S46910医用不锈钢、头部上翘，杆部右弯，咬切面3.2mm，工作长度120mm）；数量：1把。

8、软骨锥：（材质：S46910医用不锈钢、头部角度40°，直径5mm，工作长度160mm）；数量：1把。

9、软骨锥（材质：S46910医用不锈钢、头部角度80°，直径5mm，工作长度160mm）；数量：1把。

10.软骨锥（材质：S46910医用不锈钢、头部角度60°，直径5mm，工作长度160mm）；数量：1把。

（十四）交叉韧带传统重建工具：

1、定位器手柄：材质：S46910医用不锈钢，DLC涂层，配合定位钩使用；数量：1把。

2、定位器套筒：导向针，材质：S46910医用不锈钢，DLC涂层，配合手柄使用；数量：1个。

3、前叉点对点定位钩：材质：S46910医用不锈钢，DLC涂层，配把手使用；数量：1个。

4、后叉胫骨定位钩：材质：S46910医用不锈钢，DLC涂层，配把手使用；数量：1个。

5、后叉股骨定位钩：材质：S46910医用不锈钢，DLC涂层，配把手使用；数量：1个。

6、测深尺：材质：S46910医用不锈钢、直径3.5mm，工作长度255mm，刻度距：2mm；数量：1把。

7、韧带测量器：材质：S46910医用不锈钢，阳极氧化涂层、16孔，4.5mm-12mm；闭口；数量：1个。

8、闭口取腱器：材质：S46910医用不锈钢，直径：7mm；长度：≥400mm；数量：1把。

9、空心钻头：股骨钻，材质：S46910医用不锈钢，直径：4.5 mm～10mm≥10种，可任选；数量：10个。

10、空心球头钻：胫骨钻，材质：S46910医用不锈钢，直径：4.5 mm～10mm≥10种，可任选；数量：10个。

11、韧带工作台：材质：S46910医用不锈钢，配套软组织夹使用；数量：1个。

12、软组织夹：材质：S46910医用不锈钢，配套韧带工作台使用；数量：1个。

13、导丝：（镍钛合金）；直径≤1.2mm；长度≥450mm；数量：1条。

14、导针：材质：S46910医用不锈钢，带孔，尖角；直径≤2.3mm；长度≥35cm；数量：1支。

15、导针：材质：S46910医用不锈钢，带孔，直径≤2.3mm；长度≥31cm；数量：1支。

16、膝推结器：材质：S46910医用不锈钢，直径3.2mm，工作长度160mm；数量：1件。

17、肌腱刮板：材质：S46910医用不锈钢，8孔，5.5-9mm，半圆形；数量：1个。

18、股骨导向器：材质：S46910医用不锈钢，经前内入路；直径：5mm、6mm、7mm可任选；数量：3件。

19、界面螺钉改锥：材质：S46910医用不锈钢，6-10mm；数量：1把。

20、PCL保护器：材质：S46910医用不锈钢，直径10mm，工作长度115mm；数量：1件。

（十五）肩关节器械：

1、探钩：材质：S46910医用不锈钢，直径：3mm；数量：1个。

2、骨锤：材质：S46910医用不锈钢，工作端直径16mm；数量：2把。

3、推线叉：材质：S46910医用不锈钢，直径3.2mm，工作长度160mm；数量：1把。

4、抓线钳：材质：S46910医用不锈钢、直径4mm，工作长度160mm；数量：1把。

5、组织抓线钳：材质：S46910医用不锈钢、直径4mm，工作长度160mm；数量：1把。

6、开口线剪：材质：S46910医用不锈钢、直径3.2mm，工作长度160mm；数量：1把。

7、戳枪：材质：S46910医用不锈钢、直径2.7mm，工作长度160mm；直；数量：1把。

8、戳枪：材质：S46910医用不锈钢、直径2.7mm，工作长度160mm；直；数量：1把。

9、过线器（缝合钩）：材质：S46910医用不锈钢、直径4mm，工作长度150mm；45°右弯、45°左弯、90°直型可任选；数量：3个。

10、肩袖过线器：材质：S46910医用不锈钢，枪型，单枪快速过线，缝合抓线一体设计，直径4mm，工作长度170mm；数量：1件。

11、导丝：（镍钛合金）；直径≤1.2mm；长度≥450mm；数量：1条。

12、大缝线拉钩：材质：S46910医用不锈钢，直径3.2mm，工作长度210mm；数量：1个。

13、探钩：材质：S46910医用不锈钢；直径：5mm；数量：1个。

14、骨锉：材质：S46910医用不锈钢、头部6.5mm，工作长度160mm；双面；数量：1把。

15、骨刀：材质：S46910医用不锈钢、直径5mm，工作长度160mm；上弯、下弯，角度15°，35°可任选；数量：4把。

16、骨刮匙：材质：S46910医用不锈钢、直径4.2mm，工作长度160mm；双面；数量：1把。

17、推结器：材质：S46910医用不锈钢，直径3.2mm，工作长度160mm；数量：1件。

18、交换棒：材质：S46910医用不锈钢；直径：3.2mm；长度≥160mm；数量：1根。

二、主要配置：

1、摄像主机：1台。

2、4K荧光摄像头：1个。

3、4K摄像头：1个

4、冷光源：1台。

5、导光束：3条。

6、监视器：1台。

7、4K荧光胸腹腔内窥镜：2根。

8、气腹机：1台。

9、台车：1辆。

10、关节镜：2根。

11、动力系统：1套。

12、等离子射频手术系统：1套。

13、膝关节器械：1套。

14、交叉韧带传统重建工具：1套

15、肩关节器械：1套。

第2包	 品目2-1 全自动清洗消毒机

数量：1台

- 主要用途：

1、用于手术器械、玻璃器皿、麻醉器械、塑料制品、管腔、腔镜器械的清洗消毒干燥。

二、技术参数：

（一）快速式清洗消毒器：

1、结构、材质：

1.1、外形尺寸（长×宽×高）：≤1300×1000×2050mm；

1.2、清洗舱尺寸（长×宽×高）：≥650×800×900mm。

▲1.3、总容积：≥530L；

1.4、工作舱材质：304不锈钢；

1.5、设备装有调平装置；

1.6、主体保温：≥5mm保温棉；

1.7、密封门：

1.7.1、钢化中空玻璃密封门，双门互锁；

▲1.7.2、自动上下开门，具备防夹手装置和过载保护装置。

2、控制系统：

2.1、PLC控制，一键式启动至结束全过程自动完成。

2.2、装载门与卸载门各装≥7英寸液晶触摸显示屏，可以开关装载门和卸载门、设置和运行程序、可显示温度、清洗时间，可查看报警记录和各阶段的运行时间。

2.3、运行程序：清洗程序≥5种；自定义程序≥10个。

2.4、内置打印机，可打印整个清洗过程各项数据，包括模式名称、清洗日期、A0 值数据、各阶段清洗时间和结束状态等信息。

2.5、在设备的装载侧与卸载侧均具备紧急停止装置，在设备发生故障时能进行紧急断电。

2.6、温度传感器：PT100，环境温度变化引起的误差≤0.08℃。

2.7、则酶不足、水压异常、风压异常、高低温箱进水超时、装载与卸载门故障、水加热与风加热超出保护值时报警功能；报警方式：声音报警、显示屏提示报警信息。

3、水喷淋系统：

3.1、旋转喷臂≥5个（普通器械4层），用于腔镜类清洗≥3个；各层均配备旋转喷臂，旋转臂具备喷孔；

3.2、水循环泵：最大流量≥1100L/min；

3.3、循环泵进水口装有过滤网。

4、通风系统：

4.1、高压风机：最大流量≥270L/min；最大压强≥270Pa，可持续向清洗舱中通入流动空气；

4.2、进风口过滤器：高效过滤器，过滤效率≥H14；颗粒直径0.3μm；

5、高低温水箱：

5.1、整机采用高低温分开供水的方式，低温水箱提前加热到40度左右；高温水箱加热到90度左右；

5.2、加热系统：加热管针对储 水仓中的纯水进行加热，为喷淋冲洗提供热源；加热翅片为进风口提供热源，在干燥阶段起到快速干燥器械的作用。

6、自动清洗消毒器工作噪声≤75dB(A)。

7、工作条件：

7.1、电源：AC 380V±10%；50Hz±2%；功率：≤40kVA；

7.2、进水温度：5℃～40℃。

8、搬运小车材质：304不锈钢。

（二）工作站：

1、CPU：≥Cortex-A7 ；内存≥128M；硬盘≥128M；彩色液晶显示器≥7英寸；打印机：黑白热敏打印机。

2、具备清洗溯源软件。

三、主要配置：

1、快速式清洗消毒器主机：1台。

2、标准托盘（480×245×50mm）：12个。

3、搬运小车：3辆。

4、标准清洗架：1个。

5、腔镜清洗架：1个。

6、润滑油（高效浓缩润滑剂）：2瓶。

7、清洗酶（高效多酶清洗液）：1桶。

8、无指纹水：1瓶。

9、工作站：1套。

10、手动切割机1台

第3包	 品目3-1 超声波治疗仪

数量：2台

一、技术参数：

（一）主机

1、液晶触摸显示屏≥4英寸，分辨率(像素)：≥480×250，中文操作界面。

2、输出模式：连续输出和脉冲输出。

3、脉冲输出模式：

3.1、频率：≥3档可选，最低≤20Hz，最高≥100Hz；

3.2、占空比：5%～80%范围≥5挡可调。

4、有效声强调节范围：连续输出模式，0～2W/cm²；脉冲输出模式：0～3W/cm²。

5、声工作频率：单头可实现双频输出(1MHz±10%、3MHz±10%)。

6、治疗时间设置范围：0～30min。

7、内置处方≥25个；可以保存≥20个自定义处方。

8、当超声治疗头没有足够的表面接触到患者时(＜几何面积的65%)，治疗中断，同时治疗计时中断。

9、主机尺寸：≤25cm×20cm×10cm(W×D×H)；重量：≤1kg。

（二）超声治疗头：

1、配备5cm²±10%手持式超声治疗头2个，重量：≤500g。

▲2、探头为防浸式设计，可用于水下治疗。

二、主要配置：

1、超声波治疗仪主机：1台。

2、超声治疗头：2个。

3、超声头支架组件：1套。

4、耦合剂(≥250 mL)：1瓶。

第3包	 品目3-2 盆底磁刺激治疗仪

数量：1台

一、技术参数：

（一）主机：

▲1、可用于盆底磁刺激治疗，要求医疗器械注册证适用范围包含盆底磁刺激。

2、一体式可推移整机结构。

3、具备盆底组合刺激模式。

4、最大磁场强度：1.5T～6T。

5、输出频率：0-100Hz可调；调节步长≤0.1Hz@频率0～1Hz，≤1Hz@频率1～100Hz时。

6、脉冲宽度：340μs±10%。

7、磁感应强度最大变化率：30kT/s～200kT/s。

8、脉冲上升时间：30μs～60μs之间。

9、冷却系统：具有液冷系统和风冷系统。

10、控制系统：

10.1、液晶触摸显示屏≥20英寸，可设置刺激强度、刺激频率、刺激时间、间歇时间、工作时间、重复周期；

10.2、具备专家电子处方；

10.3、具备数据库管理功能，可实现病例存储、查询、分析及管理、打印 (可自定义编辑)；

10.4、实时监控并显示流速状态，检测到流速过低，停机保护并显示停机故障原因；

10.5、刺激线圈温度≥41℃，停机保护并显示停机故障原因；机身温度≥71℃，停机保护并显示停机故障原因。

（二）刺激线圈：

1、支持开机状态下热插拔。

2、配备盆底专用刺激线圈，可实现盆底刺激、骶神经刺激。

（三）盆底治疗椅：

1、盆底磁座椅为皮质，配备盆底治疗椅可电动调节，可放平至≥180°。

二、配置清单：

1、盆底主机（含盆底治疗软件）：1台。

2、盆底刺激线圈：1个。

3、盆底治疗躺椅：1个。

第3包	 品目3-3 脑机接口治疗仪

数量：1套

一、技术参数：

（一）脑机接口康复训练系统：

▲1、主要功能：采集脑电信号、分析解码运动意识，控制肌电生物反馈仪刺激手、上肢、下肢进行运动，实现闭环式主动神经康复训练。

2、脑电信号采集器：

2.1、脑电信号采集器为≥16通道；

2.2、脑电输出信号的频率准确度为±5%；

2.3、脑电输出信号的幅频特性为（5～30Hz），最大允许相对偏差为-10%～+5%；

2.4、脑电控制器的输入阻抗不小于1MΩ；

2.5、分析解码运动意图准确率≥90%；

2.6、设备需将患者康复训练数据按接口要求上传至脑血管病智能辅助诊疗决策平台，并实现数据展示；

2.7、系统软件能够存储患者数据，如：脑电数据、病史、治疗记录等；

2.8、系统能够进行不同训练难易程度选择；

2.9、系统能够自动积累患者训练数据和模型更新；

2.10、系统能够对患者的恢复情况等进行评估，并给出评估报告；

2.11、系统具有VR虚拟现实引导功能；

▲2.12、具有脑控电刺激模式。

3、数据采集、分析、控制工作站：

3.1、CPU：i7或以上性能；内存≥16G；硬盘≥240G；彩色液晶显示屏≥23.8英寸，1台打印机：黑白激光打印机；

3.2、分析解码运动意图准确率≥90%；

3.3、可存储患者数据，包括脑电数据、病史、治疗记录等；

3.4、可选择训练难易程度；

3.5、将患者康复训练数据上传至脑血管病智能辅助诊疗决策平台，并实现数据显示。

4、肌电生物反馈系统：

4.1、电刺激电流强度：0～100mA；调节步长≤1mA；

4.2、电刺激频率调节范围：1～160Hz；

4.3、电流刺激脉宽：50～500μs。

（二）手功能康复训练系统：

1、主要功能：采集脑电信号，分析解码运动意识，控制机械手带动手部运动，实现闭环式主动神经康复训练。

2、脑电信号采集器：

2.1、脑电控制器为≥16通道；

2.2、脑电输出信号的频率准确度为±10%；

2.3、脑电输出信号的幅频特性为（5～30Hz），最大允许相对偏差为-15%～+15%；

2.4、脑电控制器的输入阻抗不小于1MΩ。

3、数据采集、分析、控制工作站：

3.1、CPU：i7或以上性能；内存≥16G；硬盘≥240G；彩色液晶显示屏≥23.8英寸。

3.2、具有精康复训练功能，能够实现指康复、腕部康复、尺桡偏康复。

3.3、具有脑控外骨骼康复模式；

3.4、分析解码运动意图准确率≥90%；

3.5、可将患者康复训练数据按接口要求上传至脑血管病智能辅助诊疗决策平台，并实现数据展示。

3.6、脑电输出信号的频率误差：不超过±10%；

3.7、脑电输出信号的幅频特性：最大允许相对偏差为-15%～+15%@5～30Hz。

（三）脑电控制治疗帽：

1、脑电采集器通道≥16通道。

（四）机械手：

1、可实现手指、腕部≥15个自由度的康复训练。

▲2、机械手驱动电机：≥6个。

3、运动速度：手指≤6mm/s，腕部≤0.2rad/s。

4、机械手驱动力：

4.1、食指、中指、无名指、小拇指的末指端：最大推力，20N±10%；最大拉力，20N±10%；

4.2、拇指末指端：最大推力，40N±10%；最大拉力，40N±10%；

4.3、食指、中指、无名指、小拇指的中指端：最大推力，40N±10%；最大拉力，40N±10%；

4.4、腕部摆动杆最远端：最大推力，20N±10%；最大拉力，20N±10%；

4.5、机械手工作噪声：≤60dB(A)@1米远处。

5、机械手手指、腕部关节活动范围：

5.1、小拇指、无名指、中指、食指、大拇指关节(掌指关节)最大活动角度≥35°误差：不超过±10°；

5.2、腕部摆动最大活动角度≥35°，误差：不超过±10°；

5.3、医生端可选择训练部位与控制。

（五）功能性电刺激仪：

1、通道数：≥3通道。

（六）移动工作站：

1、运行内存≥8GB 内存存储≥2128GB。

二、主要配置：

▲脑机接口康复训练系统1台、手功能康复训练系统1台、移动工作站1台、脑电控制治疗帽2个、功能性电刺激仪2台、扣式连接线2根、机械手2个、电极贴片1包、保险管2个。

第4包	 品目4-1 脑机柔性外骨骼康复机器人

数量：1台

一、技术参数：

（一）脑电信号采集系统：

▲1、采集通道数量：≥8通道。

2、信号传输方式：有线、无线双模式连接脑电信号分析处理系统；丢包率：≤5%。

3、交流阻抗≥2.5 kΩ·cm2@10Hz。

4、直流失调电压：≥30mV。

5、电位漂移≤5mV@10min。

6、各个通道最大采样率≥250Hz，采样频率≥3种可选。

7、盐水电极，无需导电胶、电阻≤5Ω。

8、具备50Hz、62.5Hz±2.5 Hz陷波滤波器和0.5Hz～30Hz带通滤波器。

（二）脑电信号分析与处理系统：

1、CPU I7或以上；内存≥8G:硬盘≥256G;彩色液晶显示屏≥23.8英寸。

2、可实时采集、显示输入的波形数据和脑电数据分析结果，并能回放保存数据。

3、具备带通滤波器和中值滤波器。

4、测量功能：

4.1、可生成具备电压和时间为坐标的波形图；

4.2、具备阻抗测试工具，可测量和提示各个通道的阻抗值。

5、工作模式：

5.1、具有脑机模式和非脑机模式；

▲5.2、脑机模式：患者佩戴脑电帽，通过运动想象驱动设备运动，只有检测到患者运动意图机器才会启动运行；若患者长时间没有运动想象，机器会停止运转；

5.3、非脑机模式：可以通过电机带动用户进行下肢的被动运动。

▲6、可设定训练参数，脑电难度等级设定范围：1～15级。

7、可以进行脑功能评估，包括运动想象评分、脑电热力图、脑电数值及对称性。

▲8、基础科研模块：对实验目标进行行为训练、造模并开展基础实验，用电极采集目标对象皮层脑电信号进行基础分析研究。

9、脑电信号命令发放频率≥10Hz。脑电信号命令发放到设备时间＜500ms；

10、脑电记录盒：

▲10.1、共模抑制比：≥98dB；

10.2、时间间隔误差：不超过±2%；

10.3、输入阻抗：≥10MΩ。

（三）驱动器：

1、重量≤2.5KG；

2、驱动源≥2000mAH、电压≤48V， 使用时间≥4h，充电时间≤2h；

3、具备紧急按钮。

（四）柔性外骨骼：

1、适用人群：身高范围，155cm～190cm、体重范围≤95kg、足底鞋码范围：34～44码。

2、踝关节运动角度：最大跖屈角度≥35°，最大背屈角度≥25°；误差：不超过±2.5°。

3、最大行走步速：≥60步/min。

▲4、背屈和跖屈助力输出调节范围：0～100N。

5、配置IMU传感器、拉力传感器、压力传感器、角度传感器。

6、具备开机自检、低电量提示功能。

7、设备净重（含足托）：≤4kg。

二、主要配置：

1、脑电信号采集系统：1套。

1.1、无创脑电帽套装：1套。

1.2、脑电采集器：1个。

1.3、软胶保护套：1个。

1.4、数据线：1条。

2、脑电信号分析与处理系统：1套。

3、驱动器（包括驱动器背带、电池、动力线束）：1套。

4、柔性外骨骼：1套。

5、关节绑带：3条。

6、充电器：1套。

第5包	 品目5-1 彩超盆底三维探头

数量：1套

一、技术参数：

1、适用设备：飞利浦超声，型号EPIQ 5。

▲2、探头类型：单晶（或纯净波）凸阵容积探头。

▲3、探头频率范围：2～9MHz。

4、阵元数：≥190。

▲5、4D模式最高帧频：≥20容积帧/s。

6、三维视野扇角：≥100°×80°、二维最大视野扇角：≥100°。

7、扫查面宽度：≥50mm。

▲8、配置三维马达板。

▲9、配置三维软件、三维定量软件、造影成像软件、微血流成像软件、感兴趣区域定量软件。