品目10-1：麻醉机(大手术室用)

一、技术参数

▲1、适用于成人、儿童、新生儿。

2、配置≥4个辅助电源接口

3、具有RJ45接口、RS-232接口、视频信号接口、USB接口。

4、机架具备刹车系统。

5、彩色触摸显示屏≥15英寸

6、具备工作台照明光

7、标配氧气、空气两气源,快速充氧范围

8、电子流量计（可直接显示氧浓度、空气或笑气和总流量）

9、具备备用机械流量计。

▲10、配备高频喷射通气

11、配置双麻醉罐位，配备同一生产厂家的七氟醚挥发罐。

12、一体化集成呼吸回路

13、回路部件（包括流量传感器）可以耐受高温高压消毒

14、内置双流量传感器，分别在吸入端、呼出端，流量传感器可自行校准。

15、具备智能回路识别报警系统；具备可视化报警功能；具备自动报警限功能

16、电动电控呼吸机

▲17、提供手动／控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG）和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、、CPAP/PSV、手动通气。

18、潮气量设置范围：10ml-1500 ml

19、呼吸频率：4-80次／分钟

20、压力限制范围：10-80cmH20

21、电子PEEP，显示屏设置

22、具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能。

23、具备心脏旁流模式，且旁流模式可在手动通气模式和机控通气模式下启动

24、配备膨肺功能

25、配备主动排污系统

26、具备三级声光报警功能

27、彩色电容触摸屏，可同屏显示波形和呼吸环图

28、自动设置报警限值功能

29、标配模块：AG麻醉气体模块、呼末C02模块

30、配置监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性、弹性、驱动压、机械能；麻醉气体分析（N20，EtC02，自动识别多种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，F-V）监测；

31、同屏幕显示多通道波形：压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，CO2或麻醉气体浓度波形等。

32、全自检或部分自检功能，具备图示化自检功能，系统自检失败时提醒出错原因。

33、可连接监护仪，输注泵。

34、可扩展连接支持设备。

二、配置：单台

1、主机、主机架：1套

2、气源：1套，氧、空两种气源，管道气源压力监测，附加吸氧装置。

3、支臂：1套，麻醉显示屏支臂，手动皮囊支臂

4、排污组件：1套

5、呼吸回路：钠石灰罐组件：1套

6、双挥发罐位：1套，七氟醚挥发罐。

7、呼吸模式：VCV，CPAP/PSV ，PCV，PCV-VG， SIMV-VC，SIMV-PC

8、肺功能环：1个

9、肺复张＆保持

10、传感器：1个

11、目标控制麻醉

12、麻醉软件：1套

13、高频通气装置：1套

三、售后服务

1、质保期;产品自安装调试验收之日起5年，厂家负责终生维护。并进行每年2次的保养服务。

2、开机率≥95 %，设备发生故障，工程师12 小时内到达现场，24 小时内解决问题，否则提供周转用设备，不耽误院方的正常工作。

3、在中国境内有相应的零配件保税库，保证10年以上的供应期。并以优惠的价格提供零配件及消耗品，保证常用消耗品在当地有现货。

4、设备到货后，卖方派有经验的专家来医院进行安装、调试及试运行，正常运行后卖方工程技术人员应出具合格数据，供买方验收、备案。

5、工程技术人员到院培训，并负责对买方技术人员、操作人员进行技术培训，内容包括设备操作、维护、及简单的维修，直至技术人员、操作人员能熟练掌握为止。

6、卖方应提供有关设备性能主机、附件的清单及分项报价；为便于设备操作的任何其他附件都应列出，并提供分项报价

7、设备升级时，卖方应优先免费为买方提供升级软件。

品目10-2：麻醉机(日间手术室用)

一、技术参数

1、适用于成人、儿童、新生儿麻醉

2、后备电池使用时间≥90分钟

3、标配双气源：空气、氧气气源及接口

4、氧气低压时报警，具有经鼻高流量给氧功能

5、电子气体混合技术，通过压力和温度双传感器控制

6、快速充氧范围≥25L／min

7、电子流量计，氧气、空气流量分别显示

8、挥发罐：标配2个挥发罐位，标配1个七氟醚挥发罐；

9、低回路容积，可快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度。

10、所有回路模块可拆卸、安装，且无泄漏。

11、所有模块均可耐受高温高压灭菌消毒，有AGSS废气回收系统。

12、智能回路系统，能识别和显示回路类型、呼吸模式以及二氧化碳吸收罐状态

13、支持术中更换钠石灰

14、配备附加吸氧功能，无需开机即可给病人吸氧

15、气动电控呼吸机，可直观观察病人的呼吸状态

16、触摸显示屏，可旋转及可调节倾斜度；当触屏失灵，手动可调

17、自动检测挥发罐状态，提示低压漏气情况，回路漏气量<50ml/min

18、通气模式：VCV、PCV、SIMV、手动通气、PEEP、PSVPro

19、呼吸频率范围：4-100次／分钟

20、吸呼比：2:1到1:8

21、最大吸气流速：≥120 L／min＋新鲜气体流量

22、有压力限制范围

23、PEEP 范围可逐级调节

24、双流量传感器，具备流量静态以及动态实时自动补偿功能

25、具有排污系统

26、监测参数：吸入氧、空气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压、实时压力时间、流速时间呼吸波形描记、呼末二氧化碳浓度、麻醉气体使用浓度监测。

27、潮气量监测范围：5-1500ml

28、智能报警设置，具有氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息等报警参数

29、高精度流量传感器，最小潮气量监测值≤20ml

30、吸入和呼出端双高精度流量传感器，保证流量自动实时补偿

二、配置：单台

1、主机、触摸屏、主机架、刹车：1套

2、气源：1套，氧、空两种气源，管道气源压力监测，附加吸氧装置。

3、支臂：1套，麻醉显示屏支臂，手动皮囊支臂

4、废弃排放系统：1套

5、呼吸回路：钠石灰罐组件：1套

6、双罐位挥发罐：1套，七氟醚挥发罐，七氟醚加药器

7、多种呼吸模式

8、肺功能环：1给

9、肺复张＆保持

10、传感器：1个

11、氧电池

三、售后服务

1、质保期：产品自安装调试验收之日起5年，厂家负责终生维护。并进行每年2次的保养服务。

2、开机率≥95 %，设备发生故障，工程师12 小时内到达现场，24 小时内解决问题，否则提供周转用设备，不耽误院方的正常工作。

3、设备到货后，卖方派有经验的专家来医院进行安装、调试及试运行，正常运行后卖方工程技术人员应出具合格数据，供买方验收、备案。

4、工程技术人员到院培训，并负责对买方技术人员、操作人员进行技术培训，内容包括设备操作、维护、及简单的维修，直至技术人员、操作人员能熟练掌握为止。

5、设备升级时，卖方应优先免费为买方提供升级软件。

品目10-3：多参数监护仪(日间手术室用)

适用范围：成人、小儿及新生儿围术期监测。

一、技术参数

1、监护仪主机和屏幕为分体插件式，模块插件槽位≥8个。

2、采用电容触摸屏。

3、内置高能锂电池。

4、≥4个USB接口，HDMI接口，具有带屏幕的多参数转运监测模块，前后双屏可同时显示与操作。

5、基本功能模块可监测心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温、双有创监测等。

▲6、配备呼末二氧化碳、肌松监测模块、BIS模块。

7、支持≥20种心律失常分析。

8、提供ST段分析功能及160小时趋势回顾。

9、双有创压力、体温同时监测、具有多种心电模式。

二、配置：单台

1、监护仪主机：1台。

2、扩展插件槽：1个。

3、参数模块：1个。

4、电极片：1片。

5、一体式抗除颤心电导联线：1根。

6、血压袖套，导管：1套。

7、指夹血氧探头（可换探头）：1个。

8、国标电源线：1根。

9、网线：1根。

三、售后服务

1、产品自安装调试验收之日起。厂家负责终生维护。并进行每年2次的保养服务。

2、开机率≥95 %，24小时热线服务，设备发生故障，工程师在接到通知后4小时内到达现场，24 小时内解决问题，否则提供周转用设备，不耽误院方的正常工作。

3、在中国境内有相应的零配件保税库，保证10年以上的供应期。并以市场统一供货价的50%优惠价格及时提供零配件及消耗品，保证常用消耗品在当地有现货。

4、设备到货后，卖方派有经验的专家来医院进行安装、调试及试运行，正常运行后卖方工程技术人员应出具合格数据，供买方验收、备案。

5、工程技术人员到院培训，并负责对买方技术人员、操作人员进行技术培训，内容包括设备操作、维护、及简单的维修，直至技术人员、操作人员能熟练掌握为止。

6、卖方应提供有关设备性能主机、附件的清单及分项报价；为便于设备操作的任何其他附件都应列出，并提供分项报价

7、设备升级时，卖方应优先免费为买方提供升级软件。

品目10-4：婴儿辐射台

一、技术参数

1、控温系统：手控、肤温、预热

2、四面有挡板

3、具有故障报警提示：断电、传感器、数据偏差、超温、设置等

4、具有拍片盒，无需移动新生儿

5、具有肤温传感器

6、具有急救复苏装置

7、可触式显示屏

8、肤温控制范围：32-42℃

9、肤温控制精度：≤0.5℃

▲10、具有输氧装置、低压吸引装置、血氧饱和度装置

11、可测体重

二、配置：单台

1、辐射保暖台：1台

2、控制面板：1个

3、拍片盒：1个

4、挡板：4块

5、传感器：1只

6、报警指示灯：1个

7、急救复苏装置：1套

8、集液瓶：1个

9、床垫：1张

三、售后服务

1、安排技术人员进行仪器使用培训，至操作人员掌握为止

2、24小时提供维修及故障排除指导，如不能即可排除应在24小时内到场维修

3、如遇返厂维修时应有替换仪器保证正常运行

4、除人为损坏外，如有故障应免费进行更换配件及维修

品目10-5：卡式炉

一、技术参数

1、灭菌时间:整个灭菌过程≤10分钟。

2、采用微电脑控制技术，液晶显示，触摸屏控制。

3、具有温度、压力、时间、运行状态、故障报警液晶显示。

4、灭菌程序：裸漏器械程序、包装器械程序、非金属器械程序、干燥程序（可单独选干燥程序），含S级灭菌程序（非包裹中空器械循环、包裹中空器械循环、橡胶及塑料循环），N级灭菌程序（非包裹实心器械循环）。

▲5、灭菌参数、灭菌记录、灭菌报警数字化保存，可U盘、打印机方式输出。可记录灭菌人员、锅炉、锅次。

6、置换、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动运行.

7、内置蒸汽发生器。

8、标配打印机，可打印日期、时间、过程参数。

9、可选：灭菌温度134/121 ；。

10、超温自动保护装置:盒体温度超过设定温度，系统自动切断加热电源，并显示报警。

11、蒸汽发生器的多重控制与保护:超温保护热电偶控制，超压自动泄压。

12、双重超压保护:

12.1自动泄压的安全阀，压力超过设计压力，安全阀开启释放压力;

12.2超压自动保护压力超过设定压力，自动排汽泄压，显示报警。

13、电子电路安全装置:交流主回路带短路保护器，直流控制回路带过压过载保护。

14、设计压力:0.28Mpa。

15、设计温度:142℃。

16、最高工作压力:0.23MPa	。

17、温度显示精度：0.1℃。

18、腔体材料:不锈钢。

二、配置：单台

1、含加长卡盒：2个。

2、器械支架（卡盒内）：1个。

三、售后服务要求：

1、设备免费安装、调试，以多种方式培训设备操作使用者，提供相关文件资料。

2、产品自调试通过系统验收合格之日起三年内免费保修服务，在保修期内发生故障的，经鉴定确属质量问题，厂家负责免费修理，并免费提供配件。设备保修期满后，终身优惠维护。

3、为用户提供备品备件，如果由于配件不能及时提供或由于设备本身故障而影响用户正常消毒使用，造成的损失费用由供应商承担(由于用户水、电、汽的供应问题和操作人员误操作造成设备不能正常使用由用户自己承担)。

4、设备出现故障，维修人员携带有关配件在24小时内到位，定期回访，及时发现和解决问题。

5、进行售前、售中、售后的技术服务和技术咨询，提供指导，设备在使用过程中，长期地进行技术支持，帮助用户解决使用中遇到的技术问题，当客户通过信函、传真、或电话等形式提出维修、技术改造要求时，技术部确定处理方法，尽快予以答复。

6、提供技术培训和学习交流的机会，以便熟练掌握设备的原理及操作维护。

品目10-6：负极板回路

一、技术参数

1、适用于成人及儿童，双面，双路。

2、有通用的转换接口，可以同各种型号电刀匹配。

3、标注材质

二、售后服务要求

1、提供仪器设备的安装、调试、培训.

2、质保期内，属质量问题应负责更换新产品。质保期内，定期提供设备保养检测；三次更换不合格可要求退货。

3、报修后，及时提供解决方案。

品目10-7：电外科设备

一、技术参数

1、电磁兼容I组A类

2、设备输入功率：≤1100VA  最大输出功率：≥350W

3、软组织闭合：≥120W

4、具备氩气自动/手动清路功能

5、具备气路堵塞保护功能：当气路发生堵塞时，控制器自动停止输出

6、具备中性电极连接状态检测功能

7、氩气输出流速≥5L/min

8、氩气输入可检测压力

9、供气：标准气瓶，充装容量≥9.5Mpa

10、氩气纯度：≥99.99%

11、氢气流速调节精度：0.1L/min

12、具有单极纯切、混切、喷凝、柔凝、强凝功能

▲13、双极等离子电切、双极等离子电凝

二、配置：单台

1、主机：1套（含脚踏）

2、专用推车：1辆

3、电切内窥镜：1套

4、专用双极电极：1套

5、与主机同品牌腔镜用闭合切割钳、冲洗器：1套

6、一次性冲洗管路：1根

7、中性电极：1支

8、中性电极连接电缆：1根

9、一次性电刀笔：1支

三、售后服务

1、产品自安装调试验收之日起。厂家负责终生维护。并进行每年1次的保养

2、设备发生故障，工程师2小时内响应。4小时到达现场，不能解决问题，提供备用机，不耽误院方工作

3、过质保期，以优惠的价格提供零配件及消耗品，保证有现货。不收取维修费。

4、设备安装后，工程师到院进行安装、调试及运行，按照医院要求进行操作培训直至操作人员能熟练掌握为止

5、随机附产品中文说明书、简明操作流程卡(含维修资料)

6、软件终身免费升级