# 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为北京市羊坊店医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型、小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5. 投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 上肢医用康复训练仪 | 1 | 否 |
| 2 | 2-1 | 四肢联动康复训练器 | 3 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订后30个工作日内；

2、采购项目（标的）交付的地点：北京市羊坊店医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

1.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应在国内设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应，并提供原厂维修配件明细表及报价单。

2.投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

3.投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

4.投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

5.投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

6.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

7.在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

8.巡检及质控：提供不少于4次/年的定期巡检服务，询问了解设备运行状况，及时解决问题，并提供书面报告留采购人备案。对核心易损部件进行常规备件准备和检查，以保证有突发情况下的及时应对。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 保修 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 上肢医用康复训练仪 | 质保期：为调试验收合格后不少于5年。 |
| 2 | 2-1 | 四肢联动康复训练器 | 质保期：为调试验收合格后不少于5年。 |

五、采购标的物验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3. 投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包	 品目1-1 上肢医用康复训练仪

数量：1台/套

一、技术参数

1.产品是基于伺服系统驱动的7自由度的末端控制式上肢康复设备，采用线驱传动方式，搭配混合串并联杆结构，并应用轻量化的碳纤维材料，最小化机器人自身运动过程中的惯量和摩擦力。

▲2.基于使用者的三维活动范围评估数据，可进行包含肩关节前屈后伸、肩关节内收外展、肩关节内旋外旋、肘关节屈曲伸展，以及PNF运动动作等上肢复合运动动作。并且可以结合实物进行上肢的日常生活活动(ADL)训练。

3.末端执行器具备三个主动旋转自由度，控制手柄同时支持基于无级调节的三轴锁止模式，满足不同的训练角度。

4.可提供0~2kg 的动态上肢重力补偿，并且可以在评估及训练过程中实时调整重力补偿值大小，调整步进为0.1kg。

▲5.三维空间上肢活动范围评估:包括上肢的主动活动范围(AROM)评估、被动活动范围(PROM)评估，可以实时渲染三维活动范围。在报告中体现活动范围的三视图，并可导出生成 PDF 报告保存或打印。

▲6.基于阻抗运动控制原理，支持被动、助力、主动、抗阻训训练模式。

7.被动训练的速度范围：2.5~12.5cm/s，误差+0.5cm/s，5级可调；助力训练的助力≤30N，5级可调;主动训练的摩擦力≤10N， 5级可调;抗阻训练的阻力≤30N，5级可调。

8.提供上肢运动协调能力、认知训练，结合多种力学环境，可以提供模拟阻尼、弹性、粘滞、障碍物等力学效果。

▲9.训练动作参数包含≥24种上肢康复训练常用预设轨迹动作，满足不同上肢康复阶段的用户需求，为用户选择针对性训练动作，最大程度促进用户功能恢复。

10.控制方式：结合伺服电机控制和电脑控制，提供训练目标和训练模式选择，训练时间、训练范围、训练轨迹、速度/助力/摩擦力/阻力、重力补偿值等级皆可配置。

11.提供多款三维的情景互动游戏训练，帮助改善用户的运动控制能力、感知觉、注意力、认知能力等.视、听、触觉交互反馈使训练过程具有遵味性和沉浸感。

12.训练中可实时调节重力补偿值、活动范围、力量、速度等参数，同时可以实时显示运动速度及运动里程等数据。

13.数据库管理：可记录治疗师账号及其下的用户数据，提供查询，新增，副除，修改等功能。

14.可自动生成训练评估报表，包括运动轨迹信差率、平均反应时间、速度-时间曲线图等，随时查看并可导出或打印所有的分析报告。

15.安全保护：设备具备基于用户评估数据的安全保护(当实际活动范围超出预设定活动范围时系统将提示并限制用户不能超过运行预设定范围)，并增加机械限位保护、微型断路装置、紧急停止，以及力量保护(外力施加于机器臂的力超出安全限值时，系统将停止运行)等，避免造成运动过程中的损伤。

16.左右手快速切换：具有快拆式臀托，可旋转底座及各部件间的无线通信功能，方便快速进行左右手切换，满足用户进行左上肢或右上肢的训练需求。

17.设备高度：升降柱的调节高度范围为0~500mm，误差±10mm。

18.设备的三维空间运动范困；(215~975)x(-740~740)x(-140~745)mm，以转中轴线和灯带顶端的交叉点为原点，误差±50mm。

19.设备外形尺寸：1310x770x1260mm(长x宽x高)，±50mm(注:根据第17点，当升降调节高度为 500mm 时，设备高度为 1760mm)。

20.呼吸闪烁氛围灯：实时显示设备状态。

21.开机准备时间≤15；UI界面友好化。

22.支持简体中文、英文。

23.支持软件版本更新升级。

24.支持联机训练(至少包括与 M2、M2 Pro、M1W进行招级乒乓游戏的联机训练)。

二、产品配置清单：

1.上肢医用康复训练仪主机：1台；

2.43寸显示器：1台；

3.显示器支架：1台；

4.PC主机：1台；

5.网线及电源线：1套；

6.手柄及臂托：1套；

7.手臂绑带及手套：2套；

8.躯干绑带：1套；

9.键盘鼠标：1套；

10.无线传屏器：1套；

11.工具包：1套；

12.配套座椅：1套。

第2包	 品目2-1 四肢联动康复训练器

数量：3台/套

一、技术参数

1.设备使用上肢模拟伸缩运动，下肢模拟蹬踏运动模式进行训练。

2.最大承重：≥200kg。

3.屏幕：≥10 英寸电容屏。

▲4.手柄支臂使用快拉式结构调节，可调范围：0-46cm。

5.手柄采用手托式设计。

▲6.手柄旋转角度：-20°，-10°，0°，10°，20°分档调节。

7.座椅距离可前后调节，距离为≥30cm。

8.座椅可左右旋转：≥90°。

9.座椅两侧均有扶手：扶手可折叠。

10.具有双重安全绑带设计。

11.具备手部固定套，为上肢肌力小于2级和上肢关节稳定性差的患者提供固定和保护。

12.标配髋膝关节支撑装置，可支撑单侧下肢，为下肢肌力小于2级和关节稳定性差的患者提供固定和保护。

13.髋膝关节支撑装置长度、宽度分档可调，调节髋外展外旋的幅度。

14.具备一键锁定功能，可锁定手部支臂和踏板，使其保持固定状态。

15.使用船型脚踏板，踏板上配有缓冲软垫，并配备芭扣结构固定足部。

16.具备移动轮子：方便设备的整体移动。

17.使用电磁控阻力装置。

18.电磁阻力等级范围：1-10级可调。

19.训练时间可设置范围：1-99min可调。

20.训练过程中可实时显示功率、卡路里、速度、累计的训练距离和圈数等参数。

21.具备训练结束后训练数据统计功能。