品目1-1：眩晕症诊断仪

- 一、技术参数

- 1、主机眼罩：

- ▲1.1、图像通道数：≥4通道，图像分辨率≥720P

- 1.2、图像信息传输方式：HDMI

- ▲1.3、采样率：≥100Hz

- 瞳孔定标：自动定标瞳孔位置

- 眼罩：翻转式专利眼罩，可采集左眼或右眼的眼动信号

- 2、眼震参数：

- ▲2.1、功能模块：具备校准试验，自发性眼震，凝视试验，静态位置试验，动态位置试验，冷热试验、扫视试验、平稳跟踪试验、视动试验、甩头试验；

- 2.2、具备视频储存、回放功能，可自动分析慢相角速度，且播放速度可调。

- 2.3、眼动视频、眼震曲线、体位视频、SPV值同屏显示；

- 2.4、凝视：水平方向，±30°可调；垂直方向：±20°可调

- 2.5、扫视：视靶随机显示，记录时间：0-300s可调

- 2.6、平稳跟踪：视靶频率，0.1-3Hz可调；记录时间：0-300s可调

- 2.7、视动OPK：视靶速度，0-100°/s可调，记录时间：0-300s可调，全视野强化刺激

- 2.8、冷热试验：灌注期、观察期、凝视抑制期，记录时间：0-300s可调

- 2.9、具备位置试验和BPPV手法复位功能，记录时间：0-300s可调

- 3、甩头试验参数：

- 3.1、摄像头：红外摄像头，分辨率≥1920*1080

- 3.2、头动记录：≥5轴陀螺仪感应器

- 3.3、眼动记录：单眼可翻转，可以分别记录左、右眼；

- 3.4、采样率：甩头试验≥250帧/s；

- 4、软件：

- 4.1、内置问诊辅助功能

- 4.2、分析功能：每个实验可以单独获取眼震数据，并进行独立分析；

- 4.3、具备眼震分析图，可以分析病人有无眼震，显示眼震的方向以及慢相角速度；精度≤0.3°

- 5、、工作站：

- 5.1、CPU：i5或以上性能

- 5.2、内存≥8G；固态硬盘≥128G；机械硬盘≥1TB

- 5.3、彩色液晶显示器≥50英寸

- 5.4、打印机：彩色打印机

- 6、保修五年，免费接入医院系统

- 二、主要配置：

- 1、主机眼罩：1个

- 2、工作站：1套

- 3、LED视靶：1个

- 4、落地支架：1套

- 5、摄像头：1个

品目1-2：电子内镜系统子镜

- 一、电子内窥镜图像处理器技术参数要求

- 1. 主机光源一体化设计，内置LED冷光源；

- 2. 可适配11Fr、9Fr 4种规格的胰胆成像导管及14F、8F胆道成像导管；

- 3. 具备图像放大功能，调节档位数3种；

- 4. 具备图像冻结功功能；

- 5. 具备自动白平衡调节功能；

- 6. 具备图像参数设置功能，包括锐度、测光模式、降噪强度、图像对比度、图像亮度色调、色彩饱和度及Gamma 值；

- 7.具备自动曝光调整功能；

- 8. 具有良好的色彩还原性，无明显色差；

- 9. 支持5级调光；

- 10. 支持DVI，SDI两种视频信号输出接口；

- 11. 具备两种成像模式，白光模式和特殊光成像模式；

- 12. 支持实时录像录制存储功能和截图存储功能；

- 13．具备USB 3.0接口，可外接USB存储器，快速存储图像及视频；

- 14. 提供双路LED照明；

- 二、成像导管技术参数要求

- 1．导管前端可调节方向≥4向，方向调节轮≥2个；转向锁紧结构为拨杆式；

- 2．手柄方便单手操作；

- 3．有效工作直径应有1.2mm及2.0mm两种规格，满足多种手术方式；

- 4．导管工作长度≥2140mm，胆道≥380mm；

- 5．进液防护程度：导管头端IPX7, 其他IPX0；

- 6．具备独立注水通道2个，可实现注水和负压吸引同时进行；

- 7．视场角：≥120°，视向角：0°；

- 8．导管具备多种通路，包括器械通道，注水通道，吸引通道等；

- 9．具备图像冻结功能；

- 10．部分型号支持特殊光切换功能；

- 11．采用CMOS高清摄像头，像素≥16万；

- 12．景深3-50mm；

- 13.功能按键多个规格，可支持冻结功能和放大功能；

- 14.质保五年，免费接入医院系统

- 配置要求：电子内窥镜图像处理器1台，监视器1台，一次性成像导管1条

品目1-3：射频热疗系统

- 一、技术参数

- 1、输入电压：AC220V±10% ，频率50Hz

- 2、工作频率：（20～50）±2%MHz；≥2个频率

- 3、输出功率：≥800W

- 4、测温范围：30℃—45℃ ，测温精度±0.2℃

- 5、治疗方式：差频同时加热

- 6、主机：≥2个；

- 二、测温系统：

- 1、有实时测温仪；

- 2、测温传感器：≥8路；

- 3、配有一针多点传感器，一针一点、 一针两点和一针四点传感器，

- 4、具有计算机软件自动校温功能；

- 三、计算机系统和软件系统：

- 1、CPU: Intel；内存≥4G；硬盘≥1T；激光打印机

- 2、具有病例存储和查询功能，病例存储能力≥8万人次；

- 3、存贮的医疗文件可转换成Excel文件，可直接进行论文编写及临床统计；

- 4、可显示≥8道测温曲线；

- 5、具有超温报警功能，设备可急停；

- 四、其它功能：

- 1、具有治疗安全保护功能；

- 2、控制方式：可选择自动或手动；

- 3、具有手动应急操作装置；

- 4、配有UPS备用电源：续航时间≥20分钟

- 5、紧急停机按钮

- 五、售后

- 1、质保五年，免费系统升级

- 2、免费接入医院信息系统，开放接口

- 配置清单：

- 序号	名称	数量

- 1	高频主机	2台

- 2	电控柜	1台

- 3	床体	1台

- 4	主机体	1台

- 5	8路测温仪	1台

- 6	工控机	1台

- 7	显示器	1台

- 8	打印机	1台

- 9	UPS	1个

- 10	微机操作台	1个

- 11	传感器	8条

- 12	传感器	2条

- 13	传感器	2条

- 14	传感器	2条

- 15	传感器	2条

- 16	键盘	1个

- 17	鼠标	1个

- 18	II代医院档案管理系统软件 	1套

- 19	II代计算机管理软件系统统	1套

- 20	射频电磁场辐射抗干扰装置装置	1套

- 21	电磁兼容抗干扰系统	1套

品目1-4：电子支气管内窥镜系统

- 1.操作手柄（含插入管）：

- 1.1适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。

- 1.2成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维。

- 1.3视场角≥120°。

- 1.4景深：3-100mm。

- ▲1.5软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.8mm。

- ▲1.6操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转，向左120°，向右120°。

- 1.7插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲180°，向下弯曲130°，双向弯曲310°。

- 1.8操作手柄具备3个电子功能按键。

- 1.9操作手柄上按键可控制：①图像放大/缩小、②拍照/录像、③画面冻结/解冻结。

- 1.10吸引阀座一体式防脱设计。

- 1.11插入管先端头采用医用高分子材料，内外绝缘，确保手术安全。

- 1.12操作手柄为医用高分子材料材质。

- 1.13内置LED冷光源，具备防雾功能，无需预热，即可观察。

- 1.14操作部防水等级：IPX7，配备防水盖可进行全浸泡消毒。

- 1.15采用智能主控芯片，具备无需手动调节即可实现自动控制图像曝光度功能。

- 1.16采用航空插针非触点式连接方式。

- 2.图像处理器：

- 2.1 显示屏：TFT-LCD，液晶玻璃。

- 2.2 触摸屏：电容式触摸屏。

- 2.3 高清视频信号输出分辨率：≥1280×800。

- 2.4显示功能：自带显示屏≥10英寸。

- 2.5通过操作部功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能。

- 2.6预览、隐藏功能：具有可实时观察、记录与回放功能，且可一键隐藏所有按键功能。

- 2.7调节图像输出比例功能：在外接显示器时，可向外接显示器输出16:9、4:3以及16:10三种显示比例的图像。

- 2.8具有多种输出图像形状可选。

- 2.9亮度调节功能：可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度。

- 2.10白平衡功能：具有白平衡调节功能。

- 2.11录音录像功能：具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储。

- 2.12存储功能：具有外置可热插拔SD存储卡直接存储图片及声音等信息，图片存储格式为JPG格式，视频存储格式为MP4格式。

- 2.13视频转接线：线缆可180度旋转。

- ▲2.14 双镜切换功能：配置2路信号输入接口，根据临床需要，能够同时连接两条内窥镜，切换实时视频输入信号。

- 2.15视频输出接口：有CVBS视频输出接口和DVI视频输出接口，配备DVI信号转换数据线，实现DVI视频图像输出，可与医用显示器或工作站连接。

- 2.16与内窥镜操作部连接方式：通过视频转接线与内窥镜手柄部直接相连。

- 2.17录像显示及电量提示功能：具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示。

- 2.18用户访问控制：可设置开机后输入管理用户的账号密码，输入正确可查看产品的实时图像及更改系统设置。

- 2.19供电方式：

- （1）电池供电：具有内置可充电电池,一次充满电的内部电源连续工作时间≥4小时。

- （2）交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，可通过适配器实现24小时连续工作。

- ▲2.20软件终身免费升级。

- 3.培训服务：

- 3.1提供专业的人员上门培训，保证操作者能掌握电子支气管内窥镜的操作技能。

- 3.2拥有完善的系统培训方案，可提供针对性的培训课程及相关学习资料。

- 4.售后：

- 4.1 质保五年，免费系统升级

- 4.2 免费接入医院信息系统，开放接口

- 配置：

- 1	电子支气管内窥镜操作部

- （图像处理技术平台主控软件）	1条

- 2	防水盖	1个

- 3	活检阀帽	5个

- 4	吸引按钮	2个

- 5	图像处理器

- （内窥镜图像处理器主控软件）	1台

- 6	12V AC适配器	1个

- 7	AC适配器电源线	1条

- 8	SD读卡器	1个

- 9	BNC-BNC视频线	1条

- 10	DVI-DVI视频线	1条

- 11	64G SD卡	1个

- 12	视频转接线	1条

- 13	图文工作站	1套

- 14	台车	1台

品目1-5：冲击波治疗仪

- 1、预期用途：适用于生物力学疗法，肌筋膜激痛点、肌腱止点功能障碍，活化肌肉和结缔组织、针灸冲击波疗法。用于肩周炎、肱骨上髁炎、跟腱炎的辅助治疗。

- 2、彩色触摸屏配合飞梭旋钮，可便捷调节参数。

- 3、双通道，标配 2 把治疗手柄，可独立设置参数。

- 4、手柄具备显示屏，可实时显示频率、工作压力等治疗参数。

- 5、冲击波手柄具有控制按键，可实时进行启停、频率加减和工作压力加减的调节。

- 6、工作压力范围0.3～5.0bar，调节步进值 0.1bar。

- 7、冲击波频率调节范围为1-22Hz。

- 8、支持使用振动手柄进行治疗，使治疗方案更多样化。

- 9、治疗模式≥8种。

- 10、具备方案库功能，每个方案具有多图或视频操作教程

- 11、具备自定义方案功能，可自定义保存方案方便下次进行治疗

- 12、具备wifi连接功能。

- 13、具备病例库功能。

- 14、具备VAS疼痛评估。

- 15、具备关节活动度评估功能。

- 16、具备USB数据传输功能

- 17、可支持USB导出PDF格式的病例报告。

- 18、质保五年，免费系统升级

- 19、免费接入医院信息系统，开放接口

品目1-6：等速肌力评估康复训练仪

- 1、靠背倾斜角度：0～90°，允差±10%。

- 2、角速度调节：

- 向心控制速度：40°/s～400°/s。

- 离心控制速度：20°/s～200°/s。

- CPM控制速度：5°/s～20°/s。

- ▲3、角速度设置模式包括：异步模式、同步模式两种。

- 4、可以单独调节或同步调节伸展/屈曲角速度控制。

- 5、角速度最小增长间隔：1°/s。

- 6、机械运行活动范围：-20°～120°。

- 7、最大扭矩：400N·m，允差±5%。

- 8、两种关节运动范围模式：自动设置活动范围模式和手动设置活动范围模式。

- 9、伸肌和屈肌角速度：40°/s至400°/s之间，1°/s步进。

- 10、伸肌和屈肌运动范围（ROM）：-20°至120°之间，10°步进。

- ▲11、可以训练的运动关节有：踝关节、膝关节、上肢（肩、肘关节）、闭链运动（髋-膝-踝关节）。

- ▲12、操作模式≥3种：

- 13、上肢关节配置角度偏差器。

- 14、配置限位拴装置。

- ▲15、具有训练限制模式≥2种。

- 16、支持重力补偿模式。

- 17、可以储存：等速、等张、流体、等长、CPM五种独立类型报告。

- 18、支持数据对比模式：可以针对患侧与健侧肢体的活动数据进行对比分析，以便制定针对性的和个性化的临床方案。

- 19、实时动态图显示训练情况：训练过程中实时显示伸展、屈曲角度、关节运行位置、力矩曲线等数据。

- 20、内置电子指导说明，方便医护人员查看、学习。

- 21、配置Win10及以上操作系统，≥23英寸一体式电脑。

- 22、具有下肢测试防代偿固定绑带，可提高测试准确性。

- 23、支持坐位、半卧位、站立位等3种测试训练体位。

- 24、测试中心轴可以手动调节高度，方便不同体位使用。

- 25、具有紧急保护装置。

- 26、可以编辑处方及储存，方便医护人员为患者开展康复训练。

- 27、质保五年。

- 28、免费接入医院信息系统，开放接口。

品目1-7：经颅磁刺激器

- 1、磁感应强度≥6T，允差±20%；刺激强度0～100%可调，步进1%。

- 2、最大频率下降率：100%强度最大输出频率可达20Hz。

- 3、冷却方式：双液冷循环系统。

- 4、输出频率：0～100Hz，输出频率小于1Hz时，步进0.1Hz；输出频率大于1Hz时，步进1Hz，实际输出允差±10%。

- 5、脉冲宽度：340μs，允差±10%。

- 6、磁感应最大变化率：60～115kT/s。

- 7、脉冲上升时间：50μs～60μs。

- 8、刺激方式：手动和自动程序刺激。

- 9、手动模式：包含单次刺激和连续刺激（含TBS模式），通过下位机或PC端的单次刺激或PC端的开始按键触发。

- 10、自动程序模式：在PC端选择方案列表的治疗处方，通过开始按键触发。

- 11、治疗时间：由选定的串数量，间歇时间，周期组数和刺激频率共同决定，允差±10%。

- 12、温度控制：刺激线圈实时显示温度，可在设备电脑操作软件与主机箱小液晶显示屏上进行双模式展示，当温度达到设定报警温度时自动停止输出。

- 13、用户访问控制：角色分管理员和普通用户，对应不同的操作权限。

- 14、微电脑控制系统：电脑可实现与主机连通，并实现强度调节、温度监测、刺激控制、数据存储功能。

- 15、阈值类型：绝对强度、活动运动、静息运动、外周运动。

- 16、定位帽：两个，可供临床定位和治疗使用。

- 17、磁刺激线圈：可双面双向刺激、单次刺激，并具有强度调节开关和显示屏显示实时输出强度。

- 18、线圈具有靶点聚焦技术。

- 19、刺激方案：具有数字和图形两种展示方式，内置≥60种专用治疗方案库供医生选择。

- 20、刺激处方自带人体大脑解剖定位图及详细文字描述。

- 21、个性化方案：可自定义编辑，强度、频率、脉冲个数、间歇时间、串时间、串数等参数。

- 22、报告打印：自动化报告生成与打印功能，也可根据需要自定义编辑。

- 23、数据存储：患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存。

- 24、组件：经颅磁刺激器主机、一体机电脑、MEP模块、∞型刺激线圈。

- 25、检测功能：支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）的检查功能。

- 26、运动诱发电位监测模块：

- ①、两通道肌电采集。

- ②、采样精度模式24bit，采样率5～20kHz可调。

- ③、输入信号范围：1μV～10000μV。

- ④、信号频率范围：10Hz～2000Hz。

- ⑤、满足实时肌电波形传输。

- ⑥、放大倍数≥2000倍。

- ⑦、共模抑制比＞100dB。

- 27、治疗界面：实时采集运动诱发电位，并提供图像，以进行治疗过程中电生理安全监测。

- 28、具备触发输入输出通用接口，可兼容神经导航、肌电图、脑电图、机械臂等设备。

- 29、质保五年，免费系统升级

- 30、免费接入医院信息系统，开放接口

品目1-8：激光低频交变磁场治疗机

- 1、额定输入功率≤1800VA。

- 2、冷却方式：液冷系统。

- 3、操作显示≥12英寸液晶触摸屏。

- 4、磁感应强度：最大3.6T，允差±20%。

- 5、治疗强度：0～100%可调，步进1%，限设备开启治疗后调节。

- 6、输出频率为：1Hz～30Hz，步进1Hz；允差±10%。

- 7、脉冲宽度：100μs，允差±10%。

- 8、激光波长：650nm，允差±10%。

- 9、激光输出功率：5mW×3个，允差±20%。

- 10、激光输出方式：连续输出。

- 11、治疗模式：自动模式和手动模式。

- 12、自动模式：自动模式下设备按预设频率及周期运行，自动处方≥40个。

- 13、手动模式：运行1s～15s可调，步进1s；间歇0s～15s可调，步进1s。

- 14、定时器：

- 14.1、磁疗时间：0min～60min，步进1min，允差±10%。

- 14.2、激光时间：0min～60min，时间范围0min～1min时，步进5s；时间范围1min～60min时，步进1min，允差±10%。

- 15、支臂：可调节。

- 16、推车式设计，万向脚轮有刹车功能。

- 17、质保五年，免费系统升级

- 18、免费接入医院信息系统，开放接口

品目1-9：生物反馈助力电刺激仪（一拖六）

- 1、双通道输出，每通道可独立设置治疗参数，一个通道同时具备电刺激/肌电采集功能。

- 2、内置锂电池，可随身携带治疗，充电后循环使用，充满电可持续使用≥4小时。

- ▲3、工作模式≥5种，至少包括：电刺激、触发电刺激、助力电刺激、镜像治疗、肌电检测。

- 4、输出波形：双向对称波。

- 5、反馈阈值：10μV～1000μV。

- 6、分辨率（测量灵敏度）：≤2μV。

- 7、通频带：20Hz～500Hz（-3dB）（不包括陷波波段）。

- 8、系统噪声：≤lμV。

- 9、差模输入阻抗：≥5MΩ。

- 10、共模抑制比：≥100dB。

- 11、输出频率：2～100Hz。

- 12、脉冲宽度：50μs～450μs可调，步进10μs。

- 13、输出强度：0～60mA。

- 14、上升、下降时间：0～10s。

- 15、刺激、休息时间：0～20s。

- 16、主机治疗时间：1min～60min。设置从机最长工作时间：1min～99h59min，步进1min。也可设置不限制时间。

- 17、延迟时间：0～5s。

- 18、针对每个患者设置个性化治疗方案，自定义临床方案刺激时间、休息时间、波升时间、波降时间、刺激频率、脉宽可调 。

- 19、可存储管理治疗方案≥60个。

- 20、患者可自主控制肌肉收缩来控制电刺激强弱。

- 21、治疗过程中有波形曲线、实时数据。

- 22、具有镜像电刺激功能。

- 23、由主机针对每个患者设置个性化治疗方案，同一主机可以针对每个患者分别设置多台从机实现电刺激治疗，从机数量选配不受限。

- 24、便携式设计，设置治疗方案后，从机可与主机脱离，患者随身携带从机进行各类功能训练。

- 25、主机可通过下载线连接从机，查看或修改从机数据。

- 26、具有输出保护功能，任何单一组件具有开短路保护。

- 27、电极分离技术：肌电检测和电刺激使用同一根电极线。

- 28、具备电极脱落检测功能。异常时（短路或开路时）停止刺激输出，并作出屏提示。

- 29、主机具有开路报警和低电量报警提示功能。

- 30、具备阴道电极、直肠电极，可实现盆底、产后治疗。

- 31、质保五年，免费系统升级

- 32、免费接入医院信息系统，开放接口

品目1-10：手功能综合康复训练平台

- 1、同时进行训练患者≥4人。

- 2、阻力具备调节功能，适应不同程度患者使用。

- 3、工作台面高度：720mm～1120mm，允差±30mm。

- 4、阻力调节范围：300g～1800g。

- 5、承重≥80kg。

- 6、上肢各个部位训练模式≥12种。

- ▲7、情景互动模式训练≥10种。

- 8、支持医护人员自定义治疗方案的制作。

- ▲9、系统配置训练评估报告：根据患者训练的数据，生成整体的评估报告，反应出患者治疗的情况。

- 10、具备配重阻力设计。

- 11、可与认知、手眼协调训练相结合。

- 12、储物空间≥4个。

- 13、高性能蓝牙耳机≥4个。

- 14、支持手控器一键升降，自由调整桌面高度，720mm～1120mm范围可调。

- 15、采用嵌入式一体机设计。

- 16、每侧主机均包含用户管理模块，可以独立/联合管理用户信息。

- 17、对抗训练：包含有多人联机游戏，可进行团体对抗训练。

- 18、质保五年，免费系统升级

- 19、免费接入医院信息系统，开放接口

品目1-11：平衡功能训练及评估系统

- 1、电源电压：AC220V±10%；频率：50Hz。

- 2、测试平台外形尺寸（长宽高）：950×770×1000mm，允差±10%。

- 3、扶手杆调节高度：0～250mm，允差±5%。

- 4、情景互动模式训练：模式四种训练类别，≥45款游戏，可进行单双侧、单双向、单双轴训练，训练后自动生成游戏训练报告。

- 5、评估报告：根据患者的数据，生成整体的评估报告，数据可进行同类对比，支持打印功能。

- 6、评估方式：单脚站立、双脚站立、闭眼站立、睁眼站立、蹲、起立等常用的评估方式。

- ▲7、具有足底压力分析及平衡稳定性测试功能。

- 8、平衡板参数：

- 8.1、采集板有效表面积≥420×420mm。

- ▲8.2、传感器数量≥3600个，1cm²数量≥4个。

- 8.3、图像采集频率≥200张/秒。

- 8.4、传感器寿命≥1000000次。

- 8.5、数据传输线：长3m，允差±5%。

- 9、承重≥135kg。

- 10、支持病历储存、导出、导入功能。

- 11、具有数据回放功能。

- 12、质保五年，免费系统升级

- 13、免费接入医院信息系统，开放接口

品目1-12：语言障碍康复评估训练系统

- 1、功能用途：通过量表或评估体系对用户语言功能进行评估，评估后出具结果报告，可针对该报告制定个性化训练计划并进行训练。

- 2、选择用户：支持按照编号、姓名、性别、出生日期、就诊号、文化程度、家庭地址、联系电话、出生后首次学习的语言进行搜索和选择用户。

- 3、评估：选择评估题目或评估量表，进行评估，支持语音读题和语音识别。

- 4、评估结果：分别显示“表一听检查结果”、“表二视检查和语音检查结果”、“表三口语表达结果”、“直方图”、“口语检查结果”、“能量图和声调图”的结果。

- 5、训练：包括单项训练、常规训练、专项训练、教师出题、学生做题，训练项目≥5000个。

- a)、单项训练：数字、词组、词语、拼音、句子、短文、课文欣赏。

- b)、常规训练：视康复、听康复、语音康复、发音器官、口语表达。

- c)、专项训练语言障碍处方≥19种。

- d)、教师出题：词语、词组、句子、短文。

- e)、学生做题：词语、词组、句子、短文。

- 6、量表维护：可自定义添加、编辑量表。

- 7、题目维护：可自定义添加、编辑、删除。

- 8、题目类型：评估题目包括听力测验、视力测验、语音测验、口语表达和早期障碍评估；训练题目包括常规训练、单项训练和专项训练。

- 9、导入导出：可对量表和题目进行导入和导出。

- 10、角色：内置超级管理员、操作员和用户三种角色。

- 11、账户管理：超级管理员可对操作员和用户进行管理；操作员可对用户进行管理。

- 12、数据安全：支持数据备份和恢复。

- 13、系统维护：支持在线更新和离线更新。

- 14、日志管理：可查看异常日志

- 15、信息维护：支持单位和个人信息修改。

- 16、康复知识：至少包括3大部分特殊教育、19种疾病介绍，支持自定义添加、编辑、删除。

- 17、硬件配置：

- 17.1双屏：液晶显示屏≥21英寸、液晶触摸屏≥21英寸

- 17.2配备专用台车：

- 17.3处理器：不低于12代i5，内存≥16G，硬盘≥500G。

- 17.4外设：屏幕支架、键鼠、音频设备、激光打印机。

- 18、质保五年，免费系统升级

- 19、免费接入医院信息系统，开放接口

品目1-13：四肢联动康复训练仪

- ▲1、供电方式：内部、外部电源供电两种可自由转换。

- 2、承重≥200kg。

- 3、操作显示≥7英寸液晶触摸显示屏。

- 4、操作屏幕显示内容：时间、功率、步频、新陈代谢率、步数、卡路里、阻力等级。

- 5、步频范围：0～250步/分，功率范围：0～800W，累积计步：9999步，卡路里消耗：0～999cal。

- 6、阻力调节：10级阻力（0～20N·m），允差±10%，步进2N·m。

- 7、座椅由前向后调节范围：0～325mm，允差±5%；手动调节≥14个锁定位置，相邻两位置之间间隔25mm，允差±1mm；向后移动时，座椅高度会自动向上升高：0～40mm，允差±5%。

- 8、把手长度调节范围：0～400mm，允差±5%。

- 9、座椅可向左右旋转90°，旋转至90°时自动锁定，允差±2°。

- 10、人体工程学靠椅设计，两侧扶手可折叠。

- 11、座椅靠背调节角度：0～30°，允差±5°。

- 12、质保五年，免费系统升级

- 13、免费接入医院信息系统，开放接口

- 配置清单：

- 主机	壹台

- 电源适配器	壹个

- 5#电池	肆节

- 把手套	壹副

- 腿部托架	壹套

- 脚部绑带	壹副

- 使用说明书	壹份

- 合格证	壹份

- 保修卡	壹份

- 装箱单	壹份

品目1-14：减重步态康复平台

- 1、电压：AC220V±10%，频率：50Hz。

- 2、输入功率≤1800W。

- 3、承重≥200kg。

- 4、控制方式：电动控制。

- 5、立柱升降调节范围：0～300mm，允差±10mm。

- 6、立柱升降速度≥5mm/s。

- 7、扶手高度调节范围：0～330mm，允差±10mm。

- 8、减重力量显示范围：0～990N，步进10N。

- 9、具备DC24V备用电源，确保设备在没有网电源提供下的正常使用。

- 10、海绵扶手。

- 11、立柱升降可调节

- 12、带刹脚轮。

- 13、配备手柄开关。

- 14、具有力量显示功能。

- 15、充气式背心及腿部固定绑带。

- 16、配备跑台：

- 16.1控制模式≥7种固定模式，至少包含心率模式、心肺模式、自定义模式。

- 16.2持续马力：≥2.5HP/DC。

- 16.3速度范围：0.1～10km/h。

- 16.4控制面板：LCD显示（时间、速度、距离、消耗热量、心率程式等）。

- 16.5坡度调节范围：1～12档，电动扬升。

- 16.6反向训练：0～5km/h可调。

- 17、质保五年，免费系统升级

- 18、免费接入医院信息系统，开放接口

品目1-15：吞咽喉肌评估训练仪

- 1、支持评估、训练两种工作模式。

- 2、工作台面高度：720mm～1120mm，允差±30mm。

- ▲3、量程：2N～30N。

- ▲4、精度：10N以下±2N，10N以上±15%。

- 5、无线蓝牙通信方式。

- 6、软件可以进行用户管理，可添加、修改、选定、删除用户，查询记录信息。

- 7、评估结果显示最大压力值、初始时间、最大值时间、平均压力值、总保持时间、RMS（N）数值。

- 8、支持两种游戏，协助康复训练，分别是等张游戏、等距游戏。

- 9、平板≥10英寸。

- 10、质保五年，免费系统升级

- 11、免费接入医院信息系统，开放接口

品目1-16：吞咽舌肌评估训练仪

- 1、支持评估、训练两种工作模式。

- ▲2、量程：0～100kPa。

- ▲3、精度：0～10kPa允差±1kPa，大于10kPa允差±10%。

- 4、无线蓝牙通信方式。

- 5、软件可以进行用户管理，可添加、修改、选定、删除用户，查询记录信息。

- 6、舌部前部和后部可选；评估结果，最大压力值、初始时间、最大值时间、平均压力值、总保持时间、RMS（kPa）、位置。

- 7、游戏≥4种，至少包含力量游戏、耐力游戏、准确度游戏、时机游戏。

- 8、平板≥10英寸。

- 9、质保五年，免费系统升级

- 10、免费接入医院信息系统，开放接口

- 设备清单：

- 主机	壹个

- 软管	壹个

- 舌下气囊	壹个

- USB连接线	壹条

- 平板电脑	壹台

- 使用说明书	壹份

- 合格证	壹份

- 保修卡	壹份

- 装箱单	壹份

品目1-17：直立床

- 1、电源：AC220V±22V；50Hz±1Hz。

- 2、功率≥250VA。

- 3、控制方式：手柄控制。

- 4、床面尺寸（长宽）：1780×620mm，允差±50mm。

- 5、床面离地高度：550mm，允差±50mm。

- 6、桌面尺寸（长宽）：700mm×500mm,允差±20mm；

- ▲7、起立角度：0°～90°连续可调，允差±5°；

- 8、脚踏板调整角度：背屈最大为20°，跖屈最大为30°，允差±3°。

- ▲9、活动脚轮：4个脚轮通过脚踏四联动装置锁定。

- ▲10、电机升降推力≥8000N。

- 11、承重≥175kg。

- 12、质保五年