## 品目1-1：床旁彩色多普勒超声诊断仪

一、设备用途说明：

用于小儿髋关节、介入、造影、腹部、心脏、妇产科、泌尿科、肌骨、新生儿、术中、血管、浅表组织与小器官等，所配软件包含上述所有检查并为该机型的最新版本

二、主要规格功能及系统概述：

1.1	笔记本式彩色多普勒超声波诊断仪包括：

1.1.1	≥15英寸高清晰度彩色液晶显示器

1.1.2	数字化二维灰阶成像单元

1.1.3	数字化彩色及能量多普勒单元

1.1.4	数字化频谱多普勒显示和分析单元

1.1.5	数字化波束形成器

1.1.6	多角度空间复合成像技术

1.1.7	智能化斑点噪声抑制技术

1.1.8	自动优化功能

1.1.8.1	二维图像自动优化

1.1.8.2	多普勒图像自动优化

1.1.8.3	彩色血流自动优化

1.1.9	实时宽景成像技术

▲1.1.10	智能追踪技术

▲1.1.11	血流量化评估技术

▲1.1.12	细微血流能量多普勒成像模式

1.1.13 自适应彩色增强技术

1.1.14	编码脉冲反相二次谐波成像（可用于所有探头）

1.1.15	对已存储的图像进行增益、动态范围、多普勒基、多普勒角度、扫描速度、自动优化等调节以及测量和分析

1.1.16	数字化通道≥1024通道

1.1.17	可视可调系统动态范围≥120db

1.1.18	超声系统最大探查深度≥30cm

1.1.19	实时三同步成像

1.1.20	方向性能量图

1.1.21	线阵探头凸型扩展技术

1.1.22	穿刺针增强显影技术，穿刺针增益可实时调节

1.1.23	中文操作界面

1.1.24	内置锂电池操作，断电条件下工作时间≥0.5小时

1.1.25	配备移动式台车，三探头转接口，移动台车可配备额外的电池续航≥3小时

▲1.1.26	支持造影成像技术：支持腹部造影成像

▲1.1.27	支持弹性成像技术：支持线阵应变式弹性成像

1.2	测量和分析：(B型、M型、彩色M型、频谱多普勒、彩色模式)

1.2.1	一般测量

1.2.2	妇产科测量

1.2.3	多普勒血流测量与分析

1.2.4	实时多普勒自动包络、测量和计算

1.2.5	心脏功能测量以及各瓣膜功能的测量、分析及报告

1.2.6	外周血管测量与分析

1.3	一体化图像存储与(电影)回放重现

1.3.1	超声图像静态、动态存储原始数据回放重现

1.3.2	原始数据储存，可对回放的图像进行参数调节

1.3.3	USB接口支持快速闪存卡，快速存储屏幕上的图像

1.4	输入/输出信号：

1.4.1	输入：DVI，HDMI，USB，Lan

1.4.2	输出：HDMI，DVI，USB，DVD，Lan

1.5	连通性：可配通信DICOM接口部件

1.6	图像管理与记录装置：

1.6.1	超声图像存档与病案管理系统

1.6.2	动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通  PC 机上直接观看图像

1.6.3	可以存储和回放动态及静态图像

1.6.4	内置固态硬盘≥120GB

1.6.5	DVD 驱动器

1.7	系统通用功能：

1.7.1	监 视 器：≥15英寸LCD显示器,扫描方式：逐行扫描，高分辨率

1.7.2	安全性能：符合国家药品监督管理局商品安全质量要求

1.8	探头规格

1.8.1	频率：宽频带或变频探头

1.8.2	类型：支持凸阵，线阵，相控阵, 微凸阵

1.8.3	阵元：线阵探头有效阵元数≥192阵元

1.8.4	阵元：凸阵探头有效阵元数≥192阵元

1.8.5	B/D兼用：

1.8.6	线    阵：B/PWD

1.8.7	凸    阵：B/PWD

1.8.8	相控阵：B/PWD/CWD

1.8.9	穿刺导向：探头可选配穿刺导向装置

1.9	二维灰阶显像主要参数：

1.9.1	探头：

1.9.1.1  电子宽频凸阵：超声频率2.0-5.0MHz

1.9.1.2  电子宽频线阵：超声频率3.3-10.0MHz

1.9.1.3  宽频微凸腔内探头：超声频率4.0-10.0MHz

1.9.1.4	单晶电子相控阵：超声频率2.0-4.5.MHz

1.9.1.5	宽频微凸探头：超声频率4.0-10.0MHz

1.9.2	扫描速率： B模式凸阵探头全视野，18cm深度时，帧速率≥50帧/秒

1.9.3	扫描速率:  B模式相控阵探头90度，18cm深度时，帧速率≥40 帧/秒

1.9.4	扫 描 线：每帧线密度≥230超声线

1.9.5	可支持线阵探头种类≥3种

1.9.6	腔内微凸探头扫描角度≥120度

1.9.7	发射声束聚焦：≥8段

1.9.8	接收方式：可视可调接收超声信号动态范围≥150dB

1.9.9	回放重现：灰阶图像回放≥1000幅、回放时间≥60秒

1.9.10	预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件

1.9.11	增益调节：B/M/CF/D可独立调节

1.9.12	物理TGC调节≥6段

1.10	频谱多普勒：

1.10.1	方式：脉冲波多普勒 PWD

高脉冲重复频率  HPFF

连续波多普勒 CWD

组织多普勒速度成像 TVI/TVD

1.10.2	多普勒发射频率

线    阵≥2段

凸    阵≥2段

1.10.3	最大测量速度：

PWD：血流速度≥8.0 m/s

CWD: 血流速度≥14.0 m/s

1.10.4	最低测量速度：≤5.0mm/s(非噪声信号)

1.10.5	显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D

1.10.6	电影回放：≥60秒

1.10.7	取样宽度及位置范围：宽度1mm至16mm；分级

1.11	彩色多普勒

1.11.1	显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示

1.11.2	彩色显示帧频：凸阵探头全视野，最大彩色取样框，18cm深时， 彩色显示帧频≥8帧/秒

1.11.3	相控阵探头90度角全视野彩色取样框，18cm深度，彩色显示帧频≥7 帧/秒

1.11.4	显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

14.11.5	彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE)（包括方向性能量图）

1.11.6	双幅实时显示、包括双幅不同模式实时显示（B/B;B/CFM）

1.11.7超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调

二、配置：

1、超声主机：1台

2、电子宽频凸阵探头：1把

3、电子宽频线阵探头：1把

4、宽频微凸腔内探头：1把

5、单晶电子相控阵：1把

6、宽频微凸探头：1把

7、专用台车：1台，可升降

8、 专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

9、 凸阵探头配备三套穿刺架

10、超声影像工作站一套

11、说明书、操作手册：1份

## 品目1-2：大型高档彩色多普勒超声诊断仪

一、用途：用于妇产科、胎儿心脏、腹部、新生儿、心脏、小儿、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、造影及介入等超声诊断，所配软件包含上述所有检查并为该机型的最新版本

二、主要规格及系统概述

1、彩色多普勒超声波诊断仪包括：

1.1、主机一体化LCD显示器 ≥21英寸，全方位关节臂旋转

1.2、液晶触摸屏

1.3、数字化二维灰阶成像单元

1.4、数字化彩色多普勒单元

1.5、数字化能量多普勒成像单元

1.6、PW脉冲波多普勒成像单元

1.7、CW连续波多普勒成像单元

1.8、实时四维成像单元

▲1.9	、二维凸阵探头支持CW连续波多普勒成像

▲1.10、具有二维灰阶血流成像技术

▲1.11、具有二维立体血流成像技术

1.12	具有二维超低速血流显示技术

1.13	具有组织多普勒成像技术

1.14、具有弹性成像技术

1.15	具有宽景成像技术

1.16、具有声影抑制消除技术

2、容积四维成像技术：

2.1、支持灰阶及血流三维/四维成像模式，具有虚拟光源移动技术

2.2、具有断层超声显像技术

2.3、卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数

2.4、STIC时间空间相关成像技术

▲2.5、胎心容积导航技术，自动获取切面

2.6、具有实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线

2.7、腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能，支持阴道子宫输卵管超声造影检查

3、测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）

3.1、一般测量

3.2、多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能

3.3、妇产、心脏、血管、儿科等测量与分析

3.4、胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长

3.5、自动NT测量技术

3.6、自动IT测量技术

3.7、不规则体积测量技术

3.8、容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI、FI和VFI

4、图像存储、管理及回放重现

4.1、输入/输出信号：USB、HDMI、S-Video、VGA

4.2、连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0

4.3、超声图像存档与病案管理系统

4.4、回放重现单元

4.5、硬盘容量≥2 T

▲4.6、配置具有3D/4D容积数据离线处理软件

5、技术参数要求

5.1、监视器≥21英寸高分辨率LCD监视器

5.2、操作控制台，可电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定

5.3、探头接口：≥4个，探头接口为无针式接口

5.4、≥12英寸多点触控触摸屏

5.5、空间分辨率：符合GB10152-2009国家标准

5.6、超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调

6、探头

6.1、频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，多普勒频率≥3种。

6.2、电子宽频凸阵探头：超声频率2.0-5.0 MHz

6.3、单晶电子宽频凸阵容积探头：超声频率2.0-8.0 MHz

6.4、宽频阵线阵探头：超声频率3.0-11.0 MHz

6.5、宽频凸阵腔内容积探头：超声频率4.0-9.0 MHz

6.6、单晶成人相控阵探头：超声频率1.0-5.0 MHz

6.7、小微凸宽频探头：超声频率4.0-9.0 MHz

7、二维灰阶及容积成像主要参数

7.1、凸阵探头，在最高线密度下，二维帧频≥30帧/秒；

7.2、凸阵容积探头，四维成像帧频≥30帧/秒

7.3、数字集成化智能TGC分段≥8，无实体按键

▲7.4、二维成像扫描深度≥45cm

7.5、回放重现：灰阶图像回放≥4000幅，四维图像回放≥400容积帧。

7.6、系统动态范围≥410dB

7.7、设条件 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件

8、频谱多普勒

8.1、方式：PW，CW

8.2、多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示

8.3、PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥20m/s

8.4、最低测量速度：≤0.3mm/s （非噪声信号）

8.5、零位移动：≥10级

9、彩色多普勒

9.1、显示方式：能量显示，速度显示、二维立体血流显示

9.2、凸阵探头，在最高线密度下，彩色帧频≥10帧/秒；

9.3、凸阵容积探头，四维彩色成像帧频≥9帧/秒

9.4、彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号）

9.5、彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图

五、配置：

1、超声主机：1台

2、电子宽频凸阵探头：1把

3、单晶电子宽频凸阵容积探头：1把

4、宽频阵线阵探头：1把

5、宽频凸阵腔内容积探头：1把

6、单晶成人相控阵探头：1把

7、小微凸宽频探头：1 把

8、液晶显示器：1台

9、凸阵探头及腔内容积探头各配备三套穿刺架：1套

10、耦合剂加热装置：1台

11、超声影像工作站：1套

12、说明书、操作手册：1份