## 3包

### 品目3-1：培养箱

1、有效容积：≥170L

2、三气培养箱

3、外部材料：彩色涂层钢板

▲4、内部材料：铜合金不锈钢。内胆圆角设计。

5、内门:强化玻璃

6、搁板：铜合金不锈钢，标准4张，多段可调节式。

7、隔热层：硬质聚亚胺酯原位整体发泡

▲8、加热方式：直接加热气套式

9、箱内循环方式：微风搅拌方式

10、温度调节方式：PID控制方式

11、温度控制范围：5-50℃

12、温度均匀性：≤±0.25℃

13、温度波动幅度：≤±0.1℃

▲14、二氧化碳控制方式：微电脑PID控制，IR传感器

15、二氧化碳浓度控制范围：0-20%

16、二氧化碳浓度波动幅度：≤±0.15℃

17、二氧化碳接口：内径4-6mm

18、二氧化锆氧气传感器。

19、氧气控制方式：PID控制，范围：0-18%，氧气浓度波动幅度：≤±0.2%

20、加湿方式：加湿托盘自然蒸发方式

21、箱内湿度：95±5%R.H.

22、水位感应器：光学反射检测法。

23、检测孔：1个， 直径≤30mm (背部)

24、报警功能：高/低温报警，二氧化碳浓度波动，门未关报警，低水位，独立过热保护