## 品目1-1：3D腹腔镜

一、4K三维摄像主机：

- ▲1、摄像主机支持分辨率≥3840*2160，支持≥60Hz的动态图像，逐行扫描。3D、2D模式可切换，可同步处理3D和2D画面信号，可做3D下荧光显影。

- 2、模块化设计，可连接同品牌电子镜、4K荧光摄像头、4K摄像头，满足多种场景使用需求。

- 3、支持四种3D、2D画面显示模式：2D、2D环绕、3D、3D环绕。

#4、3D显示模式下可进行视差调节，≥100档动态调节。

- 5、视角自适应, 镜体旋转过程中图像画面始终保持正向。

- 6、支持偏转指示功能，可实时显示镜体当前旋转角度。

- 7、3D环绕模式下可支持3D、2D模式自动切换，支持切换视角调整，界面上可显示3D/2D画面切换引导线。

- 8、图像畸变校正功能，画面无明显桶形畸变。

- 9、输出图像延时≤30 ms。

- 10、可进行白光成像，也可进行近红外光成像。

- #11、摄像主机具备液晶触控面板，尺寸≥10英寸，防止误按，可进行系统的全部设置。

- 12、图像画面可实现上下、左右及180°翻转功能。

- #13、支持四种显示模式：超清白光（2D/2D环绕/3D/3D环绕）、单色荧光（2D/3D）、混合荧光（2D/3D）、原生荧光（2D/3D）模式。

- 14、荧光参数调节：荧光灵敏度可以进行自由调节，调节范围≥20级。

- 15、荧光颜色≥6种

- #16、具备荧光染色和电子染色双重模式。

- 17、支持电子除烟（雾）功能，多级可调。

- #18、支持录制3D格式视频，录制格式可选择（3D/2D）。

- 19、摄像主机内置刻录功能，内置存储空间≥120G，视频及图片可直接刻录储存到主机硬盘里。同时具备USB接口≥3个，支持U盘、移动硬盘存储，直接刻录3840*2160分辨率的图片和3840*2160 60Hz录像。

- 20、双镜联合功能：支持其他视频源设备接入，以画中画的形式同时输出显示，实现双镜联合功能。同时实现刻录的影像也为双镜画面。

- 21、具备异显屏功能，可同时连接≥2个显示器，支持两个显示器在不同显示模式下显示画面，可设置信号源及显示模式。

- 22、信号输出接口：支持多种输出端口，12G-SDI*2、DisplayPort、 HDMI2.0、3G-SDI*2、DVI-I。

- 23、同时具备2路以上12G-SDI信号输出功能。满足4K手术影像转播对于4K信号依托一根线传输的要求，单根信号线实现4K 3D输出，且可实现30米以上距离信号传输，信号线可穿吊臂。

- 24、预设模式：支持≥12种预设模式。

- 25、具有多种色彩调节功能：亮度、对比度、饱和度；R、G、B通道图像增益。

- 26、具有多种图像增强功能：3D降噪、锐度、3种图像增强模式（电子染色、血管增强、标准）等。

- 27、防电击程度：医用电气设备防除颤 CF 级别，可应用于心脏设备。

- 二、4K三维电子镜：

- 1、前端双路4K CMOS图像传感器，单个CMOS像素≥800万，分辨率≥3840*2160。

- 2、支持采集 ICG 吲哚菁绿造影剂与血红蛋白结合后，经近红外光照射后发出的非可见光。

- 3、双目图像零时差。

- 4、3D/2D环绕模式，可360°旋转，镜体旋转过程中图像画面始终保持正向。

- 5、采用电子镜方案，前端镜头和握持手柄不可拆卸，具有防雾功能。

- 6、工作外径≤10.3mm，工作长度：≥300mm。角度：30°，最大景深≥200mm。

- #7、免调焦设计，在立体视觉中全部景深范围内均清晰呈现。同时具有3倍视频放大功能，多档调节。

- 8、可实现通过摄像头按键联动控制气腹机或冷光源。

- 9、摄像头按键≥3个。支持按键功能可自定义，

- 10、防电击程度：医用电气设备防除颤 CF 级别，可应用于心脏设备。

- 11、防水防尘等级： IP67。

- 三、医用冷光源：

- 1、独立光源主机，采用可见光和近红外光双光源，可同时输出白光和近红外光。

- #2、荧光光源和白光光源均采用LED光源。

- 3、液晶屏幕显示，屏幕尺寸≥5英寸。

- 4、0-100级调节输出亮度。

- 5、冷光源在正常运行时产生的最大噪音噪音≤55dB（A）。

- 6、电器安全级别：医用设备电气安全Ⅰ类CF型。

- 四、医用气腹机：

- 1、最大充气流量≥50升/分 ,最小充气流量：1升/分。压力范围：1-30mmHg。

- 2、具有液晶显示屏，屏幕尺寸≥7英寸，显示预设与实时压力监测。

- 3、屏幕显示输入气源气体压力状态，具有压力过高或过低时，自动漏气或补气功能。

- 4、除烟功能：通过循环气流降低腹腔烟雾，保证腔镜系统能显示不受烟雾影响的清晰画面，并可与主机联控。

- 5、具备图形显示声光报警功能，钢瓶或中央供气低压或高压报警功能。

- 6、电器安全：医用设备电气安全Ⅰ类 CF 型，可应用于心脏手术。

- 五、32英寸3D专业液晶显示器

- 1、尺寸≥32英寸，支持4K超高清视频输入,分辨率3840 x 2160 (长宽比16:9)

- 2、支持左右、逐行、上下以及同时(SIMUL)3D信号格式。

- 3、可视角度：178°（H）/178°（V）。

    - 六、导光束

1．直径≥4.5mm、长度≥300cm。可同时传输可见光及近红外光。

- 七、医用台车：

- 1、采用高强度防缠绕静音医疗轮，可任意推动，滑轮可锁定。

## 品目1-2：麻醉机和麻醉监护系统

一、用途:

1、 在手术过程中维护患者的麻醉状态和呼吸状态，确保患者的生命安全；

2、适用范围：成人、儿童、新生儿；

#3、资质认证：具备NMPA（或CFDA）；

二、详细技术参数：

1.主机：

#1.1气动电控呼吸机，中文操作显示和中文手册；

1.2机架：带推车，三个大抽屉；

2、气源：

2.1 标配双气源，氧气、空气；

2.2 氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于252Kpa时报警；

2.3 空气：当氧气供应失灵时，具有空气自动切断装置；

2.4 具有空气气源接口；

2.5 快速充氧流量范围：25-75L/min；

2.6 标配后备铅酸电池（非锂电池），使用时间≥90分钟；

3、流量计：

3.1 全电子流量计，氧气、空气，流量通过呼吸机屏幕及数码管两种方式电子调节、显示；

3.2 具备备用机械流量管，流量范围1-10 l/min，保证在停电时能正常工作；

4、呼吸回路：

4.1 模块化呼吸回路,所有传感器及连接电缆内置在回路内，≤3L的呼吸回路容积（手动皮囊不参与呼吸循环过程），所有回路模块不用任何工具可以徒手拆卸、安装，且无泄漏；

#4.2 所有模块（含风箱折叠皮囊、流量传感器、气道压力表））均可耐受134℃高温高压灭菌消毒；

4.3 智能回路系统能识别和显示：正在使用回路类型、正在使用呼吸模式以及CO2吸收罐状态；

#4.4 全部自检时含挥发罐检测，并具有麻药泄漏量提示；

4.5 标配内置二氧化碳旁路功能，支持术中更换钠石灰；

#4.6 标配内置（非外接）主动式麻醉废气排放装置(AGSS)；

5、技术要求:

▲5.1 原机外置≥15英寸彩色可触摸显示屏幕，具备双分屏显示功能.当触屏失灵,手动可调；

#5.2 提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制模式、压力控制模式、SIMV PCV、SIMV VCV、PCV VG、SIMV PCV-VG、手动通气、电子PEEP等；

5.3 采用带透明刻度上升式风箱，可直观观察病人的呼吸状态.

5.4 潮气量范围：5ml-1500ml；

5.5 吸呼比：2:1到1:8；

5.6 最大吸气流速：≥120 L/min+新鲜气体流量；

5.7 呼吸频率：4-100 次/分钟；

5.8 吸气平台时间：5%-75%吸气时间；

5.9 压力范围（压力模式）：5-60cmH2O；

5.10 压力限制范围：12到 100 cmH2O ；

5.11 PEEP 设定范围: 0，4 到 30 cmH2O；

5.12 具备流量实时自动补偿功能：补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差；

5.13 标配三种工作模式：机械通气、暂停模式和心脏旁路模式；

5.14配有氧浓度指征功能，呼吸机以数值化形式精确显示目标氧浓度下的氧流量值，以指导新鲜气流量和吸入氧浓度设定，在呼吸机主屏实时柱状图及数字显示;

5.15 标配可在菜单中选择设置的肺复张程序功能，具有两种以上肺复张解决方案，支持术中执行单次膨肺和PEEP递增循环法等肺复张的临床决策；

6、监测：

6.1 吸入氧浓度、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示；

6.2 报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息；

#.3标配的回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力容量环、流量容量环和压力流量环，并可与波形同屏显示；回路顺应性；气体流速。可冻结储存六个呼吸环（不包括基础环），用于不同手术期间肺顺应性监测对比；

6.4流量传感器：最小潮气量监测值≤5ml；

6.5 吸入和呼出端双流量传感器：保证流量自动实时补偿，流量补偿范围：200 ml/ min-15 l/min；

7、传感器

7.1 吸入和呼出端双高精度流量传感器，保证流量自动实时补偿，流量补偿范围：100 ml/ min-15 l/min；保证SIMV、PSV功能的实施；

8.麻药蒸发器:

▲8.1 具备2个挥发罐位置，标配一个柒氟醚挥发罐，可升级原厂同品牌地氟醚挥发罐；

9.气体监测：

9.1 可监测二氧化碳和笑气的吸入呼出浓度,顺磁氧的氧气吸入呼出浓度,及5种麻醉气体自动识别,麻醉气体的吸入呼出浓度,MAC值计算；

9.2 氧气测量技术：采用顺磁氧技术，无需氧电池支持；

监护部分：

1 模块化、插件式监护仪；

2  主机：低功耗、无风扇设计；

3  ≥15英寸医用级电容彩色触摸屏；

4  一键操作模式：触屏、旋钮及屏幕快捷键；

5  可选配支持三槽位的插件箱，监测参数模块可直接插入，支持热插拔操作？要不要？；

6  屏幕显示波形通道数12，底部数字区4；

7  中文操作界面，可自定义设置参数波形及数字位置，窗口大小自动调节；

8 具有大字体界面和标准波形界面两种主界面显示方式：

8.1大字体界面显示：可根据临床需求选择4个或6个参数分别在四个/六个区域显示，每个区域均包含大字体数据、实时波形（无波形参数除外）和报警界限等信息；

8.2 两种主界面可通过一级菜单快捷键快速实现一键切换；

9 具有教学演示模式；

10具有新生儿氧心呼吸图界面，快速反映新生儿生命体征变化；

#11≥ 168小时趋势及图表回顾，≥72小时全息数据回顾；

12具有屏幕快照键，支持手动创建或报警自动触发，可存储≥200幅快照

13多级文字和声、光报警系统，具备报警自动触发记录；具有报警突破功能，开启后即使声音报警暂停也可令致命性心律失常突破限制及时报警；

▲14标配内置电池，续航时间≥4小时，可自由插拔；

▲15标配监测参数：心电、心率、Masimo血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双体温、双有创、麻醉深度监测；

16心电监测：

#16.1同步多导联心律失常分析≥4通道；

16.2 起搏器监测功能：单腔或双腔；

16.3 支持ST段分析及168小时趋势回顾；

17 可显示PI灌注指数；

18 麻醉深度监测：

18.1 通过采集脑电信号分析并转换得出能反映中枢神经系统状态的状态指数数值；

18.2支持显示1通道脑电波形；

18.3测量范围：0 ~ 100；

#19支持同屏显示收缩压变异率（SPV）及脉压变异率（PPV）监测 ；

## 品目1-3：输尿管硬镜

1.头部最细端外径≤Fr8.5；

2.器械通道≥F5；

3.工作长度≥425mm；

4.视场角≥75°

## 品目1-4：气压手功能康复仪

1、操作方式：≥7英寸真彩液晶触摸屏。设备显示屏可以展示治疗状态。

2、柔性手套：分指式设计仿生性柔性手套。

3、气囊腔数：单侧8腔柔性手部气囊，双侧共16个气囊。

4、核心配件：低噪音气泵，双泵稳压，高精度压力传感器控压。

5、输出通道：双通道输出，可同时进行双手治疗。

▲6、压力范围：50mmHg～260mmHg，步进10mmHg。

7、治疗时间：1min～99min可调。

8、治疗模式：具备2种治疗模式，可选择按时间或按次数进行治疗。

9、安全保护功能：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止，功能开关无需另外安装电池即可使用。

10、自动泄压功能：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。

11、静音治疗：设备使用噪声不超过60dB(A)。

## 品目1-5：磁振热治疗仪

1、磁场强度范围：≤38mT。

2、振动频率为50Hz。

▲3、振动幅度为2mm～5mm。

4、治疗模式：≥6种。

5、开机默认为常温工作模式，可选择温控工作模式，分40℃～55℃分多档可调。

6、治疗定时时间为1min～60min可调，步进为1min。

7、输出通道：2通道（可同时连接2个导子，可独立工作）。

8、应配置标准温热导子，颈肩温热导子。

9、应具有超温保护功能。

10、配台车，台车具有收纳功能。

## 品目1-6：电脑中频治疗仪

1、显示方式：≥8英寸触摸显示屏，柜式一体机配备收纳功能。

▲2、输出通道：≥8通道。

▲3、中频频率为1kHz～10kHz，单一频率允差±10%。

4、低频调制频率为0～150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz取大值。

▲5、中频载波波形：双向方波，脉宽50us～500us，允差±10%。

6、调制波形≥7种

7、调制方式≥6种

8、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。

9、具备干扰电性能：

工作频率：4kHz，允差±10%。

调制频率：0.125Hz，允差±10%。

差频频率范围：0～112Hz，允差±10%或±1Hz取较大值。

调幅度：0%、100%，允差±5%。

差频变化周期：5.5s、32s，允差±10%。动态节律参数8S，允差±10%。

10、处方数量：≥60种。

11、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流≤100mA。输出强度分0～99级可调。

12、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应≤10%。

13、电极板温度：38℃～55℃，多档可调，允差±3℃。加热功能可单独开启及关闭。

14、具有离子导入功能。

15、具有过载保护。

## 品目1-7：体外冲击波治疗仪

1、采用气压弹道式放射状冲击波源，手柄为气压弹道式原理设计(非电磁式)。

2、智能彩色触摸屏，屏幕尺寸≥8英寸。

▲3、内置治疗处方≥150个。

▲4、最大治疗强度：≥5bar。

▲5、最大能量密度≥4.5mJ/mm2。

6、手柄具备触发按钮，治疗中可控制手柄暂停与输出。

7、主机单次治疗设置次数可选100～9900次。

8、最大治疗频率：≥22Hz。

9、带语音播报功能，治疗开始和结束有提示音。

▲10、冲击波脉宽：≥150us。

11、双通道输出独立控制，1路冲击治疗输出，1路按摩治疗输出。

12、冲击手枪，配备≥6种冲击治疗头。

▲13、按摩手枪，配备≥2种按摩治疗头。

14、具有无线联网功能。

▲15、治疗模式≥6种。

## 品目1-8：十二指肠镜

1、图像处理装置

1.1	图像输出：具有高清DVI输出接口，支持1080数据传输，且支持USB视频图像输出

1.2  一体式设计≥10英寸超大可触摸液晶屏设计

1.3  测光模式：具有均值和峰值测光

1.4	特殊光功能≥2种特殊光染色模式，白光和特殊光模式

1.5	色调调节：可分别调节红色、绿色、蓝色、色度，±15级可调。。

1.6	强调功能：“结构强化”、“轮廓强调” ≥15档可调。字符信息显示系统显示当前强化状态和强化阶数。

1.7	功能状态显示功能：信息显示功能，可在屏幕显示当前系统状态（包括图像显示状态、强化类型、强化等级、调光模式、放大倍数、冻结/回放、内窥镜型号与序列号、时间等）。

▲1.8	内置硬盘≥500G，存储患者数量≥100000个。

1.9	白平衡功能：白平衡可调，关机后参数仍可保留。

1.10 血液强化功能：血液增强功能，可突出显示黏膜上血管分布及病变组织的范围等

1.11 自动调光：具有自动/手动调光模式

▲1.12 数字放大：1.0倍，1.2倍，1.5倍，1.8倍，2.0倍，4.0倍，≥6档可调。

1.13 冻结及回放功能：可对以存储的冻结图像进行回放，冻结图像还可进行血红蛋白增强、边缘强化、结构强化、数字放大等处理。

1.14 USB：具有USB存储功能，支持图片、视频U盘存储，USB接口≥3个。

1.15 内镜处理系统：具备

1.16 输出总光通量≥500 lm。

1.17 气泵压力开关40-90kPa，OFF/L/M/H，≥四档可调。

1.18 有多路 LED 冷光源；

1.19 照明模式≥3种照明模式。

▲1.20 灯泡平均寿命≥30000H

1.21 降噪：具有降噪功能

1.22 暗区增强：具有暗区增强功能

1.23 秒表计时功能：支持开启、关闭、标记和清除计时。

▲1.24 兼容性：可兼容同品牌鼻咽喉镜、支气管镜、胃肠镜

2、高清电子十二指肠镜

2.1分辨率:高清 1080P

2.2 视场角: ≥100°

2.2 钳子管道内径:≥4.2mm

2.4 观察景深: 4-60mm

2.5 头端部外径≤13.5mm

2.6 主软管外径≤11.2mm

2.7 弯曲角度上≥120°下≥90°左≥90°右≥110°

2.8 工作长度：≥1250mm

2.9镜体操作部按钮，功能可自行设定

2.10 可拆卸先端帽设计

3、≥24寸高清晰医用彩色监视器

3.1模拟输入：DVI/VGA、CVBS、S-VIDEO、YPbPr/RGB

3.2显示器分辨率1080×1920

3.3显示器底座: 高度可调

4.内镜专用金属台车

4.1层层设计方便操作，层板高度可调

## 品目1-9：床旁彩色多普勒超声诊断系统

一、系统及主机配置

1.高分辨率无闪烁液晶全触摸屏≥15英寸 LCD 显示器。

2.配备一体化台车，具备探头接口连接于主机，台车探头接口 ≥3个。

▲3.台车内置备用电池组，连续扫查时间 ≥3 小时。

4.支持动态宽波束发射与接收超声信号，连续动态接收聚焦。

5.全数字式波束形成器。

6.数字化二维灰阶成像单元。

二、探头及成像性能

- 1.所有探头为宽频、多点变频，基波与谐波成像频率屏幕上具体显示。

- 2.具备组织谐波成像技术，谐波频率和基波频率同时显示。

- 3.自动组织优化，一键自动优化多项图像参数。

- 4.智能化超清成像及多级超清斑点噪声抑制技术。

- 5.实时多角度复合成像。

- 6.梯形扩展成像技术。

- 7.宽景成像技术。

- 8.心尖扩展成像：成人相控阵心脏探头采用凸阵扩展，有效显示视野 ≥120°。

▲9.二维灰阶血流显像：非多普勒原理，实时提取微弱血细胞回声成像。

三、彩色多普勒及显示功能

1.彩色多普勒血流成像单元。

2.双屏同步显示二维和彩色血流图像，彩色多普勒频率独立可调。

3.彩色 M 型模式，支持解剖M 型。

4.二维和彩色同步双幅实时显示，支持冻结与回放。

5.冻结/回放的彩色模式下，支持彩色图谱、编码方式、方差模式、彩色/组织优先、增益、 反转、基线、叠加等参数调节。

6.彩色帧频独立可调。

7.方向性灰阶血流显像：在二维灰阶基础上增加血流方向性。

8.内置原厂冠脉血流显像软件，能有效去除心腔彩噪，显示冠脉血流信号。

四、多普勒与高级分析功能

- 1.频谱多普勒显示单元及分析系统。

- 2.具备 PW 、CW、HPRF 多种模式。

- 3.HPRF 高脉冲重复频率自动启动。

- 4.多普勒频率显示、独立可调。

- 5.自动频谱优化技术，一键自动调整。

- 6.高性能实时双同步。

- 7.实时扫描中及冻结、存储后，可实时调整图像参数（增益、基线、时间轴、角度校正、 噪声抑制、对比度等）。

- 8.组织多普勒成像单元。

- 9.实时一键组织速度图成像。

- 10.具备多普勒信号去除功能，实时、冻结、存储状态下均可独立去除。

- 11.组织多普勒信号可直接转为组织追踪图。

- 12.主机可在线显示 8 个节段心肌速度曲线、位移曲线。

- 13.扫描教练：提供心脏超声标准切面、扫查技巧和方法视频及图片指引。

五、测量与智能化分析

- 1.B 型、M 型、频谱多普勒、彩色多普勒、心脏容积等常规测量与分析。

- 2.一般测量功能：直径、面积、体积、狭窄率、压差等。

- 3.心脏功能测量与分析。

▲4.具备心脏频谱自动识别功能：获取频谱后可智能识别并自动测量。

5.心脏频谱自动测量：对瓣膜彩色、组织多普勒频谱多心动周期自动识别命名、测量， 并导入报告系统（如 E 峰、A 峰、EDT 、E' 、E/E' 、AV Trace 等参数）。

6.直线和曲线解剖 M 型：实时、冻结或回放可 360°任意旋转、多点描记，适用于二维、 彩色及组织多普勒。

7.心脏腔室自动测量：智能识别收缩末和舒张末，自动测量左室内径、室间隔、左室后壁、 EF 等信息，提高准确率和重复性。

8.自动二维心功能测量，支持单、双平面计算。

▲9.具备斑点追踪定量分析：自动识别切面、心内膜边界追踪，分析心肌应变、收缩指数 等，提供 17 、18 节段牛眼图、曲线、解剖 M 型等。

10.组织多普勒定量分析：实时显示单节段、8 节段速度曲线与同步。

11.具备儿科心脏 Z-score 评分系统。

12.产科测量软件包。

13.测量结果自动导入主机工作表， 自动生成报告输出/打印。

14.血流测量分析：频谱多普勒实时自动包络，参数自定义。

15.血管内中膜自动测量：前后壁可自动测量、 自动优化曲线并输出分析报告（含采样点、 均值、标准差），可和血管造影结合。

16.支持同患者前后测值数据同屏对比，并自定义测量标签。

17.应变式弹性成像，可用于腹部及小器官。

18.具备自动左室功能分析；

19.具备心脏造影功能；

六、图像存储与接口管理

- 1.支持动态图像、静态图像存储及原始数据回放。

- 2.病案管理单元：支持资料、报告、图像存储、检索、修改和打印。

- 3.支持 AVI、JPEG 、MPEGVue 格式存储至可移动媒介。

- 4.屏幕剪贴板及多画面同屏回放功能。

- 5.USB 接口支持 U 盘或移动硬盘快速存储屏幕图像。

- 6.参考信号：心电、心电触发、呼吸波。

- 7.输入/输出信号：输入—ECG 、USB；输出—HDMI 、Dicom 、USB。

- 8.内置图像管理系统。

- 9.配内置固态硬盘≥500G ；支持大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR 等扩展。

- 10.支持 DICOM3.0 接口、局域网/PACS/HIS 等直接存储、查询与调阅。

- 11.支持 DICOM 打印。

- 12.针对不同检查脏器预置图像最佳化参数设定，减少操作调整。

- 13.二次谐波：所有探头支持，且相控阵探头谐波组数不少于 4 组。

七、主机及探头配置要求及性能指标

▲1.主机及探头配置：

1.1 1台彩色多普勒超声主机（含台车）

1.2 2把成人相控阵：

1.3 2把成人凸阵：

1.4 2把血管线阵：

2.1成人相控阵探头扫描角度 20°–90°可选。1.3–5.0MHz

2.2经胸相控阵探头 90°角、18cm 深度帧率≥59 帧/秒。

2.3 凸阵探头全视野 18cm 深度帧率≥27 帧/秒。1.5–5.0MHz

2.4二维灰阶成像≥256 灰阶。

2.5支持高分辨率局部放大，增强信息量、分辨率及帧频。

2.6灰阶图像回放≥3000 幅，最多 12 窗口同屏回放，可对比不同时间/实时图像。

2.7增益调节 STC 分段≥8 ，B/M 可独立调节。

2.8 线阵：3.0-12.0MHz