| 序号 | 指标名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 总体要求 | ▲系统支持与医院现有4台CT、DR影像设备对接，实时接收摄片数据，并对对每次摄片图像进行实时质控分析。（需提供承诺书） |
|  | 质控项要求 | ▲系统需内置DR胸部影像质控指标≥11项（包括但不限于非医源性异物质控、锁骨对称质控、中线偏移质控、拍摄范围质控、肩上预留空间质控、肩胛骨打开质控、左右标识质控、吸气不足质控等），支持质控项配置维护（需提供质控项配置功能界面截图，并加盖投标供应商公章） |
|  |  | ▲系统需内置CT胸部影像质控指标≥6项（包括但不限于肺叶完整性质控、肋骨完整性质控、双手上举质控、体外金属异物质控、运动伪影质控、身体倾斜质控等），支持质控项配置维护（需提供质控项配置功能界面截图，并加盖投标供应商公章） |
|  | 影像阅片工具 | 影像角标显示患者信息，包括患者姓名，检查号，出生年月日，性别，影像号，检查时间 |
|  |  | 影像角标显示影像信息：包括影像缩放比，影像当前窗宽窗位，影像分辨率，序列号，当前影像的层数和当前影像的总层数。 |
|  |  | 影像角标实时显示鼠标所在影像位置的密度值 |
|  |  | 支持隐藏/显示左侧序列区域 |
|  |  | 支持影像单序列多窗口显示，支持序列切换功能 |
|  |  | ▲支持调节图像窗宽窗位；支持伪彩、反色、区域调窗、自定义窗宽窗位功能，并支持快捷键操作。（需提供“医疗影像存储传输”相关注册证书复印件并加盖公章） |
|  |  | 支持图像任意位置移动 |
|  |  | 支持图像放大、缩小、填充操作，并提供0.5、1.0、1.5、2.0四种快捷模式。支持快捷键操作 |
|  |  | 支持将影像重置为原始状态 |
|  |  | 支持测量两点间直线长度测量、角度测量、椭圆测量、矩形测量、多边形测量、像素测量、比例尺、箭头标注 |
|  |  | 支持一键隐藏/显示所有测量结果 |
|  |  | 支持图像旋转，支持90°顺、逆时针旋转，水平翻转，垂直翻转，并支持快捷键操作 |
|  |  | 支持局部图像的放大显示 |
|  |  | 支持查看图像DICOM信息 |
|  |  | 支持切换显示/隐藏图像角标信息状态 |
|  |  | 支持鼠标滚轮浏览图像 |
|  | 质控结果展示和统计 | 支持基于WEB链接方式，从PACS系统跳转到图像质控页面查阅人工智能自动质控的详细结果，并支持对影像进行操作 |
|  |  | 支持按照不同的统计日期进行筛选查看，包括今日、昨日、最近7天快捷筛选或是选择起止日期 |
|  |  | 支持按照质控异常的维度对问题数据量及占比进行统计 |
|  |  | 支持按照数据总量、计算成功、计算中、计算失败、AI质控结果正常、AI质控结果存在异常图像的数据量及占比统计 |
|  | 质控结果回传 | 支持将质控图像得分、图像评级结果，回传到PACS系统供技师和医生进行查看 |