## 03包

### 品目3-1：培养箱

1、有效容积：≥170L

2、三气培养箱

3、外部材料：彩色涂层钢板

▲4、内部材料：铜合金不锈钢。内胆圆角设计。

5、内门:强化玻璃

6、搁板：铜合金不锈钢，标准4张，多段可调节式。

7、隔热层：硬质聚亚胺酯原位整体发泡

▲8、加热方式：直接加热气套式

9、箱内循环方式：微风搅拌方式

10、温度调节方式：PID控制方式

11、温度控制范围：5-50℃

12、温度均匀性：≤±0.25℃

13、温度波动幅度：≤±0.1℃

▲14、二氧化碳控制方式：微电脑PID控制，IR传感器

15、二氧化碳浓度控制范围：0-20%

16、二氧化碳浓度波动幅度：≤±0.15℃

17、二氧化碳接口：内径4-6mm

18、二氧化锆氧气传感器。

19、氧气控制方式：PID控制，范围：0-18%，氧气浓度波动幅度：≤±0.2%

20、加湿方式：加湿托盘自然蒸发方式

21、箱内湿度：95±5%R.H.

22、水位感应器：光学反射检测法。

23、检测孔：1个， 直径≤30mm (背部)

24、报警功能：高/低温报警，二氧化碳浓度波动，门未关报警，低水位，独立过热保护

## 05包

### 品目5-1：综合验光台(含电脑视力检查器和屏幕视力表)

▲1、台面调节:台面可90°旋转

2、坐椅升降范围:430-630mm

3、主机最长处:≤1500mm

4、主机最宽处:≤1500mm

5、主机高:≤2100mm

6、控制面板安装在桌角方便使用

电脑视力检查器

1、球镜检查范围：+27~-27.00D

2、柱镜检查范围：+8~-8.00D

3、柱镜轴向：0~180º

4、棱镜测量范围：-20△~O~+20△

5、棱镜基底方向：向上、向下、向内、向外

6、近用视力检查： 双眼光轴自动会交在眼前方40cm/67cm处

7、双眼平衡测试：棱镜分离法、红绿片和偏光片

8、交叉柱镜：±0.25D或±0.50D

9、自动交叉柱镜：±0.25D

10、瞳距：48~80mm

11、检眼镜补偿片：+2.00D或+1.50D内置

12、镜眼距调节：12~20mm

13、视野范围：≥35º

▲14、触摸式操作面板、≥10英寸LCD触摸显示屏

15、具有数字化导航功能

16、配置液晶视力表无缝结合使用

17、验光数据可以打印，可上传电脑

视力检查器

▲1、安装距离：≥1米

2、视标显示方式：点状、线状、红绿遮盖片、黑白翻转显示、偏振显示

3、滤光片：具有偏振滤光片

4、视力表类型：视力值 0.03~2.0；视力检查视标和视功能检查视标

5、辉度：80~320cd/ m2

6、对比度：≥85%