# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目 | 标的的名称 | 数量 | 单价 （万元） | 最高限价（万元） | 是否允许采购进口产品 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 心脏血流动力检测仪 | 3 | 20 | 60 | 否 | 是 |
|  | 1-2 | 数字震动感觉阈值检查仪 | 3 | 8 | 24 | 否 |  |
|  | 1-3 | 便携式睡眠监测仪 | 13 | 3 | 39 | 否 |  |
|  | 1-4 | 缺血预适应治疗仪 | 16 | 0.35 | 5.6 | 否 |  |
| 2 | 2-1 | 血压检查模型 | 3 | 1.5 | 4.5 | 否 |  |
|  | 2-2 | 血糖检查模型 | 3 | 0.5 | 1.5 | 否 |  |
|  | 2-3 | 肺支气管模型 | 1 | 2.4 | 2.4 | 否 |  |
|  | 2-4 | 便携心肺复苏模型 | 2 | 0.95 | 1.9 | 否 |  |
|  | 2-5 | 心肺复苏模型 | 1 | 2.5 | 2.5 | 否 | 是 |
|  | 2-6 | 膳食模型 | 1 | 0.8 | 0.8 | 否 |  |
| 3 | 3-1 | 人体成分分析仪 | 1 | 25 | 25 | 否 | 是 |
|  | 3-2 | 多参数健康检测一体机 | 1 | 8 | 8 | 否 |  |
|  | 3-3 | 身高体重计 | 2 | 0.5 | 1 | 否 |  |
|  | 3-4 | 电子血压计 | 1 | 0.65 | 0.65 | 否 |  |
|  | 3-5 | 病床（称重300公斤） | 1 | 3.5 | 3.5 | 否 |  |

2. 项目背景/项目概述（如有）

卫生健康能力提升示范性项目医疗设备购置

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

时间：自合同签订之日起60日内到货。

地点：北京市海淀医院指定地点。

2. 付款条件：详见采购合同

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：详见（六）货物技术规格具体要求

5. 保险（如适用）：详见合同条款

★6.如投标产品为进口产品时须提供制造厂家的授权书

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为卫生健康能力提升示范性项目医疗设备购置，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品属于医疗器械的，根据产品分类应按《医疗器械监督管理条例》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.2 提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（复印件加盖供应商单位公章）。所报产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（复印件加盖供应商单位公章）。

2.3 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

3.3	正版软件；

3.4	信息安全产品。

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与合同文本冲突则以合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

（五）、验收标准：

1、设备交付验收

厂家提供详细的验收标准和验收手册。经采购人或第三方（计量、CDC及相关部门等）检测验收合格后开始计算保修期。因第三方检测不合格，不能签署合格证书，视为验收不合格，出现的一切后果由厂家负责。

2、设备运行测试和验收

2.1 需通过最终用户和相关检测部门检定合格。

2.2 买方依据合同对货物品质进行逐项验收，并进行加电测试。此期间，设备应正常运行。

2.3 不合格的产品需无条件更换。

注：上述要求如与合同文本冲突则以合同文本要求为准。

（六）货物技术规格具体要求

第一包：

品目1-1  心脏血流动力检测仪

数量：3台

一、用途：心功能的检测，高血压的辅助诊断及指导治疗。

二、技术要求：

▲1.具备国际通用的阻抗心动图（ICG）技术；

2.信号采集使用接触式电极；

3.具备触控高清显示屏，屏幕尺寸≥12寸；

4.中文操作系统，具备血流动力表型图专用软件；

5.内置锂电池：工作时间≥3小时；

6.具备USB拓展接口；

7.支持远程系统升级；

8.具备电子病历储存功能，存储病例数量≥20万；

9.检测用时：3 - 5分钟；

▲10.高血压血流动力表型图报告、心功能检测报告、阻抗波形图报告，检测报告可视化，血流动力学表型图用于指导高血压精准用药，其有效性需通过随机对照临床试验在中国高血压人群得到验证，需提供国内外医学杂志发表文献证明；

11.采用人工智能深度学习DL模型，获得精准的个体化参数模型：DL(SBP,DBP,HR,CI,AS,SVRI) ~ 年龄、性别、身高、体重等基线参数；

12.具有≥15万中国健康人群的血流动力学大数据；

13.检测参数：

▲13.1 前负荷：PCWP（肺毛细血管嵌压）、LVEDP(左室舒张末压)；

13.2 后负荷：TPR(总外周阻力)、SVRI（总外周阻力指数）、AC(主动脉顺应性)、AS(主动脉硬化指数)、MAP(平均动脉压)；

13.3 泵血功能：SV(每搏输出量)、CO(每分钟输出量)、SVI(搏指数) 、CI(心指数)、AMP C(左室最大射血速度)；

13.4 收缩功能：LVET(左室射血期)、PEP/LVET(收缩时间比)、IC(电机械收收缩指数)、HI(收缩功能指数)；

13.5 舒张功能：A2-O(等容舒张期)；

13.6 做功：CW(每分钟作功量)、CWI(心功指数)；

13.7 基础参数：Z0(胸腔基础阻抗)、HR(心率) ；

▲13.8 容量参数：TFC(胸肺总液)、TBR（胸腔容量站卧比）。

三、配置需求：

1.打印机： 1台；

2.专用台车： 1辆。

四、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.软件系统终身免费升级；

7.提供备用机；

8.免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

品目1-2 数字震动感觉阈值检查仪

数量：3台

一、用途：设备使用微米级震动刺激，无痛性地测量身体各部位的震动感觉阈值（VPT），定量检查糖尿病周围神经病变引起的深感觉障碍程度。

二、技术要求：

1.设备技术要求：

▲1.1 振动电路电压测试范围：0 - 50V，可连续调节；

▲1.2 振幅精度：≤0.1V；

1.3 振动加速度峰值范围：0 - 11m/s²，可连续调节；

▲1.4 振动主频：100Hz，±5%；

1.5 支持手动调节升降压检测方式；

▲1.6 手动调节步进值：≤0.1V；

1.7 支持脚踏式振动刺激器；

1.8 振动刺激头直径：≥3种规格可选；

1.9 支持脱机使用，内置打印机；

2.软件功能要求：

2.1 配套PC软件；

2.2 内置全自动检测程序，检测过程可由操作者独立控制，一键完成；

2.3 内置校验程序（真假实验）；

2.4 软件自动计算均值、变异系数、异常率、不对称性等数据；

2.5 系统提供全身（头、躯干、上肢、下肢、手部、足部、阴茎等）16个感觉关键点的预设设置，并支持自定义增减；

2.6 提供身体各部位震动感觉阈值的正常参考范围；

2.7 系统根据检查结果自动成生报告摘要；

2.8 支持实时图表显示，包括检测人数、男女比例、年龄分布和发病率等；

2.9 支持原始数据导出。

三、配置要求：

1.一体式工作站：CPU≥四核，内存≥8GB，固态硬盘≥256G，显示器≥23英寸，  1套；

2.彩色打印机： 1台；

3.移动台车： 1台；

4.震动探头： 1把；

5.反应控制器： 1个。

四、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.软件系统终身免费升级；

7.提供备用机；

8.免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

品目1-3 便携式睡眠监测仪

数量：13台

一、用途：适用于睡眠呼吸暂停综合症的预防和筛查。

二、技术要求：

▲1.设备采集通道数：≥10导，至少包括呼吸气流（压力式口鼻气流和热敏口鼻气流）、胸腹呼吸（独立胸导联、独立腹导联）、脉搏血氧饱和度、脉率、体位、体动、鼾声、环境光参数；

▲2.具有一次性热敏气流传感器（需提供该一次性热敏气流传感器国家药品监督管理局NMPA颁发的医疗器械注册证）；

3.内置锂电池，实时监测模式下续航时间：≥24小时；

▲4.主机内置蓝牙模块，可通过电脑端蓝牙无线连接，软件进行无线初始化，录入患者基本信息及相关监测数据及指标的设置；

5.设备主机具有提示功能，根据提示来判定EXG、SpO2等连接情况；

6.设备具有环境光监测功能，可通过环境光自动识别出关灯和开灯时间；

▲7.设备内存卡：≥16GB，存储并保留连续三个患者的睡眠数据，并可依次导入分析软件中进行分析；

8.设备主机具有可连续记录：≥2名患者数据的功能，并同时存储于内存卡中，可同时在分析软件中依次下载患者数据进行分析；

9.可对不同信号自定义设置高通滤波、低通滤波、工作频率；

10.患者报告导出可为：WORD、EXCEL、PDF格式，同时可自定义报告模板；

11.数据采集结果，可导入至其它所需要软件平台进行分析；

12.软件具有一键导出不同病例患者的各项监测生理指标至Excel中；

13.配套睡眠分析软件具有全中文操作界面，可判断判断呼吸事件（包含呼吸暂停指数、低通气指数、呼吸暂停+低通气指数、呼吸努力相关微觉醒指数等）、判断心电事件（包含睡眠期平均心率、睡眠期间最高心率、睡眠期间最低心率）；

14.软件可自动翻页和滚动，时间可调；可以手动或自动分析睡眠分期、呼吸事件、缺氧事件以及肢体运动事件，并最终生成统计结果和报告；睡眠报告具有血氧趋势图、心率趋势图、呼吸事件趋势图、体动趋势图、体位趋势图；

▲15.配备智能平板电脑，可与主机实时连接，用于查看各信号异常情况，同时可通过平板端给设备主机进行定时开关机操作；

▲16.配备无创呼吸机滴定系统，呼吸机可通过IP网络协议，远程连接电脑端软件和呼吸机，实现实时启动或停止呼吸机功能，并可调节呼吸机压力和其他参数，实时任意切换不同呼吸模式。滴定系统电脑端可实时显示滴定呼吸机的各项参数，包含呼吸模式、峰压值Peak、呼吸末压力PEEP、呼吸频率RR、吸呼比I:E、漏气量Leak、潮气量VT、分钟通气量MV。

三、配置需求：

1.配备平板电脑工作站，可同时连接多台设备。CPU：≥骁龙6系列，内存≥8G，尺寸：≥10英寸 1台。

四、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.软件系统终身免费升级；

7.提供备用机；

8.免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

品目1-4 缺血预适应治疗仪

数量：16台

一、用途：缺血预适应训练：通过训练激发机体产生多种内源性抗缺血缺氧的保护物质。促进侧支循环建立，恢复供血；增加机体耐受缺血、缺氧的能力，实现心脑缺血治疗或预防目的。

二、技术要求：

1.训练部位：双上臂上段；

2.工作方式：触摸点击式；

3.显示方式：液晶数字式；

▲4.训练方案：阶梯模式0 - 4；

5.分辨率：压力：1mmHg， 心率：1次/分钟；

▲6.量程范围：压力：OmmHg - 300mmHg 心率：40次/分钟 - 160次/分钟；

7.精度压力：±3mmHg，心率：±3次/分钟；

▲8.过压保护：≥320mmHg；

9.储存记忆：≥60组；

10.自动关机：启动后无任何动作，120s内自动关机；

11.运行模式分类：连续运行；

12.电击保护：内部电源设备、Ⅱ类设备、BF型应用部分；

13.安全程度分类：非AP/APG设备不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备；

14.充气源：

14.1 血压模式下，充气源能10s内使200cm³的容器内压力达到300mmHg；

14.2 训练模式下：充气源能15s内使两个臂带内压力达到220mmHg；

15.气阀放气率：使用配套臂带，压力从250mmHg降到50mmHg的降压速度应≥2mmHg/s；

16.漏气：阀门漏气，在10 s内应≤1mmHg，系统漏气，速率≤1mmHg/s；

17.泄气：充满气体的系统，压力从260mmHg下降到15mmHg的时间≤10s。

三、配置需求：

1.臂带：≥2个/台。

四、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.软件系统终身免费升级；

7.提供备用机；

8.免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

第二包：

品目2-1血压检查模型

数量：3套

一、用途：通过数字化、交互式的方式，提升血压测量相关人员的操作技能和规范性。

二、技术要求：

1.系统由平板电脑、成年人左手臂、血压计和听诊器组成，可进行收缩压、舒张压、脉搏频率及脉搏强弱的自由设置，也可随机设置；

▲2.血压测量有明显的柯氏音；

3.自主显示血压测量袖带的位置，实时显示水银柱下降的速度及水银柱下降的速度最大值；

4.可手动输入考号、场次号，场次号不改变就默认上次输入，在成绩单上打印出考生号和场次号；

▲5.考试结束后可打印成绩单，成绩单显示考生的考号、场次、时间、心率、血压、脉搏检查、袖带位置及汞柱下降速率；

6.手臂与控制系统采用蓝牙无线连接；

7.操作时间≤1分钟，有语音提示；

8.模型可触及肱动脉与桡动脉搏动，肱动脉与桡动脉仿真人体脉搏，脉搏搏动强度根据手指按压力度变化反馈，指压越重，脉搏越强。系统可检测有无按压检测脉搏，按压检测位置是否正确；

9.模型内置锂电池和蓝牙收发硬件，模型和平板电脑无线连接；

10.模型内置精密气压传感器，可精确检测血压计汞柱高度，精度±1mmHg；

11.采用压力传感器与光敏传感器结合的方式显示袖带位置。可以侦测袖带靠上还是靠下，或者适中，同时记录在成绩单中；

12.软件由理论学习、训练模式、考核模式和成绩单模块组成；

13.设有试题库，导师可自由选择试题进行考核，题库可自行添加、修改和删减；

14.软件内嵌理论知识学习和视频讲解；

15.教师端可进行设置考核试题的数量、考核时间、物品选用、视频的导入和评分标准的修改，学生端不能修改；

16.学生可绑定教师端，同一个教师可查看其绑定下的所有学生的成绩；

▲17.软件自带考核评分标准，导师可在平板上进行评分操作，也可自行设置评分标准，评分标准包含操作前准备、操作中及操作后的效果评价；

18.软件内嵌入使用帮助功能；

▲19.训练模式下有适应症、禁忌症和物品准备等选项供学员选择训练，选择的对错可在系统设置中提前设定，导师可根据考核要求进行相应修改；

20.考核模式具有打分系统，成绩单可保存、打印、查看历史成绩；

21.打印成绩单可根据系统时间，打印出考核的时间；

22.可设置倒计时时间，根据需求设置不同的倒计时；

23.软件可以一键给模型随机设置不同收缩压和舒张压，给每个考生设置不同的血压数值；

24.软件可给模型设置不同的心率值，可触及不同的频率的脉搏搏动；

25.软件计算汞柱在下降过程中的变化速率，用于判断考生的操作手法，并打印在成绩单上；

26.软件可以记录有无检查脉搏的动作，可以检测记录袖带位置是否合适；

27.软件可以校准汞柱的零位点，在不同的经纬度和海拔高度都可以校准后使用；

▲28.软件同时具备学生学习及导师教学的功能,具有一方扫描对方二维码线上结伴，开展同伴互学的功能，导师在该系统中进行学员的考核和成绩的统计。

三、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.软件系统终身免费升级；

7.提供备用机；

8.免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

品目2-2血糖检查模型

数量：3套

一、用途：用于模拟血糖检测过程的教学或训练工具。

二、技术要求：

1.模型为成人前臂，模拟成年人手部的大小；

2.采用进口材质制作，皮肤柔软且手感真实，提供与真实手部相似的操作体验；

3.解刨标志明显；

▲4.可以模拟手指末端采血；

▲5.采血手指可更换。

三、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.软件系统终身免费升级；

7.提供备用机；

8.免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

品目2-3肺支气管模型

数量：1套

一、用途：用于支气管镜检查、取活检等操作培训；

二、技术需求：

▲1.基于中国人标准成年人CT设计，高仿真硅胶1:1，内镜下气道及支气管解剖特征准确，镜下视野高度接近真实人体；

2.具备支气管镜下气管及支气管解剖识别训练；

▲3.具备纤维支气管镜及电子支气管镜的检查、异物查找、吸痰及灌洗操作训练；

4.具备支气管镜进镜、推进、支气管镜内旋转操作训练，控制支气管镜末端的居中操作训练；

▲5.具备左/右主支气管，左/右段支气管≥5级支气管；

6.模型由食品级硅胶制作；

7.模型气管腔内增加涂层工艺；

8.模型支气管树整体可从主气道上拆卸。

三、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.软件系统终身免费升级；

7.提供备用机；

8.免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

品目2-4便携心肺复苏模型

数量：2套

一、用途：便携心肺复苏模型是一套经济耐用及可以多次重复使用的人体模型套装，用以教授优质的心肺复苏术。

二、技术要求：

▲1.每套≥10个便携式心肺复苏模型；

2.成人半身模型，具有胸骨，乳头等关键解剖标记帮助确定按压手部位置；

3.可进行≥30万次按压；

4.多个方便存储和收藏的方式；

▲5.符合 AHA 心肺复苏指南的按压响片设置，提供两种按压声音反馈；

6.较容易的响片设置；

7.气道具有单向阀设计；

8.正确通气可见胸部起伏；

▲9.特殊设计的便携袋可容纳模型和跪垫，也可用作充气袋；

10.可快速准备和清理；

11.气道和面皮均可不借助工具进行拆装；

12.模拟材质不添加天然乳胶。

三、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.软件系统终身免费升级；

7.提供备用机；

8.免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

品目2-5心肺复苏模型

数量：1套

一、用途：心肺复苏模拟人主要用于心肺复苏（CPR）技能的教学、训练和考核，具有高度逼真的解剖结构和实时反馈功能。

二、技术要求：

1.准确的解剖结构, 真实的手感，包括头后仰、按压深度、按压力度和胸部起伏；

2.传感器显示正确的手部位置；

3.在使用复苏球和口对口通气时，通气系统提供正确的胸部起伏；

4.可通过心肺复苏反馈系统；

5.心肺复苏反馈系统通过蓝牙与模型连接，最多可同时连接≥6台模型；

6.系统与AHA最新复苏指南兼容，并可以根据指南的更新进行升级；

▲7.可模拟不同人群的胸廓硬度，默认安装标准的45kg弹簧，配置≥2个额外的弹簧，硬的60kg（±2kg）、软的30kg（±2kg）；

8.可以和自动的胸压机一起使用；

9.可使用复苏球囊通气，口对口通气，口袋面罩通气的方式；

10.可使用面罩通气、环状软骨压迫操作、正压通气；

11.气道阻塞 （头部倾斜/下巴抬起，下颚推挤法）；

12.正确的头后仰/压额抬下颌动作才可以打开气道 ；

13.手动产生颈动脉脉搏（脉搏球）；

▲14.提供心肺复苏反馈系统，导师可根据本地实际设置操作标准，可选择深度单位为英制还是公制。可选择心肺复苏算法是单个施救者还是双人施救者；

▲15.系统需提供≥11种语言；

▲16.提供导师和学员两种用户角色供选择使用，导师角色可选择心肺复苏培训用指南，能够设置 AHA ，ERC 和 SRFAC 最新复苏指南；

▲17.模拟人使用的心肺复苏反馈系统和通过界值均符合AHA心肺复苏的培训要求；

18.导师可以排列模型位置，对模型重命名；

▲19.导师可设置心肺复苏术、心肺复苏比赛、窒息的婴儿、AED培训器等模式；

20.导师可以保存培训数据并事后查看。保存的结果可以删除；

▲21.心肺复苏术模式下可选择30：2心肺复苏术和仅按压两种比赛模式，比赛时间可选择1分钟，2分钟，3分钟，4分钟，5分钟，10分钟，或手动结束；

22.心肺复苏术模式下可最多同时显示≥6名学员的实时反馈界面。操作结束可显示≥6名学员的总结性反馈结果，并可查看详细报告；

23.实时反馈包括：按压深度、速度、回弹是否充分，按压中断时间、按压频率、按压手部位置是否正确，通气量；

▲24.总结性反馈报告包括：显示环节总分，环节时间，提供改进建议，显示总按压分数，按压次数，平均按压深度，正确按压百分比，正确回弹百分比，正确手部位置百分比，平均频率，可显示总通气分数，总通气次数，通气不足次数，通气良好次数，通气过量的次数，显示平均按压通气循环，平均通气量。提供CCF值，章节时间，按压时间，中断时间，最久暂停时间；

▲25.心肺复苏比赛模式下，可选择30：2心肺复苏术和仅按压两种比赛模式，比赛时间可选择1分钟，2分钟，3分钟，4分钟，5分钟，10分钟，或手动结束。比赛结果可显示前三名成绩；

26.学员角色可选择只是按压和心肺复苏术两种培训模式。可选择操作时间，1分钟，2分钟，3分钟，4分钟，5分钟，10分钟，或手动结束；

27.学员角色下可提供单个学员的实时反馈和总结性反馈。

三、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.软件系统终身免费升级；

7.提供备用机；

8.免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

品目2-6 膳食模型

数量：1套

一、用途：膳食宝塔模型通过分层展示各类食物的每日推荐摄入量，帮助患者直观了解不同食物在饮食中的占比和分量。

二、技术要求：

1.食物模型：

▲1.1所有食物都带餐盘、名称和重量标签，重量精确到两位小数点；

▲1.2提供≥130种高仿真食物，PVC材质；

1.3顶端圆滑处理，全棱角打磨；

2.金字塔模型：

2.1彩色画面依据《中国居民膳食指南2022》设计，电脑调色绘制而成，防水防紫外线；

2.2水晶亚克力材质，内分五层，强力磁铁吸合；

2.3一体无缝连接，无需在拼装，四面其中一面可活动。

三、配置清单：

1.高仿真食物模型1套：≥130种；

▲1.1 包含以下模型各1个：（1.大米2.米饭3.白面馒头 4.燕麦片5.面粉6.苏打饼干7.烙饼8.红豆粥9.马铃薯10.鲜玉米11.白面面条 12.花卷13.咸面包 14.小米粥15.荞麦面条 16.玉米面馒头17.烧饼18.面包片19.白菜20.西葫芦21.芋头22.芹菜23.红薯24.干木耳25.蒜26.西红柿27.莴笋28.葡萄29.南瓜30.洋葱31.蚕豆32.百合33.桃34.柿子椒35.杨桃36.柿37.海带38.香菇39.冬笋40.茭白41.花菜42.山药43.扁豆44.柠檬45.毛豆 46.油菜47.胡萝卜48.葵花籽49.莲藕50.鸡蛋51.松花蛋52.鸭蛋53.鹌鹑蛋 54.板栗55.杏仁56.核桃57.脱脂奶粉 58.冰淇淋59.火腿肠60.腰果61.西瓜子 62.黑芝麻63.梨64.苹果65.柚子66.猕猴桃67.草莓68.芒果69.李子70.冬枣71.菠萝72.石榴73.无花果74.橙子75.荔枝76.哈密瓜77.桔子78.龙眼79.烤羊肉串80.肥瘦猪肉81.猪瘦肉82.牛肉里脊 83.鸡胸脯肉 84.鸡腿85.排骨86.鸭胸脯肉 87.羊肉里脊88.鸭血89.带鱼90.草鱼91.大黄花鱼 92.海参93.对虾94.黄豆95.红豆96.黑豆97.绿豆98.南豆腐99.北豆腐 100.绿豆糕101.腐竹102.小米103.油豆腐104.豆腐干105.西瓜106.火龙果107.花生米108.苦瓜 109.茄子 110.冬瓜111.牛奶112.酸奶113.白酒114.啤酒115.可乐116.鲜桔汁 117.豆浆 118.脱脂奶 119.葡萄酒120.豆油121.花生油 122.猪油123.醋124.酱油125.盐126.香蕉127.白萝卜 128.油条129.黄瓜130.丝瓜；

2.金字塔模型：1个；

3.食品清单：1份。

三、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.软件系统终身免费升级；

7.提供备用机；

8.免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

第三包：

品目3-1人体成分分析仪

数量：1台

一、用途：监测营养状况、体液平衡状况，提供人体成分正常值范围，评价生长发育等。还可进行肥胖的诊断及治疗监测，筛查骨质疏松等，从而达到预防亚健康的目的。

二、技术要求：

1.测量方法：直接节段多频率生物电阻抗分析方法；

▲2.计算方法：据实测量，内部不设定经验值估算，不提供估算结果（提供证明文件）；

3.阻抗测量范围：10Ω-1000Ω；

▲4.阻抗测量允差范围：四肢±1%，躯干±3%以内（需提供检验报告）；

5.测试数据范围：体重范围10 - 260kg；年龄范围：3 - 99岁；身高范围：90 - 220cm；

6.标准范围定制功能：可以根据需要自行设定体脂百分比、腰臀比和BMI等的正常范围；

7.阻抗频率及项目：电阻抗(Z) 通过包含5kHz、50kHz和500kHz在内的≥6种不同频率，分别在左右上下肢及躯干共5个节段部分进行电阻抗测量；电抗（Xc）通过包含5kHz, 50kHz, 250kHz 在内的≥3种不同频率分别在5个节段进行测量；

8.历史记录对比：可在报告纸中体现，对比同一测试者多次测量的历史记录；

▲9.可输出报告纸类型：体成分报告、儿童生长曲线报告、体水分报告、人体成分结果解析报告、成人运动建议、成人膳食建议、食物交换份、成人食谱建议、营养建议；

10.故障排除和仪器自检：每次开机时，机器进行自检和自动校准；测试中如出现问题自动提示，并显示故障排除帮助；

11.屏幕可显示QR二维码，和微信小程序进行对接；

12.显示屏：≥10英寸彩色液晶屏，触摸屏，语音提示测试功能，保护性：使用密码功能；

13.报告纸输出结果：包含身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、肌肉量、BMI,体脂百分比；包含身体均衡分析: 躯干及四肢的肌肉分析,(需根据标准体重/根据当前体重比率)；包含肥胖分析：BMI,体脂百分比（全身，节段），腰臀比，内脏脂肪面积（需有图解）；

▲14.高级营养参数：身体细胞量，相位角，节段相位角，SMI骨骼肌指数、水控制、生物电阻抗矢量图分析；

15.细胞外水分比率分析,  评分,体型, 体重控制, 身体均衡评估, 节段脂肪分析, 节段水分分析，节段细胞内水分分析，节段细胞外水分分析，研究项目(基础代谢率、腰臀比、内脏脂肪等级、肥胖度、骨矿物质含量、上臂围度、上臂肌肉围度,去脂体重指数、脂肪量指数), 结果解析二维码, 电抗, 阻抗；节段围度分析；

16.具有健康管理软件，可根据人体成分报告出具运动营养膳食方案等。

三、配置需求：

1.工作站：CPU：≥Intel i5，内存：≥8G，硬盘：≥1T，显示器≥23英寸

（出具正版操作系统证明） 1套；

2.A4打印机：1台。

四、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.软件系统终身免费升级；

7.提供备用机；

8.免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

品目3-2多参数健康检测一体机

数量：1台

一、用途：用于慢病管理一体机化，多参数检测一体机是把人体各项健康指标的设备高度集成到一台仪器上，以一体化工作台的方式呈现。

二、技术要求：

1.身高测量：

1.1方式：超声波传感器；

▲1.2性能：测量不受外界环境影响，站位靠前靠后都可以精准识别，超声波传感器实时温度补偿，测量范围：20 - 200cm，精确度：±0.5cm；

2.体重测量：

2.1方式：高精密平衡梁式压力传感器称重；

2.2性能：具有偏心负载功能，测量范围：1 - 500kg，精确度：±0.1kg；

3.体型指数测量：采用最新WHO或者中国九城市标准；

4.血压脉搏测量：

4.1测量方法：示波法+柯氏音法，范围：压力:0 - 290mmHg，脉搏率：（40 - 195）次/分，最大允许误差： 压力：±3mmHg，脉搏率：5%，记忆组数：≥99组；

4.2屏幕尺寸：≥3.5寸屏；

5.人体脂肪测量：

5.1方式：手握脂肪把手测量；

▲5.2测量项目 ：脂肪率、水份率、肌肉量、骨骼量、基础代谢量、脂肪等级、身体年龄、蛋白质率、细胞外水份率、其它成分等；

5.3性能：可判断消瘦、标准、健壮、肥胖等体型并给出身体年龄评分；

5.4身体脂肪率：5% - 50%，分度值：0.5%；

5.5男性正常体脂率10 - 20%，女性正常体脂率20 - 30%；

6.血氧饱和度测量：

6.1血氧测量：智能血氧检测仪；

▲6.2性能：检测人体血氧饱和度、脉率、弱灌注指数；

6.3测量范围：70 - 100% (±2%正常，±3%运动或弱灌注）；检测：脉率、血氧饱和度、灌注指数（PI）；

6.4数据传输：USB 协议传输；

7.体温测量：

7.1体温测量：非接触式精密红外线额温测量仪；

7.2性能：红外线测温自动测量人体体温；

7.3测量范围：35℃ - 42℃，分度值：0.1 ℃，测量距离：1 - 3CM，精确度：±0.2℃；

8.心电测量：

▲8.1检测通道数：≥1个（心电信号）；

8.2测量电极：≥3个一体化金属电极；

8.3测量部位：所测心电信号可为标准 I导联（右手与左手之间）；

8.4幅频特性：1Hz - 40Hz；内部噪声：≤30μVp-p；

8.5心率测量范围：30bpm - 240bpm，精度：±2bpm或±2%两者取最大值；

8.6波形显示灵敏度：5.0mm/mV；误差：±10%；

8.7共模抑制比：≥60dB；扫描速度：20mm/s，误差：±10%；

8.8输入回路电流：≤0.1µA；输入阻抗：≥5MΩ；

8.9显示屏：≥2.5寸彩色液晶显示屏；

8.10可将机内数据通过 USB 数据线或者无线传输到电脑中存储；

9.血糖测量：

9.1测试时间：≤10秒；

9.2样本体积：≥0.5微升的血量，血球容积：30% - 55%；

9.3系统正确性：±20%，浓度≥4.17mmol/L；记忆容量：≥360组；

10.尿酸测量：

10.1测试时间：≤15秒；

10.2样本体积：≥0.5微升的血量，血球容积：30% - 55%；

10.3系统正确性：±20%，浓度≥0.30mmol/L；记忆容量：≥50组；

11.胆固醇测量：

11.1测试时间：≤26秒；

11.2样本体积：≥10微升的血量，血球容积：35%-50%；

11.3系统正确性：±20%，≥3.88mmol/L；记忆容量：≥50组；

12.腰臀围测量：测量范围：1 - 1500mm；测量分辨率：±1mm。

三、系统硬件要求：

1.工作站：CPU：≥I7处理器，内存：≥8G，固态硬盘：≥128G（出具正版操作系统证明） 1套；

2.系统支持：上电开机，网络唤醒，定时开始，无人值守等模式；

3.身份证读卡器：1个；

▲3.1符合居民身份证阅读器通用技术要求，兼容ISO14443（TypeB）标准；采用非接触式IC卡技术，与计算机或其它设备连接可用于读取居民身份证专用芯片内相关信息；

3.2 接口：RS-232C或USB接口；

3.3 阅读距离：0 - 8cm；

3.4 阅读时间：≤0.5s；

4.打印机： 1台。

四、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.软件系统终身免费升级；

7.提供备用机；

8.免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

品目3-3身高体重计

数量：2台

一、用途：用于测量身高、体重、BMI、理想体重、健康体重范围。
二、技术要求：

1.身高体重系统：

1.1测量功能：身高、体重、BMI；

1.2语音提示引导检测者完成检测；

▲1.3系统具备重测功能，支持检测者不下机测量；

▲1.4报告打印结果显示身高、体重、BMI、理想体重、健康体重范围、单位名称、电话、地址、日期（年月日、星期、时间）；

▲1.5支持修改打印内容；

1.6系统自带校准功能，可在系统上设置校准；

2.身高体重测量：

2.1身高测量方式：超声波测量；

▲2.2操作方式：自动测量/指令测量，可以通过指令切换；

2.3体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重；

2.4称重范围：2kg - 250kg，精度±0.1kg；

2.5测量范围身高：20cm - 200cm，精度值：±0.5cm；

2.6测量语音提示；

2.7校准屏幕：≥1.5英寸；

2.8国际通用体质指数（BMI)；

2.9数据输出格式：RS-232或RS-232C数据传输接口，可支持蓝牙、Wi-Fi数据传输；

3.操作显示屏：显示规格≥5英寸电阻触摸屏,触摸屏须采用加硬钢化玻璃材质；

4.整机要求：一体式设计，所有外围检测设备、打印机、触摸屏等全部为嵌入式设计，可折叠，外出使用时方便移动；

5.打印：采用热感打印方式，具有自检测功能 ,打印全部代码。

三、售后服务：

1.整机质保期：≥3年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.软件系统终身免费升级；

7.提供备用机；

8.免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

品目3-4电子血压计

数量：1台

一、用途：用于血压的自动测量，包括：日常监测、早期发现、辅助诊断、跟踪治疗效果。

二、技术需求：

1.测量方式：上臂式，臂围范围：18 - 40cm；

2.显示屏：≥6英寸；

▲3.一键操作，自动捆绑袖带，自动完成测量过程；

▲4.具备语音播报测量结果，可开关语音，音量可调节和提示信息功能；

5.具备肘部位置传感器，测量时主动提醒肘部位置是否正确；

▲6.具备红外感应装置。当有使用者坐在机器前时，自动启动机器进入测量准备状态；

7.具备USB-A，USB-B，RS232，以太网等多种接口存储方式；

8.测量位置：左右臂均可测量；

9.收缩压测量范围：40-260mmHg（±2mmHg），舒张压测量范围：20-210mmHg（±2mmHg），心率范围：40-200bpm（脉率为±2bpm或脉率的±2%取大值）；

10.压力控制：压力泵自动加压，线性电磁控制阀自动减压；

11.双重安全保护：当检测压力≥290mmHg时，电磁阀自动松开并释放压力。紧急状态下，按下“急停”按钮时压力快速释放。

三、配置需求：

1.配套桌椅： 1套；

2.搁手板： 1个；

3.臂套： 2个。

四、售后服务：

1.整机质保期：≥3年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.软件系统终身免费升级；

7.提供备用机；

8.免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

品目3-5 病床（称重300公斤）

数量：1张

一、用途：用于病房或为病患的诊疗、治疗时使用的护理床。病床的称重功能可帮助医护人员实时监测患者体重，病床内置高精度传感器，无需移动患者即可测量体重，尤其适合重症、术后或行动不便的患者，也可帮助医护人员评估水肿、营养状况或药物（如利尿剂）疗效。用以支撑患者身体，能够调节患者的各种升降、倾斜等体位需求，可实时监测患者的体重变化，便于临床精准给药。

二、技术要求：

1.规格：2200*990*480 - 720mm（±50mm）；

2.功能可实现：背部倾斜度0 - 70°，腿部倾斜度0 - 35°，上下升降480–720mm（±20mm），整床整体前倾和后倾0 - 13°；

▲3.床板之间的运动连接铁件厚度≥3mm，床体静态负载≥450kg；

4.背部床板采用高分子无损透射材料，厚度≥10mm，具有背部X光拍片功能，多孔设计，其余床板采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板整体一次模压成型，模压凹槽深度≥4.5mm，无拼缝、无包边、无切边；

▲5.具备精准实时称重功能，体重误差值为±0.1KG，称重显示屏位于床尾框架上，独立显示和控制；

▲6.背部床板带自延位减压功能，床板上升时自动向后延位，背部床板升至最高时，背部床板自动后延，降低胸腹压力，背部床板后延≥70mm；

7.电机≥4个，最大推力≥6000N，通过≥IPX6防水等级测试，电箱具有电子超载保护、过电压保护、自动断电保护装置；

8.带有电动一键式CPR功能，同时须具手动快速CPR功能，带一键式垂头仰卧功能、一键式心脏椅体位功能、一键背膝联动功能；

9.配护士总控器以及侧护栏控制器，护栏内外均可操作，护士总控器为手持挂式，内嵌液晶电子各体位实时角度显示屏，操作过程中可实时数字化显示：背部腿部升降、整床升降、整床前后倾斜角度，具备按键锁定功能，按键为非触屏按键；

10.床体金属表面喷涂为电泳底漆和静电粉末双重涂层，金属管材内壁及表面电泳环氧树脂保护膜，电泳附着力和喷涂附着力均不低于0级，涂料为绿色环保产品；

11.护栏为四片全包围式护栏，长度≥900mm，宽度≥400mm，厚度≥30mm，重量≥2000g，护栏与护栏之间护栏与床头板、床尾板之间间隙均≤60mm，护栏开关主结构件为压铸铝合金构件铝合金开关盒，最大厚度≥4mm，护栏旋转力臂采用压铸铝合金构件，厚度≥15mm；

12.床头床尾板采用优质PE材料一次吹塑成形，宽≥880mm、高≥440mm，金属插杆式固定，插杆直径≥15mm、长度≥150mm，带旋钮式锁定开关，有红色锁定、绿色开启指示标识，床体四角配四个防撞轮直径≥80mm、高度≥40mm；

▲13.配置直径≥125mm中控双面脚轮，中控脚轮由铝合金插杆、铝合金脚轮支架、两个单轮、转向轴承以及内置于铝合金插杆中的刹车传动组件及方向锁定组件组成，脚轮支架整体采用铝合金压铸成型，采用全封闭自润滑轴承，立轴插杆为合金材料，轮面采用耐磨材料；

14.配后备电源，床体移动或断电时依然可以实现体位变换，床体带一键式急停开关；

15.床体具备前后左右≥4个输液架插孔和≥4个活动式引流袋挂钩；

16.床头设置≥2个助力棒插座，床体两侧配U型约束环≥4组，电源收纳架≥1个。

三、配置要求：

1.床垫： 1张；

2.移动餐桌： 1张；

3.床头柜： 1个；

4.不锈钢输液架： 1根。

四、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.软件系统终身免费升级；

7.提供备用机；

8.免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。