| 序号 | 指标名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 总体要求 | ▲1）系统需采用基于 Web 的 B/S 架构（需提供承诺书） ▲2）系统支持与海淀区医学影像平台对接，按规则抽取需要进行质控的历史影像数据进AI批量质控，并将质控结果按需回传到海淀区医学影像平台。（需提供承诺书） |
|  | 质控中心 | 1)支持以列表的形式，列出质控数据的患者基本信息、影像检查信息等 ▲2)支持在列表中显示质控运算状态（如质控中、合格、不合格、失败）及质控评级、质控分数等结果（需提供该功能界面截图） 3)支持按照患者姓名、患者ID、检查号、日期、检查类型、质控状态、质控评级、质控分数区间等条件进行精确及模糊搜索 4)支持选中列表中数据，手动触发AI质控操作 ▲5)支持数据单独/批量上传，并支持直接对患者姓名、ID、医院名称等关键字段的信息脱敏，脱敏后字段可自定义设置（需提供“患者数据隐私管理”相关著作权证书复印件并加盖公章） 6)支持批量上传影像时，自定义匿名，可以通过excel对每个影像单独设置脱敏规则 7)支持数据上传后，自动触发辅助诊断 |
|  | 影像阅片工具 | 1)影像角标显示患者信息，包括患者姓名，检查号，出生年月日，性别，影像号，检查时间 2)影像角标显示影像信息：包括影像缩放比，影像当前窗宽窗位，影像分辨率，序列号，当前影像的层数和当前影像的总层数。 3)影像角标实时显示鼠标所在影像位置的密度值 4)支持隐藏/显示左侧序列区域 5)支持影像单序列多窗口显示，支持序列切换功能 ▲6)支持调节图像窗宽窗位；支持伪彩、反色、区域调窗、自定义窗宽窗位功能，并支持快捷键操作。（需提供“医疗影像存储传输”相关注册证书复印件并加盖公章） 7)支持图像任意位置移动 8)支持图像放大、缩小、填充操作，并提供0.5、1.0、1.5、2.0四种快捷模式。支持快捷键操作 9)支持将影像重置为原始状态 10)支持测量两点间直线长度测量、角度测量、椭圆测量、矩形测量、多边形测量、像素测量、比例尺、箭头标注 11)支持一键隐藏/显示所有测量结果 12)支持图像旋转，支持90°顺、逆时针旋转，水平翻转，垂直翻转，并支持快捷键操作 13)支持局部图像的放大显示 14)支持查看图像DICOM信息 15)支持切换显示/隐藏图像角标信息状态 16)支持鼠标滚轮浏览图像 |
|  | 质控规则维护 | ▲1）支持按检查项目（如DR胸片、CT胸部影像）分别配置质控规则，管理质控规则适用的检查类型、检查部位以及详细质控指标和对应分数（需提供系统功能界面截图，并加盖投标供应商公章） 2）支持设定图像等级（甲、乙、丙）分值 |
|  | DR胸部影像质控指标 | 包括不限于以下质控项： 1）胸部正位非医源性异物质控； 2）胸部正位锁骨对称质控； 3）胸部正位中线偏移质控； 4）胸部正位拍摄范围质控； 5）胸部正位肩上预留空间质控； 6）胸部正位肩胛骨打开质控； 7）胸部正位左右标识质控； 8）胸部正位吸气不足质控； 9）胸部侧位拍摄范围质控； 10）胸部侧位胳膊上举质控； 11）胸部侧位非医源性异物质控 ▲以上DR胸部影像质控指标项需逐一提供功能截图证明，并加盖投标供应商公章 |
|  | CT胸部影像质控指标 | 包括不限于以下质控项： 1）肺叶完整性质控； 2）肋骨完整性质控； 3）双手上举质控； 4）体外金属异物质控； 5）运动伪影质控； 6）身体倾斜质控； 7）位于扫描野中心质控； ▲以上CT胸部影像质控指标项需逐一提供功能截图证明，并加盖投标供应商公章 |
|  | 质控结果 | ▲1）支持对所质控图像的扣减分值、图像得分及图像评级进行综合统计与可视化展示，针对前述 DR 与 CT 胸部质控的各项具体指标，均需逐一展示指标合格判定结果、具体得分及对应扣分明细。（需分别提供 DR 胸部质控、CT 胸部质控对应的系统功能界面截图，并加盖投标供应商公章） 2）支持在影像无法完成质控时，需显示质控失败的原因 |
|  | 质控统计 | ▲1）支持按照不同统计维度进行数据统计，包括数据总量、计算成功、计算中、计算失败、AI质控结果正常、AI质控结果存在异常图像的数据量及占比统计（需提供系统功能界面截图，并加盖投标供应商公章） |
|  | 账号管理 | 1）支持用户的新增、删除操作 2）可对用户进行恢复默认密码操作 |