01包

品目1-1：DSA机

1、C型臂结构：悬吊式机架，≥6轴，满足全身应用；

2、球管阳极热容量：≥6MHU，最大输出电功率≥100kW；球管焦点≥2

3、平板探测器：像素尺寸≤154μm，灰阶≥16bit；

4、平板探测器成像面积≥30cmx 38cm；平板探测器无需额外水冷装置

5、床身纵向运动伸出最远端时，无需回床即能在床面任意位置进行CPR；

6、导管床旁具备触摸屏显示器 ，床面≥300CM，承重≥325KG.

7、C型臂具备3D重建、类CT功能，原厂CBCT采集和重建

8、监视器操作室4块，控制室2块

9、软件用户自己要求。

10、配置用户自己要求。

第三方配置：

一，55英寸介入手术专用大屏参数

尺寸≥55英寸，分辨率≥3840×2160，最大亮度≥800cd/m2

≥12路信号输入，≥6路画面同屏显示

具备JS-DSA校正曲线

外壳材质具有抗菌抑菌功能

具有显示器多窗口图像独立校正方法及系统

配套控制系统，可远程操作信号切换和布局，远程调节曲线、色温，支持画面布局预设

二，高压注射器参数

▲1.注射头内嵌屏幕显示方向根据注射头旋转角度自适应调整

▲2.在注射头可以显示实时压力曲线

3.压力范围：100-1200psi，增量为1psi

4.具备ISI联动功能

5.注射状态双屏实时同步显示

6.流速：0.1-45毫升/秒，0.1毫升/秒可调

三，录播机

1、可以同时录制视频通道数≥6路

2、频输入接口 ：3G-SDI*4、HDMI2.0*2、DVI*1(FHD)、S-VIDEO *1、CVBS*1、网络RTSP流*2

3、具备手术音视频信息存储功能：实现对手术室内全景、术野、DSA实时、参考、三维、PACS、超声等影像信息和音频信息的编码存储，码流大小可调；

4、支持采用DEMUX解复用技术的录像回放、录像下载功能；

5、支持系统屏幕截屏；

四：先行计划

1、12M高级专家图像精准审核终端：对角线尺寸≥31英寸，分辨率≥4200*2800，具备病理模式，可通过升降按钮电动升降。

2、13. 5英寸6M移动诊断显示器:分辨率≥3000x2000,分辨率可根据屏幕的方向自动旋转，具备10点触控功能，具有HDM和Type-C接口。

3、配套软件可快捷键快速调用观片灯、聚光灯、平滑移动、截图、智慧克隆等功能。

4、医用显示器质控机器：具备隐藏式机械电动翻转前置探头和显示器质量控制软件。

5、通过碰触智能阅片桌NFC连接后，可一键可对医用显示器上的医学影像进行截图；截取影像预览区供用户查看，用户可自主选择保存、重新截取和取消；截取图像自动保存手机相册，预设相册图标，快速定位。

02包

品目2-1：牙科综合治疗台

1、患者座椅

1.1 座垫面离地面高度范围≥360-745mm。

1.2 座椅及靠背的升降采用电动液压驱动系统，具有平稳启动及静止设定，负载≥300KG。

1.3 座椅底座采用铸铁一体成型，可以向左或者向右旋转≥25°。

1.4 头枕采用双链轴头托，能伸长，向前调节，下放至椅背及前后锁定，能同时满足小孩、成人、轮椅位等12个体位。

1.5 椅背可调至低于水平线5°。

1.6 升降和靠背运动是联动机构，带有补偿功能。

1.7 配有机椅互锁系统，手机工作状态下，椅位保持锁定。

1.8 具有左右活动双扶手。

2、医师单元

▲2.1 器械盘旋臂和灯臂，与座椅结构相连，可左右180°旋转。

2.2 下挂式器械盘，5个器械位，配有三用枪1把，高速手机2把，低速电马达（含直弯机）1套，洁牙机1套，气管及手机管均采用硅胶手机管，挂架采用模块式可调节设计，方便功能升级。

2.3 有水气总开关。

2.4 口腔灯开关键漱口水加热键，2个记忆位和最后记忆位等多功能可触控防水按键。

2.5左右按键钮气刹式平衡臂可调整及锁定器械盘高度。

2.6在各个位置上器械盘角度≤3°，转动角度≥160°，可在移动范围任意位置停留。

2.7配有可135度高温消毒的硅胶垫和304不锈钢置物盘。

3、助手单元

3.1助手架可左右180°旋转。

3.2 配有三用喷枪1把及强弱吸唾器各1把，吸唾器：抽水速率≥600ml/min。

3.3 痰盂下水速度≥1000ml/min。

3.4 配有口腔灯开关键和漱口水加热键，2个记忆位和最后记忆位等多功能可触控防水按键。

3.5 配有易于拆卸清洗的吸唾过滤系统。

3.6配有光固化1套，内窥镜1套。

4、水单元

4.1 可拆卸消毒的高级陶瓷一体成型痰盂，痰盂可90°旋转。

4.2 漱口水加水和冲盂系统可设定时间。

4.3 漱口水加热杯自动恒温水加热器，具有防干烧功能。

4.4 外置式净水瓶。

5、口腔灯

5.1光照度范围8000-25000 Lx，色温范围3000-5000K。

5.2 手术灯可随牙椅升降，灯臂上仰角度30°，下仰角度30°。

5.3 采用LED光源，防蓝光功能，可感应式控制、面膜式控制和推拉式控制，灯平衡臂具有LED灯开关功能。

6、脚踏：采用电控和气控独立式脚开关，分别用于控制椅位的升降和手机工作。

7、医师工作椅

7.1 坐垫及靠背的高度可调整。

7.2 靠背的角度可根据需要进行调整及锁定。

8、核心配件：采用主流膜片阀、水气管、自动液压升降系统。

9、质保：液压升降系统保≥10年，水气管保终身。

品目2-2：口腔显微镜

1、变倍系统：五档变倍，F=250mm条件下,放大倍数≥20X。

2、变角双目镜筒：角度调节范围≥0-180°，瞳距覆盖范围≥50-75mm，带瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度≤1mm。

▲3、广角目镜：12.5X目镜，屈光度调节范围≥±7D。

4、物镜：变焦范围≥200-310mm，带防溅保护罩。

5、操纵手柄：配合物镜指拨式调焦方式，可实现单手操作显微镜。

6、LED照明系统

6.1亮度连续可调；物面照度≥80,000Lx。

6.2光斑大小分档可调。

7、滤镜：配置橙色滤镜用于树脂充填以防止填充物固化；配置绿色滤镜增强血管和神经等重要组织的比度。

8、落地式支架：可移动，支架臂伸展范围≥1350mm。

9、电气系统：12V直流供电，镜头集成5V、12V供电接口。

10、双目延长器：标配30°双目延长器。

11、双目镜筒倾摆功能装置：标配，在医生坐姿不变的情况下，镜身向左向右倾摆时可保持双目镜筒保持水平观察位置。

12、一体集成式全高清影像系统

12.1分辨率≥1920x1080/60P全高清影像实时输出。

12.2支持U盘存储，动/静态影像可快速存储于U盘。

12.3具备WIFI功能，可传输图像可将实时影像无线传输至Windows电脑或android、ios 的手机或平板终端。

12.4支持鼠标直接对内置相机系统进行操作。

12.5支持无线脚踏控制拍照录像。

12.6支持曝光值、最佳亮度、增益、红增益、蓝增益、饱和度、对比度、清晰度、HDR、水平翻转、垂直翻转、缩小、放大、AOI,、图像对比等功能。

品目2-3：仿头模教学系统

1、仿真头模系统

1.1包含模拟颌架、面罩和头颅盖，配有仿真肩体、模拟人体结构。头盖骨采用可翻式设计，与咬合器采用隐藏式螺纹固定。头颅与肩体采取球形接头，可随意角度调整头模上下左右的角度。

1.2配有的平均值咬合器前伸髁道斜度约30度，侧方髁道斜度约15度，两侧髁头间距离110mm，Bonwill三角110mm，带有模拟人耳，可上面弓，可真实地模拟下颌数据的转移。

1.3配套的上下颌标准28颗牙列模型采用亚洲人牙齿形态设计，具有解剖形态的密胺制牙齿带单直根，采用隐藏式螺丝固位。配套牙齿与医师考试专用牙齿相同。

1.4配套的上下颌牙齿模型牙龈由优质的硅橡胶制成，可拆卸和更换。

1.5配套模拟面罩空间模拟人体，密闭防水，可存储手机出水，牵拉力值≥130N。

1.6配有完全模拟人体参数的平均值咬合器，其根据人体解剖学要求再现眶耳平面、鼻翼耳平面以及颌平面和下颌切点，可进行下颌开闭口位、前伸位和侧向位的模拟运动，其髁球的平滑移动逼真反映下颌运动的模拟效果，配套的颌间距调节器可以把开口距离从50mm调整到22mm，从而进行全开口和半开口实习。

1.7配套实习模型与咬合器采用隐藏式螺纹固位，与头颅采用高磁性固位装置连接，并设置隐藏可弹式顶出按键。

1.8模型安装采用磁吸附式高磁性固位装置连接，磁吸总力≥12KG。

2、仿真治疗操作系统

2.1系统收纳：设备收纳后位置尺寸600-650（L）×500-550（W）×950-1100（H）mm，系统主体和挂架系统能够全部推入桌子下方进行收纳。

▲2.2动力系统：系统整机无电路设施，躯体俯仰升降以气动弹簧驱动，可垂直升降范围650-850mm，俯仰角度范围-5-90°调节。

2.3升降一体：挂架系统将跟随系统柜一起升降，配有拉手。

2.4脚踏系统：配有的脚踏系统可驱动手机系统工作（手机驱动及喷雾，供水切换），并可以悬挂收纳。

2.5器械托盘尺寸：200-300（L）×150-200（W）×8-15（D）mm，可拆卸清洗。

2.6供水系统：可以选择内循环水瓶供水、外循环水管供水。

2.7一气化系统锁定设计：系统具有一气锁定设计，设备在通气使用状态时，整机可牢固吸附于地面，无法移动。

2.8集污系统：设备自带集污阀，使用者可以定期清理。

2.9配置光固化1套，洁牙机1套，医生座椅1把。

3、其他要求

配套教学模型可涵盖国家卫生健康委员会“十三五”规划教材/全国高等学校教材（口腔医学类专业用）至少10个学科配套模型（口腔修复学、牙体牙髓病学、口腔颌面外科学、牙周病学、儿童口腔医学、口腔预防医学、牙合学、口腔种植学、口腔解剖生理学、口腔颌面医学影像诊断学）满足多种口腔医学生教学需求。

品目2-4：激光治疗仪

1、终端输出功率范围：0-10W，连续可调。

2、激光功率不稳定度≤±1% 。

3、激光功率复现性≤±1%。

4、波 长：980nm（±10nm）。

5、光学技术：采用光学耦合技术。

6、激光输出方式：连续、单脉冲、重复脉冲。

7、脉冲宽度：1-1000ms。

8、脉冲频率：0.5-500Hz，最小频率0.5Hz。

9、光纤系统传输效率≥85%。

10、输出光斑直径：距离光纤端面 5mm 时，光斑直径≤10mm。

11、传输系统：带SMA-905标准连接器的200μm、400μm、600μm接触式及非接触式光纤和探头。

12、出光定时调节范围：0-9999s，连续可调。

13、功率反馈功能：内置激光功率指示器，可随时测量出光功率。

14、瞄准光：波长 650nm±10nm，功率≤5mW，分档可调。

15、操作方式：彩色触摸液晶屏。

16、冷却方式：风冷。

17、激光类别：4类激光。

18、安全分类：Ⅰ类B型。

19、口腔手柄≥2支。手柄能高温高压消毒。

20、配备3副医生防护眼镜。

21、激光开关：同时具备手控或脚控。

22、中文操作界面；软件可设置医生程序数量≥6 个。自定义方案治疗菜单：内置自定义操作收藏程序。

23、供电系统：具备适配器电源供电和充电电池供电工作。（内置电源，方便移动）。

24、光纤治疗头：

24.1、可以根据使用需求弯折

24.2、光纤连接头采用陶瓷或金属材料精加工而成；

24.3、颜色区分功能；

24.4、可高温高压消毒；

24.5 出厂前预激发。

24.6单独光纤可高温高压消毒。

品目2-5：多参数监护仪（新生儿科）

1、模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插

槽数≥4个

▲2、监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口或金属硬件通讯接口（非供电接口）

3、≥12英寸彩色触摸屏，分辨率≥1280 x 800像素，≥8通道显示

4、显示屏亮度自动调节，具备智能光控能力

5、内置锂电池，供电时间≥4小时

6、基本功能模块支持心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度、脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

7、提供新生儿专用心电电缆

8、支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥23种实时心律失常分析

9、支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析

10、提供ST段分析功能，提供窗口显示多导ST片段的同屏实时查看

11、具有QT/QTc实时测量功能，提供QT、QTc和ΔQTc参数值。

12、无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列4种测量模式，满足新生

儿监测

13、提供新生儿专用血压测量袖带1套，包括≥3个尺寸不同的袖带

14、血氧监测支持SpO2，PR和灌注指数（PI）的监测

15、提供新生儿专用可重复使用血氧探头，防水等级IPX7

16、可升级提供模块或者单机支持新生儿组织氧饱和度监测。

▲17、可升级提供模块或者单机支持新生儿4通道振幅整合脑电图aEEG监测。

18、提供新生儿专用监护模式

19、提供目标监测大参数界面，界面可显示SpO2等参数，同时可显示目标参数统计区及趋势区，协助参数目标管理。

20、提供CCHD新生儿先心病筛查工具，并可以支持美标法及双标法筛查流程，双标法筛查流程复合《全国新生儿先天性心脏病筛查手册》（2018版）

21、提供新生儿呼吸氧合专用界面，实时识别和标记ABD事件

22、大字体界面支持≥6个参数区的设置和显示

23、支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限

24、能够设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人。

25、配备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，

26、事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选

27、具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能

▲28、具备≥100小时（分辨率1分钟）ST模板的存储与回顾功能

29、支持根据年龄/胎龄自动加载配置

30、产品通过国家III类注册

03包

品目3-1：麻醉机(大手术室用)

一、技术参数

▲1、适用于成人、儿童、新生儿。

2、配置≥4个辅助电源接口

3、具有RJ45接口、RS-232接口、视频信号接口、USB接口。

4、机架具备刹车系统。

5、彩色触摸显示屏≥15英寸

6、具备工作台照明光

7、标配氧气、空气两气源,快速充氧范围

8、电子流量计（可直接显示氧浓度、空气或笑气和总流量）

9、具备备用机械流量计。

▲10、配备高频喷射通气

11、配置双麻醉罐位，配备同一生产厂家的七氟醚挥发罐。

12、一体化集成呼吸回路

13、回路部件（包括流量传感器）可以耐受高温高压消毒

14、内置双流量传感器，分别在吸入端、呼出端，流量传感器可自行校准。

15、具备智能回路识别报警系统；具备可视化报警功能；具备自动报警限功能

16、电动电控呼吸机

▲17、提供手动／控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG）和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、、CPAP/PSV、手动通气。

18、潮气量设置范围：10ml-1500 ml

19、呼吸频率：4-80次／分钟

20、压力限制范围：10-80cmH20

21、电子PEEP，显示屏设置

22、具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能。

23、具备心脏旁流模式，且旁流模式可在手动通气模式和机控通气模式下启动

24、配备膨肺功能

25、配备主动排污系统

26、具备三级声光报警功能

27、彩色电容触摸屏，可同屏显示波形和呼吸环图

28、自动设置报警限值功能

29、标配模块：AG麻醉气体模块、呼末C02模块

30、配置监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性、弹性、驱动压、机械能；麻醉气体分析（N20，EtC02，自动识别多种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，F-V）监测；

31、同屏幕显示多通道波形：压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，CO2或麻醉气体浓度波形等。

32、全自检或部分自检功能，具备图示化自检功能，系统自检失败时提醒出错原因。

33、可连接监护仪，输注泵。

34、可扩展连接支持设备。

二、配置：单台

1、主机、主机架：1套

2、气源：1套，氧、空两种气源，管道气源压力监测，附加吸氧装置。

3、支臂：1套，麻醉显示屏支臂，手动皮囊支臂

4、排污组件：1套

5、呼吸回路：钠石灰罐组件：1套

6、双挥发罐位：1套，七氟醚挥发罐。

7、呼吸模式：VCV，CPAP/PSV ，PCV，PCV-VG， SIMV-VC，SIMV-PC

8、肺功能环：1个

9、肺复张＆保持

10、传感器：1个

11、目标控制麻醉

12、麻醉软件：1套

13、高频通气装置：1套

品目3-2：麻醉机(日间手术室用)

一、技术参数

1、适用于成人、儿童、新生儿麻醉

2、后备电池使用时间≥90分钟

3、标配双气源：空气、氧气气源及接口

4、氧气低压时报警，具有经鼻高流量给氧功能

5、电子气体混合技术，通过压力和温度双传感器控制

6、快速充氧范围≥25L／min

7、电子流量计，氧气、空气流量分别显示

8、挥发罐：标配2个挥发罐位，标配1个七氟醚挥发罐；

9、低回路容积，可快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度。

10、所有回路模块可拆卸、安装，且无泄漏。

11、所有模块均可耐受高温高压灭菌消毒，有AGSS废气回收系统。

12、智能回路系统，能识别和显示回路类型、呼吸模式以及二氧化碳吸收罐状态

13、支持术中更换钠石灰

14、配备附加吸氧功能，无需开机即可给病人吸氧

15、气动电控呼吸机，可直观观察病人的呼吸状态

16、触摸显示屏，可旋转及可调节倾斜度；当触屏失灵，手动可调

17、自动检测挥发罐状态，提示低压漏气情况，回路漏气量<50ml/min

18、通气模式：VCV、PCV、SIMV、手动通气、PEEP、PSVPro

19、呼吸频率范围：4-100次／分钟

20、吸呼比：2:1到1:8

21、最大吸气流速：≥120 L／min＋新鲜气体流量

22、有压力限制范围

23、PEEP 范围可逐级调节

24、双流量传感器，具备流量静态以及动态实时自动补偿功能

25、具有排污系统

26、监测参数：吸入氧、空气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压、实时压力时间、流速时间呼吸波形描记、呼末二氧化碳浓度、麻醉气体使用浓度监测。

27、潮气量监测范围：5-1500ml

28、智能报警设置，具有氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息等报警参数

29、高精度流量传感器，最小潮气量监测值≤20ml

30、吸入和呼出端双高精度流量传感器，保证流量自动实时补偿

二、配置：单台

1、主机、触摸屏、主机架、刹车：1套

2、气源：1套，氧、空两种气源，管道气源压力监测，附加吸氧装置。

3、支臂：1套，麻醉显示屏支臂，手动皮囊支臂

4、废弃排放系统：1套

5、呼吸回路：钠石灰罐组件：1套

6、双罐位挥发罐：1套，七氟醚挥发罐，七氟醚加药器

7、多种呼吸模式

8、肺功能环：1给

9、肺复张＆保持

10、传感器：1个

11、氧电池

品目3-3：多参数监护仪(日间手术室用)

适用范围：成人、小儿及新生儿围术期监测。

一、技术参数

1、监护仪主机和屏幕为分体插件式，模块插件槽位≥8个。

2、采用电容触摸屏。

3、内置高能锂电池。

4、≥4个USB接口，HDMI接口，具有带屏幕的多参数转运监测模块，前后双屏可同时显示与操作。

5、基本功能模块可监测心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温、双有创监测等。

▲6、配备呼末二氧化碳、肌松监测模块、BIS模块。

7、支持≥20种心律失常分析。

8、提供ST段分析功能及160小时趋势回顾。

9、双有创压力、体温同时监测、具有多种心电模式。

二、配置：单台

1、监护仪主机：1台。

2、扩展插件槽：1个。

3、参数模块：1个。

4、电极片：1片。

5、一体式抗除颤心电导联线：1根。

6、血压袖套，导管：1套。

7、指夹血氧探头（可换探头）：1个。

8、国标电源线：1根。

9、网线：1根。

品目3-4：毒麻药车

1、机身配备全高清触摸式操作屏。

2、可实现使用人员两种以上方式登录设备，如人脸识别，指纹识别、工卡等。。

3、机身集成监控高清摄像功能，支持视频本地保存≥180天。

4、管控柜配备全自动智能药盒，可智能监测药品数量。

5、柜体集成独立的麻精药品空安瓿回收单元药盒。

6、可与医院网络进行无缝连接。

7、可实现患者信息与麻醉医生信息、麻醉用药信息的自动匹配，急诊可补录患者信息及手术信息。

8、可根据需要生成红/白处方及用药清单，处方生成后自动发送至工作站，可进行带有编码的专业红处方打印操作，

9、支持定制化形式的专账、专册、交接班记录等常用报表导出。

10、效期批号预警，低库存预警、防盗自动报警。

11、具有温湿度监测、显示。

12、药盒功能具有避光或可视功能

13、储存药品单元格≥24种，分级管控单层/双层抽屉6-8层

品目3-5：输注泵设备

1、	适用于各种规格注射器：1ml，2ml，5ml，10ml，20ml，50/60ml

2、	信息采集系统具有多种端口,自动统计累积量。

3、	具有快速进液模式0.01-2300ml/h

4、	彩色显示器≥3.5英寸，电池工作时间>5小时

5、	可支持≥四个输液泵通道

6、	具有多种注射器模式：速度模式，时间模式、体重模式，梯度模式，序列模式、间断给药模式，

7、	可存储≥3千条历史记录

8、	支持自动锁屏功能

9、	可选PCA模式，PCA模式，支持病人自控镇痛

10、支持药物色彩表示，选择药物时可自动识别

11、压力报警值可多档调节，具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

12、可选TCI模式，TCI模式，支持多种药物

13、注射器安装后，可自动固定注射器，无需手动操作

▲14、显示器可全向调整，适用不同观察视角

二、配置：单台

1、主机：1台

2、控制箱：1个

3、插件箱：1个

4、电源线：1根

5、手册包：1份

6、紧固线：1根

7、可移动推车：1台

品目3-6：术中加温输液

1、双通道、输血输液加温及控速

2、单通道独立加温，具备加温模式、控速模式

3、温控，可同时显示两个通道的设定温度、实时温度、加温时间

4、可调节温度

5、具有温度报警

6、具备故障报警、故障提示

7、可调节液体滴速，流速，滴速≥160滴/分

8、预热：20-38度，≤5分钟

9、仪器可耐受温度-5-40度、湿度20-80%

10、具有高清显示屏

11、超温保护：温度过高或过低自动停止加温

12、加压：可加压输注液体

13、具有加温测速功能，实时显示输注状态

二、配置：单台

1、输液控制器主机：1台

2、加温条：1支

3、电源适配器：1个

4、说明书：1份

5、电木梅花：1个

品目3-7：无创心排监测

一、技术参数

1、触摸显示屏根据环境可以自动调节亮度；

2、内置高能电池；

3、基本功能模块可支持独立监护；支持心电、呼吸、心率、无创压、血氧饱和度、脉搏、体温等

4、可支持心律失常分析功能，房颤、室上速、ST段分析；

5、无创血压适用于成人小儿和新生儿，30~270mmhg；

6、血氧监测适用于成人小儿和新生儿，配置指套式血氧探头；

7、有创压适用于成人，小儿和新生儿，-50~360mmhg；

8、提供灌注指数、肺动脉血压和PPV参数监测；可无创、微创监测患者连续心排量，每搏变异量。

二、配置：单台

1、主机：1台

2、显示屏：1台

3、电池：1块

4、存储卡：1个

5、电源线：1根

6、软件：1套，无创心排监测、微创心排监测、心电附件包、无创血压附件包、血氧附件包、软件

7、说明手册：1份。

品目3-8：婴儿辐射台

一、技术参数

1、控温系统：手控、肤温、预热

2、四面有挡板

3、具有故障报警提示：断电、传感器、数据偏差、超温、设置等

4、具有拍片盒，无需移动新生儿

5、具有肤温传感器

6、具有急救复苏装置

7、可触式显示屏

8、肤温控制范围：32-42℃

9、肤温控制精度：≤0.5℃

▲10、具有输氧装置、低压吸引装置、血氧饱和度装置

11、可测体重

二、配置：单台

1、辐射保暖台：1台

2、控制面板：1个

3、拍片盒：1个

4、挡板：4块

5、传感器：1只

6、报警指示灯：1个

7、急救复苏装置：1套

8、集液瓶：1个

9、床垫：1张

三、售后服务

1、免费安排技术人员进行仪器使用培训，至操作人员掌握为止

2、24小时提供维修及故障排除指导，如不能即可排除应在24小时内到场维修

3、如遇返厂维修时应有替换仪器保证正常运行

4、除人为损坏外，如有故障应免费进行更换配件及维修

品目3-9：负极板回路

一、技术参数

1、适用于成人及儿童，双面，双路。

2、有通用的转换接口，可以同各种型号电刀匹配。

3、标注材质

品目3-10：可视喉镜

一、技术参数

1、显示屏：≥ 3英寸；

2、电池容量：≥2500 mAh；

3、可一键拍照、录音、录像；

4、显示器上下旋转≥130度，左右旋转≥ 180度；

5、支持容量记忆卡；

6、手柄一体化，可适配儿童、成人、肥胖患者的插管需求；

7、手柄可消毒灭菌。

二、配置：单台

1、主机：1台；

2、喉镜片：1套；

3、电源适配器：1个；

4、数据线：1根；

5、包装箱：1个；

6、说明书：1份。