品目1-1：手术、激光接触镜

	序号
	产品
	视野
	放大倍镜
	激光点
	主要应用

	1
	[image: image1.png]



黄斑激光镜
90D
	70°/84°
	1.06x
	0.94x
	高分辨率观察和治疗眼球后极

	2
	眼底激光镜子 (160镜子)
	160°/165°
	.5x
	2.0x
	角度极宽的全视网膜光凝固

	3

	超广角眼底镜
	103°/124°
	0.72x
	1.39x
	最广视野的全视网膜检查，同时保持高分辨率

	序号
	产品
	图像放大
	接触面直径
	环直径
	手柄长度

	1
	术中房角镜
	1.2x
	9mm
	14mm
	84mm


品目1-2：手术显微镜

1. 光学系统

1.1基本配置：主镜和助手镜

1.2复消色差，高分辨率、高对比度的图像

1.3物镜：f≥200mm 

1.4目镜:12.5X

1.5双目筒：斜45度双目镜筒

▲1.6主刀镜与助手镜同步变倍,同视野,同步对焦,无需单独调节

▲1.7电动变焦、变倍

2.支架系统

2.1电动XY移动模块，范围≥40mmX40mm，可复位重设

2.2光学头可倾斜

2.3四个脚轮刹车

2.4落地支架，各方向可移动

3.照明系统

3.1照明：LED光源，亮度可调

3.2光源寿命≥60000小时

3.3免光纤照明,无光传导耗材

4.控制装置

4.1多功能脚踏,可通过脚踏控制XY移动,变倍,变焦

5.免费系统升级

6.免费接入医院信息系统，开放接口

品目1-3：智能眼底筛查系统

	软件部分
眼底图像管理软件具备医疗器械注册证
糖尿病视网膜病变辅助诊断软件具备国家医疗器械注册证
数据传输与管理
1. 支持患者信息的新增、查看、修改、查找、排序
2. 支持相机端及Web端直接上传患者信息与眼底照片
3. 满足相机端及Web端患者病史、主诉等信息的点选录入功能
4. 支持小程序端直接创建患者记录并快速导入相机端或Web端
5. 支持Web端创建患者检查预约记录并快速导入相机端或Web端
6. 支持根据不同应用场景配置定制化的数据采集模板
7. 满足非眼底多模态数据录入功能，包括视光参数(视光检查)/常规体格检查（身高、体重、BMI等）、生化检查（血压、血糖、血脂）数据录入
支持自动化输入，在适配扫码枪、身份证读卡器的情况下，可以自动录入患者基本信息
9. 支持患者的多级转诊、审核与管理
影像显示与审阅
1.支持AI自动评估眼底图像质量，自动识别非眼底图像
2.支持自动分割并输出眼底图像动静脉血管、视杯视盘、黄斑区相关量化分析参数
▲3.支持AI自动标记并给出各类病灶位置、轮廓、面积信息。界面中使用不同颜色对病灶区域进行全覆盖高亮提醒，同时可在报告上可视化展示
4.支持辅助线功能，实现一键生成黄斑定位辅助线、视盘盘沿定位辅助线、动静脉分割辅助线
5.提供眼底图像的缩放、测量、病灶标记、亮度及对比度调节等工具
▲6.支持≥10个病种
7.支持AI自动分析并给出糖尿病视网膜病变分级(5级)建议
8.支持AI自动分析并给出糖尿病黄斑水肿分级(3级)建议
9.支持AI自动分析并给出年龄相关性黄斑变性分级(3级)建议
10.支持AI自动分析并给出黄斑前膜(2级)建议
11.支持AI自动分析并给出病理性近视(2级)建议
12.支持AI自动分析并给出豹纹状眼底改变(2级)建议
13.支持AI自动分析并给出青光眼样眼底改变(2级)建议
14.支持AI自动分析并给出视网膜静脉阻塞(3级)建议
15.支持AI自动分析并给出高血压性视网膜病变建议
16.支持AI自动分析并给出动脉硬化病变建议
17.支持AI自动分析并给出其他眼底病变(2级)建议
18.支持AI自动检出并给出≥14种眼底相关病灶结果及相关定量参数，包括微血管瘤、视网膜内出血、硬性渗出、棉絮斑、玻璃膜疣、豹纹状眼底、新生血管或增殖膜、视网膜前出血或玻璃体积血、激光斑、视网膜内微血管异常、近视弧形斑、动静脉比异常、银丝或铜丝征、动静脉交叉压迹等
19.支持在线远程实时审核
20.支持在线远程实时多级复核
21.支持医师人工修改图像质控结果、疾病结果、病灶结果、动静脉及视杯视盘相关量化参数，并给出转诊&复查建议及补充医嘱
22.支持同一患者历史检查的查看及影像对比
23.支持≥5项风险预测功能，至少包括糖尿病及其并发症风险指数、脑梗风险指数等
结构化报告
1. 支持AI结果直接生成报告，并以PDF格式下载到本地、打印
2. 支持人工审核结果自动生成报告，并以PDF格式下载到本地、打印
3. 支持批量导出PDF格式、EXCEL格式报告
4. 支持手机端报告推送及查看，包括H5页面、PDF版本两种格式
5. 支持根据不同应用场景配置定制化的报告模板，包括常规版、糖筛版、体检版、视光版、英语版，每个版本大类可以再针对页面/模块进行配置
后台管理
1. 支持对机构、科室的查看、创建、编辑及删除
2. 支持对用户以及用户权限的查看、创建、编辑、启用/禁用及删除
3. 支持对设备以及设备配置的查看、创建、编辑、激活、启用/禁用及删除
4. 支持对检查项的查看、创建、编辑及删除
5. 支持对审核关系/复核关系/转诊关系的查看、创建、编辑及删除
6. 支持对数据采集模板及报告展示模板进行定制化配置
性能指标
1. 系统支持并发用户数＞50人
2. 系统支持＞50000名患者的信息与影像管理
3. 眼底照片上传后初始结果反馈时间＜5s
安全保障
1. 支持数据库定期自动备份，支持异常情况下后台数据恢复
2. 支持机构内用户权限管理
全自动便携式眼底相机
视场角：50°
工作距离：15mm±5mm
瞳孔要求：免散瞳
对焦模式：自动/手动
曝光模式：自动/手动
操作模式：自动/手动
数码采集形式：1英寸专业高清摄像头
采集像素：≥2000万像素
固视灯：中心固视
对位：双摄像头对位
显示屏：≥7英寸电容触摸控制屏
传输模式：FTP/DICOM/有线网络/无线WIFI
电源：AC220V 50Hz
免费系统升级
免费接入医院信息系统，开放接口


品目1-4：电脑验光仪

1、类型：台式自动追踪对焦

2、测量方式：双眼自动/双眼手动/单眼自动/单眼手动（自动模式为一键触摸）

3、测量模式：屈光测量/角膜曲率测量/屈光+角膜曲率测量等

4、顶点距：（VD）0.0，12.0，13.75，15.0

5、屈光测量范围：球镜度 -30.00～+25.00D；柱镜度 0.00～±10.00D，轴位1°～180°

6、柱镜符号：-，+，±

7、瞳距范围: 30～85（mm）

8、最小测量瞳孔直径:2.0mm

9、曲率半径：5.0～13.00mm，屈光度30.75D～67.5D(0.01/0，12/0.25D每级)柱面屈光0～±9D,轴角度含0～180°

10、颚托调节范围:≥55mm

11、可移动搜索范围：≥前后36mm左右85mm上下37mm

12、固视目标：自动雾视系统

13、图标：风景图

14、显示器：≥10英寸彩色TET液晶触摸屏显示器 ，可0～180°左右旋转，0～180°角度调节

15、内置打印机:自动打印纸

16、数据输出：Rs-232接口，HDMI,WIFI，USB等

17、免费系统升级

18、免费接入医院信息系统，开放接口

品目1-5：光学生物测量仪

一、主要功能：

1.基于低相干光干涉成像的光学检测测量技术，对人眼前节和后节同时成像（断层扫描图），获得精确眼轴长度数据。

2.一次采集即可获得眼轴长AXL、中央角膜厚度CCT、角膜屈光度K、前房深度ACD、瞳孔直径PD、白到白距离WTW、角膜散光轴、晶体厚度（LT）等。

3.可获取清晰的前后节OCT图像，并同时成像。

4.非接触式，主机和电脑一体化的设计，高清触摸显示屏。

二、主要技术指标

1.发光二极管(LED)，采用850nm波长的光，低相干干涉测量法。

2.入眼功率：≤730μw

3.A扫描频率：≥19kHz

4.B扫描率：≥500扫描/帧

5.眼轴长(AXL)测量范围: 12.1 mm – 38.0mm

6.眼轴长测量精度：±0.02mm,显示精度： 0.01mm

▲7.中央角膜厚度CCT测量范围0.2mm-1.4mm

8.中央角膜厚度测量精度±0.01mm，显示精度： 0.0001mm

9.角膜屈光度K测量范围：28.1D-84.3D

10.角膜屈光度测量精度：±0.25D；显示精度：0.01D

▲11.前房深度ACD测量范围：0.7mm-5.4mm

12.前房深度测量精度：±0.01mm,显示精度：0.01mm

▲13.瞳孔直径PD测量范围0.5mm-13.5mm

14.瞳孔直径测量精度：±0.09mm，显示精度：0.01mm

15.白到白距离WTW测量范围：6-16mm

16.白到白距离测量精度：±0.1mm, 显示精度：0.01mm

17.角膜散光轴测量范围：1 º-180 º

18.角膜散光轴测量精度：±5 º，显示精度：1 º

19.晶体厚度LT测量范围：1.3mm-7.0mm

20.晶体厚度LT测量精度：±0.05mm，显示精度：0.01mm

21.具有SRK Ⅱ、SRK/T、Holladay 1、Hoffer Q、Haigis、Shammas-PL、Kane人工晶体计算公式。

22.可视化测量，可呈现角膜，视网膜层的OCT图像。

23.可进行脉络膜厚度测量。

24.OCT图像分辨率：≥5μm

25.具有固视功能。

26.左右眼自动识别。

27.≥10英寸触摸屏

28.设备配套：配镜箱、串镜、视力灯箱、恒温箱

三、售后

1.免费系统升级。

2.免费接入医院信息系统，开放接口。

品目1-6：非接触眼压计

▲1.眼压测量范围：7 mmHg-30mmHg/20 mmHg-50 mmHg(0.1 mmHg精度）

2.测量系统：光和压力双传感系统

3.工作距离：≥10mm

4.R/L(左/右眼)：自动检测和显示

5.测量结果：可测量每眼十次数据并打印出来

6.记录：内置打印机

7.测量模式：自动测量/手动测量

8.对焦：对焦光点在对焦框中时，自动模式：自动进行眼压测量

手动模式：对焦框由绿色变成红色 点击开始进行眼压测量。

9.错误指示：具备
10.安全限位钮：可以设置测量头与患者的最近距离

11.安全功能：喷气口与角膜间的距离控制在预设范围内（如11mm), 当喷气头离角膜太近时停止向前移动

12.移动范围：≥30mm（前后）/90mm（左右）/30mm（垂直）

13.颌托垂直移：≥40 mm±4 mm，配下颌托

14.显示方式：≥10英寸HDMI彩色LED显示屏，触摸屏

15.输出端口：USB2.0

16.免费系统升级

17.免费接入医院信息系统，开放接口

品目1-7：眼科A/B型超声诊断仪

1、B型探头扫描角度：≥50°

2、B型探头工作方式：扇扫探头

3、探头频率 B型超声探头：10MHz

4、A型超声探头：10MHz

5、B超图像横向分辨力：≤0.4mm

6、B超图像纵向分辨力：≤0.2mm

7、图像灰阶：256级

▲8、显示模式：B，B+A，B+B，A

9、测量方式：双游标测距，数字显示

10、测量精度：≤±0.06mm

11、测试范围：15mm-39mm

12、人工晶体计算公式：SRK-Ⅰ，SRK-Ⅱ，SRK/T，BINKHOST-II， HOLLADAY，HOFFER-Q，HAIGIS等公式

13、眼睛模式：正常眼，致密白内障眼，无晶体眼，人工晶体眼

14、测量模式：正常眼、无晶体眼、致密白内障眼，人工晶体眼, 特殊眼（可测硅油眼，可自行测量声速）

15、分段声速设置，显示标准差

16、影像工作站：

病历库：病历库管理功能，可存储完整的病历资料，具有多种病历查询、统计、检索功能。病历可刻成光盘便于永久保存及学术交流。

图象处理：图象可单幅、动态存储及回放，具有亮度、对比度调节，伽玛变换、彩色变换、色彩翻转、放大及全屏幕文字标注功能。

图像测量：可测量长度、面积、周长及角度。

17、打印报告：主述、临床检查、影像描述（评价）内容及病人资料可选择打印，可打印彩色图像，格式多样，图文并茂。一份报告中可打印≥30幅图片。病历报告打印过程中系统自动备份，便于核对查询。

18、A/B超主机与工作站为分体式

19、免费系统升级

20、免费接入医院信息系统，开放接口。

品目1-8：眼科超声雾化器

1.标称频率：2.4MHz，超声震荡频率与标称频率的偏差≤10%；

2.最大雾化率：≥2mL/min；

3.雾化水槽内水温：≤60℃；

4.正常工作时的整机噪声：≤50dB；

5.雾化颗粒中位粒径：雾化器的雾粒等效粒径中位值为3μm，其误差≤±25%，直径小于5μm的雾粒百分比（体积分布）≥50%；

6.雾化率、送风量可调；

7.具有定时功能、定时暂停功能，定时范围为1min-120min,设置步进为1min，定时误差小于3%；

8.设置温度范围为6℃至45℃，设置步进为0.5℃；实际出雾温度与显示出雾温度之间误差小于±1℃；

9.雾化器使用触摸液晶屏，屏幕尺寸≥4英寸，支持个性化参数设置和返回出厂设置，一键启动优先使用个性化参数；

▲10.雾化水槽和主机可分离，具有进气出雾双加热系统；

11.雾化器有整机干燥功能；

12.智能提示功能：雾化器具有缺水提示、积液提示、超温提示、送风故障提示、测温故障提示、出雾加热故障提示、进气加热故障提示功能，通过弹窗提示解决方案并停止相关可能造成危害的能量输出等；

13.连续工作时间≥1小时；

14.配备制氧机，最大氧流量：≥3L/min，最大流量下的氧浓度：≥93%±3%。

15.免费系统升级。

16.免费接入医院信息系统，开放接口。

品目1-9：手术灯

1. LED双母灯

2.悬吊系统支持2-4臂设计，可由双悬臂系统随时升级为多悬臂系统；

3.灯头超薄设计，厚度≤100mm，直径≤700mm；

4.灯头外壳及面板均为一体成型，无拼接、无镂空；

5.灯头具备一体成型隐藏式把手，无拼接、无缝隙，方面移动，便于清洁；

6. 配备可拆卸消毒手柄，支持134℃高温高压蒸汽灭菌；

7.光源采用LED冷光源，寿命≥60000h，且每组LED光源都有单独的透镜聚光；

8.母灯中心照度≥160,000Lux；

▲9.支持电子式光斑调节，d10最小光斑直径≤160mm，最大≥300mm；

10.照明深度≥1400mm；

▲11.深腔无影率≥98%；

12.显色指数Ra≥ 97， R9≥ 97；

13.具备多档色温可调功能，可调范围3500K-5000K；

品目1-10：骨动力系统

适用范围：骨动力系统与手术专用刀头配合使用切除人体软组织和骨组织。

性能结构及组成：骨动力系统由主机、手柄、单脚踏、电源线和刀具组成。

一、整机性能参数：

1、产品分类：防电击类型：I 类设备

2、应用部分：BF 型

3、运行模式：短时加载连续运行

4、工作电源条件：

1）额定电源：AC220V～ 50 Hz

2）输入功率：≥650 VA

5、扭矩过载警示及故障报警提示；

6、故障自动诊断，自动弹出错误代码信息；

7、工作参数可实时显示；

8、驱动动力手柄在工作时，具有速停功能；

9、ISO –E 快换接口，显示屏幕：≥2cm×5.0cm

10、控制系统采用智能化的微处理芯片，恒速闭环驱动控制，即空载、满载转速变动≤5%范围内；

11、钻铣磨手柄，包括电机手柄电缆都可以放在专门的消毒盒里高温高压消毒，手术中无需再给动力手柄电缆加无菌套。

12、具有磨削拓展功能(直柄磨头手柄、弯柄磨头手柄); 

二、各功能技术参数

1、动力手柄

1）重量：≤155g

2）电缆线长度4M， ISO –E 快换接口；

3）峰值输出功率：≥125VA

4）标称力矩：≥5mN.m，转速≥80000r/min；

5）噪音≤65dB, 工作最高温度≤50℃;

6）动力手柄电缆都可以放在专门的消毒盒里高温高压消毒，术中无需再给动力手柄电缆加无菌套。

2、钻头手柄

1）重量：≤220g

2）转速：≥2300r/min

3）标称力矩：≥190mN.m

4）轻质合金材料，表面防腐耐磨处理，可高温高压消毒；

5）与动力手柄采用直插锁定功能，防止工作时脱落；

6）工作转速0-2300r/min无极调速；最高转速时空载噪音<75dB;

7）输出工作扭矩≤195m N.cm

8）颅骨钻头:双重安全保障措施。

9）钻头多规格，全面满足手术需求

10）具有双自停功能。三刃平面设计，且骨垫分离清晰，边缘没有残留。

3、铣刀手柄

1）重量：≤75g

2）转速：≥80000r/min

3）标称力矩：≥5mN.m

4）轻质合金材料，表面防腐耐磨处理，可高温高压消毒；

5）与动力手柄采用直插锁定功能，防止工作时脱落；

6）工作转速0-80000r/min无极调速；最高转速时空载噪音<75dB;

7）脑膜保护鞘设计，有效防止高速铣刀对脑组织的损伤；

8）旋转保护鞘方向固定设计，减小由于保护鞘的转动造成的脑组织损伤；

9）铣刀快速装卸结构设计，铣刀直插入槽无需按压即可锁紧使用；

10）刀具规格齐全；可做悬吊硬脑膜打孔。

4、磨头手柄

1）重量：直≤70g，弯≤95g

2）转速：≥80000r/min

3）标称力矩：≥5mN.m

4）轻质合金材料，表面防腐耐磨处理，可高温高压消毒；

5）角度20°持笔式；

6）与动力手柄采用直插锁定功能，防止工作时脱落；

7）工作转速0-80000r/min无极调速，最高转速时空载噪音<75dB;

8）多种长度直弯手柄可选；刀具规格齐全；

5、具备脚踏

三、售后

1、免费系统升级。

2、免费接入医院信息系统，开放接口。

品目1-11：多关节主被动训练仪

1、用于患者坐位训练的康复训练。

2、阻力设定范围：1Nm～15Nm，步进1Nm，允差±5%。

3、速度调节范围：5rpm～55rpm，步进1rpm。

4、训练时间：1min～60min连续可调，步进1min。

5、电机等级分为高、中、低三档。

6、具有平稳驱动系统，当训练开始或结束时，设备缓慢加速或减速。

7、设备高度可调节，调节范围：0～100mm，允差±10%。

8、训练配件：上肢训练手柄、手臂支托可快速更换，下肢护腿板高度可根据患者需求进行调节。

9、≥8英寸液晶触摸屏，屏幕水平方向0°～180°可调，允差±10%。

10、主动运动过程中屏幕实时显示左右两侧用力程度的比例情况，可训练患者左右肢体对称性及协调性，同时两种显示模式：柱状图显示和游戏显示。

11、具有训练时间、训练速度、训练阻力、痉挛等级的设定功能。

12、具备痉挛保护功能，痉挛保护可选择关闭或开启。

13、痉挛识别灵敏度可设置高、中、低3档，痉挛暂停时间可调。

14、训练过程中显示的数据包括运动时间、运动阻力、运动速度、对称性、训练模式及痉挛显示。

15、训练结束后显示总训练时间、主动训练时间、被动训练时间、左平衡比例、右平衡比例、痉挛次数、卡路里、距离等参数。

16、设备具有手动急停开关。

17、设备可以智能检测患者肢体用力情况，并根据其用力程度，自动切换主动模式或被动模式。

18、具有正、逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向。

19、设备开机时，自动检测运行，当设备出现故障时，可显示故障信息弹窗。

20、免费系统升级。

21、免费接入医院信息系统，开放接口。

品目1-12：低频脉冲痉挛肌治疗仪（配台车）

1、触控操作，数码显示，便携台式，配台车。

2、输出通道：≥2组4路。

3、每路参数可独立调节。

4、输出脉冲周期：0.2s～2s可调，级差0.1s。

5、输出脉冲宽度：0.1ms～2.0ms可调，级差0.1ms。

6、输出幅度：刺激仪在500Ω的负载电阻下，输出幅度≤65V。

7、交替延时:A通道输出脉冲比B通道输出脉冲延时出现。交替延时 0.1～1.5s，步长 0.1s 连续可调。

8、治疗定时：0～99min可调，治疗时间结束有蜂鸣器提示声，输出停止。

▲9、治疗处方：应具有≥20个默认处方和≥20个自定义处方可供选择。

10、应具有开/短路保护功能，对应通道有声光提示并停止输出。

11、免费系统升级。

12、免费接入医院信息系统，开放接口。

品目1-13：吞咽舌肌评估训练仪 

1、支持评估、训练两种工作模式。

2、快速、精准的压力采集，适应不同程度患者使用。

3、量程：0～100kPa。

4、精度：0～10kPa允差±1kPa，大于10kPa允差±10%。

5、无线蓝牙通信方式。

6、软件可以进行用户管理，可添加、修改、选定、删除用户，查询记录信息。

▲7、舌部前部和后部可选；评估结果，最大压力值、初始时间、最大值时间、平均压力值、总保持时间、RMS（kPa）、位置。

8、游戏≥4种，至少包含力量游戏、耐力游戏、准确度游戏、时机游戏。

9、平板≥10英寸。

10、，免费系统升级

11、免费接入医院信息系统，开放接口

12、设备清单：

主机
壹个

软管
壹个

舌下气囊
壹个

USB连接线
壹条

平板电脑
壹台

使用说明书
壹份

合格证
壹份

保修卡
壹份

产品培训验收报告
贰份

装箱单
壹份

品目1-14：吞咽喉肌评估训练仪 

 1、支持评估、训练两种工作模式。

2、快速、精准的压力采集，适应不同程度患者使用。

3、工作台面高度：720mm～1120mm，允差±30mm。

4、量程：2N～30N。

5、精度：10N以下±2N，10N以上±15%。

6、无线蓝牙通信方式。

7、软件可以进行用户管理，可添加、修改、选定、删除用户，查询记录信息。

▲8、评估结果显示最大压力值、初始时间、最大值时间、平均压力值、总保持时间、RMS（N）数值。

9、支持两种游戏，协助康复训练，分别是等张游戏、等距游戏。

10、平板≥10.1英寸。

11、免费系统升级

12、免费接入医院信息系统，开放接口

品目1-15：全自动核酸扩增分析仪（8通道）

1、设备可检测项目：呼吸道病原体核酸检测、结核复合群核酸检测、乙型肝炎病毒核酸定量检测等，且检测项目均具有NMPA证；

2、操作简便：一步加样，试剂盒放入设备后，仪器全自动完成提取、扩增、结果输出等检测全流程，全过程无需手工干预，真正实现样本进，结果出；

3、生物安全：反应过程全部在封闭环境内闭盖完成，全程无开盖；

4、方法学：基于磁珠法提取、实时荧光PCR检测原理实现提取、扩增；

5、检测速度：搭配不同项目检测试剂盒，全流程1小时内出结果；

6、可检测的样本类型：来源人体样本的多种样本类型包括血液、痰液、咽拭子等

7、质控措施：配套检测盒中，内置质控，同时配套试剂盒中，有阳性质控品、阴性质控品；

8、设备通量：单台设备通量为 8；可以实现多台设备矩阵级联，实现大检测通量；

9、荧光通道：≥8色荧光通道，实现一盒多重检测，荧光强度检测重复性CV≤3%、精密度变异系数CV≤5%；

10、升降温速率：平均升温速率 ≥10℃/s；平均降温速率≥10℃/s，模块控温精度≤0.1℃、温度准确度≤0.5 ℃； 

11、信息安全：系统访问权限分级，设置多类用户级别；待机时间可设定，超时自动锁屏；

12、搭配的试剂盒为单人份包装，试剂预分装入试剂盒，拆封即用，可常温运输及储存。

13、免费系统升级。

14、免费接入医院信息系统，开放接口。

品目1-16：化学发光免疫分析仪

1、测试项目:≥160项，包含心肌项目、类风湿项目、自免糖尿病项目等相关测试项目。

2、试剂位：≥20个，支持在线更换试剂。

3、 搭配进样单元：样本位≥100个，支持原始管上机及随时加载。

4、检测速度：≥200测试/小时

5、第一个出结果时间：≤20分钟。

6、反应杯：可在线随机加杯，全程跟踪，具备反应杯不足报警提醒功能。

7、急诊功能：具备急诊功能，急诊样本随时插入，优先处理。

8、试剂系统：具备试剂冷藏装置（2-8℃），试剂可在机冷藏存储，具备试剂不足报警提醒功能，具有自动高速扫描试剂盒信息、磁微粒自动不间断混匀功能。

9、加样系统：加样（样本添加和试剂添加）系统具备液面、气泡、空吸、堵针检测及防撞功能。具有内外壁清洗、样本在机自动稀释功能。

10、混匀技术：非接触式混匀。

11、交叉污染率：≤5PPM。

12、无需Tip头，额外增加成本。

13、操作系统：具备中文操作系统。

14、通讯功能：RI45网口，支持LIS双向通讯，远程数据共享。

15、标准曲线稳定，稳定时间≥28天。

16、设备可24小时待机。

17、设备对仪器状态、测试状态、试剂耗材可进行实时监测

18、设备具有实时故障报警、反馈日志记录功能

19、试剂盒内包含校准品，无需额外购买，且校准品满足溯源要求。

20、免费系统升级。

21、免费接入医院信息系统，开放接口。

品目1-17：输液泵

1.速度设定范围：1ml/h～1200ml/h

2.输液精度≤±5%

3.冲洗速率≥1000 ml/h


4.输液量1ml～9999ml

5.累计量0ml～9999ml（每级0.1ml）

6.阻塞压力可调范围≥10-120kPa

7.具有保持静脉开通功能，速率可调范围0ml/h～5ml/h 

8.具有气泡探测器，采用超声波探测方式，探测灵敏度≥25ul

9.报警功能≥15种，包括管路阻塞、输液即将完毕、输液完毕、输注不畅（预报警）、管路气泡、门未关启动报警、市电故障或电源线脱落报警、电池电量耗尽报警、电池欠压报警、遗忘操作报警、系统出错报警、输液量设置提示、快进键可能失灵提示、所选输液器未校准提示、保持静脉开通功能完毕报警。

10.输液方案设置≥两种输液模式

▲11.内置充电电池；电池充电后，可供泵工作时间≥5小时

12.横式设计

▲13.适用≥9种一次性使用输液器，可根据需要设定不同品牌。

14.IP等级：IP×4属防溅水设备

15.配套输液支架

16.可以输注营养液

品目1-18：双通道注射泵

1、技术参数

1.1  注射器规格：10 ml 、20ml 、30ml 、50ml

1.2  注射速率： 50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h）

30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h）

20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h）

10ml：0.1ml/h---300ml/h（每级0.1ml/h）

快速速率   1200ml/h (50ml 注射器)

              600ml/h ( 30ml注射器)

399ml/h ( 20ml 注射器)

300ml/h ( 10ml 注射器)

1.3 累计容量      0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增）

1.4 限制量        0.1—9999ml

1.5 精度          ≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）

1.6 电源          AC220V±10%  50HZ±1HZ

DC12V 充电16小时后可持续工作3小时以上

 1.7 环境条件     温度 -5—40℃   相对湿度  20%---90%

2、功能

2.1 自动识别注射器规格，适用所有注射器品牌。

2.2选择注射器品牌：机器出厂时应设有10种以上目前市场上最广泛的注射器品牌供选择，无需装机时校准。另具有自校准功能，适用市面上所有注射器品牌。

2.3具有压力限制选择：：低压（L）300mmHg±100mmHg  40.0kPa±13.3kPa

  中压（C）500mmHg±100mmHg  66.7kPa±13.3kPa

  高压(H)  800mmHg±200mmHg  106.7kPa±26.7kPa

  出厂值为中压（C）。

2.4输出总量查询：在输注过程中可以按∑键查询输出总量。

2.5 快速输液控制：注射前排空及其他需要快速输注的场合。

2.6 快速推进键保险： 

2.7 流量设定键锁定：为了避免误触发，流量设定键只有在STOP状态下才可用。

▲2.8 双道分速、LCD高亮度显示屏

2.9 RS232电脑接口：方便计算机远程管理

▲2.10具有压力控制及释放装置，阻塞后针筒内压力自动释放，避免药液因瞬间压力冲进病人体内而造成危险。

2.11 限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。

2.12 KVO速率：在药液注射完后，仍以0.5ml/h的速率注射。

2.13符合最新国家YY0709-2009，具有符合国家强制要求的分级报警功能 

▲2.14运行中自动锁键，防止误调速率和意外关机

2.15注射泵隐藏把手设计、可叠加

  2.16各种声光报警功能：遗忘操作报警、残留提示、注射完毕、阻塞报警、针筒没有夹住报警、注射器推杆安装错误报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警、系统出错报警。

  2.17 IP等级：不低于IP×4（防溅水）

3、配套支架

品目1-19：高流量呼吸湿化治疗仪

1 基本要求

1.1国产品牌，全中文操作界面。主机构成包括：涡轮、加热板、氧气调节阀、液晶屏等主要部件。

1.2显示屏：≥4英寸彩色液晶显示屏

1.3具备一次性弯头组件。

1.4配备血氧模块进行血氧饱和度及脉率监测。

1.5 具备智能语音报警功能，可以对报警信息进行语音说明，指导临床人员有效快速处理治疗时报警问题。

1.6 内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示1天、3天、7天的温湿度、流量、氧流量、血氧、脉率等治疗数据趋势图。

2 设置参数要求

2.1 流量设置范围：2~80L/min

▲2.2温度设置调节范围值为：29℃-37℃。

2.3 自动调节氧浓度：21%-100%，当设置流量发生改变时机器自动调节氧浓度。

2.4 支持1L和5L两种流量调节精度。 

3、其他要求

3.1湿化罐在使用过程中自动加水

3.2提供鼻塞（大号、中号、小号）、气管切开接口等多种患者连接界面。

3.3 配台车

3.4 监测参数：温度、流量、氧浓度、呼吸频率、血氧、脉率参数

3.5 报警参数：管道报警、氧浓度高低报警、堵塞报警、水位报警、温度报警、断电报警、血氧未连接/通讯故障报警、无法达到目标温度报警

3.6具备护士呼叫端口。

3.7具备可拆卸式空气过滤器，可以过滤空气中的杂质及有害物质。

4 免费系统升级。

5 免费接入医院信息系统，开放接口。

品目1-20：高压蒸汽灭菌器

 1、性能及技术参数：

1.1、独立安装，采用不锈钢独立蒸汽发生器设计。

1.2、容积≥23升。

1.3、灭菌温度121℃，134℃。

1.4、电源/功率： ≥220V/2800W。

1.5、活动托盘≥3个。

1.6、≥3.5英寸全彩液晶屏，中文界面。

1.7、可存储4000条灭菌记录。

▲1.8 、三次预真空，可设置四次预真空。真空干燥功能。

1.9、能通过管腔型灭菌过程验证。

1.10、内置水箱。

1.11、电子安全门锁，断电后应急打开门锁。

1.12、电导率实时检测，智能负载检测，智能故障检测，自动故障检测。

▲1.13、真空度：≥-0.92bar

1.14、 器械剩余湿度：<0.1%

1.15、传感器精度：温度传感器±0.01度，压力传感器±0.0001Kpa

1.16、 自动打印，可设置手动或自动打印灭菌记录。

2、配置

2.1、 主机1台

2.2、打印机 1个

2.3、 托盘3个

2.4、托盘把手1个

