02包

品目2-1：智能艾灸机器人

一、参数

1、额定使用电源：～220V，50Hz

2、额定输入功率：≥1000VA

3、灸垫尺寸：≤60mm。

4、穴位识别：设备具有智能识别和手动识别两种穴位识别方式。

5、艾灸模式：治疗开始后，可选择回旋灸、悬浮灸、雀啄灸、循经灸四种不同的艾灸模式。

6、红外光性能

6.1红外光波长范围580nm～1050nm；

6.2红外光工作面表面温度：最小为140℃，允差﹢30℃～-5℃，最大为220℃，允差+5℃～-30℃；

7、艾灸性能

7.1加热温度调节：最小为100℃，允差±10℃，最大为160℃，允差±10℃，级差10℃；

7.2治疗温度：治疗温度≤60℃。

7.3温度保护功能：设备具有两路独立的温度保护装置。

8、工作时间：1min～99min可调，级差1min，允差±60s；开机默认30min；

9、工作噪音：正常工作时的噪音≤60dB(A)。

二、配置

1.主机 壹台

2.电源线 壹根

3.熔断器 贰个

4.六角扳手 贰个

5.使用说明书 壹份

6.合格证 壹份

7.保修卡 壹份

8.装箱单 壹份

9.产品培训验收报告 贰份

品目2-2：中药熏蒸太空舱

一、参数

1、外形尺寸（长宽高）：1730×830×1300mm，允差±10%。

2、额定输入功率：≥2500W。

3、治疗机温度：可在1～99℃范围设定，室温～45℃为熏蒸温度，步进1℃，允差为±5℃，46～99℃为煎药温度。

4、座椅高度调节：0～100mm可调。

5、治疗时间：1～99min内设定，允差±30s，治疗结束有提示音，加热装置自动断电。

6、上水方式：自动，加液量：≥5L，液位实时显示。

7、具有雾化功能：单区雾化量≥40mL/h。

8、具有臭氧消毒功能。

9、微电脑控制操作系统，并有超温保护功能、具有自动定时、自动控温、自动漏电保护、过载保护、治疗结束自动提示。

10、≥7英寸液晶触摸控制，具有音乐播放功能。

▲11、具有水压力按摩系统。

12、配备多功能花洒淋浴头。

13、治疗机防干烧装置：具备并有提示信息。

14、具有双重超温保护功能。

二、配置

1.主机 壹台

2.药袋 壹包

3.量杯 壹个

4.进水管 壹条

5.排水阀 壹个

6.雾化排水阀 壹个

7.内六角扳手 壹个

8.空气清新剂 壹个

9. 1米软管 壹个

10.熔断器 贰个

11.使用说明书 壹份

12.合格证 壹份

13.保修卡 壹份

14.装箱单 壹份

15.产品培训验收报告 贰份

品目2-3：智能按摩机器人

一、主机一般参数

1、机械臂工作半径：50mm～850mm，允差±10%；

2、机械臂额定负载：3kg，允差±10%；

3、大气压力范围：700 hPa～1060 hPa；

4、额定电源：～220V，50Hz；

5、额定输入功率：≥300VA。

二、主机性能参数

a)振动速度四挡可调：分别为1800rpm、2200rpm、2600rpm、3000rpm，允差±5%。

b)振动幅度：按摩头振动幅度A：≥6mm。

c) 工作时间：工作时间：1min～60min可调，级差1min，允差±2%。

d)语音播报功能：治疗过程中具有语音指引功能。

e)急停功能：用户可通过急停按钮，紧急停止治疗。

f)工作噪声：≤60dB（A）

g)推拿方式：揉、拨、推、按、振

三、配置

1.主机 壹台

2.电源线 壹根

3.熔断器 贰个

4.按摩头 贰陆个

5.使用说明书 壹份

6.合格证 壹份

7.保修卡 壹份

8.装箱单 壹份

9.产品培训验收报告 贰份

品目2-4：医用红外热成像仪

一、参数

1、探测器类型：氧化钒非制冷红外焦平面探测器。

2、视场：水平与垂直方向均为50°，误差≤：±20%。

3、分辨率：≥640×512。

4、热灵敏度（NETD）：≤0.05℃。

5、波段：8～14μm。

6、测温准确度：≤0.4℃。

7、瞬时视场：水平和垂直均≤2.5mrad。

8、帧频：≥25Hz。

9、测温范围：25～40℃。

10、温度测量重复性：≤0.2℃。

11、对焦：自动/手动对焦。

12、数据传输：支持千兆网高清传输。

▲13、云台控制：可自由操作云台的上下左右旋转，左右0～350°，上下±35°。

14、高度控制：可自由控制测温设备取景高度，行程470mm，允差±10mm。

15、档案管理：包含登录、记住密码、修改密码、患者管理、医生管理、科室管理、医院信息设置。

▲16、红外测温：包含≥20种伪彩，层析功能，自动/手动快门校正，标点管理，图表分析，标点报警设置，层析报警、语音报警及自动抓图。

17、诊断：包含标点温度曲线图和层析功能，可直接勾选图例到诊断结果，勾选后的结果支持编辑，测温图像可自由选择。

18、报告：评估报告包含用户基本信息，测温图像，标点温度数据，诊断结果，诊断人和诊断日期等元素。编辑支持重新测温诊断，支持预览界面直接编辑诊断结果。

19、图例管理：支持自定义添加/编辑图例、从报告列表中添加图例。

20、系统设置：包含主题颜色、字体大小、环境信息设置和设备信息显示。

21、权限管理：具备。

22、支持自动更新和离线更新。

二、配置

1.主机 壹台

2.显示器 壹台

3.打印机 壹台

4.电源线 贰根

5.无线键盘鼠标 壹套

6.熔断器 贰个

7.使用说明书 壹份

8.合格证 壹份

9.保修卡 壹份

10.产品培训验收报告 贰份

11.装箱单 壹份

品目2-5：臭氧治疗仪（中医气针疗法）

一、参数

1.双出气装置，操作人员自行选择出气方式（自动或手动）;定时出气（1-9分钟连续出气），适合做臭氧水，套袋疗法

2.设置开机密码；

3.开机确定即可取气，无需预热等待

4.开机自动系统具备管路，压力，浓度功能测定

5.开机管路自动消毒；管路压力自动调节，压力实时监测，适用于任何医用氧气源；

6.≥7英寸彩色触摸屏，数字模块化设计，微电脑控制；

7.电压：220V±10%

8.频率：50H±1H

9.医用臭氧输出浓度：0-80/L（连续可调）

10.医用氧气流量：2L/min

11.医用臭氧输出流量：1L/min

二、配 置

1.主机	1台

2.电源线	1根

3.使用说明书，资质	各1份

4.医用氧气导气管	1根

5.取气过滤器	(一次性易耗品)

6.T2AL250V 熔断器	2个

7.格证	1个

8.售后服务承诺书	1份

9.设备验收单	1 份

品目2-6：全自动酶免仪

1、功能：全自动完成ELISA实验，包括样本自动扫描、加样本（包括加样本及样本稀释）、加阴阳性对照、加质控品、加试剂、微板自动转移、振荡混匀、孵育、洗板、判读、结果分析。

2、加样工作舱机械臂

▲2.1加样工作舱机械臂：具备≥2个机械臂

2.2加样通道：≥8个加样通道。

2.3非等间距加样：相邻2个加样通道可分开最大间距≥300mm，最小间距≤9mm；

2.4加样吸头：一次性加样吸头，容量≥1000ul，杜绝使用钢针。

2.5加样精度：加样量为100ul时，精度（CV）≤1%，准确度±2.5%；加样量为1000ul时，精度（CV）≤0.8%，准确度±1%；

2.6抓手工作模式：抓手的上下（Z方向）运行采用≥1根螺旋丝杆传动。

3、平台载架系统：

3.1样本位：可同时加载装载样本数≥190个；

3.2标本条码扫描：具备≥1个自动标本条码扫描仪，装载标本时自动扫描标本条码。

3.3通用试剂槽：采用长宽尺寸均＜14cm的提篮式试剂槽，至少为7个50ml试剂盒/槽。

3.4提篮式试剂槽：提篮式试剂槽内置≥1个金属提手，金属提手上具备≥2cm孔径的提环。

3.5试剂盒：可检测试剂名称。

3.6试剂位识别：具备。

3.7质控槽：采用长宽尺寸均＜14cm质控槽，可摆放质控瓶≥40个/槽。

3.8组合式质控槽：具备≥4种孔径的橡胶座组合，至少满足直径为φ12.3mm、φ16.4mm、φ19mm、φ22.2mm等不同直径的质控瓶、对照瓶。

3.9振荡孵育模块：每个振荡孵育模块集成3个功能于一体，包括微板加样、振荡混匀和控温孵育。

3.10振荡孵育模块数量：≥8个振荡孵育模块。微板从加样到孵育步骤不需移板，孵育时自动加盖密封孵育。

3.11振荡孵育功能：振荡孵育模块具备同一块微板在避光孵育时，同时实现振荡功能，满足特殊ELISA试验所需。

4、洗板机

4.1洗板机数量：≥2台独立的洗板机，≥2个洗板头（每台洗板机1个独立的洗板头）。

4.2洗板残留量：洗板清洗残留液量≤1μ/孔。

4.3洗板头：挂式洗板头，不需拆卸螺丝即可进行维护。

4.4洗板头运行方式：洗板时，微板托盘静止不动，由洗板头做横向和竖向2个方向移动，其中:洗板头横向移动范围≥120mm，竖向移动范围≥20mm。

4.5每个洗液瓶具备≥1个磁铁，用于霍尔感应检测洗液名称。

4.6洗液实时监测：内置≥4个称重电子天平实时检测每个洗液瓶的液量，并实时显示在软件界面；洗液瓶液量不足时，自动切换到备用洗液瓶不需人工干预。

4.7洗液壶管理：洗液瓶采取≥3层抽屉式层叠立体摆放。

5、酶标仪

5.1酶标仪：酶标仪有独立的注册证，可以脱离主系统软件单独使用。

5.2酶标仪摆放区域：酶标仪位于加样工作舱，与加样机械臂在同一工作舱，确保加完终止液的微板可立即判读。

5.3测量方式：≥8个测量通道，可单、双波长判读。

5.4滤光片：至少配置405nm、450nm、492nm、630nm四种滤光片。

5.5LED光源：酶标仪采用LED光源，LED光源数量≥4个，每个波长的滤光片配置对应一个独立的LED光源。

6、软件

6.1运行环境：全中文操作软件，能在Windows 10或以上的操作系统运行。

6.2系统对接：操作软件能与实验室管理系统（Lis系统）连接。

7、其他

7.1使用期限：设备使用期限≥10年。

品目2-7：电动翻身床

一、参数

1.规格：

（1）床板长≥1950mm，床面宽≥900mm

（2）全长≥2200mm，全宽≥1000mm

（3）自带隐藏式延长框架≥2300mm

（4）安全载重≥220kg。

2.功能：

（1）体位调节功能：背部上升0- 75°；膝部上升0-45°；高低升降 482-862mm；头高脚低0-16°，头低脚高0-16°；一键心脏椅位；一键复位；背膝联动；电动/手动CPR。

3.床整体

（1）床板采用优质冷轧钢板一次冲压成型。每块床板背后双加强结构；床板中心开孔，并一体冲压凹凸设计。 床板连接处加装金属耐磨垫套。床板连接活动处使用带螺纹胶螺丝，所有的螺丝都经过盐雾试验和耐酸碱性测试。

▲（2）金属表面经过多道工序处理，采用多道工序（电泳＋粉末）复式喷涂。涂膜厚度≥78μm、抗酸碱、耐腐蚀、耐退色内外防锈。

4.头脚板：采用高密度聚乙烯（HDPE)树脂材料一体吹塑成型；头脚板均有按人体工程学原理设计的把握手柄，分别设计≥2处推行防滑坡度设计护栏：

（1）四片式分体式升降护栏，有效高度（床板离护栏顶端高度）≥430mm；

（2）前后护栏均设置角度显示器，护栏上标注30刻度线，明确背部升起30度的角度

（3）后侧护栏上设置病床最低位显示灯。

（4）后侧护栏上设置电动CPR按钮，可实现电动CPR功能。

（5）护栏采用高密度聚乙烯（HDPE)树脂材料一体吹塑成型。

5.控制器：全床≥3个控制。

6.具备床下夜灯。

7.床板两侧，各设置手动CPR装置1套。

8.床板两侧，共设置8处束缚装置。

9.床板两侧，共设置引流袋及附属挂钩4组，每组3个挂钩。

10.床四角各设置2个点滴杆插孔。

11.脚轮： 125mm直径医用双面脚轮；具有锁定、自由、定向三段式跷跷板中央控制锁定装置；床尾侧设置刹车踏板≥2个。

12.具备配蓄电池，可在断电情况下提供体位调节所需电源。

13.具备紧急急停开关，可一键切断整床所有电动操作。

14.床垫：

（1）尺寸：≥1910长*910宽*120高

（2）外套：表面TPU薄膜复合，防水透气，可透X光经防霉、抗菌处理，可抵抗病菌，阻挡血融病原菌

（3）内芯：适合人体曲线的软硬双层记忆海绵

二、配置清单（单台）

1、冷轧钢喷涂床架   1台；

2、分体式升降护栏（含护士控制面板） 4片

3、树脂头脚板（吹塑成型、可拆卸） 1套；

4、专业医用电机  4只；

5、电动及手动CPR装置 1套

6、手持式遥控器 1只；

7、延长床架   1套

8、医用双面脚轮  4只；

9、中控锁装置   1套 ；

10、床垫止滑器   5个；

11、床侧引流袋挂架  4组；

12、标准输液架插孔8个；

13、具备蓄电池

14、防撞轮装置  1套；

15、床垫       1张；

品目2-8：有创呼吸机

一、概述：

1.中文操作界面，内置全本中文操作指南，可根据上下文检索

2.≥15英寸高亮液晶触摸屏显示，可自定义界面

3.顺磁氧技术监测氧浓度，无需更换氧电池

4.气动电控型呼吸机

5.智能吸痰功能：吸痰前后均提供纯氧3分钟

▲6.呼出端配备非压差式流量传感器，可自动定标传感器；随机配备不少于5个流量传感器

7.具有USB接口，可导出屏幕截图，可导出/导入呼吸机个性化设置，可输出监测数据（趋势、表格、记事本）

8.呼吸机设定技术指标：能根据病人理想体重机器自动设定合适的通气参数

9.呼吸机主机具有通气状态小屏幕，可显示分钟通气量及吸氧浓度

二、通气模式

1.CMV 间歇正压通气

2.A/C 同步间歇正压通气

3.SIMV同步间歇指令通气

4.SIMV+ PSV 同步间歇指令通气+压力支持

5.CPAP/PSV 持续气道正压、压力支持模式

6.容量支持通气自主呼吸VS

7.双水平气道正压通气

8.压力限制通气

9.自动流量调整功能，根据病人的顺应性和阻力自动调节流速输送目标潮气量，全程支持自主呼吸。

10.容量保证功能，压控模式下保证潮气量。

11.高流速氧疗功能, 并提供≥60L/min持续流量，具备吸气压力监测Pmax

12.可选择单或双回路进行氧疗功能，双肢呼吸管路可同时适用有创呼吸模式、无创呼吸模式和高流速氧疗模式

13.可设置氧疗时压力限制反馈调节

三、通气参数

1．通气频率：1 - 150次/min

2．潮气量：20 - 3000 mL

3．吸气流速：2 - 120L/min

4．吸气峰压：3- 95 cmH2O

5．呼气末正压PEEP：0－50cmH2O

6．压力支持上升时间 ：0 - 2s

7．氧浓度（FiO2）：21-100%

8．触发灵敏度：0.2 - 15L/min

9．峰流速≥180L/min

10．窒息通气间隔：5-60秒

11．叹息PEEP：0 ~ 20cmH2O，叹息时间间隔20秒-180分钟

四、监测项目

1.气道压力监测包括：平台压、呼气末正压、气道峰压、气道平均压、气道最小压力，氧疗平均气道压

2.流量监测包括：总分钟通气量、指令分钟通气量、自主呼吸，分钟通气量

3.潮气量监测：吸入/呼出潮气量

4.呼吸频率监测：呼吸频率、自主呼吸频率、机控的呼吸频率

5.肺力学参数监测：气道阻力、肺顺应性、患者阻力、弹性阻力、肺膨胀系数C20/C

6.氧浓度监测

7.可监测气管插管尖端压力并显示波形

8.口腔闭合压P 0.1，可自动测量，并生成趋势图

9.内源性PEEP操作完毕后，直接显示气体陷闭量等监测参数

10.最大吸气负压，浅频呼吸指数

11.监测三种呼吸环、呼吸监测趋势图不小于240小时

12.肺复张趋势回顾

五、报警项目

1.报警信息以中文显示并提供报警原因及报警问题处理操作提示

2.气道压力（高/低）报警

3.呼吸频率（高/低）报警

4.吸入潮气量过高报警

5.分钟通气量（高/低）报警

6.窒息报警

7.吸入氧浓度（高/低）报警

8.管道脱落/泄漏报警

9.吸入气体温度过高报警

10.机器故障报警

品目2-9：血滤机

1、控制系统：

1.1、彩色液晶触摸显示屏≥13英寸，中文操作界面。

1.2、处方保存功能，可一键调出已存处方。

1.3、流速范围设定：

1.3.1、血流流速设定范围：10～400mL/min；

1.3.2、置换液流速设定范围：10～7000mL/h；

1.3.3、透析液流速设定范围：10～7000ml/h；

1.3.4、净超滤：0～1850ml/h；

1.3.5、可进行液体加温或血液加温，设定范围：35～38℃；

▲1.4、压力监测：

1.4.1、具有动脉压力、静脉压力、滤器前压力、滤出液压力、跨膜压、滤器下降压监测功能。

1.4.2、动脉压监测范围：-250mmHg～+400mmHg。

1.4.3、静脉压监测范围：-45mmHg～+330mmHg。

1.4.4、滤器前压力检测范围：-45mmHg～+400mmHg。

1.4.5、滤过液压力：-300mmHg～+350mmHg。

2、治疗模式：具备SCUF、CVVHDF、CVVH、CVVHD、HP、TPE等模式。

3、安全系统

3.1电气安全：防除颤CF最高等级。

3.2具备超声检测气泡装置，可检测单个汽包容积≥20 ul。

3.3具备漏血探测器

3.4具备漏液探测器，监测漏液精度≤50ml

3.5具备抗静电装置：避免ECG（心电图）干扰

4、驱动泵：≥6个。

5、抗凝：

5.1、肝素抗凝：

5.1.1、抗凝器容量范围：20ml或50mL.

5.1.2、连续输注模式流速调范围：0，0.5～20mL/h。

5.1.3、一次性追加量：0.5～9.9ml；

5.2、可进行枸橼酸抗凝：

5.2.1、注射器容量范围：50mL。

5.2.2、钙浓度范围：1mmol/L

5.2.3、在使用枸橼酸盐进行枸橼酸抗凝时，不受模式限制，全系耗材支持枸橼酸抗凝疗法。

5.2.4、CVVHDF治疗模式下,可同时使用乳酸盐透析液和碳酸氢盐溶液

6、具备自动除气壶，半自动除气、自动液面调整

7、平衡秤：数量：≥4个，单秤最大承重：≥10kg。

8、一体化预连接管路，全自动安装、预充、安全测试。上机自动视觉检测配套部件

9、具有后备电池，电池充满电可维持治疗≥30min。

10、 软件智能调节废液泵转速，脱水量PFR自动补偿功能。

品目2-10：磁刺激仪

1.适应症：刺激人体中枢神经和外周神经,用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗，以及用于辅助治疗或改善失眠症状。

2.主机：

2.1.外观结构：一体式主机

2.2.冷却系统：液态内循环冷却系统

2.3.操作系统：笔记本电脑承载管理软件

2.4.刺激线圈最大磁感应强度：1.0T~6T

2.5.磁感应强度稳定输出允差：±5%

2.6.磁感应强度的最大变化率：至少包括20KT/s~80KT/s

2.7.脉冲上升时间：至少包括60μs±10μs

2.8.输出脉冲宽度：至少包括340μs±20μs

2.9.输出脉冲频率：0.1Hz~100Hz可调

2.10.脉冲频率允差值：≤2%

2.11.电介质强度：主机内部高压储能电容安全可靠，电介质强度≥4000VAC。

3.安全预警：

3.1.当冷却系统发生故障时，应有提示或停止磁场输出。

3.2.在设备连续工作中，具有手动停止磁场输出的功能，可以通过按下设备面板上的停止开关，仪器立即停止输出。

3.3.可记录电容放电次数，当电容放电次数达到上限时具有提示功能。

4.刺激线圈：

4.1.标配圆形或8字形线圈，能实现双面双向刺激

4.2.线圈全封闭一体式工艺，无孔设计，加工一次成型

4.3.可扩展临床用线圈拍包括：圆形，8字形、双锥（蝶）形、儿童型；

4.4.可扩展科研用线圈拍包括：凹面型、动物型、盔式深部型、红光功能型

4.5.具有电动吸液和电动排液功能。

5.软件功能：

5.1.可建立和储存患者的一般信息。包括：姓名、性别、出生年月日、检查日期、门诊号或住院号、就诊科室等。

5.2.可实现互联网功能，病人档案管理，专家方案，自定义治疗方案。

5.3.实时线圈温度显示。

5.4.可根据病人姓名查找相关储存资料调出回放。

5.5.可统计呈现每个患者的治疗记录，可以将记录存为.docx文档。

6.检测模式：

6.1.检测项目：支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）、ICI/ICF检测、静息期检测等检测功能。

6.2.检测记录：运动阈值与治疗方案自动记忆功能，可对保存文档中波形与数据进行复现。

6.3.具备自动计算神经传导时间功能。

6.4.具备运动诱发电位（MEP），用于捕捉肌电信号（EMG），并可以在显示器上显示波形。

6.4.1.通道数：2通道

▲6.4.2.采样率：≥100KHz

6.4.3.传输方式：有线传输。

6.4.4.最小分辨率：≤0.1μV，频率测量范围：1Hz~25KHz。

7.刺激模式

7.1.单脉冲（sTMS）、重复脉冲（rTMS）、复合刺激（TBS）、成对脉冲输出（pTMS）等多种刺激模式自由调整。

▲7.2.支持双人同时治疗，双人的刺激频率、刺激强度、刺激时间和刺激间隔可完全独立调节，并且无强制关联关系，两线圈可同时输出脉冲。

7.3.支持双线圈成对刺激，成对脉冲最小时间间隔≤0.1ms，双线圈成对脉冲时间间隔范围-31000ms~31000ms内可调，步长1ms。

7.4.定时时间按照方案的需要设置，在预定时间（方案的总时间）到达后设备自动终止磁场输出，允差：≤±10%。

7.5.内置多种专家方案，可供临床选择，支持刺激方案自定义，设置刺激时间、输出频率、刺激间歇、刺激强度、刺激数量等。

7.6.能显示阈值强度、以百分比表示相对输出强度，显示刺激序列、刺激时间、刺激数量。

7.7.治疗方案提供详细图文描述，配合专利定位帽标识，刺激部位360度呈现，提供精准靶点指导。

8.触发输出：触发脉冲波宽350μs±50μs，幅度5V±0.5V。

9.触发输入：输入脉冲波宽≥16μs，幅度5V±0.5V的信号，能被触发。

10.操作软件上调节触发输入延时时间，软件在0~500ms范围可调，步长0.1ms。

11.操作软件上调节触发输出延时时间，软件在-500~500ms范围可调，步长0.1ms。

12.支持扩展经颅磁刺激随动导航系统

13.开放式的技术平台，可与电刺激、近红外、导航等设备兼容。

品目2-11：LED 光谱治疗仪

1.工作电压：AC 100-240V  50/60Hz

2.照射方式：连续照射、脉冲照射(2HZ  5HZ  10HZ三挡可选）

3.有效照射面积：≥900cm²

4.输出波长：红光633nm±10nm；蓝光417nm±10nm；黄光590nm±10nm；红外光830nm±10nm；绿光525nm±10nm

5.有效辐照强度：红光：≥100mW/cm²；蓝光：≥100mW/cm²；黄光：≥40mW/cm²；红外光：≥100mW/cm²；绿光：≥100mW/cm²

6.治疗头光源数量：≥1400颗

7.时间设置：连续工作时间≤99min，定时误差不大于设定值的±2%

8.移动支架：多功能阻尼式悬臂支架，升降距离0～45cm±2cm

9.治疗头转动角度：360°

▲10.治疗头类型：红光、蓝光、黄光、红外光、绿光一体式

11.光源采用大功率SMD矩阵光源

12.采用≥10.4寸液晶全触摸式操作界面

13.具备时间和剂量双工作模式，具有连续照射或脉冲照射两种工作模式

14.具备辐照强度校准系统

15.具有AI智能温控功能，实时监测被照射部位温度

16.具有红外测距功能

17.可设定多种治疗方案预存功能，一键选择

18.治疗方案支持预设多种光源同时点亮或顺序点亮

19.自由伸缩悬臂系统设计

20.设备具有温度保护