01包

品目1-1：人体成分分析仪

一、用途：监测营养状况、体液平衡状况，提供人体成分正常值范围，评价生长发育等。还可以进行肥胖的诊断及治疗监测，筛查骨质疏松等，从而达到预防亚健康的目的。

二、招标参数：

1. 产品资质产品需获得CFDA等资格认证

2．技术要求

2.1 测量方法：直接节段多频率生物电阻抗分析方法

2.2计算方法：据实测量

2.3 电极：采用4极8点接触电极

2.4 阻抗测量范围：10Ω-1000Ω

2.5 阻抗测量允差范围: 四肢±1%，躯干±3%以内

2.6测试数据范围：体重范围  ≥10kg ，≤270kg；

2.7年龄范围  ≥3岁，≤99岁；

2.8 身高范围 ≥95 cm ，≤220cm。

2.9标准范围定制功能：可以根据需要自行设定体脂百分比、腰臀比和BMI等的正常范围

2.10阻抗频率及项目：电阻抗(Z) 通过包含5kHz、50kHz和500kHz在内的至少6种不同频率，分别在左右上下肢及躯干共5个节段部分进行电阻抗测量；电抗（Xc）通过包含5kHz, 50kHz, 250kHz 在内的至少3种不同频率分别在5个节段进行测量

2.11 历史记录对比：可在报告纸中体现，对比同一测试者多次测量的历史记录

2.12 操作平台：具有数字显示屏，测试时可进行触屏操作，也可同时进行电脑端操作

▲2.13可输出报告纸类型：体成分报告、儿童生长曲线报告、体水分报告、人体成分结果解析报告、成人运动建议、成人膳食建议、食物交换份、成人食谱建议、营养建议

2.14 故障排除和仪器自检：每次开机时，机器进行自检和自动校准；测试中如出现问题自动提示，并显示故障排除帮助。

2.15管理权限控制：可通过设置管理员密码，防止误操作改动设置

2.16 屏幕可显示QR二维码，和微信小程序进行对接。

2.17显示屏：≥10英寸彩色液晶屏，触摸屏，语音提示测试功能

3． 报告纸输出结果：

3.1 包含身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、肌肉量、BMI,体脂百分比

3.2 身体均衡分析: 躯干及四肢的肌肉分析,(需根据标准体重/根据当前体重比率)

3.3肥胖分析：BMI,体脂百分比（全身，节段），腰臀比，内脏脂肪面积（需有图解）

3.4高级营养参数：身体细胞量，相位角，节段相位角，SMI骨骼肌指数、水控制、生物电阻抗矢量图分析

3.5细胞外水分比率分析,评分,体型,体重控制,身体均衡评估,节段脂肪分析,节段水分分析，节段细胞内水分分析，节段细胞外水分分析，研究项目(基础代谢率、腰臀比、内脏脂肪等级、肥胖度、骨矿物质含量、上臂围度、上臂肌肉围度,去脂体重指数、脂肪量指数),结果解析二维码,电抗,阻抗；节段围度分析。

品目1-2：无创呼吸机

1、适用于成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，能够满足危重症患者的无创通气需求，可用于有创通气。

2、≥15英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1920*1080，中文操作界面。

▲3、采用涡轮系统供气方式，最大峰流速≥280L/min。

4、支持高压氧和低压氧，高压氧时氧浓度精确可调（21-100%）。

5、通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、自主/时控通气模式S/T、压力控制/辅助通气模式P-A/C、容量保证压力支持通气模式VAPS、自主/时控通气+模式S/T+、可升级成比例压力通气模式PPV。

▲6、具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥80L/min，并具有氧疗计时功能。

7、呼吸同步增强技术，吸气触发和呼气切换灵敏度自动调节，且支持多档手动调节。

8、具有压力释放功能、延时升压和增氧功能。

9、具备自动漏气补偿功能，最大漏气量≥100L/min。

10、支持识别和设置呼吸面罩类型和呼气端口类型。

11、屏幕显示：多至4道波形同屏显示，支持短趋势、波形、监测值同屏显示。

12、实时监测并同时显示病人端泄漏量和总泄漏量。

13、≥180分钟内置可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。

14、具备截屏功能，U盘导出屏幕文件。

15、主要设置参数

15.1持续气道正压CPAP：4-25 cmH2O

15.2吸气正压IPAP：4-50 cmH2O

15.3支持压力：4-40 cmH2O

15.4呼气压力EPAP：4-30 cmH2O

15.5潮气量：50ml—2000ml

15.6呼吸频率：1-60次/min

15.7吸气时间：0.2—5s

15.8氧浓度：21%—100%可调，调节精度1%

15.9压力上升时间：1- 6档可调

15.10延时升压时间：OFF，1-60min

16、监测参数

16.1气道压力监测：气道峰压、呼气末正压等参数监测；

16.2潮气量监测：潮气量、分钟通气量、分钟泄漏量等参数监测；

16.3呼吸频率监测：呼吸频率、病人触发百分比监测；

16.4病人泄漏量和呼吸机总泄漏量实时监测；

16.5实时提供监测参数≥72小时的趋势图、表分析；

17、报警参数

17.1报警可采用图形化和文字指引进行故障提示

17.2分级报警和声光报警

17.3气道压力：过高/过低报警

17.4分钟通气量：过高/过低报警

17.5潮气量：过高/过低报警

17.6呼吸频率：过高/过低报警

17.7电源、气源中断报警

17.8电池电量低报警

18、具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。

品目1-3：眼前节测量评估系统

1.	测量数据点≥130,000个

▲2.	角膜厚度测量范围：200-1200μm

3.	采用Scheimphflug单一原理测量角膜前、后表面数据，确保前后表面数据点对点相应

▲4.	自动化采集，扫描速度≥100帧/2秒

5.	三维眼位监控，体现X、Y、Z轴及眼动监控参数

6.	角膜屈光力四维分析

6.1提供全角膜屈光力、净屈光力、模拟屈光力

6.2提供1~8mm范围角膜屈光力

6.3计算模式可选区域和环

6.4计算圆心可选瞳孔中心和角膜顶点

7.	晶体核密度分级，客观量化白内障严重程度

8.	圆锥角膜分级软件：综合考虑角膜前、后表面数据、厚度数据以及最佳矫正视力的全球最新分级法， 客观评估圆锥角膜严重程度

9.	圆锥角膜进展分析软件：基于圆锥角膜ABCD分级方法评估可疑圆锥角膜或圆锥角膜是否存在进展，指导圆锥角膜随访及治疗

10.	能与角膜生物力学设备联机得到综合指数TBI

11.	具备基于角膜厚度的眼压校正功能

品目1-4：有创呼吸机

一、整机要求

1.通过CFDA（NMPA）国家三类注册认证。

2.适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持。

▲3.整机为气动电控设计（空、氧双气源），支持中央供气和空气压缩机双方式驱动工作。

4.吸气阀呼气阀外观不同。

5.标配压差式流量传感器。

二、显示要求

1.显示屏≥18英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1920*1080像素，支持手势滑动操作和戴无菌手套操作。

2.具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数变化，动态肺视图包含肺损伤、肺塌陷风险提示。

3.具备肺损伤、肺塌陷对应参数柱状图风险提示。

三、呼吸模式及功能

1.标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%和100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式。

2.高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、气道压力释放通气APRV；容量支持通气VS；自适应分钟通气AMV（或自适应支持通气ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）。

3.无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。

4.氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（≥80L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能。

5.自适应通气模式具有参数调节目标指示表盘，更直观进行通气提示。

6.具备呼吸同步技术。

7.具有自动插管阻力补偿和静态P-V环图（或P-V工具）。

8.具有脱机辅助工具。

9.肺复张工具，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张。

10.具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量（如TVe/IBW或VTe/PBW）参数监测功能。

四、设置参数

1.潮气量：20ml—4000ml

2.呼吸频率：1—100/min

3.吸呼比：4:1—1:10

4.最大峰值流速：180L/min

5.吸气压力：1—100 cmH2O

6.PEEP：0—50 cmH2O

7.吸气时间：0.1—10s

8.压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF

9.流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF

10.呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%

五、监测参数

1.气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压、驱动压等参数监测。

2.可以监测驱动压，定义为：在机械通气中作用在呼吸系统的驱动压力，是平台压与呼气末正压的差。范围：0 ～ 120cmH2O

3.分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比等参数监测。

4.潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量。

5.呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。

6.肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、总呼吸功、病人呼吸功、机器呼吸功、附加功等参数监测。

7.实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index辅助临床判断与决策。

8.实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C辅助临床判断与决策。

六、报警参数

1.气道压力：过高/过低报警

2.分钟通气量：过高/过低报警

3.潮气量：过高/过低报警

七、系统功能要求

1.具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件。

2.实时气源压力电子显示。

3.具备一体化模块插件箱。

4.≥90分钟内置后备可充电锂电池。

5.吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）。

品目1-5：激光/强脉冲光系统

1.光源物质：氙灯

2.强脉冲光工作波长为400nm-1200nm

3.具备波长：≥6种滤光片

▲4.滤光片支持热插拨技术，且系统可自动识别滤光片

5.强脉冲光具备脉冲波形技术

6.一次发射脉冲个数：1-3个脉冲可调节

7.蓝宝石导光晶体尺寸值：≥5cm2 ，并且具备两种以上的大小可选择

8.脉冲能量密度：强脉冲光≥30J/ cm2,步进增量调节

9.脉冲宽度：4-20ms，可调节，非固定脉宽

10.脉冲延迟：5-150ms，可调节

11.强脉冲光脉冲重复频率：≥1HZ

12.手具治疗按钮个数：≥3个

13.具备激光功能

14.冷却方式：具备蓝宝石导光晶体自动恒温接触式技术

15.基于Windows系统操作界面

16.非钥匙方式开机，开机自动检测系统

17.系统操作可根据皮肤类型，病变病症，病变深度自动生成预设治疗参数

18.系统可保存用户设定的预设参数

品目1-6：骨科手术床

一 、主要技术参数

1、电动液压，采用非齿轮式联动系统，无外露连接件。

2、手术床台面功能：

2.1 具备电动升降、电动头脚倾、电动左右侧倾、电动背板上下折、腿板手动上下折功能。

2.2 具备一键式折刀位，一键式反折刀位。

2.3 手术床具备前后倾/侧倾联合调整功能

2.4配备脚踏板机械刹车。

3、手术床电动控制系统：

3.1 具备两套独立电子操作系统，一套为有线控制，另一套为手术床床体备用操作控制系统，二套系统独立运行，每套系统均可设置手术床的各种体位及显示电池电量。

3.2 有线遥控器：需具备夜光型触摸键盘，遥控器具备一键回“0”功能，开锁状态下具有键盘自动保护功能。

3.3 台柱控制面板：用于应急或辅助控制手术床调节。

3.4 具备头腿互换后功能，且可以电动切换方向。

4、供电方式：充电电池供电，充电一次至少可用五天，充电电池无需保养和维护。

5、材料：

5.1 床板由可透X光的高分子材料制成。

5.2 底座外壳：外壳由不锈钢或强化玻璃纤维复合材料制成，不易生锈。

▲5.3、床垫：采用分层泡沫海棉芯制成，厚度≥80mm。

5.4 手术床防水等级≥ IPX4。

6、手术床床面具有水平移动功能，中心位置向头侧水平移动距离≥300mm

7、腿板、手板：

7.1分体式腿板，可拆卸，腿板具备外展功能。

7.2腿板上下折需具备气弹簧助力结构。

7.3万向关节手板，可实现手板的上折、下折以及各个角度的调整。

8、手术床配有4个移动脚轮，脚轮直径≥120mm。

9、手术床背板：上、下背板两部分组成，可以通过不同的组合方式。

10、在坐姿手术体位中，最低端距地面的高度≤600mm，通过床面调节可低至≤520mm。

11、手术床物理参数：

11.1 最大承重：≥360 Kg。

11.2 手术床长度（含有头板）≥1950mm。

11.3 手术床宽度：≥540mm（不含边导轨）。

11.4 纵向倾斜（头脚倾）：≥25º。

11.5 侧向倾（左右倾）≥±15º。

11.6 背板（上下）：≥+70º/-40º。

11.7 腿板上下折：≥0º/-90º。

11.8 腿板外展：≥60°。

11.9 垂直移动距离：≥350mm。

二 、配置

1、手术床 1台

2、头板1个

3、背板（延长板）1个

4、分体式腿板1套

5、有线遥控器1个

6、手板1对

7、麻醉布帘架1套（包含麻醉架、水平转动收缩杆、夹头，各1个）

8、骨科牵引架1套

9、头托1套（颈椎）

### 品目1-7：手术床

一、主要技术参数

1.1、手术床电动类型：电动液压，采用非齿轮式联动系统，无外露连接件

1.2、驱动方式：床台面升降，头脚倾和侧倾均由独立的液压缸液压驱动

1.3、遥控器要求：

1.3.1、按键操作方式：采用全功能轻触式设计

1.3.2、 背景灯：夜光型遥控器，控制按钮带有背景灯

1.3.3、手术床带有头脚互换功能，并在遥控器上有正向和反向体位专用按钮。

1.3.4、手术床台面电动功能有升降，头脚倾，左右侧倾，背板上下折，一键式折刀位，一键式沙滩位；可手动腿板上下折、头板上下折；采用脚踏板机械刹车。

1.4、控制系统在开锁状态下键盘自动保护

1.5、具有一键还原功能，手术床处于任何体位时可以一键式恢复到水平位置

1.6、供电方式≥2种，必须包含蓄电池组和交流电源。

1.7、提供至少两套独立电子操作系统，必须包含一套手持式遥控器，另一套为手术床床体上的操作控制面板，每套系统独立运行，确保手术床在线控发生故障时仍能可靠地运行

1.8、床体材质：床面骨架和升降柱外壳及侧导轨为镍铬合金材料制成：达到IPX4或以上级别

1.9、手术床床板由透X光的高分子材料制成，床板下全程可插入X光片盒

1.10 底座外壳采用非金属高强度复合材料制成。需经过绝缘处理，避免术中电流击伤

▲1.11、配有4个双盘大直径万向轮：直径≥125mm，万向轮可切换成定向轮

1.12、头板插入延长板时有解锁柄和操作螺栓双重固定方式

1.13、背板由单独可拆卸的上背板和下背板两部分组成，可以通过不同的组合方式，满足患者侧卧位时对胸外科和泌尿外科手术暴露术野的要求。

1.14、腿板可实现外展功能180°的同时下折90°的功能

1.15、腿板外展为按钮式一键外展

1.16、两只腿板内侧角都有切面处理

1.17、手术床具有水平移动功能，水平移动距离≥300mm

1.18、床垫要求：采用特殊泡沫海棉芯制成，总厚度≥80mm，接缝采用焊接工艺。具有X光可透，导静电，不漏液体，模块式，可拆卸等特性

1.19、床垫记忆层≥60mm：具有智能化自动塑行及记忆功能，按患者体形进行塑形。

1.20、床垫减压层≥20mm

▲1.21手术床可进行前后倾≥25°，同时左右倾斜≥15°。

1.22、每个麻醉屏架配两个水平转动收缩杆，单个长度≥300mm，通过旋转按钮固定于麻醉杆上，可以围绕麻醉杆360度旋转，180度打开，扩展麻醉单巾空间。

1.23、具有多种原厂手术床附件

1.24、最低高度≤600mm，高度调节范围≥350mm

1.25、床面长度：≥2000mm

1.26、床面宽度：≥500mm

1.27、头倾、脚倾最大角度：≥25^∘

1.28、左倾、右倾最大角度：≥15^∘

1.29、安全承重：手术床安全承重≥360kg，边导轨安全承重≥20Kg

1.30、标准头板上折最大角度：	≥45^∘,下折≥60°

1.31、背板上折最大角度：≥70°，下折≥40°

1.32、腿板上折最大角度：≥0^∘，下折≥95°

二、设备配置

1、手术床1台。

2、头板1个。

3、背板（延长板）1个。

4、分体式腿板1套。

5、遥控器1个。

6、手板1对。

7、麻醉布帘架1套（包含麻醉架、水平转动收缩杆、夹头各1个）。

8、头托1套（眼科）