# 采购需求

- 一、采购标的

| 包号 | 采购内容 | 数量 （台/套） | 是否允许采购 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 4K荧光宫腹腔内窥镜 | 1 | 否 |

- 二、商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

采购项目（标的）交付的时间：签订合同后15个工作日

采购项目（标的）交付的地点：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心指定地点。

2.付款条件（进度和方式）：以合同最终签署为准

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020）123号））

4.售后服务（质保期）：3年

- 三、技术要求

1.基本要求

1.1采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心配置基础设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★（1）投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★（2）投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★（3）投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供供应商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★（4）投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2验收标准

（1）供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

（2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

（3）供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

3.货物技术要求

3.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应，投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1. 保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。供应商和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

- 质保期限须提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额8%的承诺函。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

3.3为落实政府采购政策需满足的要求（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不享受政策优惠扣除）

1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造或提供服务由中小企业承接的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2）监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务等要求；

品目1-1：4K荧光宫腹腔内窥镜

一、技术参数

（一）图像处理主机 ：

▲1、可处理3D和2D信号,可输出3840×2160 和 4096*2160 超高清像素影像的视频图像。

▲2、与3D电子内窥镜、荧光造影剂吲哚菁绿（ICG）配合使用，实现3D荧光影像。

3、具备白光、绿色荧光、彩色荧光、黑白荧光图像显示模式；不同图像可同屏显示。

4、具有细节增强、颜色增强、亮度均匀、去雾优化、HDR等多种智能图像算法。

5、液晶触摸显示屏≥7英寸，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示。

▲6、具有荧光灵敏度和亮度调节功能。

7、主机自带内置 USB3.0 接口刻录系统，具备2D和3D录像功能，分辨率： 4K和高清可选；具有录像标签标记功能。

8、具备12G-SDI或HDMI接口，可同时输出的4K超高清信号；具备3G-SDI和或DVI接口，可输出高清信号。

9、连接纤维镜使用，具有去网格功能；

10、具有去激光干扰功能。

11、信噪比标称值≥48dB。

12、主机支持外部图像信号源输入，支持双屏异显和画中画，可实现超声镜联合、双镜联合、三维重建融合显示等功能。

13、具备光谱染色功能。

14、具有画幅自适应调控功能开关，可实现腹腔镜自动全屏和小镜种自动内切圆并且居中显示.

15、具有3D视差调节功能

16、防电击程度：I类防除颤CF 型应用。

（二）、内窥镜摄像头 ：

▲1、分辨率：≥3840×2160；摄像头具有双CMOS成像芯片，可分别针对白光和荧光独立成像，互不干扰；

▲2、具有一键自动对焦，也可手动对焦。

3、摄像头按键≥3个，可设置功能至少包括白平衡、拍照、录像、电子放大、图像模式切换。

5、摄像头重量≤250g。

6、摄像头可适配31.75mm直径标准目镜卡口的各类光学视管。

7、摄像头防水等级： IPX7。

（三）、内窥镜冷光源：

1、具有主机光源联动功能，可根据当前手术视野的情况自动调节互联光源亮度。

2、具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时，光源不出光。

3、具备自动白平衡功能。

4、液晶触摸显示屏≥7英寸，可在触摸屏上进行LED光源的常用参数调整。

5、300nm-1700nm波长范围内的辐射通量和光通量比值≤6mW/lm。

6、白光冷光源输出总光通量≥2000lm。

7、光输出最大中心照度≥ 3000000Lux，照度多挡调节，

8、LED灯泡工作寿命≥50000小时。

11、冷光源在正常运行时产生的最大噪音噪音≤55dB（A）。

12、具有一键待机功能、灯泡寿命警示功能。

13、防电击程度分类为：I类防除颤CF 型应用。

（四）、导光束：直径≤4.5mm；长度≥3m。

（五）、30°荧光光学胸腹腔内窥镜：

▲1、有效景深：3mm-200mm

2、视场中心角分辨力：≥7.0C/(°)；

3、视野角度：≥80°

4、直径≤10mm，工作长度：≥320mm。

5、显色指数：≥90。

6、可压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和低温等离子灭菌。

（六）、30°加长光学胸腹腔内窥镜：1根

1、直径：≤10mm。

▲2、工作长度：≥450mm。

（七）、双极等离子宫腔电切镜：

1、视向角：≤12°。

2、视场角：≥80°。

3、镜体直径：≤4.0mm；工作长度≥300mm。

▲4、分体鞘套设计，插拔式锁安装方式。

5、配套的外管鞘直径≤26Fr。

6、具备的独立进水、出水通道，可连续灌流。

7、光学镜可高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

8、电切镜高频连接线通过电切镜接头与主机相连进行工作，高频连接线可高温高压、低温等离子、环氧乙烷多种灭菌方式。

（八）、宫腔检查镜 ：3套

1、视向角：≤30°。

2、视场角：≥80°。

3、光学镜体直径：≤3mm。

4、工作长度≥302mm。

5、配套外管鞘直径：≤16Fr。

6、器械通道内径：≥5Fr。

7、可高压蒸汽灭菌。

（九）、4K显示器：

1、彩色液晶显示器≥31英寸，具备4K超高清接口和全高清接口。

2、最大背光亮度≥1750cd/m2，最大对比度≥1000000；可视角度≥178°。

7、具有，满足手术室不同站位需求；

8、像素效率99.99%；

（十）、台车：可放置≥31英寸医用4K医用监视器。

（十一）、腹腔镜气腹机：

▲1、流量调节范围：0.1～45L/min。

2、压力调节范围：1mmHg～30mmHg，误差：不超过±2mmHg。

▲3、具有气体加热功能和排烟功能。

4、最大排烟流量≥8L/min@在负压吸力0.04～0.06MPa下

5、液晶触摸显示屏≥7英寸，可显示参数和故障信息。

6、具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式和可自定义模式。

7、具有气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高报警功能，可声音、文字提示。

8、气压过高时，具有自动排气功能。

9、配中央供气连接管。

（十二）、超声高频集成手术设备：

▲1、具备一个双极接口、两个单极接口、一个双等离子接口；具备单极共享凝结功能，可同时激发两个单极器械。

▲2、具备超声刀功能，超声刀可切割和凝闭最大直径≥7mm的血管或其它软组织。

3、工作频率：单极切割、凝结模式、等离子双极模式、双极凝结模式的工作频率≥430kHz。

4、双极电切

4.1、模式：具备电切、汽化模式。

4.2、额定负载电阻时，最大输出功率：≥ 400 W。

5、双极凝结：

5.1、模式：具备精确、标准、宏以及双极柔和电凝模式。

5.2、双极可用于外科手术中凝闭组织和直径≥ 7mm 血管（提供证明文件）。

6、等离子双极电凝模式功率：1-200W可调。

7、液晶触摸屏≥8英寸。

8、具备声光报警功能，可关闭报警音。

9、可根据用户使用习惯预设保存参数；具备一键恢复功能，可恢复上次关机前的电刀参数设置。

10、主机可自动识别插入器械并进入双极血管闭合模式。

11、主机可通过刀头感应组织阻抗变化，自动控制能量输出直至凝闭完成；凝结完成自动停止输出，并发出声音提示。

12、可在生理盐水中对人体软组织进行等离子切割和凝血。

▲13、超声刀刀头的振动频可兼容55,500HZ和49,000HZ，弧形工作面具备防粘涂层。

14、具备智慧组织感应技术：通过超声刀头感应组织状态变化，调整能量输出，并提供声音反馈。

15、超声刀头具备开放及腔镜刀头，刀头型号≥10种。

16、超声刀头可以360度旋转。

（十三）、腔镜手术器械：

1、宫腔镜半硬性尖头剪：

1.1、数量：5把：。

1.2、直径：5Fr., 工作长度≥340mm。

2、宫腔镜半硬性抓钳：

2.1、数量：5把。

2.2、直径：5Fr., 工作长度≥340mm。

3、加长弯分离钳：

3.1、数量：2把。

3.2、三拆分设计，直径：5mm, 工作长度≥430mm。

4、弯分离钳：

4.1、数量：2把。

4.2、三拆分设计，直径5mm, 工作长度≥360mm。

5、鼠齿抓钳：

5.1、数量：2把。

5.2、三拆分设计，2*4齿，直径5mm, 工作长度≥360mm。

6、加长弯剪：

6.1、数量：2把。

6.2、三拆分设计，直径5mm, 工作长度≥430mm。

7、冲洗器：

7.1、数量：2个。

7.2、三通冲洗管，抢柄推杆式，直径5mm，工作长度≥330mm。

8、钩状单极电凝：

8.1、数量：2把。

8.2、直径：5mm, 工作长度≥330mm。

9、铲状单极电凝：

9.1、数量：1把。

9.2、直径：5mm, 工作长度≥330mm。

10、双极电凝钳：

10.1、数量：2把。

10.2、三拆分设计，直径5mm, 工作长度≥360mm。

11、输卵管钳：

11.1、数量：2把。

11.2、三拆分设计，直径5mm, 工作长度≥360mm。

12、所有金属部件采用不锈钢材料，可高温高压、环氧乙烷消毒。

（十四）多功能杯式举宫器 1套

1、举宫针外径：Ф5±0.4mm。

2、举宫杯外径：Ф31±2mm、Ф38±2mm、Ф41±2mm、Ф46±2mm。

3、举宫针长度：150±5mm。

4、产品总长L：504±10mm。

5、举宫器与患者接触的金属部分采用304号不锈钢，举宫杯采用聚四氟乙烯制造。

6、举宫器进入人体部位举宫杆、举宫棒、钻头等表面粗糙度Ra值≤0.2μm，其余部位为≤1.6μm。

二、主要配置：

1、图像处理主机： 1台。

2、内窥镜摄像头：1个。

3、医用内窥镜冷光源： 1台。

4、导光束：2条。

5、30°荧光光学胸腹腔内窥镜：1根。

6、30°加长光学胸腹腔内窥镜：1根。

7、双极等离子宫腔电切镜： 2套（含手件、内外鞘）。

8、宫腔检查镜 ：3套。

9、4K显示器：1台。

10、台车：1辆。

11、腹腔镜气腹机： 1台。

12、超声高频集成手术设备：1台。

13、腔镜手术器械：1套。

14、多功能杯式举宫器：1套。