- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

2. 项目背景/项目概述（如有）

北京市怀柔区中医医院影像处理(PACS)系统升级改造

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

时间：自合同签订之日起至合同项下全部义务履行完毕止。

地点：北京市怀柔区中医医院。

2. 付款条件：详见采购合同

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：详见（六）货物技术规格具体要求

5. 保险（如适用）：详见合同条款

6. 提供上线前风险评估相关报告，包含基准测试、负载测试、压力测试、稳定性测试、容量测试、系统安全风险评估等。

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为北京市怀柔区中医医院影像处理(PACS)系统升级改造，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品属于医疗器械的，根据产品分类应按《医疗器械监督管理条例》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.2 提供产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按《医疗器械监督管理条例》办理医疗器械生产许可证或者办理备案。供应商为制造商的须提供医疗器械生产许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章），供应商为代理商的须提供医疗器械经营许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.3 提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（复印件加盖供应商单位公章）。所报产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（复印件加盖供应商单位公章）。

2.4 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

（二）采购标的需满足的服务标准、效率要求：

1.	供货及时周到，产品质量或包装如不符合国家规定标准和合同规定、出现破损或数量短缺情况，应及时补充货物。

2.	投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障，应在境内有售后服务机构，有能力相当的服务人员。投标人应提供有关其售后服务的信息，包括名称、建立时间、技术人员的数量、联系人和联系方式情况，以及买方能在本项目下得到的有效的售后服务计划和承诺。

3.	对于新用产品，投标人应做好相关的培训工作，并承担由此产生的所有费用。投标人应提供相应的培训服务方案。

（三）验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1.	本次采购投标人应负责产品配送，并建立相关配送管理档案，采购人必要时将会要求投标人进行紧急供货，投标人应提供详细的产品配送服务方案。

（五）技术支持材料要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个产品提供技术支持资料。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投产品的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投产品不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（六）技术规格具体要求

# 一、需求描述

## 1.1总体要求

为了进一步改善患者就医体验，优化检查流程，提升服务能力、诊疗能力及管理能力，提高科室的精细化管理水平，符合国家关于电子病历系统评价要求，我院拟建设全院一体化PACS/RIS系统。以综合提升影像业务精细管理为重点、以切实加强医生工作体验与患者就医体验为出发点，梳理流程、提升效率、立足管理，总体要求如下：

1、充分参考医院影像设备和影像业务需求设计方案，实现医院影像报告统一存储，统一归档，统一共享，满足五级电子病历应用水平中涉及PACS系统功能要求；

2、PACS系统与院内各业务系统进行对接，实现与临床科室和影像科室间的有效衔接与整合。包括：HIS、EMR、预约平台、病理系统、心电系统、体检系统、自助系统等，为临床提供丰富多样的报告与影像调阅手段，如：临床WEB影像调阅等；

3、PACS系统能够优化业务流程，不仅能够满足影像科内检查数据闭环流转，实现患者检查影像数据共享，实现检查业务的数据闭环、危急值闭环，同时还可以满足相关政策要求的数据上报对接，如：北京市影像平台对接、医保电子凭证对接、北京市114平台对接、抗肿瘤药物监测数据上报信息系统对接、国家传染病智能监测预警前置软件对接；

4、所投PACS系统产品应不限诊断工作站、临床工作站安装数量，不限存储管理容量；

5、提供所投PACS系统应用软件操作、操作系统、后台数据库管理、系统维护等现场培训；

6、实现原PACS系统历史数据迁移继承，能够实现在新建PACS系统内正确打开患者关联影像、报告；

7、合同签订后90天内完成PACS系统安装、调试、数据继承、数据统计、培训等工作，确保科室正常使用，提供至少三年免费维保服务。

## 1.2详细功能需求

### 1.2.1中心服务系统

#### 1.2.1.1核心管理系统

提供PACS/RIS信息系统的采集、存储、应用等核心服务支撑，包括以下信息：

1.▲支持UNIX、Linux及Windows操作系统等多种平台的部署环境。（提供相关承诺）

2.▲系统满足一体化设计，RIS系统与PACS系统使用同一数据库，支持ORACLE、MS SQL及DB2等大型关系型数据库的应用。（提供相关承诺）

3.支持负载均衡设计，确保系统高效率。

4.支持分级服务器系统，采用数据级、平台应用级等多级技术架构。

5.应用服务器随业务接入点增多而能够动态横向扩展，提升整体影像访问性能，投资最大化效益。

6.系统支持采用集中式数据库及独立影像储存管理机制，同时记录所有影像的储存位置，支持影像的分级存储。

7.支持多级存储，存储性能与数据访问频率相匹配，节约投资。

8.存储在离线系统上的图像数据，在需要访问时，系统提供在短时间之内恢复到在线存储系统。

9.支持独立的存储局域网络，数据操作不影响业务系统带宽。

10.存储网络与业务网络物理隔离，提高系统安全性。

11.▲影像压缩功能：支持JPEGLossless、JPEGLSLossless、JPEG2000Lossless压缩。（提供相关承诺）

12.存储系统提供高安全性、可靠性和容灾能力。

13.▲系统具有高可靠性设计，支持热备和热切换，确保业务连续性。当整体网络发生故障时导致脱机状态时，优先保证检查工作不停顿，当系统从故障中恢复后，支持数据重新上传。（提供相关承诺）

14.▲支持清理work list缓存功能，及时释放系统资源，提高系统运行效率。（提供相关承诺）

#### 1.2.1.2设备连接系统

提供影像检查设备接入，包括以下信息：

1.支持与医院所有DICOM和非DICOM影像设备的连接，包括CT、MR、DR、超声、移动超声、内镜等。

2.支持的DICOM服务类包括:Storage SCU/SCP、Query/Retrieve SCU/SCP、Modality Work list SCU/SCP 、Modality Performed Procedure Step Management SCU/SCP、Print SCU、ECHO SCU/SCP、Storage Commitment SCU/SCP、Verification SCU/SCP、Hanging Protocol等。

3.支持DICOM RAW DATA、DICOM Part 10、DICOM JPEG-Lossless、DICOM JPEG-Lossy、BMP、JPG等影像类型。

4.可接收各种非DICOM影像设备，进行单帧或者多帧采集，并转换为标准DICOM格式。

5.能够对非DICOM标准影像采集实时显示，调节图像对比度、亮度、饱和度、色度等。

6.通过视频信号采集医学图像时，图像的几何分辨率应不低于原始图像的分辨率（涉及采集卡部分，需根据现有采集卡测试情况而定，若更换采集卡由医院另行采购）。

#### 1.2.1.3存储管理系统

提供申请单、影像、报告的存储、迁移管理，包括以下信息：

1.支持多级存储系统，实现在线、近线、离线的多级图像管理及存储。

2.具有存储管理的功能，存储系统提供高安全性、可靠性和容灾能力；支持SAN+NAS模式，可同时用SAN或NAS的方式使用存储空间。

3.对图像存储空间进行管理，不同设备的图像存储到预定的位置，在空间不足时发出警报，提醒管理员及时扩展；在分级存储的情况下，自动完成数据的迁移工作。

4.▲系统支持系统传输、存档、调阅等操作日志查询与统计。（提供相关承诺）

5.中心服务器支持虚拟化技术，能支持1T或以上的最大内存容量，支持电源冗余技术。

6.提供多级（前置/在线/归档）数据安全体系保障，提供方便的管理界面，按需要管理所有存储设备。

7.对薄层影像数据存储的管理，可以设置专门的水线管理机制，以保证存储空间的有效性，可根据用户的需求，设置存储设备的影像删除策略；在删除影像前需要确认影像已经备份，影像删除恢复功能。

8.▲软件系统具备高安全性、可靠性和容灾能力，能够在线调阅15年以上影像数据，（提供相关承诺）

### 1.2.2综合管理系统

#### 1.2.2.1配置管理系统

提供管理及维护PACS/RIS的日常工作的基础数据，其维护功能包括以下几项：医院信息、部门信息、用户信息、工作组信息、设备类型、设备明细、部位大类、部位明细、检查项目、角色信息、权限信息、参数信息。

1.支持医院信息维护，包括：医院信息的添加与修改与删除。

2.支持部门信息维护，包括：部门信息的添加与修改与删除。

3.支持用户信息维护，包括：用户信息的添加与修改与删除。

4.支持工作组信息维护，包括：工作组信息的添加、修改与删除。

5.支持设备类型维护，包括：设备类型的添加、修改与删除；检查项目匹配设备类型修改。

6.支持设备明细信息维护，包括：设备明细的添加、修改与删除。

7.支持影像检查部位大类信息维护，包括：部位大类的添加、修改与删除。

8.支持影像检查部位明细信息维护，包括：部位明细的添加、修改与删除；部位明细匹配部位类型。

9.支持影像检查项目信息维护，包括：检查项目的添加、修改与删除。

10.支持使用者角色信息维护，包括：角色信息的添加、修改与删除。

11.支持使用者权限信息维护，包括：权限信息的添加、修改与删除；权限与角色信息匹配。

12.支持检查参数信息维护，包括：参数信息的添加、修改与删除。

#### 1.2.2.2查询统计系统

1.支持医院科室的医技/设备工作量，阳性率，机器和设备效益等统计。

2.支持表格、饼图、条形图、曲线图等方式显示统计数据和数据走向。

3.支持分组报表、聚合报表。

4.支持自定义报表基本信息。

5.支持报表按参数过滤及外部传参。

6.支持报表按权限查看。

7.支持报表导出功能。

8.支持列排序功能。

#### 1.2.2.3排队叫号系统

1.提供电子叫号，大屏队列显示。

2.提供多层队列（候诊队列、诊室队列等）。

3.提供多种算法（静态、动态等）队列排序。

4.提供不同队列不同算法。

5.叫号大屏幕支持个性化定制。

6.提供可视化的排队安排界面，可快速对队列进行安排和调整。

7.提供登记台呼叫和检查室呼叫两种呼叫模式。

8.提供姓名中英文自动转换。

9.医生和登记分诊操作终端具有顺序呼叫、重复呼叫、批量呼叫、选择呼叫等功能。

#### 1.2.2.4质控管理系统

1.▲支持抽样质控，并可设置份数。（提供软件功能截图证明）

2.支持主动质控，医生诊断过程中随时发起质控。

3.支持集中质控，根据质控专员使用质控系统检索检查，对各个质控点进行评价并提供质控报表统计。

4.支持质控评分统计一览，侧重展现以设备类型区分、精确到个人的得分情况一览。

5.支持质控扣分明细，侧重展现精确定位到个人的扣分情况及原因，便于评估个人的职业能力及被扣分的高发原因，便于制定整改措施提升整体水平。

6.支持人员能力评估报表生成，侧重展现技师和报告医生的人员能力（工作量、质量），便于评估个人的职业能力，为人员的绩效提供有力的数据支持。

7.支持报告超时管理，统计便于掌控报告的完成情况及哪些设备哪些检查项目超时较集中。

#### 2.2.2.5排班绩效系统

提供放射科室人员录入，岗位维护及报告分发等，根据诊断任务实现科室绩效管理，具体功能如下：

1.支持医生工作岗位基本信息维护管理。

2.支持排班医生信息管理。

3.支持技师工作岗位基本信息维护管理。

4.支持排班技师医生信息管理。

5.支持报告难度系数设置。

6.支持业务参数为管理员配置，部分内容需要根据现场定制和修改。

7.支持根据岗位和日期，设置医生排班。

8.支持查看医生的排班信息。

9.支持根据岗位和日期，设置技师排班。

10.支持查看技师的排班信息技师排班计划调阅。

11.持根据排班表进行包含技师以及报告医生任务的自动分发，且支持手动调整。

12.支持任务人工分配，对已分配的任务进行再分配。

13.支持未分配任务，对于没有分配成功的任务，通过检查号或检查流水号来查询。

14.支持检查状态查询，通过输入患者检查号查询已经分配的任务的报告状态。

15.支持任务状态查询，以统计表和统计图表形式展示。

16.支持报告状态查询，报告状态查询页面分为统计表，和统计图。

17.支持医生工作量记录，通过岗位、医生、执行时间的查询条件查询每个医生对应的工作量、完成量、统计完成比例等。

18.支持岗位日均工作量统计，通过岗位、开始时间和结束时间等查询条件，统计某段时间内，某岗位的日平均工作量、总工作量、平均工作系数、总工作系数等信息。

19.支持医生日均工作量统计，通过医生、开始时间和结束时间等查询条件，统计某段时间内，医生的日平均工作量、总工作量、平均工作系数、总工作系数等信息。

20.支持菜单设置，通过开始时间和结束时间等查询条件，统计某段时间内，分组的分配报告数量，分配报告难度总系数，完成报告数量，完成报告难度总系数等信息。

21.支持系统参数设置，查询该系统用户信息。

#### 1.2.2.6晨读管理系统

实现科室早读片电子化流程管理，具体功能如下：

1.支持查看晨读历史记录信息。

2.支持晨读录入记录，晨读过程中提出的问题和回答，记录晨读总结。

3.支持晨读评价，对单次晨读活动进行评分。

4.支持参加晨读人员的签到功能。

5.支持参加晨读的人员设置。

6.支持晨读开始和结束时间设置。

7.支持在参加晨读过程中记录提问情况。

8.支持晨读统计信息。

9.支持晨读主题管理，按照周围单位进行每天晨读主题的维护。

10.支持今日晨读案例，文档等基本信息展示。

11.支持近期晨读主持记录查看。

12.支持近期晨读活动查看。

13.支持根据日历查看晨读的主讲人信息。

14.支持晨读主讲人排班设置。

15.支持晨读人员请假管理维护。

16.支持我的案例，查看我参与的晨读案例。

17.支持我的晨读，记录查看个人作为主讲人进行的记录查询。

#### 1.2.2.7随访管理系统

1.支持开展影像随访，建立随访报告。

2.支持在线抽取相关影像检查、临床病历的医疗信息，建立以出院诊断、病理诊断为最终依据的随访业务。

3.支持评价影像诊断的定性、定位准确情况，促进影像诊断业务水平的提高。

#### 1.2.2.8危急值闭环管理系统

1.支持危急值上报，供诊断医生自主定义或选择危急值，并记录危机描述。

2.支持展开危急值下拉列表，选择符合诊断的影像危急值。

3.在危急值列表选择时，支持依据“危急值类型”筛选过滤对应的危急值项目。

4.支持提交报告时弹窗提醒。

5.支持根据报告描述和诊断的内容自动校验危急值字典，并提示诊断医生设置危急值。

6.在浏览报告时，支持危急值信息显示。

7.支持将危急值信息发送给临床信息系统。

8.支持危急值上报超时提醒，若危急值上报后超过指定时间而临床仍未接收给予反馈，则诊断医生会受到提醒。

9.▲支持接收临床信息系统关于临床医生处理危急值的反馈。（提供软件功能截图证明）

10.支持与医生工作站对接，支持临床医生和护士接收并处理危急值。

11.支持将沟通记录保存在系统中，便于后续随访、跟踪、查阅等。

12.支持查询近期的危急值查询，查询条件包括：危急值状态、上报人、申请单号、患者姓名。

13.支持危急值信息统计，定制统计报表。

14.支持危急值信息数据导出，支持导出格式为Excel。

### 1.2.3影像预约系统

#### 1.2.3.1检查预约系统

1.支持检查预约功能，支持可视化界面显示。

2.为患者选择需要预约的检查项目时，系统自动显示最近一天可预约的时间段资源信息，支持预约后的预约时段修改及删除。

3.每时间片内某类别的号源用完后，将不能再预约该时间片区内的号源，只能预约其他有空闲的时间片区。

4.可方便的查看检查室当前的预约情况。

5.预约后，支持对检查申请单中检查部位合理性具备质控管理功能，如：男性检查申请中出现女性才有的描述内容，系统可自动提示医生及时纠错。

6.预约后，可直接打印预约通知单，并根据检查项目提供不同注意事项。预约通知单格式可预先设置，具备相应的维护界面。

#### 1.2.3.2资源配置与统计系统

1.预约资源基本信息维护，包括设备的地址及设备信息录入等。

2.预约方案信息维护：各设备的使用时段维护。

3.周方案维护。

4.预约规则策略维护：检查的注意事项维护。

5.注意事项维护。

6.检查项目维护：his的检查项目拆分。

7.日方案批量维护：针对节假日或特殊日期的日方案维护。

9.多部位列表维护：维护检查项目的多部位关系。

10.按设备类型统计预约数量。

11.按设备明细统计预约数量。

12.按患者类型统计预约数量。

13.按申请科室统计预约数量。

14.按分诊员统计工作量。

15.设备日使用情况统计。

16.预约日志综合查询。

### 1.2.4放射管理系统

#### 1.2.4.1检查登记系统

主要录入患者在检查之前的基本信息和检查项目信息，这些信息为下面的检查和统计查询做准备，包括以下检查信息：

1.支持检查登记/取消。

2.检查单打印，可打印条码。

3.检查单可以按检查类型和检查项目自由配置格式和内容。

4.支持磁卡、IC卡、条码输入、手工输入。

5.系统支持与HIS系统连接，获取患者的检查申请信息。

6.支持申请单拍摄、扫描功能。

7.支持检查的确认、取消和改变。

8.英文姓名（拼音）自动输入。

9.显示和查询病人检查状态。

10.复诊患者在输入住院号（门诊号）之后，会自动从数据库中得到影像号、姓名、性别、年龄等信息。

11.支持多个检查项目同时登记。

12.支持全键盘操作，所有登记过程无需鼠标操作，加快登记流程。

13.支持根据病人检查项目分派到相应的设备并在该设备上形成worklist。

14.支持电子申请单。

15.支持拍摄申请单。

16.可以选择查询条件，查询检查的状态，确认是否匹配，查询条件可配置。

#### 1.2.4.2技师管理系统

提供检查技师定位、呼叫患者信息的综合管理工具，实现胶片打印、患者呼叫联动申请单确认等，功能如下：

1.支持使用条码扫描的方式定位病人。

2.可以调出当前患者的基本信息、检查信息、收费信息等，进行确认并修改。

3.可查看当前患者的电子或扫描申请单。

4.检查情况的记录。

5.机房门口叫号系统的排序和告知信息更新。

6.支持重拍、补拍及紧急拍片。

7.支持影像质控功能，可以对胶片质量进行分级，并可对胶片的使用进行统计查询。

8.可支持胶片打印管理，保存胶片打印记录。

#### 1.2.4.3护士管理系统

1.支持医用耗材分类信息录入并且维护。

2.支持维护医用耗材型号、名称等项目信息。

3.支持按条件查询出特定的增强设备所做检查的患者信息。

4.支持宣教室录入患者既往史用药史、身高、等基础信息。

5.支持处置室录入患者耗材使用信息。

6.支持检查室录入并维护增强类药物的流速、药量是否有副作用的信息。

7.支持上传知情同意书、维护知情同意书并且对知情同意书进行权限维护。

8. 支持患者通过手写板对知情同意书签字确认，并实现电子化归档。

#### 1.2.4.4影像诊断系统

1.▲支持按患者编号、姓名、年龄、检查时间等条件查询。可确保系统在检索查询“百万级”数据效率小于等于3秒。（提供相关承诺）

2.高级查询：高级查询可用于在科研、教学特定条件下的影像资料查询，根据患者的住院号（门诊号）、检查部位、检查项目、申请科室、科研病例、特殊病例、一线医生姓名、二线医生姓名等条件进行查询。

3.模糊查询：输入诊断描述、诊断结果中的关键字，系统将对满足条件的关键字进行模糊查询。

4.▲系统具备高效传输效率，采用多线程调阅技术，支持影像的后台调阅，当第一屏影像显示完成后即可以进行图像处理，不需要等待全部影像传输完毕。影像调阅（或加载）速度桌面端响应时间≤1.5秒。（提供相关承诺）

5.图像缩放功能：支持影像平滑的放大、缩小整个医疗影像，以方便医生的观察。

6.左右上下旋转功能：医疗影像以±90°或±180°的增值旋转医疗影像。

7.镜像功能：医疗影像左右、上下镜像对调。

8.图像漫游功能：把感兴趣部位的医疗影像移动到视窗中心以便于观察。

9.黑白反相功能：当前的医疗影像黑白反相处理。

10.放大镜功能：可设置放大镜尺寸和放大倍数，以一定比例局部放大指定位置的影像。

11.滤波：包括平滑、边缘检测、浮雕等图像处理。

12.伪彩：以彩色图像代替影像中的灰度图像，直观的反映影像。

13.窗宽、窗位调节：调节医疗影像的窗宽、窗位。

14.播放：速度可调、连续、循环播放DSA图像等医疗影像。

15.极大化功能：把当前的医疗影像在整个图像区域显示。

16.适合大小功能：把当前的医疗影像调到当前视窗大小。

17.直线距离测量：用于标识影像中病变部位的长度尺寸。

18.角度测量：测量影像中病变部位的角度。

19.椭圆测量（面积和密度均值）：画出椭圆区域并可测量此区域的面积和密度均值。

20.矩形测量（面积和密度均值）：画出矩形区域并可测量此区域的面积和密度均值。

21.不规则手画线：用于勾画出敏感区域，并可测量此区域的面积和密度均值。

22.ROI值曲线：直接获得其CT值变化的曲线。

23.ROI值测量：测量CT或MRI图像上不同坐标点的ROI值。

24.支持MIP、MinIP、AIP等多种重建方式。

25.▲提供三维数据的可视化工具，主要有容积重建VR、MIP、MinIP、AIP等多种重建方式。图像处理功能在同一界面打开，无需激活单独窗口操作。（提供相关承诺）

26.折线区域测量：画出折线区域并可测量此区域的面积和密度均值。

27.箭头标注：用于标识病变部位。

28.文本注释：向图像中添加注释、说明。

29.重点图像标记：重点图像是为临床医生提供的图像，在患者检查过程中将生成大量的图像，有些对临床医生是没用的信息，经过标记后的图像是临床医生是临床医生可以调阅的图像，而没标记的图像临床医生是看不到的。

31.特殊标记：科研病例、特殊病例标记，便于对重点图像的查询，用于科研和教学对重点图像的查阅。

32.可以浏览电子申请单和已拍摄申请单。

33.▲支持简单数字化报告创建能力。可在无图状态下书写诊断报告。（提供相关承诺）

34.报告单预览功能（在书写、审核、打印时都可随时预览报告）。

35.报告单样式管理功能，可以随意设置多种格式的报告单样式。

36.在书写报告过程中可随时切换报告单样式。

37.支持报告回退流程。

38.历史诊断报告列表功能，审核医生可查看当前病人同模态的历史诊断报告。

39.常用词汇管理，支持报告模板管理。

40.报告模版功能,有常见疾病的模版，模版分为公有模版和私有模版，并可以互相转换。

41.报告内容模板分级管理（检查大部位/详细检查部位/内容模板）。

42.内置图文报告功能。

43.通过为诊断报告设置关键词，可以按关键词分类检索诊断报告。

44.报告书写/审核权限分为三级：报告/审核/审核后修改权限。报告打印或审核后，可以修改并留痕迹。

45.▲具有电子胶片集中打印功能，支持本地打印、及打印历史查看。（提供相关承诺）

### 1.2.5超声管理系统

#### 1.2.5.1检查登记系统

主要录入患者在检查之前的基本信息和检查项目信息，这些信息为下面的检查和统计查询做准备，包括以下检查信息：

1.支持检查登记/取消。

2.检查单打印，可打印条码。

3.检查单可以按检查类型和检查项目自由配置格式和内容。

4.支持磁卡、IC卡、条码输入、手工输入。

5.系统支持与HIS系统连接，获取患者的检查申请信息。

6.支持申请单拍摄、扫描功能。

7.支持检查的确认、取消和改变。

8.英文姓名（拼音）自动输入。

9.显示和查询病人检查状态。

10.复诊患者在输入住院号（门诊号）之后，会自动从数据库中得到影像号、姓名、性别、年龄等信息。

11.支持多个检查项目同时登记。

12.支持全键盘操作，所有登记过程无需鼠标操作，加快登记流程。

13.支持根据病人检查项目分派到相应的设备并在该设备上形成worklist。

14.支持电子申请单。

15.支持拍摄申请单。

16.可以选择查询条件，查询检查的状态，确认是否匹配，查询条件可配置。

#### 1.2.5.2超声诊断系统

提供超声科医生对患者信息查询及报告书写审核的综合管理工具，实现超声患者检查呼叫、影像采集、报告编辑审核等，具体功能如下：

1.系统支持通过高清采集卡或DICOM3.0接口采集患者的动、静态超声图像。

2.视频采集支持静态图像（照相、定时采集）和动态图像（录像）两种采集方式。

3.静态图像采集，可连续采集多幅静态图像。

4.支持脚踏板采集方式和键盘鼠标采集方式。

5.实时显示：实时显示图像内容。

6.单帧采集：采集一帧图像到采集图像列表中。

7.多帧采集：连续采集图像到图像列表中。

8.删除图像：删除图像列表中选中的图像。

9.录像：录制动态影像保存为avi格式。

10.录像回放：对录制的动态影像进行回放。

11.用户身份验证及密码保密。

13.密码维护功能。

14.保存操作系统异常前已经采集的图像，重新进入图文报告系统后能够恢复。

15.系统提供对图像的移动、翻转、镜像、放大、缩小等图像显示处理工具，提供角度、直线、箭头、圆、矩形、多边形、手绘线和文字等批注工具。

16.在图像采集之后，需要对诊断报告进行编辑，在诊断报告编辑过程中可以调入已有的报告模板，同时也可以将新写的报告以报告模板的形式保存起来，供以后的诊断应用。

17.应用报告模板：根据患者的诊断部位调用已定义的典型报告模板，模板调入后可进行简单的编辑，快速生成影像诊断报告。

18.报告关键词汇自动校验（性别互斥、左右互斥等）。

19.重点标记：对检查结果为阳性、或典型病例可将该患者的检查标记为“阳性”和“典型病例”，供科研和教学使用。

20.输出报告格式选择：可选择根据医院的超声输出报告样自定义的输出报告模板，作为输出报告的样式。

21.图像描述：报告的图像一般有文字说明，是对图像性质等的描述，其文字内容由诊断医生输入，并将在报告上打印出来。

22.存为模板：当医生在完成一份诊断报告之后，认为该报告可作为典型模板保存起来，可以使用该功能，将已写的报告自动按检查设备、部位等保存为私有模板，便于以后同类型诊断使用。

23.相关诊断功能：显示本病人的所有不同时间、不同设备的相关影像检查资料。

24.报告的打印和预览：在打印之前可以选择系统中已定义好的输出报告模板，以确定输出报告的形式。

### 1.2.6内镜管理系统

#### 1.2.6.1检查登记系统

主要录入患者在检查之前的基本信息和检查项目信息，这些信息为下面的检查和统计查询做准备，包括以下检查信息：

1.支持检查登记/取消。

2.检查单打印，可打印条码。

3.检查单可以按检查类型和检查项目自由配置格式和内容。

4.支持磁卡、IC卡、条码输入、手工输入。

5.系统支持与HIS系统连接，获取患者的检查申请信息。

6.支持申请单拍摄、扫描功能。

7.支持检查的确认、取消和改变。

8.英文姓名（拼音）自动输入。

9.显示和查询病人检查状态。

10.复诊患者在输入住院号（门诊号）之后，会自动从数据库中得到影像号、姓名、性别、年龄等信息。

11.支持多个检查项目同时登记。

12.支持全键盘操作，所有登记过程无需鼠标操作，加快登记流程。

13.支持根据病人检查项目分派到相应的设备并在该设备上形成worklist。

14.支持电子申请单。

15.支持拍摄申请单。

16.可以选择查询条件，查询检查的状态，确认是否匹配，查询条件可配置。

#### 1.2.6.2内镜诊断系统

提供内镜科医生对患者信息查询及报告书写审核的综合管理工具，实现内窥镜患者检查呼叫、影像采集、报告编辑审核等，具体功能如下：

1.通过DICOM0接口自动采集患者的动、静态内镜图像。

2.视频采集支持静态图像（照相、定时采集）和动态图像（录像）两种采集方式。

3.静态图像采集：可连续采集多幅静态图像。

4.支持脚踏板采集方式和键盘鼠标采集方式。

5.实时显示：实时显示图像内容。

6.单帧采集：采集一帧图像到采集图像列表中。

7.多帧采集：连续采集图像到图像列表中。

8.删除图像：删除图像列表中选中的图像。

9.录像：录制动态影像保存为avi格式。

10.录像回放：对录制的动态影像进行回放。

11.用户身份验证及密码保密。

13.密码维护功能。

14.保存操作系统异常前已经采集的图像，重新进入图文报告系统后能够恢复。

15.系统提供对图像的移动、翻转、镜像、放大、缩小等图像显示处理工具，提供角度、直线、箭头、圆、矩形、多边形、手绘线和文字等批注工具。

16.在图像采集之后，需要对诊断报告进行编辑，在诊断报告编辑过程中可以调入已有的报告模板，同时也可以将新写的报告以报告模板的形式保存起来，供以后的诊断应用。

17.应用报告模板：根据患者的诊断部位调用已定义的典型报告模板，模板调入后可进行简单的编辑，快速生成影像诊断报告。

18.重点标记：对检查结果为阳性、或典型病例可将该患者的检查标记为“阳性”和“典型病例”，供科研和教学使用。

19.输出报告格式选择：可选择根据医院的内镜输出报告样自定义的输出报告模板，作为输出报告的样式。

20.图像描述：报告的图像一般有文字说明，是对图像性质等的描述，其文字内容由诊断医生输入，并将在报告上打印出来。

21.存为模板：当医生在完成一份诊断报告之后，认为该报告可作为典型模板保存起来，可以使用该功能，将已写的报告自动按检查设备、部位等保存为私有模板，便于以后同类型诊断使用。

22.相关诊断功能：显示本病人的所有不同时间、不同设备的相关影像检查资料。

23.报告的打印和预览：在打印之前可以选择系统中已定义好的输出报告模板，以确定输出报告的形式。

### 2.2.7电子胶片系统

1.提供报告单或其他单据打印二维码。

2.提供微信公众号和小程序等第三方载体访问链接。

3.▲不捆绑设备，可以在android,ios等移动端操作系统上使用。（提供相关承诺）

4.提供二维码的扫码访问，从各种移动终端扫码实时浏览影像和报告。

5.提供设置二维码有效期，保护患者数据和信息安全。

6.提供二维码过期后只有完成身份认证后才可以调阅患者的影像资料。认证方式包括通过姓名、电话号、身份证号方式验证。

7.提供患者信息、检查信息、影像描述、诊断意见和影像缩略图等信息。

8.支持浏览不同序列的图像。

9.支持手势和按钮两种方式的图像换层。

10.支持图像操作（浏览、调窗、移动、点测量、播放）。

11.支持序列布局和图像布局操作（仅适用于pad）。

12.支持图像工具设置（设窗、右旋转、水平镜像、垂直镜像、反色、重置、长度、角度、椭圆、方形、清除）。

13.支持序列级操作模式和图像级操作模式。

14.支持信息显示或隐藏。

15. ▲直线、角度、矩形面积、椭圆面积的各测量误差≤2%。（提供相关承诺）

16.查看当前检查的报告，包括检查信息、影像描述、诊断意见等。

17.▲最低可在RAM2GB的移动设备上运行。（提供相关承诺）

18.▲服务器单并发用户条件下，加载单张16MB大小的DICOM影像的时间≤2s。（提供相关承诺）

19.▲具备胸腔、腹部、盆骨、肺部、大脑、骨骼、头部、颈部、手、脚等部位预设调窗功能，可根据检查部位调整窗宽窗位。（提供相关承诺）

### 1.2.8相关系统接口

#### 1.2.8.1HIS基础数据接口

1.能够获取患者身份：姓名，年龄，性别，身份证，电话号码，家庭地址等。

2.接收患者编号：注册编号，外来/住院患者位置信息。

3.提供完整的与HIS集成方案，实现与HIS软件的信息共享。

4.与HIS之间的文字信息交换必须具有符合HL7标准的接口。在此基础上也可以采用专用接口（通过中间表或直接共享对方数据库的形式）实现与HIS的集成。

5.▲具有跨操作系统、跨数据库、跨应用的数据交互能力。（提供相关承诺）

#### 1.2.8.2HIS申请单接口

1.对医生开立的电子申请能够方便地安排检查时间、录入检查注意事项；对纸张申请能够实现电子化并安排检查时间。

2.能够接收并方便地调阅尚未安排的电子申请列表并对其进行操作。

3.能够提供方便的手段了解各个预约队列的时间占用情况以便安排新检查。

4.确定电子申请单ID,反馈外部系统检查状态及信息。

5.能够提供注意事项录入模板功能方便用户录入反馈注意事项。

6.对纸张申请单提供直接录入功能，可以通过病人ID从HIS方提取病人的一般信息，直接录入检查项目等信息；可以增加患者的申请单扫描或拍照等方式，数字化后的申请单可保存在系统中，供诊断医院参考。系统支持多种图像输入设备、包括扫描仪、拍照仪等。

#### 1.2.8.3电子病历接口

提供接口，将院内电子病历系统通过参数传递方式在PACS/RIS系统内无缝集成。

#### 1.2.8.4临床调阅接口

1.提供WEB临床浏览阅片。

2.允许通过DICOM的方式直接共享PACS中的图像数据。

3.提供图像显示控件，能够直接嵌入到医生工作站等应用软件中，方便调阅当前病人的相关图像及历史图像与诊断。

4.提供按人、按病区、按检查类别、按申请医生、按日期等检索能力，能够显示病人所有的检查申请及处理状态。

5.能够显示静态图像，能够支持动态图像回放。

6.支持灰度和彩色图像显示。

7.提供与影像科室诊断影像工作站相同的图像显示和处理能力。

8.经特殊授权的用户可以把图像以JPEG、TIF、AVI格式另存到本地介质

9.显示病人的文字报告快照。

#### 1.2.8.5其他数据接口

1.支持与医院集成平台系统对接，实现影像报告数据共享。

2.支持与医院自助机对接，实现胶片及报告自助打印。满足当患者缴费后，自助机打印胶片和报告，当患者未缴费时，只打印报告不打印胶片。

3.支持与病理系统接口，实现在PACS系统内查看病理图像和报告。

4.支持与体检系统接口，实现患者信息及影像报告检查结果数据共享。

5.支持与心电系统接口，实现在PACS系统内查看心电图像和报告。

6.支持与北京市114平台接口，实现检查报告上传。

7.支持与北京医保电子凭证对接。

8.支持与北京市抗肿瘤药物监测数据上报信息系统对接。

9.支持与北京市影像平台影像检查互认对接。

10.支持与怀柔区影像平台对接。

11.支持与国家传染病智能监测预警前置软件对接。

12.支持与北京市电子病历共享接口对接。

### 1.2.9历史数据迁移

对医院放射、超声、内镜科室历史影像报告数据的准确分析：对历史数据（包括标准数据和非标准数据），需对其做出准确的分析，方便完成整个迁移方案的实施；

1.按要求融合医院放射、超声、内镜原PACS系统的影像数据，将检查信息、图像进行结构化存储归档，实现所有历史数据完整保留，所有信息关联正确，历史数据可查证、可操作、无丢失。

2.支持迁移后的影像数据实现患者多期影像浏览对比。

3.保证历史数据的完整性：迁移过程中，不得出现历史数据丢失，或者数据残缺等情况。

4.迁移过程的平滑性与安全性：投标人需在数据迁移过程中，保证应用科室能够完成正常工作，不得因为数据迁移影响科室正常业务开展。

## 1.3需求功能清单

| 序号 | 模块名称 | 子模块名称 | 功能说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中心服务系统 | 核心管理系统 | 提供PACS/RIS信息系统的采集、存储、应用等核心服务支撑。 | 1套 |
|  |  | 设备连接系统 | 提供影像设备连接，包括接收符合DICOM3.0标准的设备影像；提供DICOM Worklist、MPPS服务； | 1套 |
|  |  | 存储管理系统 | 提供归档、存储管理：影像数据归档功能；多级存储空间管理；数据迁移。（推荐使用NAS存储） | 1套 |
|  | 综合管理系统 | 配置管理系统 | 提供管理及维护PACS/RIS的日常工作的基础数据，其维护功能包括：医院信息、部门信息、用户信息、设备明细、部位明细、检查项目、角色信息、权限信息、参数等信息。 | 1套 |
|  |  | 查询统计系统 | 提供针对医院相关科室的医生/设备工作量、阳性率，机器和设备效益等统计，提供定制化报表 | 1套 |
|  |  | 排队叫号系统 | 实现放射、超声、内镜检查患者列队管理，语音呼叫等 | 1套 |
|  |  | 质控管理系统 | 提供多维质控管理，包括图像质控、报告质控、申请单质控、质控管理、质控结果统计、人员能力评估等； | 1套 |
|  |  | 排班绩效系统 | 提供放射科室人员录入，岗位维护及报告分发等，根据诊断任务实现科室绩效管理。 | 1套 |
|  |  | 晨读管理系统 | 实现科室早读片电子化流程管理，完整记录晨读过程，包括晨读主题、晨读人员、签到记录、主持人记录、我的案例、晨读活动等管理。 | 1套 |
|  |  | 随访管理系统 | 提供开展影像随访，建立随访报告。支持在线抽取相关影像检查、临床病历的医疗信息，建立以出院诊断、病理诊断为最终依据的随访业务。 | 1套 |
|  |  | 危急值闭环管理系统 | 提供危急值选择、提示、上报、反馈、统计分析等全流程管理应用。 | 1套 |
|  | 影像预约系统 | 检查预约系统 | 通过患者ID号、医保卡号、二维码等多种方式进行患者电子申请单预约 | 1套 |
|  |  | 资源配置与统计系统 | 预约资源、预约方案维护与统计查询 | 1套 |
|  | 放射管理系统 | 检查登记系统 | 提供录入患者在检查之前的基本信息和检查项目信息，这些信息为下面的检查和统计查询做准备。 | 1套 |
|  |  | 技师管理系统 | 提供检查技师定位、呼叫患者信息的综合管理工具，实现胶片打印、患者呼叫联动申请单确认等。 | 1套 |
|  |  | 护士管理系统 | 提供宣教室、处置室、检查室、知情同意书等录入及维护。 | 1套 |
|  |  | 影像诊断系统 | 提供放射科患者检查预约、登记、查询管理，显示预约登记状态。实现放射图像浏览处理，包括：去骨、去床板、测量、图像二维、三维浏览与重建、报告书写，编辑，审核打印、工作量统计、申请单查看、质控应用等。 | 1套 |
|  | 超声管理系统 | 检查登记工作站 | 提供录入超声患者在检查之前的基本信息和检查项目信息，这些信息为下面的检查和统计查询做准备。 | 1套 |
|  |  | 超声诊断系统 | 实现超声图像采集、录像；报告书写、编辑、审核、质控、打印等应用。 | 1套 |
|  | 内镜信息系统 | 检查登记工作站 | 提供录入内镜患者在检查之前的基本信息和检查项目信息，这些信息为下面的检查和统计查询做准备。 | 1套 |
|  |  | 内镜诊断系统 | 实现内镜图像采集、录像；报告书写、编辑、审核、质控、打印等应用。 | 1套 |
|  | 电子胶片系统 | 电子胶片系统 | 面向患者提供患者影像与报告移动端浏览。 | 1套 |
|  | 系统集成接口 | HIS基础数据接口 | 提供读取HIS系统患者基本信息接口模块。 | 1套 |
|  |  | HIS申请单接口 | 读取电子申请单数据接口模块。 | 1套 |
|  |  | 电子病历接口 | 读取电子病历系统的信息。 | 1套 |
|  |  | 临床调阅接口 | 临床访问调阅PACS的影像及报告。 （无限制客户端访问许可) | 1套 |
|  |  | 其他数据接口 | 实现与院内集成平台、自助机、病理、心电系统、体检系统、北京市114平台、北京影像平台、怀柔区影像平台、国家传染病智能监测预警前置、电子病历共享系统等集成，实现数据共享。 | 1套 |
|  | 历史数据迁移 | 历史数据迁移 | 提供医院现有PACS系统历史影像报告数据资料的迁移，满足在新建设PACS系统内能够调阅查看患者历史数据。 | 1套 |

## 1.4应急处理

1)当系统出现重大故障时，高级工程师2小时内赶到现场，4小时内解决故障；

2）系统关键业务（如挂号、缴费等）中断，故障定位时间小于10分钟，恢复时间小于30分钟；

3）非关键业务中断（如查询、通知等），故障定位时间小于15分钟，恢复时间小于1小时。