# 采购需求

- 一、采购标的

| 包号 | 采购内容 | 数量 （台/套） | 是否允许采购 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | CT设备 | 1 | 否 |

- 二、商务要求

1.实施的期限和地点

1.1采购项目（标的）实施的时间：合同签订后2个月内

1.2采购项目（标的）实施的地点：北京市普仁医院指定地点

2.付款条件（进度和方式）

详见“拟签订的合同文本”。

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020）123号））

4.售后服务（质保期）：24 个月

- 三、技术要求

1.基本要求

1.1采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市普仁医院配置基础设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★（1）投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★（2）投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★（3）投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供供应商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★（4）投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2验收标准

（1）供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

（2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

（3）供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

3.货物技术要求

3.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应，投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1. 保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。供应商和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

- 质保期限须提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额8%的承诺函。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

3.3为落实政府采购政策需满足的要求（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不享受政策优惠扣除）

1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造或提供服务由中小企业承接的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2）监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务等要求；

（一）技术参数机

| 条款号 | 招标参数 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机架系统 |  |
| ★1.1 | 机架孔径 | ≥78 cm |
| 1.2 | 驱动方式 | 线性马达（电磁直接驱动） |
| 1.3 | 数据传输方式 | 射频信号传递 |
| 1.4 | 机架内部冷却方式 | 水冷或风冷 |
| 2 | X线球管及高压发生系统 |  |
| 2.1 | 高压发生器 |  |
| ▲2.1.1 | 高压发生器总功率 | ≥105 KW |
| 2.1.2 | 球管电压档位 | ≥5 |
| 2.1.3 | 最大输出管电压 | ≥140 kV |
| 2.1.4 | 最小输出管电压 | ≤70 kV |
| 2.2 | 球管 |  |
| 2.2.1 | 球管冷却方式 | 油冷 |
| ★2.2.2 | 球管阳极热容量 | ≥30 MHU（含等效） |
| ▲2.2.3 | 球管阳极最大散热率 | ≥1690 KHU/min |
| ▲2.2.4 | 球管小焦点 | ≤0.4×0.8 mm |
| 2.2.5 | 球管大焦点 | ≤1.1×1.2 mm |
| ▲2.2.6 | 最大球管电流 | ≥1200mA |
| 3 | 探测器 |  |
| ★3.1 | 探测器类型 | ≥256排或双源双套探测器或双层探测器 |
| 3.2 | Z轴像素单元尺寸 | ≤0.6 mm |
| 3.3 | 数据最大采样率 | ≥4200次/360° |
| 4 | 扫描床 |  |
| 4.1 | 最大无金属可扫描范围 | ≥200 cm |
| 4.2 | 扫描床最大移动速度 | ≥430mm/s |
| 4.3 | 床面垂直升降可低至 | ≤50 cm |
| 4.4 | 床面最大承重 | ≥220 kg |
| 5 | 主控台 |  |
| 5.1 | 主工作站 | 提供工作站型号 |
| 5.2 | 计算机内存 | ≥64 GB |
| 5.3 | 计算机主频 | ≥十核CPU，≥10x3.5 GHz（或等效） |
| 5.4 | 硬盘数据容量 | ≥2 TB |
| 5.5 | 专用图形数据处理器 | 提供 |
| 5.6 | 图像存储量 | ≥4,000,000幅（512X512不压缩） |
| 5.7 | 图像存档系统（CD-RW或DVD等） | 具备 |
| 5.8 | 医学专用液晶超薄平面显示器尺寸 | ≥19英寸 |
| 5.9 | 医学专用液晶超薄平面显示器分辨率 | ≥1280X1024 |
| 5.10 | DICOM 3.0接口 | 传输：Dicom send/receive 查询：Dicom query/retrieve 打印：Dicom Basic Print 存档：Dicom Storage Commitment |
| 5.11 | 患者列表软件 | 具备 |
| 5.12 | USB 3.0外设接口 | 具备 |
| 5.13 | 可编辑储存的扫描方案 | ≥10000条 |
| 5.14 | 同步并行处理功能 | 具备扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 |
| 5.15 | 并行重建功能 | 具备并行处理多种模式的图像的重建与重组，一次扫描中方案内可预置多个重建任务，任务数≥8个 |
| 6 | 扫描与重建参数 |  |
| ▲6.1 | 最快机架旋转速度 | ≤0.25 s/圈 |
| 6.2 | 机架旋转速度选项 | ≥4种 |
| 6.3 | 定位像最大扫描长度 | ≥200 cm |
| ▲6.4 | 体部扫描最大螺距 | ≥2.0 |
| 6.5 | 单次连续螺旋扫描时间 | ≥80 s |
| 6.6 | 序列扫描最大覆盖范围 | ≥200 cm |
| 6.7 | 最薄图像扫描层厚 | ≤0.6 mm |
| 6.8 | 图像重建速度 | ≥70幅/秒 |
| 6.9 | 最大图像重建视野FOV | ≥60 cm |
| 6.10 | 最薄图像重建层厚 | ≤0.5 mm |
| 7 | 图像质量 |  |
| 7.1 | 密度分辨率：使用≤5mm直径圆形物体测量，5mm@0.3% | ≤8.0 mGy, CTDI vol |
| ▲7.2 | X/Y轴空间分辨率 MTF=0% | ≥30 lp/cm |
| 7.3 | Z轴空间分辨率 MTF=0% | ≥30 lp/cm |
| 8 | 智能影像工作流技术 |  |
| 8.1 | 机架内置触控屏显示系统数量 | ≥2 |
| 8.2 | 具备一键式摆位按钮 | 机架控制面板具备快捷按钮，可实现床位到达指定检查部位的功能 |
| 9 | 高端临床应用技术 |  |
| 9.1 | 心脏扫描最大螺距 | ≥2 |
| 9.2 | 机架内置心电门控装置 | 具备机架内置一体化心电监控及心电图显示系统，无需外接心电监护仪 |
| 9.3 | 不受心率和心律限制的心功能成像 | 具备 |
| 9.4 | 双能量或能谱成像功能，包括头颈、心脏、胸部、腹部、CTA、骨肌、小儿等全身扫描序列 | 具备 |
| 9.5 | 心脏双能量或能谱扫描协议 | 具备 |
| 10 | 低剂量技术 |  |
| 10.1 | 具备超低剂量扫描方式 | 说明实现方式 |
| 10.2 | 超低剂量扫描方式电压档位 | ≥3 |
| 10.3 | 球管电压可调档数 | ≥ 5 |
| 10.4 | 迭代重建技术 | 具备 |
| 10.5 | 迭代重建速度 | ≥20幅/秒 |
| 11 | 高级图像后处理工作站 |  |
| ★11.1 | 原厂工作站 | 1套 |
| 11.2 | 内存 | ≥96 GB |
| 11.3 | 主频 | ≥10X2.4 GHz |
| 11.4 | 硬盘容量 | ≥1500 GB |
| 11.5 | 可储存图像数量 | ≥540000幅（512×512不压缩） |
| 11.6 | 医学专用液晶超薄平面显示器尺寸 | ≥19英寸 |
| 11.7 | 医学专用液晶屏显示器分辨率 | ≥1280×1024 |
| 11.8 | 一体化图像光盘存储 | 具备 |
| 12 | 高级临床后处理应用软件 |  |
| 12.1 | 血管分析软件 | 具备 |
| 12.2 | 心脏分析软件 | 具备 |
| 12.3 | 心血管临床后处理软件包 | 具备 |
| 12.4 | 冠状动脉钙化分析 | 具备 |
| 12.5 | 冠状动脉钙化程度自动评估 | 具备 |
| 12.6 | 冠脉血管基本评分软件 | 具备 |
| 12.7 | 冠状动脉血管分析软件 | 具备 |
| 12.8 | 心脏分离功能 | 具备 |
| 12.9 | 心脏血池自动去除功能 | 具备 |
| 12.10 | 冠脉束一键自动提取功能 | 具备 |
| 12.11 | 智能识别心脏长短轴位功能 | 具备 |
| 12.12 | 血管导航功能 | 具备 |
| 12.13 | 智能血管狭窄分析和测量 | 具备 |
| 12.14 | 冠脉狭窄程度自动评估 | 具备 |
| 12.15 | 冠脉斑块定性显示功能 | 具备 |
| 12.16 | 冠脉斑块分析软件 | 具备 |
| 12.17 | 斑块透镜显示功能 | 具备 |
| 12.18 | 血管支架放置助手 | 具备 |
| 12.19 | 心功能分析软件 | 具备 |
| 12.20 | 具备心肌质量评估软件 | 具备 |
| 12.21 | 具备神经血管临床后处理软件包 | 具备 |
| 12.22 | 具备神经血管减影分析软件 | 具备 |
| 12.23 | 具备动态血管软件 | 具备 |
| 12.24 | 具备高级神经灌注软件 | 具备 |
| 12.25 | 具备高级肿瘤评估软件 | 具备 |
| 12.26 | 肿瘤自动提取功能软件 | 具备 |
| 12.27 | 肿瘤定量测量软件 | 具备 |
| 12.28 | CT结肠分析软件 | 具备 |
| 12.29 | 结肠全景显示功能软件 | 具备 |
| 12.30 | 仿真飞行功能软件 | 具备 |
| 12.31 | 结肠内窥镜观察功能软件 | 具备 |
| 12.32 | 具备双能量或能谱后处理软件 | 具备 |
| 12.33 | 具备单能谱软件, | 单能谱能谱级数≥150级 |
| 12.34 | 双能量或能谱结石成分分析软件 | 具备 |
| 12.35 | 双能量或能谱痛风分析软件 | 具备 |
| 12.36 | 双能量或能谱肺血管分析软件 | 具备 |
| 12.37 | 具备双能量或能谱肺灌注分析软件 | 具备 |
| 12.38 | 双能量或能谱钙化分析软件 | 具备 |
| 12.39 | 双能量或能谱心肌灌注分析软件 | 具备 |
| 12.40 | 双能量或能谱碘图软件 | 具备 |
| 12.41 | 双能量或能谱虚拟平扫软件 | 具备 |
| 12.42 | 双能量或能谱脑出血分析软件 | 具备 |
| 12.43 | 双能量或能谱骨髓分析软件 | 具备 |
| 12.44 | 双能量或能谱电子云密度软件 | 具备 |
| 12.45 | 双能量或能谱原子序数软件 | 具备 |
| 13 | 售后服务 |  |
| 13.1 | 远程维修诊断系统 | 具备 |
| 13.2 | 国内备件仓库 | 具备 |
| 13.3 | 省内固定维修工程师 | 具备 |
| 13.4 | 400免费保修电话号码 | 具备 |
| 13.5 | 现场技术培训 | 具备 |
| 13.6 | 设备运行、安装和使用环境要求 | 具备 |
| 14 | 附属设备 |  |
| 14.1 | 双筒高压注射器 | 1套 |
| 14.2 | 竖屏（含主机） | ≥4套（补充竖屏参数：3M，21英寸，含计算机主机） |
| 14.3 | 摄像监控系统1套 | 高清摄像头1个，显示器1台，硬盘机1台 |
| 15 | 机房屏蔽及装修，操作间及设备间装修 | 承诺完成机房屏蔽及装修，操作间及设备间装修 |