# 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为北京市羊坊店医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型、小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5. 投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量（台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 中频治疗仪 | 2 | 否 |
|  | 1-2 | 短波治疗仪 | 1 | 否 |
|  | 1-3 | 深层肌肉电刺激仪 | 2 | 否 |
|  | 1-4 | 全自动智能蜡疗仪 | 1 | 否 |
|  | 1-5 | 踝关节训练器 | 1 | 否 |
|  | 1-6 | 横向圆周训练器 | 1 | 否 |
|  | 1-7 | 减重康复训练器 | 1 | 否 |
| 2 | 2-1 | 超声及电刺激治疗仪 | 1 | 否 |
|  | 2-2 | 红外偏振光治疗仪 | 1 | 否 |
|  | 2-3 | 微波治疗仪 | 1 | 否 |
| 3 | 3-1 | 冲击波治疗仪 | 1 | 否 |
|  | 3-2 | 天轨减重步行训练系统 | 1 | 否 |
|  | 3-3 | 悬吊训练系统 | 1 | 否 |
|  | 3-4 | 儿童智能上下肢训练系统 | 5 | 否 |
| 4 | 4-1 | 四肢联动康复训练器 | 2 | 否 |
|  | 4-2 | 轮椅 | 1 | 否 |
|  | 4-3 | 木床 | 10 | 否 |
|  | 4-4 | 皮温测量器 | 2 | 否 |
|  | 4-5 | 血压计 | 1 | 否 |
|  | 4-6 | 砂袋车 | 1 | 否 |
|  | 4-7 | 股四头肌训练椅 | 1 | 否 |
|  | 4-8 | 手杖 | 1 | 否 |
|  | 4-9 | 哑铃车 | 1 | 否 |
|  | 4-10 | 多关节等速训练及测试系统 | 1 | 否 |
|  | 4-11 | 平衡训练与测试系统（工作站） | 1 | 否 |
|  | 4-12 | 三维动作捕捉分析系统 | 1 | 否 |
| 5 | 5-1 | 多功能离心测试系统 | 1 | 否 |
|  | 5-2 | 上肢关节训练系统 | 1 | 否 |
|  | 5-3 | 儿童外骨骼步行训练器 | 1 | 否 |
|  | 5-4 | 多关节等速训练与测试系统 | 2 | 否 |
| 6 | 6-1 | 磁场刺激仪（经颅磁） | 1 | 否 |
|  | 6-2 | 蝶形药浴系统 | 1 | 否 |
|  | 6-3 | 音乐康复训练系统 | 1 | 否 |
|  | 6-4 | 儿童水疗系统 | 1 | 否 |
| 7 | 7-1 | 足底压力与步态测试系统 | 1 | 否 |
|  | 7-2 | 吞咽神经肌肉低频电刺激仪 | 2 | 否 |
| 8 | 8-1 | 口肌评测与训练系统 | 1 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订后30个工作日内；

2、采购项目（标的）交付的地点：北京市羊坊店医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

1.投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

2.投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

3.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

4.培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人投标时应提供详细的培训方案，对培训内容培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果，保证采购人人员掌握仪器的基本操作和日常维护。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

6.投标时须提供有关其投标产品专业的维修团队的信息，包括维修机构名称、地址、维修工程师和联系方式、零备件的储备等。说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

7.巡检及质控：提供不少于4次/年的定期巡检服务，询问了解设备运行状况，及时解决问题，并提供书面报告留采购人备案。对核心易损部件进行常规备件准备和检查，以保证有突发情况下的及时应对。

8.在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

9.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障，提供质保期结束后延保服务收费标准，保证投标产品停产后10年的配件供应，并提供原厂维修配件明细表及报价单。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：详见每包技术要求中。

五、采购标的物验收标准

1.投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

2.投标人应提供验收手册、技术资料，并保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

3. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包	 品目1-1 中频治疗仪

数量：2台/套

一、技术参数：

1、产品结构：柜式，具备万向脚轮，移动灵敏便捷。

▲2、输出通道：≥4路，每路均可独立控制；也可组合使用，用于2组平面干扰治疗。

3、具有离子导入功能。

4、具有平面干扰电输出模式≥4种。

5、最大输出电流强度：50mA(r.m.s)±10%；输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率≤10%。

6、载波波形：脉冲波；载波频率调节范围：1kHz～12kHz，误差：不超过±10%；载波脉宽调节范围：45μs～500μs，误差：不超过±10%s。

7、调制波波形：方波、正弦波、三角波、锯齿波、指数波、扇形波、梯形波、尖波；调制波频率调节范围：0～150Hz，误差：不超过±10%。

8、直流分量：离子导入方式脉动直流输出电压≤100V。

9、差频频率调节范围：0～200Hz，误差：不超过±10%或不超过±1Hz；差频变化周期调节范围：15s～30s；误差：不超过±10%。

10、动态节律调节范围：4s～10s，误差：不超过±10%。

11、调幅度调节范围：0～100%，误差：不超过±5%。

12、具有电极加热功能，电极片温度：38℃～42℃范围内≥10档可调，误差：不超过±3℃。

13、治疗时间调节范围：1min～99min；调节步长≤1min，误差：不超过±5%。

14、连续工作时间：≥4h。

15、噪声≤45dB（A）。

16、控制系统：

16.1、彩色液晶触摸显示屏≥10英寸；

16.2、内置≥100种治疗处方；治疗模式包括多步模式、音频模式、正弦调制、脉冲调制、干扰模式；

16.3、具有参数锁定功能；

16.4、具备超温保护、开路保护、短路保护、过流保护功能。

二、主要配置：

1、主机：1台；

2、方形理疗电极片：20片；

3、理疗用体表电极：10片/袋；

4、大号硅橡胶加热电极：4个；

5、小号硅橡胶加热电极：4个；

6、圆形硅橡胶电极片：8片。

三、质保期：≥5年。

第1包	 品目1-2 短波治疗仪

数量：1台/套

一、技术参数：

1、立式机型，液晶触摸屏≥9英寸。

▲2、输出通道：≥2通道。

3、工作频率： 27.12MHz±0.5%。

4、最大输出功率：≥200W，误差：不超过±20%。

5、输出功率变化：不大于±10%。

▲6、具备自动调谐功能，调谐时间≤6s。

7、输出模式：连续输出、脉冲输出；输出波形：正弦波。

8、脉冲输出模式：脉冲频率调节范围，10～800Hz；脉冲宽度调节范围，20～400μs。

9、治疗时间设置范围：1～30min；调节步长≤1min；误差：不超过±1min。

10、电容治疗器：≥3种可选。

11、电感治疗器：治疗面直径，165mm±10mm。

二、主要配置：

1、主机：1台；

2、电感治疗器：1对；

3、小号电容治疗器：1对；

4、中号电容治疗器：1对；

5、大号电容治疗器：1对；

6、圆形电感疗器：1对；

三、质保期：≥5年。

第1包	 品目1-3 深层肌肉电刺激仪

数量：2台/套

一、技术参数：

1、手持式全金属材质振动头。

2、钛合金振动头，直径≥3种可选。

3、振动头振动频率调节范围：15Hz～60Hz。

4、治疗时间调节范围：5～30min。

5、振动头振幅：6mm±1mm。

6、工作噪音：≤65dB。

7、手柄直径：≤4.5cm。

8、振动仪尺寸：≤300mm×150mm×60mm。

9、重量：≤2.5kg。

二、主要配置：

1、主机：1台；

2、控制器：1个；

3、小号振动头：2个；

4、中号振动头：2个；

5、大号振动头：2个；

6、手提箱：1个；

7、润滑油：1瓶。

三、质保期：≥5年。

第1包	 品目1-4 全自动智能蜡疗仪

数量：1台/套

一、技术参数：

1、融蜡箱容积：≥65升；饼箱≥80L×2。

▲2、饼箱≥2个，单个饼箱可一次性储存≥10盘蜡，单独控温；蜡饼厚度：≥3种可选。

3、温控范围：融蜡箱，58℃～85℃；制饼箱，45℃～65℃；误差：不超过±3℃。

4、采用循环风道系统设计，蜡饼内部无夹心无蜡液共存。

5、通过加热介质将蜡加热至液态，并进行过滤和消毒。

6、蜡箱：表面经过喷塑处理，内胆S304不锈钢制作。

7、控制系统：

7.1、彩色液晶触摸显示屏；

7.2、智能模式：7×24H按照设定程序控制，可以提前一周预约，可自动启动、融蜡、消毒、保温；

7.3、常规模式：可对蜡箱进行一键急融，可对蜡饼箱进行一键恒温；

7.4、具备超温保护、低液位报警功能；

7.5、具备高温消毒功能。

8、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%，功率：≤3500VA。

二、主要配置：

1、主机：1台；

2、托盘：20个；

3、不锈钢铲：1把；

4、塑料刮板：1把；

5、隔热手套：1双；

6、塑胶手套：1双；

7、毛刷：1把；

8、石蜡：20kg。

三、质保期：≥5年

第1包	 品目1-5 踝关节训练器

数量：1台/套

一、技术参数:

1、主机：

1.1、训练模式≥2种：被动运动和主动运动，主动运动支持阻力调节；

1.2、训练内容：圆周复合运动、分段运动、背屈/跖屈、内翻/外翻、外展/内收训练；

1.3、踝关节运动角度：0～20°；误差：不超过±2°；

1.4、可选择圆周运动和分段运动，运动调节范围：0～500°；调节步长≤1°；误差：不超过±10%；

1.5、腿托升降调节范围：≥400mm；

1.6、运动速度题解范围：8～16转/分；

1.7、训练起始位置：水平、垂直、任意角度；

1.8、训练时间：1～99min；

1.9、最大承重：≥110kg；

1.10、安全保护装置：具备紧急制动按钮、手柄急停按钮；

1.11、液晶触摸屏：≥21英寸。

2、移动工作站：

2.1、CPU：i7或以上性能；内存≥32GB；硬盘≥1TB；独立显卡；液晶显示屏≥15英寸；

2.2、具有患者信息档案管理功能，可新增、删除、修改、查询及记录；

2.3、具备评估功能，可进行跖屈背屈、斜跖屈背屈、综合以及内翻外翻的评估，评估完成后可生成评估报告；

2.4、具有评估和训练报告，支持查看、打印、删除；

2.5、具有情景互动游戏。

3、投影仪：最大分辨率≥4096×2160dpi；对比度≥40000：1。

二、主要配置：

1、主机：1台；

2、移动工作站：1套；

3、投影仪：1台。

三、质保期：≥5年

第1包	 品目1-6 横向圆周训练器

数量：1台/套

一、技术参数：

▲1、训练模式：在主动、被动两种方式下运行，依患者肌力自动调整，无缝切换，同时配合FES进行治疗。

2、肢体运动康复器：

2.1、电机转速调节范围：5～60r/min；

2.2、助力扭矩：上肢，1～10Nm可调；下肢，1～20Nm可调；

2.3、阻力扭矩：0～20Nm可调；

2.4、阻力控制模式：自动、手动、自动+手动；

2.5、具备手动急停、痉挛保护、脉搏监测停机、血氧检测停机、电极脱落报报警功能；

2.6、患者发生痉挛时，可选择停止和反向运转两种保护动作。

3、刺激盒：

3.1、输出≥8路；

3.2、刺激电流调节范围：0～140mA。

4、平板工作站：

4.1、运行内存≥4G；数据内存≥4G；彩色液晶显示屏≥10英寸；

4.2、配备可调式屏幕支架，屏幕和患者的距离，屏幕的旋转角度，倾斜角度均可调；

4.3、具备对称性监测功能，对称性信息以图示的方式显示，并含有相对比例数据；

4.4、痉挛保护等级可调；

4.5、治疗分为预热阶段、积极治疗阶段、消极治疗阶段三大阶段；预热期、积极治疗期、消极治疗期、冷却期四个治疗时期；

4.6、具备游戏动画，实时显示左右平衡状态；

4.7、具备治疗小结功能，每次训练结束，小结本次训练的里程数、做功、主动运动时间、被动运动时间、痉挛次数等。

5、具有轮椅固定装置：可固定患者座椅或轮椅的位置。

二、主要配置：

1、上肢驱动系统：1套；

2、下肢驱动系统：1套；

3、平板工作站：1台；

4、刺激盒：2个；

5、电极片：40片；

6、轮椅固定装置：1套。

三、质保期：≥5年

第1包	 品目1-7 减重康复训练器

数量：1台/套

一、技术参数

1、主机

1.1、减重装置≥2组，可独立使用，也可同时使用；

1.2、控制方式：电动控制，通过吊带减轻患者训练中下肢或腰部的承重量；

1.3、减重架高度调节行程：0～600mm；误差：±10mm。

1.4、显示屏显示减重力量，减重力量显示范围：0～990N，分辨率≤10N；

1.5、设备采用开放式设计，可协助病人直接从轮椅上起立；

1.6、具备可充电电池，设备在没有网电源提供下的正常使用；

1.7、配备手柄开关，通过控制减重装置上升下降；

1.8、外形尺寸：≤1200×2400×2500mm。

2、医用慢速跑台

2.1、控制模式：≥5种固定模式。

2.2、持续马力：≥2.5HP。

2.3、速度调节范围：0.1～10km/h。

2.4、液晶显示屏可显示时间、速度、距离、消耗热量、心率程式等。

2.5、坡度调节范围：1～12档，电动扬升。

2.6、反向训练：0～5km/h可调。

3、功率车：

3.1、可显示时间、路程、总程、速度、热量、心率等。

3.2、静音双向皮带传动。

3.3、PU座垫，座椅可上下调节。

3.4、最大承重：≥100kg。

4、具备充气式背心及腿部固定带，长时间使用不会有不舒适感。

二、主要配置：

1、主机：1台；

2、医用慢速跑台：1台；

3、功率车：1辆；

4、充气式背心+腰围：2个。

三、质保期：≥5年

第2包	 品目2-1 超声及电刺激治疗仪

数量：1台/套

一、技术参数：

▲1、超声输出通道：≥双路；电疗≥4路。

2、超声模块：

2.1、可配备固定式、移动式超声治疗头，有效辐射面积≥3种可选；

2.2、超声工作频率：1MHz±10%、3MHz±10；

2.3、工作模式：连续模式和脉冲模式；

2.4、占空比：10%～90%可调；

2.5、治疗时间：0-30min；

2.6、可设置治疗深度、组织状态、治疗面积；

2.7、可收藏自定义参数≥1000条；

▲2.8、超声治疗头防水等级：IPX7，可进行水下治疗。

3、电疗模块：

3.1、具有四电极干扰电、预调制电流、俄式电流、经皮神经电刺激、微电流、感应电、间动电、神经肌肉电刺激、直流电、高电压等治疗类型；

3.2、四电极干扰电：载波频率调节范围，2kHz～10kHz；差频调节范围，1Hz～200Hz；动态节律，6s±1s；电流强度调节范围，0～100mA；

3.3、预调制电流：载波频率调节范围，2kHz -10kHz；调制频率调节范围，1Hz～150Hz；调幅度，100%；电流强度调节范围，0～100mA；

3.4、俄式电流：载波频率调节范围，2kHz～10kHz；调制频率调节范围，20Hz～100Hz；电流强度调节范围，0～100mA；占空比调节范围：10%～50%；

3.5、微电流：频率调节范围，0.1Hz～1000Hz；脉冲宽度调节范围，0.5～5000ms；电流强度调节范围，0～1000μA；

3.6、神经肌肉电刺激：频率调节范围，1Hz～250Hz；脉冲宽度调节范围，20μs～400μs；电流强度调节范围， 0～200mA；

3.7、高电压：频率调节范围，1 Hz～120Hz；电压强度调节范围，0～500V；

3.8、输出强度时间调制：上坡时间调节范围，0～9s；持续时间调节范围，0～60s；下坡时间调节范围，0-9s；间断时间调节范围，0～60s。

4、控制系统：

4.1、彩色液晶触摸显示屏≥7英寸；

4.2、可实现电疗和超声于一体的复合疗法；

4.3、内置临床治疗处方≥50个；

4.4、可查看各通道信息、治疗头是否在位、通道运行状态；

4.5、治疗结束后有声音提示。

二、主要配置：

1、主机：1台；

2、手持控制器组件：1组；

3、电疗模块：1组；

4、电疗吸附模块：1组；

5、超声治疗模块：1组；

6、小号超声治疗头：1把；

7、中号超声治疗头：1把；

8、大号超声治疗头：2把；

9、小号长方形硅橡胶电极：8个；

10、大号硅橡胶电极：8个；

11、长方形电极片：40片；

12、方形理疗电极片：40片；

13、医用超声耦合剂：2瓶。

三、质保期：≥5年

第2包	 品目2-2 红外偏振光治疗仪

数量：1台/套

一、技术参数：

1、柜式一体机，带脚轮。

▲2、输出≥3路，可独立控制。

3、发散式红外辐射头：输出光谱，0.4～4.0μm之内；连续输出光功率：0～30W范围内≥10档可调；误差：不超过±10%。

4、集束式偏振光辐射头：

4.1、输出通道≥2路；

4.2、输出光谱，0.6μm±10%；连续输出光功率：0～1.5W范围内≥10档可调；误差：不超过±10%或不超过±0.15W。

▲5、具有连续输出模式和脉冲输出模式。

6、距集束式偏振光辐射头1cm，输出光斑直径≤2cm。

7、万向支架：水平旋转方向≥180°，竖直转动角度≥90°，辐射器仰角变化≥90°。

8、治疗时间设定范围：1～30min，调节步长≤1min，误差：不超过±10%。

9、治疗仪连续工作时间：≥4h。

10、液晶触摸显示屏≥7英寸，可显示输出模式和时间。

二、主要配置：

1、主机：1台；

2、集束式偏振光辐射头：4个（标配2个，备用2个）；

3、发散式红外辐射头：2个（标配1个，备用1个）。

三、质保期：≥5年

第2包	 品目2-3 微波治疗仪

数量：1台/套

一、技术参数：

▲1、立式结构，双微波源。

2、工作频率：2450MHz±30MHz。

3、驻波比：≤3。

4、非期望辐射：≤10mW/cm2。

▲5、输出方式：连续式、间歇脉冲式、间歇集束式。

6、输出功率调节范围：0～80W；最小调节步长：≤1W。

7、工作时间设置范围：0～30min。

8、同时开启两通道输出进行三维照射。

9、控制系统：

9.1、微处理器控制系统，液晶触摸屏≥7英寸，可以查看所有通道的运行状态；

9.2、具备病例信息管理功能，可记录患者姓名、性别、治疗次数等信息，并可删除病例；

9.3、可自定义方案，可新增、修改、载入和删除方案。

二、主要配置：

1、主机：1台。

2、支架：2个

三、质保期：≥5年

第3包	 品目3-1 冲击波治疗仪

数量：1台/套

一、技术参数：

1、主机：

1.1、柜式一体机型，具备万向轮；

1.2、独立输出通道：≥2通道；双通道同时输出治疗；

1.3、工作压力调节范围：1～4Bar；调节步长：≤0.1Bar；误差：不超过±10%@最大工作压力；

1.4、工作频率调节范围：1～20Hz；调节步长：≤1Hz；误差：不超过±5%；

1.5、具备阶梯压力模式、阶梯频率模式；

1.6、阶梯压力调节范围，50%-90%；调节步长≤10%；

1.7、阶梯频率调节范围，50%-90%；调节步长≤10%；

1.8、输出压力波脉宽：300us±10%；

1.9、治疗计数范围：0～9999次；

1.10、最大能流密度：≥1.8mJ/mm2；

1.11、彩色液晶显示屏≥10英寸；

1.12、内置全身各部位的治疗处方≥40种；

1.13、可存储≥10000个患者信息；

1.14、疼痛评估评价：具备动态VAS、静态VAS、睡眠VAS、面部表情评估功能；

1.15、具备双重过压安全保护装置。

2、治疗探头：准直型和发散式治疗头可任选、尺寸可任选。

二、主要配置：

1、主机：1台；

2、手柄：2把；

3、治疗头：10个；

4、子弹体：2个；

5、手提箱：1个；

三、质保期：≥5年

第3包	 品目3-2 天轨减重步行训练系统

数量：1台/套

一、技术参数：

1、位移机：

1.1、最大安全载荷：≥300kg（提供第三方检验报告证明）；

1.2、电池：可充电电池，电池充满时间≤4h，电池一次充电可提升70kg病人≥130次；

1.3、工作电压：直流安全电压；

1.4、外壳材料： ABS工程塑料；

1.5、负载300kg时，功率≤400VA；

▲1.6、升降行程：≥2000mm；

1.7、机头水平运行速度：≥150mm/s；

1.8、吊架上升、下降速度：60mm/s±10 @空载、上升27mm/s±10%@负载100kg；

▲1.9、最大起吊重量： ≥250kg；

1.10、吊带可承受拉力：≥1000kg ；

1.11、手持控制器可控制上升/下降；

1.12、具备低电量声光报警功能；

1.13、启动时电机带有缓冲功能；

1.14、具备过载、过热保护装置；

1.15、停机时位移机自动锁止功能；

1.16、位移机外形尺寸 (长×宽×高）：≤450×300×300mm；机头重量≤25kg。

2、充电器：座式充电器，可安装于轨道上任何位置。

3、轨道：

3.1、轨道材质：航空铝，具有静音抗氧化防锈功能；

3.2、轨道尺寸（高×宽）：≥90×55mm。

4、多种型号的步行吊衣可任选。

5、提供第三方出具的检验报告。

二、主要配置：

1、位移机：1套；

2、轨道：12m；

3、吊架：1套；

4、吊衣：1件；

5、充电桩：1个；

6、安装辅件：1套。

三、质保期：≥5年

第3包	 品目3-3 悬吊训练系统

数量：1台/套

一、技术参数：

1、外形尺寸：280cm×180cm，可上下浮动5%。

2、双滑移悬挂设备，承重≥350kg。

3、悬吊康复训练器：承重≥350kg。

4、悬带：

4.1、扣环窄悬带：尺寸，900×100×10mm，可上下浮动10%；承重≥200kg；

4.2、扣环宽悬带：尺寸，900×235×10mm，可上下浮动10%；承重≥200kg；

4.3、中分带：尺寸，740×100×3mm，可上下浮动10%；承重≥200kg；

4.4、手握带：尺寸，320×220×3mm，可上下浮动10%；承重≥200kg；

4.5、手握柄：尺寸，250×140×40mm，可上下浮动10%；承重≥200kg。

6、短弹性黑绳：

6.1、长度：30cm±10%，承重≥80kg；

6.2、拉伸阻力：8.6kg±10%@拉伸150%。

7、长弹性黑绳：

7.1、长度：60cm±10%，承重≥80kg；

7.2、拉伸阻力：8.6kg±10%@拉伸150%。

8、短弹性红绳：

8.1、长度：30cm±10%，承重≥130kg；

8.2、拉伸阻力：18kg±10%@拉伸150%。

9、长弹性红绳：

9.1、长度：60cm±10%，承重≥130kg；

9.2、拉伸阻力：18kg±10%@拉伸150%。

10、平衡垫：直径，330mm±10%；高，600mm±10%。

11、柱形垫：直径，15cm±10%；长，60cm±10%。

12、配备三折按摩床。

二、主要配置：

1、双滑移悬挂：1套；

2、悬吊器：3台；

3、扣环窄悬带：2根；

4、扣环宽悬带：2根；

5、中分带：1条；

6、手握带：6条；

7、手握柄：2条；

8、短弹性黑绳：2根；

9、长弹性黑绳：2根；

10、短弹性红绳：2根；

11、长弹性红绳：2根；

12、平衡垫：1个；

13、柱形垫：1个。

三、质保期：≥5年

第3包	 品目3-4 儿童智能上下肢训练系统

数量：5台/套

一、技术参数：

▲1、由上肢和下肢训练系统两部分组成，双电机设计，可实现上下肢独立运动训练。

2、康复机高度调节范围：65～75cm，误差：不超过±10%。

3、康复机上肢训练盘：

3.1、旋转面垂直角度：90°±5%；

3.2、上肢训练工作臂、显示屏水平调整角度≥180°，误差：不超过±5%。

4、下肢训练器：根据患者的小腿长，调节支架长度。

5、控制系统：

5.1、彩色液晶触摸屏≥10英寸；

5.2、具备主动、被动、主被动、助力训练模式；

▲5.3、可智能检测患者肢体用力情况，根据患者用力程度，主动模式、被动模式自动切换；

5.4、在训练过程中可智能识别痉挛，痉挛识别灵敏度≥10级可调；

5.5、根据患者的痉挛程度不同，可选择不同等级的缓解速率；

▲5.6、可实时显示两侧肢体用力程度的比例，训练左右肢体对称性及协调性，可切换至游戏界面增加训练趣味性；

5.7、训练时间调节范围：1～99min；

5.8、被动运动中速度调节范围：1～60r/min。启动前，速度设定≤30r/min；

5.9、阻力值多档可调；

5.10、训练过程中，方向可转换；

5.11、运动行程可监测；

5.12、具备智能反馈训练系统，可实时记录训练信息；训练结束后，系统自动提供总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据；

5.13、开机时，设备自动检测运行；

5.14、具有紧急停止装置。

二、主要配置：

1、主机：1台；

2、上肢手柄：2个；

3、上肢托架：2个；

4、手臂固定带：2条；

5、脚部托架：2个；

6、小腿支架：2个。

三、质保期：≥5年

第4包	 品目4-1 四肢联动康复训练器

数量：2台/套

一、技术参数：

1、主机

▲1.1、模拟上肢伸缩运动、模拟下肢蹬踏运动进行训练；

1.2、最大承重≥200kg；

1.3、手柄：

1.3.1、手柄支臂采用快拉式结构调节，可调范围：0～45cm；

1.3.2、手柄采用手托式设计；

1.3.3、手柄旋转角度调节范围：-20°～+20°；调节步长≤10°；

1.4、座椅：

1.4.1、前后调节行程≥30cm，可左右各旋转≥90°；

1.4.2、座椅两侧均有扶手，且扶手可折叠；

1.5、双重安全绑带设计，可从多个部位固定患者躯干；

1.6、使用船型脚踏板，踏板上配有缓冲软垫，并配备芭扣结构固定足部；

1.7、具备一键锁定功能，可锁定手部支臂和踏板；

1.8、使用电磁控阻力装置，电磁阻力等级≥10级可调；

1.9、训练时间设置范围：1～99min；

1.10、具备移动轮子，可整体移动；

1.11、液晶触摸显示屏≥10英寸，训练过程中可实时显示功率、卡路里、速度、累计的训练距离和圈数；训练结束后可统计训练数据。

2、具备手部固定套，可为上肢肌力小于2级和上肢关节稳定性差的患者提供固定和保护。

3、髋膝关节支撑装置：

3.1、可同时支撑左右下肢，为下肢肌力小于2级和关节稳定性差的患者提供固定和保护；

3.2、髋膝关节支撑装置长度≥3档可调，宽度≥15档可调，可调节髋外展外旋的幅度。

二、主要配置：

1、主机：1台；

2、手套：2个；

3、髋膝关节固定装置：1套（含绑带）。

三、质保期：≥5年。

第4包	 品目4-2 轮椅

数量：1台/套

一、技术参数：

1、坐宽：≤50cm；坐深：≤45cm；

2、收车宽：≤35cm；张车宽：≥70cm；

3、扶手-地面：≤75cm；推把手-地面：≤100cm；坐垫-地面：≤50cm；

4、后轮：24寸钢丝充气；前轮：8寸发泡；

5、承重：≥100kg。

二、质保期：≥5年。

第4包	 品目4-3 木床

数量：10台/套

一、技术参数

1、长：≥190cm；宽≥80cm；

2、框架：实木材质；床面：PU材质，回弹海绵；

3、承重：≥200kg。

二、质保期：≥5年。

第4包	 品目4-4 皮温测量器

数量：2台/套

一、技术参数：

1、测量范围：34.0℃～42.2℃；显示分辨力：≤0.1℃；误差：不超过±0.2℃@35.0℃～42.0℃，不超过±0.3℃@35.0℃～42.0℃的温度显示范围外；

2、进液防护程度：IPX0。

二、质保期：≥5年。

第4包	 品目4-5 血压计

数量：1台/套

一、技术参数：

1、测量方式：臂式，示波测定法；显示方式：数字显示；

2、脉搏测量范围：40～200次/min；

3、压力测量范围：0-～300mmHg；精度压力：不超过±3mmHg。

二、质保期：≥5年。

第4包	 品目4-6 砂袋车

数量：1台/套

一、技术参数

1、外形尺寸：69×35×80cm；

2、配备绑式沙袋，2个0.5kg沙袋、2个0.75kg沙袋、2个1kg沙袋、2个1.5kg沙袋、2个2kg沙袋、2个2.5kg沙袋。

二、质保期：≥5年。

第4包	 品目4-7 股四头肌训练椅

数量：1台/套

- 主要用途：

用于膝关节运动受限者进行股四头肌抗阻力主动运动也可进行膝关节屈区伸展运动。

二、技术参数：

1、椅架：钢架；椅面：高密度海绵，医用皮革；

2、坐面宽度：≥60cm；

3、支架可升降，调节范围：0～20cm；

4、小腿垫可调行程：≥45cm；

5、助力手柄可调行程：≥35cm；

6、小腿支架摆动角度：≥120°；

7、哑铃片质量及数量：每块1.25kg,共6块。

三、质保期：≥5年。

第4包	 品目4-8 手杖

数量：1台/套

一、技术参数

1、材质：不锈钢，长度：70～90cm范围内≥8档可调；

2、四脚间距：长≥20cm；宽≥17cm。

二、质保期：≥5年。

第4包	 品目4-9  哑铃车

数量1台/套

一、技术参数

1、外形尺寸：83×55×82cm，可上下浮动5%；

2、配备2个0.5kg哑铃、4个0.9kg哑铃、4个1.4kg哑铃、4个1.8kg哑铃、4个2.3kg哑铃。

二、质保期：≥5年。

第4包	 品目4-10 多关节等速训练及测试系统

数量：1台/套

一、技术参数

（一）主机：

1、主机、座椅分体式设计，配有脚轮；

▲2、采用伺服动力系统，配合肢体适配器，具备等速、等张、等长、向心、离心、标准CPM、增强CPM、主被动切换模式；

3、等速运动：

3.1、肌肉收缩模式：具有向心-向心、向心-离心、离心-向心、离心-离心模式；

3.2、运动角速度：0.1～450°/s，调节步长≤0.1°/s，误差：±0.1°/s；

3.3、扭矩显示范围：1～530N·m；

3.4、最大训练次数≥999次；

3.5、实时显示扭矩-时间曲线或扭矩-位置曲线。

4、等张运动：

4.1、阻力模式：具有向心-离心、离心-向心模式；

4.2、阻力扭矩调节范围：0～500N·m；调节步长≤1·Nm；

4.3、最大运动角速度≥450°/s；

4.4、最大训练次数≥999次。

5、等长运动：

5.1、可在指定的角度位置，按照设定的目标扭矩阈值进行等张运动，当前两个方向的扭矩大于等于设定扭矩阈值并保持达到设定的保持时间，训练次数累计一次；

5.2、能实时显示扭矩-时间曲线，并能通过柱状图显示每次训练的最大扭矩。

6、标准CPM：

6.1、在设定的起始和终止角度间往复运行；

6.2、角速度调节范围：0.1～180°/S；调节步长≤0.1°/s；

6.3、起始、终止停止时间可分别设定，设定范围：0～99s；

6.4、往复次数最大≥999次；

6.5、痉挛保护等级：≥10级可调。

7、增强CPM：

7.1、具有渐进CPM、震荡CPM模式，可分别设定扩展起始-起始角度区间、起始-终止角度区间、终止-扩展终止角度区间；

7.2、角速度调节范围：1～180°/s；调节步长≤0.1°/s；

7.3、起始、终止停止时间可分别设定，设定范围：0～99s，调节步长≤1s；

7.4、往复次数最大≥999次；

7.5、痉挛保护等级：≥10级可调。

8、主被动切换：

8.1、在指定的角度范围内可分别设定被动运行速度和主动运行速度，且主动运行速度不小于被动运行速度；

8.2、被动运行速度可调范围：0～90°/s；调节步长≤0.1°/s；

8.3、主动运行速度可调范围：0～450°/s；调节步长≤0.1°/s；

8.4、主被动切换扭矩可调范围：0.1～100N·m。

9、具备重力补偿功能。

▲10、训练部位：可对肩、肘、腕、髋、膝、踝、前臂关节进行测试和训练，并能规定训练的体侧为左侧或右侧。

11、训练动作：

11.1、肩关节：屈曲/伸展、内收/外展（坐立位）、内收/外展（侧卧位）、内旋/外旋（外位）、内旋/外旋（中立站）、内旋/外旋（中立坐）、内旋/外旋（前屈位）；

11.2、肘关节：屈曲/伸展；

11.3、腕关节：掌屈/背伸、尺偏/桡偏；

11.4、前臂：旋前/旋后；

11.5、髋关节：内收/外展、屈曲/伸展、内旋/外旋；

11.6、膝关节：屈曲/伸展（坐立）、屈曲/伸展（俯卧）；

11.7、踝关节：跖屈/背屈（仰卧位）、跖屈/背屈（俯卧位）、内旋/外旋；

11.8、关节活动范围：可通过适配器对关节活动范围进行设定，活动调节范围：-359°～359°调节步长≤0.1°；

12、设备具有双侧急停保护开关。

（二）动力头：

1、最大负载：≥700N；

▲2、动力头可电动升降，升降范围：500mm～1400mm；

3、动力头俯仰角度： -50°～ 85°；误差：不超过±1°；

4、动力头管套，适用于所有适配器，适配器装入后具有锁止功能；

5、动力头具备机械限位保护装置；

6、动力头在正常工作时工作噪声：≤60dB。

（三）座椅：

1、分体式座椅，可调整座椅位置，座椅具有手动移位和电动锁止功能；

2、可电动调整靠背角度、电动调整椅面长度、电动调整椅面角度；

3、靠背角度可调范围：105°～180°；

4、椅面长度可调行程：0～100mm；

5、椅面角度可调范围：0°～25°；

6、角度、长度具备指示装置；

7、座椅承载力≥2200N。

（四）具备激光定位装置，用于关节中心位置的标识辅助定位。

（五）医观屏：彩色液晶显示器≥22英寸，分辨率≥1920×1080；患观屏：彩色液晶显示器≥27英寸，分辨率≥1920×1080。

（六）控制、数据处理移动工作站：

1、CPU：主频≥5.0GHz；内存≥32GB；硬盘≥1TB；液晶显示屏≥16英寸；打印机：黑白激光打印机。

2、中文操作界面，在训练时可实时监测显示角度、扭矩监视值、角速度。

3、角度误差：不超过±2°；扭矩误差：不超过±1N·m。；角速度误差：不超过±0.1°/s。

4、病历管理：具备病例新建、查询、编辑、删除、对比功能。选择病历中已完成项目，可浏览该项目的训练报告，并能打印输出。

5、训练计划：

5.1、具备标准的测试和训练模板；

5.2、训练计划设置：在当前病历下，个新建任意数量的训练计划，并能在选择的训练计划中添加任意数量的训练项目，训练项目和计划均可修改和删除；

5.3、训练项目设置：设置训练项目时，可选择运动模式、阻力模式、受试关节、动作、体侧，可设定运动范围、设定生理零点、设定运动参数；训练项目能够被命名、保存和另存；

5.4、可在每个训练项目开始前插入0～60s之间预备时间，误差：不超过±1秒。并能在倒计时完成时发出提示声；

5.5、可按照选择的训练计划，按已保存的多个项目进行逐次训练，每个训练项目完成后，按照设定的项目间隔时间进行休息，休息时间结束后，自动开始新的一个项目训练。可从训练计划中选择其中的一个提前保存好的项目，进行单独训练；

5.6、在曲线图表中可标注痉挛保护发生的位置或时间点；

5.7、位置信息存储：可存储动力头的角度、座椅椅面长度、角度以及靠背角度等位置信；

6、报告：

6.1、报告模板包括：详细数据报告、任意单次往复测试报告、主动肌/拮抗肌对比报告、患健侧对比报告、柱状图报告、力矩位置曲线、力矩时间曲线、进展报告、等长报告、等张报告、CPM报告。训练完成后，可查看或保存报告；

6.2、报告中可显示与肌力相关的曲线图表，可提供峰值扭矩、峰值扭矩平均值、最大平均扭矩、每千克峰值扭矩、CV 、峰值扭矩位置、到达峰值扭矩时间、峰值扭矩衰退时间、最大做功量、每千克最大做功量、平均功率、总做工量、疲劳指数等参数；可与历史数据进行比较；

二、主要配置：

1、主机：1台；

2、动力头：1套；

3、医观屏：1台；

4、患观屏：1台；

5、电动座椅：1套（含遥控器）；

6、适配器：16个；

7、ADL配件：3个；

8、激光定位器：1个；

9、控制、数据处理移动工作站：1套；

10、台车：1辆。

三、质保期：≥5年。

第4包	 品目4-11 平衡训练与测试系统（工作站）

数量：1台/套

一、技术参数：

1、平衡训练与测试系统主机：

1.1、负重测量范围：10～135kg；测量误差：负重≥50kg时不超过±1.5%，负重＜50kg时不超过±0.5kg。

2、数据采集控制工作站：

2.1、内存≥4G，硬盘≥32G；彩色液晶显示器≥21英，分辨率：1024×1080；

2.2、具备平衡测试、平衡训练、平衡游戏功能；

2.3、平衡测试模式：至少包括静态重心测试、睁闭眼对比测试、左右足对比测试、极限重心测试、本体综合对比、视觉综合对比和最大负重值模式；

2.4、平衡训练模式：至少包括自由模式、描迹训练、单轴训练、单轴双点训练、位置训练和重心训练模式；

2.5、平衡游戏模式：≥8种游戏；

2.6、具备体适能棒和体适能测试功能，包括握力、伸膝肌力、SPPB、功能性前伸、TUGT、坐位体前屈等测试功能；

2.7、具备6分钟步行试验测试功能。

二、主要配置：

1、平衡训练与测试系统主机：1套；

2、胸位传感器：1个；

3、体适能棒：1台；

4、定位基站：1台；

5、定位标签：1个；

6、数据采集控制工作站：1套。

三、质保期：≥5年。

第4包	 品目4-12 三维动作捕捉分析系统

数量：1台/套

一、技术参数

1、彩色相机可视范围：水平视角≥90°；垂直视角≥59°。

2、深度相机工作范围：0.5～5米；相机采样频率：≥30 fps。

3、主机：CPU，i7或以上性能；内存≥16GB；硬盘≥1T。

4、彩色液晶触摸显示屏：≥50英寸；分辨率：≥1920×1080@刷新频率60Hz。

5、人脸识别：本地人脸库≥5万个；人脸检测耗时≤100ms。

6、虚拟现实交互：内置≥5款虚拟人像，可自主选择人物完成测评过程中的交互。

▲7、具有测评功能，可测评肩、肘、髋、膝的关节活动度、平衡能力、运动能力、下肢功能，并将结果自动生成电子报告。

8、无需传统量角器，无需佩带传感器，采用智能关节识别技术，传感器每秒≥30 次数据，实时跟踪全身关节活动度，对肩、肘、髋、膝关节活动度进行测评，系统自动形成测评报告。

9、训练内容：国际通用量表≥3种，体感游戏≥8种可选；难度≥3档可选。

10、具有反馈功能，用户测评时可以看到自己的姿势和数据信息。

二、质保期：≥5年

第5包	 品目5-1 多功能离心测试系统

数量：1台/套

一、技术参数：

（一）主机：

1、运动平台：

1.1、运动平台可设置速度、幅度、非对称角和训练时间；

1.2、速度设置范围：0～60r/min；

1.3、幅度设置范围：0～10°；

1.4、非对称角设置范围：-8°～＋8°；

1.5、训练时间：1min～60min 平台直径：90cm； 承重载荷：200kg；

1.6、具备自动换向功能；

1.7、具备节拍提示功能；

1.8、具备重心显示功能；

1.9、具备急停保护功能；

1.10、左右两侧具备扶手，扶手高度≥3段可调；

1.11、具备弹力把手，拉力测量范围：0-200N，可显示拉力对称性。

2、牵引系统：

2.1、可设置引绳行程、牵引力；

2.2、牵引绳设置行程：0～60cm；

2.3、牵引力设置范围：0～20kg；

2.4、配备牵引挂钩、绑带。

3、平板工作站：

3.1、CPU：i5或以上性能；内存≥8G；硬盘≥256G；彩色液晶显示屏≥13英寸；

3.2、具备用户管理功能；

3.3、具备报告导出功能。

二、主要配置：

1、主机：1台；

2、平板工作站：1套；

3、弹力把手：1对；

4、牵引挂钩、绑带：1套；

5、防滑垫：1片；

6、海绵垫：1张；

7、台阶：1个。

三、质保期：≥5年

第5包	 品目5-2 上肢关节训练系统

数量：1台/套

一、技术参数：

（一）上肢训练器主机：

1、通过力反馈技术进行上肢功能训练，具备被动、助力、主动和抗阻运动模式。

2、力反馈传感器量程：0～200N，精度≤5‰，反馈数值可以实时显示，实时计算主动运动占比。

▲3、具备上肢运动协调能力、静态力量训练功能；具备模拟力学效果功能≥4种。

4、感知觉、注意力、认知能力、等长训练等具备多款情景互动游戏训练。

5、训练轨迹：预设轨迹≥5种，可自定义轨迹；可以带动机械臂进行轨迹记录和回放，定制针对性训练方案。

▲6、配有红外感应装置，具备力量保护、过载保护、紧急停止、限位保护、异物检测功能。

7、被动运动速度：2.5～12.5cm/s范围内≥5档可调；误差：不超过±5%。

8、助力训练：助力，0N～40N范围内≥5档可调。

9、主动训练：摩擦力，0N～20N范围内≥5档可调。

10、抗阻训练：阻力，0N～50N范围内≥5档可调。

11、最大运动范围：≥40cm×56cm，运动范围连续可调。

12、高度调节范围：600mm～1000mm，连续可调。

13、外形尺寸（长×宽）：1000mm×850mm，可上下浮动10%。

（二）控制、分析工作站：

1、CPU：i3或以上性能；内存≥4G；硬盘≥256G；彩色液晶显示器≥43英寸。

2、控制方式：可选择训练目标和运动模式，可设置训练时间、活动范围、训练轨迹、速度/助力/摩擦力/阻力、力量保护等级。

3、训练中可实时调节活动范围、力量、速度等参数，训练中可实时显示实际力量值、主动参与程度、速度等数据。

4、具备上肢康复分析功能，包含上肢主动关节活动范围、被动关节活动范围、上肢肌力等多种分析功能。

5、数据库管理功能：

5.1、可记录治疗师账号及其下的用户数据，自动生成训练评估报表，包括时间-力量曲线图、主运动占比、运动偏差率、速度-时间曲线图等；

5.2、具备查询、新增、删除、修改、导出pdf及打印等功能。

（三）患者显示屏：彩色液晶显示屏≥43英寸。

二、主要配置：

1、上肢训练器主机：1台；

2、控制、分析工作站：1套；

3、患者显示屏：1台（带支架）；

4、手套和手臂绑带：2套；

5、躯干绑带：1套。

三、质保期：≥5年

第5包	 品目5-3 儿童外骨骼步行训练器

数量：1台/套

一、技术参数：

（一）主机：

▲1、具备电动提升系统，可提供竖直向上的力。

2、设备高度可调节，适配最低身高≤80cm。

3、行走方式：单步控制和连续行走。

4、单步步长调节范围：100~300㎜。

5、大腿部分调节范围：250~350㎜。

6、小腿部分调节范围：300~400mm。

7、胯部宽度调节范围：250~350㎜。

8、髋关节机械运动角度范围：117°±5°。

9、膝关节机械运动角度范围：120°±5°。

10、踝关节机械运动角度范围：20°±3°。

11、设备工作噪声≤60dB。

12、控制系统：

12.1、具备开机自检功能；

12.2、医生可登录使用，医生管理界面可显示医生姓名、电池电量、用户列表数据；

12.3、具备患者管理界面，可显示患者用户列表数据；

12.4、具有自定义模式，髋关节和膝关节活动范围可调；

12.5、具有关节活动度测试和等速肌力测试功能；

12.6、具备痉挛保护功能；

12.7、具备声音安全提示功能。

▲13、设备训练功能模式≥5种。

（二）背包电池：电池容量≥6Ah，电池充电时间：≤3h。

（三）移动支架：合金；尺寸（长×宽×高）：70×80×120㎝，可上下浮动10%。

二、主要配置：

1、主机：1台；

2、背包电池：2组；

3、电池充电器：1个；

4、移动吊架：1台；

5、绑带、延长带：1套；

6、软垫：1套。

三、质保期：≥5年

第5包	 品目5-4 多关节等速训练与测试系统

数量：2台/套

一、主要用途：对人体主要关节进行肌力测试、评估及训练。

二、技术参数：

（一）主机：

1、具备被动、等长、等速、等张、向心、离心的训练和评估功能。

2、具有视觉生物反馈力量训练功能。

▲3、收缩方式：具有向心/向心、向心/离心、离心/向心、离心/离心、向心/被动、被动/向心、离心/被动、被动/离心方式。

4、关节运动模式：

4.1、肩关节：外展内收、前屈后伸、水平面外展内收、肩关节内外旋（肩关节外展90°位）、PNF D1运动模式、PNF D2运动模式；

4.2、肘关节：屈伸；

4.3、腕关节：屈伸、尺偏、桡偏；

4.4、前臂：旋前、旋后；

4.5、髋关节：外展、内收、屈伸、内旋、外旋；

4.6、膝关节：坐位屈伸、俯卧位屈伸；

4.7、踝关节：仰卧位屈伸。

5、动力头：

5.1、最大力矩：≥250Nm@动力头等速模式、动力头等长模式；

▲5.2、速度设置范围： 0.05°/s～360°/s等速向心模式；0.05°/s～360°/s等速离心模式；0.05°/s～10°/s被动模式；

5.3、高度可电动调节，调节行程≥350mm，无极可调；

5.4、动力头转轴可360°任意旋转。

（二）控制、分析一体机工作站：

1、CPU：i5或以上性能；内存≥8G；硬盘≥256G；彩色液晶显示器≥13英寸。

2、在测试评估和训练准备阶段可设置关节运动范围，并自动进行软件限位保护。在软件限位确定之后，软件系统会自动给出硬件限位的具体位置。

3、具备标准测试和训练模板，并可新增不同的测试和训练模板。

4、具备方案编辑功能，可编辑的内容包括：阻力模式、运动模式、热身及正式的次数/时间及休息时间、运动速度、缓冲强度、离心力矩限制、离心力矩阈值、等张模式的力矩值、等长的力矩阈值、收缩时长、休息时长、持续被动的初始速度、加速次数、末端暂停时间。

5、在测试和训练完成后，软件系统自动生成相应报告，报告模板包括：简略报告、详细报告、平均力矩报告、多曲线重叠报告、图形汇总报告、组间峰力矩对比报告、组内峰力矩对比报告、组内报告、等长报告、进展报告，包括相关数据、力矩时间曲线、力矩位置曲线、柱状图。

6、报告中的数据包括：峰力矩、峰力矩体重比、平均峰力矩、平均峰力矩体重比、平均力矩、峰力矩角度、达到峰力矩时间、力量衰减时间、运动活动范围、最大做功、最大做功体重比，平均功率、平均功率体重比、总做功、耐力比等。

7、有数据导出功能：可按行性别、年龄范围、身高范围。体重范围、时间范围、动作模式、诊断、简要病史、手术种类等方式进行筛选，一次性导出符合筛选条件的患者的所有数据至一EXCEL电子表格。

8、具备曲线图像分析功能，可显示光标所在位置的角度、力矩、时间等信息。

9、具备曲线回放功能，能够将曲线按顺序回放显示，曲线可显示和隐藏。

10、可选择患者不同时间进行的测试，生成对比报告。

11、具备力矩校准系统。

12、具备0重力功能，能够去除最终报告中的重力影响，还可在测试评估和训练过程中，从体感上去除重力的影响。

13、测试和训练中可实时反馈当组内峰力矩、实时力矩、力矩时间曲线、力矩位置曲线、单次力矩柱状图、多次力矩柱状图，并可在训练时为患者设定个性化的训练目标力矩值提示。

▲14、具有智能痉挛监测功能和痉挛保护功能，监测到痉挛发生时，设备缓慢反转至关节活动范围末端并停止；痉挛保护激活时伴有声音提示信号；若反转后再次监测到痉挛发生，重新激活痉挛保护。

15、配置情景互动游戏≥5款，游戏具有多个关卡。

16、具备治疗师和患者急停按钮。

（三）座椅：

1、采用抗菌耐磨高弹力皮革。

2、座椅靠背倾斜角度可调，调节范围：0～90°。座椅符合人体工程学设计，确保坐位和卧位的稳定和舒适性。

3、座椅椅面可进行倾斜调节，调节范围：0～6.5°。

4、配备用于肩、肘、腕、髋、膝、踝关节测试训练的专用配件。

5、上肢神经评估训练手套。

（四）配备激光定位器。

二、主要配置：

1、主机：1台；

2、座椅：1张；

3、动力头：1个；

4、肢体适配器：1套；

5、计算机和支架；

6、激光定位器：1个；

7、手套：1双；

8、 校准用配重：1套。

三、质保期：≥5年

第6包	 品目6-1 磁场刺激仪（经颅磁）

数量：1台/套

一、技术参数：

（一）磁刺激主机：

▲1、冷却系统：风冷冷却技术，主机不含液体。

2、最大磁感应强度：≥6T。

3、磁感应强度最大变化率调节范围：40kT/s～80kT/s。

4、输出脉冲重复频率调节范围：0～60Hz；调节步长≤0.01Hz,@重复频率＜1Hz，调节步长≤1Hz,@重复频率≥1Hz。

5、脉冲上升时间：50μs ±10μs。

6、脉冲持续时间：340μs ±20μs。

7、无需关机即可更换刺激线圈。

（二）运动诱发电位监测模块：

1、监测通道：≥2通道；均可测量阈值，也可用于治疗中进行电生理安全监测。

2、采样率：≥100kHz。

▲3、数据传输方式：无线WIFI。

（三）一体机工作站：

1、CPU：i5或以上性能；内存≥4G；硬盘≥250G；彩色液晶触摸显示器≥15英寸。

2、刺激方式：具备单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激（含TBS模式）模式。

3、实时采集运动诱发电位并可声音报警。

4、可显示刺激线圈温度，温度达到40℃自动停止输出。

5、具备运动阈值及治疗方案自动记忆功能。

6、内置治疗方案库，可自定义编辑、强度、频率、脉冲个数、间歇时间、串时间、串数等参数可调。

（四）刺激线圈：可选圆形刺激线圈、8字形线圈、儿童线圈，深部线圈。

二、主要配置：

1、磁刺激主机：1台；

2、圆形刺激线圈：1个；

3、8字形刺激线圈：1个；

4、刺激线圈支架：1个；

5、一体机工作站：1套；

6、运动诱发电位监测模块：1个；

7、推车：1辆。

三、质保期：≥5年

第6包	 品目6-2 蝶形药浴系统

数量：1台/套

一、主要用途：用于单个儿童的康复治疗

二、技术参数：

1、主机：

1.1、外形尺寸：≤1950×1650×900mm、内胆尺寸：≥1700×1400×650mm、腰尺寸：≥1350mm、岸扶尺寸：≥100mm；

1.2、具备气泡、涡流、恒温、强排、臭氧消毒功能；

1.3、外壳材料：亚克力材料，模具化一次成型；

1.4、涡流嘴数量：≥8个，每个均可360度调节调, 涡流强度无级可调；

1.5、气泡发生装置：≥25组；气泡直径：4～8mm，具有按摩功效；

1.6、强排电机功率：≥100W，噪音≤65dB；

1.7、气泡电机功率：≥100W，噪音≤50dB；

1.8、涡流电机功率：≥1500W，噪音≤65dB；

1.9、水电分离，具有漏电保护装置。

2、控制系统：

2.1、彩色液晶触摸显示屏≥10英寸；

2.2、温度设置范围：20～40℃；

2.3、工作时间设定范围：1～60min，倒计时显示；

2.4、消毒时间设定范围：0～150min；

2.5、水温超过设定温度1℃时，设备自动停止加热。

3、水处理中心：具备加热、紫外消毒、反冲洗、水净化处理系统。

4、电源：AC 380V±10﹪, 50Hz±1Hz。

三、主要配置：

1、主机：2台；

2、水处理系统：1套；

3、控制系统：1套；

4、水管等安装包：1套。

四、质保期：≥5年

第6包	 品目6-3 音乐康复训练系统

数量：1台/套

一、技术参数：

1、工作站：CPU：i7 9或以上性能；内存≥8GB；硬盘≥120GB；显卡显存≥4GB；彩色液晶显示器≥21.5英寸。

2、投影仪：

2.1、显示分辨率：≥1920×1080；最大亮度≥3400lm；

2.2、对比度：≥16000。

3、幕布：白塑材质，尺寸≥120英寸，可遥控调整升降。

4、3D体感摄像机：可捕捉人体目标，支持多人捕捉互动。

5、音乐治疗软件：

5.1、采用智能关节识别技术，无需传统量角器、无需佩带传感器，可识别全身关节≥25个，通过虚拟视听情景互动方式进行康复训练；

▲5.2、具备接受式音乐治疗模块、再创造式音乐治疗模块、即兴演奏式音乐治疗模块、音乐处方模块；

5.3、接受式治疗模块：包含舒缓放松音乐、脑波音乐、心理音乐、古典音乐、冥想类音乐、交响乐等类别，音乐素材≥200个；通过体感互动技术，可以使参与者人像置于画面中，进行互动；

5.4、再创造式音乐治疗模块：通过主动参与互动的方式进行音乐治疗；

5.5、即兴演奏式音乐治疗模块：参与者可手持各种实体乐器与老师进行进行即兴演奏，屏幕上通过虚拟现实技术，将参与者置身于各个虚拟场景中；

5.6、音乐处方模块：针对不同情绪的训练者选择不同的训练模块进行训练，包含预防抑郁、培养情绪、消除焦虑、消除嫉妒、滋养心灵、消除不安、排解寂寞、重拾信心、催眠音乐、舒缓血压、陶冶心情等音乐治疗模块，每个模块内置音乐数量≥10首；

5.7、具备中医五音疗法；

5.8、游戏中应用抠像技术，使单个训练者或者多人训练者都可在屏幕上看到自己，实现单人或多人同时训练；

5.9、音乐治疗系统：

5.9.1、针对特殊儿童各项能力的音乐治疗训练活动≥14个，每个音乐活动设置有活动目标、活动重点、活动难点、活动准备、适用人群；

5.9.2、活动过程包括常规引入活动、动作感知活动、乐器操作活动、游戏互动活动。详述活动的开展过程，应用的工具和素材，指导康复老师进行活动的具体开展；

5.9.3、具备音乐活动评价表，可根据每个音乐治疗训练活动，设置活动目标和评量等级，设置评价标准，进行活动总结及反思档案汇总。

▲6、负责房间内墙垫、地垫、彩绘装修改造，并配备变色灯光泡泡管、电子琴及支架、奥尔夫乐器、收纳架、儿童玩教具、顶面灯光、儿童软体座椅。

二、主要配置：

1、工作站：1套（含音乐治疗软件）；

2、投影仪：1台；

3、幕布：1套；

4、3D体感摄像机：1台；

5、电子琴：1台；

6、顶部灯光球：1套；

7、奥尔夫乐器：1套；

8、儿童玩教具、软体座椅：1套；

9、变色灯光泡泡管：1套；

10、收纳架（柜）：1套；

11、音箱：2台。

三、质保期：≥5年

第6包	 品目6-4 儿童水疗系统

数量：1台/套

一、主要用途：缓解肢体肌肉张力，用于14岁以下儿童的抬头和前庭感觉训练，减轻新生儿黄疸。

二、技术参数：

1、儿童多人水疗仪主机：

1.1、白色亚克力材料，磨具化一次成型；

▲1.2、具备气泡、涡流、恒温、强排、臭氧消毒；

1.3、配有≥2个钢化玻璃观察窗和2套0304不锈钢扶手；

1.4、外槽尺寸：≤2400×1850×1200mm；内槽尺寸：≥1900×1550×850mm；

1.5、涡流嘴数量：≥4个，每个涡流嘴方向均可360°可调；涡流强度无级可调；

1.6、气泵功率：≥250W；噪音≤55dB；

1.7、水泵流量调节范围：0～60L/min；

1.8、水电分离，具有漏电保护装置。

2、儿童单人水疗仪主机：

2.1、进口亚克力材料，磨具化一次成型，配有两块钢化玻璃（观测窗）；

2.2、外槽尺寸：≤130×100×80cm；内槽尺寸：≥100×80×65cm；

2.3、动态显示水温，通过恒温装置使水温达到治疗要求，最大定时时间：≥60min，倒计时设置，为零自动停止治疗；

2.4、涡流嘴数量：≥4个且方向可以360度可调；

2.5、涡流强度：通过旋钮控制，可无级可调；

2.6、气泵数量/功率：1组250W  噪音≤55dB；

2.7、具有臭氧消毒功能，消毒时有报警声同时具有红色警灯提示；

2.8、水泵流量调节范围：0～60L/min。

3、控制系统：

3.1、彩色液晶触摸显示屏≥7英寸；

3.2、温度设置范围：20～40℃；

3.3、工作时间设定范围：1～90min，倒计时显示；

3.4、消毒时间设定范围：1～60min；

3.5、水温超过设定温度时，设备自动停止加热；

3.6、具备报警功能。

4、水处理中心：具备加热、紫外消毒、反冲洗、水净化处理系统。

5、电源：AC 380V±10%，50Hz±2%，功率≤25kVA。

三、主要配置：

1、儿童多人水疗仪主机：1台；

2、儿童单人水疗仪主机：2台；

3、控制系统：1套；

4、水处理系统：1套；

5、水管等安装包：1套；

6、儿童抚触台：1套。

四、质保期：≥5年

第7包	 品目7-1 足底压力与步态测试系统

数量：1台/套

一、技术参数：

1、足底压力平板：

1.1、有效采集区域长度：≥220cm，有效采集区域宽度：≥32cm；

1.2、整体长度≥230cm，整体宽度≥100cm；

▲1.3、传感器数量：≥27000个；

1.4、传感器密度：≥4个/cm²；

1.5、采集频率：≥400fps；

1.6、压力最大量程：≥200N/cm²；

▲1.7、压力测量误差：不超过测量值的±2%；

1.8、支持光脚和穿鞋状态下的足底压力实时采集。

2、数据采集分析工作站：

2.1、CPU：i3或以上性能；内存≥4G；硬盘≥500G；彩色液晶显示器≥21英寸；

2.2、具备站立静态采集模式和步行动态采集模式，可分析足底压力并进行综合评价；

▲2.3、可将单足滚动期细分≥4个阶段，逐级分析，可提供单足滚动周期的时间参数；

2.4、具备步态周期的时间参数分析功能，包括：支撑期、摆动期，双支撑期及多周期拟合分析；

2.5、具备步态周期的完整空间参数分析功能，包括：步长、跨步长、步宽、足轴角度、重心移动轨迹、重心移动速度；

▲2.6、具备整足分区分析功能，分区≥10个，可独立提供分区数据；整合分区≥4个，包括脚趾区、跖骨区、足弓区和足跟区，可独立进行推进力分析；

▲2.7、可显示足底各区域压力压强随时间变化曲线、各区域接触面积，可手动调整优化分区；

2.8、可显示足底各分区开始及结束时间、接触百分比、最大峰值、最大峰值时间、压强值等；

2.9、可显示足弓指数，并提供正常足弓值范围；

2.10、可获取受试者的压力中心实时变化参数，对压力中心轨迹移动动态分析；

2.11、可显示人体静态站立或动态行走时的重心分布、重心偏向与重心偏离；

2.12、具备单足内外翻量化评估数据，可对单足滚动周期内后跟触地阶段、足中支持阶段和蹬伸离地阶段分别进行内外翻量化分析，提供曲线图表分析及正常范围参考；

2.13、可对单足多次测试数据进行压力值平均拟合分析、接触面积的平均拟合分析，提供左右两足在拟合数据和单次测量数据的对比功能；

2.14、可输出打印中文报告和测试分析页面。

二、主要配置：

1、足底压力平板：1台；

2、EVA跑道：1套；

3、数据采集分析工作站：1套（含软件）；

4、台车：1辆；

5、台车（含工作站）：1套。

三、质保期：≥5年

第7包	 品目7-2 吞咽神经肌肉低频电刺激仪

数量：2台/套

一、主要用途：用于脑卒中引起的吞咽功能障碍、非机械性原因导致的吞咽功能障碍的辅助治疗。

二、技术参数：

▲1、手持式便携式；治疗模式：成人模式、手控模式、儿童模式。

2、液晶触摸显示屏≥4英寸，中文操作面。

3、治疗时间设置范围：5min～60min；调节步长≤5min。

4、输出强度调节范围：0～25mA；调节步长≤0.5mA。

5、脉冲波形：双向方波。

6、脉冲频率：40Hz～85Hz范围内≥10档可选。

7、脉冲宽度：0.2ms±10%、0.3ms±10%。

8、最大输出电压（峰峰值）：25Vp-p±20％。

9、开路输出电压：≤200V。

10、治疗处方≥15种可选。

11、具有开路保护功能。

12、电源：锂电池，容量≥5000mA，具有电量过低提示功能。

13、外形尺寸（长×宽×高）：≤20cm×10cm×3cm；重量：≤250g（含电池）。

二、主要配置：

1、主机：1台；

2、电极片：1包。

三、质保期：≥5年

第8包	 品目8-1 口肌评测与训练系统

数量：1台/套

一、技术参数：

1、主机：

▲1.1、压力测量范围：0～100kPa；

1.2、精压力误差：不超过±1kPa@压力0～10kPa允差，不超或±10%@压力﹥10kP；

1.3、通信方式：无线蓝牙通信；

1.4、主机外形尺寸（长×宽×高）：≤90mm×60mm×30mm。

2、舌下气囊（长×宽×高）：≤40mm×20mm。

3、平板工作站：

3.1、彩色液晶触摸显示屏≥4英寸；

▲3.2、具备评估、训练功能；

3.3、舌部前部和后部可选；

▲3.4、评估结果包括：最大压力值、初始时间、最大值时间、平均压力值、总保持时间、RMS（kPa）、位置；

▲3.5、具备力量训练游戏、耐力训练游戏、准确度训练游戏、时机训练游戏；

3.6、具备用户管理功能柜，可添加、修改、选定、删除用户，查询记录信息。

二、主要配置：

1、主机：1台；

2、舌下气囊：1个；

3、平板工作站：1套。

三、质保期：≥5年，免费维修，不收取任何费用