- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

2. 项目背景/项目概述（如有）

北京市怀柔区中医医院全自动采血管理系统

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

时间：自合同签订之日起至合同项下全部义务履行完毕止。

地点：北京市怀柔区中医医院。

2. 付款条件：详见采购合同

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：详见（六）货物技术规格具体要求

5. 保险（如适用）：详见合同条款

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为北京市怀柔区中医医院全自动采血管理系统，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

（二）采购标的需满足的服务标准、效率要求：

1.	供货及时周到，产品质量或包装如不符合国家规定标准和合同规定、出现破损或数量短缺情况，应及时补充货物。

2.	投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障，应在境内有售后服务机构，有能力相当的服务人员。投标人应提供有关其售后服务的信息，包括名称、建立时间、技术人员的数量、联系人和联系方式情况，以及买方能在本项目下得到的有效的售后服务计划和承诺。

3.	对于新用产品，投标人应做好相关的培训工作，并承担由此产生的所有费用。投标人应提供相应的培训服务方案。

（三）验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1.	本次采购投标人应负责产品配送，并建立相关配送管理档案，采购人必要时将会要求投标人进行紧急供货，投标人应提供详细的产品配送服务方案。

（五）技术支持材料要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个产品提供技术支持资料。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投产品的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投产品不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（六）技术规格具体要求

| （一）单机式智能采血系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 主机备管方式 | 桌面台式全自动选管贴标主机、一带一或一带二方式，自动选择采血管，自动打印粘贴标签，全程无需人工干预； |
| *1.2 | 主机摆放形式 | 一机一位或一机双位模式下，选管贴标主机均可直接放置于采血桌上，无需额外配套附加落地模块作为双出口分配载体，以节约场地空间； |
| *1.3 | 处理能力 | 单台主机选管、打印条码、粘贴条码的综合速度≥1400管/小时；单台主机选管、打印条码、粘贴条码的速度≤2.5秒/管； |
| #1.4 | 标签纸自动装载 | 具备一键自动装载打印纸张功能，自动导引，无需手动操作，无需人工打开打印头，无需人工穿纸卷纸安装，快速无差错; |
| #1.5 | 试管容量 | ≥240根； |
| 1.6 | 在线采血管仓 | 单台主机在线装载采血管仓≥6仓； |
| #1.7 | 采血管装载方式 | 采血管整把水平放入，非单支垂直插入、非倾斜滑轨式或子弹夹式排列 |
| #1.8 | 连续不停机装载 | 侧方装管下方通道取管，开放式试管仓，加管无需取出试管仓，具备中途不停机，随时连续装载采血管功能； |
| *1.9 | 出管方式 | 具备左右双输出口功能，未采集试管由试管盒整体运输至采血老师手边，并非通过轨道将单支未采集试管通过附加轨道载体分次运输至采血老师手边，杜绝传输时卡管及分配差错； |
| 1.10 | 试管要求 | 试管开放，直径12-18mm,长度75-110mm；橡胶盖、塑胶盖、无盖、符合要求的尿管均可上机使用； |
| #1.11 | 标签装载量 | 单台标签装载量≥3000张； |
| 1.12 | 标签格式 | 标签打印格式能够随意设定，支持90/180/270 度旋转、线、面、框、黑白反转、网格打印、连续打印、文字补正、外字登录； |
| 1.13 | 标签内容 | 能够根据需要灵活设定试管标签打印信息的内容、位置及格式； |
| 1.14 | 标签粘贴 | 每种试管可同时设定不同的标签粘贴位置高度，以适应不同品牌类型检验设备的要求，同时可通过设备的软件界面随时进行便捷的灵活调整、设定； |
| 1.15 | 打印机 | 内置式双热敏打印模块，一台自动打印粘贴试管，一台自动打印切标；中文、英文标准字库，支持免费升级；支持条码类型和文字类型，支持特殊容器标签打印功能； |
| #1.16 | 取管方式 | 主机水平预置式取管，非机械臂抓取管，支持所有厂家品牌试管； |
| #1.17 | 多次覆盖粘贴功能 | 可检测原管标签，并原位覆盖粘贴，过号已贴试管可自动完整覆盖再粘贴； |
| 1.18 | 预处理缓冲区 | 排队患者提前预处理设计，提前处理下一个患者试管的选取和标签的打印粘贴，并预存放于待出缓冲区； |
| *1.19 | 试管及额外标签出口 | 同一个患者的所有采血管和额外的非装载试管标签自动打印并掉入同一个试管盒，操作简单方便，无需在贴标主机其他出口打印特殊标签，避免采血遗漏； |
| 1.20 | 报警异常图文提示 | 根据故障等级，具备分级报警功能，报警时具有故障排除操作图文提示界面； |
| 1.21 | 嵌入式集成控制一体机 | 选管贴标主机正面有集成嵌入式一体机(非外接)，屏幕≥8英寸，彩显，可触控； |
| 1.22 | 工作提示 | 工作中，主机集成的嵌入式控制一体机中能提示当前患者的总管数及实时完成的管数等信息； |
| 1.23 | 设备尺寸 | ≤570（L）×215（W）×435（H）mm； |
| 1.24 | 采血桌材质及尺寸 | 超白玻璃台面易于清洁。防酒精，防腐蚀，且耐磨，人体工学设计，提高护士、患者舒适性，采血桌尺寸可根据场地进行定制； |
| 1.25 | 标配护士终端电脑 | 每个采血位都标配护士终端电脑，显示当前患者信息、采血信息、过号患者信息、工作量统计等数据； |
| 1.26 | 标配自动桌上/下副台 | 金属材质，方便操作者存放试管、止血带等物品； |
| 1.27 | 应急系统 | 一旦主机设备出现系统级崩溃，本系统能够一键切换到备用桌面标签打印机进行打印标签，恢复手工准备试管状态，继续为病患者提供采血服务； |
| *1.28 | 标本收集形式及功能 | 标本传输轨道内嵌于采血桌内侧，宽轨，可连续整把投入标本并统一收集至标本回收箱中。采血桌内轨道为整条宽轨皮带传输，非拼接式模块轨道，长度根据采血桌数量个性化定制,防止拼接式传输轨道间存在缝隙而造成的卡管情况出现； |
| *1.29 | 标本收纳形式 | 满仓报警式标本收集箱，可在标本收集仓满时，自动弹出且发出报警，提醒工作人员收取标本，且可根据用户需求内置或外置于终端采血桌； |
| *1.30 | 轨道与收集箱联动性 | 轨道在标本收纳桶满仓弹出后，自动保护性回转后停止，防止采血管在更换收纳桶时掉落、遗失等情况的出现，且轨道速度可调； |
| *1.31 | 收集轨道维护方式 | 采血桌内侧自带磁吸式扣板，可直接掀开，且桌内配备照明设施，便于观察并维护桌内宽轨； |
| 1.32 | 轨道传输速度 | 轨道传输速度≥30米/分，且速度可调； |
| （二）软件系统 |  |  |
| 2.1 | 软件功能 | 所有软件具备软件著作权； |
| 2.2 | 系统组成 | 能完成门诊采血中心工作的功能应用，包含信息接口模块、叫号系统的语音和显示模块、数据处理智能排队管理模块、仪器管理、外围设备接口模块等功能； |
| 2.3 | 排队管理软件 | 通过数据库操作，实现排队号码的存储与管理，排队系统软件通过对接口的控制实现外围设备包括采血台条码扫描器以及LED显示屏的同步控制和管理； |
| 2.4 | 自助取号登记机 | 一体化集成定制自助取号登记机，按照医院使用的登记介质(如条形码、就诊卡、医保卡、身份证、银行卡等)进行定制，并将条码扫描器、读卡器和键盘等集成在登记机内部，不外露，保证外观一体美观； |
| 2.5 | 自助登记机功能 | 自动打印排队号单(可按医院要求设定采血提示、项目信息，分时段预约等内容)，自动打印非血标签功能，触屏控制功能，拒止未收费患者登记采血功能，刷卡一步最简化快捷操作流程； |
| 2.6 | 自助条件可设 | 根据需求进行量身定做，能够提供在病人自助登记时进行提前识别病人或检验项目的种类及采血要求，根据医院的规则进行人员分流功能等； |
| 2.7 | 分时段多规则优先设置 | 具备急诊优先功能，老人优先功能，血常规优先功能，可根据需要设置优先级别以及优先规则，优先规格可分时段； |
| 2.8 | 语音叫号软件 | 国内语言环境下开发、支持中英文、数字的语音自动合成，叫号信息内容可灵活变更、设定；合成语音达到正常人说话的连贯效果； |
| 2.9 | 功率放大器 | 具备多路AUX输入、输出；具备话筒输入有默音功能，便于插入紧急广播； |
| 2.10 | 触发叫号方式 | 患者条码标签扫描后触发叫号或电子软件控制自动触发叫号； |
| 2.11 | 预叫号功能 | 左右位自动判断并提前预叫号下一位患者等待采血； |
| 2.12 | 重复呼叫 | 具备过号患者提示界面，并具备重新呼叫功能； |
| 2.13 | 转发呼叫 | 具备转发呼叫功能，特殊情况下，灵活调整分流采血患者； |
| 2.14 | 糖耐量多次智能叫号 | 支持糖耐量多次智能自动定时叫号提醒功能； |
| 2.15 | 叫号显示 | 可显示就诊叫号患者、预叫号患者、过号患者及其他提示信息； |
| 2.16 | 叫号触发功能 | 可通过标签扫描触发叫号方便转移呼叫，或通过软件电子自动触发叫号，可选择开启预叫号功能； |
| 2.17 | 登记功能 | 具备采血台用户登记管理功能，可根据工作量灵活调节采血台开放数量； |
| 2.18 | 查询统计功能 | 软件可针对工作量、患者数量、耗材用量等数据进行多种查询统计计算，自动根据小时、日、月、年，生成各种统计报告和图表； |
| 2.19 | 采血时间记录 | 采血完成后，扫描试管条码自动记录采血时间，满足临床实验室质量管理规范要求； |
| 2.20 | 应急终端功能 | 在特殊应急情况下，可一键切换到传统手工模式，保证采血永不停止； |
| 2.21 | 调取信息的功能 | 可与HIS/LIS实现无缝对接：具备从医院HIS/LIS系统获取采血相关信息的功能；通过人工或自助选取项目后，把勾选医嘱信息传给HIS/LIS，HIS/LIS系统生成条码号后，回传采血系统，采血系统再与HIS/LIS系统进行交互等等功能； |
| 2.22 | 信息传输给各子系统功能 | 具备把从医院His/Lis系统下载的采血相关信息分配到系统各子系统或模块的功能；如：生成采血条码传输给各采血窗口电脑，进行呼叫采血；进行预叫号；窗口屏幕需显示正在采血患者、等待患者、过号患者信息等功能； |
| 2.23 | 特殊功能 | 一体智能化设计的患者满意度评价终端和患者影像即时自动记录功能模块，自动记录患者影像照片，无需额外操作，存储空间占用小，保存时长可设； |