# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为北京市密云区医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5. 投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 手术灯 | 1 | 否 |
|  | 1-2 | 手术床 | 1 | 否 |
|  | 1-3 | 手术外科塔 | 1 | 否 |
|  | 1-4 | 手术麻醉塔 | 1 | 否 |
|  | 1-5 | 麻醉系统(带高频通气功能) | 3 | 否 |
|  | 1-6 | 靶控麻醉泵 | 8 | 否 |
|  | 1-7 | 除颤仪 | 1 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订后15天内

2、采购项目（标的）交付的地点：北京市密云区医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应（品目1-6靶控麻醉泵设备零配件保证供给为≥10年）。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：全责质保期自设备验收完成之日起≥36个月（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准）。

五、采购标的物验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包   品目1-1  手术灯

一、数量：1套。

二、技术参数：

▲1、双母灯结构。

2、子母灯盘：采用一体化的高强度材质外壳，灯盘表面为光滑圆弧型、无缝隙，无裸露铆钉，灯盘外周配有防撞橡胶装置；灯盘直径：≤620mm；灯盘高度：≤80mm；灯盘重量:≤13kg；

3、灯臂：圆型吊管设计，灯臂关节≥5组；弹簧臂调节角度: 向下≥70°，向上≥45°；弹簧臂上下活动范围：≥1250mm；可升级为同柱四悬臂结构，保证每悬臂的360度旋转，方便安装专用LCD显示器；配置1条360度旋转显示器支臂；

4、光源：

▲4.1、白色LED灯泡，非多种颜色二极管光源混合而成，使用寿命: ≥50000h，透镜反射原理照明。

▲4.2、最大照明亮度: ≥160000Lux。

4.3、灯泡数量：≥60个。可升级更换；亮度调节范围：15%～100%；光斑直径调节范围：150mm～300mm；色彩还原指数Ra: ≥95, R9: ≥94；光柱聚焦深度(L1+L2，60%)：≥700mm；最大总辐射： ≤600 W/m²；辐射照度比(mW/m²lx) ：≤3.5；D10/D50：≥0.6；双板+单管无影率：≥50%；单管无影率：100%；

▲4.4、色温：4400K-5600K范围内≥3档可调。

▲4.5、照明深度(L1+L2，20%)：≥1300mm。

5、控制面板: 在弹簧臂连接处或配墙式，可调节照明亮度,开关灯源。

6、中置手柄：可消毒, 可徒手拆卸.

7、灯头外侧具有一体成型环形把手，可供非洁净区人员移动手术灯位置.

8、无线中置摄像系统：分辨率≥ 1080P,外接DVI视频录像机进行视频传输

三、主要配置：

天顶底座及预埋件：1套；双子母灯：1套；显示器支臂1条；消毒手柄：6个；配置中置无线高清摄像头：1个；视频录像机、硬盘刻录机。

四、质保期：≥3年。

第1包   品目1-2  手术床

一、数量：1套。

二、技术参数

1、床体材质：底座、立柱修饰罩及附件采用医用不锈钢材料，不锈钢表面经钝化工艺处理；底座、立柱采用高强度一体铸造铝合金；床面采用透光材质。

2、床体防水等级：IPX4。

3、床垫：包裹材料采用一次成型工艺，导静电、X光可透，密封防止液体渗漏；具有体位记忆功能，厚度≥80mm。

4、床体侧边导轨30mm×8mm，可与现有手术体位架配套使用，可连接各类手术附件。

▲5、床板：由头板、背板、坐板及腿板组成，头板、腿板可拆卸，可安装神经外科头架、外科、泌尿科、妇产科等各种手术附件。

▲6、驱动方式：电动液压驱动。

▲7、可电动调节台面高度、纵向倾斜、横向倾斜、背板升降，具备一键电动腰部上升、下降、一键自动复位功能。

8、调节范围：台面高度（不含床垫）：600～950mm；纵向倾斜最大角度：头低脚高≥30°；头高脚低≥30°；横向最大倾斜：左倾≥20°；右倾≥20°；头板最大上折角度≥60°；最大下折角度≥90°；背板最大上升角度≥80°；最大下降角度≥40°；腿板最大上折角度≥15°；最大下折角度≥90°；腿板内收最大角度≥15°；外展最大角度≥90°；腰部上升最大角度≥220°；下降最大角度≥100；床面纵向平移行程：≥350mm；腿板：分离式双腿板，气压升降调节。

9、控制方式：；多功能手控制器，安全键设计，可显示电池电量；具备辅控控制系统；具备自动地板锁定功能和保护功能，手术床只有在于刹车的状态下才可调节；具备紧急释放刹车功能。

10、台面长度（含可延展性头板）：≥2000mm；台面宽度（不含侧面钢轨）：≥ 500mm。

11、生产厂家通过ISO9001、ISO13485认证并提供证书复印件

三、主要配置：

手术床主体（含底座、立柱、背板、坐板）：1台；头板：1个；分体式腿板：1对；臂托架：2个；麻醉架：1个；双路手控器：1个；体部、腿部束带：各2条；8CM床垫：1张。

四、质保期：≥3年。

第1包   品目1-3  手术外科塔

一、数量：1台

二、技术参数

▲1、电动双臂外科塔，臂长≥1750mm，净载重量≥80kg，具备气刹和机械刹车。

2、吊塔悬臂水平关节活动度：≥330°；电动升降，升降范围0～400CM。

▲3、吊塔满足四倍承载系数安全负载要求。

4、吊塔主体材料：高强度铝合金；全封闭设计，吊塔整体表面无锐角，无螺丝钉外露，。

5、吊塔内部气体软管采用PVC材质，符合医用供气ISO5359安全标准。（提供第三方检测报告）。

6、气体终端：

▲6.1、德标气体终端，带有正向止回阀，气体接口三状态：通、断、拔，可正面带气拆卸维修；保障接口≥2万次插拔。

6.2、各类气体插座符合ISO标识标准，均为不同颜色和不同形状。

7、塔内部三层设计，气电分离结构，底部设计有导流孔，电源、气源线路管路在塔体内部不外露。

8、吊塔表面具备菌喷粉涂层，抗菌率≥99.9%（提供表面涂层成分测试以及抗菌测试的第三方测试报告）

9、吊柱：设备平台：2层；平台间距≥450mm，具备防撞保护角；平台尺寸：≥600×300mm，带抽屉；侧边导轨：≥2个；氧气气体终端：≥2个；空气气体终端：≥1个；负压气体终端：≥2个；二氧化碳气体终端：≥1个；视频接口：≥1个；10A电源插座：≥10个；16A电源插座：≥2个；RJ45通讯接口 (双口)：≥1组；网篮：≥2个

10、具备≥300/300mm 双关节显示器延伸臂。

三、主要配置：天顶底座及预埋件：1套；手术外科塔：1台

四、质保期：≥3年。

第1包   品目1-4  手术麻醉塔

一、数量：1套

二、技术参数

▲1、电动双臂麻醉塔，臂长≥1500mm，净载重量≥80kg，具备气刹和机械刹车。

2、吊塔悬臂水平关节活动度：≥330°；为电动升降，升降范围0-400CM

▲3、吊塔满足四倍承载系数安全负载要求（需提供证明材料）。

4、吊塔主体材料：高强度铝合金；全封闭设计，吊塔整体表面无锐角，无螺丝钉外露，。

5、吊塔内部气体软管采用原厂PVC材质，符合医用供气ISO5359安全标准。（提供第三方检测报告）。

6、气体终端：

▲6.1、德标气体终端，带有正向止回阀，气体接口三状态：通、断、拔，可正面带气拆卸维修；保障接口≥2万次插拔。

6.2、各类气体插座符合ISO标识标准，均为不同颜色和不同形状。

▲6.3、麻醉废气排放终端（AGSS）：正压持续排放，不得采用负压抽吸式。

7、塔内部三层设计，气电分离结构，底部设计有导流孔，电源、气源线路管路在塔体内部不外露。

8、吊塔表面具备菌喷粉涂层，抗菌率≥99.9%（提供表面涂层成分测试以及抗菌测试的第三方测试报告）

9、吊柱：托盘：2层；间距≥450mm，具备防撞保护角；托盘尺寸：≥430×340mm，带抽屉；侧边导轨：≥2个；氧气气体终端：≥2个；空气气体终端：≥1个；负压气体终端：≥2个；二氧化碳气体终端：≥1个；氮气气体终端：≥1个；麻醉废气排放终端（AGGS）：1个；10A电源插座：≥10个；16A电源插座：≥2个；RJ45通讯接口 (双口)：≥1组；网篮：≥2个

▲10、具备≥300/300mm双关节输液支臂，配备高度可调输液杆（挂钩≥4个，长度≥1000mm）

三、主要配置

天顶底座及预埋件：1套；手术麻醉塔：1台；输液杆：1个。

四、质保期：≥3年。

第1包   品目1-5  麻醉系统(带高频通气功能)

一、数量：3套。

二、技术参数：

（一）、麻醉机：

1、麻醉机通用参数：

▲1.1、可用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理

1.2、配备充电电池，支持主机使用时间≥90分钟；具备LAN接口、 RS-232 接口、USB接口；彩色液晶触摸显示屏≥15英寸；机架：具备中央刹车系统，带工作台侧栏杆。

2、麻醉部分

2.1、气源：具备氧气、空气两气源；快速充氧范围：25～75 L/min

2.2、流量计：具备空气、氧气电子流量计，空气范围： 0L/min～15L/min，氧气范围： 0L/min～15L/min；各支路流量可数字显示和屏幕虚拟流量管显示，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度；具备辅助吸氧流量计。

2.3、挥发罐：双麻醉罐位；配备一个原装七氟醚挥发罐，具备压力、流速和温度补偿功能、

2.4、呼吸回路：一体化集成回路，具有可观测的吸气呼气单向阀、气道压力表以及手动/机控切换开关；回路部件可以耐受134℃高温高压消毒；二氧化碳吸收罐容积≥1500mL；内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端；具备内置第三基准流量传感器，流量传感器无需工具用户可自行校准；具有回路整体加温功能，回路不受积水影响；具备CO₂旁路功能，在机械通气过程中，无需关停机械通气即可直接更换钠石灰罐；具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别并报警提示；呼吸系统泄漏量≤60mL/min（在3.0kPa压力条件下）。

3、呼吸机部分

3.1、气动电控呼吸机，中文操作界面。

▲3.2、具备辅助/控制通气功能，具备容量控制通气模式、压力控制通气模式、SIMV-VC通气模式、SIMV-PC通气模式。

▲3.3、具备喷射通气功能，支持单频率喷射通气和高频叠加常频喷射通气模式，或提供高频喷射单机。

3.4、具备高流量给氧功能或单机，流量范围：2～80 L/min，氧浓度设置范围：21～100%。

3.5、可根据病人理想体重自动关联潮气量，调节潮气量时可显示潮气量/理想体重。

3.6、参数设置范围：

▲3.6.1、潮气量：10ml～1500mL@容量控制；5mL～1500mL@压力控制。

3.6.2、吸气压力：5～70cmH₂O；支持压力：0，4cmH₂O～60cmH₂O；呼吸频率：4～100次/min；吸呼比：4:1～1:10；压力限制：10～100cmH₂O；电子PEEP： OFF，4～30cmH₂O；吸气暂停：OFF，5%-60%。

3.7、呼吸机吸气阀峰值流速：≥180 L/min

3.8、具备动态潮气量实时自动补偿功能，可补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差；具备肺保护工具，支持单周期和多周期复张手法，支持定时膨肺；可同屏显示波形和呼吸环图；可同屏显示≥5通道，包括压力时间波形、流速时间波形、容量时间波形、 CO₂或麻醉气体浓度波形等）；内置插件槽槽位≥3个，可直接热插拔插件，插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用；配备二氧化碳模块。

3.9、潮气量监测范围：0～3000ml；分钟通气量监测范围：0-100L/min

3.10、具备三级声光报警功能，可自动设置报警限；具备自检功能，可提示错误信息；可存储≥10000条事件记录，可存储≥50张屏幕截图

4、配置1条360度旋转显示器支臂

（二）、监护仪：

1、监护仪参数可显示在麻醉机上；配备转运监测模块，从主机拔出后可独立使用

四、主要配置

麻醉机主机：1台；湿化器：1个；一次性成人附件包：1个；监护仪：1台；心电监护导联线： 1条；成人血压袖带：1条；小儿血压袖带：1条；血氧指夹：1个；二氧化碳模块：1个

第1包   品目1-6  靶控麻醉泵

一、数量：8套。

二、技术参数：

（一）、麻醉深度监测仪：

▲1、具备实时麻醉深度监测功能，可单独作为麻醉深度监测仪使用，麻醉深度指数（CSI）监测范围：0～100。

▲2、脑电采样率：≥2000次/秒。

3、CSI计算时间：≤6S内。

4、肌电信号（EMG）指数，监测范围：0～100；爆发抑制比（BS）监测范围：0～100%；信号质量指数（SQI）监测范围：0～100；具备CSI趋势图。

▲5、可与注射泵连接，闭环注射镇静药物。

6、具备肌电过滤、抗工频干扰，抗高频电刀干扰，抗肌电干扰功能。

7、控制信用：液晶显示屏，可显示肌松值或额肌电值；数据存储：≥2000h；可设置记录当前手术状态；配备打印机，打印波段可选，可打印出特定时段的曲线；具有网络接口，可连接中央监护系统、麻醉信息系统；具备声、光报警功能。

（二）、注射泵：

▲1、注射通道≥3通道；可单独作为恒速注射泵使用，也可与麻醉深度指数检测模块联机，做为靶控注射泵使用。

2、具备丙泊酚儿童专用靶控模型；具有右美托米定靶控注射模型；交直流两用；AC 220V～240V；DC：锂电池，可提示电量

三、主要配置（单套）：麻醉深度监测仪：1台；注射泵：1台。

四、售后服务：

1、质保期：≥3年自设备安装合格之日起；24小时电话服务，2小时内到到达现场维修；每三个月上门巡检一次；可不限次免费临床培训；质保期期过后只收取零配件费，不收取人工费；设备出现故障需维修时，厂家免费提供同型号样机供采购单位使用；设备零配件保证供给不低于十年；本市具备维修站。

第1包   品目1-7  除颤仪

一、数量：1台

二、技术参数：

▲1、具备手动除颤、自动体外除颤（AED）、心电监测、血氧监测、呼吸监测、无创血压监测功能，AED功能适用于29天以上人群。

2、除颤：

2.1、除颤波形：双相波；具备自动阻抗补偿功能。

2.2、手动除颤：

2.2.1、除颤方式：同步方式、非同步方式；最大除颤能量≥300J，除颤能量≥5档可选；体外除颤电极板成人和小儿一体化设计，可切换；可通过体外电极板进行能量选择、充电和放电，满足单人除颤操作；手动除颤模式下可提供自动节律分析和操作指引；

▲2.2.2、充电至200J所需时间≤5s。

2.3、AED除颤：具备中文语音和中文提醒功能，可自动录音，记录时长≥8h；从开始AED分析到放电准备就绪需时间≤10s。

3、参数监测：

3.1、监护参数适用于成人、小儿和新生儿。

3.2、心电监测： 3/5导心电监测；除颤后心电基线恢复时间≤3s；心电波形扫描速度：6.25mm/s～50 mm/s范围内≥3种可选；心律失常分析种类≥25种（通过心电电极片监测）；具备ST/QT实时分析功能；可实时显示病人接触状态和阻抗值。

3.3、呼吸监测：阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形扫描速度：6.25 mm/s～25 mm/s范围≥3档可选；呼吸率监测范围：0～200rpm；血氧饱和度波形扫描速度可选。

4、控制系统

4.1、彩色液晶触摸屏≥8英寸, 分辨率≥1000×700，支持手势操作。中文操作界面。可显示≥5通道监护参数波形；开机到可正常使用所需时间≤2s。

4.2、可通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波；可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。

4.3、具备生理报警和技术报警功能，报警方式：声、光和文字提示；可存储≥120h连续ECG波形，数据可导出至电脑查看；配备≥3通道打印机，打印纸宽≥50mm，可自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大≥30s；支持连续波形记录；抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据分析工具；支持IHE HL7协议。

4.4、自检：

▲4.4.1、机状态下设备可每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

4.4.2、自检后可自动和按需打印自检报告；可显示和打印自检放电能量精度。

5、电池：锂电池，可支持200J除颤≥300次；防尘防水级别：IP55；裸机可承受0.75米跌落冲击；重量：≤4.5kg（标配，含电池）；工作环境温度范围：0℃～55℃，湿度范围范围：5%～95%。

三、主要配置：主机：1台；体外除颤电极板附件包：1套；成人5导心电附件包：1套；锂电池：1块；成人指夹式血氧附件包：1套；成人无创血压附件包：1套。

四、质保期≥3年。