# 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为北京市羊坊店医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型、小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5. 投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量（台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 中频治疗仪 | 2 | 否 |
|  | 1-2 | 短波治疗仪 | 1 | 否 |
|  | 1-3 | 深层肌肉电刺激仪 | 2 | 否 |
|  | 1-4 | 全自动智能蜡疗仪 | 1 | 否 |
|  | 1-5 | 踝关节训练器 | 1 | 否 |
|  | 1-6 | 横向圆周训练器 | 1 | 否 |
|  | 1-7 | 减重康复训练器 | 1 | 否 |
| 4 | 4-1 | 四肢联动康复训练器 | 2 | 否 |
|  | 4-2 | 轮椅 | 1 | 否 |
|  | 4-3 | 木床 | 10 | 否 |
|  | 4-4 | 皮温测量器 | 2 | 否 |
|  | 4-5 | 血压计 | 1 | 否 |
|  | 4-6 | 砂袋车 | 1 | 否 |
|  | 4-7 | 股四头肌训练椅 | 1 | 否 |
|  | 4-8 | 手杖 | 1 | 否 |
|  | 4-9 | 哑铃车 | 1 | 否 |
|  | 4-10 | 多关节等速训练及测试系统 | 1 | 否 |
|  | 4-11 | 平衡训练与测试系统（工作站） | 1 | 否 |
|  | 4-12 | 三维动作捕捉分析系统 | 1 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订后30个工作日内；

2、采购项目（标的）交付的地点：北京市羊坊店医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

1.投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

2.投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

3.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

4.培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人投标时应提供详细的培训方案，对培训内容培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果，保证采购人人员掌握仪器的基本操作和日常维护。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

6.投标时须提供有关其投标产品专业的维修团队的信息，包括维修机构名称、地址、维修工程师和联系方式、零备件的储备等。说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

7.巡检及质控：提供不少于4次/年的定期巡检服务，询问了解设备运行状况，及时解决问题，并提供书面报告留采购人备案。对核心易损部件进行常规备件准备和检查，以保证有突发情况下的及时应对。

8.在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

9.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障，提供质保期结束后延保服务收费标准，保证投标产品停产后10年的配件供应，并提供原厂维修配件明细表及报价单。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：详见每包技术要求中。

五、采购标的物验收标准

1.投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

2.投标人应提供验收手册、技术资料，并保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

3. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包	 品目1-1 中频治疗仪

数量：2台/套

一、技术参数：

1、产品结构：柜式，具备万向脚轮，移动灵敏便捷。

▲2、输出通道：≥4路，每路均可独立控制；也可组合使用，用于2组平面干扰治疗。

3、具有离子导入功能。

4、具有平面干扰电输出模式≥4种。

5、最大输出电流强度：50mA(r.m.s)±10%；输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率≤10%。

6、载波波形：脉冲波；载波频率调节范围：1kHz～12kHz，误差：不超过±10%；载波脉宽调节范围：45μs～500μs，误差：不超过±10%s。

7、调制波波形：方波、正弦波、三角波、锯齿波、指数波、扇形波、梯形波、尖波；调制波频率调节范围：0～150Hz，误差：不超过±10%。

8、直流分量：离子导入方式脉动直流输出电压≤100V。

9、差频频率调节范围：0～200Hz，误差：不超过±10%或不超过±1Hz；差频变化周期调节范围：15s～30s；误差：不超过±10%。

10、动态节律调节范围：4s～10s，误差：不超过±10%。

11、调幅度调节范围：0～100%，误差：不超过±5%。

12、具有电极加热功能，电极片温度：38℃～42℃范围内≥10档可调，误差：不超过±3℃。

13、治疗时间调节范围：1min～99min；调节步长≤1min，误差：不超过±5%。

14、连续工作时间：≥4h。

15、噪声≤45dB（A）。

16、控制系统：

16.1、彩色液晶触摸显示屏≥10英寸；

16.2、内置≥100种治疗处方；治疗模式包括多步模式、音频模式、正弦调制、脉冲调制、干扰模式；

16.3、具有参数锁定功能；

16.4、具备超温保护、开路保护、短路保护、过流保护功能。

二、主要配置：

1、主机：1台；

2、方形理疗电极片：20片；

3、理疗用体表电极：10片/袋；

4、大号硅橡胶加热电极：4个；

5、小号硅橡胶加热电极：4个；

6、圆形硅橡胶电极片：8片。

三、质保期：≥5年。

第1包	 品目1-2 短波治疗仪

数量：1台/套

一、技术参数：

1、立式机型，液晶触摸屏≥9英寸。

▲2、输出通道：≥2通道。

3、工作频率： 27.12MHz±0.5%。

4、最大输出功率：≥200W，误差：不超过±20%。

5、输出功率变化：不大于±10%。

▲6、具备自动调谐功能，调谐时间≤6s。

7、输出模式：连续输出、脉冲输出；输出波形：正弦波。

8、脉冲输出模式：脉冲频率调节范围，10～800Hz；脉冲宽度调节范围，20～400μs。

9、治疗时间设置范围：1～30min；调节步长≤1min；误差：不超过±1min。

10、电容治疗器：≥3种可选。

11、电感治疗器：治疗面直径，165mm±10mm。

二、主要配置：

1、主机：1台；

2、电感治疗器：1对；

3、小号电容治疗器：1对；

4、中号电容治疗器：1对；

5、大号电容治疗器：1对；

6、圆形电感疗器：1对；

三、质保期：≥5年。

第1包	 品目1-3 深层肌肉电刺激仪

数量：2台/套

一、技术参数：

1、手持式全金属材质振动头。

2、钛合金振动头，直径≥3种可选。

3、振动头振动频率调节范围：15Hz～60Hz。

4、治疗时间调节范围：5～30min。

5、振动头振幅：6mm±1mm。

6、工作噪音：≤65dB。

7、手柄直径：≤4.5cm。

8、振动仪尺寸：≤300mm×150mm×60mm。

9、重量：≤2.5kg。

二、主要配置：

1、主机：1台；

2、控制器：1个；

3、小号振动头：2个；

4、中号振动头：2个；

5、大号振动头：2个；

6、手提箱：1个；

7、润滑油：1瓶。

三、质保期：≥5年。

第1包	 品目1-4 全自动智能蜡疗仪

数量：1台/套

一、技术参数：

1、融蜡箱容积：≥65升；饼箱≥80L×2。

▲2、饼箱≥2个，单个饼箱可一次性储存≥10盘蜡，单独控温；蜡饼厚度：≥3种可选。

3、温控范围：融蜡箱，58℃～85℃；制饼箱，45℃～65℃；误差：不超过±3℃。

4、采用循环风道系统设计，蜡饼内部无夹心无蜡液共存。

5、通过加热介质将蜡加热至液态，并进行过滤和消毒。

6、蜡箱：表面经过喷塑处理，内胆S304不锈钢制作。

7、控制系统：

7.1、彩色液晶触摸显示屏；

7.2、智能模式：7×24H按照设定程序控制，可以提前一周预约，可自动启动、融蜡、消毒、保温；

7.3、常规模式：可对蜡箱进行一键急融，可对蜡饼箱进行一键恒温；

7.4、具备超温保护、低液位报警功能；

7.5、具备高温消毒功能。

8、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%，功率：≤3500VA。

二、主要配置：

1、主机：1台；

2、托盘：20个；

3、不锈钢铲：1把；

4、塑料刮板：1把；

5、隔热手套：1双；

6、塑胶手套：1双；

7、毛刷：1把；

8、石蜡：20kg。

三、质保期：≥5年

第1包	 品目1-5 踝关节训练器

数量：1台/套

一、技术参数:

1、主机：

1.1、训练模式≥2种：被动运动和主动运动，主动运动支持阻力调节；

1.2、训练内容：圆周复合运动、分段运动、背屈/跖屈、内翻/外翻、外展/内收训练；

1.3、踝关节运动角度：0～20°；误差：不超过±2°；

1.4、可选择圆周运动和分段运动，运动调节范围：0～500°；调节步长≤1°；误差：不超过±10%；

1.5、腿托升降调节范围：≥400mm；

1.6、运动速度题解范围：8～16转/分；

1.7、训练起始位置：水平、垂直、任意角度；

1.8、训练时间：1～99min；

1.9、最大承重：≥110kg；

1.10、安全保护装置：具备紧急制动按钮、手柄急停按钮；

1.11、液晶触摸屏：≥21英寸。

2、移动工作站：

2.1、CPU：i7或以上性能；内存≥32GB；硬盘≥1TB；独立显卡；液晶显示屏≥15英寸；

2.2、具有患者信息档案管理功能，可新增、删除、修改、查询及记录；

2.3、具备评估功能，可进行跖屈背屈、斜跖屈背屈、综合以及内翻外翻的评估，评估完成后可生成评估报告；

2.4、具有评估和训练报告，支持查看、打印、删除；

2.5、具有情景互动游戏。

3、投影仪：最大分辨率≥4096×2160dpi；对比度≥40000：1。

二、主要配置：

1、主机：1台；

2、移动工作站：1套；

3、投影仪：1台。

三、质保期：≥5年

第1包	 品目1-6 横向圆周训练器

数量：1台/套

一、技术参数：

▲1、训练模式：在主动、被动两种方式下运行，依患者肌力自动调整，无缝切换，同时配合FES进行治疗。

2、肢体运动康复器：

2.1、电机转速调节范围：5～60r/min；

2.2、助力扭矩：上肢，1～10Nm可调；下肢，1～20Nm可调；

2.3、阻力扭矩：0～20Nm可调；

2.4、阻力控制模式：自动、手动、自动+手动；

2.5、具备手动急停、痉挛保护、脉搏监测停机、血氧检测停机、电极脱落报报警功能；

2.6、患者发生痉挛时，可选择停止和反向运转两种保护动作。

3、刺激盒：

3.1、输出≥8路；

3.2、刺激电流调节范围：0～140mA。

4、平板工作站：

4.1、运行内存≥4G；数据内存≥4G；彩色液晶显示屏≥10英寸；

4.2、配备可调式屏幕支架，屏幕和患者的距离，屏幕的旋转角度，倾斜角度均可调；

4.3、具备对称性监测功能，对称性信息以图示的方式显示，并含有相对比例数据；

4.4、痉挛保护等级可调；

4.5、治疗分为预热阶段、积极治疗阶段、消极治疗阶段三大阶段；预热期、积极治疗期、消极治疗期、冷却期四个治疗时期；

4.6、具备游戏动画，实时显示左右平衡状态；

4.7、具备治疗小结功能，每次训练结束，小结本次训练的里程数、做功、主动运动时间、被动运动时间、痉挛次数等。

5、具有轮椅固定装置：可固定患者座椅或轮椅的位置。

二、主要配置：

1、上肢驱动系统：1套；

2、下肢驱动系统：1套；

3、平板工作站：1台；

4、刺激盒：2个；

5、电极片：40片；

6、轮椅固定装置：1套。

三、质保期：≥5年

第1包	 品目1-7 减重康复训练器

数量：1台/套

一、技术参数

1、主机

1.1、减重装置≥2组，可独立使用，也可同时使用；

1.2、控制方式：电动控制，通过吊带减轻患者训练中下肢或腰部的承重量；

1.3、减重架高度调节行程：0～600mm；误差：±10mm。

1.4、显示屏显示减重力量，减重力量显示范围：0～990N，分辨率≤10N；

1.5、设备采用开放式设计，可协助病人直接从轮椅上起立；

1.6、具备可充电电池，设备在没有网电源提供下的正常使用；

1.7、配备手柄开关，通过控制减重装置上升下降；

1.8、外形尺寸：≤1200×2400×2500mm。

2、医用慢速跑台

2.1、控制模式：≥5种固定模式。

2.2、持续马力：≥2.5HP。

2.3、速度调节范围：0.1～10km/h。

2.4、液晶显示屏可显示时间、速度、距离、消耗热量、心率程式等。

2.5、坡度调节范围：1～12档，电动扬升。

2.6、反向训练：0～5km/h可调。

3、功率车：

3.1、可显示时间、路程、总程、速度、热量、心率等。

3.2、静音双向皮带传动。

3.3、PU座垫，座椅可上下调节。

3.4、最大承重：≥100kg。

4、具备充气式背心及腿部固定带，长时间使用不会有不舒适感。

二、主要配置：

1、主机：1台；

2、医用慢速跑台：1台；

3、功率车：1辆；

4、充气式背心+腰围：2个。

三、质保期：≥5年

第4包	 品目4-1 四肢联动康复训练器

数量：2台/套

一、技术参数：

1、主机

▲1.1、模拟上肢伸缩运动、模拟下肢蹬踏运动进行训练；

1.2、最大承重≥200kg；

1.3、手柄：

1.3.1、手柄支臂采用快拉式结构调节，可调范围：0～45cm；

1.3.2、手柄采用手托式设计；

1.3.3、手柄旋转角度调节范围：-20°～+20°；调节步长≤10°；

1.4、座椅：

1.4.1、前后调节行程≥30cm，可左右各旋转≥90°；

1.4.2、座椅两侧均有扶手，且扶手可折叠；

1.5、双重安全绑带设计，可从多个部位固定患者躯干；

1.6、使用船型脚踏板，踏板上配有缓冲软垫，并配备芭扣结构固定足部；

1.7、具备一键锁定功能，可锁定手部支臂和踏板；

1.8、使用电磁控阻力装置，电磁阻力等级≥10级可调；

1.9、训练时间设置范围：1～99min；

1.10、具备移动轮子，可整体移动；

1.11、液晶触摸显示屏≥10英寸，训练过程中可实时显示功率、卡路里、速度、累计的训练距离和圈数；训练结束后可统计训练数据。

2、具备手部固定套，可为上肢肌力小于2级和上肢关节稳定性差的患者提供固定和保护。

3、髋膝关节支撑装置：

3.1、可同时支撑左右下肢，为下肢肌力小于2级和关节稳定性差的患者提供固定和保护；

3.2、髋膝关节支撑装置长度≥3档可调，宽度≥15档可调，可调节髋外展外旋的幅度。

二、主要配置：

1、主机：1台；

2、手套：2个；

3、髋膝关节固定装置：1套（含绑带）。

三、质保期：≥5年。

第4包	 品目4-2 轮椅

数量：1台/套

一、技术参数：

1、坐宽：≤50cm；坐深：≤45cm；

2、收车宽：≤35cm；张车宽：≥70cm；

3、扶手-地面：≤75cm；推把手-地面：≤100cm；坐垫-地面：≤50cm；

4、后轮：24寸钢丝充气；前轮：8寸发泡；

5、承重：≥100kg。

二、质保期：≥5年。

第4包	 品目4-3 木床

数量：10台/套

一、技术参数

1、长：≥190cm；宽≥80cm；

2、框架：实木材质；床面：PU材质，回弹海绵；

3、承重：≥200kg。

二、质保期：≥5年。

第4包	 品目4-4 皮温测量器

数量：2台/套

一、技术参数：

1、测量范围：34.0℃～42.2℃；显示分辨力：≤0.1℃；误差：不超过±0.2℃@35.0℃～42.0℃，不超过±0.3℃@35.0℃～42.0℃的温度显示范围外；

2、进液防护程度：IPX0。

二、质保期：≥5年。

第4包	 品目4-5 血压计

数量：1台/套

一、技术参数：

1、测量方式：臂式，示波测定法；显示方式：数字显示；

2、脉搏测量范围：40～200次/min；

3、压力测量范围：0-～300mmHg；精度压力：不超过±3mmHg。

二、质保期：≥5年。

第4包	 品目4-6 砂袋车

数量：1台/套

一、技术参数

1、外形尺寸：69×35×80cm；

2、配备绑式沙袋，2个0.5kg沙袋、2个0.75kg沙袋、2个1kg沙袋、2个1.5kg沙袋、2个2kg沙袋、2个2.5kg沙袋。

二、质保期：≥5年。

第4包	 品目4-7 股四头肌训练椅

数量：1台/套

- 主要用途：

用于膝关节运动受限者进行股四头肌抗阻力主动运动也可进行膝关节屈区伸展运动。

二、技术参数：

1、椅架：钢架；椅面：高密度海绵，医用皮革；

2、坐面宽度：≥60cm；

3、支架可升降，调节范围：0～20cm；

4、小腿垫可调行程：≥45cm；

5、助力手柄可调行程：≥35cm；

6、小腿支架摆动角度：≥120°；

7、哑铃片质量及数量：每块1.25kg,共6块。

三、质保期：≥5年。

第4包	 品目4-8 手杖

数量：1台/套

一、技术参数

1、材质：不锈钢，长度：70～90cm范围内≥8档可调；

2、四脚间距：长≥20cm；宽≥17cm。

二、质保期：≥5年。

第4包	 品目4-9  哑铃车

数量1台/套

一、技术参数

1、外形尺寸：83×55×82cm，可上下浮动5%；

2、配备2个0.5kg哑铃、4个0.9kg哑铃、4个1.4kg哑铃、4个1.8kg哑铃、4个2.3kg哑铃。

二、质保期：≥5年。

第4包	 品目4-10 多关节等速训练及测试系统

数量：1台/套

一、技术参数

（一）主机：

1、主机、座椅分体式设计，配有脚轮；

▲2、采用伺服动力系统，配合肢体适配器，具备等速、等张、等长、向心、离心、标准CPM、增强CPM、主被动切换模式；

3、等速运动：

3.1、肌肉收缩模式：具有向心-向心、向心-离心、离心-向心、离心-离心模式；

3.2、运动角速度：0.1～450°/s，调节步长≤0.1°/s，误差：±0.1°/s；

3.3、扭矩显示范围：1～530N·m；

3.4、最大训练次数≥999次；

3.5、实时显示扭矩-时间曲线或扭矩-位置曲线。

4、等张运动：

4.1、阻力模式：具有向心-离心、离心-向心模式；

4.2、阻力扭矩调节范围：0～500N·m；调节步长≤1·Nm；

4.3、最大运动角速度≥450°/s；

4.4、最大训练次数≥999次。

5、等长运动：

5.1、可在指定的角度位置，按照设定的目标扭矩阈值进行等张运动，当前两个方向的扭矩大于等于设定扭矩阈值并保持达到设定的保持时间，训练次数累计一次；

5.2、能实时显示扭矩-时间曲线，并能通过柱状图显示每次训练的最大扭矩。

6、标准CPM：

6.1、在设定的起始和终止角度间往复运行；

6.2、角速度调节范围：0.1～180°/S；调节步长≤0.1°/s；

6.3、起始、终止停止时间可分别设定，设定范围：0～99s；

6.4、往复次数最大≥999次；

6.5、痉挛保护等级：≥10级可调。

7、增强CPM：

7.1、具有渐进CPM、震荡CPM模式，可分别设定扩展起始-起始角度区间、起始-终止角度区间、终止-扩展终止角度区间；

7.2、角速度调节范围：1～180°/s；调节步长≤0.1°/s；

7.3、起始、终止停止时间可分别设定，设定范围：0～99s，调节步长≤1s；

7.4、往复次数最大≥999次；

7.5、痉挛保护等级：≥10级可调。

8、主被动切换：

8.1、在指定的角度范围内可分别设定被动运行速度和主动运行速度，且主动运行速度不小于被动运行速度；

8.2、被动运行速度可调范围：0～90°/s；调节步长≤0.1°/s；

8.3、主动运行速度可调范围：0～450°/s；调节步长≤0.1°/s；

8.4、主被动切换扭矩可调范围：0.1～100N·m。

9、具备重力补偿功能。

▲10、训练部位：可对肩、肘、腕、髋、膝、踝、前臂关节进行测试和训练，并能规定训练的体侧为左侧或右侧。

11、训练动作：

11.1、肩关节：屈曲/伸展、内收/外展（坐立位）、内收/外展（侧卧位）、内旋/外旋（外位）、内旋/外旋（中立站）、内旋/外旋（中立坐）、内旋/外旋（前屈位）；

11.2、肘关节：屈曲/伸展；

11.3、腕关节：掌屈/背伸、尺偏/桡偏；

11.4、前臂：旋前/旋后；

11.5、髋关节：内收/外展、屈曲/伸展、内旋/外旋；

11.6、膝关节：屈曲/伸展（坐立）、屈曲/伸展（俯卧）；

11.7、踝关节：跖屈/背屈（仰卧位）、跖屈/背屈（俯卧位）、内旋/外旋；

11.8、关节活动范围：可通过适配器对关节活动范围进行设定，活动调节范围：-359°～359°调节步长≤0.1°；

12、设备具有双侧急停保护开关。

（二）动力头：

1、最大负载：≥700N；

▲2、动力头可电动升降，升降范围：500mm～1400mm；

3、动力头俯仰角度： -50°～ 85°；误差：不超过±1°；

4、动力头管套，适用于所有适配器，适配器装入后具有锁止功能；

5、动力头具备机械限位保护装置；

6、动力头在正常工作时工作噪声：≤60dB。

（三）座椅：

1、分体式座椅，可调整座椅位置，座椅具有手动移位和电动锁止功能；

2、可电动调整靠背角度、电动调整椅面长度、电动调整椅面角度；

3、靠背角度可调范围：105°～180°；

4、椅面长度可调行程：0～100mm；

5、椅面角度可调范围：0°～25°；

6、角度、长度具备指示装置；

7、座椅承载力≥2200N。

（四）具备激光定位装置，用于关节中心位置的标识辅助定位。

（五）医观屏：彩色液晶显示器≥22英寸，分辨率≥1920×1080；患观屏：彩色液晶显示器≥27英寸，分辨率≥1920×1080。

（六）控制、数据处理移动工作站：

1、CPU：主频≥5.0GHz；内存≥32GB；硬盘≥1TB；液晶显示屏≥16英寸；打印机：黑白激光打印机。

2、中文操作界面，在训练时可实时监测显示角度、扭矩监视值、角速度。

3、角度误差：不超过±2°；扭矩误差：不超过±1N·m。；角速度误差：不超过±0.1°/s。

4、病历管理：具备病例新建、查询、编辑、删除、对比功能。选择病历中已完成项目，可浏览该项目的训练报告，并能打印输出。

5、训练计划：

5.1、具备标准的测试和训练模板；

5.2、训练计划设置：在当前病历下，个新建任意数量的训练计划，并能在选择的训练计划中添加任意数量的训练项目，训练项目和计划均可修改和删除；

5.3、训练项目设置：设置训练项目时，可选择运动模式、阻力模式、受试关节、动作、体侧，可设定运动范围、设定生理零点、设定运动参数；训练项目能够被命名、保存和另存；

5.4、可在每个训练项目开始前插入0～60s之间预备时间，误差：不超过±1秒。并能在倒计时完成时发出提示声；

5.5、可按照选择的训练计划，按已保存的多个项目进行逐次训练，每个训练项目完成后，按照设定的项目间隔时间进行休息，休息时间结束后，自动开始新的一个项目训练。可从训练计划中选择其中的一个提前保存好的项目，进行单独训练；

5.6、在曲线图表中可标注痉挛保护发生的位置或时间点；

5.7、位置信息存储：可存储动力头的角度、座椅椅面长度、角度以及靠背角度等位置信；

6、报告：

6.1、报告模板包括：详细数据报告、任意单次往复测试报告、主动肌/拮抗肌对比报告、患健侧对比报告、柱状图报告、力矩位置曲线、力矩时间曲线、进展报告、等长报告、等张报告、CPM报告。训练完成后，可查看或保存报告；

6.2、报告中可显示与肌力相关的曲线图表，可提供峰值扭矩、峰值扭矩平均值、最大平均扭矩、每千克峰值扭矩、CV 、峰值扭矩位置、到达峰值扭矩时间、峰值扭矩衰退时间、最大做功量、每千克最大做功量、平均功率、总做工量、疲劳指数等参数；可与历史数据进行比较；

二、主要配置：

1、主机：1台；

2、动力头：1套；

3、医观屏：1台；

4、患观屏：1台；

5、电动座椅：1套（含遥控器）；

6、适配器：16个；

7、ADL配件：3个；

8、激光定位器：1个；

9、控制、数据处理移动工作站：1套；

10、台车：1辆。

三、质保期：≥5年。

第4包	 品目4-11 平衡训练与测试系统（工作站）

数量：1台/套

一、技术参数：

1、平衡训练与测试系统主机：

1.1、负重测量范围：10～135kg；测量误差：负重≥50kg时不超过±1.5%，负重＜50kg时不超过±0.5kg。

2、数据采集控制工作站：

2.1、内存≥4G，硬盘≥32G；彩色液晶显示器≥21英，分辨率：1024×1080；

2.2、具备平衡测试、平衡训练、平衡游戏功能；

2.3、平衡测试模式：至少包括静态重心测试、睁闭眼对比测试、左右足对比测试、极限重心测试、本体综合对比、视觉综合对比和最大负重值模式；

2.4、平衡训练模式：至少包括自由模式、描迹训练、单轴训练、单轴双点训练、位置训练和重心训练模式；

2.5、平衡游戏模式：≥8种游戏；

2.6、具备体适能棒和体适能测试功能，包括握力、伸膝肌力、SPPB、功能性前伸、TUGT、坐位体前屈等测试功能；

2.7、具备6分钟步行试验测试功能。

二、主要配置：

1、平衡训练与测试系统主机：1套；

2、胸位传感器：1个；

3、体适能棒：1台；

4、定位基站：1台；

5、定位标签：1个；

6、数据采集控制工作站：1套。

三、质保期：≥5年。

第4包	 品目4-12 三维动作捕捉分析系统

数量：1台/套

一、技术参数

1、彩色相机可视范围：水平视角≥90°；垂直视角≥59°。

2、深度相机工作范围：0.5～5米；相机采样频率：≥30 fps。

3、主机：CPU，i7或以上性能；内存≥16GB；硬盘≥1T。

4、彩色液晶触摸显示屏：≥50英寸；分辨率：≥1920×1080@刷新频率60Hz。

5、人脸识别：本地人脸库≥5万个；人脸检测耗时≤100ms。

6、虚拟现实交互：内置≥5款虚拟人像，可自主选择人物完成测评过程中的交互。

▲7、具有测评功能，可测评肩、肘、髋、膝的关节活动度、平衡能力、运动能力、下肢功能，并将结果自动生成电子报告。

8、无需传统量角器，无需佩带传感器，采用智能关节识别技术，传感器每秒≥30 次数据，实时跟踪全身关节活动度，对肩、肘、髋、膝关节活动度进行测评，系统自动形成测评报告。

9、训练内容：国际通用量表≥3种，体感游戏≥8种可选；难度≥3档可选。

10、具有反馈功能，用户测评时可以看到自己的姿势和数据信息。

二、质保期：≥5年