# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 标的的名称 | 数量 | 最高限价（万元） | 是否允许采购进口产品 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字脑电图机 | 1 | 100 | 否 | 具备外部触发信号接口，事件按钮等； |
| 2 | 超声骨刀 | 1 | 55 | 否 | 工作频率：≥20kHz； |
| 3 | 颅内压监测仪 | 1 | 19.8 | 是 | ICP数据输出采样密度100/s，ICT数据输出刷新率1s； |
| 4 | 3D胸腔镜（三维可视化） | 1 | 224.8 | 否 | 全数字化4k超高清摄像系统； |
| 5 | 振动排痰机 | 2 | 6 | 否 | 定时时长≤60min连续可调，控制精度±1%； |

2. 项目背景/项目概述（如有）

公用经费(非保运转)北京市临床重点专科培育项目医疗设备购置

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

时间：自合同签订之日起60日内到货。

地点：北京市海淀医院指定地点。

2. 付款条件：详见采购合同

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：详见（六）货物技术规格具体要求

5. 保险（如适用）：详见合同条款

★6.如投标产品为进口产品时须提供制造厂家的授权书

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为公用经费(非保运转)北京市临床重点专科培育项目医疗设备购置，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品属于医疗器械的，根据产品分类应按《医疗器械监督管理条例》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.2 提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（复印件加盖供应商单位公章）。所报产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（复印件加盖供应商单位公章）。

2.3 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

3.3	正版软件；

3.4	信息安全产品。

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与合同文本冲突则以合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

（五）、验收标准：

1、设备交付验收

厂家提供详细的验收标准和验收手册。经采购人或第三方（计量、CDC及相关部门等）检测验收合格后开始计算保修期。因第三方检测不合格，不能签署合格证书，视为验收不合格，出现的一切后果由厂家负责。

2、设备运行测试和验收

2.1 需通过最终用户和相关检测部门检定合格。

2.2 买方依据合同对货物品质进行逐项验收，并进行加电测试。此期间，设备应正常运行。

2.3 不合格的产品需无条件更换。

注：上述要求如与合同文本冲突则以合同文本要求为准。

（六）货物技术规格具体要求

# 第一包：数字脑电图机

数量：1台

是否进口：否

一、用途：具有癫痫精准定位，常规脑电图、视频脑电图、SEEG立体定向脑电图、脑电地形图等功能。能实现术前和术中脑电信号的采集和长程监测，满足在精确定位癫痫病灶及功能区定位方面临床和科研的需求。
二、主要技术规格及系统概述：

1.硬件技术功能要求：

1.1系统工作站配置：中央处理器性能≥英特尔酷睿i7，内存容量≥16G，硬盘容量≥8T，显示器≥27英寸；

▲1.2放大器通道数≥256通道，模块化设计，可根据需要拆分，也可多台并联升级，单个放大器模块通道数≥128通道；

1.3具备外部触发信号接口，事件按钮等；

1.4放大器与主机采取光纤数据传输方式；

1.5输入阻抗：≥1000MΩ；

1.6共模抑制比：输入频率10Hz时，各道≥120dB；输入频率60Hz时，各道≥110dB；

▲1.7噪声电平：≤1μV（峰峰值）；

1.8数模转换：≥24bits；

1.9所有通道下带宽范围：0 - 4000Hz；

▲1.10采样率：所有导联能够实现≥16000Hz采样率；

1.11灵敏度调整范围0.1μV/mm - 5000μV/mm，多档可调；

1.12低通滤波：符合A0.9Fc≥0.7A10≥A1.1Fc标准；

1.13陷波（快速滤波）：衰减度≥35dB （在50 Hz和60 Hz两档）；

1.14支持≥3路红外高清摄像头，变焦范围≥20倍，支持多路音视频信号同时采集、存储；

2.软件功能要求：

2.1在线信号质量检测，采集信号时可随时查看；

▲2.2具备病人信息管理系统；系统可生成中文报告内置报告模板，可任意编辑

相关内容；

▲2.3断电自动恢复功能：系统断电恢复通电后，可自动开机并记录到断电前的病人记录状态；

2.4事件列表：对各事件发生的时间，持续时间及次数进行列表统计，阅图时可直接跳转到该事件的数据位置；

2.5脑电测量工具：脑电信号的频率及波幅的测量；电子尺实时测量脑电波幅和频率；

2.6特殊事件标记记录：可对记录时发生的特殊事件进行自动标记或手动标记；

▲2.7导联及参考自动编辑：自动编辑导联顺序，自动完成双极导联设置；

2.8具备独立回放功能，脑电数据可导出至存储设备（如光盘、U盘）无需安装软件，即可在任何电脑上回放和分析。滤波、导联方案、走纸速度等回放参数可调；

▲2.9高频脑电分析、提示功能：可分析高频及超高频率脑电波，实时图形化提示高频振荡能量：Ripple（80 - 250Hz）、Fast Ripple（250 - 500Hz）；

2.10具有棘波检测功能，可计算棘波密度；

2.11时频图分析，支持基线时间窗选择，各导联时频图以时间对齐；

2.12具备频谱图功能，实时图形化显示高频能量；

2.13具备功率谱和地形图，通过数据选段，可计算生成各个通道的功率谱图。同时可生成脑电地形图形，地形图的频段和名称可自由定义；

▲2.14具备宽频脑电分析功能，可分析多频段脑电数据的频谱结果，直观显示异常放电活动的起始时间；

▲2.15支持长时程脑电连续监测过程中采集事件相关电位数据，并自动化输出结果报告；

3.配置：

3.1采集系统工作站 （出具正版操作系统证明） 1 套；

3.2阅图系统工作站 （出具正版操作系统证明） 1 套；

3.3数字脑电图机主机 1 台；

3.4头盒放大器128通道 2 套；

3.5红外高清摄像头 2套；

3.6数字脑电采集软件 1套；

3.7脑功能软件 1套；

3.8台车 1 台；

3.9 32导脑电帽 2 个；

3.10 128导脑电帽 1 个；

3.11盘状电极150 根；

3.12网络存储器（配4*8T机械硬盘） 1 套；

3.13打印机 1台。

三、售后服务：

1.整机质保期：≥3年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.软件系统终身免费升级；

7.提供备用机；

8.免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

# 第二包：超声骨刀

数量：1套

是否进口：否

一、用途：用于手术中对骨组织进行切割磨削需求。
二、主要技术规格及系统概述：

1.工作原理：利用逆压电效应工作，利用超声的纵向振动切割，具有良好组织保护特性，可保护血管神经等重要软组织；

2.具有连续工作和脉冲工作两种方式；

3.工作频率：≥20kHz；

▲4.最大振幅：≥140um；

5.超声骨刀功率范围：100W-130W可调节；

6.超声能量振幅档位：≥10档可调；

7.冲洗方式：具有自动冲洗系统，在手术中能够持续冲洗，冲洗流量可调节，最大流量≥80ml/min；

▲8.输出控制方式支持有线脚踏和无线脚踏两种工作模式，脚踏线缆接口具备防水帽。具有控制冲洗功能的独立脚踏按键；

9.手柄同时支持切骨和磨骨功能；

10.手柄不限定使用次数，支持高温高压消毒；

11.刀头材料：采用钛合金材料；

12.刀头种类≥6种；

13.具备可重复使用刀头，灭菌方式高温高压或低温等离子；

14.系统支持调节输出功率、流量和负压参数等参数；

15.显示屏≥7寸，屏幕可显示振幅、流量、脉冲、超声能量、显示治疗时间、手柄连接状态、脚踏连接状态和脚踏电量情况等；

16.具备故障的自检功能，安全性能符合国家标准；

17.可自动识别不同骨刀，进入相应工作界面；

18.支持保存工作参数设置≥5组；

19.配置：

19.1主机 1 台，含脚踏、手柄各 1 个；

▲19.2 切骨骨刀刀头 25 把；

▲19.3 磨骨骨刀刀头 25 把；

▲19.4 注水管路 25 套。

三、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.软件系统终身免费升级；

7.提供备用机；

8.免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

# 第三包：颅内压监测仪

数量：1台

是否进口：是

一、用途：用于颅内压及颅内温度的实时监测。

二、功能和技术参数：

1.彩色触摸屏，屏幕可显示ICP数值，ICP波形的舒张压和收缩压，ICT数值，报警功能，探条植入时间，实时ICP波形显示，趋势模式（可以记录事件内容），历史数据模式可以储存在探条和主机内；

2. ICP数值：显示范围：-40 - 150mmHg，精度：±1mmHg；

3. ICP报警功能：-10 - 40mmHg，以1mmHg为调节单位；

4. ICT数值：显示范围：20.0 - 45.0°C；

5. ICT报警功能：20 - 45°C；

6.实时ICP波形显示：实时显示ICP波形，波形图可以设定卷轴滚动的方向：左或者右；波形的滚动速度≥3挡可调节；

7.事件记录：可对关键时间节点的事件进行检验记录；

8.历史数据记录：14天平均数据和最近24小时实时数据或15天实时数据两种模式可选；

9.历史回放：时间窗可调节至少包含6小时，12小时，24小时和6天进行趋势回放；可对趋势里面的单独时间点放大观察；

10.历史数据：存储于探条和主机内，主机内最大存储≥15个患者的数据；数据可通过U盘导出；

11. PC输出：通过USB与电脑连接，可实时输出ICP和ICT监测数据。可搭配ICM+软件数据拓展；

12. ICP数据输出采样密度100/s，ICT数据输出刷新率1s；

13.支持交流电及可充电锂电池供电（单独电池可操作时间≥6小时）；

14.具备与床旁监护仪连接的压力和数据输出接口、USB接口、mini USB接口和探条连接线接口；

15.探头采用压电技术，可根据植入位置不同，任意弯曲探条。

16.探头信息记录：探头含有记忆芯片，可自动记录零位/植入天数/探条监测的数据。调零方式：一键调零按钮功能，无需重复调零；

▲17.探头规格：脑实质/硬膜下：直径≤0.7mm，脑室内：直径≤3mm。探头包装内含一次性锥颅钻头；

18.探头有深度标记：脑室探条每隔1cm有深度标记线；脑实质、硬膜下探条每隔1cm有深度标记线；

19.数据存储功能：将探条监测的数据存储在探条芯片内，以14天平均数值和24小时实时数据或15天实时数据方式存储，并可转移到其它主机上存储；

▲20.测量精度:误差≤1%，7天内零点漂移量为≤0.05mmHg，7天内温度漂移量为±0.05mmHg/℃；

21. MRI安全：MRI下安全检查，可适用于≥3.0T的核磁共振。

三、售后服务

1.整机质保期：≥6年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.软件系统终身免费升级；

7.提供备用机；

8.免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

# 第四包：3D胸腔镜（三维可视化）

数量：1套

是否进口：否

一、用途：可作为白光4K超高清内窥镜摄像系统使用，在微创内窥镜手术中提供实时的超高清可见光影像。可对DICOM格式的医学影像进行三维重建，模拟分割及术中融合导航功能。

二、系统技术规格及系统概述：

1.系统技术功能要求：

1.1 4K内窥镜摄像系统：

1.1.1 全数字化4k超高清摄像系统；

1.1.2 具备4K和全高清同时输出，具备多种4K和全高清输出接口

1.1.3 摄像主机具有细节增强、色彩增强、暗场增强等模式；具有≥3种色调可选，可根据需求选择不同的色调，其中包括标准色调、自然色调、柔和色调；

1.1.4 对接入的U盘具有用户访问权限控制。普通用户权限只能实现存储拍摄图片和视频。管理员用户能实现存储拍摄图片和视频及操作软件升级维护；显示移动设备状态及进度条；用户具有加密存储设备方可通过USB外接方式进行软件升级维护；

1.1.5 采用ARM硬件架构及linux系统，具有安全的网络运行环境；

1.1.6 具备COM口，可实现与光源联动以及出光功率自适应控制；

1.1.7摄像主机内置USB3.0接口，兼容移动硬盘和U盘，可实现超高清图像抓取和超高清影像存储，存储分辨率为4K或1080P可选；

1.1.8 配f14-28变焦镜头、f20定焦镜头，可通过镜头上的调焦环进行调焦；2倍数字变焦功能，可实现图像无级放大缩小；摄像头防水防尘等级≥IPX7，支持戊二醛浸泡消毒；

1.2医用内窥镜冷光源：

1.2.1 光源采用纯白光LED；具有双重出光防护功能，未插入光纤时光源关闭；

▲1.2.2 摄像系统与光源连接后，具有智能连接功能，对光源实施联动控制机制，根据摄像头感光强度自动调节光源亮度，达到减少过曝点，抑制炫光；

▲1.2.3 自检功能：实时查看光源设备状态，其中包含使用时长、光源温度、光源功率等；

▲1.2.4 电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备；

1.2.5 纤维导光束：直径≥4.8mm、长度≥300cm；

1.3胸腹腔内窥镜及荧光胸腹腔内窥镜：可传输4K白光和近红外光，可高温高压灭菌或低温等离子灭菌；直径10mm，工作长度≥330mm，景深20 - 150mm，30°视向角，75°视场角；

1.4专用设备台车：

1.4.1 活动式万向支臂，高度可调节，360°旋转，可支持安装≥2个大屏幕显示器；

1.4.2 医用静音万向脚轮，其中两只带刹车功能，可在拥挤的空间移动和固定停留；

1.5三维可视化医学影像处理软件硬件环境：

1.5.1 系统架构为组件化架构；

1.5.2 高性能图像处理工作站配置1套：

1.5.3 CPU≥Intel® Core™ i7 8代，主频3.2GHz及以上；GPU≥RTX4080，高清显示屏≥27英寸；内存≥64G；硬盘≥2T；

1.5.4视频采集卡：支持SDI高清输入，3G-SDI 1080P 60帧输入及1080P 30帧输出，支持OBS等第三方软件；

1.5.5软件运行环境不需要第三方软件的运行支持，可与其他软件兼容并存；

1.6数据管理功能：

1.6.1 提供病例列表，显示当前的用户建立的全部病例档案；提供病例信息搜索；支持新建、编辑、删除、病例功能；支持病例图像预览、三维模型预览功能；

1.6.2支持模型导入导出功能；导入、导出单张图像的时间：≤5秒；

1.6.3用户差错防御：用户删除的病例，可以在30天内，通过恢复功能进行信息恢复；提供用户管理功能，支持用户新增、删除、密码修改功能；

1.7三维重建功能：

1.7.1 图像和模型浏览功能：支持查看多视图原始图像；支持图像横断面、矢状面、冠状面精确翻页；支持图像窗宽窗位调节、重置；具备图像移动、缩放、旋转、定位；支持鼠标滚轮调节窗宽窗位；支持模型的颜色、透明度调节；

1.8支持全肺系统一键重建功能；支持肺部单个组织（肺叶、肺动脉、肺静脉、支气管）一键重建功能；

1.9交互工具：支持图像上添加文字标注；支持图像的长度测量工具；支持标注删除功能；支持保存标注信息功能；支持显示/隐藏标注信息功能；支持交互重建功能，具备笔刷工具、大小调整，三维连通域处理功能;支持模型新增，模型删除功能；

1.10模型分割功能：

1.10.1 非解剖性切割：通过绘制分割线确定预分割位置，可对模型进行线切割；

1.10.2 解剖性切割：可交互选择血管并标记，计算标记血管的灌注区域；

1.10.3 模拟染色：选择染色方式和目标血管染色位置，将在目标组织根据目标位置计算出分割结果；

1.11标注工具：可生成文本标注；图层管理工具：可编辑模型颜色、透明度，并合成和删除标签组；可保存主阅览窗图像、打开JPG、PNG、BMP格式图像、删除图像；测量工具：可测量三维模型两点之间的三维直线距离；

1.12融合显示功能：

1.12.1 影像采集和处理；支持采集卡视频输入并显示功能； 支持本地MP4格式视频播放和控制功能；支持影像与模型融合结果视频录制和保存功能；支持视频播放、暂停、停止、进度拖动功能；

1.12.2支持三维模型与视频同屏融合显示；支持融合影像全屏显示功能；支持全屏下模型透明度、颜色快捷调整功能；支持全屏下不同子窗口模型快捷切换，多窗口模型同步显示功能；多子窗口可同时显示不同模型组合，可绑定一个子窗口与主窗口同步显示，所有子窗口都可与主窗口绑定或解绑同步视角；

1.13报告打印功能：支持医院名称编辑；支持病例信息编辑和修改；支持病例报告打印功能；

2.性能要求：

2.1内窥镜摄像系统分辨率：≥3840*2160P；

2.1.1 数字高清输出端口4X3G-SDI、HDMI、12G-SDI、DVI，其中DVI为1080P输出，其他接口为4K输出；帧率：帧率60帧/秒或50帧/秒可选；

2.1.2 码率：H.264/H.265，8Mbps - 65Mbps码率可调；支持固定码率；信噪比：随机信噪比≥40dB；

2.2医用内窥镜冷光源：色温4200 - 6200K、显色指数≥85，LED寿命≥55000h亮度：0 - 30级可调，调光级数≥10000级；

▲2.3 三维可视化医学影像处理软件重建效率：自动三维重建速度：≤25 min，胸肺全系统一键重建时间≤5分钟，单组织一键重建时间≤3分钟；非解剖性切割、解剖性切割、模拟染色计算时间：≤15s； 融合显示内窥镜图像与三维模型时，帧率≤25帧，延时≤100ms；

3.配置：

3.1  4K内窥镜摄像系统 1台；内窥镜冷光源 1台； 4K医用监视器≥32寸 1台；医用监视器≥27寸 1台；4K白光内窥镜 2个； 4K荧光内窥镜 2个；可消毒导光束 5根；专用设备台车 2辆；三维可视化软件及相关硬件 1套；

3.2 高频手术设备 1套：

3.2.1 主机触摸屏显示，≥6档输出调节，最大工作功率≤95W；

3.2.2 主机可兼容双极器械和血管闭合切割器械。

三、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.软件系统终身免费升级；

7.提供备用机；

8.免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

# 第五包：振动排痰机

数量：2台

是否进口：否

一、用途：通过振动叩击,改善患者肺部血液循环状况、协助排出呼吸道分泌物。
二、主要技术规格及系统概述：

1.基础参数要求：

▲1.1 振动频率范围5 - 60Hz，连续可调，控制精度±1Hz；

1.2 定时时长≤60min连续可调，控制精度±1%；

2.显示界面要求：数码显示，中文菜单；

3.操作模式：

▲3.1具有手动模式和自动模式；

▲3.2自动模式具有≥5种成人专用型梯度智能变频程序；

3.2.1 P1自动叩击模式：变频10 - 20Hz；

3.2.2 P2自动叩击模式：变频15 - 25Hz；

3.2.3 P3自动叩击模式：变频20 - 30Hz；

3.2.4 P4自动叩击模式：变频25 - 35Hz；

3.2.5 P5自动叩击模式：变频30 - 45Hz；

4.安全性能要求：

4.1采用闭环控速设计，可自动适应负载强度，在2kg负载作用下，叩击头保持正常工作状态；

4.2 操作过程中叩击头手柄相对传动软轴可以360°自由转动；

▲4.3传动软轴：长度≥2M；

4.4叩击力变化较缓和；

4.5当治疗仪设定最大频率60Hz运行工作时，噪声≤65dB；

5.具有90°直角叩击换向器和可调叩击换向器，叩击头≥4种规格；

▲6.动力头内振幅≥6.5mm，误差±5%。

三、配置需求：

1.成人型叩击头：≥4种规格，每种规格数量≥1个；

2.成人型叩击头布套：≥4种规格，每种规格数量≥10个；

3.支架（带脚轮）：1个。

四、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.软件系统终身免费升级；

7.提供备用机；

8.免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。