# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为北京市海淀医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5. 投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2-1 | 认知康复训练与评估软件 | 1 | 套 | 否 |
| 3 | 3-1 | 平衡评估与训练系统 | 1 | 套 | 否 |
| 4 | 4-1 | 6分钟步行试验仪 | 1 | 台 | 否 |
| 9 | 9-1 | 儿科早教一体机 | 1 | 台 | 否 |
|  | 9-2 | 0-6岁儿童神经心理测评工具箱 | 1 | 套 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订后60天内

2、采购项目（标的）交付的地点：北京市海淀医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：详见每包技术要求中。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的原厂培训方案。对培训内容培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果，保证采购人人员掌握仪器的基本操作和日常维护。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

- 维修团队及响应时间：在国内设立维修机构，提供维修机构地址、针对本项目设立的联系方式及维修工程师；提供维修响应时间和维保期内巡检、质控次数承诺函。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

# 第2包  品目2-1认知康复训练与评估软件

一、数量：1套

二、技术参数：

1．系统要求：
1.1认知功能评估与康复训练一体化设计，支持Web网页或B/S架构部署，含管理端、医生端、用户端三部分权限管理；

1.2评估、训练应包含但不限于注意力、记忆力、计算力、执行力、语言能力等；
1.3具备有效医疗器械注册证；

▲1.4具备多种帐号登录功能；
2.评估模块：
2.1临床评估量表包括应包含但不限于认知功能评估量表、精神心理健康评估量表、言语功能评估量表、日常生活评估量表、睡眠量表；

▲2.2标准范式评估应包含但不限于顺序连线、持续操作测试、数字广度、数字广度倒背、空间广度、空间广度倒背、Stroop文字、Stroop色词、Stroop词色、译码测验、符号检索、视觉保持测验（BVRT）、图片词汇测验PPVT、画钟测验（CDT）等；

▲2.3言语评估模块包含但不限于听检查、视检查、语音检查、口语表达；
2.4自动报告：系统自动生成患者评估与康复训练报告单，并支持查看患者脑力雷达图；

2.5数据库：具备≥百万患者数据承载量，记录患者的训练与评估数据；

3.训练模块：

▲3.1配置≥100个训练项目：包含但不限于情绪识别、情绪管理、快递装箱、行为匹配、幻色气球、动点点击、图片命名、稍纵即逝、深度记忆回溯、双重视觉记忆、顺序闪记、数字推理、规则分类、颜色Stroop、序列组合等；

3.2每个矫正练习训练包含10～60个不同难度的矫正任务，实现自适用模式，根据患者的认知水平实时调整与患者相匹配的治疗参数进行适配；

3.3同训练项目实现难度等级记忆，无需治疗师人为干预；

3.4系统含初阶康复训练与进阶康复训练，适合从儿童到老年人的全面认知康复等；

3.5听训练包含但不限于听指令指图、听理解指图、听理解指字、听理解判断训练等；

3.6视训练包含但不限于看指令指图、看文字指图、看文字指字、认知是否判断等；

3.7语音训练包含但不限于发声训练、跟读训练、清浊音训练、声调训练、音量训练、音长训练、韵母轨迹等；

3.8发音器官训练包含但不限于发声训练、松弛训练、呼吸训练、口部运动、唇部训练等；

3.9口语表达训练包含但不限于复述训练、阅读训练、命名训练、记忆训练、自发语言等；

3.10学老师平台包含但不限于复述、命名、判断、理解、阅读、造句、选择、匹配、视频等；

3.11训练方案：包括但不限于综合认知训练方案、注意力训练方案、工作记忆训练方案、语言训练方案、执行功能训练方案、认知灵活性训练方案、计划训练方案、社会认知训练方案等；

4.硬件配置：
4.1一体计算机配置:CPU≥i3，内存≥8GB，硬盘≥256GB，≥19英寸液晶屏，分辨率≥1920*1080；

▲4..2用户端平板:2个；
4.3激光打印机：1台。

三、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.软件系统终身免费升级；

7.提供备用机；

8.免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

# 第3包  品目3-1平衡评估与训练系统

一、数量：1套

二、技术参数：

1．总体要求：
▲1.1支持坐位、站位、坐下到站起单模块检测评估与训练一体化设计；
▲1.2具备有效医疗器械注册证（需提供证明文件）；
1.3支持实时重心轨迹显示及多媒体互动训练；

2．平衡评估模块：
▲2.1评估模式包含坐位、双脚站立、单脚站立（左/右）、坐站转换5种平衡姿势评估；
2.2评估指标包含重心轨迹图、平衡障碍程度测试指标、重心动摇偏移、风险指标；
2.3每种姿势在评估结束后均可出具平衡状态评估报告，可以对评估内容进行回放,查看评估的动态趋势报告，支持纸质报告生成；

3．平衡训练模块：
3.1训练模式包括基础训练与视觉反馈情景互动训练；

3.2基础训练包括：坐位训练、站立训练；

▲3.3情景互动训练≥9款游戏，如左右训练、上下训练、图片识别等；

▲3.4支持实时反馈，重心位置动态图形化显示，并支持分别设置治疗时间，难易程度；

4．数据管理：
4.1病历管理：支持患者信息录入、通过关键字进行查找及打印；
5.配置要求：
5.1平衡检测仪主机1套（含坐站平衡架及传感器）；
5.2平衡检测系统处理工作站：1套（CPU性能≥I5；内存≥8G；硬盘≥1T）；

5.3彩色液晶显示器≥21英寸1台；
5.4 A4幅面激光打印机1台；

5.5 液晶显示器≥42英寸 1台；

5.6 平衡评定与训练系统分析软件1套。

三、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.软件系统终身免费升级；

7.提供备用机；

8.免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

第4包  品目4-1  6分钟步行试验仪

一、数量：1台

二、技术参数：

▲1.支持六分钟步行试验（6MWT）、1分钟坐站测试、2分钟踏步试验、200米快走实验等模式评估；

▲2.具备有效医疗器械注册证（需提供证明文件）；

3.智能化6分钟步行试验系统覆盖六分钟步行试验全流程，符合《六分钟步行试验指南（ATS 2002）》 规范要求，全程实时监测生理参数：心电、心率、呼吸、血氧，并呈现实时动态趋势图，查看试验过程中各参数变化趋势，趋势图实时呈现加圈过程及时间点；

▲4.6分钟步行试验过程中可以记录患者异常情况（胸闷、头晕、心悸、呼吸困难、心绞痛、体力不支等）以及处理方式（暂停训练、吸氧等），能够自定义患者异常情况以及处理方式，支持提前暂停训练和结束训练；

5.具备身份证自动识别与信息自动录入功能，具备音量放大装置，语音提示全程指导患者完成6分钟步行试验；

▲6.具备心率变异性分析功能，并出具HRV分析报告，并出具HRV分析报告，报告内包含SDNN、SDANN、RMSSD、NN50、pNN50、HRVTI、LF、VLF、HF、ULF、庞加莱图、去趋势波动趋势图（DFA）、NN间期差值散点图、非线性特征图等；

7.具备心身多维度的量表评估功能，包括SDS、SAS、PSQI、MMRC、EQ-5D-5L、SF-36等，支持量表新增；

8.监测生理参数：

8.1心电监测具备心电监测功能，导联标配单导联、可选择五导联、十二导联；

8.2心电监测范围15BPM-300BPM，准确度±1BPM，频率响应0.67Hz-40Hz(50Hz正弦波信号；

8.3血氧测量范围：35%-100%，精度： 70%-100%，±2%，50%-69%，±3%，50%以下不作要求；

8.4呼吸率：使用呼吸感应体积描记技术（RIP）进行呼吸率采样，呼吸率监测范围6BPM-70BPM、分辨率1BPM；

8.5血压测量范围：（0-39.9）kPa/（0-299）mmHg，静态测量准确度：≤±3mmHg（±0.4kPa）；

8.6可连接肺功能检测仪，实现支持六分钟步行试验前后对患者进行FVC、FEV1、FEV1/FVC、PEF、FEF25、FEF50、多参数监护仪FEF75、FEF2575等参数的检测与测量，测量容量范围为 0 - 10L、容量精度为±0.05L,流速范围为0L/s - 16L/s、流速精度：≤±0.2L/s；

8.7采用陀螺仪技术自动计圈功能，精准自动计算步行距离、步数，最后半圈六分钟步行距离支持自动生成或手动录入；

9.数据管理与评估与报告：

9.1具备患者管理功能，支持与院内HIS/LIS系统对接，数据不上传院外服务器；

▲9.2智能生成六分钟步行试验报告，报告内容包括：是否参加过六分钟步行试验、试验前是否用药、试验时是否需要吸氧；试验时是否需要使用助行设备；报告呈现血氧、心率、步速、呼吸等生理参数的变化趋势图，趋势图中同时呈现加圈记录及异常事件记录；各生理参数的试验前后对比表；自动推送运动处方建议（快走、跑步机、功率车、椭圆机处方建议）；准备阶段、试验阶段、恢复阶段最快及最慢心率的心电图；

▲9.3支持数据分析与回顾，可按年龄、性别、疾病分类生成步行距离、心率恢复值等统计图表。

10.配置需求：

10.1.试验工作站：1套；

10.1.1 CPU：≥i5；

10.1.2内存：≥16GB；

10.1.3固态硬盘：≥512GB；

10.1.4液晶显示屏：1台，≥23英寸，分辨率≥1920×1080；

10.1.5 黑白激光打印机：1台；

10.1.6移动工作站Pad：10寸；

10.2动态心电记录仪、血压计、血氧仪或移动式多参数监护设备：1套；

10.3肺功能仪：1套。

三、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.软件系统终身免费升级；

7.提供备用机；

8.免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

第9包  品目9-1  儿科早教一体机

一、数量：1台

二、技术参数：

▲1.检测模块：包含：智力检测、心理评估、多动检测、六种学习能力检测；

2.训练模块：

2.1心智训练：心理调节训练；

2.2能力训练：六种学习能力训练；

2.3多通道刺激引导式训练：识字词、古诗、常识；学单词、拼读、语法；练计算、数感、逻辑；

2.4学科训练：幼儿园、小学、初中、高中新课标课程内容；

3.体验模块：含心智、能力、方法、学科训练体验；

▲4.学能六种测评：注意能力、观察能力、记忆能力、思维能力、想象能力、创造能力,进行检测并生成智能化解读报告；

5.学能提升训练功能；

5.1专注力训练；

5.1.1将注意力维持在认知对象上更长时间；

5.1.2快速捕捉并理解大量的信息；

5.1.3能够有意识地或无意识地选择关注某些信息，而忽视其他信息；

5.1.4抑制与当前任务无关或可能产生干扰的信息或行为；

5.1.5能够巧妙地把自己的注意力分散到不同的任务或活动上；

5.2训练观察能力；

5.2.1能观察到事物个别的、细微的、较为隐蔽的特征及事物间细微的差别；

5.2.2能按照一定的顺序进行观察；

5.2.3能顺利地概括事物的本质特征；

5.2.4能够保持长时间的关注和专注；

5.2.5能够按照观察目的和成人的要求主动排除干扰；

5.3训练记忆能力；

5.4训练思维能力；

5.4.1按照某种标准或特征把不同的物体分成不同的组或类别；

5.4.2对某件事情或某个情况做出决定或评估；

5.5训练想象能力；

5.5.1根据已有的描述或示意，在脑海中重新构造出一个新的形象或场景；

5.5.2创造出全新的、前所未有的形象、概念或解决方案；

5.6训练创造能力；

5.6.1进行创造性活动时能够迅速、连续且大量地产生新想法、新观念或新方案；5.6.2思维能够灵活多变，不拘泥于固定的模式或框架，能够迅速适应和应对各种新的、复杂的情况或问题；

▲6.脑电波分析：在三维认知功能检测过程中接收用户的脑电信息作为判断指标；▲7.双屏显示功能：双屏独立运行，显示不同内容，控制屏呈现全局内容，患者屏呈现与患者相关的内容；

8.报告导出功能：可将不同模块中多个评定的多次评估结果综合到报告单中，并导出；

9.硬件配置：

9.1.学能测评系统：1套；CPU四核主频、内存≥4G、内部存储:≥32G、解码分辨率≥3840x2160、操作系统Android7.0、内置 WIFI，BT4.0、TF 卡、音频输出:支持左右双声道输出；

9.2.学能提升训练机：1套；屏幕尺寸：≥2000x1200mm；Android 系统；电池容量：≥7000 mAh ；连接方式：支持 wi-Fi6，双频；内存≥8G RAM +256G ROM；核心：8核；

9.3.脑电波分析仪：1个；

9.3.1 适配头围：47 - 60cm、电池：≥300mAh、待机：≥7小时、传输范围：5 米内、连续使用≥3小时；

▲9.4.儿童早期发展信息管理系统 1套。

三、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.软件系统终身免费升级；

7.提供备用机；

8.免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

第9包  品目9-2 0-6岁儿童神经心理测评工具箱

一、数量：1套

二、技术参数与配置：

1.娃娃：1个；

2.手册：2本；

3.记录纸：3份；

4.拨浪鼓：2个；

5.蜡笔：1盒；

6.镜子：1个；

7.杯子：3个；无柄2个，带柄1个；

7.1杯子：1个（口径8-9cm，高6-7cm）；

8.圆盒：1个；

9.红色线球：1个；

9.1线球:1个;线长30cm，直径7cm；

10.玩具车：1个；

11.窜纽扣：1包；

12.扣纽扣衣服：1个；

13.透明药瓶：2个（含红色小丸子≥20个）；

14.筷子：2双；

15.白豆：1包；

16.红豆：1包；

17.积木：22个（红13，绿3，蓝3，黄3）2.5cm；

17.1积木：1个（红色）4cm；

17.2积木：3个（黄，蓝，绿 各1个）；

18.沙锤：1个；

19.按摩球：1个；

20.方巾：1块；

21.剪刀：2把；

22.皮球：2个；

23.拼图：1套；长方形、圆形、椭圆形、正方形、三形板、比大小2个圆、人形拼图；

24.图画书：1本；

25.卡片：1套；雨中看书、译码、鸡在水中游、椭圆拼图、找缺少部分、18个图案、牛兔、类比卡8张；

26.鞋绳子：1根；

27.色卡：1套；

28.悬环：1个，10cm直径，加30cm长的棉线；

29.钢铃摇铃：1个，直径3.8cm，柄长7.6cm；

30.穿珠：1套，含≥15个珠子；

31.球：2个；6-7cm1个，10-15cm 1个；

32.红蓝笔：1个；

33.捏响的玩具：1个；

34.布娃娃：1个；

35.小球：1个；

36.钥匙：1个；

37.铅笔：1个；

38.钱币：1个；

39.跳绳：1根；

40.衣物：1件；

41.帽子：1顶；

42.小书：1本；

43.小四轮车：1辆；

44.环铃：1个；

45.响瓶：2个；

46.不同重物：5个；

47.记分纸：2份；

48.图画异同册：1本；

49.图画册：1本；

50.卡片册：1本；

51.卡片：1套（过塑）；彩色图画2张4面，画片 1张2面，红色几何图形样板1张+5个形状块，11形状1张+11个形状块，未完成人像1张，雨中看书1张，描绘菱形十字1张（双面）；

52.迷津：2张（不过塑）；

53.三角形圆形：1张（不过塑）；

54. 3形板：1套；

55.长方形拼版：1套；

56.圆拼图：1套；

57.拉链：1个；

58.纽扣衣：1件；

59.鞋带：1根。

三、售后服务：

1.整机质保期：≥3年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.软件系统终身免费升级；

7.提供备用机；

8.免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。