# 采购需求

- 一、采购标的

| 包号 | 采购内容 | 数量 （台/套） | 是否允许采购 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 失眠治疗仪 | 2 | 否 |
|  | 64通道数字化脑电 | 1 | 否 |
|  | 神经外科手术导航系统 | 1 | 否 |

- 二、商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

采购项目（标的）交付的时间：合同签订后20日内安装调试完成。

采购项目（标的）交付的地点：北京市普仁医院。

2.付款条件（进度和方式）：验收合格后30个工作日内支付设备全款。

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020）123号））

4.售后服务（质保期）：5年。

- 三、技术要求

1.基本要求

1.1采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市普仁医院配置基础设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★（1）投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★（2）投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★（3）投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供供应商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★（4）投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2验收标准

（1）供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

（2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

（3）供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

3.货物技术要求

3.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应，投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1. 保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。供应商和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

- 质保期限须提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额8%的承诺函。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

3.3为落实政府采购政策需满足的要求（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不享受政策优惠扣除）

1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造或提供服务由中小企业承接的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2）监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务等要求；

品目1-1失眠治疗仪

▲1、适用范围：用于非器质性失眠症的治疗或辅助治疗；或改善睡眠；

2、配备控制软件系统，匹配适用硬件要求；

3、配备音频播放系统，内置扬声器；

3.1具备音乐和语音的治疗方案；具备手动和自动选择方式；

3.2 音乐和语音的音量可调节；

4、具备多部位覆盖的振动功能，振动部位≥3个；

5、振动速度≤400 mm/s；

▲6、治疗功能具备特定频率的光刺激；

7、光频率：2 Hz~20 Hz（±0.5 Hz），连续可调。

8、音乐体感振动等治疗强度分多档调节治疗强度分多档调节，可根据患者耐受程度调节大小；；

9、治疗结束后具备铃声提醒，同时自动结束各项治疗；

10、具有治疗记录查询功能；

11、具备防电击类型：Ⅱ类、B型应用部分；

12、工作条件：

（1）环境温度：5℃～40℃；

（2）相对湿度：≤80%；

（3） 大气压力：70kPa～106kPa；

（4）电源：AC220V，50 Hz；

# 13、配置：治疗仪（含软硬件）1套。

# 品目1-2   64通道数字化脑电

- 1、软件系统功能描述

1.1具备中英文采集回放分析软件；

1.2心电图滤波功能：在脑电图采集及回放时可使用心电图滤波功能，排除心电图对脑电图的干扰，并具备自动和手动滤除功能；

1.3肌电滤波：具备50Hz快速肌电滤波功能,能快速滤除此肌电干扰；

1.4参考电极：具备多种专用参考电极；切换方式最少包括：平均参考法（AV）, Aav, 顶参考法（Vx）, 源参考法（SD）,系统参考（Org），双A1→A2, A1←A2, A1←→A2, A1+A2等模式

1.5 DSA≥8导：采集和回放时快速显示脑电的频率分布和振幅值趋势，可自定导联、振幅范围；

1.6动态地形图;具备采集过程中实时分析各部位振幅的变化，并以图形形式表现，直观提示脑功能的变化功能；

1.7三维地形图:具备三维电压地形图快速分析，显示尖刺波最早出现的部位和方向，病灶源定侧定位；

1.8中文自动报告：具备完成波形、诊断、脑电及地形图测量数据等的打印，支持A4纸打印；

1.9波形局部放大和自动测量：对选择的波形进行局部放大和自动测量其波幅、时程、频率、波间期并计算其各项的平均值；

1.10视频窗口透明度可调：在记录回放过程中可调整视频窗口透明度，即可同时关注波形和视频，也可以避免视频窗口覆盖波形（提供图片证明）；

1.11具备宽频分析软件，可自动提取分析高频振荡，及不同频段波形提取分析；

2、放大器技术参数

2.1放大器接口：网线连接；

2.2放大器模式：≥64导联放大器；

2.3放大器输入孔：64个；

2.4输入漏电流：≤5nA；

2.5极化电压：±2000mV；

2.6输入阻抗：≥300MΩ；

2.7内部噪音 ：≤1μVp-p（提供检测报告证明）；

2.8共模抑制比：≥128dB；

2.9低通滤波：0.016-3000 HZ（提供检测报告证明）；

2.10高通滤波： 15-5000HZ；

2.11采样频率： 100，200，500，1000，2000,4000,5000,10000，16384Hz；

3、闪光刺激装置参数

3.1闪光强度：≥ 4.0 lx；

3.2闪光模式：自动、手动可调；

4、脑电同步视频参数

4.1具备IP高清摄像头采集视频；

4.2 视频分辨率≥1920x1080；

5、癫痫数据管理系统参数

5.1 内置标准化电子报告系统,可实现电子病历；

5.2具有姓名、年龄、检查项目等多维度筛选功能；

# 5.3支持预设脑电报告模板。

# 品目1-3 神经外科手术导航系统

# 一、用途：适用于神经外科手术的术前计划和术中导航定位。

# 二、技术参数：

# 1.主机系统

# 1.1采用专业计算机图像处理工作站，CPU性能为Intel酷睿i7及以上，内存≥8GB，硬盘≥1TB。

# 1.2高清触控显示屏≥22寸，分辨率≥1920×1080。

# 1.3双台车设计，具备独立的主机台车和光学定位仪台车，均可在手术室内自由移动和锁定。

# ▲1.4设备整机重量≤150kg。（提供产品说明书佐证材料）

# 1.5具备多样化的患者数据导入方式。

# 1.5.1内置 DICOM 3.0 协议标准接口，可连接医院局域网络。

# 1.5.2内置 DVD 刻录光驱，可读取 CD/DVD 影像数据。

# 1.5.3内置 USB 接口，可用于影像数据的录入和拷出。

# 1.6操作系统为Windows10版本（64位）及以上正版软件。

# 1.7配备有无线鼠标和键盘。

# 1.8配备脚踏开关控制系统。

# 2.追踪定位系统

# ▲2.1系统采用红外光学追踪摄像头可发射和接收反光球反射的红外光，依靠红外反光球即可实现手术器械的无线导航追踪。（提供说明书或厂家盖章的产品技术资料作证资料）

# 2.2红外追踪摄像头视野范围最大距离≥3m。

# 2.3红外追踪摄像头数据刷新频率≥60HZ/S。

# 2.4具备动态参考定位技术：红外追踪摄像头在术中可随时进行X/Y/Z三向移动和原位转动，可随时自由移动至适宜位置，不影响手术进程和系统坐标的精度。

# 2.5红外追踪系统配有激光定位装置，可辅助定位使得手术工具处于定位视野中最佳位置。

# 3.自动定位系统

# ▲3.1系统具备机器人或机械臂，支持根据术前计划实现自动化定位定向操作。（提供检测报告或产品说明书佐证材料）

# 3.2机器人或机械臂系统定位误差≤1mm。

# 3.3自动定位装置重复定位误差≤0.5mm。

# 3.4机器人或机械臂自由度≥4。

# 3.5自动定位装置有效工作旋转角度≥30°。

# ▲3.6红外追踪摄像头可实时追踪自动定位装置位置，定位装置的红外反射球数量≥3个。（提供说明书或厂家盖章的产品技术资料作证资料）

# 4.手术器械适配工具

# 4.1配备多种类型的神经外科手术器械适配工具，均为配有红外反射球的无线被动式设计。

# ▲4.2标配注册探针，红外反射球数量≥3个。（提供说明书或厂家盖章的产品技术资料作证资料）

# 4.3标配注册参考架，红外反射球数量≥4个。

# 5.软件系统

# 5.1具备患者影像数据管理模块

# 5.1.1支持新建、编辑和删除患者序列信息。

# 5.1.2支持自动识别同一患者影像数据及一键导入。

# 5.2具备影像处理模块

# 5.2.1 支持Dicom文件读取、解析、预览和显示。

# 5.2.2支持包含但不限于CT、MRI等多模态影像融合。

# 5.2.3支持三维浏览，可以多平面重建患者影像，对重建图像进行选择、平移、缩放。

# 5.2.4可使用多种融合方式查阅配准结果，可以设定感兴趣区域进行配准。

# 5.2.5具备一键屏幕拍摄功能。

# 5.2.6具备高级三维重建软件，能够三维重建包含但不限于皮肤、颅骨、肿瘤、脑室、血管、皮层。

# 5.3手术计划模块

# 5.3.1可设计并存储手术计划并以不同颜色显示，手术计划显示手术入点、靶点及方向。

# 5.3.2可智能辅助感兴趣区域勾画，能够自动分割肿瘤或其他病灶模型并三维呈现。

# 5.4手术导航模块

# 5.4.1可调出导航视图，显示所有已规划好的路径。

# 5.4.2能够为探针建立虚拟延长线，能够导航探针前端的颅内结构。

# 5.4.3能够随时冻结导航状态，使术者清晰准确的判断切除区域及周边情况。

# 5.4.4可在术前、术中随时验证工具尖端是否变形。

# ▲5.4.5软件中支持显示红外反光球探针和针尖的实时位置信息，以及周边病灶血管位置信息。（提供产品说明书佐证材料）