## 品目1-1：便携式彩色超声诊断系统

用途：用于全身各器官超声诊断和相关科研，包括腹部，脑血管，外周血管，小器官和浅表，肌肉骨骼，超声心动图（成人、小儿、胎儿），经食管超声心动图等。

- 主要技术规格及系统概述：

1.主机系统性能概括

1.1高分辨率液晶显示器≥15英寸, 分辨率1920×1080

▲1.2具备液晶触摸屏≥10英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页

1.3具备≥3个“可编程”功能的触控板

#1.4  TGC≥8个独立深度控制调节，可触摸屏及控制面板调节 、LGC≥8段，可触摸屏调节

2.系统成像技术

2.1 2D灰阶成像，实时复合成像技术，斑点噪声抑制功能，组织谐波成像，解剖M型，梯形成像

2.2频谱多普勒成像：所有模式均具有High PRF功能；智能优化技术：自动调节PW取样容积位置和角度

2.3彩色多普勒成像；自适应宽频彩色血流成像，彩色能量成像（CPA），方向性彩色能量成像， M型彩色多普勒，自动彩色多普勒：自动调节取样框位置和角度；组织多普勒成像，可偏转连续波多普勒

3.高级成像技术

3.1具备感兴趣区造影定量分析软件，具备微血管造影成像功能，左心室造影和低机械指数造影成像，穿刺引导功能：支持凸阵、微凸阵、线阵探头穿刺引导功能。

4.测量和分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、容积模式)

4.1一般测量:距离(直线/曲线)、面积、周长(连续描记/点描记) 、角度、体积等；多普勒血流测量及分析(含自动多普勒频谱包络计算);

4.2具备产科测量;外周血管测量，心脏功能测量与分析；自动多普勒分析，实时或冻结状态下都可以进行分析

- 参考信号：三导联ECG，支持DICOM服务，包括有线和无线传输，打印，检索和通用格式，记录装置：硬盘存储≥500GB

二、技术参数及要求

1.系统通用功能

1.1监视器：≥15英寸液晶监视器，具备触摸屏：≥10英寸触摸屏，且可调节俯仰角度0°-60°

2.探头规格

▲2.1超声主机平台可支持单晶体探头≥5只；探头可与同品牌台式机通用且无需转接器

▲2.2超声主机平台支持矩阵经食道探头

3.二维成像主要参数：扫描深度：≥30cm

#3.1配备超声探头数量≥4支；

3.2单晶体成人心脏探头频率1-5MHz一支、单晶体腹部探头频率1-5MHz一支、血管线阵探头频率3-12MHz一支、宽频线阵探头频率5-12MHz一支；

4.频谱多普勒：方式：脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，High PRF功能；自动速度刻度调整的角度校正；≥五种可选扫描速度：最低速，低速，中等速度，快速，最高速；取样宽度及位置范围：宽度1.0-20mm; 分级可调

5.彩色多普勒：显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示;显示位置调整：感兴趣的图像范围：-20”- +20”；双同步和三同步模式下独立声束偏转技术

6.超声功率输出调节：B/M，PW，CDFI ；具备专用推车：可放置及固定主机系统及相关备件，高度可调，可旋转锁定

## 品目1-2：灌注吸引系统

1、设备包含智能控压模式、灌注模式、吸引模式、灌注吸引模式和自动灌注吸引模式

2、设备系统可同时调控灌注流量及负压吸引量，维持腔内压力

3、安全灌注压调节范围：15-150mmHg

4、吸引负压调节范围：10-350mmHg

5、安全充盈压设置范围：5-25mmHg

6、灌注流量调节范围：10-150mL/min

7、设置压强值≥50mmHg时，误差不超过设置值的±10%；设置压强值＜50mmHg时，误差不超过设置值的±5mmHg

8、设置流量≥100mL/min时，流量设置的允差为±10%；当设置流量＜100mL/min时，流量设置的允差为±10mL/min

9、系统通过压力监测算法模块，同时确保灌注压上限不超过150mmHg

▲10、安全充盈压的稳态误差为±2mmHg、暂态过程调整时间≤1min、暂态最大超调量≤10mmHg

11、主机内置安全保护泄压系统，一旦系统检测到负压持续升高，主机可将整个系统的压力恢复至大气压。

12、主机内置负压传感器，可实时监测负压通路的负压压力，确保压力可以及时清零，保护患者安全

13、灌注管路经过过氧化氢低温等离子灭菌可重复使用至少20次

## 品目1-3 ：网电源供电骨组织手术设备

1、手柄1套：驱动方式：电机闭环恒扭矩驱动；转速区间：可以实现高速和低速等模式；电动主机，噪音≤75dB，工作温升≤20℃；可高温高压灭菌。

2、脚踏开关 1个，脚控与主机一体式设计；IPX8全密封防水；有顺时针与逆时针切换按钮，无级线性调速。

3、微型摆锯1把，摆锯摆频≥15000次／分。快速装卸接口设计，可高温高压灭菌，配置锯片有保护软组织的设计。

4、高速钻1把；具备快速装卸接口，可快速装载不同规格磨头、刀头。转速≥8000转/分钟；误差≤10%；输出扭矩≥100mN.m；高速旋转同心度≤0.1mm。；闭环运行，额定负载下运行，其转速不低于设定转速的90%；急停时间≤0.1s。可高温高压灭菌；

5、钻头连接杆（克氏钻）1把；夹持钻头直径范围： Φ0.8mm-Φ1.2mm；可高温高压灭菌。

6、快接头（转接口）1把；搭配钻头连接杆使用；可高温高压灭菌。

7、配置清单：手柄（含主机）1套，脚踏开关	1个，微型摆锯	1把，高速钻	1把，克氏钻	1把，转接头	1把

## 品目1-4 ：骨质疏松治疗仪（低频脉冲磁疗机）

▲1.磁感应强度：0.8mT-11 mT磁感应强度多档可调。

2.治疗频率：2-16Hz分档交替输出。输入功率：≤4000W；输出方式：两组频率、两组磁感应强度自动交替输出。

3.治疗时间设定：10-60分钟可调。电源要求：交流220v±10%，50Hz±1Hz。

4.设备配置：一台主机可同时控制多张治疗床，每床单独控制、同屏分别显示。

5.治疗床特点：全身内嵌式人体型≥15个治疗器；设备具有物理因子振动和远红外加热功能，关键部位强化治疗器等功能。设备配有专用屏蔽枕。

▲7.主机控制方式：PC计算机控制，≥19英寸液晶显示分别器显示各治疗床治疗信息。

8.软件功能：根据骨密度的检验结果自动生成治疗处方、可建立病历、存储病历、调取病历、治疗信息提取、治疗次数管理、增加打印病历等。

9.电控治疗床：实现躯干部位升降。治疗床尺寸：≥185cm×60cm×60cm四轮刹车定位装置；

#10.适应症涵盖：原继发性、继发性骨质疏松及骨质疏松症引起的各种临床疼痛。

## 品目1-5 ：超声骨刀

1.功能：满足对骨组织进行切割磨削需求，可用于精细骨科手术，适合硬质骨切割。

▲2.工作原理：基于电致伸缩技术，利用超声的纵向振动切割；具有良好组织保护特性，可保护血管神经等重要软组织；工作频率：≥39kHz。最大振幅：≥145um。超声骨刀最大电功率：≥130W，功率可调节；超声能量档位：≥10档。

3.工作模式：具有连续工作和脉冲工作两种方式，可由操作者根据要求变换工作方式;冲洗方式：具有自动冲洗系统，在手术中能够持续冲洗，降低温度，润滑切割表面。冲洗流量可调节，最大流量≥90ml/min。

4.灌注档位：≥10档；输出控制方式：采用脚踏控制超声输出；并具有控制冲洗功能的独立脚踏按键；手柄装卸：手柄和刀头分离式设计，刀头能够快速拆卸安装;手柄及连线一体式设计安全可靠; 手柄不限定使用次数。

#5.刀头种类：20种及以上，应包括片形、钩形、匙形等，适应不同的手术操作方式。

▲具有可重复使用刀头；灭菌方式：支持高温高压、低温等离子灭菌或者环氧乙烷灭菌；

6.软件和控制：提供配套的软件，在主界面可调节输出功率、流量和负压参数等参数。

7.显示屏≥8英寸，显示于同一个彩色LCD窗口，包括功率、冲洗等参数，触摸屏操作。

▲8.设备开机界面正常显示时间≤15秒；设备有限期限≥8年。

9.安全特性：主机具有故障的自检功能，安全性能符合国家标准；可自动记录设备使用时长和液体灌注总量;

#10.主机为便携式台式机;主机可自动保存工作参数，方便医师使用。

## 品目1-6 ：牙片数字化机

一、整体要求：具有先进性能和全面的功能，可以完成对x光片的扫描成像并进行诊断，高频直流恒压控制技术，胶片、磷片、数字传感器三种成像模式，。

二、牙科X射线机部分：

1.具备高频直流恒压控制技术。管电压≥70KV；管电流≥2MA；预设≥ 6 种牙位程序，可根据不同牙齿类型快速选择。曝光时间调整范围: 0.02-2 秒。球管具有过热防护程序。

2.具有累计曝光次数显示和恢复出厂设置功能。所有设置功能均通过采用触摸彩屏控制，触摸彩屏尺寸≥4英寸；具备四种安装方式选择：底板固定式、墙体固定式、底板支架式、移动支架式。

3.输入功率：≤400VA ;电源频率：50Hz±10%;射线焦点：≤0.4mm；高压发生器频率：100-200kHz

三、影像板扫描仪部分：扫描技术:CR技术；电压:AC100-240V.50/60Hz;输出功率:≤40W;分辨率:≥14 LP/mm;灰阶≥14 bits;扫描时间:≤10S

四、兼容≥4种尺寸的影像板:；像素尺寸:≤35 um；影像板放置方式:垂直放入，自动识别尺寸

五、软件功能:多种的图像处理工具，包括缩放、镜像、亮度和对比度调节、图像转换，强化边缘和定义尺寸等。具备网络发送、打印、归档等功能。

## 品目1-7 ：床旁支气管镜

基本要求：用于气管、支气管、各肺段的检查；用于气管和支气管分泌物的吸引、肺泡灌洗、异物取出、活检、给药、多种呼吸介入治疗等。

一、工作站技术规格要求

1、显示器尺寸：≥13英寸，触摸屏操作；显示器分辨率：≥1920×1080，高清分辨率。

2、拍照、录像：具有拍照、录像、录音功能，可在内置显示器上直接阅读、回放。

3、病历管理功能：具备病历管理功能，可制作图文报告，查看、编辑、预览、打印病历报告以及病历报告检索。

4、无线传输：具备无线传输模块，内窥镜可无线连接图像处理工作站

5、场景摄像头：具备场景摄像头，场景摄像头可移动，进行场景拍摄。

#6、窥镜连接：可实现≥2路设备、≥1路场景三个画面同时显示在工作站屏幕。

7、内置锂电池：≥5000mAh，具有电量管理功能;输出端口：具备Type-C和HDMI等输出端口。

二、电子支气管镜技术规格要求

#1、成像技术：采用数字电子微成像技术，无内置光纤，视角≥120°。

2、手柄材质：采用高分子材料构造，可整体浸泡。

▲3、插入部规格：插入部外径≤5.2mm，工作通道直径≥2.6mm，长度≥600mm。

4、前端弯曲角度：最大弯曲角度，向上≥180°，向下≥130°。

5、照明方式：≥2个LED灯，亮度≥1500 LX，非光纤照明

6：插入部旋转功能：具备插入部旋转功能，左右各旋转120°。

7、图像预冻结功能，具备图像预冻结功能;拍照、录像：具备一键拍照、录像功能。

三、便携屏幕技术规格要求

1、屏幕尺寸：≥3.5英寸;操作方式：触摸屏操作，屏幕采用医用电阻触摸屏;分辨率：屏幕显示分辨率≥640×480，

2、屏幕可旋转：上下0º～130º转动；左右0º～270º转动。

3、拍照/录像：具备拍照、录像、录音等功能;内置锂电池：容量≥2500mAh，工作时间≥240分钟。

4、输出端口：具备Type-C和HDMI等输出端口;操作视频：具备内置操作使用教学视频。

## 品目1-8 ：全自动玻璃封片机

1、机器功能：国产全自动玻璃盖玻片封片机。

2、操作界面采用≥8英寸以上全中文系统彩色触摸屏，主界面可显示机器运行状态、实时耗材余量、当天封片数量、输出存储显示。

3、兼容性：可兼容市面上大多数品牌的盖玻片、封固剂，耗材兼容性强，可完全开放耗材。

4、封片速度：每小时封片量≥400片；盖片尺寸：24 x (50、55、60) mm。

5、盖玻片装载：≥3个盖玻片装载盒，可实现不停机随时加载盖玻片；实时检测盖玻片剩余数量，并通过语音进行报警提醒；盖玻片单次上载量≥400片。

#6、机器一次性输出样本存储容量：≥240片。

#7、封片胶量在线可调：出胶量可随时在显示屏上进行调节，可在20-120 μL范围内调整，调节最小分辨率为1 μL。

8、夹片方式：直接推片，原架进出，封片完成存储玻片架原位。

9、碎片检测处理：采用碎片检测传感器，对破损盖玻片进行自检，并自动处理碎片至废片盒中。

10、粘片分离：可实现盖玻片的粘片检测及分离。封片头具有提醒，可直观显示封片头工作状态。

11、样本干燥：晾片柜具有样本烘干功能。

12、针头自动浸泡：封片完成后，出胶针头自动浸泡在清洗浸泡槽中，且浸泡槽中清洗剂可实现自动灌注和排放；出胶管路自动清洗，防止堵管。

13、针头自动排胶：封片机开机后自动排出管路中残胶，并收集到废液盒中，确保出胶稳定，避免溢胶现象。拒绝手动排胶。

14、单片质控追溯系统：自动拍照扫描玻片二维码，可对单张玻片样本所经的染色程序、染液的批次、封片过程等多个维度进行查询，方便追溯查证，实现染色封片环节全流程质控。

## 品目1-9 ：麻醉消毒机

一、技术参数

1. 人机对话模式：≥10英寸彩色触摸屏。

2. 工作模式：包含全自动消毒模式、自定义消毒模式。

3. 消毒效果：枯草杆菌黑色变种芽孢6代平均杀灭对数值≥3.0。

4. 无毒害、无腐蚀：消毒对人体无毒害，对机器无腐蚀，可提供检验报告。

5. 时间精度检测：设定的工作时间与实际运行的时间精度在±1min 范围内。

6. 异常报警：动态、实时监测浓度及温度变化，并同屏显示浓度及温度变化值，温度精确值≤士3℃，浓度标示值精度≤士10%PPM，数据异常自动报警提示。

7. 臭氧排放浓度：≤0.16mg/m³；臭氧残留量：≤0.16mg/m³  。

8. 注液方式：手动注液，每次注入≤2mL 消毒液。

9. 单路消毒：单路单循环动态消杀，可对麻醉机或呼吸机回路内部进行密闭循环消毒。

10. 路径舱：不少于一个路径舱，可将需要消毒的设备附件植入其中进行循环消杀。

11. 产品结构自带四组嵌入式防尘臂椎骨设计；机器须具备独立的轨道抽拉式收纳空间。

12. 打印功能：可自动打印消毒数据，可供医院长期储存及追溯。