## 06包

### 品目6-1：口内扫描仪

▲1、真彩技术，直接扫描，无需喷粉。口扫软件通过鼠标点击即可显示牙齿局部颜色色号。

2、扫描仪采用共焦显微扫描技术和超快光学切片技术，具备加速扫描模式。

3、扫描光源：LED，扫描分辨率：≤0.15 mm，扫描精度：≤20μm。

4、关键尺寸：扫描窗口（长Χ宽）≥15x10mm，扫描头高度≤20mm。

5、配备≥5个可拆卸扫描头，可进行高温高压消毒。

▲6、扫描枪内置自动加热系统。

7、采用高清拍照功能。

#8、远程操控：通过转动扫描枪即可完成下一步操作和模型旋转查看。

9、输出文件格式：STL、PLY开放格式、DCM彩色格式、3OXZ文件还原齿色及订单信息。

10、AI人工智能扫描，能识别不需要的颊，舌和唇粘膜等软组织并自动去除。

#11、通过口内扫描获取患者牙列动态咬合情况，并可用于修复体设计。

12、成像后处理速度≤2 分钟。

13、数字印模可发送至不同电脑作后期设计，不影响口内扫描仪进行下一次扫描。

14、采用智能备牙评估系统。

#15、具有牙龈锁定扫描功能，牙龈回弹不影响扫描。

16、具有取像景深加强模式。

17、自动咬合对齐功能，特殊病例可通过手动对齐完成咬合关系的配准和确认。

18、多颗种植体可于口内直接进行扫描。

19、后续设计软件为统一品牌。

20、专用服务器，软件，支持IOS及Android的医患技沟通的平台，具备配套的App，软件界面语言：支持中文。

### 品目6-2：牙周电子探针

1、配置：服务器、脚踏、推车、打印机。

2、工作条件：20℃温度、40%湿度。

3、尺寸要求：

▲3.1 探针长度：≥12mm。

3.2 探针工作端直径：≤0.5mm。

3.3 探针材料：钛合金（可探测种植体）。

4、精度要求：

▲4.1 测量过程中探针工作尖端探诊压力为15gf±2gf。探针压力手柄控制，达到15gf后，探针会移动。

▲4.2最大有效探测深度：≥12mm。

4.3显示精度：≤0.1mm。

5、功能要求：支持2018年牙周病国际新分类智能诊断。

5.1自动测量和记录患者牙周袋深度。

5.2记录患者附着水平。

5.3记录牙齿松动度。

5.4记录牙龈出血程度，程度≥4级，分别记录唇侧和舌侧。

5.5记录牙龈溢脓程度，程度≥4级，分别记录唇侧和舌侧。

5.6记录根分叉病变。

5.7记录菌斑分布，程度≥3级，分别记录唇侧和舌侧。

▲5.8记录患者每颗牙齿是否有龋。

5.9记录并标记患者口腔的缺牙、连桥和种植体等。

5.10自动根据牙周袋深和牙釉骨质界计算龈缘关联数据。

5.11生成电子病历、纸质病历和诊断报告。

5.12提供患者牙周问题的电子版和纸质版分析报告。

5.13提供患者多次检查和治疗后效果分析报告。

6、测量结果显示方式:  探针手柄上的OLED屏幕和电脑同步显示。

7、探针手柄与电脑连接方式：无线连接。

8、支持智能语音输入和语音播报功能；检查过程中通过语音输入可以自动记录：牙龈出血、溢脓、松动度、菌斑、根分叉病变等信息。

## 07包

### 品目7-1：无创呼吸机

1、≥8英寸触摸显示屏：可监测压力（气道峰压、平均压、呼末正压/气道压力）、氧浓度、流量、自主呼吸频率、呼气时间、吸呼比参数。图形显示压力－时间波形、流量柱状图。

2、内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21-100%，精度≤±3%。

3、内置氧传感器，监测范围0-100%，精度≤±2%。正常通气时可进行氧浓度在线校准，校准时不影响正常通气。

4、呼吸监测：不需要额外传感器即可测量自主呼吸频率。

5、通气模式：NCPAP、NIPPV、SNIPPV、HFNC。

6、NCPAP模式范围：

6.1气道压力：1.0-15cmH2O

6.2窒息唤醒压力：2.0-25cmH2O

6.3窒息唤醒次数：OFF，1-10

7、NIPPV/SNIPPV模式范围：

7.1吸气压力：2.0-25cmH2O

7.2呼末正压PEEP：1.0-15cmH2O

▲7.3触发灵敏度：OFF，1-10

8、监测参数范围：

▲8.1气道压力、呼末正压、吸气压力：-30-120cmH2O

▲8.2自主呼吸频率：0-300/min

8.3 流量：0-40L/min

▲9、HFNC模式：具有压力监测功能，流量范围2--25L/min可调。

10、内置血氧监测：

10.1实时监测患儿的SPO2、PR和PI灌注指数。

10.2具有氧合参数监测功能，包括OSI、S/F、ROX指数的监测，评估患儿的氧合状态。

▲10.3配Masimo血氧，PI灌注指数的测量范围：0.02-20%。

10.4具有信号质量指数SIQ指示功能。

11、提供快氧通气功能：最长时间120s，增氧浓度范围22-100% 连续可调。

12、提供手动通气功能，通气时间1-30s可调，气道压力范围2-25cmH2O，手动通气流量调节范围2.0-30L/min。

13、具有自动泄漏补偿功能。

14、报警：具有手动/自动设置报警上下限功能。

15、具有日志存储功能、趋势图和趋势表功能，并支持存储和导出功能。

16、具有湿化器外挂导轨、吊臂/水袋支架安装座、空压机安装底盘。

17、内置锂电池，充满可使用≥4小时。

18、提供系统自检功能，图形化提示操作功能。

▲19、具有空气气源内置积水杯，并具有观察窗口。

## 08包

### 品目8-1：乳管镜

- 1.镜管外径：≤Φ0.8mm；

- 2.手术通道内径：≥Φ0.16mm；

- ▲3.镜管长度：80mm（±5%），可进入到末级乳管；

- 4.石英导像束：≥3000像素；

- ▲5.符合内镜消毒条件；

- ▲6.摄像机有效像素≥40万；

- 7.主光源：寿命≥500小时、色温：6000K，

- 8.输出口光照度 ≥10000Lx；

- 9.图像处理系统软件；

## 09包

### 品目9-1：多功能数字胃肠DR

一、设备名称：平板多功能X线透视/摄影系统

二、数量：1台

三、主要用途及：用于数字透视、数字摄影、子宫输卵管造影、全脊柱拼接、专用泌尿系检查等常规放射学诊断及治疗的需要。

四、技术参数：

1、高压发生器

1.1、逆变频率：≥50kHz。

▲1.2、功率：≥80kW。

1.3、最短曝光时间：≤1ms

1.4、透视输出电压：≥125kV

1.5、摄影电压：≥140kV

1.6、最大管电流：≥1000mA

2、X射线管组件

▲2.1、具备栅控球管，阳极热容量：≥500kHu。

2.2、阳极转速：≥9000r/min。

2.3、焦点：双焦点，小焦点≤0.7mm，大焦点≤1.2mm。

2.4、小焦点功率：≥30kW。

2.5、大焦点功率：≥90kW。

2.6、具备独立遮光板的限束器。

2,7、限束器可自动及手动控制。

2.8、具备曝光野指示灯。

2.9、透视摄影转换时间≤1s。

3、检查床

3.1、床体倾斜角度：-45°～+90°

3.2、床体倾斜速度：≥5°/s

3.3、床面横向运动范围：≥20cm；

3.4、床面高度高度可调，

3.5、可床旁控制床体倾斜、床面侧向、影像链移动、一键回归初始位置

3.6、倾斜投照角度：不少于±40°

3.7、SID距离≥3种可选，最大SID≥150cm

3.8、任意位置床体承重≥190kg；

3.9、具备可移除滤线栅；

3.10、具备球管柱触碰安全检测装置。

4、平板探测器

4.1、材料：非晶体硅。

#4.2、像素大小：≤140μm。

4.3、空间分辨率：≥3.6lp/mm。

▲4.4、最大成像视野：≥17×17英寸，视野≥5档可选。

4.5、像素矩阵：≥3000×3000pixels。

4.6、灰阶等级：≥16 bit。

4.7、影像系统垂直运动范围：≥160cm。

4.8、影像系统移动速度：≥10cm/s。

5、图像采集系统：

5.1、CPU：主频≥3.0GHz。

5.2、内存：≥2G。

5.3、硬盘容量：≥500GB；图像储存量≥10,000幅@1024×1024矩阵。

▲5.4、透视方式：脉冲透视、连续透视；

▲5.5、摄影方式具备点片摄影、直接摄影、数字断层摄影、连续摄影功能

5.6、断层角度：≥3档可选，最大角度≥40°，最小角度≤10°。

▲5.7、最大脉冲透视帧频：≥30fps。

5.8、最大序列摄影帧频：≥15fps。

5.9、狭缝扫描：

#5.9.1、一次扫描，全自动无缝拼接全脊柱、全下肢图像。

5.9.2、最大扫描范围≥145cm，扫描时间≤15s

5.9.3、扫描速度快慢可调

5.9.4、扫描体位立位和卧位

5.9.5、扫描SID：110-150cm。

5.9.6、具备长度测量、Cobb角测量、视图放大、全景图像保存、长胶片打印功能。

5.10、具有虚拟限束器功能。

5.11、透视图像记录≥1,000帧。

5.12、具备末帧图像保持 (LIH)功能。

5.13、具备透视图像实时增强显示功能。

5.14、具备摄影图像实时增强显示功能。

5.15、液晶触摸显示屏

5.16、监视器：1M黑白监视器，尺寸≥19英寸，台数 2台。

6、图像处理功能

6.1、具备密度调节、对比度调节、黑/白反转、水平/垂直翻转、伽马矫正、放大、多幅图像显示、注释功能。

6.2、具备自动优化显示功能。

6.3、具备降噪处理功能功能。

6.4、具备边缘增强处理。

6.5、具备距离、角度测量功能。

7、剂量管理

7.1、具备区域剂量计算和剂量显示功能（核实）；

7.2、剂量报告可传输至PACS网络。

7.3、具备管球线束硬化滤过装置。

8、具备DICOM3.0接口，开放DICOM存储、打印、刻录（可刻录DICOM浏览软件）、传输、工作列表协议。

9、附件：

9.1、具有对讲系统。

9.2、具有脚踏板。

9.3、具有肩托架。

9.4、具有扶手。

9.5、具有钡餐杯托。

9.6、具有床垫。

9.7、具有压迫器。

9.8、具有压迫带。

#10.其他配置

1. 二套工作站

2. 通液造影仪1台

3. 自助胶片打印机1套