第五章	采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为北京市丰台中西医结合医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目如采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5. 投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 电动骨动力系统 | 1 | 否 |
|  | 1-2 | 超声切割止血刀 | 1 | 否 |
|  | 1-3 | 高频电刀 | 1 | 否 |
|  | 1-4 | 麻醉监护仪 | 1 | 否 |
|  | 1-5 | 麻醉机 | 1 | 否 |
|  | 1-6 | 医用电动锯钻 | 2 | 否 |
|  | 1-7 | 啫喱头圈/垫 | 4 | 否 |
|  | 1-8 | 靴式截石位腿架 | 1 | 否 |
|  | 1-9 | 高频电刀（妇产科） | 1 | 否 |
| 2 | 2-1 | 红光治疗仪 | 2 | 否 |
|  | 2-2 | 无创呼吸机（带空氧混合器） | 2 | 否 |
|  | 2-3 | 心电监护仪 | 2 | 否 |
|  | 2-4 | 中药离子导入仪器 | 1 | 否 |
|  | 2-5 | 呼吸训练器 | 5 | 否 |
|  | 2-6 | 心电图机 | 1 | 否 |
|  | 2-7 | 颈腰椎治疗牵引床 | 1 | 否 |
|  | 2-8 | 电脑中频电疗机 | 1 | 否 |
|  | 2-9 | 气压弹道式体外冲击波治疗仪 | 1 | 否 |
|  | 2-10 | 监护仪（一拖六） | 1 | 否 |
|  | 2-11 | 医用射线性腺防护帘 | 1 | 否 |
| 3 | 3-1 | 内窥镜洗消机 | 1 | 否 |
|  | 3-2 | 电子鼻咽喉镜 | 1 | 否 |
|  | 3-3 | 眼底激光机（532激光） | 1 | 否 |
|  | 3-4 | 床旁气管镜 | 1 | 否 |
|  | 3-5 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订后30天内送货安装调试并验收完毕

2、采购项目（标的）交付的地点：北京市丰台中西医结合医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，12小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：详见每包技术要求中。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的原厂培训方案。对培训内容培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果，保证采购人人员掌握仪器的基本操作和日常维护。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

- 维修团队及响应时间：在国内设立维修机构，提供维修机构地址、针对本项目设立的联系方式及维修工程师；提供维修响应时间和维保期内巡检、质控次数承诺函。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：技术参数如下

第1包  品目1-1  电动骨动力系统

一、技术参数

1、主机部分,

1.1、微处理器控制系统，彩色液晶显示屏，实时记录主机工作状态。

▲1.2、独立输出通道≥2通道（核实）。

1.3、强力高速模式和高速平稳模式可自动切换。

1.4、动力输出：正向、反向可选。

2、动力手柄：

2.1、笔式手柄，全封闭马达。

2.2、启动扭矩：≥1600g.cm。

▲2.3、空载最高转速≥60000rpm；在负载情况下，转速衰减≤5%。

2.4、长时间运行温升≤15℃。

2.5、噪音：≤65dB

▲2.6、马达直接驱动工作头，一个马达完成钻、铣、磨、锯多个功能

2.7、马达直径≤25mm

3、微动力手柄：3.1、笔式操作，全封闭马达。

3.2、启动扭矩强：＞1600g.cm。

▲3.3、空载最高转速≥60000rpm；在负载情况下，转速衰减≤5%。

3.4、长时间运行温升≤15℃。

3.5、噪音：≤65dB（A）

▲3.6、马达直接驱动工作头，一个马达完成钻、铣、磨、锯多个功能

3.7、马达直径：≤25mm

4、脚踏开关：

4.1、防尘方水等级：IP68

4,2、采用无接触内部调节技术，可无极调速。

6、增力器：具备降速增力功能，可高温高压消毒灭菌，最大扭矩≥1600g.cm。

7、开颅钻头：

7.1、直径11mm、9mm可任选。

7.2、最大转速：≥1500rpm

7.3、切割量：≥800mm³/s

7.4、自动定心，具备安全自停触发结构，在钻透颅骨瞬间使钻头离合器与传动杆分离，自停平稳无振动，不伤硬脑膜。

8、开颅铣：

8.1、可把握式和持笔式操作，无需调整保护架即可实现小半径转弯，转弯半径＜4mm

8.2、铣刀针更换为快装接口

8.3、最高转速：≥60000rpm

8.4、切割量：≥160mm³/s

9、直磨钻：

9.1、最大转速≥60000 rpm，切割量≥5mm3/s。

9.2、刃具安装为推拉接口。

10、弯磨钻：

10.1、转速：≥60000 rpm，切割量≥5mm3/s。

10.2、弯曲度数：20°±1°.

10.3、刃具安装接口：推拉接口。

10.4、机头无油设计。

11、打孔钻头：

11.1、杆径：≤2.5mm

11.2、直径：1mm-5mm可任选。

11.3、径向跳动：不超过±0.01mm。

11.4、硬度HRC58或以上，可重复使用。

12、西瓜式切削头：

12.1、直径：1mm-5mm可任选。

12.2、径向跳动：不超过±0.02mm。

12.3、硬度HRC58或以上，可重复使用。

13、金刚砂式打磨头：

13.1、直径：1mm-5mm可任选。

13.2、径向跳动：不超过±0.02mm。

13.3、硬度HRC58或以上，可重复使用。

14、铣刀针：

14.1、铣刀头头部直径≤1.8mm，骨缝间隙：2.0-2.2mm，切削中不发热，无需泵冷却水

14.2、采用硅胶全密封。

14.3、螺旋状铣针具有螺旋切削槽，反螺旋分屑槽。

二、主要配置：

1、主机：1台。

2、动力手柄：1把。

3、微动力手柄：1把。

4、脚踏开关：1个。

5、增力器：1个。

6、开颅钻头：4个。

7、直磨钻：1支。

8、弯磨钻：1支。

9、开颅铣：1支。

10、西瓜式/金刚砂式打磨头：5个。

11、铣刀头：2支。

12、打孔钻头：1个。

13、颅钻扳手：1支。

14、卡棍：1支。

三、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，12小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.提供备用机。

第1包  品目1-2  超声切割止血刀

一、技术参数

1、主机：

▲1.1、具有软组织切割止血功能，可闭合5mm及以下直径血管。

1.2、频率：55kHz±5kHz。

▲1.3、最大超声电功率：≥35W。

1.4、超声最大振动幅度：≥80μm。

1.5、液晶触摸显示屏≥7英寸，可显示切割和凝血参数。

2、手柄：

▲2.1、可长期重复使用，不限制使用次数。

2.2、具有手控功能。

3、刀头

3.1、刀头集切割、止血、抓持、分离功能于一体，可提供一次性刀具。

▲3.2、一次性刀具14cm、23cm、36cm三种规格可任选，可适用开放性手术及微创性手术等。

★二、主要配置

1、主机：1台。

2、手柄：3把。

3、脚踏开关：1套。

4、一次性使用刀头：3把。

5、台车：1辆。

三、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，12小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.提供备用机；

第1包  品目1-3  高频电刀

一、主要用途：用于各科开放式手术、内镜手术的切割和凝血

二、技术参数

1、主机：

▲1.1、独立输出通道≥2个（单极和双极），全悬浮输出，CF型防除颤应用。

1.2、输出模式：

▲1.2.1、单极输出：纯切、混切（≥3种）、点凝、软凝、面凝。

1.2.2、双极输出：≥2种，至少包括双极普凝、双极强凝。

1.3、单极工作频率：512kHz±5%；双极工作频率：1024kHz±5%。

1.4、功率调节范围

1.4.1、纯切： 0～350W@负载500Ω。

1.4.2、混切1：0～250W@负载500Ω。

1.4.3、混切2：0～200W@负载500Ω。

1.4.4、混切3：0～120W @负载500Ω。

1.4.5、点凝：0～120W @负载500Ω。

1.4.6、软凝：0～150W@负载200Ω。

1.4.7、面凝：0～100W@负载1000Ω

1.4.8、双极普凝：0～150W@负载100Ω。

1.4.9、双极强凝：0～150W@负载100Ω

1.5、输出控制：两路单极手控输出，两路单极脚控输出、一路双极脚控输出。

1.7、可记忆上次手术所用功率，当再次开机时可复现上次功率设定值。

1.8、具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。

1.9、采用断线自检技术，全程对极板连线进行检测，一旦发现断线，立即发出声光报警。

1,10、具备极板接触质量检测系统，可对双片极板接触质量进行全程动态监测，一旦发现短路、开路或接触质量降低情况，立即发出声光报警，切断输出。

1.11、单极切、凝和双极凝具有独立的功率设定和显示装置。

1.12、具有面板按键、手控和脚踏启动按键防粘连识别功能。

1.13、冷却方式：自然冷却，无风扇

1.14、具备开机自检功能，可提示故障信息。

1.15、可连接单联脚踏开关和双联脚踏开关。

2、 负极板回路垫

2.1、电容式负极回路，具有平行板电容结构。

▲2.2、 工作模式：重复使用，非直接接触式

2.3、 回路垫电容阻抗：标准面积电容阻抗≤150Ω@环境温度23℃±5℃、频率460kHz。

2.3、负极板回路垫导线长度≥4m

2.4、通过皮肤刺激试验，提供具有CMA标识的皮肤刺激试验合格检测报告。过体外细胞毒性检测，提供具有CMA标识的体外细胞毒性的合格检测报告。通过皮肤致敏试验，提供具有CMA标识的皮肤致敏试验的合格检测报告。

3、脚踏开关防水等级：IPX8

三、主要配置

1、主机：1套。

2、单联脚踏开关：1只。

3、双联脚踏开关：1只。

4、手控刀：2把。

5、 双极电凝镊：2套。

6、负极板回路垫：1套。

7、绝缘容器：1只。

四、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，12小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.提供备用机。

第1包  品目1-4 麻醉监护仪

一、技术参数：

1、主机基本参数

▲1.1、模块化插件式监护仪，主机插槽数≥6个。

1.2、彩色液晶触摸显示屏≥18英寸，分辨率≥1920×1080，显示通道≥10通道。

1.3、配备锂电池，续航时间≥2h。

1.4、具备USB接口，可连接USB设备，至少包括存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等。

2、转运监护模块：

2.1、无风扇设计，彩色液晶显示屏≥5英寸。

2.2、内置锂电池，续航时间≥8小时。

2.3、具备3/5导心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温和双通道有创血压同时监测功能。

2.4、心电监测：

2.4.1、导联类型可自动识别，具备导联脱落监测功能，部分导联脱落的情况下仍能保持监护。

2.4.2、具备房颤及室上性心律失常分析功能，实时心律失常分析≥20种

2.4.3、心电分析支持≥3个分析导联实时动态同步分析。

2.4.4、具备ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，可分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

2.4.6、具有QT/QTc测量功能，可测量QT、QTc和ΔQTc参数值，具备QT和QTc模板显示功能

2.5、血氧检测：

2.5.1、具备灌注指数（PI）监测功能。

2.5.2、配置指套式血氧探头，防水等级：IPX7，支持浸泡清洁与消毒，

2.6、有创压监测：

2.6.1、监测通道≥2通道。

2.6.2、具备肺动脉锲压（PAWP）监测和PPV参数监测功能，可监测成人、小儿、新生儿。

3、麻醉深度模块（BIS）：具备麻醉深度模块（BIS），采用双频谱分析指数的测量技术，测量通道数≥2通道，支持DSA显示，

4、肌松监测模块（NMT）：具备肌松模块或单机，采用三轴加速传感技术，通过对特定运动神经施加可控的电刺激，测量肌肉运动的加速度，计算肌肉收缩力，实现肌肉松弛程度的监测

5、系统功能：

5.1、具备血液动力学计算、药物计算、氧合计算、通气计算和肾功能计算功能。

5.2、血流动力学计算：可显示完整血流动力学参数病人心脏收缩力、外周血管阻力等状态，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化。

5.3、具备麻醉平衡指引显示功能，在同一个界面显示麻醉状态(包括病人意识、疼痛、肌松状态)、大脑功能状态和相关参数的动态趋势，可显示三方面麻醉状态。

5.2、趋势表、趋势图回顾（≥40个参数）：≥120h@分辨率≤1min、≥4h@分辨率≤5s，全息波形存储与回顾≥48h

5.3、事件回顾≥1000条，每条报警事件可存储≥30s三道相关波形以及报警触发时所有测量参数值；事件回顾时能够提供报警事件列表，可根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。

5.4、工作模式提供：监护模式、待机模式夜间模式、隐私模式，具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面及标准显示界面。

5.5、具有报警指示功能。

5.6、参数可通过HL7协议导出。

6、产品设计使用年限≥10年。

二、主要配置

1、监护仪主机：1台。

2、转运监测模块：1个。

3、麻醉深度模块及附件包：1套。

4、肌松监测模块及附件包：1套。

5、4G 存储卡：1张。

6、锂电池：1块。

6、心电附件包：1套。

7、血氧附件包：1套。

8、无创血压附件包：1套

三、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，12小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.提供备用机。

第1包  品目1-5  麻醉机

一、技术参数

（一）、主机通用参数

1、适用于成人、儿童和新生儿。（提供注册证或说明书证明）

2、彩色液晶触摸显示屏≥15英寸，具备多点触控功能，中文操作界面。

3、内置插件槽≥3个，可直接热插拔插件。

4、后备电池使用时间≥150分钟

5、具备网络接口、RS-232接口。

6、台车：带工作台，顶光灯亮度可调节，脚轮可刹车

（二）、麻醉部分：

1、气源

1.1、标配氧气、空气两气源，

1.2、快速充氧范围：25～75 l/min。

2、流量计

▲2.1、全电子流量计，可直接设置氧浓度和总流量。

2.2、总流量控制模式下总流量设置范围：0.2 L/min～18 L/min。

2.3、氧浓度设置范围： 21%～100% (空气为平衡气)）

2.4、具备备用流量计

2.5、具备新鲜气体流量指示工具，具备气体流量暂停功能。

3、挥发罐

3.1、挥发罐位≥2罐位，具有安全互锁功能；

▲3.2、配备原厂七氟醚挥发罐1个具备压力、流速和温度补偿功能。

（二）、呼吸回路：

1、一体化回路，回路整体可旋转、可徒手拆卸

2、具有吸气、呼气单向阀、气道压力表。

3、回路部件可以耐受134℃高温高压消毒。

4、二氧化碳吸收罐容积≥1500mL

▲5、内置双流量传感器，分别在吸入端、呼出端。

6、具备动态潮气量实时自动补偿功能，可补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。

7、具有回路整体加温功能。

8、具备CO2旁路功能，在机械通气过程中，无需关停机械通气，可直接更换吸收罐。

9、当钠石灰罐未安装到位时，可自动识别并报警提示。

（三）、呼吸机部分

1、气动电控呼吸机。

2、上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态

▲3、具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器

4、通气模式：具备VCV、PCV、SIMV-VC、SIMV-PC模式。

5、参数设置

▲5.1、潮气量设置范围：10mL～1500mL@容控模式，5mL～1500mL@压控模式。

5.2、吸气压力设置范围：5～80cmH2O。

5.3、支持压力设置范围：0，4cmH2O～60cmH2O。

5.4、呼吸频率设置范围：2～100次/min。

5.5、吸呼比设置范围：4:1～1:8。

5.6、压力限制设置范围：10～100cmH2O。

5.7、电子PEEP设置范围：OFF，4～30cmH2O。

5.8、吸气暂停设置范围：OFF，5%～60%。

6、监测

6.1、监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；BIS监测、N2O、EtCO2。

修改成：监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性、呼末二氧化碳浓度

6.2、潮气量监测范围：0～3000mL；

6.3、分钟通气量监测范围：0～100L/min

6.4、可同屏显示3通道波形和呼吸环图，至少包括压力时间波形、流速时间波形、容量时间波形。

7、具备三级声光报警功能。

二、主要配置单

1、麻醉机主机：1台。

2、呼吸回路：1套。

3、一次性成人附件包：1套。

4、旁流CO2模块：1个

三、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，12小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.提供备用机。

第1包  品目1-6  医用电动锯钻

一、数量：2台。

二、主要用途：用于骨科手术中钻孔、扩孔、锪孔及打克氏针、髓内钉。

三、技术参数：

1、主机：

1.1、整机可高温高压消毒。

▲1.2、最大转速：≥1500rpm，无级变速。

1.3、快装型接口，中空直径≥4.5mm，可通过长针和导针。

1.4、输出功率：≥80W；温升≤25℃。

2、充电电池：容量≥1800mAh（补充），充电时间≤1h。

★四、主要配置（单台）：

1、主机：1台。

2、钻夹头钥匙：1把。

3、电池：4块。

4、充电器：2个。

5、消毒通道：2个。

6、锯片：4片

五、售后服务：

1.整机质保期：≥3年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，12小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.提供备用机。

第1包  品目1-7  啫喱头圈/垫

一、数量：4个。

二、主要用途：为手术患者提供舒适、稳定的体位固定，最大限度暴露术野。

三、技术参数：

▲1、材质：由高分子凝胶构成，不含硅胶、乳胶或任何乳化剂；对人体无不良反应，不支持细菌生长，能透过X线，绝缘不导电。阻燃。

2、可用酒精等无腐蚀性消毒液消毒。

3、头圈尺寸：≥20×7×7cm。平卧位手术时支持保护头枕部。

4、生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证并提供证书复印件。

四、售后服务：

1.整体质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.操作培训≥1天，提供技术资料；

3.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

第1包  品目1-8  靴式截石位腿架

一、技术参数

▲1、腿架

1.1、气动助力调节。

1.2、垂直角度调节范围：0～110°；调节范围内可任意悬停。

1.3、水平角度调节范围：0～38°；调节范围内可任意悬停。

1.4、角度可刻度显示。

2、靴形脚套：

2.1、脚踩靴底、腘窝悬空、腿部不受压。

▲2.2、脚靴护套材质；高分子凝胶。

2.3、可选脚靴样式。

2.4、脚靴支撑杆：长度≥650mm；直径≥20mm。

2.5、脚靴尺寸：≥550×390×220mm。

2.6、脚靴调节范围：≥300mm。

3、适用患者体重：180kg及以下均可。

4、腿架与手术床边轨二点式结构线性固定；

▲5、具备通用型边轨夹，可与现有手术床匹配使用。

6、自重：≤15kg。

二、主要配置：

1、支撑腿架：1对、

2、脚蹬保护套：1对。

3、边轨固定夹：1对。

4、台车：1辆。

三、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，12小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.提供备用机。

第1包  品目1-9  高频电刀（妇产科）

一、主要用途：用于外科手术切割和凝血，配以合适附件还可应用于宫腔镜等内窥镜手术。

二、技术参数：

1、主机：

▲1.1、独立输出通道≥2个（单极和双极），全悬浮输出，CF型防除颤应用。

1.2、输出模式：

▲1.2.1、单极输出：纯切、混切（≥3种）、点凝、软凝。

1.2.2、双极输出：≥1种，至少包括标准凝。

1.3、单极和双极的工作频率（主频率）均为：512kHz±5%.

1.4、功率调节范围

1.4.1、纯切： 0～350W@负载500Ω。

1.4.2、混切1：0～250W@负载500Ω。

1.4.3、混切2：0～200W 负载500Ω。

1.4.4、混切3：0～120W  负载500Ω。

1.4.5、点凝：0～120W 负载500Ω。

1.4.6、软凝：0～150W 负载200Ω。

1.4.7、双极标准凝：0-50W。

1.5、恒功率电刀（单极100Ω～2000Ω，双极25Ω～100Ω），在正常人体阻抗范围和正常手术所需功率范围内，平均输出功率不随阻抗变化。

1.6、控制方式：单极手控输出、单极脚控输出和双极脚控凝输出。

1.7、可记忆上次手术所用功率，当再次开机时可复现上次功率设定值。

1.8、具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。

1.9、采用断线自检技术，全程对极板连线进行检测，一旦发现断线，立即发出声光报警。

1.10、中性极板检测系统：

1.10.1、可对双片极板接触质量进行全程动态监测，一旦发现短路、开路或接触质量降低情况，可声光报警，切断输出

1.10.2、监测范围：7.5～150Ω。

1.10.3、接触电阻增幅超过30%时停止输出，发出声光报警。

1.11、单极切、凝和双极凝具有独立的功率设定和显示装置。

1.12、具有面板按键、手控和脚踏启动按键防粘连识别功能。

1.13、冷却方式：自然冷却，无风扇

1.14、具备开机自检功能，可提示故障信息。

2、脚踏开关:防水等级：IPX8级

3、吸烟器

3.1、吸烟最大流量≥120L/min。

▲3.2、吸烟器净化率≥99.9995%，颗粒直径0.12μm。

3.3、吸烟器可脚踏开关操作，亦可在电切、凝时自动启动。

二、主要配置：

1、主机：1台。

2、单极刀笔：2把。

3、双极电凝镊子：1把。

4、中性电极：5片。

5、双极镊连接线：1条。

6、中性极板连接线：1条

7、脚踏开关：1个。

8、一次性电刀笔：2支

9、一次性使用高频电极：12支

10、净化器：1台

11、吸烟软管：1个。

12、吸引管：1个。

三、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，12小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.提供备用机。

第2包  品目2-1  红光治疗仪

一、技术参数

1、光源：可输出红光。

2、输出光波段： 600nm～700nm之间

3、光输出功率：≥3W。

4、光斑直径：≥120mm 距窗口100mm；

5、治疗时间：0min～999min，连续可调；

6、支臂：电动可升降支臂

7、电源：AC 220V±22V，50Hz±1Hz，功率≤300VA。

二、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，12小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.提供备用机。

第2包  品目2-2  无创呼吸机（带空氧混合器）

一、技术参数：

1、主机通用参数：

1.1、彩色液晶触摸显示屏≥12英寸，中文操作界面。

▲1.2、涡轮供气系统，峰流速≥250L/min。

1.3、最大漏气补偿≥120L/min。

1.4、采用近心端测压技术，压力监测采样位于面罩端。

1.5、具备吸入氧浓度传感器校准功能。

1.6、具备一键截屏功能。

1.7、图片、日志、患者数据可通过无线、USB接口导出。

1.8、内置充电电池，支持主机工作≥4h。

1.9、重量：≤8kg(含电池)。

▲2、通气模式：CPAP、S、T、ST、自适应压力控制模式（APC）、比例辅助通气模式（APAV）、高流量氧疗模式（HFT）。

3、参数调节：

3.1、吸气压力（IPAP）调节范围：4～40cmH2O；调节步长≤0.5cmH2O。

3.2、呼气压力(EPAP)调节范围：4～25cmH2O；调节步长≤0.5cmH2O。

3.3、持续气道正压(CPAP)调节范围：4～25cmH2O；调节步长≤0.5cmH2O。

3.4、高流量氧疗模式流速调节范围：2～80L/min；调节步长≤1L/min。

3.5、吸气峰压（PIP）调节范围：0～60cmH2O；调节步长≤1cmH2O。

3.6、吸气比例（I/T）调节范围：0～90%；调节步长≤1%。

3.7、自主呼吸百分比（sTrig）调节范围：0-100%；调节步长≤1%。

3.8、呼吸频率调节范围：4～60次/min；调节步长≤1次/min。

3.9、目标潮气量设置范围：200～2000mL。

3.10、吸气时间（Ti）设置范围：0.2～4s；调节步长≤0.1s。

3.11、吸气斜率：≥5档可调。

3.12、延迟升压时间调节范围：0～60min。

3.13、吸气灵敏度：≥5档可调。

3.14、呼气灵敏度：≥5档可调。

3.15、氧浓度调节范围：21%～100%。

3.16、气道阻力监测参数：0～100cmH2O/L/S(已知患者参数)，调节步长≤1cmH2O/L/S。

3.17、弹性阻力监测参数：0-100cmH2O/L(已知患者参数)，调节步长≤1cmH2O/L。3、监测参数：

3.1、可实时监测吸气压力（IPAP）、分钟通气量（MV）、潮气量（VT）、吸气比例（I/T）、呼吸频率（RR）、漏气量（Leak）、患者触发百分比（sTrig）、吸气峰压（PIP）、升压剩余时间（RAMP）、潮气量（TVV）。

3.2、呼吸频率监测范围：0～120次/min；分辨率≤1次/min。

3.3、潮气量（VT）监测范围：0～3000mL；分辨率≤1mL。

3.4、分钟通气量（MV）监测范围：0～100L/min；分辨率≤0.1L/min。

3.5、可同屏显示≥3道波形，至少包括压力波形、流量波形、容量波形，并可进行实时冻结分析。

4、报警：具备氧气供应压力过高、氧气供应压力过低、未供氧气、高吸气压力、低吸气压力、高呼吸频率、低呼吸频率、窒息报警、高漏气量、低漏气量、高潮气量、低潮气量、高于目标潮气量、低于目标潮气量、低分钟通气量、患者连接断开、患者端压力测量管断开、内部电池电量低、最大极限压力、内部电池供电运行、外部DC供电运行、内部电池故障、外部DC供电电压高、外部DC供电电压低、压力传感器故障、接口板与主控板通信异常、断电报警功能，可提示电源已恢复。

5、报警参数设置范围：

5.1、高吸气压力报警（HiPress）：1～10cmH2O。

5.2、低吸气压力报警（LowPress）：1～10cmH2O。

5.3、高漏气量报警（HiLeak）：20～100 L/min。

5.4、低漏气量报警（LowLeak）：5～50 L/min。

5.5、窒息报警时间（Apnea）：5～60s。

5.6、低分钟通气量报警（LowMV）：1～99 L/min。

5.7、高呼吸频率报警（HiBPM）：5～90 次/min。

5.8、低呼吸频率报警（LowBPM）：1～89次/min。

5.9、高潮气量报警（HiTV）：100～2500 mL。

5.10、低潮气量报警（LowTV）：10～2000 mL。

5.11、高于目标潮气量报警（HiTVV）：50～1000mL。

5.12、低于目标潮气量报警（LowTVV）：50～1000mL。

★二、主要配置：

1、主机：1台。

2、便携包：1个。

3、台车：1辆。

4、充电电池：1快

5、采样管1套

6、呼吸管路：2根（长短可选）。

7、湿化器：1台。

8、一次性的湿化水罐：1个。

9、面罩：1个。

三、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，12小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.提供备用机。

第2包  品目2-3  心电监护仪

一、技术参数

1、主机：

1.1、模块化监护仪，主机插件槽≥2槽位。

▲1.2、彩色液晶触摸显示屏≥10英寸，分辨率≥1280×800像素，波形显示通道≥10通道。

1.3、配备锂电池。支持监护仪工作时间≥4小时。

1.4、具备RJ45网路接口

2、多参数监测模块：

▲2.1、具备3/5导心电监测、呼吸监测，无创血压监测、血氧饱和度监测、脉搏监测和体温监测功能，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。

2.2、心电监测

2.2.1、具备心率测量、ST段测量、QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.2.2、心律失常分析≥25种，包括房颤分析

2.2.3、心脏下壁、侧壁和前壁对应的多个ST片段可同屏实时显示，参考片段和实时片段可对比查看。

2.2.3、QT和QTc实时测量范围：200～800 ms。

2.2.4、具备心电多导同步分析功能。

2.2.5、呼吸频率测量范围：0～200rpm。

2.3、血氧饱和度监测：

2.3.1、实时监测SpO2、PR和PI参数。

2.3.2、来自SpO2的PR测量范围：20-300次/min。

2.3.3、配备指套式血氧探头，防水等级 ：IPX7，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.4、无创血压监测：

2.4.1、无创血压成人测量范围：收缩压30~290mmH。

2.4.2、测量模式：手动、自动、连续、序列，可提供24小时动态血压统计结果。

2.4.3、具备辅助静脉穿刺功能。

2.5、具备体温监测（≥2通道）和温差监测功能，并可更改体温通道标名。

3、系统功能：

3.1、所有监测参数报警限可一键自动设置。

3.2、事件回顾≥1000条，每条报警事件可存储≥30s三道相关波形以及报警触发时所有测量参数值。

3.3、NIBP测量结果≥1000组。

3.4、ST模板存储与回顾支持≥120h@分辨率1分钟。

3.5、具备历史病人数据存储和回顾功能，可通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.6、配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2）；可定时自动EWS评分，可动态刷新EWS和EWS报警。

3.7、具备格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能

3.8、具备计时器，每个计时器可独立设置和计时，计时方向：正计时和倒计时可选。

支持。

3.9、可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示。

3.10、具备呼吸氧合界面。

3.11、具备屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到USB存储设备。

二、配置清单

1、监护仪：1台。

2、心电监测导联线：2根。

3、血压计袖带、导线：1包。

三、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，12小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.提供备用机。

第2包  品目2-4  中药离子导入仪器

一、技术参数

1、致孔脉冲：

1.1、致孔脉冲在治疗开始时出现。

1.2、方波,峰值：≥5档可调，最大85V±2 V。

2、电导脉冲

2.1、电导脉冲有基础波形（2000Hz±10％方波）和周期10ms±5％ 的脉动正弦半波组成一个波群。

2.2、电导波群、脉动正弦半波个数：2-20个范围内≥5档可调。

2.2、电导脉冲波群频率：0.4Hz～ 6Hz范围内≥5档可调。

4、超声

4.1、超声频率： 1MHz±30％；

4.2、超声输出频率：0.4Hz～6Hz范围内≥5档可调。

4.3、超声治疗头有效辐射面积：3.2cm²±10％。

▲4.4、超声输出功率调节范围：0.1W-0.5W。最大有效声强：≥45mW/cm²。

5、治疗时间调节范围：5min-30min，调节步长≤1 min，误差：±5%以内。

二、主要配置：

1、主机：1台。

2、治疗头：1副。

3、绑带：1副。

三、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，12小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.提供备用机。

第2包  品目2-5 呼吸训练器

一、技术参数

▲1、训练原理：流速阻力负荷型。

▲2、训练管路上具备阻力档位调节功能，可独立使用，可拆卸消毒。

3、训练强度：1-10级可调。

4、平板工作站：

4.1、运行内存≥8G；数据内存≥128G；彩色液晶触摸显示屏≥9英寸。

4.2、具备蓝牙、无线传输功能，可对接到康复管理系统，实现呼吸慢病的全程管理档案。

4.3、训练过程实时显示吸气功率、最大吸气流速和吸气量，可检测呼吸流速及呼吸容积是否达到预定目标。

4.4、趋势分析：可生成单个患者的康复趋势报告。

4.5、报告管理：可生成PDF报告，报告可下载、打印。

4.6、具备训练历史记录，可显示过去训练的历史记录，包括一组训练的训练次数、流速、吸气量等指标。

4.7、数据记录≥10000 条。

二、主要配置：

1、呼吸训练器：1台。

2、平板工作站（含训练软件）：1台。

3、阀头：1个。

4、USB连接线：1条。

三、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，12小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.提供备用机。

第2包  品目2-6 心电图机

一、技术参数：

1、输入电路：

1.1、噪声电平：≤15uVp-p。

1.2、频率特性：0.05Hz～150Hz。

1.3、时间常数：≥3.2s。

1.4、输入回路电流：≤50nA。

1.5、耐极化电压：不少于±650mV。

▲1.6、共模拟制比：≥105dB。

2、显示

2.1、液晶触摸显示屏≥10英寸。

2.2、具有自动、手动、节律显示功能。

2.3、可回顾≥10min的12导联心电波形。

2.4、灵敏度(增益)：2.5mm/mv～20 mm/mv范围内≥4档可选；AGC：20/10mm/mv、10/5 mm/mv。

3、打印：

3.1、内置热敏打印机。

3.2、打印速度： 6.25mm/s～50mm/s范围内≥5档可选，误差：±2%。

4、系统功能：

4.1、可存储≥10000份病例。

4.2、具有病历搜索功能，支持姓名、ID号模糊搜索。

4.3、可提示接触不良的电极和导联脱落的信息。

4.4、心率测量范围：30～3O0bpm；测量误差：不超过±1bpm或±1%。

4.5、可外接键盘、鼠标、条码扫描枪。

4.6、具有待机自动唤醒、定时关机功能。

4.7、支持内置WIFI模块。

二、主要配置：

1.主机：1台。

3、导联线：1根。

4、台车：1辆。

三、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，12小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.提供备用机。

第2包  品目2-7  颈腰椎治疗牵引床

一、技术参数

1、控制主机：

1.1、CPU：i5或以上性能，内存≥8G；硬盘≥256G；彩色液晶显示器≥24英寸；打印机：彩色喷墨打印机。

▲1.2、牵引方式：纵向牵引、成角牵引、旋转牵引可单独使用，也可结合使用。

1.3、可设定和控制牵引力、牵引时间、牵引模式、成角角度、旋转角度。

1.4、旋转、成角角度测量传感器：编码传感器。

1.5、具备牵引力自动补偿功能。

▲1.6、牵引模式：持续式牵引、间歇式牵引、阶梯式牵引。

1.7、参数设置范围

1.7.1、颈部牵引力：0-200N。

1.7.2、腰部牵引引力：0～990N。

1.7.2、持续工作时间： 0～9min持续式牵引、持续工作时间间歇式牵引

1.7.3、治疗总时间：0～60min；

1.7.4、牵引速度：6～12mm/s；

1.7.5、成角角度：0～25°

1.7.6、旋转角度：-25°～+25°

1.7.7、颈/腰椎加热温度：37～60℃;

1.8、设定值与实际牵引值同步监测。

1.9、可存储治疗方案，可打印病例。

1.10、最大牵引力限值：995N±4N。

2、牵引床：

2.1、床面一次压模成型。

2.2、具备患者急退器、医务人员操作急退键。

2.3、外形尺寸（长×宽×高）：220×50×73cm，可上下浮动10%。

2、颈椎牵引架外形尺寸（长×宽×高）：56×105×110cm,，可上下浮动10%。

二、主要配置：

1、控制主机：1套。

2、操作台：1张。

3、牵引床：1张

4、颈椎牵引架：1个.

5、真皮腰椎牵引带：1套。

6、颈椎牵引带：1套。

三、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，12小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.提供备用机。

第2包  品目2-8  电脑中频电疗机

一、技术参数

▲1、输出通道：双极中频输出≥4路，脉动直流输出≥4路，干扰电输出≥2路。

2、治疗方式：脉冲波调制中频电疗、干扰电治疗（同步或异步控制、多步程序、音频电、正弦调制中频、脉冲调制中频、干扰电）。

3、基波工作频率：1kHz～10kHz，误差：±10%以内。

4、调制频率：0～150Hz范围内。

5、双极输出调幅度调节范围：0～100%，误差：±5%以内。

▲6、调制波形：方波、三角波、正弦波、指数波、锯齿波、尖波、梯形波。

7、差频频率调节范围：0～200Hz，允差±10%或±1Hz取较大值。

▲8、差频变化周期： 24s±10%。

9、最大输出电流：≥50mA@500 负载电阻下；输出电流限值：≤100mA。

10、脉动直流输出电压：100V±10%。

11、治疗时间调节范围：0min～99min，调节步长≤1min，误差：±5%以内。

▲12、电极加热温度：室温～55℃之间≥8档可调。

13、内置治疗处方≥100种。

14、在最大输出时，电极经短路5s、再开路15s，关闭输出1min，重复试验10次，设备应能正常工作。

15、主机尺寸：≤600mm×400mm×200mm，重量：≤8kg。

16、运行模式：连续运行。

17、理疗用硅橡胶电极片：大号尺寸，130mm×95mm（可上下浮动10%）；中号尺寸，107mm×72mm（可上下浮动10%）；下号尺寸，95mm×60mm（可上下浮动10%）

18、理疗粘贴电极尺寸：40mm*40mm（可上下浮动10%）主机：1台

二、主要配置：

1、主机：1台

2、输出导线：1套。

3、大号、中号、小号理疗用硅橡胶电极片：各8片	。

4、理疗粘贴电极：8片

三、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，12小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.提供备用机。

第2包  品目2-9  气压弹道式体外冲击波治疗仪

一、主要用途：用于肩周炎、肱骨上髁炎、跟腱炎的辅助治疗。

二、技术参数

1、主机：

1.1、放射状冲击波源。

1.2、具有单次冲击模式。

▲1.3、冲击波强度调节范围：1～4bar可调；冲击频率调节范围：1～15Hz.

1.5、可自由编辑并储存自定义处方。

1.6、液晶触摸显示屏≥7英寸，中文操作界面。

1.7、具备手柄挂架，主机重量≤10Kg。

2、治疗手柄

2.1、手柄上具有开关保险装置。

2.2、治疗枪子弹、枪管可拆卸。

▲3、治疗头：配备发散式治疗头≥2种，至少包括直径15mm治疗头和直径20mm治疗头，穿透深度：17～25mm。

4、配备台车和配套拉杆箱。

三、主要配置：

1、主机：1台。

2、治疗手柄：1把。

3、治疗头：2个。

4、治疗手柄配件箱：1个。

5、治疗手柄海绵：1套。

6、锥体：1个。

7、耦合剂：1瓶

四、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，12小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.提供备用机。

第2包  品目2-10  监护仪（一拖六）

一、技术参数

（一）中央站：

1、CPU：i7或以上性能；内存≥2G；硬盘≥500G；彩色液晶显示器≥23英寸，分辨率≥1920×1080；打印机：黑白激光打印机。

▲2、可对接最多≥64床床边监护，可有线联网、无线联网。

3、中央监护仪可床边病人监护仪获取实时监护数据，可监测3/5/12导心电、温度、 etCO2、无创血压、有创血压、心率、脉率、心律失常、呼吸率、 C.O./Tblood、RRa、SpHb、SpOC、 SpCO、ST。

4、可支持双屏，双屏显示情况下，每个屏幕可独立显示不同的监护和报警信息。

5、单屏可最多显示≥16个床位。

6、床位布局支持≥8页显示，每页显示布局可定制化，支持每页独立显示不同内容。

7、重点监护界面下，可将需要重点监护的病人监护数据进行半屏或全屏显示。

8、三级声光报警，报警信息自动存储和回顾，可同屏显示报警时刻的全部波形（每个波形≥20s）以及报警发生时的相关参数。

9、可直接通过中央站设置床旁监护仪NBP模式、自动测量间隔，可启动/停止NBP测量。

10、所有波形的全息波形数据存储回顾功能≥240h，并支持无期限的患者数据存储。

11、中央监护可存储≥20,000个病人数据，支持病人数据10 天、30 天或者无期限的患者数据存储。

12、每个病人可存储≥3000组报警信息，并支持无期限的患者数据存储。

13、每个病人可存储≥240h趋势表，时间间隔设置范围：1s～2h，支持无期限的患者数据存储。

14、每个病人可存储≥240h趋势图 分辨率≤1s，并支持无期限的患者数据存储。

15、每个病人可存储≥3000组NIBP数据，并支持无期限的患者数据存储。

16、可打印、存储前≥7s和后≥13s实时数据和波形，支持打印报警事件列表。

17、可生成体温单及交班报告。

▲18、具备动态血压分析功能，支持NIBP及IBP结果分析，结果KE1打印输出

19、具备心率变异分析功能，结果可打印输出

20、具备HL7协议，可与医院各种信息系统联网无缝对接。

21、中央监护系统支持条形码扫描用于病人信息录入。

（二）、便携式床边监护主机：

1、可通过有线和无线的方式联入中央监护系统。

2、液晶显示屏≥10英寸，分辨率≥800×600，波形显示通道≥10通道。

3、具备心电(ECG)监测、呼吸(RESP)监测、无创血压(NIBP)监测、血氧饱和度(SpO2)监测、脉率(PR)监测、双体温(TEMP)监测功能。

4、心电监测

4.1、心电监测3/5导可选。

4.2、心电模式：监护、手术模式。

4.3、心电扫描速度： 6.25～50 mm/s范围内。

4.4、具备心率统计功能，可对病人窦性心律在一定时间内周期性改变情况进行分析，并对平均心率、平均白天心率、平均夜间心率及百分比结果进行统计。

5、无创血压(NIBP)监测：

5.1、具有收缩压和舒张压血压差报警功能。

▲5.2、具备动态血压分析功能，可自动统计分析24小时内血压变化，自动显示平均血压、白天和夜间平均血压、血压高于正常百分比等参数。

6、血氧监测：防运动、抗弱灌注，提供灌注度指数。

7、监护仪NIBP数据列表存储≥1500组、趋势存储≥1000h，全息心电波形存储≥120min、

可报警信息存储≥200组。

8、具有通气计算、血液动力学计算、药物浓度计算和氧合计算功能。

二、主要配置：

1、中央站（含监护软件）：1套。

2、便携式床边监护主机：6台。

3、心电导联线：12条。

4、无创血压袖带及连接管：6套。

5、成人血氧探头：6个

6、充电电池：6块

三、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，12小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.提供备用机。

第2包  品目2-11  医用射线性腺防护帘

一、技术参数

1、尺寸：≥1200×2000mm；

2、铅当量, ≥0.5mmpb。

3、采用多层材料制作，表面材料：牛津布，防水。

4、适用范围：120kv及以下管电压

5、接缝处缝制牢固。

6、重量：≤15kg。

二、售后服务：

1.质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

3.提供备用品。

第3包  品目3-1  内窥镜洗消机

1、消毒液箱容量：≥10L。

2、适酶储存箱容量：≥2L。

3、酒精储存箱容量：≥2L。

4、消毒液用量：≤10L.

5、适酶用量可设置。

6、可酒精自动喷射内镜管道并吹干，酒精用量可设置。

7、测漏装置：全程实施测漏监控，漏气报警。

8、具备消毒次数记录, 每完成一次消毒，自动技术并显示屏。

9、消毒时间：

9.1、戊二醛消毒时间：≤5min 温度43℃时；≤10min 恒温23℃。

9.2、邻苯二甲醛消毒时间：≤5min  23℃恒温。

9.3、酸性氧化电位水：消毒时间≤5min。

10、消毒液不足和机器故障可自动报警，并显示故障内容；温度没有达到要求，机器强制暂停启动。

11、消毒液自吸添加、自排。

12、电动开、关机盖。

13、噪音≤70dB（A）（风干工作时）。

14、洗消槽：

14.1、洗消槽内部尺寸：宽度≥350mm、深（前后尺寸）≥500mm。

14.2、内镜可架空实现360度全方位洗消。

14.3、 洗消槽和排水接头为同一种材料注塑成为一体。

15、消毒效果, 达到高水平消毒或灭菌标准。

▲16、具备自身消毒功能。

▲17、具备消毒液浓度监控, 可随时检测消毒液的浓度。

18、具备打印机，消毒结果自动打印。

▲19、可同时洗消≥2条内镜。

20、外形尺寸： 宽≤450mm、深（前后尺寸）≤700mm、高≤950mm.

二、主要配置：

1、主机：1台.

2、不锈钢外置水处理：1套。

三、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，12小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.提供备用机。

第3包  品目3-2  电子鼻咽喉镜

一、技术参数

1、内窥镜图像处理器：

1.1、具备电子镜和硬管摄像头接口。

▲1.2、画面模式：电子镜画面、硬性镜画面、电子镜及硬性镜双镜同屏画面可切换。

1.3、可处理和输出最该分辨率：≥1920×1080 的视频图像。

1.4、具有USB接口，可存储视频图像和图片。

1.5、视频输出接口：HDMI、DVI、3G-SDI；视频输入接口：HDMI、DVI。

2、冷光源

2.1、适配鼻内窥镜、耳内窥镜等硬管镜

2.2、光源：LED灯，寿命≥20000h。

2.3、显色指数：Ra≥90。

2.4、色温：≥4000K。

2.5、输出总光通量为：≥200lm。

3、导光束：直径≥4mm；长度：≥1800mm。

4、电子鼻咽喉镜：

▲4.1、成像矩阵：≥400×400（补充）。

4.2、视场角：≥110°

4.3、头端部外径：≤4.2mm

4.4、主软管外径：≤4.2mm

4.5、景深：3～50 mm。

4.5、弯曲角度：上≥130°，下≥130°

4.6、钳道孔径：≥2.0mm

4.7、工作长度：≥380mm

▲4.9、镜体内置LED光源。

4.10、全防水测漏设计。

4.10、操作手柄≥2个按键，可编辑功能至少包括拍照、录像、冻结、放大。

5、监视器：彩色液晶显示器≥23英寸，分辨率≥1920×1080。

6、仪器车：多层，配有摄像头挂架，前轮可锁定。

7、内窥镜图文处理系统：

7.1、CPU：i7或以上性能；内存≥8G；硬盘≥1T；彩色液晶显示器≥21英寸；打印机：彩色激光打印机。

7.2、具备图像采集卡，可脚踏控制采集1920×1080全高清视频图像和图片。

7.3、具备报告编辑并打印功能，可提供耳鼻咽喉诊断术语，可随时添加。

7.4、具备档案管理功能，并支持多种方式查询。

8、摄像头：

8.1、成像矩阵：1920×1080。

8.2、摄像头按键≥3个，可编程功能柜包括白平衡调节、冻结、色调、降噪、暗区改善、光源调节、翻转、饱和度、对比度、去摩尔纹、电子放大、缩小。

8.3、防水等级：IPX8，可以浸泡或低温等离子消毒。

8.4、光学接口：F=18。

8.5、外形尺寸：≤100mm（L）×45mm（W）×55mm（H）。

二、主要配置：

1、内窥镜图像处理器：1台。

2、电子鼻咽喉镜：1支。

3、监视器：1台。

4、医用内窥镜冷光源：1台。

5、导光束：1条。

6、内窥镜图像处理系统：1套。

7、仪器车：1辆

8、内窥镜摄像头：1个。

三、售后服务：

1.主机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，12小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6. 提供备用机；

第3包  品目3-3  眼底激光机（532激光）

一、技术参数

1、主机：

1.1、激光器1：

1.1.1、半导体激光器，波长：525～532nm。

▲1.1.2、功率：50mW～800mW，分档可调。

1.1.3、光束模式:多模

1.2、激光器2：1.2.1、半导体激光器，波长：810nm±10nm。

▲1.2.2、

功率：50mW-2000mW，分档可调。

1.3、瞄准指示光：

1.3.1、二极管激光，波长：635nm ±10nm。

1.3.2、功率： 0.5mW～3mW，分档可调。

1.4、工作模式：单脉冲曝光、连续曝光脉冲。1.5、连续曝光时间调节范围：10～2000ms。

1.5、单脉冲间隔时间调节范围：50 ～950ms

1.6、冷却系统：空气冷却。

1.7、语音提示:中文语音播报

1.8、操作界面:中文

1.9、适配器光纤保护:使用铠装光纤，不易损坏

1.10、具有内部功率实时监测功能

1.11、触摸屏:7寸高清触控屏

1.12、电源要求:100~240VAC，50/60HZ

2、激光传输系统：

2.1、配备激光适配器, 2.2、配备经巩膜睫状体光凝光纤。

3、裂隙灯

3.1、配备裂隙灯适配器

3.2、显微镜类型:伽利略汇聚型双目光学系统

3.3、放大倍率:10倍、16倍和25倍

3.4、视场:22、14和8.5mm

3.5、物镜汇聚角:13°

3.6、光圈直径:：0.2mm，*1平方毫米（前房闪辉评定专用），2mm，3mm，5mm，9mm.14 mm

3.7、滤镜：无、无赤光、中性密度、发散、蓝色；永久性安装红外辐射吸收滤镜；黄色滤光片

3.8、光斑倾斜角度：0°,5°,10°，15°和20°

3.9、光源:LED光源

3.10、设备使用期限:10年

二、主要配置：

1、主机：1台。

2、激光传输系统：1套。

3、裂隙灯系统：1套。

4、工作台：1张。

5、工作椅：2把。

6、激光视网膜镜：1副。

7、激光防护眼镜：1副。

三、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，12小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.提供备用机。

第3包  品目3-4  床旁气管镜

一、主要用途：用于气管、支气管、各肺段的检查和气管和支气管分泌物的吸引、肺泡灌洗、异物取出、活检、给药等。

二、技术参数：

1、电子支气管镜：

▲1.1、采用数字电子成像技术，内置LED灯（亮度可调节），无内置光纤。

1.2、视角≥120°，中心分辨率≥11.31p/mm。

▲1.3、插入部外径≤5.5mm，工作通道直径≥2.6mm，长度≥600mm。

1.4、前端可弯曲角度，向上≥180°，向下≥130°。

1.5、插入部具备旋转功能，左右各旋转≥120°。

1.6、可整体浸泡消毒，可环氧乙烷和低温等离子灭菌。

1.9、吸引接口和吸引按键一体化设计，可整体拆卸，可匹配多品牌内镜配件。

1.10、与主机显示器一键插拔方式连接。

1.11、具备预冻结、拍照、录像功能键.

▲1.12、可无线及有线传输连接图像处理工作站。

2、主机监视器：彩色液晶触摸显示屏≥3.5英寸，分辨率≥640×480。

3、工作站：

▲3.1、可通过有线和无线无缝兼容可视喉镜手柄、可视硬镜手柄、电子支气管镜手柄，无需转接。

3.2、彩色液晶触摸显示器屏≥13英寸。

3.3、具备固定支架，可调节观察角度,。

3.4、具备HDMI输出接口

3.5、内置多媒体系统，可拍照、录像、录音；可在显示器上直接阅读、回放；

3.5、内置病例管理系统，可制作图文报告、制作视频报告，可查看、编辑、预览、打印病历报告以及病历报告检索。

3.6、具有前置摄像头。

3.7、内置锂电池，容量≥5000mAh，具有电量提示功能。

3.8、可外接鼠标键盘。

三、主要配置：

1、电子支气管镜：1条。

2、主机显示屏：1台。

3、图像处理工作站：1台。

4、台车：1辆。

5、脚踏：1个。

6、便携箱：1个。

三、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，12小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.提供备用机。

第3包  品目3-5  立式压力蒸汽灭菌器

一、技术参数：

1、主体

1.1、容积：≥80L

1.2、材质：06Cr19Ni10不锈钢

1.3、设计压力：-0.1～0.28MPa

1.4、设计温度：≥142℃。

1.5、使用寿命：≥8年或≥16000次灭菌循环。

1.6、主体保温：玻璃棉≥10mm。

1.7、具备标准Rc1验证口。

1.8、采用重力置换和正压脉动排气方式排除灭菌室及负载内冷空气。

2、密封门：

2.1、单门，平移式密封门。

2.2、门板：06Cr19Ni10不锈钢，材料厚度≥2.5mm。

2.3、自胀式密封胶圈，采用=医用硅橡胶模压而成。

2.4、具备压力安全联锁装置，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开。

3、管路系统：

3.1、控制阀门：电磁阀≥1个，手动球阀≥1个。

▲3.2、蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源。

3.3、手动注水、手动排水(备注：手动注水是指往水箱里注水，手动排水是指把水箱水排出）

3.4 、储水装置：内置水箱≥9L，水可循环使用。

3.4、压力表量程：-0.1～0.5MPa；精度等级：1.6级或以上。

4、控制系统：

4.1、PLC控制器，液晶显示屏，可显示温度、压力、报警信息。

4.2、流程控制：注水、升温、灭菌、排水、排汽、干燥全过程自动控制。（备注：自动注水是指往内室自动注水，自动排水是指内室自动排水）

4.3、灭菌程序：

4.3.1、具备裸露器械、包装器械、敷料、橡胶、液体培养基灭菌程序，可更改灭菌参数。

▲4.3.2、具备培养基的灭菌、灭菌-保温、熔解-保温功能。达到泄压温度，开始泄压。

4.3.3、灭菌温度设定范围：105℃～138℃

4.3.4、保温温度设定范围：40℃～134℃；保温时间设定范围：0～160h。	熔4.3.5、熔解温度设定范围：60～100℃；熔解时间设定范围：0～9999min

4.4、具备后台自校准功能，在不拆分仪器的情况下可实现压力、温度等系统参数的校准。

4.5、可自动检测传感器故障，并声光提示。

4.6、灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源。

4.6、出现故障时，可声音报警，显示屏可提示报警信息。

4.7、具备超温自动保护装置、防干烧保护装置、超压自动泄放装置、过流保护装置。

5、生产商通过质量管理体系、环境管理体系认证并提供证书复印件。

6、提供投标产品的卫生安全评价报告、灭菌效果检测报告、电气安全性能检测报告。

二、主要配置：

1、主机：1台。

2、灭菌提篮：2个。

三、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，12小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.提供备用机。