# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购项目为2025年门头沟区医院医疗设备采购（第五批），投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

6.实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★2.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

3．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量 ：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 3D4K三维荧光内窥镜摄像系统 | 1 | 是 |
|  | 1-2 | 高频手术系统 | 1 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：合同签订后60天内。

2.采购项目（标的）交付的地点：北京市门头沟区医院（首都医科大学附属北京同仁医院门头沟医院）医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

1.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应在国内设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。

2.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

（二）采购标的需满足的服务期限要求

- 质量保证期（保修期）及服务要求：详见各包技术参数。

- 投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。

- 投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

- 保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

五、采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3. 投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

（一）技术证明支持材料

- 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”和“★”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

（二）供货及安装要求

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

（三）培训要求：

培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

第1包 品目1-1 3D4K三维荧光内窥镜摄像系统

一、主要用途：用于外科手术治疗

二、技术参数：

（一）、内窥镜摄像系统主机：

▲1、可连接4K 2D摄像头获取4K 2D图像；可连接4K 3D荧光电子镜获取4K 3D荧光图像；，能够处理4K信号、3D信号、荧光信号。

▲2、具备双镜联合功能，支持接入各科电子软镜，包括但不限于电子胆道镜、电子胃肠镜等。

3、可输出最高分辨率≥3840×2160的视频信号；也可输出1920×1080的高清视频信号。

▲4、液晶触摸显示屏≥8英寸，可设置参数。

5、具有自动白平衡和白平衡记忆功能。

6、具备光源联动功能和自动增益功能。

7、图像亮度≥10级可调。

8、具有高动态范围（HDR）显示、图像降噪、轮廓增强、对比度增强等多种功能。

9、最大电子放大倍数≥3倍。

10、可以通过电子镜或摄像头切换显示模式，可一键完成3D切换2D。

11、内部存储空间≥2TB，两个存储设备连接时，支持自动交替刻录。

12、存图格式：jpg、bmp，截图分辨率≥3种可选。

13、可设置录像分辨率、帧率，分辨率≥3种可选。

14、可一键切换多种手术模式。

15、具备电子除烟功能和去摩尔纹功能（需搭配摄像头）。

16、具备光电复合染色成像功能。

17、具备白光和荧光像素级融合功能。

▲18、图像模式≥10种：白光、绿色荧光、彩色荧光、黑白荧光等。

19、荧光显影饱和度、对比度可调节。

20、3D和2D模式下均支持360°视野水平保持功能。

21、具备3D视差调节功能。

22、具备图像左右翻转、上下翻转和中心对称功能。

23、视频信号输出接口：HDMI、12G-SDI、3G-SDI，DP、DVI；视频信号输入接口：HDMI、3G-SDI、DVI。

24、防电击类型：I类设备，电击防护程度：CF型应用部分。

（二）、摄像头：2D摄像头

1、成像分辨率：≥3840×216。

▲2、最大光学放大倍数：≥2倍；光学放大倍数≥3档可调。

3、焦距范围：15～30mm，具有自动对焦功能，支持一键光学变焦功能。

▲4、支持设置近景、中景、全景三档焦距的快捷循环切换。

5、自定义按键≥3个，可设置功能包括白平衡、录像、多源显示模式、亮度调节。

6、摄像头重量：≤250g。

7、摄像头防水等级：IPX7；支持戊二醛消毒和低温等离子灭菌。

8、摄像头防电击程度： CF 级别 I 类。

（三）、4K 3D荧光电子镜：

▲1、4K 3D 荧光三合一电子胸腹腔内窥镜。

2、视野方向≥30°，视场角≥80°。

▲3、镜头景深：30mm～200mm，免调焦设计。

▲4、视场中心角分辨力：≥8.9C/°。

5、基线距≥6mm。

▲6、外径：≤10mm，工作长度≥330mm。

7、自定义按键≥3个，可自定义功能包括白平衡、录像、图像调节。

8、具备镜身姿态感知功能，可360°旋转，自动水平校正。

9、可戊二醛消毒和低温等离子灭菌。

10、镜身重量：≤400g。

11、防电击类型：I类，CF型应用。

（四）、白光腹腔镜：

1、视野方向：0°、30°腹腔镜可任选 。

2、视野角度：≥75°。

3、景深：3～200mm。

4、直径：≤10mm；长度：≥300mm。

5、光学工作距离：d0≥75mm。

▲6、中心角分辨力：≥9C/(°) @d0。

7、显色指数：Ra≥94。

8、在有效景深范围内检查，边缘均匀度≤3%。

9、灭菌方式：可高温高压及低温等离子灭菌≥500次，消毒灭菌后照明光路输出光通量变化率≤1%。

（五）、内窥镜冷光源：

▲1、可同时输出近红外激光和白光，且激光为 3R 级。

2、液晶触摸显示屏≥8 英寸，可在触摸屏上进行 LED 光源的常用参数调整。

3、可自动调光和手动调光。

4、光源输出总光通量≥1000lm。

5、LED光源工作寿命≥40000h，具有光源寿命提示功能。

6、色温：3000～7000K。

7、显色指数≥90。

8、荧光光源峰值波长：787nm±10nm。

9、300nm-1700nm 波长范围内的辐射通量和光通量比值：≤6mW/lm。

10、最大噪声≤55dB。

11、防电击类型：I类，CF型应用部分。

（六）、导光束：

1、直径≥4.8mm；长度≥300mm。

（七）、4K 3D监视器：

1、彩色液晶显示器≥32英寸，分辨率≥3840×2160，左右与上下可视角度均≥178°。

2、最大亮度：≥1750 cd/m2；最大对比度≥1000000:1。

3、支持画中画、画边画、画面镜像、画面旋转等多种显示模式；

（八）、台车：

1、具备监视器支架，可调节显示器高度、俯仰和水平旋转。

2、配备≥8位国标插排；≥4层设计，且层高可调。

三、主要配置参数：

1、内窥镜摄像系统主机：1台。

2、摄像头：1个。

3、4K 3D荧光电子镜：1条。

4、白光腹腔镜：1根。

5、内窥镜冷光源：1台。

6、导光束：2条。

7、4K 3D监视器：1台。

8、台车：1辆。

9、3D眼镜：10副

四、售后服务：

1、主机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装，调试，培训等；

2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3、生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；

4、操作培训≥1天，提供技术资料；

5、一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6、软件系统终身免费升级；

7、提供备用机；

第1包 品目1-2高频手术系统

一、主要用途：用于手术中对人体组织进行切割和凝血

二、技术参数：

1、模块化设计，可升级氩气刀功能和烟雾清除功能。

2、具备功率调节和效果调节模式。

3、输出功率可自动调节。

4、预置手术程序≥5组。

5、彩色液晶显示屏≥4英寸，中文操作界面。

▲6、具有单极电切、单极电凝、双极电切功能双极电凝功能。

▲7、单极切割模式：≥3种；单极凝血模式：≥5种

8、双极电凝可自动启动和脚踏开关控制。

9、输出功率

9.1、单极电切最大功率：≥300W。

▲9.2、单极凝血最大功率:≥180W。

▲9.3、双极电切最大功率:≥100W；双极凝血最大功率:≥100W。

10、喷射电凝最高电压：≤5000V。

11、安全系统：

11.1、具有高频、低频泄漏电流安全报警系统。

11.2、具有负极板安全监测功能，存在负极板烫伤风险时，主机自动停止输出，并声光报警。

▲11.3、负极板监测模式：单片、双片、单双片、动态可选。

11.4、具有新生儿安全监测系统。

三、主要配置参数：

1、高频手术系统主机：1台。

2、双踏板脚踏开关：1个。

3、单踏板脚踏开关： 1个

4、一次性使用带导线负极板：5片。

四、售后服务

1、主机质保期：≥3年，生产厂家提供免费的安装，调试，培训等；

2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3、生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；

4、操作培训≥1天，提供技术资料；

5、一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6、软件系统终身免费升级；

7、提供备用机；