# 采购需求

- 一、采购标的

| 包号 | 品目号 | 采购内容 | 数量 （台/套） | 是否允许采购 进口产品 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 中医红光灸治疗仪器 | 1 | 否 | 5年 |
|  | 1-2 | 中药熏蒸治疗仪 | 1 | 否 | 5年 |
|  | 1-3 | 中医颈腰椎治疗多功能牵引床 | 1 | 否 | 5年 |
|  | 1-4 | 中医电热针治疗仪 | 2 | 否 | 5年 |
|  | 1-5 | 磁振热治疗仪 | 1 | 否 | 5年 |
|  | 1-6 | 多功能净烟艾灸仪 | 3 | 否 | 5年 |
|  | 1-7 | 红光治疗仪 | 3 | 否 | 5年 |
|  | 1-8 | 电脑中频治疗仪 | 2 | 否 | 5年 |
|  | 1-9 | 中医深层肌肉刺激仪 | 1 | 否 | 5年 |
|  | 1-10 | 无创呼吸机 | 2 | 否 | 5年 |
|  | 1-11 | 中西医射频消融设备 | 1 | 否 | 5年 |
|  | 1-12 | 中西医视野计 | 1 | 是 | 5年 |
|  | 1-13 | 中西医角膜内皮计 | 1 | 是 | 3年 |
|  | 1-14 | 中西医超广角眼底照相机 | 1 | 否 | 3年 |
|  | 1-15 | 中西医重复经颅磁刺激仪 | 1 | 否 | 5年 |
|  | 1-16 | 中西医结合心理CT诊断系统 | 1 | 否 | 5年 |

- 二、商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

采购项目（标的）交付的时间：合同签订后30天内

采购项目（标的）交付的地点：北京市普仁医院。

2.付款条件（进度和方式）：以最终合同签订为准

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020）123号））

4.售后服务（质保期）：详见“一、采购标的”

- 三、技术要求

1.基本要求

1.1采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市普仁医院配置基础设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★（1）投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★（2）投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★（3）投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供供应商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★（4）投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2验收标准

（1）供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

（2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

（3）供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

3.货物技术要求

3.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应，投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1. 保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。供应商和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

- 质保期限须提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额8%的承诺函。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

3.3为落实政府采购政策需满足的要求（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不享受政策优惠扣除）

1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造或提供服务由中小企业承接的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2）监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务等要求；

# 品目1-1：中医红光灸治疗仪器

1、额定输入功率：≤1500VA。

2、输出方式：双通道，可独立控制。

3、支架高度调节范围：≥460～1400mm。

4、治疗头：支持三维旋转方向；具有磁吸装置。

5、具备艾灸能量裙。

6、红外光波长范围：≥580nm～1050nm。

7、输出光功率：≥10W。

8、光疗可调档位：≥3档。

9、光疗频率：≥6档。

10、艾灸加热温度：100℃～160℃可调，级差10℃。

11、工作时间：1min～99min可调，级差1min。

12、具有双重独立的温度保护装置。

13、输出方式：2路红光和2路艾灸可独立控制。

14、具备防倾倒保护功能。

15、无烟灸疗，自动控温。

# 品目1-2：中药熏蒸治疗仪

1、输出通道：双锅双控双喷头。

2、额定输入功率：≤2300W。

3、操作显示：≥7英寸液晶触摸屏。

4、预加热时间：≤15min。

5、功率调节：≥6档。

6、治疗时间：1～99min；治疗结束有提示音。

7、预热温度：70～99℃可调。

8、三通道散热系统。

9、加液总容量：≥6L。

10、自动控制废液排放。

11、具有自动漏电保护、自动防干烧功能（水位监测）、双重超温保护。

12、红外测温功能。

13、加热锅安全保护≥4种。

14、吸水装置设计，防止喷头滴水。

15、具有工作状态提示、多重故障自检、错误代码显示等多种功能。

16、滤气装置：≥50目。

# 品目1-3：中医颈腰椎治疗多功能牵引床

1、额定输入功率：≥100VA。

2、腰椎牵引行程：0～200mm，允差±10mm。

3、腰椎牵引力：0～990N，级差10N。

4、牵引总时间：0～99min，级差1min，允差≤30s。

5、牵引时间：0～9min，级差1min，误差≤30s。

6、间歇时间：0～9min，级差1min，误差≤30s。

7、颈椎牵引力：0～300N，级差10N。

8、颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm。

9、成角动作范围：-10°～+30°，允差±2°。

10、旋转动作范围：左右各25°，允差±2°。

11、腰部热疗加热温度45℃，允差±3℃，超过45℃超温保护装置启动，避免烫伤患者。

12、腰椎牵引：≥8种牵引模式。

13、具有牵引力自动补偿功能。

14、治疗处方：≥15种。

15、安全设计：至少包含最大牵引力控制、患者应急线控手柄、医务人员操作急退键三种方式。

# 品目1-4：中医电热针治疗仪

1、适用于痹证患者的局部症状如关节疼痛、肿胀、沉重的治疗

2、界面显示：按键加减控制电流和治疗时间，屏显示电流读数和治疗时间。

3 、输入电源：220V,50HZ。

4、工作最大功耗：≥20VA(6 路最大输出时)。

5、定时：2位数显示，时间设定范围0-99分钟(每次加减1分钟)。

6、具备设定治疗结束提示音，具备提示音取消按键功能

7、恒流源的输出最大电流：  62mA±2mA。

8、恒流源的输出最小电流：10mA±2mA。

9、输出电流回路：≤6路。

10、运行模式：连续运行。

11、具备单路电流加减。

12、故障识别测试显示：出现故障显示屏一功能。

13、配套针具直径：≤0.4mm。

14、配套针具：具备一次性无菌单独注册证 针电阻：58.5Ω≤内热式电热针电阻≤115.5Ω

15、配套针具发热端：针尖前端发热。

16、操作键：触动按键。

# 品目1-5：磁振热治疗仪

1、磁场强度范围：≤38mT。

2、振动频率为50Hz。

3、振动幅度为2mm～5mm。

4、治疗模式：≥6种。

5、开机默认为常温工作模式，可选择温控工作模式，分40℃～55℃分四档可调。

6、治疗定时时间为1min～60min可调，步进为1min。

7、输出通道：2通道（可同时连接2个导子，可独立工作）。

8、配置标准温热导子，颈肩温热导子。

9、具有超温保护功能。

10、配备具有收纳功能的台车。

# 品目1-6：多功能净烟艾灸仪

1.功能及用途

1.1功能：运用传统明火艾灸，仪器除烟净味，可移动，配套督脉灸新技术开展督脉灸，万向阻尼支架方便操作，配套多种灸具方便施灸。

1.2用途：适用多种灸法，操作安全便捷，不用单独铺设排烟管道，适合多场景下施灸。

- 2.配置及技术参数

- 2.1配 置

- 智能净烟主机        1台

- J-100型悬空灸头     2个

（3）铺灸盒              1套

（4）导烟管              4根

（5）阻尼悬空支架        2根

（6）一级过滤包        5套

2.2技术参数 ：

（1）施灸时除烟净味，净化后符合GB/T 18883-2022环境标准

（2）净烟主机尺寸≤32*30*75CM 净重 ≤20KG  可移动

（3）主机输入直流安全电压≤DV12V 功率≤20VA，低压直流静电吸附分解除烟技术低功率低耗能.

- （4）净烟时噪音≤28-39db（A）无工作噪音，

- （5）净烟口进风量  2.0-5.9CFM，负压小，对施灸部位不产生气流影响

- （6）灸具配聚热板，燃烧艾热利用率≥90%

- （7）灸头聚热面直径12CM

- （8）铺灸盒设置两个单元调节，尺寸≥20*15*15CM施灸面≥20*15CM 灸材施灸高度≥6CM 保证针刺空间

- （9）阻尼悬空支架长度≥65CM ,导烟管长度≥1.0M.

# 品目1-7：红光治疗仪

1、光源类型：矩阵集成高功率半导体固态光源。

2、灯珠数量及排列方式：100颗灯珠每治疗头，10×10矩阵排布。

3、治疗时间：1～60min可调，步进1min。

4、时间记忆：具备智能化时间记忆功能，根据临床医生操作习惯自动设定设备治疗时间一键启动，减少临床操作步骤及操作时间，方便临床治疗。

5、能量调节方式：三档能量调节。

6、波长：640nm±10nm（冷光源波段）。

7、最大有效红光辐照度：≥60mW/cm²（距离光杯口150mm）。

8、有效辐照面积：≥300cm²。

9、电容液晶触摸屏：≥7英寸。

10、辐照度均匀性：采用光学透镜式聚光设计，有效红光辐照度的均匀性≥0.4。

11、皮肤温度动态管理：内置无线测温模块，实时监测及显示治疗面皮肤温度。可自主设置报警阈值，高于阈值自动停止输出并发出提示报警声音。

12、支臂结构：2节支臂设计，可根据灯头重力无级调节支撑力度，保证治疗时光源稳定性，定位精准、操作简便。

13、支臂活动范围：支臂长度：700mm；垂直调节角度30°～160°；水平调节角度0～180°。

14、输出通道：双通道输出，能同时治疗两个病人。采用三维立体灯头旋转设计，辐射面积更广。

15、安全设计：防倾倒设计，倾倒自动断电。

16、漏电保护：具有自动漏电保护功能。

# 品目1-8：电脑中频治疗仪

1、显示方式：≥12英寸触摸液晶显示屏，柜式一体机配备收纳功能。

2、输出通道：≥16通道。

3、中频频率为1kHz～10kHz，单一频率允差±10%。

4、调制频率为0～150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz取大值。

5、中频载波波形：双向方波，脉宽50us～500us，允差±10%。

6、调制波形≥7种。

7、调制方式≥6种。

8、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。

9、干扰电性能：

9.1工作频率：4kHz，允差±10%。

9.2调制频率：0.125Hz，允差±10%。

9.3差频频率范围：0～112Hz，允差±10%或±1Hz取较大值。

9.4调幅度：0%、100%，允差±5%。

9.5差频变化周期：5.5s、32s，允差±10%。

10、处方数量：≥99种。

11、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流≤100mA。输出强度分0～99级可调。

12、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应≤10%。

13、电极板温度：≥38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。

14、具有离子导入功能。

15、具有过载保护。

# 品目1-9：中医深层肌肉刺激仪

1、显示方式：液晶触控显示屏，显示当前转速。

2、电源：采用高能锂电池，内部直流电源，可以外部电源供电，电源适配器：输入a.c.220V，50HZ。

2.1、电压：24V，允差±10%，

2.2、电池容量：≥2600mAh（6节），电能62.4Wh，允差±10%。

2.3、续航时间≥3小时。

3、振动幅度：6～12mm。

4、转速：400～4500rpm可调，步近10rpm，允差±5%，共≥410个档位可调。

5、最高振动频率：≥75Hz。

6、工作时间：智能芯片，AI智控，智能控制治疗时间，10min自动断电，允差±5%，避免因过度的刺激造成肌肉损伤。

7、主机尺寸:（长宽高）150mm×61mm×328mm，允差：±20mm。

8、噪声：≤60dB（A）。

9、按摩头：≥25种按摩头。

10、配置两个配重条（0.8kg、1.0kg）。

11、采用航空拉杆行李箱，方便携带，不受空间场地限制。

# 品目1-10：无创呼吸机

- 1.用于：成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，满足危重症患者的无创通气需求。

- 2.显示器：高清触摸屏≥12英寸，分辨率≥1280*800。中文操作界面。

- 3.屏幕显示：同屏显示≥3道波形，同屏显示短趋势、波形、监测值等。

- 4.内置后备可充电锂电池，1块电池支持工作时间≥120分钟（）。

- ▲5.吸气阀组件具备一体化设计，可快速拆卸，支持高温高压蒸汽消毒（134℃）。

5.1通气模式：具有持续气道正压通气模式（CPAP）、自主模式（S）、自主/时控模式（S/T）、压力控制模式(PCV)、容量保证压力支持模式（VAPS）等。

5.2具备比例压力支持模式(PPS/PPV )、压力调节容量控制模式（PRVC）。

- 6.高流量氧疗：最大流速≥80L/min，具有氧疗计时功能。

7.支持同品牌高流量氧疗鼻氧管。

- 8.具有压力释放、延时升压、增氧功能。

- 9.具有同步功能，可自动调节吸气触发/呼气切换灵敏度，吸气触发手动调节≥7档。

- 10.设置参数：

10.1  潮气量：50ml—2000ml

10.2  IPAP：3-45 cmH2O

10.3  EPAP：3-30 cmH2O

10.4  吸气时间：0.2s—5s

10.5  压力上升时间：1-7档可调

10.6  压力释放：OFF，0-3档可调

- 10.报警参数：气道高压、气道低压、呼气末压力过高/过低、总计呼吸频率过高/过低、分钟通气量过高/过低、脉率过高/过低、SPO2低、电源中断、电池电量低等。

- 11.具备截屏功能，储存≥10000条事件记录，储存≥168小时趋势数据，支持U盘导出非加密文件。

- 12.本机具备HDMI扩展显示。

- 13.具备RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫等接口。

# 品目1-11：中西医射频消融设备

一、用途：用于各种心律失常的诊治。当与相应导管联用时，可实时显示导管的位置并对心脏进行三维建模，记录和分析电位，指导快速心律失常的诊断和治疗。

二、技术参数

1 主要技术参数：

1.1 硬件组成：CPU≥高速8核,内存≥64G,硬盘≥2T；高清显示器3台≥27英寸:分辨率≥1920X1080

▲1.2 放大器系统要求：12个体表心电通道，心内双极通道≥120道，有创血压通道≥2道

2 硬件技术要求

2.1系统由控制电脑部分、放大器、连接附件部分（体表电极磁场发生器附件线缆）组成。

▲2.2 系统 具备磁定位、磁电融合的电定位，可同时显示磁导管和电导管。

2.3磁场发生器数量：1个

2.4心内导管显示功能，具有心内导管显示功能，可显示 ≥120个电极

2.5具备内置刺激仪功能，具备腔内任意通道刺激信号输出。

2.6具备刺激仪输出及外置刺激仪输入功能

2.7内置的刺激模式为恒定电流刺激

2.8刺激的脉宽为160ms-2000ms, 可调

2.9具备有创血压输出功能

2.10配激光彩色打印机，可 进行打印设置

2.11单个心内盒具有≥64个的心内通道，任意通道具备单极和双极的功能，并可以同步记录

2.12 单个心内盒接线盒≧64孔。

3 软件技术要求

3.1 Windows等 操作系统，具备良好的拓展和兼容性。

3.2 软件：包括等时图、单极电压图、双极电压图、激动图、解剖图、网格图及切口距离/面积/体积测量工具、刺激模块、打印模块等。

3.3 支持磁消融导管三维采点。

3.4 支持标测导管（如CS,PV）建模标测

▲3.5 具备≥4种颜色消融导管打弯方向指示,术中实时显示消融导管打弯方向

3.6可通过消融导管头端的四色标识，实现消融导管的顺时、逆时操作同步指示。

3.7 具备呼吸补偿和呼吸门控技术，满足不同手术类型对导管显示稳定性及取点和建模准确的要求。

3.8 具备自动呼吸补偿功能

3.9一次采集同时获得空间解剖，激动顺序，等时图，双极电压图，单极电压图，网格图，阻抗信息，且支持术后回顾重新建模标测。

3.10具有距离测量功能

3.11 具有面积测量功能

3.12 具备心腔内进行多点标测功能，一次采点≧20个点。

3.13 具有体表心电图形态自动匹配功能，自动显示匹配百分比。

3.14 全程记录所有心跳的心电活动信息，可回顾到之前任意一跳进行采点或编辑操作。

3.15 具有回溯点记录的功能，可以将手术全程任何时间点的解剖导管及电信息进行回顾编辑重新处理，一次手术提供不同标测方案。

3.16 具备脉冲导管压力数字显示功能

3.17 具备实时刺激探测与激动顺序对比功能

3.18 三维界面设置脉冲步长和脉冲比例，多档可调。

▲3.19 可以在三维界面调整脉冲仪参数。

3.20 具备无限游标测量与时间尺同时测量功能。

3.21 具备内置程控刺激功能，且程控刺激具有频率保护和提示功能。

3.22 三维界面可实现S1S7参数设置及正负程控扫描，刺激事件自动识别并记录

3.23 支持有创血压检测的调零和压力重合功能，血压测量范围-90-300mmHg

3.24 为确保术中安全，可预设紧急起搏通道及起搏参数，三维界面具备一键紧急起搏功能。

4 心脏脉冲电场消融仪参数

4.1、脉冲输出方式为双极。

4.2、配输出电极通道数量≥20路。

4.3、根据不同导管类型，脉冲能量多档位自适应可调。

4.4、脉冲消融方式具备单串模式和多串模式可调。

4.5、一次脉冲充电支持全程手术。

▲4.6、具备三种放电模式：仅贴靠的电极放电、自定义电极对的放电、全电极的放电、自动筛选贴靠电极放电。并可以选择任意两个电极组成电极对放电。

4.7、脉冲消融时具备起搏同步功能。

4.8、脉冲消融时具备R波同步功能。

4.9、可自动识别插入导管并在主界面显示导管类型及形态。

4.10、脉冲仪具备电极组织贴靠的检测模块，可在脉冲仪界面显示导管组织的贴靠状态。

4.11、脉冲仪具备压力监测模块，可在脉冲仪界面显示导管组织的贴靠状态。

▲4.12、脉冲仪界面可显示导管组织贴靠的压力大小（精确到克g）及组织贴靠的方向。

4.13、适配线型、环型多种脉冲消融导管（提供注册证证明材料）。

5、射频仪参数

5.1、操作方式：旋钮、触屏

5.2、主界面可显示包括：功率、温度、阻抗、压力、时间的设定值及实时值等

5.3、射频输出功率：可调；步进1W，最小输出功率1W

5.4、压力监测模块：	可实时显示导管压力大小、方向和压力曲线

5.5、压力感知范围：	0-50g，分辨率1g

5.6、灌注泵联动：支持放电前预冲水、放电时冲水和放电后冲水

6、射频灌注泵

6.1、运行模式：持续工作

6.2、最大流速80mL/min ;±10%

7、配置清单

- 三维心脏电生理标测系统及软件1套

- 控制电脑           1台

- 高分辨率液晶显示器 2台

- 心脏射频消融仪     1台

- 心脏脉冲电场消融仪1台

# 品目1-12：中西医视野计

1、基本功能要求

1.1、用途：视野功能的检测

1.2、检测方式：全自动计算机控制

1.2.1、检测程序：有阈值检查和筛选检查程序

1.2.2、快速程序：具备SITA Faster程序，正常患者≤2分钟完成检查，， 检测结果与SITA Standard，SITA Fast 等效

1.2.3、分析程序：具备31.5asb背景光亮度下的正常数据库；

▲1.2.4、青光眼半视野分析程序(GHT)	:具备

1.2.5、青光眼指导性进展分析程序GPA：使用VFI评估，用于青光眼随访， 。

1.3、正常值数据库，具备多中心、多人种、年龄匹配等

1.4、背景光亮度：31.5asb

1.5、操作方式： 彩色触摸控制屏

1.5.1、系统语言：支持中文、英文等

1.6、刺激光标大小：GOLDMAN－I,II,III,IV,V

1.7、刺激光颜色：白-白，蓝-白，红-白，蓝-黄

1.8、光标呈现方式：投射式，可测中心和周边视野

1.9、视野检查距离：30cm

1.10、具备网络功能

2、具体参数指标要求

2.1、最大光强度：（3-10,000）asb，可调；

2.2、光刺激时间：（10-200） ms，可调

2.3、测试范围：0-90度

2.4、可测量中心凹阈值：具备

2.5、阈值测试程序：≥7种

2.6、筛选测试程序：≥6种

2.7、特殊测试程序：≥10种

2.8、自定义阈值检查程序：支持自定义设置检查，适合150度单眼视野检查

2.9、检测时间：30度阈值测试时间≤6分钟

2.10、具备一体化设计

2.11、固视目标：中心点，小钻石形，大钻石形可选

2.12、固视监测：盲点法和CCD视频监测

2.13、固视跟踪：具备	Gaze Tracking凝视跟踪法

2.13.1、跟踪精度	≤20

2.13.2、跟踪时间：整个检查过程

2.13.3、头位跟踪：具备

2.13.4、顶点监测：具备

2.14、自动瞳孔直径测量：具备

2.15、液态矫正镜片：具备

2.16、实时眼位查看：具备

三、配置要求：

1. 一体化视野计主机1套

2. 电动升降台 1套

3. 彩色激光报告打印机1套

# 品目1-13：中西医角膜内皮计

一、项目用途：用于非接触测量角膜内皮细胞，满足各种角膜内皮层分析和角膜厚度测量的需求

二、主要技术参数与性能指标：

1、主要参数：

（1）拍摄方式：非接触式

（2）照相范围：≥0.25mm×0.54mm

（3）拍摄方法：全自动/半自动/手动

(4) 测量方式：测量中自动拍摄16照片，自动选取最清晰内皮照片。

（5）角膜厚度测量范围和精度：300~1000um；+/-10um。

（6）拍摄测量区域：固视灯13点

（7）光源：高亮度LED灯

（8）放大倍数：≥光学190倍，≥软件440倍。

（9）对焦方式：全自动3D对焦，自动拍照，左右眼一键切换。

(10) 主机一体化设计；内置分析软件，直接测量、分析、打印。

2、分析参数：

（1）显示分析参数：①内皮细胞参数（CD）

②平均细胞面积（AVG）

③标准偏离细胞面积（SD）

④变化系数细胞面积（CV）

⑤最大细胞面积（Max）

⑥最小细胞面积（Min）

⑦内皮细胞厚度（T）

⑧分析细胞数（N）

（2）分析方法：自动分析法（L分析法和核心法）和手动分析法。

（3）分析时间：2秒内自动完成拍摄范围内的所有细胞分析。

(4) 显示功能：内皮细胞图像、有轮廓的内皮细胞图像、不同面积大小的内皮细胞图像、不同结构形状的内皮细胞图像。

(5) 数据库：能够在一个界面显示一名患者的所有检查结果缩略图，包括内皮照片及参数值。

(6) 相同眼前后对比图：可在同一界面显示相同眼前后两次检查的图片和数据对比图。并生成对比报告。

(7)暗区分析：能对内皮细胞的暗区进行自动分析。

3、主机参数：

（1）显示屏：10.4"彩色液晶触摸屏

（2）主机移动范围：88mm（X轴），40mm（Y轴），50mm （Z轴）

（3）颌托调整范围：≥70mm。

4、工作站参数

（1）报告数据库软件：提供中文报告数据库软件；

（2）图文报告：提供报告模板，能进行离线分析；

（3）彩色液晶显示器≥19"，内存≥2G，硬盘≥500G，中文Windows 操作系统。

5其他要求：

（1）数据输出方式：照片打印机/LAN/USB/dicom/热敏打印机

（2）彩色照片打印机

# 品目1-14：中西医超广角眼底照相机

1.成像原理:激光扫描成像

2.激光数:≥2种激光

3.拍摄范围:单张≥166°

4.超广角模式：全自动超广角模式≥270°；

5.影像功能：超广角彩照；

▲6.激光多模式影像：红激光通道成像，绿激光通道成像，蓝激光通道成像，无赤光成像，近红外成像；

7.红外全景影像：红外静态全景和动态全景影像模式，单次拍摄获取≥270°近红外全景图影像；

8.眼位引导：具备多方向眼位引导；

9.单张成像时间：单张成像时间≤0.3S

10.图像分辨率：单张图像分辨率≥3120x3120，数字分辨率≥9.8μm

11.最小瞳孔直径：单张图像下瞳孔直径≥2.0mm，无需暗室，无需散瞳；

12.拍摄方式：具备全自动、半自动和手动三种拍摄方式； 支持一键“定位、对焦、扫描”全自动拍摄 ；

13.阅片软件：

1）阅片调节图像亮度，对比度，色彩，放大缩小、局部放大镜等功能；

2）具备眼底任意位置的局部动态观察功能；

3）测量标记：支持长度、面积、杯盘比的精确测量以及标记功能（以mm或μm为单位）；

4）支持双眼对称区域的影像联动分析和比较；支持同一部位、不同时期（≥5次）的影像对比病案管理，支持单张多模式图像导出；

14.DICOM 兼容：开放DICOM 接口，支持连接用户信息系统；

15.影像处理：具备影像处理工作站（CPU≥i5,内存≥64G,储存≥1T，彩色液晶显示器≥27英寸），用于影像的处理、分析和打印（彩色激光打印机）；

16.屈光补偿范围：-30D至+30D

17、配置清单

1、激光扫描检眼镜   1台

2、影像处理工作站（软硬件）1套

3、彩色激光打印机  1台

# 品目1-15：中西医重复经颅磁刺激仪

1、适用范围：用于人体中枢神经刺激和外周神经刺激，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗，以及用于辅助治疗或改善失眠症状。还可用于神经电生理检查，康复科、精神科和神经科的运动神经功能评定。(提供注册证材料)

2、主机

2.1外观结构：一体式主机，脉冲源，冷却系统高度集成，非堆叠结构。

2.2操作系统：高性能笔记本电脑承载管理软件，非一体机或触摸屏

2.3最大磁感应强度：≥8T。（需提供检测报告）

2.4最大刺激频率：70Hz，0Hz～70Hz可调。（需提供检测报告或说明书证明材料）

2.5刺激频率调节：脉冲频率在1Hz以下时调节步长为0.01Hz，超过1Hz时步长为1Hz。（需提供检测报告证明材料）

2.6磁感应强度最大变化率：10kT/s-80kT/s。

2.7脉冲上升时间：35～65μs。

2.8输出频率允差实测值≤±2%（提供检测报告）；

2.9输出脉冲脉宽≥340μs±20μs。

2.10在工作条件下，设备支持100%强度进行刺激，可以连续24h工作。（需提供检测报告证明材料）

2.11使用磁场力线控制技术分为靶肌聚焦区及非靶肌刺激区，刺激线圈磁场分布均匀。（提供说明书或检测报告证明文件）

2.12线圈类型：配备圆型及八字形线圈，能实现双面双向刺激。

2.13可拓展儿童、深部双锥及盆底磁线圈，拓展临床应用场景。（提供说明书或检测报告证明文件）

2.14提供触发脉冲刺激输入输出接口，可用于连接其他设备。

2.15高压储能电容放电次数≥100,000,000 次，当电容放电次数达到上限时提供电容维护。（提供说明书或检测报告证明文件）

2.16配备随动悬停调节系统，360度空间活动度。

3.运动诱发电位监测（MEP）模块

3.1MEP通道数：≥2通道。

3.2传输方式：有线传输。

3.3运动诱发电位测量灵敏度范围：1～3000μV，最小分辨率≤0.2μV，检查频率范围：20Hz～550Hz。

3.4配置原厂双通道运动诱发电位检测模块，集成于主机内部，检测模块与主机之间无需有线或无线通讯，数据传输稳定性强。

3.5可捕捉肌电信号（EMG），并自动计算得到潜伏期和峰值。

3.6点击MEP触发按钮可以触发一次或连续多次脉冲刺激、满足运动阈值测试需求。（提供说明书或检测报告证明文件）

3.7治疗时可进行生理安全监测，实时监测运动诱发电位波形，当出现痉挛信号时会播放警告声音进行癫痫预警安全提示。（提供说明书或检测报告证明文件）

4.冷却系统和保护系统

4.1冷却系统：采用液态循环冷却系统，散热效率高，保证设备长时间运行。

4.2可在高散热需求场景下，启动风冷液冷一体化散热模式，保证设备高性能运行，满足临床长时间治疗需求。（提供检测材料证明）

4.3安全工作温度预警功能，当刺激线圈温度超过40℃，磁刺激仪应自动停止刺激输出，保证安全使用。（提供检测材料证明文件）

4.4当冷却系统发生故障时，应有提示或停止磁场输出。（提供检测材料证明文件）

4.5可以实时显示冷却液温度。（提供检测材料证明文件）

4.6 惰性冷却液：冷却液直流电阻率≥10MΩ•cm。（提供检测材料证明文件）

4.7 设备内置变频风冷模块：主机散热风扇的转速可改变。（提供检测材料证明文件）

4.8磁感应线圈应具有独立的保护装置，当线圈发生故障时，应停止磁场输出并有视觉或听觉提示。

5、软件参数

5.1人机交互管理软件，包含治疗处方管理，治疗记录管理，并可快速调取历史刺激记录，不受记录次数限制，直接启动刺激。（提供软件截图）

5.2内置MEP模式、标准模式、TBS模式，可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激、TBS爆发序列刺激，并且提供多种临床治疗方案供医生选择，且所有内置方案参数可查看及编辑。

5.3具有一键快速启动历史方案功能，可在治疗记录界面一件快速启动历史治疗方案。（提供软件截图）

5.4刺激方案具有人体大脑解剖定位图，提示患者磁刺激刺激部位，更有效的指导患者配合治疗。

5.5可进行刺激参数的设置，包括刺激模式、刺激频率、刺激强度、刺激时间、间歇时间及工作时间等。

5.6刺激强度从运动阈值(MT)的0-250%可调，使病人能更快的适应治疗。（提供软件截图）

5.7刺激开始及结束有语音提醒，便于医生和病人做好刺激准备，缓解病人紧张情绪。

5.8rTMS与TBS治疗模式下，单次治疗方案至少可设置5种不同的刺激频率.（提供软件截图）

6.其他要求

6.1上位机软件通过GB/T25000.51软件产品质量要求与评价。

▲6.2整机符合GB9706.1-2020《医用电气设备第1部分：基本安全和基本性能通用要求》的规定。

6.3符合YY9706.102-2021《医用电气设备第1-2部分：安全通过要求并列标准：电磁兼容要求和试验》的规定。

# 品目1-16：中西医结合心理CT诊断系统

- 1.系统适用范围：适用于辅助医护人员对被试人员的精神、心理状况相关的信息进行采集、存储、测评及报告打印，辅助医生诊断用。（提供注册证复印件）

- 2.软件由医生端、工作站组成，医生端包括测评管理模块、任务管理模块、预警管理模块、开放方案模块、系统管理模块等；工作站包括评估模块。（提供注册证复印件）

- 3.系统数据库包含量表：不少于260个，至少包括长谷川痴呆测验、痴呆简易筛选量表(BSSD)、不自主运动评定量表、阿尔茨海默病筛查表（AD8）、Hachinski缺血量表（HIS）、简明精神病评定量表(BPRS)、简易智力检测量表（AMTS）、多伦多述情感障碍量表（TAS-20）、多伦多述情感障碍量表（TAS-26）、认知情绪调节问卷（CERQ）、瑞文高级推理测验（APM）、社会功能缺陷筛选量表（SDSS）、认知偏差问卷（CBQ）、眩晕障碍量表(DHI)、神经精神问卷（NPI）、额叶行为问卷（FBI）、个人和社会功能量表（PSP）、功能独立性评定FIM量表、老年人运动功能量表（GLFS-25）、功能活动调查表（FAQ）、美国国立卫生院神经功能缺损评分、临床痴呆评定量表(CDR)、MES记忆与执行筛查量表、老年人认知功能筛查量表（CASI）、蒙特利尔认知评估量表（MoCA）、阿尔兹海默病评定量表-认知分量表（ADAS-cog）、Rivermead行为记忆功能评定表、常识记忆注意力测验、简明心理状况测验（MMSE）、轻度行为损害检查表（MBI-C）、Cohen-Mansfield激越问卷（CMAI）、总体衰退量表、康奈尔痴呆抑郁量表、严重损害量表（SIB）、额叶功能评定量表、执行功能失常问卷、威斯康星卡片分类测验、SDMT符号数字模式测验、Boston命名测验、言语流畅性测验、ACVLT听觉词语学习测验、短时数字记忆测验、画钟试验、舒尔特方格、连线测验、Stroop色词测验（心理范式）等。（提供系统功能截图及医疗器械产品技术要求）

- 4.系统中 MMPI 量表可供选择的版本有 200 题、399 题、566 题三种，并且相互独立， 每个版本单独使用即可得到简易版、标准版、详细版三种详实准确的报告。（提供系统功能截图）

- 5.量表按照所有量表、条目分类、自评、他评、方案库进行管理，方便快速选择或者搜索量表。每个量表前面均表明量表总题数量，选择量表后自动统计所选自评及他评量表的总题目数量。（提供系统功能截图）

- 6.新建个人：系统可新建个人信息，包括姓名、性别、出生日期、年龄、学历、婚姻、病历号、住院号、门诊号、民族、职业、户籍类型、手机号、身份证号、家庭月收入、工作年限、家庭排行、子女数量、是否独生子女、年/班级、父亲文化程度、母亲文化程度、父亲职业、母亲职业、科研组、孕次、产次、孕周等，便于后期数据统计分析。（提供系统功能截图）

- 7.档案管理：为便于统筹管理患者病历，助力医保结算，可一键导出患者所有测评数据形成健康档案。可根据实际需要选择详版档案和简版档案；同时提供筛选功能，方便查找。（提供系统功能截图）

- 8.预警管理：对于心理指标或测量分数异常，具备预警提示功能，加强对于心理异常者的敏感度，及时干预。支持仅预警报告下载、预览、批量下载功能。

- 9.用药管理：包含用药记录及药品管理。用药记录：在界面中查看到所有用药记录的患者信息列表，继而执行新增、查看、删除患者的用药记录操作。药品管理：在界面中查看到系统内所有药品信息，继而执行新增、修改、删除药品信息操作。（提供系统功能截图及医疗器械产品技术要求）

- 10.统计分析：提供多种类型的统计数据，满足不同用户需求。系统支持进行科研统计、绩效统计、测评统计、量表统计。

- 11.科研统计:在科研管理中添加科研组操作，在添加的科研组执行添加人员、移除人员修改操作。在科研分析中选择科研组、量表、字段进行科研分析，点击导出Excell表格。（提供系统功能截图及医疗器械产品技术要求）

- 12.开放方案：可自行创建评估方案，便于个性化治疗。

- 13.系统管理：内置系统帮助，医生解决日常操作可能出现的疑问。

- 14.断点续测：支持患者端测评中途退出，并保存测评数据，减少再次测评耗时。

- 15.个性化设置：量表库中的量表顺序根据本账号量表使用频率进行排序；支持报告修改功能，医生可依据与受测者的面诊情况及自身治疗经验，对受测者的系统评估报告进行个性化的修改；报告管理、预警管理、档案管理（详版档案）首次点击预览/下载，按钮会变色，便于识别已操作的文件；患者端提供语音读题及字体放大功能，满足临床的个性化需求。

- 16.高级搜索功能：系统支持根据姓名、性别、出生日期等对数据进行检索。

- 17.任务管理：系统提供个性化报告，医院可根据临床实际需求自行选择相应报告模块，形成详版报告和简版报告。支持报告预览、下载及批量下载。

- 18.综合报告：可出具以个人批次任务为单位的综合报告。

- 19.报告格式多样：提供WORD、PDF两种格式的测查报告。

- 20.针对添加任务过程中出现的不符合患者测评的量表，可自动进行筛选并给出说明。（提供系统功能截图）

- 21.一键去重：可自动标识已选中的重复量表，支持一键去重。（提供系统功能截图）

- 22.测试时长显示功能：系统可为测试结果的可信度提供参考，医保收费更合规。

- 23.配置清单：医生管理端1台，报告输出装置1台，患者工作站2台，耳机2副，医生管理端软件1套，患者工作站软件2套。

24.其他要求：企业每年不定期举行线下心理测量培训班。（提供至少一期培训班记录相关证明）