品目1-1：麻醉监护仪
一、整机硬件要求
1.1. 显示屏：≥15英寸彩色 TFT 电容式触摸屏，屏幕分辨率≥ 1920×1080，同屏可显示波形 ≥10条，支持医用手套触控操作。
▲1.2. 操作模式：同时配备电容触摸屏与独立旋转飞梭导航键双操作结构。
1.3. 防护安全：整机防护等级不低于 IP22；ECG、NIBP、IBP、SpO2 核心监测端口采用 CF 级抗除颤设计。
1.4. 供电电池：可装配 ≥2 块电池，单块电池容量 ≥5000mAh 锂电池，设备连续续航时 ≥12 小时。电池支持热拔插更换，更换过程中监护波形、数据不中断。
1.5. 除颤防护：设备具备完整除颤保护功能，高压除颤完成后心电波形恢复显示时间小于 5 秒，符合 IEC 60601-2-27:2011 标准。
1.6. 内置记录仪：具备三通道热敏记录仪，支持12.5/25/50mm/s走纸速度。
1.7. 具备手术室专用模式：插管模式（3/5分钟静音呼吸/CO₂/AG报警）；心脏旁路模式（体外循环全程静音所有报警）；ECG手术滤波（1-20Hz抗电刀干扰）
二、心电监测（ECG）技术要求
2.1. 导联配置：兼容 3 导联、5 导联、10 导联、12 导联全部导联模式，支持 AHA、IEC 两种导联规则自由切换。
2.2. 心律失常分析：内置算法可识别 ≥33 种心律失常。
2.3. 心率监测范围：成人 15-300bpm，小儿及新生儿 15-350bpm。
2.4.ST 段分析：ST 测量范围 - 2.0mV 至 + 2.0mV，分辨率 0.01mV，成人、小儿、新生儿通用。
2.5. 起搏识别功能：可自动识别起搏器未起搏、未捕获故障，配备起搏信号抑制、增强调节功能，防止起搏波形误判心律失常。
2.6. 支持QT/QTc监测：QT测量范围200-800ms；QTc 200-800ms；ΔQTc -600至+600ms；分辨率1ms；精度±30ms。
2.7. 具备ST MAP功能，用于评估心肌缺血部位。
三、血氧饱和度（SpO2）监测要求
3.1. 探头兼容：设备无需更换硬件，原生支持 Masimo SET、Nellcor、常规血氧三类监测模块，不同类型探头支持热切换即插即用。
3.2. SpO2测量范围：0-100%（常规模块）；1-100%。
3.3. 精度：成人：±2%（70-100% SpO2）；新生儿：±3%（70-100% SpO2）。
3.4. 低灌注性能：Masimo：SpO2 ±2bpm，脉率±3bpm（PI>0.02%且传输>5%）
3.5. 灌注指数 PI：常规模块 PI 范围 0.05%-20%，Masimo 模块 0%-20%，支持 PI 趋势曲线持续显示。
3.6. 数据刷新：血氧监测数据自动更新，无延迟。
四、无创血压（NIBP）监测要求
4.1. 测量模式：具备手动 / 自动 / 连续 多种工作模式。
4.2. 自动测量间隔：1/2/2.5/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/360/480分钟。
4.3. 连续监测功能：连续模式可持续监测 5 分钟，每 5 秒完成一次血压测量。
4.4. 全人群测量量程：成人收缩压 25-290mmHg，舒张压 10-250mmHg；小儿收缩压 25-240mmHg，舒张压 10-200mmHg；新生儿收缩压 25-140mmHg，舒张压 10-115mmHg。
4.5. 数据存储：可存储不少于 1200 组完整无创血压测量记录。
五、有创血压（IBP）及血流动力学监测要求
5.1. 通道数量：≥3 路独立有创血压监测通道，可同步监测 CVP、ART、PAWP 等压力参数。
5.2. 容量监测功能：内置 PPV 脉压变异监测，测量范围 0-50%。
5.3. 测量范围：-50至+360 mmHg；分辨率1 mmHg。
5.4. 精度：±2%或±1 mmHg
5.5. 支持心排量（C.O.）功能：热稀释法；测量范围0.1-20 L/min；精度±5%或±0.2 L/min；TB/TI双通道温度；
六、呼吸监测要求
6.1.CO2 模块兼容：支持主流、旁流、微流三种 CO2 监测模块，成人、小儿、新生儿通用。
6.2. EtCO2测量：0-150 mmHg（主流）；0-99 mmHg（微流）。
6.3. FiCO2测量：0-50 mmHg（主流）；0-99 mmHg（微流）；
6.4. AwRR测量：0-150 rpm；分辨率1 rpm；精度±1-3 rpm（视范围）；
6.5. 呼吸氧合图：配备呼吸氧合图界面，可同步展示新生儿心率、血氧、呼吸综合趋势。
七、BIS 麻醉深度脑电监测要求
7.1. 支持模块类型：同时支持BISx 与 BIS4x 两种类型BIS模块。
7.2. 核心监测参数：实时输出 BIS 值（0-100）、SQI 信号质量指数（0-100%）；
7.3. 辅助参数：同步监测 EMG 肌电（30-80dB）、SEF 频谱边缘频率（0.5-30Hz）、TP 总功率（40-100dB）、ASYM 双侧脑电不对称指数（0-100%）。
7.4. 功能调节：BIS 趋势记录时长可选 6/12/30/60 分钟，平滑速率支持 10/15/30 秒切换，EEG 带宽 0.25-100Hz；兼容标准 BISx4 传感器、双侧脑电传感器。
八、数据存储与回顾功能要求
8.1. 趋势存储：1 分钟分辨率趋势数据存储时长≥240 小时。
8.2. 波形存储：完整全息波形存储 ≥ 48 小时（1秒分辨率），断电数据不丢失，支持事件触发自动保存波形。
8.3. 报警事件：记录 ≥1000 组报警事件，每组同步留存报警前后 4 秒、8 秒、16 秒原始波形与参数。
8.4. NIBP存储：≥1200套测量数据。
8.5. 病历数据：支持已出院、已解除患者全部历史数据（波形、趋势、报警记录）调取回看；授权后支持监护数据导出归档。
九、报警系统功能要求
9.1. 分级报警：设置高、中、低三级声光报警，系统日志区分标识，危重症致命报警配备独立提示音效。
9.2. 自定义调节：各监测参数报警音量可单独设置，系统可根据患者历史体征自动推荐个性化报警阈值。
9.3. 报警记录：≥1000 组报警历史永久保存，断电不会清除记录。
9.4. 护士呼叫功能：具备。
十、系统集成与信息化对接要求
10.1. 数据传输协议：支持 HL7、XML 医疗标准数据传输协议，可直连医院 HIS、EMR 电子病历系统，实现 ADT 患者信息调取、生命体征数据自动上传。
10.2. 数据传输模式：有线网络、WiFi 两种模式。
10.3. 跨设备联动：可实时读取同品牌麻醉机 并显示：PAW/Flow/Vol/Gas/O2/CO2/OSI等关键参数。支持显示呼吸/麻醉波形：支持PAW（气道压）/Flow/Volume/Gas波形同屏显示。

品目1-2：麻醉机
一、设备名称：麻醉系统
二、设备用途：病人的全身麻醉，呼吸和麻醉气体监测，麻醉呼吸的管理。
三、主要规格和系统概述
1.一体化设计、最新一代的智能化全能麻醉工作站。
2.适用于成人、儿童和新生儿。
3.整机技术标准按麻醉工作站设计：所有参数、波形由一体化彩色大屏幕同屏显示，无须外接屏幕。
4.第二状态显示屏：具备。
5.全自动自检、自动定标，传感器自动校正。
6.标配备用手动通气模式：触摸屏或呼吸机故障时，可直接切换到手动通气，在保留新鲜气体和麻药持续输送的同时还能继续气体和通气的监测。
7.自动自检时包含了是否输送真实O2的检测。
四、技术参数
（一）气体输送系统
1.电子流量计，每种新鲜气体分别有独立的数值显示，主屏幕上有虚拟流量计显示，总流量管可显示所有新鲜气体的总流量；2气源（O2/AIR） 
2.可分别设置每种新鲜气体的流量，新鲜气体流量的设置范围：0 – 12 L/min。
3. 机械新鲜气体混合+电子流量监测装置在关机时也能输送氧气和麻药用于进行手动通气 
（二）麻醉呼吸机
1. 电动电控或气动电控呼吸机，无需驱动气体；在中央气源和钢瓶供气中断的情况下可抽取室内空气，呼吸机继续进行机械通气，保证病人安全。
2.采用新鲜气体隔离技术。
3. 通气模式：手动/自主、容量控制模式、压力控制模式，待机和暂停模式 ；AutoFlow、SIMV-VC、SIMV-PC、SIMV-AutoFlow、CPAP/PSV（带后备窒息通气）以及SIMV-VC/PS、SIMV-PC/PS、SIMV-AutoFlow/PS模式.
4.AutoFlow功能。
5.暂停模式：具备。
6.容量控制模式下潮气量设定范围: 10 - 1500 ml。
7.吸气压力: (PEEP + 5) - 80 cmH2O（压力模式下）
8.压力限制：(PEEP + 10) - 80 cmH2O
9.压力支持：关，3 - (80-PEEP) cmH2O
10.呼气末正压：关，2 - 35 cmH2O。
11.呼吸频率: 3 - 100 次/分
12.吸气时间：0.2 - 10秒
13.吸呼比：1:49 - 49:1（源于频率和吸气时间）不建议设置这么高！
14.最大吸气流速为≥160 L/min
15.同步容量和同步压力通气时流量触发可调节，流量触发 : 0.3 - 15 L/min。
16.压力上升时间 Slope：0 - 2秒
17.压力支持模式下自主呼吸的吸气终止标准：5 - 80 %
18.可根据病人的身高自动计算理想体重并据此预设相关的通气参数和报警阈值。
（三）呼吸回路：
1.原装集成呼吸回路，耐137℃高温蒸汽灭菌；所有回路模块不含天然乳胶。
2.一体化的回路主动加热系统（可关闭），防止呼吸回路积水。
3.拆装无需工具。
4.手动和机械通气无需专用手动切换装置，APL阀调节范围：开放，5 - 70 cmH2O 。
5.标配高精度热丝式流量传感器，全自动标定。
6.CO2吸收罐容量≥1.5升。
7.标配主动式麻醉废气排放装置（AGSS），可监测负压吸引的状态（过高，合适，过低），具有采样气体排放接口。
（四）麻醉气体挥发罐
1.挥发罐与麻醉机主机为同一厂家生产。
2.挥发罐具有压力、流量、温度自动补偿。
3.配置一个七氟醚挥发罐 
4.能够满足低/微流量麻醉对挥发罐精确度的要求，流量补偿范围在0.2 - 15L/min。
（五）监测和报警
1.一体化内置式≥15英寸彩色触摸幕，可快捷切换视图；≥1280 x 768像素。
2.全自动的开机自检，用户可选择全或部分自检功能。
3.全自动的顺应性和泄漏测试，自动标定所有传感器。
4.实时显示2 - 3道波形
5.日志中可保存≥ 20000个条目，关机后再开机或出现电源故障后，日志中的条目
仍然保留不会被删除。
6.通气监测参数：分钟通气量（MV）和潮气量（VT和ΔVT）；呼吸频率；气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；动态顺应性（Cdyn）；阻力（R）；弹性（E）。
7.监测范围：压力：-20 - 99 cmH2O；潮气量监测范围：0 - 2500 mL；顺应性: 0 - 200 mL/ cmH2O；阻力：0 - 100 cmH2O/L/s；弹性：0.005 - 10 cmH2O/mL。
8.一体化的气体模块监测参数：O2、N2O、CO2及5种麻醉气体（自动识别）吸入和呼出浓度；可侦测混合麻醉气体；经年龄校正的xMAC值计算和显示。氧浓度监测采用顺磁氧技术，无耗品。采样气体回流到呼吸系统。
9.容量计：条柱图形式显示呼出潮气量和60秒内的通气总容量，帮助评价病人的自主呼吸恢复情况。
10.报警参数：氧浓度、潮气量、分钟通气量、窒息报警、气道压力报警等。
11.自动xMAC监测和报警功能，可自动激活xMAC低报警。
12.自动设置报警限值功能：可一键自动调节所有报警的设置限值。
13.CBM模式（心脏旁路模式）用于在使用体外循环机时抑制相应报警。
14. 具备监护监测功能
（六）其它
1.内置后备电池，使用时间≥120分钟。
2.电源：100-240伏特，50/60赫兹
3.传输协议：Medibus X
4.接口：标配RS232、USB、RJ4

品目1-3：低温低离子体灭菌机
1	灭菌系统	过氧化氢低温等离子体灭菌系统
#2	内舱容积	有效灭菌容积≥120L（注册证为准）
3	灭菌温度	50℃～60℃
4	灭菌仓结构及材质	矩形腔体，舱体材质为优质铝合金材质，
5	门数量及开门方式	单开门，自动升降门，触摸屏以及脚踢开关控制
6	门板加热	预热时间≤30min，加热膜数量≥2个，门板温度维持在55℃以内，防止过氧化氢气体冷凝
7	注液方式	全自动卡匣式注液
8	灭菌剂灌装量	单个胶囊≤2mL
9	灭菌后不锈钢中残留量≤0.01mg/cm2
10	灭菌程序	灭菌程序≥3个，采用双循环灭菌程序
11	灭菌时间	标准灭菌≤45min
12	防夹手功能	采用机械式感应装置控制，当舱门关闭过程中碰到障碍时，门将自动改变运动方向，防止夹伤操作者或夹坏物品
13	液晶显示屏	≥12英寸触摸显示屏
14	真空泵	具备耐过氧化氢腐蚀
15	真空泵保护装置	设有真空泵保护器，能够防止供电相序变化导致真空泵反转向灭菌室反油的发生
16	油雾过滤器	产品具有排气油雾过滤系统。
17	压力感应装置	，测量范围0~101KPa，
18	抽真空控制阀	采用高真空挡板电磁阀控制抽真空管路。
19	管路材质	采用304不锈钢卫生级管和不锈钢卫生级卡箍连接
20	等离子体放电监测装置	具备
21	射频源数量	双套射频源
22	自检功能的交、直流混合起辉装置	
23	打印系统	可将灭菌过程中的灭菌时间、内胆温度、注液量、真空压力、操作人员等各项参数自动打印出来。并可对打印记录进行五年以上的长时间保存，以便于医院的追溯
24	灭菌效果检测	有对直径≥1mm、长度≤2000mm的聚四氟乙烯管腔的灭菌效果检测报告；有对直径≥1mm,长度≤500mm不锈钢管腔的灭菌效果检测报告
25	操作系统	可以实现机器运行的实时记录，通过有线或无线的方式将设备运行数据传输到追溯系统中，实现对灭菌过程的追溯
26	文件输出	设备运营的数据导出后自动生成为表格格式

品目1-4：全胸振荡排痰机
1.屏幕尺寸≥12英寸，TFT屏，电容触摸屏技术，分辨率：≥800×600，屏幕亮度可调。
2.设备启动治疗后，屏幕有锁屏功能，防止误操作。
3.具有治疗频率实时数值和波形显示功能。
4.气振排痰治疗模式：手动模式、自动模式和自定义模式。
5.气振排痰治疗在手动模式、自定义模式下，频率可设置：
成人：1～25Hz，调节步长为1Hz，误差不超过±20%或±2Hz，
儿童：1～15Hz，调节步长为1Hz，误差不超过±20%或±2Hz。
6.气振排痰治疗压力设置范围为3-30mmHg，步长1mmHg，误差不大于±1mmHg。
7.气振排痰治疗时间可设置：
手动模式（治疗时间设置范围为1min-60min，步长1min，），
自动模式（治疗时间设置时间为5min-20min，步长为5min），
自定义模式（总治疗时间设置范围为5min～20min，步长为5min）。
8.充气气囊可承受设备最大气动压力输出的2倍压力，。气囊泄压时间不大于10S。
[bookmark: _GoBack]9.具有紧急暂停功能。
10.具备排痰背心。
11.气振排痰治疗时短时断电，手动模式和自定义设定的参数不会改变。
12.具有定时设置功能，未启动治疗时可显示设置治疗时间，启动治疗后可显示剩余治疗时间
13.具有电源开关之外的功能开关（启动/暂停按键），可随时中止治疗程序。
14.具有故障提示功能。
15.音量迪欧级可调。
16.机器使用寿命10年。

品目1-5：康复踏车
▲1.具有水平训练、垂直交叉、垂直平行3种上肢训练方式。
2.具有正转、反转2种下肢训练方式。
3.主动训练模式下，0~20档阻力可调。
4.被动训练模式下，转速可调，调节范围：5~60r/min，步进1r/min。
5.被动训练模式下，电机输出动力不超过8Nm。
6.具有常规手柄和带护托手柄2种扶手。
7.具备定时功能，到达设置时间后自动切断输出，可设定范围：1~99min，步进1min。
8.设备高度可调，调节范围：0~60mm。
9.上肢训练工作臂可水平旋转、垂直旋转调节，水平旋转调节范围：0°~180°、垂直旋转角度调节范围：0°~90°。
10.配有≥10英寸彩色液晶触摸屏。
11.可设置训练时间、训练速度、运动阻力、运动方向、痉挛等级等训练参数。
12.对称性监测：可实时显示肌力对称信息，提供图示显示和相对比例数据。
13.可查看训练结果数据，包括：运动里程、运动时间、能量消耗及痉挛次数等。
14.具有辅助脚踏板，且长度可调，适应不同患者的小腿固定。
15.具有急停按钮和痉挛保护功能，痉挛保护激活时间≤5秒。
16.具有开机自检功能和语音提示功能。
17.阻力模式电流即时采样。
18.电源：AC220V、50Hz。


品目1-6：电动起立床
1.直立角度不窄于0°~85°（±5°）可调。
2.床体尾端配有分体式脚托板，内外翻调节范围不窄于-30°～＋30°（±5°），跖屈背屈调节范围不窄于-55°～+30°（±5°），有利于预防和矫正足部变形。
3.床面升降范围不窄于500～840mm（±20mm），方便转移。
4.扶手桌面（餐板）位置可以双向调节，其中上下调节范围不窄于0～660mm（±20mm），前后调节范围不窄于0~310mm（±20mm），患者可在站立训练时进行上肢功能训练。
5.脚踏板在2000N载荷下变形量≤10mm。
6.至少配有3组保护带，分别保护膝关节、髋关节和胸部；膝部保护带分开式设计，分别保护左右两侧膝盖。
7.床面采用医用PVC皮革。
8.最大承重≥150kg。
9.配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作。
10.采用中控式脚轮固定装置，一步操作即可锁定/解锁床体固定状态。
▲11.至少配备2个电机和一侧气弹簧三重保护,，床体电机负载≥8000N。

品目1-7：按摩床
1.床头配有呼吸塞和手托板。
2.最大静态承重≥100kg。
3.配备置物底板，方便储物。
4.床体采用实木结构，环保漆面。
5.外形尺寸（L*W*H）：≥1900mm*690mm*650mm（±5%），床面尺寸（L*W）：≥1900mm*635mm（±5%）。

品目1-8：雾化蒸熏仪
1.主机超声工作频率为2.4正负0.24兆赫兹。
2.雾粒中位直径为4正负1微米，直径小于5微米的雾粒占比大于百分之五十。
3.设备最大雾化率≥1毫升每分钟。
4.整机工作噪声≤50分贝。
5设备输出蒸汽温度达到45摄氏度时，具备声音提示功能。蒸汽输出端口配备防烫伤防护结构及安全警示标识。
6.设备持续开机工作四小时，雾化水槽水温≤60摄氏度。
7.设备具备多档位定时功能，定时误差控制在正负30秒。
8.设备配套管路、接头、传感组件之间连接稳定。
9.设备具备双重过热保护功能。
10.设备具备低水位保护功能。

品目1-9：多功能净烟艾灸仪（无烟艾灸仪）
1、工作条件：
1)电源： AC220V,50Hz;
2)噪音：≤60分贝
2 、二类械字号艾灸仪，支持4通道同时施灸；可单通道使用或多通道使用；
3、可一人从头部到脚部多方位同时施灸或放两张病床中间同时两人施分别灸。
4、灸头的燃烧内室可调节灸材与接灰网罩的距离。灸头为分体式，可单独拆卸方便清理，包含灸盖、灸筒、灸罩。
5、无需预热，直接外部工具点燃灸材；
6 、艾灸方式：明火艾灸，通过艾灸位置调节实现艾灸温度的行调节；
7、艾灸手法：可根据医院相应操作实现悬空灸、直接灸、隔
物灸、督灸4大艾灸手法；
8、设备的灸头可360度多角度调节；
9、时长调节：，15-35分钟可调；
10 、除烟除味：物理净烟系统，可实现烟雾去除，轻微艾灸芳香，不用外连排烟管 道；
11 、温度保护：灸头外部有硅胶防烫伤皮套，灸头下部有接灰网罩，灸材在距离被 灸面建议3cm-15cm, 其范围1cm-50cm可调；
12、配套灸材：二类械字号灸材，，规格尺寸为直径5cm*厚度2.5cm
▲13、配套过滤装置：由初效过滤棉、中效过滤器、高效活性炭过滤器组成，净烟效 果0.3um99.9%

品目1-10：便携式睡眠呼吸监测仪
1.应取得国家药品监督管理局（NMPA）的注册证，其适用范围中必须注明所能监测的生理指标包括：脑电、眼电、肌电（颏肌电）、心电、肢体肌电(腿动)、口鼻气流、胸腹呼吸、血氧饱和度、鼾声、体位、环境光。
2.设备导联数包括但不限于脑电（7导）、眼动电（2导）、下颌肌电（2导）、心电、下肢肌电、呼吸气流（口鼻气流压力和口鼻气流热敏）、胸腹呼吸（独立RIP胸导联、独立RIP腹导联）、脉搏血氧饱和度、脉率、脉搏波、体位、压力鼾声、麦克风鼾声（内置）、环境光、主动事件标记、双色工作指示灯、实时阻抗、电池电量、血氧阈值报警、无线外接扩展通道参数。
3.共模抑制比≥115dB，采样频率≥15000Hz，存储率≥500Hz，具有 24 位高采样精度。
4.设备主机重量≤100g，采用内置锂电池供电续航时间≥24小时，电池无需拆卸更换
5.具备戒指式、指套式等多种血氧传感器，血氧与主机有线连接
6.非集成式脑电线，可单根更换。
7.具有高通、低通滤波、心电滤波、眼电滤波、工频陷波功能，可对单个通道进行滤波参数调整。
8.具备低氧负荷（HB）和呼吸受损指数（SBII）。
9.软件具有设备管理功能，一套软件支持管理多套、不同型号的设备；也可同时打开多个实时监测窗口，多个判图窗口（均可含不同模式）。
10.具备小睡试验（MSLT）、清醒维持试验（MWT）和心率变异分析，可设置试验时间带智能提醒，小睡定时灵活设置。
11.具备语音对讲功能及智能化语音提醒模块，可自动执行定标校准、多次小睡试验及清醒维持试验的流程播报。语言库应支持中文、英文及主流地方（粤语等）方言，并提供区域化语种定制服务。

品目1-11：无创呼吸机（压力滴定）
1. 适用范围 
适用于阻塞性睡眠呼吸暂停、鼾症患者的治疗。供体重超过 30kg 的成人在专业医疗机 
构或家庭护理环境中使用。不可用于生命支持，需要在专业医师指导下操作使用。 
2. 主要功能特点 
(1)提供 CPAP、Auto S、S 多种通气模式。 
(2)压力、触发灵敏度、呼吸时间、频率等核心参数可调。 
(3)压力释放、延时升压、加温加湿、预热加湿、加温管路等舒适功能。 
(4)自动启动、自动停止，佩戴呼吸即启、摘面罩即停。 
(5)实时压力、流量、潮气量、漏气量、AHI、SpO₂、脉率等。 
(6)完善提示功能，含可调节阈值提示与固定状态提示。 
(7)具备面罩测试、自动压力补偿、耗材提醒、开机自检等辅助功能。 
(8)WiFi 远程数据管理、SD 卡存储下载、小程序数据查看。 
(9)≥5.0 寸全彩触摸屏。
3.1通气模式 CPAP，AutoS，S 
3.2 设置参数及范围 
▲(1)CPAP治疗压力：4-25cmH2O，间隔 0.2 cmH2O 
(2)吸气压力（IPAP）：4-25cmH2O，间隔 0.2 cmH2O 
(3)呼气压力（EPAP）：4-18 cmH2O，间隔 0.2 cmH2O 
(4)最大吸气压：4-25 cmH2O，间隔 0.2 cmH2O 
(5)最小呼气压：4-18 cmH2O，间隔 0.2 cmH2O 
(6)压力上升时间：1–5 档，间隔 1 档，档位越大上升越慢 
(7)吸气触发灵敏度：1–5 档，间隔 1 档，档位越大触发流量越大 
(8)呼气触发灵敏度：1–5 档，间隔 1 档，档位越大触发流量越小 
(9)最长吸气时间：0.3–4.0s，间隔 0.1s最短吸气时间：0.1–4.0s，间隔 0.1s 
(10)压力支持：0-10cmH2O 
(11)延时升压：关闭、自动、5–45min，间隔 5min 
(12)压力释放（仅 CPAP）：关闭、1–3 档，档位越大释放力度越大 
(13)加温加湿：关闭、自动、多档调节 
(14)预热加湿：可开启/ 关闭
(15)加温管路：关闭/ 自动
(16)自动启停：可开启/ 关闭，默认开启 
3.3 监测参数及范围 
(1) 压力：0-40cmH2O 
(2) 流量： - 200-200L/min 
(3) 潮气量：0-3000ml 
(4) 漏气量：0-200L/min 
(5) 分钟通气量：0-60L/min 
(6) 呼吸频率：0-60bpm 
(7) 漏气量：0-120L/min 
(8) 吸呼比：1:50-3:1 
(9) 吸气时间：0.1-4s 
3.4 数据管理 ：WiFi 远程数据管理， SD 卡存储下载
3.5.1 可调节提示 
3.5.1.1呼吸暂停提示：开/ 关闭，可设置 10–40s，间隔 10s；
3.5.1.2低潮气量提示：开/ 关闭，可设置 50–500ml，间隔 50ml；
3.5.1.3低分钟通气量提示：开/ 关闭，可设置 1–10L/min，间隔 1L/min。
3.5.2 固定提示:电源失效/管路堵塞/管路断开连接/ 系统故障等
3.6 其它功能:面罩测试、自动启动/自动停止、自动补偿压力、耗材提醒 
4. 其它参数
4.1峰流速：≥180L/min 
4.2噪音：≤25dB 
4.3加温湿化：一体湿化器，加温管路 
4.4屏幕：≥5.0 寸全彩触摸屏 

品目1-12：鍉圆针
1.主要性能：鍉圆针定量痧疗器应用科学规范的人体工学、力学设计;合理的材料选择和局部处理。变速与匀速相结合;矢量与标量一致。
2. 性能指标和技术参数
2.1 性能
2.1.1 热稳定性140度-4度热交换一次不裂 
2.1.2 陶瓷吸水率≤0.5%
2.1.3 尺寸误差≤1%
2.1.4产品白度≥70
2.1.5 产品光泽度≥85
2.1.6 产品抗折强度≥45MPa
2.2 外观
2.2.1 产品无裂纹，无变形缺陷
2.2.2 产品无裂纹，颜色无偏差

品目1-13：中医四诊仪
1.舌面采集器: 自带光源、带遮光罩,具备舌面象采集功能、舌面色判定功能、面色分析功能、舌象分析功能
2.舌面象采集窗口:光源显色指数：Ra≥90；色温：4500K～6500K；照度值 3800 ± 10%Lux
3.成像技术:采用无影灯技术，RGB+UV双光谱成像
4.图像采集装置:有效像素≥1200 万像素；搭载色彩矫正系统，标准色卡上的色彩还原准确率95%以上
5.面色分析功能:实现面部特征的定性定量分析，涵盖 不少于6 种面色、4 种唇色、10 种局部特征等 20 种面部体征。
6.舌象分析功能:识别不少于 4 种舌色、9 种舌形、2 种苔色、10 种苔质及舌下脉络等 27 种舌部体征
7.脉诊采集装置:脉压测量范围脉象分析仪的脉压测量范围 0kPa～40kPa(0mmHg～300mmHg)
8.脉压准确性:脉压误差为≤±10%
9.脉率测量范围:脉象分析仪的脉率测量的范围 0bpm～260bpm。
10.脉率准确性:脉象分析仪的脉率误差为≤±3bpm。
11.采集加压方式:寸关尺三部同步采集，分轻度、中度、重度三段加压采集
12.泄压功能:脉象分析仪在泄压时，压力从使用状态最大压力值下降到 0kPa的时间不超过3s;从压力最大值下隆到0kpa的时间不超过8s。
13.脉象采集传感器:触力面直径范围：3mm～8mm；传感器灵敏度为0.08mv/Pa；分辨率0.1g;采集频率8ms
14.脉象采集项目:根据浮沉、迟数、虚实等维度，分析出≥28种脉象
15.舌面脉信息采集软件:包括但不限于四诊合参体质辨识功能、老年人体质辨识功能、儿童体质辨识、证型辨识功能、数据管理功能、系统对接功能、方案关联功能等提供个性化的健康指导方案、方药推荐
16.数据管理功能:可对采集到的舌象、脉象、面色等数据以及体质辨识结果、证型报告等进行存储和管理
17.提供数据接口对接服务:的舌面脉信息采集系统软件提供免费开放数据接口服务，支持与 HIS 系统、院内临床科研一体化平台对接

品目1-14：高流量湿化氧疗系统
1.产品名称：高流量呼吸湿化治疗仪。
2.预期用途：适用于有自主呼吸患者，通过提供一定流量，加温湿化的呼吸气体进行有效的呼吸治疗。适用于需要湿化治疗、氧气治疗、气管插管和气管切开的患者。
3.中、英文两种操作界面可选择。
#4.≥9英寸60°倾角液晶触摸彩屏显示：可同时监测温度、氧浓度、流量、治疗时间、血氧、脉率、呼吸频率、动态ROX指数等参数。
5.主机屏幕具备锁屏功能。 
6.支持高流量模式、低流量模式、低功耗模式。 
7.支持数据、波形至少2种显示界面。
8.流量设置调节范围：2-90L/min。 支持1L和5L两种流量调节步长，流量2L-40L/min时调节步长为1L/min、流量41L-90L/min时调节步长为5L/min。
9.温度设置调节范围值为：29℃-37℃，步长1℃。在低流量模式下温度为31、34℃。
10.具有湿度补偿功能，多档可调，可根据环境变化手动湿度档位。
11.采用安全气道设计，供气回路和患者回路相互独立，加温管路不直接与机器主机连接，无需对主机内部气路进行消毒。
▲12.机器内置空氧混合模块，氧浓度调节通过主机旋钮调节，氧浓度设置范围：21%-100%，调节步长：1%，精确度为±3%。 内置氧浓度实时监测系统，无需使用氧电池等耗材。
13.内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示多天的温度、流量、氧气浓度、SpO2、RR、ROX指数等。
14.支持红外视频水位实时监测技术。
15.机器同时具备高压氧气输入口和低压氧气输入口，可直接连接中心供氧，无需外接空氧混合阀或流量瓶。
16.可监测呼末二氧化碳分压。
17.支持血氧饱和度/脉率监测：实时监测与记录血氧饱和度情况。
18.支持一键增氧功能。
19.支持干燥模式。
20.可预设单次治疗时间，当达到治疗时间时，会提醒已达到治疗时间提醒，设置范围0-48h。
21.提供与主机配套使用的原厂同品牌耗材，耗材具备独立的注册证。 
22.提供设备厂家自产鼻氧、设备厂家自产儿童鼻氧管，设备厂家自产气切界面等多种患者连接界面。
23.提供自动注水湿化罐，具有双浮子设计的安全结构。
24.提供配套移动台车和吊臂, 台车可放置移动电源和氧气瓶。
25.支持数据联网功能，内置Wi-Fi 模块，可实现数据远程管理，通过WIFI上传流量、温度、氧浓度、报警等数据信息。
26.机器具有 USB 接口，SD卡接口，可实现多方式等数据传输功能。
27.配备视觉报警信号和声音报警信号。
28.具备报警状态按照优先级别反应。
29.报警提示功能：内部故障、呼吸管路报警、漏气报警、氧气浓度低报警、氧气浓度高报警、无法达到目标流量报警、检查水量报警、无法达到目标温度、检查工作条件、断电报警、超温报警、氧气压力低报警、氧气压力高报警、血氧指夹脱落报警、二氧化碳浓度高报警、二氧化碳浓度低报警、二氧化碳堵塞报警、出气口故障报警。
30.具备独立的静音键，提供快速复位静音功能。
31.设备使用期限10年。

品目1-15：有创呼吸机
1	基本特征：
1.1、全中文操作使用界面，适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，
1.2、气动电控型呼吸机，同时具备高性能内置涡轮，支持自动切换备用涡轮气源，保证断气断电时患者安全
1.3、具备双高清彩色非外接显示屏，主屏幕≥18英寸，分辨率≥1920*1080，副屏≥6英寸，可同时显示监测参数
1.4、大屏显示：≥5道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示
1.5、具备图示化自检功能，支持一键检测系统管道阻力、泄漏量和顺应性，并对流量传感器、呼气阀和安全阀等重要部件进行测试
1.6、具备动态肺视图，显示患者气道阻抗、肺顺应性
1.7、内置可充电锂电池，一块续航时间≥150分钟，并在大屏上实时显示电池剩余电量。
1.8、病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出
1.9、具备界面截图与波形录制功能
1.10、呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）
1.11、具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化
1.12、产品使用年限：10年
2、呼吸模式及功能：
2.1、具备有创通气模式、无创通气模式
2.2、具备高流量氧疗功能，可调节氧疗流速（2~80L/min）和氧浓度
2.3、配备通气模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气（BiPPV）模式、自动适应性压力调整容量控制功能（PRVC）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、容量支持通气VS、PSV-S/T；自适应性支持通气（AVM）；
2.4、高级模式：心肺复苏通气（CPR）模式，可选择15：2、30:2、连续按压等三种方式
2.5、其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定
2.6、具备低流速P-V工具，寻找低位拐点，帮助确定最佳PEEP值
2.7、具有自动插管阻力补偿（ATC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致
2.8、配备自主呼吸试验（SBT）脱机功能，用户可定制脱机指征，一键启动SBT自主呼吸试验脱机功能，进入单独的SBT运行界面，脱机失败时自动退出、可实现规范化脱机流程
2.9、配备肺复张功能，提供压力控制法（PCV）进行肺复张
2.10、具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）的设置及监测功能
2.11、具备锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能
2.12、具有智慧导航系统，可通过搜索功能，快速打开功能或工具
3、设置参数：
#3.1、潮气量：2ml—4000ml
3.2、呼吸频率：1-150/min
3.3、吸气流速：6.0 L/min～180.0 L/min
3.4、吸/呼比：4:1—1:10
3.5、吸气压力：1--100 cmH2O
3.6、压力支持：0—100cmH2O
3.7、PEEP：0~50 cmH2O
3.8、压力触发灵敏度：-20 — - 0.5cmH2O，或OFF
3.9、流速触发灵敏度：0.1—20L/ min，或OFF
3.10、呼气触发灵敏度:Auto，5~85%。
3.11、氧浓度：21—100%；
3.12、具备叹息功能
3.13、吸气时间0.10 s～10.00 s 
3.14、压力上升时间0.10s～2.00 s；
3.15、吸气暂停时间OFF，5 %～60 % 。
4、监测参数：
4.1、气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压
4.2、每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测。
4.3、潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量。
4.4、呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。
4.5、可选波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间
4.6、具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，3种呼吸环监测。
4.7、肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测。
4.8、实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index。
4.10、实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C 
4.11、具备肺部动态图形化显示界面，图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化，实时显示其趋势
4.12、可监测参数≥150小时的趋势图、表分析，≥10000条报警和操作日志记录
5、报警功能：潮气量高、潮气量低、分钟通气量高、分钟通气量低、呼吸频率高、呼吸频率低、气道压力高、气道压力低、持续气道压力高、氧浓度高、氧浓度低、患者室息、流量高、PEEP低、PEEP高、呼吸管道脱落、管路堵塞、系统泄漏、氧气气源压力高、氧气气源压力低、空气气源压力高、空气气源压力低、外部电源已断开、电池未发现、电池电量不足、电池电量低、即将关机，请接外部电源、氧传感器未连接或故障、呼气阀故障。


品目1-16：除颤监护仪
1.具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。
2.同步除颤和手动除颤中，能量≥20档，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。
3.支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。
4.除颤充电迅速，充电至200J≤3s，充电至360J≤7s。
5.采用旋钮式开关设计，可调节4种模式（除颤/起搏/aed/监护），支持开机同步快速选择不低于10档位手动除颤能量。
6.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。
7.病人阻抗范围：15-250Ω。
8.锂电池体上带有电池电量指示装置。
9.具备报警功能。
10.彩色TFT显示屏≥7英寸。
11.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。
12.主机防护等级不低于IP44。

品目1-17：无创呼吸机
1.适用于对成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，中文操作界面，能够满足危重症患者的无创通气需求。
▲2.采用≥12英寸触摸屏，分辨率≥1280*800，屏幕可上下左右调整角度，并采用屏机分离技术，方便临床医护人员进行观察及清洁。
3.屏幕显示：同屏显示≥4道波形，可同屏显示短趋势、波形、监测值。
4.呼吸机自带屏幕录制功能。
5.内置后备可充电锂电池≥180分钟，电池总剩余电量能显示在屏幕上。
6.吸气阀组件一体化设计，可快速拆卸，并能高温高压蒸汽消毒以防止交叉感染。
7.通气模式：
7.1具有持续气道正压通气模式（CPAP）、自主模式（S）、自主/时控模式（S/T）、压力控制模式(PCV)、容量保证时间控制模式（VG-T）、容量保证压力支持模式（VAPS）。
8.高流量氧疗：
8.1 具备高流速氧疗功能；氧疗最大流速≥80L/min，具有氧疗计时功能。
8.2 支持同品牌高流量氧疗鼻氧管。
9.具有压力释放、延时升压、增氧功能。
10.具有同步技术，可自动调节吸气触发/呼气切换灵敏度，吸气触发多档手动调节。
11.设置参数：
11.1  潮气量：50ml—2000ml
11.2  持续气道正压CPAP：成人/小儿3-30 cmH2O
11.3  IPAP：3-50 cmH2O
11.4  EPAP：3-30 cmH2O
11.5  呼吸频率：成人/小儿：1-60次/min
11.6  吸气时间：0.2—5s
11.7  吸入氧浓度：21%—100%
11.8  压力上升时间：多档可调
11.9  压力释放：OFF，0-3档可调
12.监测参数：
12.1  气道峰压、平均压、呼气末正压等参数监测。
12.2  潮气量、分钟通气量、病人端/总的分钟泄漏量等参数监测。
12.3  呼吸频率、病人触发百分比、吸气百分比等参数监测。
13.报警参数：气道高压、气道低压、呼气末压力过高/过低、总计呼吸频率过高/过低、分钟通气量过高/过低、脉率过高/过低、SPO2低、电源中断、电池电量低。
14.具备截屏功能，可储存≥10000条事件记录，可储存≥168小时趋势数据，并可用U盘导出非加密文件。
15.本机具备HDMI扩展显示，无需外接转接口。
16.具备RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫等接口。

品目1-18：便携式彩色多普勒超声检查仪
1.1	平板式彩色超声诊断系统，配备≥21英寸医用级高分辨率液晶显示器，分辨率≥1920×1080，全面配备滑屏技术。
1.2	控制面板按钮数量≤8个，一键2D切换，面板含开关/睡眠/保存/冻结。
1.3	LCD电池状态指示灯可提供定性的电量指示和定量的扫查时间估计（小时/分钟）
1.4	全密封数字TGC LED控制，≥8个独立深度控制调节，也可触摸屏调节 。
1.5	全数字宽频声学波束成形器。
1.6	数字化二维灰阶成像单元。
1.7	数字化彩色及能量多普勒单元。
1.8	数字化频谱多普勒显示和分析单元。
1.9	通道数据速率：≥160 MHz，数模转换时钟频率：≥40 MHz 。
2系统成像技术
2.1	2D灰阶成像
2.1.1实时复合成像技术，通过转向超声波束≥9行视线。
2.1.2斑点噪声抑制功能，自适应像素优化技术。
2.1.3扩展成像能够在实时复合成像技术成像过程中扩大视野。
2.1.4自动扫查助手搭载自适应增益补偿可进行实时逐行TGC优化。
2.1.5组织谐波成像，搭载反向脉冲技术。
2.1.6所有成像探头均有解剖M模式。
2.2	频谱多普勒成像
2.2.1	所有成像探头上均可用，可调节取样容积大小：≥0.5-20 mm。
2.2.2	智能优化技术：具备自动调整比例和基线的优化。
2.2.3	智能扫查在脉冲波（PW）和连续波（CW）模式下用于一键式TGC和增益优化。
2.3	彩色多普勒成像
2.3.1自适应宽频彩色血流成像，彩色多普勒脉冲重复频率最高至16KHz，具体取决于探头和临床应用。
2.3.2彩色能量成像（CPA）
2.3.3混合模式，其中显示一张实时影像和另一张冻结影像，例如2D/2D、2D/彩色、彩色/彩色、彩色/CPA 。
2.4	组织多普勒成像
2.4.1所有相控阵探头上均可用.
2.5	可偏转连续波多普勒
3先进成像技术
3.1	配备自动心脏应变及心功能测定：为A4C、A3C、A2C等视角提供纵向应变值，同时为左心室（LV）提供心内膜峰值全局纵向应变数据。
3.2	穿刺引导功能：支持相控阵、凸阵、微凸阵、线阵探头穿刺引导功能。
3.3	穿刺针增强显示功能：支持线阵探头；在穿刺针增强区域强化穿刺针能见度 ，提供穿刺针入路的选择以及各种程度的穿刺针路径和角度 。
4测量和分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、容积模式)
4.1	一般测量:距离(直线/曲线)、面积、周长(连续描记/点描记) 、角度、体积等；
4.2	多普勒血流测量及分析(含自动多普勒频谱包络计算);
4.3	产科测量;
4.4	外周血管测量
4.5	心脏功能测量与分析
4.6	心脏自动应变定量 
5图像存储与影像回放
6参考信号：三导联ECG
7支持DICOM服务，包括有线和无线传输，打印，检索和通用格式
8记录装置：
8.1	内置硬盘存储≥500GB
8.2	支持USB接口闪存
六	技术参数及要求
1系统通用功能
1.1	监视器：≥21英寸彩色超薄液晶监视器。
1.2	探头接口≥3个，无针式微型接口，均可通用。
2探头规格
▲2.1	超声主机支持单晶体探头≥5支
2.2	探头可与同品牌台式机通用且无需转接器
2.3	支持非成像连续波CW/PW探头 。
2.4	频率:超宽频变频探头, 探头频率1 MHz 到26 MHz。
2.5	主机支持TEE探头≥2支。
2.6	线阵探头阵元数≥1900，TEE探头阵元数≥2500.
3	二维成像主要参数：
3.1	扫描：单晶体心脏探头：超声频率1-5MHz
	      单晶体电子凸阵探头：超声频率1-5MHz
	      单晶体电子线阵探头：超声频率2-22MHz
3.2	扫描深度：≥40cm 。
3.3	增益调节：B/D可独立调节，TGC分段≥8。
3.4	动态范围≥320dB。
4	频谱多普勒
4.1	方式：脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW 。
4.2	自动速度刻度调整的角度校正。
4.3	五种可选扫描速度：最低速，低速，中等速度，快速，最高速。
4.4	取样宽度及位置范围：宽度0.5-20mm; 分级可调。
5	彩色多普勒
5.1	显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示。
5.2	显示位置调整：感兴趣的图像范围：-20”- +20”。
5.3	PW 取样线可偏转角度： -30”- +30”。
6	超声功率输出调节：B/M，PW，CDFI 。
7	专用一体式推车，可放置及固定主机系统及相关备件，高度可调。
8	内部系统电池供电的续航时间≥2小时 

品目1-19：监护仪
一、主要性能：
具备多参数同步监测能力，可连续采集心电、心率、呼吸、血氧饱和度、无创血压、体温等生命体征，部分机型支持扩展有创血压、呼末二氧化碳等参数；支持成人、儿童、新生儿不同患者模式；屏幕实时显示生理波形与数值，具备多级声光报警功能，异常时及时提醒医护；支持历史数据、波形存储与回看；配备备用电池，，支持挂墙、台车等多种安装方式。
二、技术参数：
1.具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能。
#2.一体化多参数监护仪，彩色显示屏≥13英寸，分辨率≥1920*1080，支持同屏显示≥10道波形。
3.电容触摸屏。
4.主界面上支持自定义快捷键操作。
5.主机不少于2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备。
6.支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式等。
7.界面显示能根据用户选择的参数数量和波形数量调节布局。
8.心电模块抗干扰能力好，耐极化电压范围≥±800MV。
#9.具有多导心电监护算法，至少同步分析2 通道心电波形。
10.可设置导联脱落功能。
11.支持显示ECG信号质量指数，指示10个不同级别的心率信号强度。
12.支持≥2种NIBP测量算法，最快测量时间不超过20秒。
13.无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200 mmHg。 
14.无创血压提供手动、自动、连续等多种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔。
15.实时监测弱灌注指数（PI），测量范围0.05-20%。
#16.RR 测量范围 0-200 rpm，精度0rpm~120rpm：±1rpm，120rpm~200rpm：±2rpm。

品目1-20：红外线治疗仪
1.红外光光谱波长范围：580nm～1050nm。 
2.红外光辐射强度等级多档可调。 
3.输出最大光功率10W。 
4.治疗头防护罩表面温度最高不超过60℃。 
5.治疗时间：1～60min（±5%）可调，步进1min。 
6.辐射距离范围：20cm~30cm。
7.鹅颈管设计，水平垂直方向任意角度调节。
▲8.连续工作时间不少于4小时。
9.具备倾倒保护功能。
10.红外治疗仪在工作状态下噪声≤60dB。 
11.治疗头尺寸（L*W）：185mm*185mm（±5%）。
12.电源：AC220V、50Hz。

品目1-21：干眼检测仪
#1、Placido 环数量：≥40 环。
2、投影模式：支持远近双模式采集，适配不同检查需求。
3、左右眼识别：支持自动识别左右眼。
4、曲率半径测量范围：32.14D~61.36D (5.5mm~10.5mm)，测量精度：±0.1D (±0.02mm)。
5、散光轴位测量范围：0~180°，测量允差：±2°。
6、白到白测量范围：6~17mm ，测量允差：±0.1mm。
7、瞳孔直径测量范围：1~13mm，测量允差：±0.1mm。
8、泪河高度测量范围：0.01~2mm，测量允差：±0.04mm。
9、地形功能：具备轴向曲率、切向曲率、高度图、屈光力检测功能。
10、四联图显示：可同步显示角膜轴向曲率图、切向曲率图、高度图和屈光力地形图。
11、形态因子检测：可检测直径 2-10mm 范围内各方向 E、Ecc、p、Q 值等角膜形态相关参数。
12、像差分析：可检测不同瞳孔直径范围内的角膜波前像差，支持 PSF 图、MTF 曲线、视网膜模拟成像图展示。
13、检查结果对比：支持多次检查结果对比及地形图差值对比分析，便于疗效随访评估。
14、干眼功能
14.1、问卷调查：内置 OSDI 及国内干眼专用问卷量表，可快速完成干眼症状评估。
14.2、非侵入式泪膜破裂时间 NIBUT：可实时识别、标记泪膜破裂区域，输出首次及平均泪膜破裂时间。
14.3、非侵入式泪河高度检测：自动识别泪河位置并精准测量，评估泪液分泌量及泪河连续性状态。
14.4、睑板腺功能评估：支持睑板腺成像，可自动计算睑板腺缺失率并完成分级评估。
14.5、脂质层评估：依托标准分级模板，完成泪膜脂质层厚度分级评估。
14.6、眼红分析：可自动识别眼部充血区域，量化结膜、睫状充血占比。
14.7、睑缘观察：支持图像电子放大查看，清晰观察睑缘形态。
14.8、眼表成像：支持钴蓝光眼表成像检查，可清晰呈现角膜荧光素染色效果，辅助筛查早期角膜上皮损伤病变。
14.9、眨眼分析：可自动统计眨眼次数、不完全眨眼占比，全面评估眨眼功能状态。
#15、显示屏：配备≥10英寸高清触摸液晶屏，屏幕角度可调节。
16、光源配置：搭载白光、红外光、钴蓝光多模式光源，满足不同检查项目需求。
17、通信接口：配备 WIFI 无线通信功能。
18、打印机接口：支持 WIFI、USB 打印连接方式。
19、扩展显示接口：配备标准扩展显示接口，可外接显示设备。
20、语言系统：支持中文、英文双语切换。
21、数据传输：支持 DICOM 医疗数据标准传输，可对接院内医疗系统。
22、报告输出：可自动生成包含全部检查项目的完整综合检测报告，数据全面、结果直观。
品目1-22：角膜内皮细胞计数仪
1、具备采集角膜内皮细胞图像及中央角膜厚度测量功能。
2、设备可自动调节拍摄光强，支持眼球跟踪拍摄，可自动筛选优质图像用于分析。
3、对焦瞄准支持自动、半自动、手动多种模式，适配不同患者检查。
4、成像采用 Scheimpflug 光学系统。
▲5、支持多点位角膜内皮拍摄，可采集中心及周边多个区域图像，满足全面评估需求。
6、内置多种细胞解析算法，可选用不同计算方式完成内皮细胞分析。
7、可输出多项内皮细胞分析指标，包含细胞总数、细胞密度、平均细胞面积、细胞面积标准差、变异系数、最大最小细胞面积、六角形细胞比例、中央角膜厚度等参数。
▲8、具备暗区自动定量分析功能，输出多项暗区相关量化指标，辅助评估角膜内皮损伤情况。
9、可生成多种分析图谱，如细胞面积分布图、细胞形态分布图，直观展示细胞形态分布特点。
10、支持同一患者多次检查数据对比，可对术前术后角膜内皮变化进行随访评估并生成对比报告。
11、配备彩色触摸显示屏，屏幕角度可调节。
12、采用LED 光源
13、软件具备图像放大功。
14、支持数据导出功能，可通过 USB 或局域网完成图像与报告的导出存储。

品目1-23：眼部生物测量仪
1、测量方式：非接触式，手动或全自动测量模式。
2、眼轴长度、角膜厚度、前房深度、晶状体厚度、晶体计算、角膜直径、瞳孔直径、及角膜表面曲率、像差、视觉质量分析等。
#3、眼轴测量光源波长：≥1060 nm。
4、Placido环照明光源：双模式，≥850nm红外LED和≥620nm红光照明。
5、投影环直径：≥9.5mm。
6、白到白测量：8～16mm，允差：±0.1mm。
7、主子午线轴位：支持 0～180° 。
8、瞳孔直径：1～13mm，允差：±0.1mm 
9、角膜地形图功能：支持四联图显示、角膜形态因子分析、泽尼克像差分析，具备角膜接触镜适配评估、瞳孔及角膜直径检测等功能，可满足各类角膜病变筛查、屈光质量评估需求。
#10、晶体计算公式：内置多种临床主流人工晶体计算公式。
11、显示屏：配备一体式触摸显示屏。
12、电源：适配医用通用宽电压供电。
13、数据输出：支持 WIFI、USB 多种通用数据传输方式，方便检查数据快速导出、留存与共享。
14、图片格式：支持通用图片格式存储输出，便于报告打印、查阅和归档管理。
15、数据接口：配备多种通用数据传输、扩展接口，可实现数据互通，支持对接院内信息化系统，扩展性强。

品目1-24：超广角共焦激光眼底照相机
1、成像原理：采用SLO共焦激光扫描成像技术，≥4种激光。
2、激光波长：搭载多波段激光光源，涵盖蓝光、绿光、红光、红外激光多种波长，可满足多模态眼底分层成像检查需求。
▲3、拍摄范围：单张最大成像范围≥165°
4、超广角成像模式：支持全自动多张图像无缝拼图≥240°。
5、影像功能：支持超广角彩色眼底成像，满足常规眼底筛查及疾病诊断需求。
6、激光多模式影像：具备超广角彩照、多色激光分层成像、无赤光成像、红外全景成像等多种影像模式，可分层观察视网膜不同组织结构。
7、红外全景成像：支持大视野红外全景静态图像、动态视频采集，可实现眼底大范围观察记录，单次拍摄获取≥270°成像范围。
#8、红外实时成像：配备红外实时持续成像功能，具备智能帧叠加降噪技术，成像流畅、画面干净，实时观察眼底动态变化。最高速率：≥15帧/秒。
9、眼位引导：支持多方向眼位引导功能，可辅助拍摄周边眼底图像，提升周边病变检出率。
10、免散瞳成像：支持小瞳孔≤1.8mm免散瞳成像，无需散瞳、无需暗室环境。
11、拍摄方式：兼具全自动一键拍摄与手动操作模式，可自动完成定位、对焦、扫描全流程，两种模式可自由切换，适配不同配合度患者检查。
12、阅片软件：具备图像处理功能，可调节亮度、对比度、色彩、缩放、局部放大；支持长度、面积、杯盘比精准测量标记；支持双眼影像联动对比、多次复查影像时序对比；具备病案管理及多格式图像导出功能。
13、视网膜局部动态观察：支持眼底局部区域动态动画预览，可在选中彩图区域查看实时红外动态变化，辅助细微病变评估。
14、IR眼底实时预览：具备红外眼底实时预览功能，方便医师快速定位观察区域。
15、自动无缝拼图：支持多方位自动无缝拼图功能，成像拼接自然无断层，全景视野完整。
16、屈光补偿：具备-30D至+30D屈光补偿能力。
17、设备结构：采用一体化集成主机设计。
18、电动拍摄平台：配备电动多维调节拍摄平台，可实现上下、左右、前后多方向电动调节。
19、系统兼容：支持DICOM标准接口，可对接院内HIS、PACS等信息化系统，实现数据互通、病案归档。
20、影像工作站：配套专业影像处理工作站，可完成影像分析、处理、报告生成及打印输出。
21、局部动画预览速率：支持流畅的局部动态动画预览,速率≥10帧／秒。
22、外眼观察：可实时进行眼表面观察，避免患者眼动带来的拍摄干扰

品目1-25：数码裂隙灯
1.显微镜系统：采用平行夹角式光学结构；
2.五档转鼓变倍；放大倍率最高≥40X；目镜倍率≥12.5 倍。
#3.瞳距调节 52~80mm；屈光度调节 - 8D~+8D。
4.照明系统：裂隙宽度、高度连续可调，支持多角度、多倾角照明；
5.配备多种规格光斑及全套滤色镜片，内置黄色滤光片；亮度连续可调；
6.集成自然光、红外光双模式背景光源，支持睑板腺成像分析。
7.采集与软件系统：搭载千万级高清图像传感器，支持高分辨率图文、视频采集，具备智能成像调节；配备传输及高清显示接口，支持外接示教；支持 DICOM 标准，可对接院内影像系统；配套病例管理软件，实现病例编辑、存储、对比。

