采购需求
一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为北京丰台医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
（二）为落实政府采购政策需满足的要求
[bookmark: OLE_LINK9]1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113]6.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。提供符合本国产品标准的产品，投标人应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《产品成本占比承诺函》。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★1.投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。（所投型号必须与医疗器械注册证书上的型号一致，否则将导致投标无效）
★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
5.投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：
（一）采购标的的数量：
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品

	1
	1-1
	宫腔组织切除动力系统
	1
	台/套
	否

	4
	4-1
	动态心电图仪
	5
	台/套
	否

	
	4-2
	动态血压监护仪
	8
	台/套
	否

	
	4-3
	多道心电图机
	3
	台/套
	否

	
	4-4
	临时起搏器
	1
	台/套
	否


（二）采购项目交付或者实施的时间和地点等商务要求
1.采购项目（标的）交付的时间：合同签订后2个月内送货安装调试并验收完毕。
2.采购项目（标的）交付的地点：北京丰台医院指定地点（北京市丰台区丰台镇西安街1号）。
3.付款条件(进度和方式)：货物安装调试完毕并验收合格后，甲方一次性付清货款。乙方需在甲方付款前，向甲方开具等额的合法有效发票。乙方应在本合同签订后15天内，向甲方缴纳合同总金额10%的履约保证金（以银行转账或甲方认可的其他方式支付）。自合同正式履约之日起满1年后，若乙方无任何违约行为且完全履行合同义务，经乙方申请甲方应在30个工作日内无息退还全部履约保证金。
4.所提供的产品必须是生产日期在半年以内的产品。
四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求
1.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
2.投标产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。
3.投标报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：医院信息系统接口费用、产品制造、包装、劳务、管理、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验（或抽样送检）、技术培训及技术资料、维护、保修、验收、外贸代理费（若有）、关税和增值税等（若有），以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。
（二）采购标的需满足的服务期限要求
1.质量保证期（免费保修期）及服务要求：本项目所供设备的质量保证期详见每包技术要求中。保修期后，配件费用按成本价收取费用，免人工费。
[bookmark: OLE_LINK17]2. 在货物运抵使用单位后，中标人应在使用单位相关人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担所需的工具、备件、消耗品及因此发生的一切费用。
3. 供货时需要提供出具计量检定合格证书。
五、采购标的的验收标准
1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
六、采购标的的其他技术、服务等要求
（一）技术证明支持材料
1. 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
2. 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”和“★”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
[bookmark: OLE_LINK184][bookmark: OLE_LINK185][bookmark: OLE_LINK189][bookmark: OLE_LINK188]（二）供货及安装要求	
1. [bookmark: OLE_LINK8]投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
2. 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
3. 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4. 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1） 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2） 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
（三）培训要求：
培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求	


第1包  品目1-1宫腔组织切除动力系统

一、数量：1台/套
二、技术参数：
特殊说明：★以下内窥镜及器械要求为同一品牌
（一）宫腔电切内窥镜：免扩宫电切系统
1、宫腔镜：
1.1、视角:≥12°。
1.2、视场角：≥75°。
1.3、宫腔镜直径：≤2.9mm。
1.4、工作长度：≥300mm。
▲1.5、宫腔镜支持高温高压蒸汽灭菌。
2、外鞘：
▲2.1、外鞘直径：≤18.5Fr。
▲2.2、外鞘可以配套冷刀（阴道内镜）内鞘进行兼容使用（兼容使用请提供证明材料）。
3、内鞘：
3.1、内鞘和把手之间为快速锁定结构。
4、工作手件:
4.1、手件为双极等离子工作模式。
4.2、手件为正负极分开接口，互不干扰。
5、双极电切电极：
[bookmark: OLE_LINK1]▲5.1、可重复使用。
5.2、使用次数≥10次，可重复灭菌消毒（提供说明书证明文件）。
5.3、双极电切电极为不带线结构。
（二）宫腔内窥镜：免扩宫冷刀系统
1、宫腔内窥镜适用范围必须可用于妇科宫腔镜手术的观察和成像（提供有效的产品注册证，注册证需体现手术或术中或手术治疗使用）。
2、宫腔内窥镜视向角：12°。
3、视场角≥75°。
4、工作长度≥190mm。（提供检验报告证明文件）
5、宫腔内窥镜器械通道包含在镜体内。
▲6、内镜通道直径≥3mm。
7、宫腔内窥镜导光束接口与目镜在镜体的相反两侧。（提供实物照片证明文件）
[bookmark: OLE_LINK3]8、宫腔镜内窥镜支持高温高压蒸汽灭菌。
9、配备配套闭孔器。
10、冷刀外鞘可以与免扩宫电切镜共同使用。
二、配置：
1、免扩宫电切系统：1套，包括如下：
1.1、宫腔镜：1根。
1.2、外鞘：1个。
1.3、内鞘：1个。
1.4、作手件:1个
1.5、双极电切电极：1个。
1.6、闭孔器：1根。
2、免扩宫冷刀系统：1套，包括如下：
2.1、宫腔内窥镜：1根。
三、售后服务： 
1、安装培训：​免费送货、安装、调试，并提供≥2次现场操作培训。
▲2、质保期​：整机质保≥3年。
3、巡检：​质保期内每年提供≥2次预防性维护巡检。
4、维修：提供 7×24 小时电话技术支持，故障报修 2 小时内响应，24小时内到达现场。


第4包  品目4-1动态心电图仪

一、数量：5台
二、用途：用于心律失常、心肌缺血等心脏疾病的诊断、疗效评估及风险预警。
三、技术参数：
1、导联配置：支持标准12导联同步心电信号采集。
2、记录时长：设备满电状态下，可持续连续记录时间≥24小时。
▲3、采样性能：具备独立起搏通道功能，用于识别起搏脉冲信号；心电信号采样率≥500点/秒（Hz）。
4、抗干扰设计：具备低电压报警功能，电池电量不足提示用户。
5、事件标记：设备外壳设有独立特殊事件按钮及导联切换按钮，患者在感到不适时可手动按键标记。
6、数据接口：采用标准USB 2.0接口进行数据传输与充电。
7、存储介质：存储介质须为内嵌式非易失性存储芯片，严禁采用SD卡、CF卡等插拔式存储介质。设备通过USB数据线直接与电脑通讯，无需外接读卡器，且电脑端无需对存储介质进行格式化操作。
8、导联连接：心电导联线插头须采用螺纹旋紧式固定结构，严禁使用仅靠摩擦力或卡扣固定的设计。
9、电源： 采用碱性干电池供电。
10、彩色屏幕：
10.1、实时显示设定记录时间、剩余记录进度及电池电量。
10.2、显示心电波形，背景带有心电网格线。
10.3、支持导联波形的切换与冻结查看。
四、软件功能： 
1、版本统一性：分析软件的单机版与网络版须为同一套软件内核，通过不同账户权限登录即可切换，确保分析算法的一致性。
2、网络部署：支持C/S（客户端/服务器）或B/S（浏览器/服务器）架构，多台终端可通过局域网共同访问服务器数据。
3、数据管理：所有原始心电数据集中存储于服务器，终端用户无需将数据下载至本地，即可直接调取、分析及出具报告。
4、权限控制：具备权限管理体系，支持按角色分配权限，包括但不限于：预约登记、设备佩戴、数据读取、分析报告、审核签发、远程会诊及报告打印。
5、追溯与统计：系统可对每一份病例追溯到具体的记录仪设备编号及分析人员工号；具备工作量统计功能，支持按日、周、月、季度、年进行多维度的数据统计查询。
6、预约与科研：具备患者佩戴时间预约管理功能；支持科研数据管理，可根据性别、年龄、病种等条件进行复合检索并导出数据。
7、远程协作：支持通过服务器进行远程数据分析与诊断，实现基层佩戴、上级分析、下级打印的分级诊疗模式。
▲8、多参数趋势分析：具备同屏同步趋势图比对分析功能，可在同一界面内展示3小时、24小时的室早、房早、严重心律失常、心率、血氧、血压及ST段的动态变化趋势。
▲9、事件关联分析：在趋势图比对分析中，点击任一时间点，软件应能自动提取并显示该时间点前后共1小时内的关键事件参数，包括但不限于：心率最大波动时长、最大氧减事件时长、血压最大波动次数、ST段最大偏移时间及对应的心律失常详情。
10、波形分析工具：
10.1、支持任意两个导联波形的同步叠加显示，便于对比分析。
10.2、提供P波色谱图，辅助分析心房活动。
10.3、具备心率减速力（DC）分析功能，评估迷走神经张力。
10.4、具备心率变异性（HRV）分析功能，包含时域与频域分析，支持全程及分段（夜间、每小时）分析。
10.5、具备窦性心率震荡（HRT）分析功能，自动生成TO、TS参数及趋势图，辅助评估猝死风险。
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK25]11、提供设备首次计量检测合格证书，承担相关检测费用。
五、配置： 
1、动态心电图记录仪主机：1台。
2、标准12导联心电电缆：1副。
3、USB数据通讯/充电线：1根。
4、动态心电分析软件（含加密锁/授权文件）：1套。
5、专用携带背包：1个。
6、使用说明书：1本。
六、售后服务要求： 
1、安装与培训：供应商负责免费安装软件及服务器端部署，并对操作人员提供≥2次的现场培训，涵盖设备佩戴、软件操作及临床报告解读。
▲2、质保期：整机质保≥3年，记录仪主机主板等主要部件质保≥3年。质保期内每年≥2次设备专业预防性维护。
3、升级服务：软件提供终身免费升级服务，确保算法持续优化。
4、维修：提供7×24小时电话技术支持，故障报修后2小时内响应，24小时内到达现场解决问题。



第4包  品目4-2  动态血压监护仪

一、数量：8套
二、用途：用于高血压的诊断、疗效评估及心血管风险预警。
三、技术参数：
1、测量方式：支持自动定时测量与手动触发测量相结合，手动测量支持臂式操作。
2、测量原理：采用示波法（振荡法）进行无创血压测量性。
3、测量范围：
3.1、收缩压（SYS）：40-270mmHg。
3.2、舒张压（DIA）：10-215mmHg。
3.3、平均动脉压（MAP）：20-235mmHg。
3.4、脉率（HR）：40-240次/分。
4、测量精度：压力≤±3 mmHg；脉率测量误差≤±2%。
5、安全限值：具备过压保护功能，系统最高压力设定值≥310mmHg，配备自动安全泄压装置，防止袖带压力过大对患者造成损伤。
▲6、记录时长：设备满电状态下，可持续记录时间≥48小时。
7、存储容量：内置存储器容量≥500组测量数据，数据断电不丢失。
8、补测机制：具备智能补测功能，肢体移动等原因导致测量失败，系统应在2分钟内自动重新测量，无需人工干预。
▲9、测量协议：支持自定义测量方案，可独立设置白昼、夜间及特殊时段（如活动、休息）的测量间隔。
10、间隔时间范围：5-120分钟分档调节。
11、测量速度：单次测量周期（充气至放气完成）≤60秒。
12、屏幕显示：配备彩色液晶显示屏，可实时显示收缩压、舒张压、平均压、脉率及电池电量图标。
13、事件标记：设备外壳设有独立事件按钮，患者在感到不适时可手动按键标记，便于后期分析时关联症状与血压数据。
14、报警提示：具备低电量预警功能，电池电压不足具有声音提示，并在屏幕上显示。
15、数据传输：通过USB数据线或无线方式与计算机通讯，传输数据及设置参数。
16、电源：采用碱性干电池供电。
17、 便携性：记录盒（主机）重量≤300g（含电池）。
四、配套分析软件功能： 
1、报告内容：
1.1、数据列表与统计摘要。
1.2、24小时血压勺状趋势图。
1.3、血压升降彩色填充趋势图。
1.4、血压、脉率、平均压、脉压（PP）柱状图及饼图。
1.5、离散度分析与拟合曲线。
1.6、血压负荷值计算。
1.7、昼夜血压变化节律分析。
1.8、血压变异系数（CV）分析。
1.9、晨峰血压计算。
2、数据编辑：支持对异常数据进行人工审核、编辑及添加注解，剔除因运动伪差导致的错误数据。
3、数据库管理：采用大型数据库架构，支持多用户账户登录，支持按姓名、ID号、日期等条件检索病例。
▲4、远程诊断：支持远程医疗功能，可通过网络将患者数据上传至云端服务器，上级医师下载数据并出具诊断报告后，回传至客户端。
5、抗干扰算法：采用智能模糊逻辑，有效过滤因患者预知测量时间而产生的白大衣效应或紧张情绪导致的血压波动。
[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK40]6、提供设备首次计量检测合格证书，承担相关检测费用。
五、配置： 
1、动态血压记录盒：1台。
2、医用血压袖带（成人标准）：1个。
3、USB数据通讯线：1根。
4、分析软件光盘/U盘：1套。
5、AA碱性电池：2节。
6、使用说明书及保修卡：1套。
六、售后服务要求： 
1、质保期：整机质保≥3年，软件终身免费升级。质保期内每年≥2次设备专业预防性维护。
2、培训：免费提供软件安装、操作培训及临床解读培训，直至用户熟练掌握为止。
3、维修：提供7×24小时电话技术支持，故障报修后2小时内响应，如需现场维修，48小时内到达。


第4包  品目4-3  多道心电图机

一、数量：3套
二、技术参数：
1、输入回路：
1.1、12导联同步采集；A/D转换≥24位。
1.2、采样率：≥16kHz。
▲1.3、系统噪声：≤12.5uV。
1.4、频率响应范围：0.01-300Hz。
1.5、时间常数：≥5S。
▲1.6、耐极化电压：≥650mV。
1.7、输入阻抗：≥100MΩ。
1.8、漂移滤波：支持0.01Hz、0.05Hz、0.15Hz、0.25Hz、0.32Hz、0.50Hz、0.67Hz档位，可关闭。
1.9、低通滤波：支持75Hz、100Hz、150Hz、270Hz、300Hz档位，可关闭。
1.10、共模拟制比：≥115dB。
1.11、灵敏度(增益)：支持1.25mm/mV(x0.125)、2.5mm/mV(x0.25)、5mm/mV(x0.5)、10mm/mV(x1)、20mm/mV(x2)、20/10mm/mV、10/5mm/mV档位，同时支持AGC自动增益模式，多档位可选。
2、心率测量参数：
2.1、心率测量范围：30-300bpm。
3、记录器与打印参数：
3.1、走纸速度：支持5mm/s、6.25mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s多档位可选。
3.2、显示格式：支持3*4、6*2格式，可同屏显示12道心电波形。
3.3、打印格式：内置打印机支持3*4、3*4+1R、1*12、1*12+1R格式；外置打印机支持3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、12*1、12*1+T格式。
4、控制系统与功能配置：
4.1、显示屏：配备≥10英寸电容触摸屏，支持屏幕亮度自动调节。
4.2、输入功能：支持英文、拼音、五笔输入，同时支持手写中文输入。
4.3、工作模式：具备自动、手动、节律三种心电工作功能。
▲4.4、分析功能：具备基于Glasgow算法的12导联心电静息分析功能。
4.5、波形回顾：具备心电诊断回顾功能，可回顾10分钟12导联心电波形。
4.6、病历检索：具备病历搜索功能，支持姓名、ID号模糊搜索。
4.7、联网与传输：可升级内置WIFI联网功能，支持网线连接计算机，可通过计算机查看心电病例，并可拷贝病例至其他存储设备。
4.8、外设支持：支持USB连接鼠标、键盘、扫描枪。
4.9、报告输出：支持BMP、JPG、PDF、DICOM、SCP-ECG、FDA-XML格式报告输出。
4.10、智能待机：具有待机自动唤醒、定时关机功能。
三、售后服务：
1、质保期：整机≥5年。
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK20]2、提供设备首次计量检测合格证书，承担相关检测费用。
3、每半年由工程师巡检1次。


第4包  品目4-4  临时起搏器

一、 数量：1套
二、设备用途：​用于心动过缓、房室传导阻滞、心脏骤停及介入手术中的保护性起搏，具备按需起搏与感知功能
三、技术参数：
1、起搏模式与参数： 
1.1、起搏模式：​支持 SSI（AAI/VVI）​ 按需起搏模式及 SOO（AOO/VOO）​ 非同步起搏模式。
1.2、起搏频率范围：30- 200 次/分钟调节。
1.3、脉冲参数：​
1.3.1、脉冲波形：恒定电压输出，非对称斜顶形矩形负脉冲。
1.3.2、脉冲幅度：0.1-10.0 V，连续可调。
1.3.3、脉冲宽度：0.06-2.0 ms，连续可调。
1.4、感知灵敏度范围：​0.5 - 20.0 mV调节。
1.5、输入阻抗：​≥150 KΩ。
1.6、不应期​：固定不应期250 ms。
1.7、频率上限​：上限跟踪频率220 次/分钟。
2、默认设置参数： 
2.1、开机默认：​
2.1.1、起搏模式：SSI（按需）。
2.1.2、频率：70 次/分钟。
2.1.3、脉冲幅度：5.0 V。
2.1.4、脉冲宽度：1.5 ms。
2.1.5、感知灵敏度：2.0 mV。
2.2、紧急起搏​：具备一键紧急起搏功能，参数锁定为：
2.2.1、起搏模式：SSI（按需）。
2.2.2、频率：70 次/分钟。
2.2.3、脉冲幅度：10.0 V（最大输出）。
2.2.4、脉冲宽度：2.0 ms（最大脉宽）。
2.2.5、感知灵敏度：2.0 mV。
3、显示与交互： 
3.1、屏幕显示：​配备动态图形显示屏，实时显示起搏脉冲、感知信号及心内电活动。
3.2、指示灯：​具备起搏、感知、电源指示灯。
3.3、心内图（EGM）：​具备心内电图显示功能，包含起搏/感知事件标记及事件间期（如 A-V 间期）。
3.4、用户界面：​操作界面支持独立分析界面。
4、测量与分析功能： 
4.1、波峰测量​：自动连续测量 P 波和 R 波峰值，范围 0.5-20.0 mV，屏幕实时更新。
4.2、阻抗测量：​自动连续测量回路阻抗，范围 200-4000Ω，屏幕实时更新。
▲4.3、起搏百分比记录：​具备起搏百分比统计功能，可存储并显示过去 5 天的起搏占比，统计周期为每 3 小时一次。
4.4、快速心房起搏：​
4.4.1、具备便捷的快速心房起搏（RAMP/ burst）功能。
4.4.2、默认参数：模式 SOO，频率 400 次/分钟，幅度 10.0 V，脉宽 1.5 ms。
4.4.3、可调范围：频率30-1000 次/分钟，幅度 0.1-10.0 V，脉宽 1.5 ms。
5、安全与电池管理： 
5.1、自检功能：​具备开机自检及运行中不间断实时监控功能。
5.2、安全保护​：具备电除颤保护、静电保护、干扰反转及起搏器奔放保护功能。
5.3、供电：​碱性电池，连续工作时间≥20天，取出电池维持运行时间≥80 秒（用于紧急更换电池）。
6、尺寸：​高度寸20cm，宽度610cm，厚度65cm。
7、重量（含电池）：≤500g。
8、工作条件：​
8.1、操作温度范围：5-40℃。
8.2、储存温度（不含电池）：-20-50℃。
8.3、储存湿度：≤ 90%。
9、辅助功能​：具备起搏暂停、低电量提示、自动锁屏及心内图幅度缩放功能。
四、配置： 
1、临时心脏起搏器主机：1 台。
2、连接电缆：1 根。
3、测试电极：1 套。
4、电池（AA）：2 节。
5、使用说明书及保修卡：1 套。
五、售后服务要求： 
1、安装与培训​：供应商负责免费送货并提供现场操作培训，重点培训紧急起搏参数设置及电池更换流程。
2、质保期​：整机质保≥3 年。质保期内每年≥2次设备专业预防性维护。
3、维修：提供 7×24 小时电话技术支持，故障报修后 30分钟内响应，2小时内到达现场维修。
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