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一、采购标的
1.采购标的（货物需求一览表）
	[bookmark: RANGE!J9]包号
	品目号
	标的名称
	数量
（台/套）
	质保期
	是否允许采购进口产品

	1
	1-1
	消化内镜诊疗配套设备
	1
	3年
	否


二、商务要求
1.交货时间和地点：
[bookmark: _Toc14802][bookmark: _Toc256196753][bookmark: _Toc24278][bookmark: _Toc23382][bookmark: _Toc8925]1.1 交货时间：合同签订后30天内。
[bookmark: _Toc8853][bookmark: _Toc19535][bookmark: _Toc6107][bookmark: _Toc194115436][bookmark: _Toc30936]1.2 交货地点：按采购人要求。
2.付款条件（进度和方式）：详见“拟签订的合同文本”
3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））：由卖方负责包装和运输。
4.质保服务：
4.1.设备自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算质保期。
4.2.质保期内软件免费升级，产品出现质量问题，须予以免费维修或更换。
4.3.在质保期内，投标人应明确所提供设备无故障开机时间（开机率不低于95%），如维修时间单次超过7天，总计超过15天，须提供备用机，如达不到开机率要求，质保期顺延，并且投标人应赔偿采购人经济损失。
4.4.对质保期内的维修服务，中标人在接到采购人通知后，到达现场无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件，响应时间请投标人在投标文件中明确。
4.5.质保期内未完成的维修服务，超出质保期后，中标人仍需无偿完成维修服务，并保证设备正常运行。

三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为北京市顺义区空港医院配置医疗设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★(1)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。
2.服务内容及要求/货物技术要求
2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

1、消化内镜系统
1-1 基本要求
1、用途：用于胃肠镜下消化道的检查和治疗。
2、资质要求：具备CFDA（NMPA）认证。
3、光源：5色LED光源，使用寿命≥10000小时。
▲4、主机要求：主机、5色LED光源一体化高清摄像装置，具备图像采集存储功能。
5、分辨率：≥1920×1080。
6、具备自动增益控制功能。
7、具备画中画功能功能。
8、具备血管增强功能功能。
9、具备轮廓增强功能。
10、具备即时切换多项功能。
11、具备保持对比度的亮度调节成像功能。
12、具备特殊图像处理功能，具有早癌筛查功能。
▲13、广泛兼容性：兼容消化内镜、呼吸内镜、胸腔镜、520倍超级放大内镜等。
▲14、具备特殊光功能：双红光观察模式。
15、具备特殊光功能：对色调、构造和亮度进行联合强调模式。
16、具备特殊光功能：特殊光窄带光模式。
1-2 电子上消化道胃镜
1、HDTV高清图像，具有特殊光观察功能。
2、高放大倍率双焦点模式，一键切换可实现≥100倍放大图像。
3、具有副送水功能。
4、导光插头一键插拔功能，全防水设计。
5、先端外径：≤9.9mm, 插入部外径：≤9.6mm。
6、弯曲角度上≥210度、下≥90度；左≥100度、右≥100度。
▲7、视野角（常规焦距）：≥140度、视野角（近焦模式）：≥140度。
▲8、景深（常规焦距）≥3mm，≤100mm、景深（近焦模式）≥1.5mm，≤5.5mm。
9、钳子管道内径：≥2.8mm、最小可视距离≥3mm。
10、有效长度≥1030mm、全长≥1350mm。
11、数量：2条。
1-3 电子肠镜结肠内窥镜
1、HDTV高清图像，具有特殊光观察功能。
2、高放大倍率双焦点模式，一键切换可实现≥90倍放大图像。
3、具有副送水功能。
4、具有进镜状态实时反馈功能(智能弯曲、强力传导、可变硬度)。
▲5、正常对焦模式：≥3 mm，≤100mm、近焦模式：≥1.5 mm，≤5.5mm。
6、导光插头一键插拔功能，全防水设计。
▲7、视野角（常规焦距）≥170度、视野角（近焦模式）≥160度。
8、弯曲角度上≥180度，下≥180度，左≥160度，右≥160度。
9、先端外径≤13.2mm, 插入部外径≤12.8mm。
10、钳子管道内径≥3.7mm。
11、插入部有效长度≥1330mm，全长≥1655mm。
12、数量2条。
1-4医用显示器
1、医用级别显示器≥27英寸。
2、数量2个。
1-5供气装置
1、使用范围：用于内窥镜诊断、治疗手术中向上、下消化道注入二氧化碳气体。
2、对输出气体具有恒温加热功能，输出CO2气体温度范围：15℃—35℃。
3、至少五档定时模式可选:≥5种。
1-6内窥镜冲洗器
1、产品适用范围：产品与带有射水功能的内窥镜配套使用，用于内腔冲洗时的送水。
2、最大输出流量：0—300±30mL/min(3.2mm 内径泵管)0—600±60mL/min(4.8mm 内径泵管)。
3、电源式脚踏开关，使用周期长，安全保护。
1-7 配置要求：消化内镜主机1台，电子上消化道胃镜2根，电子肠镜结肠内窥镜2根；医用显示器2个；供气装置、送水装置各1套、台车1。

2、全自动双舱内镜清洗消毒机
1、适用范围：产品用于对软式内镜的清洗消毒。（提供产品医疗器械注册证）
2、处理能力：双缸可处理≥2条内镜。
3、舱体材质：采用ABS复合材料一体吸塑成型，耐腐蚀。
4、玻璃门：采用钢化玻璃门，可以清晰观察镜子的清洗消毒情况。
5、喷淋清洗：槽内设置有旋转喷淋装置，可快速对内镜表面、槽体内侧、舱门内侧进行清洗和消毒，灌流对内镜的管腔进行清洗消毒，保证清洗消毒质量。
6、泄漏功能：在运行过程中，全程对内镜进行泄漏测试，测试压力可设置为内镜制造商的要求。设备检测到内镜泄漏时，发出警报，并将持续提供正向压力，防止水进入内镜，避免内镜的损坏。
7、消毒液管理：具有消毒液管理功能，可设置消毒剂名称、效期、运行周期、到期提醒、使用记录等功能。
8、取样功能：设备具有消毒液浓度取样口，确保消毒剂的有效性，保证消毒效果。
9、终末漂洗水：内置除菌型水过滤器，避免不干净的漂洗水再次污染消毒后的内镜，漂洗用水的菌落总数≤10cfu/100ml。
10、安全保护：设备具有漏电保护装置、过载保护装置、过热保护装置、加热器保护装置、缺水保护装置、舱门安全防护装置、内镜泄漏保护装置。
11、配置要求：主机1台、净水器滤芯1个、空气过滤器滤芯1个。

3、氩气高频电刀技术要求
1、产品适用范围：本产品在医疗机构中使用，用于对人体组织进行切割和/或凝血。
▲2、输出功率：模块化一体式设计，具备电切、电凝和氩气模块。电切最大输出功率≥300W，电凝最大输出功率≥120W,氩气最大输出功率≥120W。
3、显示：彩色液晶屏显示，集中显示功能，操作更直观方便。
▲4、电切模块：电切模块：具有不少于3种电切模式，其中包含内镜专用切割模式，内镜切1和2，分别具有4种强度和效果可调，满足内镜下所有手术需求。
5、电凝模块：电凝模块：具有不少于4种电凝模式，其中包含柔和凝、强力凝功能。
6、氩气模块：氩气模块：氩气流量为全数字化自动控制，氩气流量自动补偿，压力不足时，发出声光报警并停止输出。
7、使用年限：设备使用年限≥10年。
8、控制技术：电火花控制技术，检测组织负载反馈以及火花大小实时调整内镜下切割速度，使切割更细腻，速度更流畅减少组织的出血。
▲9、氩气软电极：氩气软电极具有与兼容重复使用和一次性使用两种，可满足不同客户需求。
10、配置要求：主机1台、氩气软电极（胃镜）2条、氩气软电极（肠镜）2条、氩气专用钢瓶2个、脚踏1只、高脚凳2个。

4、内镜中心图文工作站系统招标参数
1、服务器端管理系统：
1.1 需医院提供服务器硬件或虚拟服务器。
1.2 支持主流数据库存储系统数据，支持所有内镜检查数据统一存储，分类管理，并具备数据定期备份功能。系统支持7×24小时运行。
2、内镜图文报告系统：
2.1 支持4K超高清图像采集，支持接入12G SDI、Quad-link-SDI-4K或HDMI 4K视频信号，采集分辨率最大支持3840*2160。
2.2 图像采集窗口不显示时也能采集图像，能对图像进行部位和病变说明记录，图像在不同病历间复制、剪切、粘贴。
2.3 可选择需要打印的图像，并能按打印顺序显示，提供无图、1-6幅图、多幅图排版格式的报告打印模板，可根据选择要打印的图像数量自动匹配相应格式的报告打印模板。
2.4 可编辑、打印病理送检单，可自定义病理送检单格式，病理送检单可单独选择要打印的图像，不与检查/手术报告单的图像相同。
3、医院信息系统接口：
3.1 支持对接医院HIS系统或集成平台，提取病人基本信息、同步检查状态，回传检查报告。
3.2 支持将内镜报告以文字方式回传给医院信息系统，并支持PDF、JPG格式报告单回传给医院各系统平台。
3.3开发内容不含第三方HIS额外授或改造，仅为内镜系统厂商集成开发，具体开发量需结合HIS详细接口规范及技术配合效率调整，实施上线时长依赖多方协同联调。

 2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求
（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求
1.供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
2.供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
3.供应商应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。维保期内的设备发生故障，供应商为院方提供7天/周×24小时/天全天候原厂维保服务，供应商在接到院方通知（电话、书面、传真等方式均可）4小时内到达现场并排除故障。若供应商不能在双方约定的时间内现场维修成功或本合同项下设备需要返厂和返回中标方维修，那么中标方应提供备用机供院方免费使用，直至院方所购买的设备修好能够正常使用为止，备用机的质量不得低于本项目合同项下的设备要求，同时返厂或返回乙方维修的，供应商应保证在运走设备后10日内维保成功并交付院方。如果中标方未在上述时间内作出响应，中标方应承担由此发生的全部费用。
4.如供应商技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则院方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守院方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从院方的现场管理，如发生任何人身财产损害以及各种意外情况，均由卖方自行负责及处理，与院方无关，同时卖方派驻的人员无论与卖方是否存在劳动劳务关系，如给院方造成各种损失，无论与履行职务是否相关，卖方应承担赔偿等相关法律责任。
5.供应商应及时提供质量合格的维保服务，院方有权要求供应商撤换质保维修技术人员，因撤换而产生的费用应由供应商承担。在不影响质保期服务并且征得院方同意的条件下，供应商也可自负费用更换其技术人员。
6.供应商应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由院方签字确认，并在质量保证期结束后提交给院方。
7、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
8.货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。
（2）采购标的需满足的服务期限要求
1. 质量保证期（保修期）及服务要求：详见本章“采购需求中商务要求4.质保服务”。
2.3为落实政府采购政策需满足的要求；
（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。
5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
2.4采购标的的其他技术、服务等要求；
[bookmark: _Toc7340]（1）对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
（2）投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。 
（3）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。 
（4）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件： 
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。 
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
（5）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。
3.采购标的的验收标准
1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。 
2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。 
[bookmark: _GoBack]3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
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