					
采购需求

一、采购标的
1.采购标的（货物需求一览表）
	[bookmark: RANGE!J9]包号
	品目号
	标的名称
	数量
（台/套）
	是否允许采购进口产品
	质保期

	1
	1-1
	牙科电动无油空压机
	1
	否
	3

	
	1-2
	牙科电动抽吸系统
	1
	否
	3

	
	1-3
	热熔牙胶充填机
	1
	否
	3

	
	1-4
	光固化机
	1
	否
	3

	
	1-5
	根管长度测量仪
	1
	否
	3

	
	1-6
	高端半导体激光治疗仪（高频电刀）
	1
	否
	3

	
	1-7
	牙科基础款高频电刀
	1
	否
	3

	
	1-8
	口腔影像扫描仪
	1
	否
	3

	
	1-9
	高频牙科X射线机（焦点X光机）
	1
	否
	3

	
	1-10
	高速手机、低速手机
	1
	否
	3

	
	1-11
	红光/红外光疗养仪
	9
	否
	3

	
	1-12
	脉冲针灸治疗仪
	7
	否
	3

	
	1-13
	动态心电图
	6
	否
	3

	
	1-14
	动态血压监测
	7
	否
	3

	2
	2-1
	重复经颅磁治疗仪
	1
	否
	2

	
	2-2
	经颅直流电治疗仪
	1
	否
	2

	
	2-3
	骨质疏松治疗仪
	1
	否
	2

	
	2-4
	呼气试验测试仪
	1
	否
	1

	
	2-5
	雾化熏蒸仪
	1
	否
	1

	
	2-6
	肝脏弹性测量仪
	2
	否
	3

	3
	3-1
	CT胶片干式激光成像仪
	1
	否
	1

	
	3-2
	放射室防护用品
	1
	否
	1

	
	3-3
	彩色B超
	1
	否
	3

	4
	4-1
	血球计数仪
	1
	否
	3

	
	4-2
	尿常规分析仪
	1
	否
	3

	
	4-3
	显微镜
	1
	否
	3

	
	4-4
	干式荧光免疫分析仪参数
	1
	否
	3


二、商务要求
1.交货时间和地点：
[bookmark: _Toc23382][bookmark: _Toc256196753][bookmark: _Toc8925][bookmark: _Toc24278][bookmark: _Toc14802]1.1 交货时间：合同签订后30天内。
[bookmark: _Toc30936][bookmark: _Toc6107][bookmark: _Toc8853][bookmark: _Toc194115436][bookmark: _Toc19535]1.2 交货地点：采购人指定地点。
2.付款条件（进度和方式）：
详见“拟签订的合同文本”。
3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
4.质保服务：
4.1、提供设备原厂售后服务承诺书并加盖厂家公章：承诺整机质保详见“采购标的（货物需求一览表）”，终身维修服务。负责提供技术服务与技术支持，软件免费升级。
整机质保指：由原厂工程师安装完成，经医院或第三方检测、验收合格入库之日起算。在质保期内，任何由于机器质量原因或正常使用引起的故障及损坏，除人为因素损坏外，由原厂提供免费维修。
终身维修指：原厂对所售产品提供终身维修服务。如果因为该产品生产年限过长，零配件无法供应，维修方案将与用户协商解决。
4.2、保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。（含所有第三方辅助关联设备）
三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为北京市东城区医疗卫生服务管理指导中心配置基本设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★(1)投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。
★(2)投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监、督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★(3)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。
2.服务内容及要求/货物技术要求
2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
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品目1-1：牙科电动无油空压机
1.产气量≥200L/min，0.4bar下产气量≥140 L/min。
2.启停压力：0.55-0.75Mpa。
3.罐体进气全部采用铜或不锈钢管件。
4.储气罐容积≥60L，内外喷塑；罐体安装有安全阀、压力表、排水阀及单向阀。
5.带有自动排水阀。

品目1-2：牙科电动抽吸系统
1.电源条件：电压：220V、频率：50Hz。
2.结构形式：真空负压机组采用气环真空泵，整套牙科电动抽吸系统由负压泵、分离部分等组成。
3.负压泵机组
3.1 负压泵机组由1台抽吸机泵头组成。
3.2 整套机组的抽吸流量：≥300L/min。
3.3 机组的抽吸负压：≥-12Kpa。
3.4 分离部分，带有自动分水器，可实现自动排污。

品目1-3：热熔牙胶充填机
一、功能简介
本仪器适用于各类牙髓炎、牙髓坏死和各类根尖周炎的牙齿根管的填充治疗。
二、技术特点
1.充电底座可实时监控电池温度；
2.热熔牙胶充填机釆用无线设计；
3.热熔牙胶充填机有多种预设温度可选择：至少90℃、120℃、150℃、180℃、200℃、230℃、250℃；
4.拥有可调的加热保护时间，超时自动停止加热。超时自动关机；
5.手柄电池可更换；
6.配备4枚可重复使用的注胶针，银针可360°旋转；
7.采用OLED液晶屏显示，可以显示机器电量、温度、速度等参数；
8.牙胶余量指示窗显示牙胶余量情况；

品目1-4：光固化机
1.总功率：≥10W 大功率光源模组；
2.导光镜头：≥10mm 大口径金属凹透镜，360°旋转可拆卸，支持135℃高温高压灭菌；
3.光束发散角：≥15°；
4.有效照射光斑：直径≥10mm，有效固化深度≥3mm；
5.工作循环标准：照射 20s/间歇 20s，带过热自动降功率保护；
6.显示屏：OLED 屏，实时显示模式、倒计时、电量、光强数值；
7.操作按键：双按键，固化结束自动停机；

品目1-5：根管长度测量仪
1.显示屏：≥3.8 英寸彩色触控 LCD 屏；
2.显示分区：四段色彩分层（绿/黄/橙/ 红）动态根管标尺，根尖 0～2mm 区间像素放大细分；
3.刻度精度：0.1mm 级细分，0.0 刻度对应解剖根尖孔；
4.操控：全触控按键；音量4档可调，支持静音模式；
5.声光预警逻辑
5.1锉针距根尖＜1.5mm：低频间歇蜂鸣；
5.2趋近根尖：蜂鸣频率持续加快；
5.3抵达 0.0 根尖孔：连续高频长鸣报警；
6.校准机制：具备；
7.抗干扰能力：具备；
8.测量准确率：≥97%；
9.牙髓活力电测模块
9.1输出模式：恒流脉冲输出；
9.2强度档位：多档脉冲可调，邻牙对比判读活髓 / 死髓 / 牙髓退变；
9.3切换方式：屏幕一键切换根测 / 牙髓测试双模式。

品目1-6：高端半导体激光治疗仪（高频电刀）
1.用于口腔黏膜、牙龈的汽化，口腔内软组织的切开、牙龈切除。
其中440nm激光用于软组织切割、止血、美白、牙龈脱色等；976nm激光用于牙周灭菌、根管灭菌、种植体周围炎、理疗、脱敏等。
▲2.激光中心波长：440±10nm（治疗光）、976±10nm（治疗光）；
3.激光工作模式：连续模式（CW）、脉冲模式（QCW）；
▲4.激光连续模式（CW）输出功率：
440nm：0.2W-3W，步进0.1W
976nm：0.2W-12W，步进0.1W
5.激光脉冲模式（QCW）输出功率：
440nm：0.2W-4W（峰值功率），步进0.1W；
976nm：0.2W-12W（峰值功率），步进0.1W；
▲6.激光输出功率不稳定度≤±5%。
7.激光输出功率复现性≤±5%。
8.激光脉冲频率：1Hz-20000Hz，步进1Hz。
9.激光脉冲占空比：10%-90%，步进1%。
▲10.脉冲宽度：
440nm：10μs-0.9s；
976nm：5μs-0.9s；
11.瞄准光：650nm±20nm，功率＜5mW，亮度可调。
12.输出光斑直径：距离光纤端面5mm时，光斑直径＜3mm。

品目1-7：牙科基础款高频电刀
1.工作频率：1.5～1.7MHz±5%；
2.输出类型：单极射频电外科系统；
3.最大输出功率：≥50W（标准 400Ω负载）；
4.功率调节档位：多级分段可调；
5.三种标准工作波形模式。

品目1-8：口腔影像扫描仪
1.激光光源波长：651～665nm 红色半导体激光 最大激光输出功率：≥28mW；
2.扫描分辨率 光学采样精度：≤25μm 空间分辨率：17LP/mm；
3.灰度动态范围：65536 级（16bit）；
4.成像均匀性：整张图像均匀度≤2%，无边缘暗角、明暗色差；
5.对比度识别能力：可清晰分辨 1.0/1.5/2.0/2.5mm 标准测试微孔；
6.三档扫描速度；
7.主控处理芯片 14nm 8核处理器（4×A53+M4F+GPU+VPU+FPU）+FPGA硬件协处理，百万级影像数据实时渲染无卡顿；
▲8.触控显示屏 尺寸：≥7 英寸电容触控彩屏分辨率：≥800×1280。

品目1-9：高频牙科X射线机（焦点X光机）
1.球管配置采用微焦点 X 射线球管；
2.焦点尺寸：≤0.4mm；
3.阳极角度：≥12.5°；
4.高频逆变系统：高频直流闭环稳压，逆变频率：60kHz～150kHz；
5.电气输出规格
5.1额定管电压：65kV ±10%；
5.2额定管电流：7mA ±20%；
5.3固有滤过：0.5mmAl（65kV 工况）；
5.4射线剂量率：6mGy/s；
5.5负载循环：1/30（连续拍片不衰减输出）；
5.6曝光时间调节区间：0.04s～2.0s 多级分段可调；
5.7成像适配支持胶片、IP影像板扫描仪、数字化口内传感器三种成像介质，全品牌IP读取设备。

品目1-10：高速手机、低速手机
高速手机：
1.工作气压范围：0.025～0.27MPa；推荐标准气压 0.26MPa；
2.空载转速：325000～380000 r/min；
3.输出扭矩：0.11～0.12 N・cm；
4.耗气量：30～36 L/min；
5.运行噪音：≤70dB 。
低速手机：
1.标准工作气压：0.3～0.4MPa（3～4bar）；
2.空载额定转速：20000 r/min；
3.传动比：1:1 标准等速直机头；
4.马达支持正/反转切换，打磨、抛光双向操作通用；
5.耗气量：22～28 L/min。

品目1-11：红光/红外光疗养仪
▲1.光谱范围：600nm～2500nm（红光 + 近红外复合光谱）；
▲2.输出光功率：≥3W，功率误差≤±20%；
3.辐照度（100mm 距离）：≥30mW/cm²；
4.光斑尺寸（距出光口 100mm）：光斑直径≥120mm；
5.定时范围：1min～99min 连续可调；
6.定时精度：电子定时器误差 ≤±5%，治疗结束自动切断光源；
7.功率调节：多档位光强可调；支持双路独立输出，双人同步治疗；
8.照射方式：非接触式体外照射。

品目1-12：脉冲针灸治疗仪
1.输出通道：6 路独立输出，每通道强度单独无级调节，多路互不干扰；
2.脉冲波形：≥5 种标准临床波形。
3.脉冲频率：1Hz～100Hz 连续可调。
4.脉冲宽度：0.5ms±0.15ms。
5.单通道最大输出电流：≤50mA，安全限流设计。
品目1-13：动态心电图
1.标准 10 芯导线，同步采集12 导联；
2.独立起搏专用通道 ；
3.存储与记录时长 连续记录：标准≥24h，最长支持 48h 连续采集；
4.心电电气性能
4.1频率响应：0.05～40Hz；
4.2输入阻抗：≥50MΩ；
4.3共模抑制比：≥120dB ；
4.4信号采集量程：0～10mV；
4.5增益误差：≤±10%；
▲4.6心率测量范围：30～250bpm，误差≤±2bpm 或 ±2%（取大者）。

品目1-14：动态血压监测
1.量程：0 mmHg～300mmHg ，误差≤±3mmHg；
▲2.血压测量范围：收缩压：25mmHg~290mmHg；
舒张压：10mmHg~250mmHg；
最大平均误差：≤±5mmHg；
最大标准偏差：≤8mmHg；
3.脉率测量范围：40bpm～240bpm，误差≤±3BPM 或±3.5%中的较大者；
4.分辨率：血压显示分辨率mmHg；
5.脉搏显示分辨率1bpm；
6.过压保护：测量压力值超过297mmHg ± 3mmHg时，监测仪泄放气压。
7.数据存储：存储≥300组数据。
8.监测时长：24小时，监测间隔可选。
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品目2-1：重复经颅磁治疗仪
1、磁感应强度：最大6T，允差±20%；刺激强度0～100%可调，步进1%。
2.最大频率下降率：100%强度最大输出频率可达20Hz。
3、冷却方式：双液冷循环系统。
4、额定输入功率：≥3500VA。
5、输出频率：0～100Hz，输出频率小于1Hz时，步进0.1Hz；输出频率大于1Hz时，步进1Hz，实际输出允差±10%。
6、脉冲宽度：340μs，允差≤±10%。
7、磁感应最大变化率：63～116kT/s。
8、脉冲上升时间：49μs～61μs。
9、刺激方式：手动和自动程序刺激。
10、手动模式：包含单次刺激和连续刺激（含TBS模式）。
11、自动程序模式：在PC端选择方案列表的治疗处方，通过开始按键触发。
12、治疗时间：由选定的串数量，间歇时间，周期组数和刺激频率共同决定，允差±10%。
13、温度控制：刺激线圈实时显示温度，可在设备电脑操作软件与主机箱小液晶显示屏上进行双模式展示，当温度达到设定报警温度时自动停止输出。
14、用户访问控制：对应不同的操作权限。
15、微电脑控制系统：电脑可实现与主机连通，并实现强度调节、温度监测、刺激控制、数据存储功能。
16、阈值类型：绝对强度、活动运动、静息运动、外周运动。
17、定位帽：两个，可供临床定位和治疗使用。
18、磁刺激线圈：可双面双向刺激、单次刺激，并具有强度调节开关和显示屏显示实时输出强度。
19、线圈具有靶点聚焦技术。
20、刺激方案：具有数字和图形两种展示方式，默认内置多种系统/常规推荐处方供医生选择，可按照科室对应不同刺激处方。
21、刺激处方自带人体大脑解剖定位图及详细文字描述。
22、个性化方案：可自定义编辑，强度、频率、脉冲个数、间歇时间、串时间、串数等参数。
23、报告打印：自动化报告生成与打印功能，也可根据需要自定义编辑。
24、数据存储：患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存。

品目2-2：经颅直流电治疗仪
1、用途：适用于对脑损伤引起的运动功能障碍、语言障碍（失语症）、吞咽障碍进行治疗。
2、便携式手持设计，液晶显示；
3、输出模式：直流；
4、输出电流强度为0～2mA(r.m.s)，步进0.1mA，允差±10%或者±0.1mA两者取较大值；
5、治疗时间为1-60min，级差1min；
6、TYPE-C充电口，充满电可连续工作10h；
7、输出幅度:负载500Ω，输出脉冲幅度最大1V，允差±10%。
8、中英文显示，低功耗设计模式。

品目2-3：骨质疏松治疗仪
1、触摸屏操作显示，屏幕尺寸≥8英寸。
2、磁场频率：0Hz～100Hz连续可调，步进1Hz。
3、磁感应强度：最大磁感应强度≤25mT，分0～99级可调，允差士1mT。
4、输出模式：手动模式和固定处方模式，固定处方≥50个。
5、治疗时间：1min～99min可调，治疗结束后有声音提示。
6、振动频率：0.5Hz。
7.振动档位：≥4档可调。
8、治疗垫应具有加热功能：加热温度≥4档可调，温度范围：38℃～48℃可调。
9、电磁发生器配备规格：≥20个。
10、治疗床具有电动调节功能，头部、脚部角度可调。
11、治疗床负荷：≥150kg，带有扶手。
12、应具有温度保护功能。

品目2-4：呼气试验测试仪
1、红外光源。
2、红外传感器
3、进样系统：设备接口为止回阀专用适配器接口，可接驳内置止回阀的专用自动密封气袋。要求提供设备配套使用的尿素碳13呼气试验药盒。
4、≥ 10 通道。
5、分析速度≤3分钟/对样品;
6、开机预热时间≤20分钟。
7、一键式软件操作，软件界面全中文储存病人信息。
8、自动校正功能4分钟内完成。软件设置校正日期提示。
9、检测所需耗材适宜儿童孕妇。
10、仪器自检功能，随时进行仪器核心部件的检测判断;
11、检测样品浓度范围1%--6%;
12、精密度：δsd不超过0.3‰，C.V.不超过±2%;
13、稳定性：在8小时内测量，C.V.不超过±2%;
14、孔间差：△δ不超过0.5‰；
15、准确度：测定DOB在10的气体，偏差不超过±15%；
16、CO2线性：CO2浓度在1%~6%范围内，相关系数R≥0.95;
17、双独立操作系统，可单机操作。
18、打印模板可自由定制修改。
19、设备使用期限：≥八年
20、数据储存时间长，可以实时统计历史数据和过往阳性数据以及重复率。

品目2-5：雾化熏蒸仪
1、产品注册证适用范围：该品用于中医药物薰蒸及雾化治疗；
2、温度范围：37-43℃，可调节； 
3、同时具备熏蒸与雾化两种功能：（a）熏蒸功能：预煮加热中药液或中药材产生中药热蒸汽，熏蒸作用于人体局部，加热锅功率/容积：300W/0.4L；（b）雾化功能：主机超声工作频率2.4MHz±10%,中位粒径小于3.8μm的雾粒百分比大于80%；
4、加热方式：通过加热锅方式；
5、治疗模式：有常温及加热两种功能，具备雾化、加热、加热+雾化三种治疗选择模式，可自由切换 
6、雾量调节功能：按压雾化键，雾量应有明显变化； 
▲7、最大雾化率：≥4ml/min；
8、整机噪声：≤50dB（A）；  
9、水槽水温：开机连续工作4h水槽水温≤60℃；  
10、定时功能：工作时间分为多个档位，当设备治疗完成，应停止输出蒸汽，并有相应的提示信息；   
11、保护功能：设备温度超过设置温度5℃，雾化机停止工作，并发出警报，且不能自动恢复，加热锅或水槽内水位过低时，面板缺水灯变亮并发出缺水报警，并停止雾化，重新加水至水槽水位线后可正常雾化；
12、防护及标识：蒸汽输出口具有防烫伤的装置和警示的标识；
13、 管路： 管路为一次性使用雾化管，管路主机端接口尺寸24mm±2mm，出气端接口尺寸22±2mm，无清洗消毒问题，无院感问题；
14、电磁兼容性：应符合 YY 9706.102-2021的要求。
15、配置清单
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	主机
	1台
	

	2
	电源线
	1根
	长度1.5米

	3
	伸缩管
	2根
	

	4
	温控线
	1根
	长度1.1-1.5m

	5
	雾化杯
	5个
	

	6
	熔断器
	2只
	



品目2-6：肝脏弹性测量仪
一、技术参数
1、工作原理：利用振动控制的瞬时弹性成像技术来评估肝脏的硬度。利用受控衰减参数来评估肝组织的脂肪变数值。
2、接口：网络接口RJ45、USB、剪切波探头接口。
3、CPU：≥1.5GHz，4 核，RAM≥4GB。
4、固态硬盘存储容量：≥128GB。
5、辅助定位：时间位移（TM）模式、A模式。
6、测量数值显示：患者信息、硬度值中位数、脂肪变值、单次测量硬度值、有效测量、无效测量、IQR。
▲7、肝脏硬度量程：最大测量值≤75Kpa
▲8、肝脏硬度量程：最小测量值≥1.5Kpa
▲9、脂肪变值量程：最小测量值≥100dB/m
▲10、脂肪变值量程：最大测量值≤400dB/m
11、可同时连接剪切波探头数量:2
12、工作状态指示：探头具有LED工作状态指示灯。
13、检测时只需输入患者姓名。
14、智能深度：探头自动根据患者皮下脂肪厚度，自动调节测量深
15、智能肝脏定位：具有肝脏智能辅助定位指示灯，辅助肝脏定位，非肝区检测无效。
16、智能压力控制：实时监测探头承受压力范围，并具有压力过大或者过小自动停止检测功能。
17、剪切波探头：
▲18、探头超声传感器频率：≥3.5MHz，非宽频或调频
19、超声换能器: 实时监测，超声换能器实时发射、接收超声波。
20、取样体积：≥3cm³
21、换能器直径：≤7mm
22、剪切波频率：50Hz
23、剪切波振幅：2.0 mm ± 0.4 mm
24、超声波有效跟踪深度：最大测量值≥70㎜
25、剪切波探头测量深度：最大测量值≥60mm
▲26、剪切波探头激发方式：手控开关激发（开关按钮在探头上），探头按键直接手动激发，无需脚踏
▲27、剪切波探头按钮数量：1个(按钮在探头上）
28、具备检测条件编辑功能：可实现多种检测条件编辑功能 
29、软件功能：中文操作界面。支持多种数据输出格式：EXL, PDF，可修改报告模版。
30、具备独立报告工作站，可编辑检测报告模板、对接信息系统、患者预约及数据管理功能。

03包

品目3-1：CT胶片干式激光成像仪
1.成像原理：干式激光成像技术，无需化学药液，支持明室装载胶片。
2.打印分辨率：≥320dpi。
3.灰度输出：≥14bit，灰度等级≥4096级。
4.打印速度：≥80张/小时（14×17英寸胶片）。
5.胶片盒：≥三个，可同时装载三种不同规格胶片，设备自动识别胶片尺寸。
▲6.支持胶片规格：14×17英寸、11×14英寸、10×14英寸、10×12英寸、8×10英寸医用干式激光胶片。
7.网络接口：千兆RJ45以太网接口。
8.内置质控系统：内置密度检测模块，可自动密度校准，自动保存质控日志，日志支持导出。
9.操作显示：中文彩色触控操作屏，可查看打印任务、设备运行状态、故障报警信息。
10.打印任务管理：支持多任务排队打印，支持打印队列优先级设置。
11.故障告警：缺片、卡纸、温度异常、耗材余量不足具备声光报警，设备运行日志可查询导出。
12.影像安全：支持DICOM身份验证，打印影像可自带患者信息水印。
13.设备支持影像ROI区域自动密度补偿，。

品目3-2：放射室防护用品
1.防护铅当量：正面≥0.5mmPb；背部≥0.5mmPb；
适用管电压范围40kV～150kV，适配CT机房或DR机房散射线防护。
2.防护材料：防护层分布均匀，无铅粉游离、不分层、不开裂。
3.外层面料：防水、抗污、耐碘伏、可酒精擦拭消毒；耐磨抗撕裂，无异味，接触皮肤无刺激。
4.结构款式：可选连体无袖、半袖款式，人体工程学剪裁。
5.尺寸：多尺码可选，支持定制尺码。
6.物理特性：材质柔软可折叠，悬挂存放不易变形老化。
7.配套：铅衣、铅帽、铅围脖。

品目3-3：彩色B超
一、数    量：一套
二、用    途：主要用于心脏、腹部、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、等方面的临床诊断工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足社区开展新的临床应用需求。
三、主要技术规格及系统概述：
1 主机成像系统：
1.1  主机配备高分辨率液晶显示器≥24英寸；可上下左右任意旋转，可前后折叠。
1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，角度达≥360度。
1.3 全新集束精准发射技术
1.4 脉冲优化处理技术
1.5 海量并行处理技术
1.6 自适应增益补偿技术
1.7 数字化二维灰阶成像及M型显像单元；
1.8 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量支持所有探头；
1.9 脉冲反向谐波成像单元；
1.10 彩色多普勒成像技术；
1.11 彩色多普勒能量图技术；
1.12 方向性能量图技术；
1.13 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)；
1.14 动态范围≥360dB
1.15 实时二同步 /三同步能力；
1.16 智能全程聚焦技术；即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致；
1.17 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像；
1.18空间复合成像技术，同时作用于发射和接收, 可达≥9线偏转，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头及容积成像探头；
1.19斑点噪声抑制技术，支持所有成像探头，可分级调节≥5级；
2、先进成像技术：
2.1 脑血管疾病诊断技术
1) 可自动记录颈总动脉和颈内动脉的近端、中端、远端的血流速度测量结果
2) 自动得到颈总动脉和颈内动脉血流速度峰值
3) 计算出颈内动脉和颈总动脉的血流速度峰值速度比
2.2 弹性成像技术
实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式
1)具备囊实性结构鉴别弹性成像技术
2)具备浅表及腔内弹性成像
3)主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像。
▲2.3双屏显示模式：可实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像；
▲2.4双灌注造影：造影模式下，肿瘤超声造影微灌注成像的同时叠加显示基于多普勒技术的微细血流成像，同屏实时对比显示；
2.5扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。
2.6组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具。
▲2.7自动心功能定量分析: 依据选择的心脏切面一键自动完成描记相应节段，自动计算EF，ESV，EDV。自动二尖瓣环和三尖瓣瓣环运动进行可视化及定量化分析，用以快速评估心脏整体功能趋势。
2.8多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。
2.9具有微细血流成像技术
可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有≥8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。
3、测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)
3.1 一般测量：距离、面积、周长等；
3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；
3.3 外周血管测量和计算功能；
3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); 
3.5 心脏功能测量；
4、 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元
4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，
可进行参数编程调节；
4.2 硬盘≥1T，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2200帧；
4.3 具备主机硬盘图像数据存储；
4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；
4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；
5、输入/输出信号：
5.1 输入：DICOM DATA
5.2 输出：S-视频、DP高清数字化输出
6、 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件
四、系统技术参数及要求：
1、 系统通用功能：
▲1.1 高分辨率液晶显示器≥24寸, 可上下左右任意旋转，可前后折叠；
1.2操作面板可上下左右进行高度调整及旋转；
▲1.3探头接口选择：≥ 4个、采用微型无针式接口，台式和便携均可通用；
1.4 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件
2、 探头规格
2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥22MHz, 从2 MHz 到22MHz
2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频；
2.3 类型：线阵、凸阵、相控阵
▲2.4 超声平台支持单晶体探头≥8把，可配备腹部、心脏，浅表、腔内、经食道等全面单晶体探头。
2.5 单晶体腹部探头,频率：1.0-5.0MHz一支；
宽频线阵探头,频率：5.0-12.0MHz 一支；
单晶体心脏探头,频率：1.0-5.0MHz 一支；
血管线阵探头，频率：3.0-12.0MHz 一支；
单晶体腔内探头，频率：3.0-10.0MHz 一支；
▲2.6 腹部探头扫描深度≥50cm，浅表探头扫描深度≥14cm，心脏探头扫描深度≥30cm；
2.7 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、电子凸阵：B/PWD;电子相控阵：B/PWD、 B/CWD
2.8 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置；
2.5 可配备二维单晶体线阵高频探头，有效阵元数≥1000
3、 二维显像主要参数：
▲3.1 增益调节：具备实体TGC按键增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8 段，图像实时或冻结后均可以调节TGC，优化图像；
3.2 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦;
3.3 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理；
4、 频谱多普勒：
4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）；
4.2发射频率:  电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz、电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz、电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz
4.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW；
4.4 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；CWD:血流速度28.0m/s
4.5 最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号)；
4.6 Doppler及M型电影回放：≥48 秒；
4.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；
▲4.8取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调；
4.9 零位移动：≥ 9 级；
4.10显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位；
4.11 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算；
5、 彩色多普勒：
5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）；
5.2 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)；
5.3 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)；
5.4 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）；
5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比；
5.6 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°；
6、 超声功率输出调节：
6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER；
6.2 输出功率选择分级可调；
7、 记录装置：
7.1 内置超声病例管理工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存；
7.2 DVD-RW 或USB图像存储；
7.3 USB接口多个，用于图像传输；
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品目4-1：血球计数仪
1.检测方法及原理：血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP、SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。
2.报告参数：血液分析报告参数≥38个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数≥2个；SAA报告参数≥1个。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]3.单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥110个样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP ≥100样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋SAA ≥100样本/小时。
4.进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CDR+CRP用血量≤37μl，末梢全血检测CDR+CRP+SAA用血量≤40μl，预稀释模式CDR+CRP+SAA用血量≤20μl。
5.配备自动进样器，自动进样器内轨配备回退功能。
6.末梢全血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢全血采血管。
7.末梢全血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP、SAA检测，有急诊插入功能。
8.具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。
9.使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。
10.全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。
11.具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能。
12.血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。
13.具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量（8倍）来保证血小板检测精度，也可以手动选择8倍进样检测模式。
14.具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学法血小板，光学法血小板对聚集血小板的解聚率≥80%（提供数据证明材料）。
15.具有低值白细胞检测功能。如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。
16.具有高值SAA自动稀释重测功能，如遇样本SAA结果超出线性范围，无需人工干预，可自动回退稀释重测
17.配备原厂中文报告及数据处理系统，血液分析仪主机自带≥10寸彩色液晶触摸屏。
[bookmark: _Hlk73459555]18.血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L，血红蛋白：0-260g/L。
19.血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1  109/L，红细胞≤0.02  1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤5  109/L。
20.CRP线性范围：0.2~320mg/L。
21.SAA线性范围：5~350mg/L。
22.全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰。
23.可根据医院的发展需求升级成血液分析流水线。
24.原厂免费提供实时在线网络室间质量控制系统，实现实时的仪器功能监控和远程维护功能。
25.可连接原厂实时在线网络室间质量控制系统，实现实时的仪器功能监控和远程维护功能。


品目4-2：尿常规分析仪
1、全自动尿液分析系统
2、分析速度：
     干化检测速度：≥240个样本/小时
     有形检测速度：≥120个样本/小时
     联合检测速度：≥120个样本/小时
3、干化学检测项目：尿胆原(UBG)、胆红素(BIL)、酮体(KET)、血(BLD)、蛋白质(PRO)、亚硝酸盐(NIT)、白细胞(LEU)、葡萄糖(GLU)、酸碱度(pH)、比重(SG)、维生素C(VC)（可选）、微白蛋白(MALB)、肌酐(Cr)尿钙(Ca)。
4、有形检测项目：正常红细胞、小红细胞、棘形红细胞、影红细胞、其他异形红细胞、白细胞、白细胞团、鳞状上皮细胞、肾小管上皮细胞、移行上皮细胞、透明管型、颗粒管型、蜡样管型、宽大管型、其他管型、杆菌、疑似球菌、假菌丝酵母、酵母菌、草酸钙结晶、尿酸结晶、磷酸铵镁结晶、其他结晶、精子、黏液丝。
5、有形成分测试方法：流式图像技术
6、干化学检测方法：光电比色法
7、最小样本量：最小量3mL非离心尿，吸入量：约2.2mL
8、数据存储量：≥10万
9、吸吐式混匀；
10、报告打印： ××个/ul或××个/HPF自由选择
11、待测样本容量：≥50个样本，试纸仓最大容量：≥200条
12、废条仓最大容量≥：400条
13、急诊功能：1个专用急诊
14、样本条码识别：一个内置条形码阅读器，自动扫描样本条形码；一个外置条形码阅读器可手工扫描条形码。
15、接口：数据通讯接口：双向RS-232通讯接口；LIS接口：网口LIS和串口LIS
16、连接LIS系统：支持与LIS系统双向通讯

品目4-3：显微镜
一、用途：可观察普通染色的切片观察，用于临床及教学工作。
二、工作条件
1、适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。
2、配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。
三、主要技术指标
1、生物显微镜
1.1光学系统：UIS2无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。
1.2载物台：钢丝传动，无齿条结构，尺寸为：≥120 x 130mm；行程为：≥75mm（X）x 30mm（Y）；
1.3调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节。
1.4聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25；
1.5照明系统：20000小时寿命LED光源。
1.6两目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°，左右两边的目镜都带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥430 mm，视场数≥20；
1.7目镜：10X，带眼罩、都带屈光度调节，视场数≥20；
1.8物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘。
1.9物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12）；
1.10防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理。

品目4-4：干式荧光免疫分析仪
1、方法学：荧光免疫
2、样本类型：全血，血清、血浆
3、上样本方式：原始采血管
4、单次进样数量：≥40个样本
5、工作模式
5.1、同时间多项目检测
▲5.2、全自动机内操作模式，可自动摇匀采血管、穿刺取样、混匀、滴加、孵育、检测、弃卡
6、具备急诊位
7、同时可测试试剂卡种类：数量≥	4种，每种试剂卡≥50个
▲8、测试速率：≥90个测试/小时
9、光源：LED
▲10、检测通道：≥20个检测通道
11、彩色液晶触摸显示屏≥12英寸
12、结果数据管理：最多可存储结果数据≥50000条，可选择结果查询时间区间进行查询 
13、接口：USB接口、COM接口、以太网络接口、VGA接口
14、通讯支持	支持LIS连接、电脑连接、外置扫描仪连接、外置打印机连接
15、电源： AC 220V±10%， 50Hz±2%
16、可做项目：全程C-反应蛋白、降钙素原PCT、DD、MYO、CKMB、CTNI、NT、BNP、SAA、IL6、HCY、ST2、铁蛋白等项目

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求
1.供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
2.供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
3.供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。
4.应提供原厂维修配件明细表及报价单(如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源)。
5.供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。
6.供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
7.在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，4小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
8.投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
9.货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。
（2）采购标的需满足的服务期限要求
1. 质量保证期（保修期）及服务要求：详见本章“采购需求中商务要求4.质保服务”。
2.3为落实政府采购政策需满足的要求；
（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。
5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
2.4采购标的的其他技术、服务等要求；
[bookmark: _Toc7340]（1）对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
（2）须在投标文件中提供所投设备油印彩页并加盖公章。
（3）投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
（4）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
（5）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件： 
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。 
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
（6）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。  
3.采购标的的验收标准
3.1、采购标的的验收标准
（1）投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
（2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在 7 个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。 
[bookmark: _Toc24181][bookmark: _Toc13153][bookmark: _Toc14846][bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc14175]  （3）投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
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