 采购需求

一、 采购标的

	包号
	品目号
	标的名称
	是否允许采购进口产品
	是否核心产品
	数量
（台/套）

	08
	08-1
	二氧化碳激光治疗机
	否
	/
	1

	09
	09-1
	动态心电系统
	否
	是
	1

	
	09-2
	动态血压系统
	否
	否
	1

	
	09-3
	心电图机
	否
	否
	2

	10
	10-1
	红光治疗仪
	否
	否
	2

	
	10-2
	偏振光治疗仪
	否
	是
	2

	
	10-3
	中频治疗仪
	否
	否
	2

	
	10-4
	磁振热治疗仪
	否
	否
	1

	
	10-5
	艾灸仪
	否
	否
	3

	
	10-6
	电针仪
	否
	否
	7

	
	10-7
	红外线治疗器
	否
	否
	6

	
	10-8
	紫外线消毒器
	否
	否
	1

	
	10-9
	电子罐疗仪
	否
	否
	1

	
	10-10
	恒温水浴锅
	否
	否
	1

	
	10-11
	恒温干燥柜
	否
	否
	1

	14
	14-1
	 检验用水系统
	否
	否
	1

	
	14-2
	 清洗用水系统
	否
	否
	1

	
	14-3
	中心供应用水系统
	否
	否
	1

	
	14-4
	血液透析用水系统
	否
	是
	2

	
	14-5
	血液透析集中供液A液
	否
	否
	1


二、商务要求
1. 交付的时间和地点

交付时间：合同签订生效后30日内安装、调试完毕。
交付地点：采购人指定地点。
2. 付款条件（进度和方式）

详见第六章 拟签订的合同文本
3. 包装和运输：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4.售后服务：
4.1投标人应于交付设备同时对采购人工作人员进行免费操作培训，直至采购人操作人员能熟练操作设备为止。
4.2投标人对设备提供三包（包修、包换、包退）服务，投标人应自备安装设备所需的专用工具和辅助材料、易耗件等。
4.3 投标人收到采购人以电话、传真等方式提出的维修要求后，应于24小时内派遣工作人员到达现场进行维修；逾期采购人可自行组织维修，产生的全部费用由乙方承担。
4.4在质量保证期内，投标人应无偿履行保修义务，免收材料和人工等一切费用；质量保证期满后，投标人履行保修义务只收取零配件费，免收人工等其他一切费用。
4.5甲方使用设备期间，投标人应每年度免费对设备进行不少于1次的系统检测及校准，并出具检测报告。
质保期：08、10、14包：主机及辅助设备自验收合格之日起不少于5年；
09包：主机及辅助设备自验收合格之日起不少于7年。

三、技术要求
1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市房山区中医医院新院配置医疗设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择最佳性能价的设备前来投标。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1.2.1 投标产品属于医疗器械的，应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。
★1.2.2 投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★1.2.3 投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★1.2.4 投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：详见下文各包要求。
2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：
2.2.1采购标的需满足的服务标准、效率要求
（1）投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄送给采购人。
（2）投标人应保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定地点对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合要求为止。投标人技术人员的费用，由投标人自行承担。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

2.2.2采购标的需满足的服务期限要求

（1）如设备涉及与院内 HIS/LIS/PACS 等系统进行对接，产生的费用均由投标人承担。

（2）投标人应提供当年生产日期的设备。国产设备≤3个月。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求

2.3.1  促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目投标产品为小型或微型企业生产的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
2.3.2
监狱企业扶持政策：投标产品如为监狱企业生产的，将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
2.3.3  促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
2.3.4
实施本国产品标准及相关政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发（2025）34号）》规定，本项目采购货物为本国产品的，投标人应出具招标文件要求的《关于符合本国产品标准的声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的关于符合本国产品标准的声明函的真实性负责，提交的本国产品标准的声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
2.3.5
鼓励节能政策：投标人所投产品如属于财政部、国家发展改革委发布的最新一期的《节能产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《节能产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。
2.3.6  鼓励环保政策：投标人所投产品如属于财政部、环境保护部发布的最新一期的《环境标志产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《环境标志产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。
2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

2.4.1 对于技术规格要求中标注“★”、“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中应按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料与检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按加盖供应商或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予认可。
2.4.2  投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
2.4.3 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
2.4.4  培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，由投标人自行承担。
3. 验收标准
3.1  投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
3.2  货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，投标人应在7日内完成设备的安装调试，采购人在全部设备安装调试完毕后7日内组织人员进行验收，甲、乙双方在《验收合格单》上签字确认，《验收合格单》仅能证明乙方所提供的设备型号、外观、数量合格，不作为对设备内在质量合格认定的依据。
3.3  投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
4. 各包具体技术参数：
以下条款中“●”为核心产品；“★”号条款为实质性条款，如投标人的《投标文件》不满足任何一项将被视为无效投标；“▲”条款为重要技术指标，未标识符号的为一般技术指标，作为评分的参考依据。

08包：
品目08-1：二氧化碳激光治疗机
1.激光器类型：封离式二氧化碳激光器；

2.激光波长：10600nm；

3.传输方式：7关节扭簧式导光臂，配光学图形扫描器，垂直向下的出光方式；

▲4.治疗模式：≥4种激光输出方式，连续、重复脉冲输出功率：0.3W～25W；

5.光学图形扫描器的扫描模式：

5.1扫描模式下激光输出能量：10mJ～160mJ；

▲5.2扫描方式：顺序、离散、隔点加重可选；

▲5.3扫描图形种类：方形、横线、竖线、圆形、弓形、圆弧、三角形、空心圆可选；

▲6.焦点处光斑直径：≤0.3mm；

▲7.最小脉冲宽度：0.1ms；

8.脉冲重复频率：≥1600Hz；

9.配置手具种类：1种焦距50mm手具、3种焦距100mm手具；

▲10.控制系统：≥12英寸彩色触摸屏，角度可调节，

11.瞄准光：波长630nm-680nm，功率Pc≤5mW，亮度强弱5档可调；

▲12.冷却系统：封闭内循环水冷却+外循环强风冷却，具有电动注/排水功能，；
13.自定义治疗方案：≥10个。

▲14.辅助设备

手持皮肤镜2台：光学镜头倍率：20倍，支持混合变倍。采用4片三组结构光学镜头。对焦方式：支持自动对焦和手动调焦两种模式。光源：RGB光、PL光、UV光。支持连拍。软件功能：支持患者管理功能，影像编辑功能，生成图文报告功能。

09包：
●品目09-1：动态心电系统

一、设备功能
1、导联数目：12 导联/3 导联二合一，自动识别导联线类型，实现12导联和3导联两种记录模式

2、工作模式：3/12导联连续无压缩数字式记录

3、采样率范围128~1000点/秒可调，最高≥25000点/秒
▲4、频率特性：0.05-500Hz

5、记录时间：全信息，电池支持连续记录≥7天，支持不断电更换电池功能，可进行≥7天连续监测，通过记录盒设置至少包括支持设置1天、2天记录完毕自动停止等
6、存储媒介：SD 卡≥1GB，可扩展

7、ECG显示：显示彩色文字和波形，支持中、英文操作界面，记录过程中能够随时查看心电图波形，提供记录时间和心电波形之间的任意切换

8、A/D 精度：≥24位A/D转换精度，通过软件可放大看到高质量的心电图波形

★9、设备重量不超过50g（不带电池）
10、自动检测电池电量、导联线连接、闪存卡等，提示电池电量不足，导联线干扰和闪存卡不良等报警提示

11、欠压检测：自动检测电池电量，提示报警电池电量不足，记录盒在非记录状态下，支持15 分钟无键盘操作将自动关闭电源提示

12、工作温度：+5℃-+45℃
13、具有数据保护功能，对未经分析的数据提供删除提示

▲14、液体防护程度≥IPX7
15、事件按钮：支持记录过程中突发不适等事件按钮功能

16、噪声电平：≤20μVp-p

17、回放接口：支持 USB 数据线或SD卡读卡器

18、输入阻抗：≥50MΩ

▲19、起搏信号至少包含±2mV-±200mV, 0.1-2.0ms

20、共模抑制比：≥ 100dB

二、软件功能 

1、中文操作界面，兼容3 导/12导数据分析

▲2、具有智能心房分析功能，全程心拍P波自动识别并定位，支持未下传及P on T现象下的P波检测，多种房室传导阻滞事件的自动识别
3、可人工设定分析开始和终止时间，提供分析参数的重新设置，可以进行分析功能的场景设置

4、12通道同步分析，可任意选择主通道和辅助通道分析设置

5、采用多级模板分析技术，提供总模板、二级子模板和心搏三级分析和编辑功能。总模板包含房早、交界性早搏、室早、正常、逸搏、伪差等类型，提供模板合并和拆分功能。必须具有伪差自动识别，将伪差等心搏分类统计

▲6、具有至少6个叠加子分析窗，可以将总模板内心搏列队显示，互相对比，提供对心搏叠加显示窗的心搏提供重新归类的编辑功能

7、具备反混淆心搏叠加分析功能

8、具有心率变异性(HRV)分析功能，包括时域、频域分析和 LORENZE 散点图分析；提供24 小时心率变异性分析数据及图表

▲9、具有房颤、房扑自动分析功能，支持AI房颤选段二次分析。心搏能量谱技术，可显示 P波带、QRS 波群带、T 波带

10、提供独立起搏脉冲显示通道、自动标注起搏类型、医生快速识别和分析起搏器功能软件自动归类统计起搏心搏类型，自动分析未知、感知不良、感知过度等起搏异常事件。适用 AAI、VVI、DDD、DDDR 等多种类型起搏器，提供独立分析报告

11、独立的12导联ST扫描分析功能，提供独立的分析报告，自动分析抬高和压低类型，提供心肌缺血总负荷。提供ST段重新扫描功能，对24小时内任意导联任意时间段心电图重新扫描分析ST段，重置参数和基线参照点，提供ST段分析结果

12、心率震荡（HRT）分析功能

13、具有心向量和心室晚电位分析功能

14、具有T波电交替分析功能

15、具有睡眠呼吸暂停综合征分析功能

16、具有心率减速力分析功能

17、具有散点图反向编辑心搏类型功能，可以从模版或任意子模板进入散点图编辑。散点图选取方式可以方框拉选或用鼠标任意圈取

18、具备升级网络化功能免费对接医院信息系统

19、具备升级兼容各种品牌心电图机、实现动态血压、心电工作站、运动平板等心脏电生理设备的统一管理

20、可导出心电图各种参数，方便临床研究数据后处理

三、配置：工作站1套及分析软件2套、30套记录器、30条12导联的导联线

品目09-2：
动态血压系统

一、设备功能：
1、测量方法：示波法，线性放气

▲2、测量范围：收缩压，25～290mmHg；舒张压，10～250mmHg；量程测量误差：不超过±3mmHg；心率/脉率：40-240 bpm

3、具备自适应充气技术和放气技术，能根据患者实际血压自动调节充气压力，测量过程中自动调整放气速率

4、充气压力范围：0～300mmHg

5、可自动识别病人测量状态，包括剧烈运动，轻微运动等；智能识别病人体态，包括站立，卧位等

▲6、OLED彩色屏幕显示，能够清晰显示时间、电池电量、血压测量结果

7、可24小时后自动结束测量

8、扇形设计的袖带和手臂的贴合，保证患者佩戴舒适性；袖带延长管连接处采用自锁结构，能够快速连接、更换袖带
9、记录容量：≥600条

▲10、数据传输接口：Type-C
★11、记录盒重量：≤160g（不含电池及袖带）

12、电池：碱性电池，支持主机正常测量≥200次

▲13、除颤防护：除颤后恢复时间≤ 5s，防除颤电压≤±5 kV

14、记录盒与袖带的消毒剂需至少通过乙醇（75%）、异丙醇（70%）的验证

二、数据分析软件：

1、具备血压脉搏波波形显示功能

2、具备多种图表辅助分析工具，提供相关图、饼图、直方图、昼夜规律图、比较图等

3、可提供血压变异系数、夜间血压下降比、血压负荷、晨峰血压等分析指标

4、可提供自动分析结论，包括血压负荷、动态动脉硬化指数等

5、具备血压比较分析功能。同一个患者两次或多次就诊，可以比较最近几次就诊的血压数据

▲6、产品通过ESH与AAMI标准要求

7、免费与医院信息系统对接

三、配置：2套分析软件、20套记录器、25条血压袖带

品目09-3：
心电图机

1、整机重量≤4kg(不含电池和记录纸)±0.3kg

2、内置可充电锂电池，连续工作时间不少于500 份自动报告，或不少于1 小时连续记录，或不少于8小时无记录测量

▲3、频率响应：0.05Hz～500Hz

★4、采样率：≥80000Hz

5、输入阻抗：≥100MΩ（10Hz）

6、时间常数≥5s
▲7、耐极化电压：≥±960mV（±5%）

▲8、内部噪声：≤12.5μVp-p

9、共模抑制比：≥140dB（AC 滤波开启）

10、灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动 mm/mV ±5%

11、除颤防护：承受5000V(360J) 除颤放电，无数据丢失和损坏

★12、≥10英寸彩色液晶屏，虚拟键盘

▲13、起搏器检测幅度：±400uV~±700mV，脉宽：30us~2.5ms
14、支持同屏显示10 秒12 导同步采集同步打印心电波形，可推算实现18导联心电波形的采集、分析与打印。

15、内置存储器支持存储100000 份心电图报告

16、支持外接U盘与SD卡扩展存储空间

17、内置热敏式点阵打印机与红外扫描仪

18、走纸速度：5mm/s、6.25 mm/s、10 mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s

19、打印分辨率：垂直分辨率≥8 点/mm，水平分辨率≥4 点/mm（25mm/s）

▲20、具有信号质量检测功能，对于信号干扰、接触不良或导联脱落的导联做出提示

21、具有起搏检测功能，起搏标记在显示屏上单独区域显示
▲22、支持≥30min数据采集及冻结功能

▲23、支持周期记录模式，支持升级心率变异HRV、频谱心电、药物负荷实验

24、具有关机延迟功能：自第一次低电量提示后，有至少5 分钟的关机延迟时间

25、外部接口：USB 接口*2，网络接口

26、标配无线WIFI 模块，支持2.4G/5G 双频，内置红外扫描仪
27、配置清单：

27.1主机2台

27.2电源线2根、电池2块（每台质保期内免费更换一次原厂电池）

27.3心电附件包2套

27.4配套推车2台

28、设备出厂制造日期要求：生产日期与装机日期不得超过三个月
10包：

品目10-1：红光治疗仪

1、光源：LED冷红光光源

▲2、波长：最长波长≥650nm

3、输出光功率≥3W

4、有效治疗深度：可作用于人体深部软组织进行理疗干预

5、运行方式：具备连续运行和自定义运行功能

6、显示屏：触摸显示屏≥6寸

7、旋转的单头治疗臂，可360度旋转

8、机械关节可调，可以灵活多角度治疗

9、时间设置：治疗时间可调

10、输入电源：AC220V,50Hz

11、产品使用寿命：≥10年

●品目10-2：偏振光治疗仪

1、具有双路治疗臂独立输出，直线偏振光与红外钯灯组合应用，可以同时治疗两位患者或同一患者的两个部位；

2、设备具有双窗口同时独立显示，双路治疗独立控制操作；

3、治疗臂关节使用万向节，治疗臂可360°旋转； 

4、偏振光导光系统材料采用石英光棒或光纤导光；

5、直线偏振光集射式照射头输出光谱范围为0.7μm～1.6μm；

6、直线偏振光集射式照射头治疗最大光功率≥1300mw；

7、红外照射头输出光谱范围为0.4μm～4μm，光源可采用钯灯或卤素红外光源；

8、红外照射头输出光功率范围为3w～30w;

9、输出模式：具有连续及间歇输出模式，其中间歇模式有多种模式可供选择；

10、输出控制：直线偏振光间歇输出功率控制多档可调，步距为10%，红外灯输出功率分多档可调，步距10%；

11、治疗时间：治疗仪最大连续工作时间≥30min,应能在1min～30min范围内、步距为1min分档设置治疗时间；

12、偏振光光源额定功率为≤50w；

13、治疗头外壳温度：≤41℃； 

14、一体台车式设计，具有储物抽屉，配有万向脚轮，可自由锁定脚轮；

15、使用期限：≥8年。

品目10-3：
中频治疗仪

一、适用范围：

具有镇痛、改善局部血液循环，促进炎症消散，软化瘢痕松解粘连、兴奋神经肌肉的作用
二、主要技术参数
1、输出电流强度：在500Ω的负载电阻下，输出电流不超过以下的限值：频率≤1500Hz，为80mA(r.m.s)， 频率＞1500Hz为100mA(r.m.s)。

2、输出通道：四路（温热）输出，二路干扰电治疗通道；二路直流电导入通道。
3、内置参考处方：≥80个参考处方，涵盖多步程序、音频电流、正弦电流、脉冲调制中频、干扰电等常用治疗模式，支持自定义处方编辑及存储功能。

4、工作频率：1kHz～12kHz，误差±10%。

5、调制频率范围：在0～150Hz范围内。

6、差频频率范围：在0～100Hz范围内。

7、调幅度：设有0%、33%、60%、100%等多种调幅度，调幅度允差±5%。

动态节律：4s～10s。

8、差频变化周期：15s～30s。

9、基波频率及波形：方波，频率为1kHz～12kHz（对应脉冲宽度为500μs～42μs）。
10、调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波以及它们的组合。

11、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。

12、具有保持功能：通过按动产品上的“保持”键，使保持功能有效输出波形、频率等参数保持不变，再次按动”保持”键可解除保持功能

13、温热电极（温控）：25℃～41℃，多挡可调，最高≤41℃。

14、时间调节：默认处方时间：10min、20min、25min、30min、40min、45min，误差±10%。时间可调功能：1min～99min，步进1min，误差±10%。

15、输入功率：≤150VA

16、产品使用年限≥10年

品目10-4：
磁振热治疗仪

一、适用范围：

适用于慢性软组织损伤引起疼痛的辅助治疗。

二、技术参数：
1、屏幕能够实时显示导子实际温度；

2、热磁振子结构设计，保证治疗区域磁场与温热有效覆盖制；

3、治疗导子内置的热磁振子数量不少于4个,以确保治疗区域的磁场与温热覆盖范围；

▲4、最大磁感应强度≥38mT，允差±30%, 距离治疗器≥5cm处，磁感应强度≤0.5mT；

5、磁场强度的波形周期T1为20ms±0.4ms，频率为50Hz±1Hz ；

6、振动频率：50Hz±1Hz；

7、加热方式：≥五种。温控方式≥常温、“40℃”、“46℃”、“52℃”、“58℃”；

8、具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，超温保护装置动作时，应停止输出，应用部分的温度应不超过 60℃；

9、设备达到设定温度后可任意切换工作模式，工作模式：6种,各工作模式工作周期允许误差±10%，占空比允许误差±10%；

10、设备具有定时功能，可在1分钟～60分钟范围内设定所需时间，步距增量为1分钟，误差为±10％；

11、设备输出时具有指示功能；

12、设备具有手动停止输出的功能；

13、设备具有导子脱落检测功能；

14、柜式一体机，带锁止万向轮；

▲15、显示屏≥7寸触摸屏；

16、四通道输出，交变磁场、生物磁振、温热疗法三功合一；

17、配备≥4种专用治疗导子，适应不同治疗部位需求，如：标准型、颈肩型、分离式（或分体型）、关节型等；

18、治疗仪连续工作时间＞8小时；

19、设备使用年限：≥8年。

品目10-5：艾灸仪

一、技术参数：

1、使用环境要求： 

1.1工作环境：5℃～40℃；

1.2相对湿度：≤80%；

1.3大气压力：860hPa～1060hPa；

1.4电源要求：AC 220V±22V，50Hz±1Hz；

2、适用范围：通过灸材燃烧对人体产生温热作用施灸于人体穴位，用于疾病的预防与治疗

3、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动； 

4、液晶显示屏≥7寸； 

5、艾灸网筒：≥6个；

6、点火棒采用陶瓷材质，功率为120-150W；

7、自动点火，点击开始治疗，待燃烧室温度加热到420℃-480℃-左右，自动点燃灸材；

8、自动灸疗，灸材点火完成后自动关闭，可以开始施灸；

9、自动控时，灸材点燃后燃烧时间≤70min，70min后会自动降温到100℃以下，停止运行进入待机状态；
10、自动控温，灸疗温度不大于60℃；

11、排风量：不小于5m³/h，风量等级调节范围为多档可调；

12、调节高度：可调节高度0～300mm；

13、调节角度：可调节角度为0～180°；

14、工作噪声：≤60dB（A）；

15、配备外置遥控器；

16、配备除烟装置；

17、使用年限：≥8年

品目10-6：电针仪

1、输出负载阻抗为250Ω。

2、连续波(脉冲频率)具备0.8Hz～20Hz多档可调，至少包含0.8Hz、1Hz、1.5Hz、2Hz、5Hz、20Hz常用档位。

3、断续波中续波为0.8Hz、1Hz、1.5Hz、2Hz、5Hz、20Hz分六档，断续周期为6s。

4、疏密波中疏波为4Hz，密波为20Hz，疏密周期为4-8s。

5、前置脉冲宽度输出非对称脉冲，前置脉冲宽度:当脉冲频率为0.8Hz、1Hz、1.5Hz、2Hz时为250μs,当脉冲频率为5Hz、20Hz、4Hz/20Hz时为70μs。

6、最大输出电流有效值为0～0.9mA。

7、脉冲能量应不超过5mJ。

8、输出应无直流分量。

9、定时时间具备10min、15min、20min、25min、30min常用治疗档位。

10、电源额定电压和频率:220V 50Hz，输入功率6VA。

11、使用期限：≥8年。

品目10-7：红外线治疗器

1、光谱波长: 0.6μm-2.5μm

2、额定功率：≥150W

3、电源电压及频率：AC220V/50Hz

4、具备定时功能:支持0-60min定时， 至少包含15min，30min，45min，60min时间档（电子/机械定时均可）误差≤10%
5、温度: 治疗器的灯泡中心温度值≤180℃
6、灯泡寿命：≥300小时
7、使用年限：≥5年

品目10-8：紫外线消毒器

1、适用范围：

适用于普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区的空气消毒；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心的空气消毒；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等场所的空气消毒。

2、消毒方式：

利用紫外线灯、过滤网、风机和整流器组合成循环风消毒，人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，也可在无人条件下使用；对人及物品没有任何伤害。

3、采用移动式安装方式，配备静音脚轮。

4、电源电压：220V±22V  50Hz±1 Hz，额定功率：≤220VA

5、循环风量：≥970m³/h  
▲6、可适用 100m³体积及以下的场所。

7、超静音蜗壳离心风机与合理的风道设计相结合，整机噪声≤55dB

8、设备进出风结构合理，出风风向多角度可调。

▲9、消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.95%，消毒后存活平均菌落数≤66cfu/m³对空气中自然菌的消亡率≥98.15%，消毒后残留平均菌落数≤31cfu/m³，距离风口10cm处机外紫外线泄漏≤0.0uw/cm²，空气中的臭氧量≤0.002mg/m³。

▲10、灯管寿命≥5000（h），灯管约1m处测得紫外线辐照强度≥140uw/cm² 。

11、风速高中低可调；

12、机器自带紫外线故障检测功能和紫外线强度显示功能，灯管损坏时自动提醒。

13、设备支持程控数量（定时消毒）≥6组，可根据临床需求灵活设定不同时段的消毒任务，实现自动化管理。

14、机器微电脑程控自动运行，有三种消毒模式可供选择；一、手动常开消毒模式；二、手动定时消毒模式；三、程控定时自动消毒模式

15、采用高档液晶显示屏，远程红外遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段；可分别查看紫外线灯管累计工作时间和滤网累计时间。

16、维护保养简单，只需打开后盖板即可轻松更换灯管及过滤网。

17、产品具有报警功能：紫外线灯管故障报警、过滤网维护清洗报警。

18、消毒产品生产企业卫生许可证

19、产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案。

20、机内所用紫外线灯管灭菌效果测试时间15min、30min、45min，测试距离1.0m，对大肠杆菌的平均杀灭率均≥99.99%。

21、紫外线灯管需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案。

22、整机使用年限≥10年

品目10-9：
电子罐疗仪

1、使用环境要求： 

1.1工作环境：5℃～40℃；

1.2相对湿度：≤85%；

1.3大气压力：860hPa～1060hPa；

1.4电源要求：AC 220V±10%；50Hz±2%；
1.5输入功率：200VA

2、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮； 

3、≥7英寸触摸屏设计； 
4、输出路数：双通道独立输出； 
5、罐体包含平口和曲口两种规格；曲口罐参考直径72 mm，高94 mm；平口罐参考直径72 mm，高91 mm；
6、罐体的主要材质为砭石或砭石复合材质；
▲7、负压监测：具有负压监测功能，负压实测值与实时负压偏差应不大于±5kPa；
▲8、治疗模式：具备闪罐、走罐、留罐三种治疗模式；
9、负压压力：负压压力可调节范围为10kPa～65kPa，步进1kPa，精度±5kPa；闪罐模式、留罐模式负压压力可调节范围为10kPa～65kPa，步进1kPa，精度±5kPa；走罐模式负压压力可调节范围为10kPa～55kPa，步进1kPa，精度±5kPa；

10、罐体加热：温度调节具有五档选择，室温下罐体加热温度不超过55℃；
11、定时功能：所有模式默认治疗时间为15 min，定时范围为1～30 min，调节步长为l min，定时误差应不大于设定值的±2%，最大应不大于±l min；
12、密封性能：

抽气使得罐体内负压值达到65kPa±5kPa，持续20 min，罐体不因漏气而脱落，且罐体内压力下降不超过10%；

在最大设定负压连续满程抽吸条件和次数下，负压测试装置显示的负压值不小于65kPa±5kPa；
13、抗负压强度：抽取罐体气体至负压值65kPa±5kPa，持续30 min，罐体不开裂、不变形；
14、连接软管吸气导管的吸扁度：吸气导管在承受最大负压65kPa±5kPa 的作用时，导管不得吸扁堵塞，保证负压输出稳定；
15、罐体负压消除功能：提供消除罐内负压的措施，该措施应在任意时刻均能完成，且不应依赖于空气从罐体与皮肤接触面进入罐体。
16、抽气停止：在抽气过程中，电动拔罐设备可在任意时刻终止抽气的措施；
17、压力调节：压力可调的电动拔罐设备应设计成负压值不应随输出设定的下降而升高。

18、工作噪声：≤65dB；
19、使用期限≥8年。

品目10-10：恒温水浴锅

一、用途：

数显恒温水浴锅用于蒸馏、干燥、旋转蒸发仪、浓缩及浸渍化学药品。

二、适用范围：

可供医疗单位等做蒸馏、恒温加热中药制品等用途。

三、技术参数： 

1.内胆有效容积满足使用；内胆有效工作尺寸不小于Φ350mm（圆形）或等效矩形容积，深度不小于230mm；

2.控温范围：室温至100℃，温度显示分辨率0.1℃ 

品目10-11：恒温干燥柜

一、用途概述:

适用于医药卫生等做中药制品等的干燥、灭菌等使用。
二、产品参数：   

1.采用微电脑双屏液晶显示。  

2.带有加热PID控制 。
3.具有计时功能(0-9999分钟)。  

4.具备超温报警并停机功能。
5.外壳采用静电喷涂工艺漆面。 

6.大门设有观察窗可随时观察工作室内物品的加热情况。
7.内胆

7.1内胆采用不锈钢板制成半圆弧设计
7.2方式：侧风道强制对流 

7.3性能：

7.3.1使用温度范围 RT+10-250℃
7.3.2温度分辨率1℃
7.3.3温度波动度 ±10 ℃
7.3.4温度分布精度  ±2.5% 

7.4构成

7.4.1内装：不锈钢板 

7.4.2外装：冷轧钢板表面静电喷涂 

7.4.3断热材 硅酸铝纤维

7.4.4加热器 加热器采用金属合金加热元件 

7.4.5额定功率 2.4KW 

7.5控制器：

7.5.1温度设定方式 轻触四按键设定 

7.5.2温度控制方式 液晶双列PID 

7.5.3定时 0-9999分钟 

7.5.4运行功能 定值运行,定时运行,自动停止 

7.5.5偏差修正、菜单按键锁定、停电记忆 

7.6规格：

7.6.1内尺寸（深*宽*高mm）不小于 450*550*550 或者等效容积

7.6.2内容积不小于136L 

7.6.3隔板 2个 

7.6.4隔板承重 ≥15Kg 

7.6.5电源 220V 

14包：

一、项目概述

房山区中医医院新院区项目建筑面积117580平方米，设计床位800床，系统进水为自来水，采用“分散制水+分质供水” 的方式向各用水点输送纯水。纯水机房分别位于各科室纯水机房内，设置机房包括血透中心（含集中供液）、检验中心、中心供应、内镜中心和口腔科为共用机房。涉及用水科室包括中心供应室、检验科、病理科、口腔科、内镜中心、血透中心等。
用水类型包含：冲洗用水、清洗用水、检验用水、洁净蒸汽制备用水、血液透析用水、口腔科用水。

血透中心透析床位61张，设置集中供液A液。中心供应清洗工作站3台、高温灭菌工作站3台、低温灭菌工作站2台。检验科设置检验流水线以及常规检验项目建筑面积约800平米。内镜中心设置胃镜室2间、肠镜室2间、纤支镜1间、ERCP1间、膀胱镜1间，建筑面积约800平米。口腔科设置牙椅19间。
制水标准需满足各科室用水需求、国家现行规范标准以及行业标准等，中标后须与使用科室对接用水点位需求以及设备技术要求，需无偿满足医院科室实际使用要求，在投标报价的基础上不额外增加任何费用。水处理工艺、制水量满足科室使用需求以及不违反国标规范标准的同时可由各厂家根据自身产品性能进行深化设计，设计方案需经甲方审核同意后实施。
二、水处理工艺

1、检验用水：系统的工艺流程为：石英砂过滤器+活性炭过滤器+软化过滤器+双级反渗透+TOC-UV+EDI 设备+抛光混床+UV 杀菌器+精密过滤器。

2、内镜中心、口腔科用水：系统的工艺流程为：石英砂过滤器+活性炭过滤器+软化过滤器+双级反渗透装置+UV 杀菌器+精密过滤器。
3、中心供应：系统的工艺流程为：石英砂过滤器+活性炭过滤器+软化过滤器+双级反渗透装置+UV 杀菌器+精密过滤器。
4、血透中心：石英砂过滤器+活性炭过滤器+软化过滤器+双级反渗透+热消毒设备+集中供液（A 液）设备。
三、制水标准

	序号
	产水量
	设备数量
	      使用科室

	1
	1t/h 检验用水系统
	1 套
	检验科使用

	2
	1.5t/h 清洗用水系统
	1 套
	内镜清洗室、 口腔科使用

	3
	4t/h 中心供应用水系统
	1 套
	供中心供应清洗设备使用；供中心供应室高温灭菌区使用。

	4
	4t/h 血液透析用水系统
	一用一备
	透析室使用

	5
	血液透析集中供液A液
	1套
	透析室使用


四、技术参数

品目14-1：检验用水系统
（一）检验科超纯水制水设备技术参数

1.设备整体要求:

1.1系统产水量≥1000L/H(25℃)，

1.2设备产水回收率≥70%；脱盐率＞95%；

1.3电导率≤0.1us/cm(25℃)；电导率≤0.01ms/cm或电阻率≥10MΩ.cm。产品水质符合《分析实验室用水规格和试验方法》（GB/T6682-2008）一级标准规定；（提供检测报告）
1.4纯水处理工艺：预处理+双级反渗透＋EDI＋混床+供水

2、设备技术参数

2.1具备优化的预处理设计，具有石英砂、活性炭过滤器；具有自动软水器；

2.2预处理采用高品质全自动多路阀控制，实现全自动冲洗维护、软化系统及活性炭过滤系统。

2.3采用双级反渗透设计，主机采用一体式设计；

2.4控制系统采用PLC+彩色触摸屏，中文界面；系统可自动或手动运行，无需专人

值守；

2.5采用自主控制软件，免费升级；

2.6具有显示系统工作流程的功能，实时显示主要部件的工作状态；

2.7具有显示系统运行状态信息、故障状态信息和实时报警信息的功能；

2.8具有记录和查看历史系统运行状态信息和历史报警信息的功能；

2.9具有故障报警和水质超标报警功能；

2.10消毒模式：纯水管路可实现化学消毒；

2.11设备可同时显示电导率测量值、电阻率，监测值可在显示屏上显示和记录。

2.12供水系统具有缺相、短路、过压、过流、过载、漏电等保护功能。

2.13具有EDI装置，对纯水进一步提纯；具有混床装置，使出水水质稳定在电导

率≤0.1us/cm(25℃);电导率≤0.01ms/cm或电阻率≥10MΩ.cm；

2.14 纯水水箱容积≥1000L；水箱采用PE材质；

2.15具有紫外消毒装置、细菌过滤器，使用2台纯水供水泵，一备一用，保证供水安全；

    2.16储水箱装有液面感应装置，按预设水位，自动控制水箱水量；

    2.17 可接入IT网络；具有远程监视功能，此功能为只能单向查看，不能够操作。

品目14-2：清洗用水系统
（一）内镜中心、口腔科纯水制水设备技术参数

1.设备整体要求:

1.1系统产水量≥1500L/H(25℃)，

1.2设备产水回收率≥70%；脱盐率＞95%；

1.3电导率≤15us/cm(25℃)；内镜清洗用水细菌总数≤10CFU/100ml，无致病菌滋生风险：（提供检测报告）

1.4符合《医院消毒供应中心第 1 部分：管理规范》（WS310. 1-2016）、 《医院消毒供应中心第 2 部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》 （WS310.2-2016）和《软式内镜清洗消毒技术规范》（WS507-2016）标准规定；

1.5纯水处理工艺： 预处理+双级反渗透+供水

2、设备技术参数

2.1具备优化的预处理设计，具有石英砂、活性炭过滤器；具有自动软水器；

2.2预处理采用高品质全自动多路阀控制，实现全自动冲洗维护、软化系统及活性炭过滤系统。

2.3采用双级反渗透设计，主机采用一体式设计，以保证高品质及稳定的水质；

2.4控制系统采用PLC+彩色触摸屏，中文界面；系统可自动或手动运行，无需专人值守；

2.5采用自主控制软件，免费升级；

2.6具有显示系统工作流程的功能，实时显示主要部件的工作状态；

2.7具有显示系统运行状态信息、故障状态信息和实时报警信息的功能；

2.8具有记录和查看历史系统运行状态信息和历史报警信息的功能；

2.9具有故障报警和水质超标报警功能；

2.10消毒模式：纯水管路可实现化学消毒；

2.11设备可同时显示电导率测量值、水箱液位监测值。

2.12供水系统具有缺相、短路、过压、过流、过载、漏电等保护功能。

2.13纯水水箱容积≥1000L；水箱采用不锈钢304材质；

2.14具有紫外消毒装置、细菌过滤器，使用2台纯水供水泵，一备一用，保证供水安全；

2.15储水箱装有液面感应装置，按预设水位，自动控制水箱水量；

2.16 可接入IT网络；具有远程监视功能，此功能为只能单向查看，不能够操作。

品目14-3：中心供应用水系统
（一）中心供应纯水制水设备技术参数
1.设备整体要求:

1.1系统产水量：软化水产量≥8T/H；一级清洗纯水产量1.5T/H；二级蒸汽发生器专用纯水产量0.5T/H(25℃)；

1.2设备产水回收率≥70%；脱盐率＞95%；

1.3水质标准；

软化水总硬度≤0.03mmol/L（以CaCO₃计），或≤3mg/L（以CaCO₃计）；

一级器械清洗纯水电导率≤15μS/cm（25℃）；

二级蒸汽发生器专用纯水电导率≤5μS/cm（25℃）；

符合《医院消毒供应中心第 1 部分管理规范》（WS310. 1-2016）和《医院消毒供应中心第 2 部分清洗消毒及灭菌技术操作规范》要求（WS310.2-2016）。（提供检测报告）
1.4纯水处理工艺： 预处理+双级反渗透+供水

2、设备技术参数

2.1具备优化的预处理设计，具有石英砂、活性炭过滤器；具有自动软水器；

2.2预处理采用高品质全自动多路阀控制，实现全自动冲洗维护、软化系统及活性炭过滤系统。

2.3采用双级反渗透设计，主机采用一体式设计，以保证高品质及稳定的水质；

2.4控制系统采用PLC+彩色触摸屏，中文界面；系统可自动或手动运行，无需专人值守；

2.5采用自主控制软件，免费升级；

2.6具有显示系统工作流程的功能，实时显示主要部件的工作状态；

2.7具有显示系统运行状态信息、故障状态信息和实时报警信息的功能；

2.8具有记录和查看历史系统运行状态信息和历史报警信息的功能；

2.9具有故障报警和水质超标报警功能；

2.10消毒模式：纯水管路可实现化学消毒；

2.11设备可同时显示电导率测量值、水箱液位监测值。

2.12供水系统具有缺相、短路、过压、过流、过载、漏电等保护功能。

2.13 软水箱容积≥2000L；水箱采用PE材质；使用2台软水供水泵，一备一用，保证供水安全；

2.14 一级器械清洗纯水水箱容积≥2000L存储一级纯水；水箱采用不锈钢304材质；具有紫外消毒装置、细菌过滤器，使用2台纯水供水泵，一备一用，保证供水安全

2.15二级蒸汽发生器纯水水箱容积≥500L存储二级纯水；水箱采用不锈钢304材质；具有紫外消毒装置、细菌过滤器，使用2台纯水供水泵，一备一用，保证供水安全

2.16储水箱装有液面感应装置，按预设水位，自动控制水箱水量，保证24小时恒压不间断供水；

2.17 可接入IT网络；具有远程监视功能，此功能为只能单向查看，不能够操作。

●品目14-4：血液透析用水系统
（一）4000L/h管道121℃热消纯水设备技术参数

1.设备整体要求

1.1
系统产水量：≥4000L/h（水温：25℃）；双系统一备一用；

1.2
规格及消毒方式：主机一级反渗透管路、二级反渗透管路同时具备化学消毒和反渗透膜热消毒，备用机采用化学消毒或反渗透膜热消毒，具体消毒方式由医院根据实际使用情况确认；纯水循环管路需同时具备管道121℃热消毒和管道化学消毒两种功能。

1.3
产品水质符合YY0572—2015版血液透析用水标准规定；

1.4 设备出水口的菌落群含量≤10CUF/ml，内毒素数量≤0.03EU/ml；（提供检测报告）

1.5
电导率≤10μs/cm；（提供检测报告）

1.6
主机产水脱盐率≥95%；水回收率≥70%；（提供检测报告）

2.
反渗透预处理部分

2.1
全自动前级变频加压泵组件，扬程≥40米（流量相对应），具备无水空转保护，使供水压力恒定。

2.2
前级泵前配置金属过滤器；

2.3
全自动砂滤过滤器1套，内填多重滤料，带时间控制全自动/手动反冲装置；

2.4 全自动除氯（活性炭）过滤器1套，内填碘值大于1000的椰壳酸洗活性炭等滤料，带时间控制全自动/手动反冲装置；

2.5
全自动软水器1套，内填软化树脂，带时间控制全自动/手动的反冲/再生装置；

2.6
前处理装置出水由精密过滤器进行过滤，采用不锈钢罐体；

2.7
溶盐箱容积≥300L；

2.8
软水缓冲水箱由压力传感器控制；罐体结构为圆柱体单层304不锈钢，容积≥200L；

2.9
预处理系统采用不透明的罐体材料。在最大处理水流量条件下，炭吸附罐具备≥5分钟的空床接触时间；

2.10罐式过滤器、软化器、炭吸附罐、滤芯式过滤器的进出水口均安装压力表；软化器、炭吸附罐、滤芯式过滤器的进出水口均安装取样阀；

2.11每个过滤罐设有旁路装置，在出现故障时，可启动旁路装置，保证供水；

3.主机及反渗透装置部分

3.1
一、二级反渗透膜采用芳香族聚酰胺材质膜组及无死腔不锈钢膜壳；

3.2
一、二级均采用立式多级风冷高压泵；

3.3 水处理工艺采用双级反渗透耦合，系统采取一二级全封闭直接对接方式。

3.4在夜间或无治疗时，对输送管道进行自动循环冲洗；

3.5
操作系统对操作人员的操作权限分级管理，并具有防止误操作提示文字框；

3.6
具有自我诊断、运行检测、状态控制、测量显示、文字提示、指示灯显示及实时报警功能；故障信息的记录和存储功能，将机器各元件的运作情况和报警记录并存储，方便操作人员查询；

3.7采用全频滤波，系统具有缺相、短路、过压、过流、过载、漏电保护功能；

3.8工控系统使用PLC总控单元，系统运行控制采用三重保障方案。极端情况下：触摸屏损坏，PLC可独立控制设备工作；极端情况下，可启动手动控制应急预案；

3.9采用高品质真彩液晶触摸屏及PLC控制和显示，全中文操作；智能型微处理器芯片作数据处理，通俗易懂的人机界面设计理念，实现设备和用户之间进行交互和信息交换；

3.10控制及信号采集电器部件全部采用低压电源 24V双路供电；

3.11反渗透装置高压泵均采用阶梯启动控制，完成自动运行；

3.12 加热系统采用非接触式加热；

3.13消毒程序可实现对一级反渗透管路、二级反渗透管路、纯水循环管路进行消毒；

3.14可设定自动开/关机时间；

3.15 消毒程序可分为化学消毒和热消毒两种，一级反渗透管路、二级反渗透管路采用化学消毒或反渗透膜热消毒，具体消毒方式由医院根据实际使用情况确认；纯水循环管路需同时具备管道热消毒和管道化学消毒两种功能（时间温度可设定）；

3.16可利用热消毒水箱对输送管路采取柠檬酸加热消毒；

3.17可实现水处理、透析机联机热消毒模式；

3.18具备升级能力，二级反渗透模组预留8040膜壳接口，后期可加装1只8040型反渗膜，设备可直接增加800-1000L/h的出水量；

3.19提供远程监测平台，实时显示水质状态、使用状态等相关参数。可通过手机、电脑、PAD等设备远程监测水机运行状态；

3.20非透析时自动运行模式结束后，系统具有阶梯大流量冲洗功能，延长反渗膜使用时间；

3.21自动关机时对反渗膜浓水侧采取低压大流量冲洗，能实现夜间模式下对反渗膜内外两侧均进行纯水泡膜，并可对反渗膜采取高频脉冲式冲洗模式；

3.22夜间冲洗时有循环管路（透析室区域）漏水检测功能；

4.
反渗水供水管路

4.1
纯水循环管路具备安全恒压装置；

4.2
根据场地实际情况，透析室内循环管路可设计为多循环；

4.3
纯水循环管路系统大循环设计，保证反渗透主机和输送管道中的水循环流动；

4.4
纯水循环管路采用不锈钢316L材质；

4.5 具备水处理设备废水回收装置；

5.其他

5.1采用自主控制软件，免费升级；（提供水处理生产厂家软件著作权登记证书）
品目14-5：血液透析集中供液A液
（一）集中供液A液设备参数

1、设备整体要求 

1.1标准符合性：系统符合《中国血液净化标准操作规程（2021版）》要求。

1.2供液能力：满足多台透析机的浓缩液供液需求。

1.3系统由配液罐、储液罐、电控系统、供液管路及配液用水预加热装置组成，配液用水预加热装置可使溶质在25-35℃下迅速溶解。 

1.4系统浓缩液管路出液口的数量分别与科室透析机的数量相对应。 

1.5系统中与物料接触的罐体、管道、电动阀、电磁阀等部件均采用非金属材料。

1.6控制功能：微电脑自动控制系统，支持无人值守自动运行；具备应急手动操作功能；配备≥10英寸彩色触摸屏（中文操作系统），可存储20000条报警及操作记录。

1.7 A液供液系统采用分布式预投粉，具备即用即配功能； 供液系统由配液加储液组成，泵循环供液方式，管道带压力供液压力＜20Kpa。每次配制A液25人份。

2、配液及供液系统 

2.1系统双通路供液全系统防酸碱设计，A液配有循环配液泵；搅拌采用水流搅拌；

2.2配液、供液、控制及清洗消毒功能集成一体，采用独立控制的封闭循环系统（禁止敞开式或无法密封结构）；整体为箱体封闭结构，泵、电磁/电动阀等电气部件均无外露。

2.3分区单向供液，管道采用耐腐蚀材料；通过循环管路形式供液，无消毒盲点。

2.4可分区循环供液，管道采用耐腐蚀材料；通过主管供液，无消毒盲点。

2.5系统可随时进行配液、供液操作；

2.6系统具有三重过滤，一重过滤≤1μm，二重过滤＜0.22μm，三重采用透析液过滤器；

2.7系统采用容量控制，无需手动切换阀门上液；

2.8与透析机连接口即插即拔，不破坏透析机接口；

2.9整套系统均采用独特无死角循环设计。 

3、监测及消毒系统 

3.1 A液系统自带自动加热模块（加热源与液体无直接接触），水温控制范围25-45℃（原水温度＜25℃），水温控制精度±0.5℃。

3.2系统具有定量配液功能，可设置时间，无须人员看守。

3.3  A液采用双重电导度检测，测量范围0-400ms/cm2。

3.4 集中供A液系统采用化学消毒，具有单洗、消毒、联洗、冲洗、循环等功能，一键自动完成，无需人工值守。

3.5配置多级过滤系统（采用≤0.1μm精度过滤器），可充分滤除未溶物、细菌及细菌内毒素；具备预防性紫外线辐照功能。微生物限度控制满足YY0598的要求。

3.6整机全负荷重量≤600Kg。

3.7系统内部安装压力表，检测工作压力。 

3.8系统电控开关均设计为24V电压。 

3.9系统出现故障时，可以手动操作继电器来控制电机、电磁阀动作。 

3.10配液罐与供液罐为锥型罐体，配液完成将透析液送入储液桶后,A配液桶可以进行自动冲洗。喷淋球可对罐体内腔进行360°无死角喷淋清洗。

五、其他技术要求

1、每套设备均配备独立PLC控制器，在线监测内容主要包括

①压力：原水压力、各过滤器进出压差、RO一二级进出压力、供水/回水压力；②流量：RO产水流量、浓水流量、管网循环流量；

③水质：原水电导率、一级RO产水电导率、二级RO产水电导率、EDI电阻率（检验科）、终端电导率；

④液位：原水箱（如有）、无菌纯水箱高低液位连锁；⑤消毒参数：UV运行时长、热消毒温度、消毒运行计时。

2、血液透析水机要求

①血透系统一用一备：一台故障自动切换备用机，切换过程无断水、水压波动≤0.02MPa；

②双级反渗透膜元件选用透析专用抗内毒素膜；配备浓水流量、产水流量、压差实时监控；

③水箱、管路全部316L卫生级不锈钢，杜绝析出重金属；

④提供原厂医疗器械相关配套检测报告。

3、消毒系统特殊要求

①所有系统具备全自动周期性消毒程序，可按日/周自定义消毒周期，消毒温度、浓度、时长全程记录，日志不可删除、不可篡改。

②化学消毒系统自动配比消毒液，无需人工手动调配；消毒完成后自动冲洗置换，管路无消毒液残留，避免腐蚀设备、影响用水。

③UV杀菌灯管运行时长累计计时，到期弹窗报警，强制提醒更换。

4、医用纯水系统设备生产厂家应为同一厂家（包括血透、检验科、中心供应、内镜中心、口腔科、集中供液等系统用水）

	用水类型
	楼层
	功能房间
	水处理工艺
	标准规范

	内镜清洗、口腔科用水
	门诊医技楼
F3
	内镜中心用水、口腔科用水
	双级反渗透（电导率<15μS/cm）内镜中心末端清洗纯水细菌总数≤10CFU/100ml，
	《医院消毒供应中心第 1 部分：管理规范》（WS310. 1-2016）、 《医院消毒供应中心第 2 部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》 （WS310.2-2016）和《软式内镜清洗消毒技术规范》（WS507-2016）

	清洗消毒用水
	住院综合楼
F1
	中心供应清洗设备
	
	《医院消毒供应中心第 1 部分管理规范》（WS310. 1-2016  ）和《医院消毒供应中心第 2 部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》
（WS310.2-2016）

	洁净蒸汽用水
	住院综合楼
F1
	中心供应室高

温灭菌区
	双级反渗透（电导率<5μS/cm）
	《医院消毒供应中心第 1 部分管理规范》（WS310. 1-2016）和《医院消毒供应中心第 2 部分清洗消毒及灭菌技术操作规范》
（WS310.2-2016）

	检验用水
	门诊医技楼
F2
	检验科
	双级反渗透+EDI+混床（电导率≤
0. 1μS/cm（25℃) )
	《分析实验室用水规格和试验方法》（GB/T6682-2008）一级标准

	血液透析
	住院综合楼
F1
	血透中心
	双级反渗透+消毒（电导率≤10μS/cm）菌落群含量≤100CUF/ml，
内毒素数量≤0.25EU/ml；
	YY0572-2015  《血液透析及相关治疗用水标准》


