 采购需求

一、 采购标的

	包号
	品目号
	标的名称
	是否允许采购进口产品
	是否核心产品
	数量
（台/套）
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	11-1
	医用超低温冰箱-80℃
	否
	否
	1

	
	11-2
	全自动血沉压积测试仪
	否
	否
	1

	
	11-3
	酶标分析仪
	否
	否
	1

	
	11-4
	全自动血型分析仪
	否
	否
	1

	
	11-5
	全自动血培养监测系统
	否
	否
	1

	
	11-6
	全自动洗板机
	否
	否
	1

	
	11-7
	全自动鉴定药敏分析仪
	否
	是
	1

	
	11-8
	医用洁净工作台
	否
	否
	1

	
	11-9
	医用冰箱双开门2-8℃
	否
	否
	3

	
	11-10
	血型卡离心机离心机
	否
	否
	1

	12
	12-1
	全自动生化免疫分析流水线
	否
	/
	1

	13
	13-1
	全自动凝血流水线
	否
	否
	1

	
	13-2
	血细胞分析流水线
	否
	是
	1


二、商务要求
1. 交付的时间和地点

交付时间：合同签订生效后30日内安装、调试完毕。
交付地点：采购人指定地点。
2. 付款条件（进度和方式）

详见第六章 拟签订的合同文本
3. 包装和运输：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4.售后服务：
4.1投标人应于交付设备同时对采购人工作人员进行免费操作培训，直至采购人操作人员能熟练操作设备为止。
4.2投标人对设备提供三包（包修、包换、包退）服务，投标人应自备安装设备所需的专用工具和辅助材料、易耗件等。
4.3 投标人收到采购人以电话、传真等方式提出的维修要求后，应于24小时内派遣工作人员到达现场进行维修；逾期采购人可自行组织维修，产生的全部费用由乙方承担。
4.4在质量保证期内，投标人应无偿履行保修义务，免收材料和人工等一切费用；质量保证期满后，投标人履行保修义务只收取零配件费，免收人工等其他一切费用。
4.5甲方使用设备期间，投标人应每年度免费对设备进行不少于1次的系统检测及校准，并出具检测报告。
质保期：11、12、13包：主机及辅助设备自验收合格之日起不少于5年。

三、技术要求
1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市房山区中医医院新院配置医疗设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择最佳性能价的设备前来投标。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1.2.1 投标产品属于医疗器械的，应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。
★1.2.2 投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★1.2.3 投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★1.2.4 投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：详见下文各包要求。
2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：
2.2.1采购标的需满足的服务标准、效率要求
（1）投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄送给采购人。
（2）投标人应保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定地点对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合要求为止。投标人技术人员的费用，由投标人自行承担。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

2.2.2采购标的需满足的服务期限要求

（1）如设备涉及与院内 HIS/LIS/PACS 等系统进行对接，产生的费用均由投标人承担。

（2）投标人应提供当年生产日期的设备。国产设备≤3个月。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求

2.3.1  促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目投标产品为小型或微型企业生产的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
2.3.2
监狱企业扶持政策：投标产品如为监狱企业生产的，将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
2.3.3  促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
2.3.4
实施本国产品标准及相关政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发（2025）34号）》规定，本项目采购货物为本国产品的，投标人应出具招标文件要求的《关于符合本国产品标准的声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的关于符合本国产品标准的声明函的真实性负责，提交的本国产品标准的声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
2.3.5
鼓励节能政策：投标人所投产品如属于财政部、国家发展改革委发布的最新一期的《节能产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《节能产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。
2.3.6  鼓励环保政策：投标人所投产品如属于财政部、环境保护部发布的最新一期的《环境标志产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《环境标志产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。
2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

2.4.1 对于技术规格要求中标注“★”、“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中应按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料与检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按加盖供应商或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予认可。
2.4.2  投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
2.4.3 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
2.4.4  培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，由投标人自行承担。
3. 验收标准
3.1  投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
3.2  货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，投标人应在7日内完成设备的安装调试，采购人在全部设备安装调试完毕后7日内组织人员进行验收，甲、乙双方在《验收合格单》上签字确认，《验收合格单》仅能证明乙方所提供的设备型号、外观、数量合格，不作为对设备内在质量合格认定的依据。
3.3  投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
4. 各包具体技术参数：
以下条款中“●”为核心产品；“★”号条款为实质性条款，如投标人的《投标文件》不满足任何一项将被视为无效投标；“▲”条款为重要技术指标，未标识符号的为一般技术指标，作为评分的参考依据。
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品目11-1：
医用超低温冰箱-80℃

1、工作条件：环境温度10~32℃，电源220V/50Hz。

2、设备结构：立式。

3、有效容积：≥410L。

4、外形尺寸：整机宽度(含手把、箱体、铰链)≤830mm。

5、样本存储：持冻存盒、冻存管样本存放使用需求。

6、制冷系统：采用环保HC碳氢制冷剂，GWP≤10；符合GB/T 20154《低温保存箱》相关要求，设备铭牌标注制冷剂相关信息；可燃制冷剂灌注量符合国家安全标准，单制冷系统可燃制冷剂灌注量不高于150g，提供产品技术资料予以佐证。

7、制冷方式：采用双级复叠制冷系统。

8、温度控制：微电脑控制，箱内温度‑40℃~‑86℃可调；配置≥10英寸触摸屏，戴手套可操作；可显示箱内温度、设定温度、环境温度、输入电压；可设置高低温报警阈值，具备故障预警提示功能。

9、安全系统：具备多种故障报警：高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏堵报警、低电量报警；支持蜂鸣、灯光闪烁双重报警；具备开机延时保护（延时时间可设置）、面板密码锁功能。

10、门体结构：一体式手把门锁，可单手开关门；双锁设计，自带暗锁，可额外加装挂锁；配置内门，多层密封结构。

11、箱体结构：采用VIP真空隔热材料+PU整体复合发泡保温结构。

12、箱内配置：箱内搁架高度可调；配置双测试孔，便于外接温度监测设备；可配温度记录仪、冻存架、冻存盒等配件。

13、温度均匀性：箱内温度均匀度≤3℃，提供第三方检测报告。

14、温度波动度：箱内温度波动度≤2℃，提供第三方检测报告支持。

15、降温时间：空载降温时间≤190min，提供第三方检测报告支持。

16、开门恢复时间：开门恢复时间≤16min，提供第三方检测报告支持。

17、断电保温时间：断电保温时间≥200min，提供第三方检测报告支持。

18、整机噪声：噪声≤50dB(A)，提供第三方检测报告。

19、整机符合国家节能环保相关技术规范，提供对应检测报告佐证。

20、物联监控：配物联网模块，支持手机APP查看箱内温度、设定温度、报警阈值、报警记录、开关门事件记录。

21、门体配置自动压力平衡孔，二次开门时间≤1分钟，支持短时间多次连续开门。

22、设备配备RS485数据接口、USB数据接口；具备冷链模块供电输出接口。

品目11-2：
全自动血沉压积测试仪

1、采用≥7英寸显示触摸控制技术，实时显示全部检测通道及运行状态。

2、采用红外扫描、模拟光电技术；

▲3、样品位 (孔): ≥ 30。

▲4、血沉测试速度 (Ts/ h)： ≥60。

5、压积测试速度 (Ts/h):  ≥4500

6、具有压积独立测量功能；

7、具有红细胞沉降过程中的最大沉降速度Vm及发生时间Tm值检测功能；

8、具有动态血沉曲线显示打印功能；

9、具有自动换算血沉方程k 值；

10、具有可选择30min或60min 血沉独立测量功能及血沉和压积组合联测功能；

11、具有单个或批量测试结果查询打印功能；

12、显示结果设定温度换算功能仪器具有选择环境温度补偿功能。

13、测试结果存储≥16 G；

14、具有液面跟踪扫描功能；

15、具有样本异常，自动识别提示功能；

16、具有断电后数据保存功能；

17、条码扫描功能；

18、配有RS-232和USB接口，具有数据传输功能。

附件：配套试剂限价清单
说明：

1.本项目投标人须同时提供检验设备及配套体外诊断试剂，试剂应与设备适配，满足临床检测、质控及医疗器械法规要求，保证检测结果稳定可靠。

★2.配套试剂实行分项最高限价，报价不得超过对应限价，超限价报价视为无效投标，限价详见附件《配套试剂限价清单》，《配套试剂限价清单》中所列全部试剂均需报价，如有缺漏，视为无效投标。试剂报价不计入投标总价，但作为随设备准入的配套试剂的价格标准。
3.按照北京市集中带量采购政策，集采范围内试剂，如本项目限价与集采中选价不一致，以集采中选价为准。

4.试剂报价包含试剂供货、运输、包装、质保及全部伴随服务费用，采购人不再另行付费。采购周期内，北京市集采价格、医保相关收费政策发生调整的，对应试剂供货价格自政策规定生效时间起同步调整。投标人须主动跟踪集采及医保政策变动，政策生效后及时提交佐证材料，同步更新供货价格，不得滞后。采购人可核验集采平台、医保公示价格，供应商未及时调价的，采购人有权按最新政策规定价格结算，并追究其违约责任。供货周期、试剂质量、售后保障等须符合采购文件及医院使用要求。

5.配套使用、未列入限价清单的试剂，投标人可自行编制报价明细；该部分试剂如属北京市集采品种，同样执行集采中选价。

6.中标供应商及中标产品须纳入医院耗材集约化服务平台，由平台供应商统一配送，平台管理费用由中标供应商承担，采购人不另行支付。

全自动血沉压积测试仪试剂限价
	序号
	耗材名称
	限价（元）
	报价规格
	报价单位
	报价单人份价格（元）

	1
	真空采血管
	1/个
	
	
	


品目11-3：
酶标分析仪

1.Windows系统控制完成编辑、测试、存储及打印工作；

2.配备≥8通道零色散单模光纤测量系统，具备酶标孔中心自动定位功能，具备系统自检和诊断功能；

3.具有震荡功能，震荡速度和时间可调；

4.≤10W卤钨灯光源，具备自动开关功能；

5.图形化界面可视化酶标板图设计，全中文操作系统；

6.样本信息录入有列表式和卡片式，可直接输入样本号、姓名等信息；

7.编辑、测试界面同屏可显示样本号、OD值、结果、S/CO值和项目参数；

8.具有光密度快速测试功能，支持自身对照、列减法和行减法，判断公式可任意输入；

9.具有全面的定性、半定量和定量参数，布板模式、阴阳性对照值和标准曲线可贮存、调用；

10.可横向或纵向96孔可视化布板，任意设置测试的起始位和终止位，可自动编号；

11.可任意位标注空白、样品、阴阳性对照及质控，支持多值对照；

12.单板多项测试功能，同一板可进行≥12种不同检验项目的测试；

▲13.测量结果支持重新计算功能，可调用空白值、曲线进行多次拟合计算；

14.按板号报告或按样本号综合报告，并可批量录入实验项目及结果；

15.具备质控功能，任意规则定制，质控图可显示和打印；

16.可按标本号、姓名进行结果查询，可自动跟踪分析标本的每个项目数据变化趋势；

17.测量数据可按板、行或列直接导出到 MS Excel 中进一步分析；

18.适用于平底、U 型和 V 型底等国内外各种大小不同的 96 微孔酶标板；

19.光源寿命：≥5000小时。 

20.波长范围：400~750nm

21.滤光片：标配405，450，490/492,，630nm四片滤光片，最多可装载八片滤光片；

22.测量方式：单波长、双波长、多波长、终点法、两点法、动力法、外部计算机控制测量； 空白方式：单孔空白、多孔空白、行空白、列空白；

23.计算方式：光密度、行减、列减、单点定标、线性回归、二次曲线、三次曲线、四参数方程； 检测速度：单波长﹤3秒／96孔，双波长﹤6秒／96孔；

24.测量范围：0.0000-4.5000Abs 分辨率：0.0001Abs

▲25.灵敏度：≥ 0.01mg/L；

26.波长精度:士1nm；

27.示值稳定性：±0.002A；
28.吸光度示值误差：±0.015A；
29.吸光度重复性：<0.1%；

30.通道差异：≤0.02A；
31.显示：≥8寸触摸屏或外接彩色液晶显示，可显示整板样本结果和定标曲线；

▲32.存贮：5000个以上检测程序和5000块96孔板检测结果，2000种酶标板格式，100000个以上测试结果；

33.接口4个USB双向通讯口，1个以太网口，1个VGA接口；

34.电源，12V DC，100V-240V宽幅输入。 

品目11-4：
全自动血型分析仪

	序号
	项目内容
	技术要求

	1
	电源电压
	额定电压：AC220V；频率：50 Hz

	2
	环境温度
	10℃-30℃

	3
	相对湿度
	≤85%

	4
	大气压力
	85kpa-106kpa

	5
	基本功能
	全自动完成血型试验的上卡、打孔、加样、孵育、离心、判读等实验过程

	6
	设备用途
	ABO、Rh（D）血型定型检测；
ABO、Rh（D）血型抗原检测；
Rh血型抗原检测；
不规则抗体筛查；
e)交叉配血等

	7
	实验载体
	微柱凝胶卡

	8
	测试速度
	ABO正反定型每小时可完成≥72张卡

	9
	设备结构
	抓手和加样模块为两个独立机械臂，可以同时加样和转卡。

	10
	标本位
	流水线式运行，可同时放置≥128个样本，使用原始管上机，支持9mm～12mm试管

	11
	试剂位
	≥12个自动混匀试剂位，采用偏心摇匀设计、≥2个稀释液位置

	12
	条码扫描
	具备条形码扫描功能，可以扫描样本、试剂和微柱凝胶卡的信息

	13
	穿刺模块
	配备打孔器，全自动完成穿刺，支持6/8孔打卡

	14
	加样原理
	采用气动置换原理吸样，不采用液动置换吸分液

	▲15
	加样臂
	1个加样臂，4个加样通道，采用一次性吸头、具有液面探测功能、失针检测、凝块检测、气泡检测功能

	▲16
	机械手
	1个机械手臂，用于转移凝胶柱卡，无需旋转即可完成所有的转卡工作。断电不掉卡

	17
	加样重复性及准确度
	加样量（ul）    重复性CV（%）      准确性（%）
100               ≤1%             ≤±2%

	18
	孵育温度
	室温~60℃

	▲19
	离心机
	≥2台独立离心机，最高转速≥2800r/min

	20
	试剂卡容量
	可放置≥96张试剂卡

	21
	判读模块
	CMOS及背光源组成，实验结果自动判读出报告

	22
	运行模块
	支持标本、试剂、血型卡持续加载，循环进样

	23
	操作系统及软件
	中文windows操作系统，Access数据库，支持连接LIS/HIS系统。

	24
	光学显微镜（带相机）
	1台，符合10倍、40倍、100倍镜头，高清成像

	25
	试管凝集判读仪
	1台

	26
	医用离心机
	1台


附件：配套试剂限价清单

说明：

1.本项目投标人须同时提供检验设备及配套体外诊断试剂，试剂应与设备适配，满足临床检测、质控及医疗器械法规要求，保证检测结果稳定可靠。

★2.配套试剂实行分项最高限价，报价不得超过对应限价，超限价报价视为无效投标，限价详见附件《配套试剂限价清单》，《配套试剂限价清单》中所列全部试剂均需报价，如有缺漏，视为无效投标。试剂报价不计入投标总价，但作为随设备准入的配套试剂的价格标准。
3.按照北京市集中带量采购政策，集采范围内试剂，如本项目限价与集采中选价不一致，以集采中选价为准。

4.试剂报价包含试剂供货、运输、包装、质保及全部伴随服务费用，采购人不再另行付费。采购周期内，北京市集采价格、医保相关收费政策发生调整的，对应试剂供货价格自政策规定生效时间起同步调整。投标人须主动跟踪集采及医保政策变动，政策生效后及时提交佐证材料，同步更新供货价格，不得滞后。采购人可核验集采平台、医保公示价格，供应商未及时调价的，采购人有权按最新政策规定价格结算，并追究其违约责任。供货周期、试剂质量、售后保障等须符合采购文件及医院使用要求。

5.配套使用、未列入限价清单的试剂，投标人可自行编制报价明细；该部分试剂如属北京市集采品种，同样执行集采中选价。

6.中标供应商及中标产品须纳入医院耗材集约化服务平台，由平台供应商统一配送，平台管理费用由中标供应商承担，采购人不另行支付。

全自动血型分析仪试剂限价
	序号
	耗材名称
	限价（元）
	报价规格
	报价单位
	报价单人份价格（元）

	1
	RhD(IgM)血型定型试剂(单克隆抗体)
	1.98/人份
	
	
	

	2
	ABO.RhD血型定型检测卡（单克隆抗体）
	18/人份
	
	
	

	3
	ABO血型反定型试剂盒（人红细胞）
	1.8/人份
	
	
	

	4
	96深孔板
	25/个
	
	
	

	5
	抗人球蛋白（抗IgG、抗C3d）检测卡（交叉配血）
	25/人份
	
	
	

	6
	抗人球蛋白（抗IgG、抗C3d）检测卡（不规则抗体筛检）
	25/人份
	
	
	

	7
	Rh血型抗原检测卡(柱凝集法)
	16.7/人份
	
	
	

	8
	不规则抗体检测试剂（人血红细胞）
	1.8/人份
	
	
	

	9
	ABO.RhD血型检测质控品（微柱凝胶法）
	0.2/人份
	
	
	

	10
	不规则抗体筛检质控品
	0.2/人份
	
	
	

	11
	交叉配血质控品（微柱凝胶法）
	0.2/人份
	
	
	


品目11-5：
全自动血培养监测系统

	序号
	参数类别
	参数详情

	1
	检测原理
	光反射吸收原理（比色法）进行检测

	2
	培养方式
	固体加热，摇摆震动恒温培养

	3
	标本位
	检测瓶位≥120个，后期可拓展至350瓶位以上

	▲4
	样本类型
	可检测临床血液、体液标本、痰液标本等

	5
	标本采集
	培养瓶内为负压，同时在瓶体有定量刻度，可实现真空定量采血

	6
	检测菌株
	检测菌种种类包括：需氧菌、厌氧菌、真菌和分枝杆菌

	7
	检测时间
	每隔十分钟仪器自动对每份标本检测一次并记录，同时形成曲线，对阴阳性结果自动检测，并能给出声音、图形等相关报警信号提示

	▲8
	培养瓶种类
	包含：标准瓶、树脂瓶、分枝杆菌瓶等

	9
	培养瓶材质
	采用高强度复合聚合物塑胶材料，瓶身具备中文标识。

	10
	厌氧瓶性能
	树脂厌氧瓶厌氧性能优异，树脂厌氧瓶肉汤含量≥40ml,无需单个密封包装。

	11
	培养条件设置
	预设的培养时间与温度可随时修改设置

	12
	仪器自动校正
	仪器培养检测位具有自动检测和校正功能，自动完成质量控制

	13
	中和抗生素方式
	采用多种规格树脂吸附残留抗生素

	▲14
	营养成份
	营养成分包含V因子和X因子等生长因子，利于苛养菌检出

	15
	培养提示
	血培养仪器外置醒目的三色灯带，指示不同的培养状态。

	16
	使用条形码
	可撕贴的双条形码置瓶、取瓶、数据查询，条形码信息区分不同类型培养瓶

	17
	血量监测
	配备血量监测模块，可实现每瓶样本的血量监测，支持数据上传LIS

	18
	操作界面
	仪器控制电脑为触摸屏一体机，屏幕尺寸≥13英寸，电脑存储≥128G，操作系统为中文windows系统，可存储超过10万条血瓶生长信息。

	19
	数据安全性
	在通讯短暂失联情况，可以自动进行数据找回，保证数据安全完整

	▲20
	操作便捷性
	可直接进行血培养瓶随机条码扫描上机；通过颜色标注不同的孵育孔位,血瓶上机流程：仪器为非抽屉式箱体设计，血瓶上机无需拉出箱体。

	21
	温控性能
	温度准确度偏差应±1.0℃，温度波动≤2.0℃

	22
	自动统计功能
	整体阳性率；科室阳性率；阳性培养时间；每日检测量等≥6种统计方式

	23
	系统配置
	可与微生物实验室管理系统连接，可实现院内远程访问从采样、接种到培养、鉴定，药敏等环节，对微生物血培养、质谱、药敏等数据信息进行统一管理，实现了微生物各流程检测数据的无缝连接。

	24
	卫星血培养功能
	通过与微生物实验室管理系统连接，使分布于急诊，临床与微生物的血培养实现互联互通，解决夜间血培养延迟问题，血培养瓶在不同仪器间转移后可实现仪器间血培养生长曲线的同步和整合，避免漏检，提升血培养阳性率。

	25
	信息安全
	在一定时间无操作的情况下，电脑自动屏保，保护信息安全

	26
	培养提示
	培养过程中特定时长后提醒功能，具体时长可根据需要自行设置

	27
	相关认证
	具备NMPA认证

	28
	仪器声音
	震荡电机采用独特的静音结构设计，仪器运行声音≤45分贝。

	29
	质量体系
	取得ISO9001、13485认证

	30
	工作环境
	温度10℃-30℃，湿度：≤85%

	31
	电源
	220V±22V 50Hz±1Hz

	32
	尺寸
	仪器占地面积小于0.25平米，仪器小巧可放置于桌面

	33
	使用寿命
	设备使用寿命≥10年

	34
	售后服务
	接到需求后4小时响应，可实现24小时内免费上门服务；操作软件终身免费升级。


附件：配套试剂限价清单

说明：

1.本项目投标人须同时提供检验设备及配套体外诊断试剂，试剂应与设备适配，满足临床检测、质控及医疗器械法规要求，保证检测结果稳定可靠。

★2.配套试剂实行分项最高限价，报价不得超过对应限价，超限价报价视为无效投标，限价详见附件《配套试剂限价清单》，《配套试剂限价清单》中所列全部试剂均需报价，如有缺漏，视为无效投标。试剂报价不计入投标总价，但作为随设备准入的配套试剂的价格标准。
3.按照北京市集中带量采购政策，集采范围内试剂，如本项目限价与集采中选价不一致，以集采中选价为准。

4.试剂报价包含试剂供货、运输、包装、质保及全部伴随服务费用，采购人不再另行付费。采购周期内，北京市集采价格、医保相关收费政策发生调整的，对应试剂供货价格自政策规定生效时间起同步调整。投标人须主动跟踪集采及医保政策变动，政策生效后及时提交佐证材料，同步更新供货价格，不得滞后。采购人可核验集采平台、医保公示价格，供应商未及时调价的，采购人有权按最新政策规定价格结算，并追究其违约责任。供货周期、试剂质量、售后保障等须符合采购文件及医院使用要求。

5.配套使用、未列入限价清单的试剂，投标人可自行编制报价明细；该部分试剂如属北京市集采品种，同样执行集采中选价。

6.中标供应商及中标产品须纳入医院耗材集约化服务平台，由平台供应商统一配送，平台管理费用由中标供应商承担，采购人不另行支付。

全自动血培养监测系统试剂限价
	序号
	耗材名称
	限价（元）
	报价规格
	报价单位
	报价单人份价格（元）

	1
	厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶
	50/人份
	
	
	

	2
	需氧和兼性厌氧微生物培养瓶
	50/人份
	
	
	


品目11-6：
全自动洗板机

一、功能要求

1.由微电脑控制，能快速高效完成各种规格微孔板（48孔和96孔）的清洗工作；

2.清洗头可同时对96孔进行清洗，又能控制对各条选择清洗；

▲3.微孔板上各条的孔数不足8个或12个不必补孔； 

4.双板托盘可同时放置两块微孔板，即可单板清洗又能双板或多板交替清洗；

5.开关机时液路自动蒸馏水或专用清洁液保养保证液路的畅通；

6.具备浸泡、振动和底部冲洗功能，浸泡时间和振动节律可设置；

▲7.具有暂停和终止功能，按暂停键或返回键可在洗板过程中暂停或终止操作；

▲8.可拆卸双板托盘底面斜面设计，漏液自动抽取，可消毒免保养；

9.微孔板卡板位悬空设计；

10.洗液过滤器有效过滤功能和管道冲洗功能可排除絮状沉淀和结晶影响；

11.两种洗液可供选择，可由程序设置自动切换或由手工切换；

12.有堵孔排查程序，废液满自动报警功能；

▲13.清洗头位置调节六种（水平、左边、中间、右边、触底、板距），微孔板形参数显示精确≥0.1mm，适用于平底、U型和V型底等各种大小不同的微孔板酶标板；

14.特种材料洗液瓶耐≥10kg正负压并有均匀体积刻度线；

15.具有透明生物安全罩；

16.仪器具有维修程序，电机运行的速度可调节，各硬件可进行自动检测；

二、技术参数要求

1.清洗头：96针单条可控制，8孔/条和12孔/条可选择；

▲2.具备两点定位吸液功能，96孔平均残留量≤0.7μL/孔；

▲3.二次液体分流技术，确保96孔间加液量误差CV≤1.5%；

4.清洗次数：1-99次可调；

5.清洗条数：整板或1-12条可任意组合，键盘选择控制并指示；

6.清洗模式：单板、双板或多板三种；

7.清洗液加入量：50-950μl/孔可调，间隔50μl（可扩展至 0-12500ul/孔，间隔 0- 25ul 可调）；

8.洗板速度为≥5秒/板/次；

9.洗板位：A、B两个；

10.浸泡或振板时间：0-999秒（秒/分/时可调）；

11.吸液时间：0.1-9.9秒可调，间隔0.1秒；

12.每个洗板程序和包被程序独立存储一种微孔板形状参数；

▲13.可编程100个洗板程序并自动存储，每个洗板程序可编辑实验项目名称；

三、配置要求

1.中英文菜单，≥3.5英寸背光液晶大屏幕，可同屏显示所有参数；

2.液瓶四个，蒸馏水、废液、洗液A、洗液B；

3.仪器采用一体化设计，配减震体和消声器；

4.可升级废液自动排放功能；

5.可选配水雾捕获器确保泵体内干燥以延长泵体的使用寿命；

●品目11-7：
全自动鉴定药敏分析仪

一、技术指标

1.原理鉴定原理：采用生化反应等方法相结合，对分离出的微生物进行鉴定。药敏检测方法：以微量肉汤稀释法为基础，采用氧化还原方法（比色）、比浊法测定抗生素最低抑菌浓度（MIC）。

★2.仪器通量：具有≥64个孵育位。

3.检测能力

3.1 能够检测革兰阳性球菌、革兰阳性杆菌、革兰阴性菌（肠杆菌、非发酵菌）、真菌；对常见菌、丝状真菌以及少见的致病菌李斯特菌属、蜡样芽孢杆菌、卡他莫拉菌、弧菌属、隐球菌均具备较好的药敏检测能力。

▲3.2  ≥120孔板卡，多浓度包被，真实MIC值检测。

3.3 链球菌药敏板卡涵盖包括肺炎链球菌、无乳链球菌、草绿色链球菌及其它β溶血链球菌等，抗生素检测涵盖青霉素（覆盖CLSI最新判断折点）、替加环素、诱导克林霉素耐药实验等。

▲3.4 真菌药敏卡包被抗生素药物≥9种，平均≥10个浓度梯度，包含阿尼芬净、泊沙康唑、伊曲康唑等，可实现对假丝酵母菌属、隐球菌属、曲霉菌属的药敏检测。

3.5 药敏卡包被的高阶/一线抗菌药物，比如应用于多重耐药阴性菌的头孢他啶/阿维巴坦、头孢哌酮/舒巴坦、多粘菌素B，以及应用于阳性菌的替加环素、万古霉素、利奈唑胺、达托霉素等。

▲3.6鉴定/药敏复合板试验开始后无需添加辅助试剂。

4.专家系统

4.1 专家系统依据最新CLSI标准或EUCAST标准对药物的敏感性进行判断或修正，并显著提示不常见耐药表型，并支持专家规则自定义。

4.2 具有高级专家系统，能够检测≥13种临床常见耐药表型，如MRSA、D试验、VISA、VRSA、VRE、PRSP、HLAR、ESBL、CRE、FOX、CRAB、CRPA、CRKP等。

5.软件系统

5.1 全中文界面设计，支持报告模板的自定义。

5.2 可实现与Lis 数据的交互，条码跟踪。

5.3 客户端支持远程推送最新软件安装包，客户根据需要更新。

5.4 支持对药物、菌株、样本类型、试验结果的高级检索、模糊匹配。

6.信息化系统

▲6.1 支持微生物信息化系统，可将同品牌质谱鉴定结果自动传到药敏仪。

6.2 能够实现多维度数据查询血培养(阳性率、污染率、阳性瓶侦测时间等)、鉴定/药敏结果的统计分析等。

二、整体配置

▲1、包含加样模块、孵育模块、检测模块等模块，实现了加样、孵育、检测一体化。

2、条码阅读器模块，实现了试剂信息和板卡信息的自动识别，并实现了将患者信息自动采集并录入软件。

三、技术服务

1、设备安装、调试和验收：厂家免费提供安装、调试和验收服务；

2、技术培训："一对一"技术指导，免费提供售前、售中、售后培训服务，培训内容包括仪器的技术原理、检测步骤、软件操作、数据处理、维护保养等；

3、终身提供应用技术服务，设备出现故障时保证24小时内服务维修响应。

四、附属配置

1、厌氧罐/厌氧产气袋 1个

2、游标卡尺 1个

3、玻璃定量加液器  5ml量程 1个

4、光电比浊仪（麦氏浊度仪） 1个

5、螺旋接种仪 1个

附件：配套试剂限价清单

说明：

1.本项目投标人须同时提供检验设备及配套体外诊断试剂，试剂应与设备适配，满足临床检测、质控及医疗器械法规要求，保证检测结果稳定可靠。

★2.配套试剂实行分项最高限价，报价不得超过对应限价，超限价报价视为无效投标，限价详见附件《配套试剂限价清单》，《配套试剂限价清单》中所列全部试剂均需报价，如有缺漏，视为无效投标。试剂报价不计入投标总价，但作为随设备准入的配套试剂的价格标准。
3.按照北京市集中带量采购政策，集采范围内试剂，如本项目限价与集采中选价不一致，以集采中选价为准。

4.试剂报价包含试剂供货、运输、包装、质保及全部伴随服务费用，采购人不再另行付费。采购周期内，北京市集采价格、医保相关收费政策发生调整的，对应试剂供货价格自政策规定生效时间起同步调整。投标人须主动跟踪集采及医保政策变动，政策生效后及时提交佐证材料，同步更新供货价格，不得滞后。采购人可核验集采平台、医保公示价格，供应商未及时调价的，采购人有权按最新政策规定价格结算，并追究其违约责任。供货周期、试剂质量、售后保障等须符合采购文件及医院使用要求。

5.配套使用、未列入限价清单的试剂，投标人可自行编制报价明细；该部分试剂如属北京市集采品种，同样执行集采中选价。

6.中标供应商及中标产品须纳入医院耗材集约化服务平台，由平台供应商统一配送，平台管理费用由中标供应商承担，采购人不另行支付。

全自动鉴定药敏分析仪试剂限价

	序号
	耗材名称
	限价（元）
	报价规格
	报价单位
	报价单人份价格（元）

	1
	革兰阴性细菌鉴定卡
	48.6/人份
	
	
	

	2
	革兰阴性细菌药敏卡
	54/人份
	
	
	

	3
	革兰阳性细菌鉴定卡
	48.6/人份
	
	
	

	4
	革兰阳性细菌药敏卡
	48.6/人份
	
	
	

	5
	酵母样真菌药敏卡
	55/人份
	
	
	

	6
	酵母样真菌鉴定卡
	48.6/人份
	
	
	


品目11-8：
医用洁净工作台

1、技术参数

1.1 外部尺寸≤1060mm×620mm×1850mm；

1.2 内部尺寸≥935mm ×530mm×650mm；

1.3 额定功率≥650W(电源消耗功率包括柜体插座负载的功率（负载不能超过500W）)；
1.4 气流流速：0.30～0.45m/s；

1.5 紫外灯功率≥20W；

1.6 LED日光灯功率≥12W；

1.7 前窗玻璃最大开口高度≥400mm；

▲1.8 前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm；

1.9 噪音≤65dB(A)；

1.10 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；

1.11 照明：≥300lx；

1.12 洁净等级：ISO5级（ISO Class5），100级（美联邦209E）Class100（Fed 209E）；
1.13 洁净台分类：垂直层流、单面操作；

1.14 过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.995%；

1.15 具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质；

▲1.16控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间；

1.17初、高效过滤器可在柜体前侧进行更换；
1.18 洁净台前视窗≥5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，具有防脱落设计，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停；

▲1.19 风机≥8挡调速；

▲1.20 具有紫外灯、风机预约定时功能；

1.21 具有压力单位转换功能，进行PA和m/s之间的单位切换；

1.22 紫外灯开启延时5～20s之间可调；

1.23 完善的报警系统：

（1）设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警；

（2）过滤器压力超高报警；

（3）过滤器失效更换报警；

▲（4）风速报警：当洁净台的气流波动低于标称值的20%时报警；
▲1.24 福马脚轮设计，方便柜体移动与固定。
品目11-9：
医用冰箱双开门2-8℃

★1、有效容积：箱内有效容积≥360L。

★2、温度控制：微电脑控制，箱内控温范围2‑8℃，LED数码管实时显示箱内温度；显示精度、控温精度均为0.1℃。

▲3、整体结构：立式，单开真空玻璃门体，LBA无氟发泡；外壳采用预涂钢板，内胆PS吸附成型。

4、核心组件：压缩机采用碳氢环保制冷剂。；提供第三方检测报告佐证整机性能。

5、制冷系统：板式蒸发器，丝管式冷凝器。

6、温度均匀性：风冷循环制冷，保温性能优良；箱内温度均匀度≤±3℃，温度波动度≤5℃。

7、控温技术：配置≥2路高精度温度传感器，具备环境温度监测功能。

8、温度显示：可支持甘油感温盒模拟样本温度检测。

9、门体结构：双层钢化玻璃门，具备防凝露措施；门体具备自动回位关门功能。

▲10、安全系统：多重故障报警，具备蜂鸣、灯光报警，支持远程报警接口；可实现高低温、传感器故障、断电、开门、环境高温等报警提示。

11、数据存储：可配置数据存储模块，支持定时温度记录；可通过USB接口导出温度数据，温度数据可追溯。

12、数据打印：支持温度记录打印机，支持温度数据打印输出。

13、物联通讯：支持Wifi或485通讯接口，可对接云平台，实现温度、报警信息远程查看。

14、温度监控：箱体预留测试孔，可外接第三方温度监测设备。

15、箱内配置：多层可调间距搁架，出厂≥4层搁架。

16、节能降噪：整机噪音≤45dB(A)。

17、柜内照明：内置LED照明灯。

18、固定移动：配置万向脚轮、定向脚轮，带可调止动底脚。

19、冷凝蒸发：冷凝水自动蒸发。

▲20、断电报警：内置后备电池，设备断电后可持续显示温度并报警，续航时间≥8h。

21、安全保障：门体自带暗锁，可额外加装挂锁，双重防护。

22、宽电压设计：适配200V‑242V电压区间。

品目11-10：
血型卡离心机离心机

	序号
	主要用途
	用于生化、医学等实验室的血型卡离心使用

	1
	驱动
	驱动采用高压无刷直流电机驱动

	2
	显示
	LED液晶界面实时显示各项运行参数

	3
	机身
	机身整机采用全金属优质钢结构，内腔采用不锈钢离心腔坚固耐用

	4
	安全
	具有门盖自锁保护功能，工作进程、异常状态有蜂鸣和液晶提示

	5
	控制
	可提供多种运行模式及自定义模式，具有记忆功能

	6
	最高转速
	≥3000r/min

	7
	设备容量
	12/卡

	8
	转速精度
	±1%

	9
	定时范围
	0-100min

	10
	整机噪音
	≤55db

	11
	电源电压
	220V  50HZ

	12
	外形尺寸
	外形尺寸，≤350*450*250(mm)

	13
	重量
	≥20kg


12包：

品目 12-1：全自动生化免疫分析流水线

1.整体要求

★1.1系统组成须包括前处理模块（包括进出样、离心、去盖等功能），全自动生化分析仪*3台，全自动化学发光免疫分析仪*6台，后处理模块（二次加盖、冰箱等功能），相关轨道系统。

★1.2通过闭合式轨道可将样本进出样系统、生化分析仪、免疫分析仪以及其它相关模块和配件连接起来，组成完整的分析前、分析中和分析后系统。

2.自动进出样模块

▲2.1同时支持架式进出样与倾倒式进样，单个模块容量≥600管（提供生产厂家彩页或检验报告或技术白皮书并加盖公章）。

2.2单个进出样模块处理速度≥1000管/小时。

2.3进出样模块能容纳不同规格的样本管进样。

▲2.4样本进样区与出样区在同一位置，并可统一管理进出样样本。

2.5具备样本容器状态、样本条码、样本管类型拍照识别功能。

3.轨道传输系统

▲3.1主体轨道≥4轨道（提供生产厂家彩页或检验报告或技术白皮书并加盖公章）。

▲3.2运输标本轨道总速度≥5000管/小时（提供生产厂家彩页或检验报告或技术白皮书并加盖公章）。

3.3具有急诊模式和通道，能随时插入急诊实现急诊样品优先处理。

▲3.4样本运输实现全程单样本管理方式，任何环节包括在分析仪里面均无需架式管理干预。

3.5轨道停止运行时，在线连接的检测分析仪均可独立工作。

4.在线去盖模块

▲4.1单个模块速度≥1000管/小时（提供生产厂家彩页或检验报告或技术白皮书并加盖公章）。

4.2开盖方式为螺旋开盖；具备气溶胶过滤或紫外线消毒功能。

在线离心模块

5.1数量：2台。

▲5.2单个模块处理能力≥500管/小时（提供生产厂家彩页或检验报告或技术白皮书并加盖公章）。

5.3单个模块每次可容纳≥80管。

5.4离心模块具有温控功能，可调温度范围：5-25℃。

6.在线冰箱模块

6.1在线冰箱模块数量：1台。

6.2单个模块样本容量≥10000管。

6.3冰箱温度2-8℃。

6.4冰箱智能软件可以设定自动储存和丢弃过期样本。   

6.5储存于冰箱内的样本依照软件设定自动将样本送回样本管理器自动重检。  

7.在线加盖、二次去盖模块

▲7.1加盖、二次去盖操作直接作用于试管管帽完成加盖、去盖，不产生膜类耗材消耗。

7.2单个模块加盖速度≥800管/小时。

8.在线全自动生化分析模块（3台）

8.1检测速度：生化比色速度≥2000测试/小时/台；ISE≥600测试/小时/台。

▲8.2最大试剂位≥140个/台，具备24小时不间断冷藏功能，试剂仓冷藏温度2℃～8℃。

▲8.3温控方式:采用恒温固体直热、固体电加热、或干式孵育温控方式（提供生产厂家彩页或检验报告或技术白皮书并加盖公章）。

8.4最小反应总体系≤80uL。

▲8.5光学系统：波长范围340-850nm或以上，测量波长≥16个（提供生产厂家彩页或检验报告或技术白皮书并加盖公章）。

▲8.6反应杯：硬质石英比色杯，≥410个/台，可重复使用，支持单个比色杯更换（提供生产厂家彩页或检验报告或技术白皮书并加盖公章）。

8.7试剂系统：支持试剂不停机装卸载。

9.在线全自动免疫分析模块（3台）

9.1检测速度：≥500测试/小时/台。

9.2检测原理：采用化学发光法检测，发光信号由酶催化底物产生辉光信号，发光信号持续稳定。

9.3试剂位≥35个/台。

9.4样本针：采取钢针加样技术，无需Tip头等耗材。

9.5样本针携带污染率≤0.1PPM。

9.6反应杯：一次性反应杯，散装进样，一次加载量≥1000个，可连续加载。

9.7可开展检测项目≥90项，包括肿瘤标志物，传染病（乙肝五项），激素类，甲功类等。

▲9.8校准要求:校准品采用≤3点定标。采用原厂校准品，满足溯源性要求（提供说明书或技术白皮书或彩页或检测报告并加盖公章）。

10.全自动免疫分析模块（3台）

10.1分析仪速度：免疫分析速度：单模块速度≥600测试/小时，综合速度≥1800测试/小时，可拓展支持同型号分析仪器≥4模块联机。

10.2试剂模块：单模块试剂位≥50个。

10.3试剂装载：试剂装载方式采用RFID装载方式。

10.4试剂更换：支持不停机更换试剂、耗材，底物液双备份。

▲10.5样本针：样本针采用钢针，无需使用一次性Tip头。

10.6.携带污染：样本针携带污染率≤0.1ppm。

10.7底物液：可同时上机两套底物液系统，自动切换。

▲10.8开展项目：传染病（甲肝、戊肝、丙肝、梅毒、HIV检测）高血压、心肌、骨代谢六项、自免、细胞因子（IL-4、IL-6、IL-8）等检测项（提供注册证并加盖公章）。

▲10.9可串联样本倾倒式进样、架式进样、在线离心、开盖、自动分类出样系统、封膜、在线质控模块。

11.配套数据系统：

11.1采用无线射频识别技术定位标本位置，实时追踪样本位置；

11.2具备集中控制并管理在线仪器；监测和提供检测样本实时状态；

11.3可根据审核规则对样本发送自动重做、稀释倍数或追加测试。

12.辅助设备要求：

12.1生物安全柜

12.1.1数量：3台；

12.1.2核心安全指标：等级与过滤：Ⅱ 级 A2 型，高效 / 超高过滤器对 0.3μm 颗粒过滤效率≥99.995%；气流模式：30% 外排，70% 循环，符合 II 级 A2 型标准；人员、产品及交叉污染保护性能符合国标；

12.1.3工作区环境参数：风速：下降 0.25~0.50 m/s，流入≥0.5m/s；噪声≤65dB (A)；视野清晰，低噪音运行；

12.1.4功能与智能报警：配备 LCD 液晶屏，全参数实时显示；具备过滤失效、气流异常、开门超限声光报警；紫外灯联动保护，可选配远程监控与数据导出功能；

12.1.5结构与耐用材质：柜体四面双层结构，气密部分连续焊接，防泄漏；台面耐腐蚀易清洁，前窗为 5~6mm 防紫外线钢化玻璃，透光、防凝露；底部带刹车万向轮，可移动；

12.1.6资质与合规认证：有效医疗器械注册证；ISO9001、ISO13485 质量管理体系认证；符合 GB41918-2022 国家标准；二、三级医院成熟应用案例；

12.1.7基础规格适配性：外部尺寸适配实验室布局；工作区空间满足常规实验操作；安装简便，无需复杂改造。

12.2洁净工作台

12.2.1数量：4台；

12.2.2核心洁净指标：洁净等级：ISO 5 级；H14 级高效 / 超高过滤器，对 0.3μm 颗粒过滤效率≥99.995%；气流模式为垂直层流，空载下工作区截面平均风速0.20m/s-0.40m/s，风速可调；

12.2.3工作区环境要求：工作区照度≥300lx；空载噪声≤65dB (A)；工作区尺寸满足检验科常规实验需求；

12.2.4功能与安全防护：LCD 屏显示风速、运行状态，搭配声光报警；紫外灯与前窗、照明灯互锁，防止紫外线外泄；紫外灯延时启动≥10S；

12.2.5结构与材料配置：主体表面光滑、耐腐蚀、易清洁消毒；操作台面耐腐易消毒；底部配备带刹车万向轮；

12.2.6资质与合规要求：符合 JG/T 292-2010《洁净工作台》规范；通过 ISO9001 质量管理体系认证；

12.2.7基础电气与规格：供电 AC 220V/50Hz，带防漏电保护，符合实验室用电规范；额定功率合理，运行稳定。

12.3医用冰箱

12.3.1数量：10台

12.3.2核心温控指标：额定温区：2-8℃，显示精度：≤0.1℃；温控均匀稳定，符合行业标准要求。

12.3.3制冷与硬件系统

12.3.3.1制冷方式：强制风冷无霜；医用级压缩机，支持 24h 连续运行；

12.3.3.2断电保温≥12h（满足 WS399-2012 标准）；

12.3.3.3双层防凝露玻璃门。

12.3.4安全报警与防护：高低温等声光报警；断电报警持续≥12h；双锁控设计；压缩机具备过载、延时启动保护。

12.3.5数据溯源与智能化：数据记录≥10000 条；支持 USB/RS485 数据导出；预留校准接口（符合 ISO15189）；

12.3.6资质与合规要求：第二类医疗器械注册证；ISO9001、ISO13485 体系认证；列举覆盖二、三级医院成熟案例。

12.4双开门医用冰箱

12.4.1数量：3台

12.4.2核心温控指标：额定温区：2-8℃，显示精度：≤0.1℃；温控均匀稳定，符合行业标准要求。

12.4.3制冷与硬件系统

12.4.3.1制冷方式：强制风冷无霜；医用级压缩机，支持 24h 连续运行；

12.4.3.2断电保温≥12h（满足 WS399-2012 标准）；

12.4.3.3双层防凝露玻璃门。

12.4.4安全报警与防护：高低温等声光报警；断电报警持续≥12h；双锁控设计；压缩机具备过载、延时启动保护。

12.4.5数据溯源与智能化：数据记录≥10000 条；支持 USB/RS485 数据导出；预留校准接口（符合 ISO15189）；

12.4.6资质与合规要求：第二类医疗器械注册证；ISO9001、ISO13485 体系认证；列举覆盖二、三级医院成熟案例。

12.5医用低温冷冻冰箱

12.5.1数量：2台

12.5.2核心温控指标：额定温区：-20℃ ~ -40℃；显示精度：≤0.1℃；温控均匀稳定，符合行业标准要求。

12.5.3制冷与硬件系统：制冷方式为复叠式制冷；保温层绝热性能符合 YY/T 0086-2015 标准；断电保温性能达标；门体采用多层密封结构，防凝露。

12.5.4安全报警与防护：声光报警覆盖高低温、断电、故障等场景；内置后备电池，断电可持续报警；双重锁控 + 系统故障自诊断；压缩机具备过载、延时启动多重保护。

12.5.5数据溯源与智能化：数据记录≥10000 条；支持 USB/RS485 数据导出；预留校准接口（符合 ISO15189）；全流程数据可追溯，适配实验室数字化管理。

12.5.6资质与合规要求：第二类医疗器械注册证，资质齐全；通过 ISO9001、ISO13485 体系认证及 CNAS 检测；拥有二、三级医院成熟案例。

12.6低速离心机

12.6.1数量：2台；

12.6.2转速3000-5000r/min；

12.6.3单次样本容量≥56管。

12.7高速离心机

12.7.1数量：2台；

12.7.2性能要求：低温冷冻，转速，10000~18000r/min,生物安全型离心机带安全锁。

12.8水平旋转摇床

12.8.1数量：1台；

12.8.2转速100±2r/min。

12.9电热恒温水槽

12.9.1数量：3台；

12.9.2性能要求：304不锈钢材质，智能调节温度、智能数显、加热恒温，温度范围室温+5-100℃，体积容量不小于400*180*180。

12.10立式灭菌器

12.10.1数量：1台；

12.10.2性能要求：体积容量≥75L，灭菌温度范围50-134℃，灭菌时间4-120min；

12.10.3其他要求：不锈钢内胆，加热管，内置防干烧装置，水位浮球，温度探头，锅盖闭合密封检测装置，配有不锈钢桶或网篮，安全阀自动泄压，自动排气，数码显示，触摸式按键，停机和故障自动报警。

12.11涡旋振荡器

12.11.1数量：5台；

12.11.2性能需求：转速0-3000r/min，包括接触式和连续模式震荡。

12.12掌上离心机

12.12.1数量：5台；

12.12.2性能需求：适配于微量离心管和八连管，转速3000-6000rmin，开盖即停。

12.13移液器

12.13.1数量：40把；

12.13.2要求：国产。

12.14冷库

12.14.1数量：1间

12.14.2性能要求：温度：2-8℃；冷库总面积25m2。

12.15摇床

12.15.1数量：1台；

12.15.2性能要求：适用于96孔板振荡混匀，振幅5-10mm，频率0-2500r/min。

12.16洗眼器

12.16.1数量：5台；

12.16.2性能要求：水温16-18℃，喷头中心喷射高度150mm-300mm区间，水流量＞1.5L/min,可连续供水15min,304不锈钢材质符合饮用水标准，防尘罩需具备IP54以上防护等级，触发到出水响应时间≤1秒。

12.17紧急淋浴

12.17.1数量：3套；

12.17.2性能要求：水温35-40℃，水流量＞76L/min,可连续供水15min,304不锈钢材质符合饮用水标准，触发到出水响应时间≤1秒。

附件：配套试剂限价清单
说明：

1.本项目投标人须同时提供检验设备及配套体外诊断试剂，试剂应与设备适配，满足临床检测、质控及医疗器械法规要求，保证检测结果稳定可靠。

★2.配套试剂实行分项最高限价，报价不得超过对应限价，超限价报价视为无效投标，限价详见附件《配套试剂限价清单》，《配套试剂限价清单》中所列全部试剂均需报价，如有缺漏，视为无效投标。试剂报价不计入投标总价，但作为随设备准入的配套试剂的价格标准。
3.按照北京市集中带量采购政策，集采范围内试剂，如本项目限价与集采中选价不一致，以集采中选价为准。

4.试剂报价包含试剂供货、运输、包装、质保及全部伴随服务费用，采购人不再另行付费。采购周期内，北京市集采价格、医保相关收费政策发生调整的，对应试剂供货价格自政策规定生效时间起同步调整。投标人须主动跟踪集采及医保政策变动，政策生效后及时提交佐证材料，同步更新供货价格，不得滞后。采购人可核验集采平台、医保公示价格，供应商未及时调价的，采购人有权按最新政策规定价格结算，并追究其违约责任。供货周期、试剂质量、售后保障等须符合采购文件及医院使用要求。

5.配套使用、未列入限价清单的试剂，投标人可自行编制报价明细；该部分试剂如属北京市集采品种，同样执行集采中选价。

6.中标供应商及中标产品须纳入医院耗材集约化服务平台，由平台供应商统一配送，平台管理费用由中标供应商承担，采购人不另行支付。

全自动生化免疫分析流水线试剂限价
	序号
	耗材名称
	限价（元）
	报价规格
	报价单位
	报价单人份价格（元）

	1
	N端-B型钠尿肽前体（NT-proBNP）检测试剂盒
	36/人份
	
	
	

	2
	心肌肌钙蛋白I检测试剂盒
	27.19/人份
	
	
	

	3
	肌红蛋白检测试剂盒
	24.29/人份
	
	
	

	4
	肌酸激酶同工酶（CK-MB）检测试剂盒
	17.04/人份
	
	
	

	5
	β-人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)检测试剂盒
	12.69/人份
	
	
	

	6
	白细胞介素-6检测试剂盒
	9.79/人份
	
	
	

	7
	降钙素原检测试剂盒
	27.19/人份
	
	
	

	8
	抗Jo-1抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	12/人份
	
	
	

	9
	抗nRNP/Sm抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	12/人份
	
	
	

	10
	抗PM-Sc1抗体IgG测定试剂盒（化学发光发）
	12/人份
	
	
	

	11
	抗Ro-52抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	12/人份
	
	
	

	12
	抗Sc1-70抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	12/人份
	
	
	

	13
	抗Sm抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	12/人份
	
	
	

	14
	抗SS-A抗体IgG测定试剂盒（化学发光法)
	12/人份
	
	
	

	15
	抗SS-B抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	12/人份
	
	
	

	16
	抗核糖体P蛋白抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	12/人份
	
	
	

	17
	抗核小体抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	24/人份
	
	
	

	18
	抗双链DNA抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	12/人份
	
	
	

	19
	抗线粒体M2型抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	15/人份
	
	
	

	20
	抗增殖细胞核抗原抗体IgG测定试剂盒（化学发光发）
	12/人份
	
	
	

	21
	抗着丝点蛋白B抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	12/人份
	
	
	

	22
	抗组蛋白抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	21/人份
	
	
	

	23
	丙型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒
	14/人份
	
	
	

	24
	人类免疫缺陷病毒抗体和抗原（p24)联合检测试剂盒
	11/人份
	
	
	

	25
	乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒
	7.49/人份
	
	
	

	26
	乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒
	10.5/人份
	
	
	

	27
	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒
	6.5/人份
	
	
	

	28
	乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒
	8.56/人份
	
	
	

	29
	乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒
	8.56/人份
	
	
	

	30
	乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒
	8.56/人份
	
	
	

	31
	促肾上腺皮质激素检测试剂盒
	13.25/人份
	
	
	

	32
	血管紧张素Ⅱ检测试剂盒
	5.87/人份
	
	
	

	33
	肾素检测试剂盒
	7.73/人份
	
	
	

	34
	胰岛素检测试剂盒
	8.83/人份
	
	
	

	35
	人皮质醇检测试剂盒
	5.52/人份
	
	
	

	36
	C-肽检测试剂盒
	9.94/人份
	
	
	

	37
	醛固酮检测试剂盒
	9.94/人份
	
	
	

	38
	抗缪勒管激素测定试剂盒（化学发光法）
	87.3/人份
	
	
	

	39
	孕酮测定试剂盒（化学发光法）
	13.55/人份
	
	
	

	40
	睾酮测定试剂盒（化学发光法）
	11.15/人份
	
	
	

	41
	维生素B12测定试剂盒（化学发光法）
	19.81/人份
	
	
	

	42
	雌二醇检测试剂盒（化学发光法）
	11.64/人份
	
	
	

	43
	泌乳素测定试剂盒（化学发光法）
	11.21/人份
	
	
	

	44
	黄体生成素测定试剂盒（化学发光法）Access
	10.5/人份
	
	
	

	45
	促卵泡生成素测定试剂盒（化学发光法）
	11.16/人份
	
	
	

	46
	叶酸测定试剂盒（化学发光法）
	10.57/人份
	
	
	

	47
	地高辛测定试剂盒（化学发光法）
	11.54/人份
	
	
	

	48
	人C-肽检测试剂盒(磁微粒化学发光法)
	9.94/人份
	
	
	

	49
	人胰岛素检测试剂盒(磁微粒化学发光法)
	8.83/人份
	
	
	

	50
	脂蛋白残粒胆固醇检测试剂盒（过氧化物酶法）
	21/人份
	
	
	

	51
	同型半胱氨酸检测试剂盒(速率法)
	18.125/人份
	
	
	

	52
	小而密低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(酶法)
	9.8/人份
	
	
	

	53
	胱抑素C检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法)
	5.72/人份
	
	
	

	54
	补体C1q检测试剂盒(免疫比浊法)
	4.9/人份
	
	
	

	55
	N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定试剂盒(量点法)
	3.5/人份
	
	
	

	56
	α1-微球蛋白测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	4.5/人份
	
	
	

	57
	β2-微球蛋白测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	4.8/人份
	
	
	

	58
	癌抗原125测定试剂盒（化学发光法）
	13.49/人份
	
	
	

	59
	癌抗原15-3测定试剂盒（化学发光法）
	13.49/人份
	
	
	

	60
	癌抗原72-4测定试剂盒（化学发光法）
	13.49/人份
	
	
	

	61
	癌胚抗原测定试剂盒（化学发光法）
	5.62/人份
	
	
	

	62
	促甲状腺激素测定试剂盒（化学发光法）
	12/人份
	
	
	

	63
	促甲状腺激素受体抗体测定试剂盒（化学发光法）
	12/人份
	
	
	

	64
	甲胎蛋白测定试剂盒（化学发光法）
	5.62/人份
	
	
	

	65
	甲状旁腺素测定试剂盒（化学发光法）
	20/人份
	
	
	

	66
	甲状腺球蛋白测定试剂盒（化学发光法)
	12/人份
	
	
	

	67
	抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（化学发光法）
	12/人份
	
	
	

	68
	抗甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒（化学发光法）
	12/人份
	
	
	

	69
	鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒（化学发光法）
	13.49/人份
	
	
	

	70
	脑脊液与尿总蛋白测定试剂盒（邻苯三酚红钼法）
	0.38/人份
	
	
	

	71
	全段甲状旁腺激素测定试剂盒（化学发光法）
	20/人份
	
	
	

	72
	神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒（化学发光法）
	13.49/人份
	
	
	

	73
	糖类抗原19-9测定试剂盒（化学发光法）
	13.49/人份
	
	
	

	74
	糖类抗原242测定试剂盒（化学发光法）
	13.49/人份
	
	
	

	75
	糖类抗原50测定试剂盒（化学发光法）
	13.49/人份
	
	
	

	76
	铁蛋白测定试剂盒（化学发光法）
	4.5/人份
	
	
	

	77
	胃泌素释放肽前体测定试剂盒（化学发光法）
	13.49/人份
	
	
	

	78
	细胞角蛋白19片段测定试剂盒（化学发光法）
	13.49/人份
	
	
	

	79
	游离甲状腺素测定试剂盒（化学发光法）
	8/人份
	
	
	

	80
	游离前列腺特异性抗原测定试剂盒（化学发光法）
	11.8/人份
	
	
	

	81
	游离三碘甲状腺原氨测定试剂盒（化学发光法）
	8/人份
	
	
	

	82
	脂蛋白a测定试剂盒(免疫比浊法)
	5.04/人份
	
	
	

	83
	直接胆红素测定试剂盒(钒酸盐氧化法)
	0.17/人份
	
	
	

	84
	总胆红素测定试剂盒(钒酸氧化法)
	0.17/人份
	
	
	

	85
	总甲状腺素测定试剂盒（化学发光法）
	8/人份
	
	
	

	86
	总前列腺特异性抗原测定试剂盒（化学发光法）
	11.8/人份
	
	
	

	87
	总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（化学发光法）
	8/人份
	
	
	

	88
	天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定试剂盒(IFCC法)
	0.17/人份
	
	
	

	89
	α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH)测定试剂盒(DGKC法)
	0.24/人份
	
	
	

	90
	肌酸激酶(CK)测定试剂盒(IFCC法)
	1.02/人份
	
	
	

	91
	葡萄糖(Glu)测定试剂盒(葡萄糖氧化酶法)
	0.11/人份
	
	
	

	92
	钙(Ca)测定试剂盒(偶氮胂Ⅲ法)
	0.15/人份
	
	
	

	93
	腺苷脱氨酶（ADA）测定试剂盒(酶比色法）
	4.92/人份
	
	
	

	94
	免疫球蛋白M(IgM)测定试剂盒(免疫透射比浊法)
	2/人份
	
	
	

	95
	C-反应蛋白(CRP)测定试剂盒(免疫透射比浊法)
	5/人份
	
	
	

	96
	总胆汁酸(TBA)测定试剂盒(循环酶法)
	2.58/人份
	
	
	

	97
	甘油三酯(TG)测定试剂盒(氧化酶法)
	0.37/人份
	
	
	

	98
	载脂蛋白B(ApoB)测定试剂盒(免疫透射比浊法)
	3.76/人份
	
	
	

	99
	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(IFCC法)
	0.17/人份
	
	
	

	100
	碱性磷酸酶(ALP)测定试剂盒(AMP缓冲液法)
	0.24/人份
	
	
	

	101
	γ-谷氨酰转移酶(γ-GT)测定试剂盒(IFCC法)
	0.33/人份
	
	
	

	102
	总蛋白(TP)测定试剂盒(双缩脲法)
	0.07/人份
	
	
	

	103
	类风湿因子(RF)测定试剂盒(胶乳增强免疫透射比浊法)
	3.94/人份
	
	
	

	104
	二氧化碳(CO2)测定试剂盒(酶法)
	3.03/人份
	
	
	

	105
	α-淀粉酶(α-AMY)测定试剂盒(连续监测法)
	2.55/人份
	
	
	

	106
	前白蛋白(PA)测定试剂盒(免疫透射比浊法)
	4.3/人份
	
	
	

	107
	胆碱酯酶(CHE)测定试剂盒(丁酰硫代胆碱法)
	0.91/人份
	
	
	

	108
	肌酐(CREA)测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法)
	1.38/人份
	
	
	

	109
	尿酸(UA)测定试剂盒(尿酸酶-过氧化物酶法)
	0.26/人份
	
	
	

	110
	尿素(UREA)测定试剂盒(紫外-谷氨酸脱氢酶法)
	0.26/人份
	
	
	

	111
	总胆固醇(TC)测定试剂盒(氧化酶法)
	0.18/人份
	
	
	

	112
	高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定试剂盒(直接法)
	1.14/人份
	
	
	

	113
	乳酸脱氢酶(LDH)测定试剂盒(IFCC法)
	0.36/人份
	
	
	

	114
	无机磷(P)测定试剂盒(磷钼酸法)
	0.09/人份
	
	
	

	115
	不饱和铁结合力(UIBC)测定试剂盒(比色法)
	4.27/人份
	
	
	

	116
	补体因子C4(C4)测定试剂盒(免疫透射比浊法)
	3/人份
	
	
	

	117
	免疫球蛋白G(IgG)测定试剂盒(免疫透射比浊法)
	2/人份
	
	
	

	118
	血管紧张素转换酶(ACE)测定试剂盒(酶比色法)
	3.64/人份
	
	
	

	119
	补体因子C3(C3)测定试剂盒(免疫透射比浊法)
	3.32/人份
	
	
	

	120
	铁(Fe)测定试剂盒(比色法)
	5/人份
	
	
	

	121
	白蛋白(ALB)测定试剂盒(溴甲酚绿法)
	0.05/人份
	
	
	

	122
	α-L-岩藻糖苷酶(AFU)测定试剂盒(CNPF法)
	2.63/人份
	
	
	

	123
	镁(Mg)测定试剂盒(二甲苯胺蓝法)
	0.56/人份
	
	
	

	124
	低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定试剂盒(直接法)
	1.88/人份
	
	
	

	125
	载脂蛋白A1(ApoA1)测定试剂盒(免疫透射比浊法)
	3.85/人份
	
	
	

	126
	视黄醇结合蛋白(RBP)测定试剂盒(胶乳增强免疫透射比浊法)
	8.73/人份
	
	
	

	127
	抗链球菌溶血素"O"(ASO)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)
	5/人份
	
	
	

	128
	免疫球蛋白A(IgA)测定试剂盒(免疫透射比浊法)
	3/人份
	
	
	


13包：

品目13-1：
全自动凝血流水线

▲1.全自动凝血流水线分析系统包括一套样品处理系统及凝血分析仪两台，样品处理系统应包含进/出样、离心、去盖、条码识别、样本传输等功能。

2.样品处理系统

2.1进/出样模块处理速度≥750管/小时；

2.2单批次离心处理数量≥80管；

2.3离心模块处理速度≥350管/小时；

2.4去盖模块处理速度≥750管/小时；

2.5支持倾倒式进样方式

3.凝血单机技术要求

3.1检测原理：含凝固法、发色底物法、免疫比浊法等检测方法​

3.2检测项目：PT、FIB、TT、APTT，内外源因子；AT-III，PC，PS，肝素、D-Dimer、FDP

3.3检测通道​检测通道≥22个​

3.4孵育位​孵育位≥60个​

3.5检测速度：PT：≥600测试/小时；​​

▲3.6组合检测速度：凝血综合5项≥500测试/小时​

3.7急诊位：专用急诊进样通道≥5个

3.8试剂位：≥55个冷藏试剂位​

▲3.9试剂盒：具备试剂盒RFID射频识别读写功能​

试剂盒丢弃：配置独立试剂盒收集盒，具备自动丢弃使用完试剂盒功能

3.10加样针≥5根

反应杯：一次性装载≥2000个反应杯​

3.11试剂类型：提供原厂配套PT、APTT、TT、FIB、D-二聚体、FDP、AT-III 7项全液体试剂盒​

▲3.12空间占用：主机占地面积≤1.2平方米

附件：配套试剂限价清单

说明：

1.本项目投标人须同时提供检验设备及配套体外诊断试剂，试剂应与设备适配，满足临床检测、质控及医疗器械法规要求，保证检测结果稳定可靠。

★2.配套试剂实行分项最高限价，报价不得超过对应限价，超限价报价视为无效投标，限价详见附件《配套试剂限价清单》，《配套试剂限价清单》中所列全部试剂均需报价，如有缺漏，视为无效投标。试剂报价不计入投标总价，但作为随设备准入的配套试剂的价格标准。
3.按照北京市集中带量采购政策，集采范围内试剂，如本项目限价与集采中选价不一致，以集采中选价为准。

4.试剂报价包含试剂供货、运输、包装、质保及全部伴随服务费用，采购人不再另行付费。采购周期内，北京市集采价格、医保相关收费政策发生调整的，对应试剂供货价格自政策规定生效时间起同步调整。投标人须主动跟踪集采及医保政策变动，政策生效后及时提交佐证材料，同步更新供货价格，不得滞后。采购人可核验集采平台、医保公示价格，供应商未及时调价的，采购人有权按最新政策规定价格结算，并追究其违约责任。供货周期、试剂质量、售后保障等须符合采购文件及医院使用要求。

5.配套使用、未列入限价清单的试剂，投标人可自行编制报价明细；该部分试剂如属北京市集采品种，同样执行集采中选价。

6.中标供应商及中标产品须纳入医院耗材集约化服务平台，由平台供应商统一配送，平台管理费用由中标供应商承担，采购人不另行支付。

全自动凝血流水线试剂限价
	序号
	耗材名称
	限价（元）
	报价规格
	报价单位
	报价单人份价格（元）

	1
	D-二聚体(D-Dimer)测定试剂盒
	18/人份
	
	
	

	2
	纤维蛋白(原)降解产物(FDP)测定试剂盒
	12/人份
	
	
	

	3
	纤维蛋白原(FIB)测定试剂盒
	2.6/人份
	
	
	

	4
	Berichrom-Protein C 蛋白C（发色底物法）
	16.5/人份
	
	
	

	5
	活化部分凝血活酶时间(APTT)测定试剂盒
	1.8/人份
	
	
	

	6
	抗凝血酶(AT III)测定试剂盒
	10/人份
	
	
	

	7
	凝血酶原时间(PT)测定试剂盒
	1.8/人份
	
	
	

	8
	凝血酶时间(TT)测定试剂盒
	1.8/人份
	
	
	

	9
	因子VIII活性测定试剂盒（凝固法）
	6/人份
	
	
	


●品目13-2：
血细胞分析流水线
1.全自动血液分析流水线基本功能及要求

★1.1流水线包括全自动五分类血液细胞分析仪*3台，糖化血红蛋白分析仪*1台。

1.2全自动血液分析流水线由全自动五分类血液细胞分析仪、糖化血红蛋白检测模块通过轨道连接组成。

★1.3全自动血液分析流水线需包含血细胞分析及计数、白细胞分类、有核红细胞检测、网织红细胞检测、体液细胞检测、C-反应蛋白检测、淀粉样蛋白（SAA）检测、糖化血红蛋白检测等功能。

1.4全自动血液分析流水线检测速度要求：全血细胞计数+五分类检测速度≥330个样本/小时。

1.5流水线上模块可同时开展CRP以及SAA检测，CRP或SAA检测速度≥300个样本/小时。

1.6 数据管理功能：支持复检、样本追踪，结果审核，支持与医院现有LIS/HIS系统无缝对接。

2.全自动血液细胞分析仪

2.1检测方法及原理：血液分析采用半导体激光法、鞘流阻抗法、荧光染色法、流式细胞技术，CRP、SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。

▲2.2流水线上血液细胞分析仪任一单机一次进样即可实现血常规、网织红细胞、CRP、SAA项目检测。

▲2.3单机检测速度需满足：CBC＋DIFF＋NRBC≥110样本/小时；CRP≥100样本/小时；SAA≥100样本/小时。

▲2.4用血量：末梢全血模式（非预稀释）检测CD+CRP用血量≤40μl。

2.5支持全自动末梢全血批量检测功能，全自动末梢血检测采用仿生混匀方式，保证混匀充分且不受血量影响。

2.6血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0(500）*109/L，红细胞：（0(8.6）*1012/L，血小板：（0(5000）*109/L。（提供说明书）
2.7线性范围：CRP线性范围：0.2(320mg/L；SAA线性范围：5~350mg/L。

2.8具有高值SAA自动稀释重测功能，如遇样本SAA结果超出线性范围，可自动回退稀释重测。

▲2.9提供原厂校准品及校准品溯源报告，具备网织红细胞检测校准品。（提供相应注册证作为证明材料）

2.10能提供同品牌CRP及SAA的校准品，且该校准品需具备单独的医疗器械注册证。

2.11可提供原厂配套的高、中、低值全套质控品。同一质控品中包含白细胞、红细胞、血小板及网织红细胞等在内的所有报告项目。（提供相应注册证）
3.全自动糖化血红蛋白分析仪

3.1仪器检测原理:高效液相色谱法。

▲3.2测试速度:≥80个样本/小时。

▲3.3变异体识别分离：可分离HbD、HbS、HbC、HbE变异体，HbA1c结果不受干扰。

▲3.4糖化层析柱每根可测试数≥6000次。（提供说明书或技术白皮书）
3.5线性范围:需覆盖3(18%区间。

3.6重复性：测量结果变异系数CV≤1%。

3.7急诊模式：有专用急诊样本位。

辅助设备需求：

1.光学显微镜

1.1数量：2台；

1.2用途：血常规复检/血液细胞形态检查，配10倍、40倍、100倍镜头。

2.光学显微镜+相差显微镜

2.1数量：1台；

2.2用途：细胞形态检查，配备相差环相差物镜以及高清成像相机。

附件：配套试剂限价清单

说明：

1.本项目投标人须同时提供检验设备及配套体外诊断试剂，试剂应与设备适配，满足临床检测、质控及医疗器械法规要求，保证检测结果稳定可靠。

★2.配套试剂实行分项最高限价，报价不得超过对应限价，超限价报价视为无效投标，限价详见附件《配套试剂限价清单》，《配套试剂限价清单》中所列全部试剂均需报价，如有缺漏，视为无效投标。试剂报价不计入投标总价，但作为随设备准入的配套试剂的价格标准。
3.按照北京市集中带量采购政策，集采范围内试剂，如本项目限价与集采中选价不一致，以集采中选价为准。

4.试剂报价包含试剂供货、运输、包装、质保及全部伴随服务费用，采购人不再另行付费。采购周期内，北京市集采价格、医保相关收费政策发生调整的，对应试剂供货价格自政策规定生效时间起同步调整。投标人须主动跟踪集采及医保政策变动，政策生效后及时提交佐证材料，同步更新供货价格，不得滞后。采购人可核验集采平台、医保公示价格，供应商未及时调价的，采购人有权按最新政策规定价格结算，并追究其违约责任。供货周期、试剂质量、售后保障等须符合采购文件及医院使用要求。

5.配套使用、未列入限价清单的试剂，投标人可自行编制报价明细；该部分试剂如属北京市集采品种，同样执行集采中选价。

6.中标供应商及中标产品须纳入医院耗材集约化服务平台，由平台供应商统一配送，平台管理费用由中标供应商承担，采购人不另行支付。

血液细胞分析仪试剂限价

	序号
	耗材名称
	限价（元）
	报价规格
	报价单位
	报价单人份价格（元）
	备注

	1
	五分类血常规试剂
	5.83/人份
	
	
	
	投标人需列出耗材明细

	2
	网织红细胞检测试剂
	5.9/人份
	
	
	
	投标人需列出耗材明细

	3
	CRP检测试剂
	14.3/人份
	
	
	
	投标人需列出耗材明细


糖化血红蛋白分析仪试剂限价

	序号
	耗材名称
	限价（元）
	报价规格
	报价单位
	报价单人份价格（元）
	备注

	1
	糖化血红蛋白检测试剂
	16/人份
	
	
	
	投标人需列出耗材明细


