# 采购需求

- 一、采购标的

| 包号 | 品目号 | 采购内容 | 数量 （台/套） | 是否允许采购 进口产品 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 超声电子支气管镜 | 1 | 是 | 3年 |
|  | 1-2 | 电子膀胱镜 | 1 | 否 | 3年 |
|  | 1-3 | 血滤机 | 2 | 否 | 5年 |

- 二、商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

采购项目（标的）交付的时间：合同签订后10天内

采购项目（标的）交付的地点：北京市第六医院。

2.付款条件（进度和方式）：详见“拟签订的合同文本”

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020）123号））

4.售后服务（质保期）：详见“一、采购标的”

- 三、技术要求

1.基本要求

1.1采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市第六医院配置基础设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★（1）投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★（2）投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★（3）投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供供应商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★（4）投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2验收标准

（1）供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

（2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

（3）供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

3.货物技术要求

3.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应，投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1. 保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。供应商和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

- 保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

3.3为落实政府采购政策需满足的要求（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不享受政策优惠扣除）

1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造或提供服务由中小企业承接的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2）监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务等要求；

# 品目1-1：超声电子支气管镜

- 一、技术参数：

- （一）、内窥镜用超声主机：

- ▲1、超声扫描模式：具备机械扫描和电子扫描模式。

- 2、机械扫描：

- 2.1、成像模式：B模式。

- 2.2、扫描频率: 12MHz±5%、20MHz±5%。

- 2.3、显示调节范围: 2～12cm；调节档位≥5档。

- 2.4、图像参数调节：增益、对比度、ST、低回声抑制。

- 2.5、机械扫描显示方向：正常、倒转。

- 2.6、显示模式：3D显示，DPR显示。

- 3、电子扫描

- ▲3.1、成像模式：B模式、血流模式、PWD模式、组织谐波模式（THE）、弹性模式（ELST）。

3.2、具备B+PW、彩色+PW、能量+PW模式。

- 3.3、血流模式：具备彩色血流模式、能量血流模式。

- 3.4、弹性模式：可调节彩色帧频、线密度，可提供应变率、应变直方图。

- 3.5、扫频频率调节范围：5MHz～12MHz；调节档位≥5档。

▲3.6、全屏聚焦，焦点位置可调，焦点数量可调。

- 3.7、显示调节范围：2～12cm；调节步长≤1cm。

- 3.8、图像调节参数：增益、对比度、STC、AGC、辉度、线密度。

- 3.9、具备低回声抑制、结构增强、回声增强、亮度增强功能。

- 3.10、显示区域：环形，全圆显示、下半圆显示、上半圆显示、滚动；凸阵：固定。

- 3.11、扫描显示方向：正常、倒转。

- 4、具备画中画功能：能在超声图像上显示内镜图像。

- 5、图像数据记录格式：AVI。

- 6、可配套使用机械环扫超声内镜、小探头。

（二）、超声电子支气管内窥镜：

1、视野方向：侧向斜视20°。

2、视野角：≥80°。

3、景深：2～50mm。

4、先端部外径：≤6.6mm。

5、插入部外径：≤6.5mm。

6、有效长度： ≥600mm。

▲7、钳子管道内径：≥2.2mm。

▲8、弯曲角度：上≥160°、下≥70°。

10、扫描模式：电子凸阵扫描，支持B模式、彩色血流模式、能量血流模式。

11、超声扫描方向：平行于插入方向

12、扫描频率调节范围：5～12MHz；调节档位：≥5档。

13、扫描范围：≥65°。

14、超声扫描接触法：水囊法或直接接触法。

二、主要配置：

1、内窥镜用超声主机：1台。

2、超声电子支气管内窥镜：1条。

# 品目1-2：电子膀胱镜

一、技术参数：

（一）、电子内窥镜图像处理器及光源：

▲1、可处理和输出最高分辨率1080×1920；可连接电子软镜、一次性使用电子软镜导管、电子硬镜。

2、图像处理功能：具备放大功能、白平衡、冻结、拍照、视频录像功能。

3、内窥镜冷光源：

3.1、LED冷光源。

3.亮度≥5档可调。

4、可配备光学摄像头，使用胸腹腔镜、膀胱镜、电切镜和输尿管肾镜等光学镜。

5、输出接口：HDMI、DVI。

（二）、电子膀胱肾盂镜：

1、CCD或CMOS:≥16万像素

2、视向角：0°。

3、视场角：≥110°。

4、景深：3～50mm。

5、尖端部最小外径：≤6.3Fr。

▲6、插入管外径：≤13.5 Fr。

▲7、器械通道：≥ 6.3 Fr。

8、工作长度：≥380 mm。

9、可主动弯曲与被动弯曲；弯曲角度：上弯≥ 220°，下弯≥ 130°。

10、具备旋转环，可左右旋转≥180°。

▲11、具备三通适配器，带光纤锁止装置，可连接手术室所有品牌的灌注泵系统或配备可配套使用的灌注泵系统。

12、可低温等离子、环氧乙烷灭菌。

- （三）、监视器：

1、彩色液晶显示器≥24 英寸，分辨率≥1920×1200。

2、信号输入：DVI、HDMI。

（四）、台车：

1、高度可调节，调节范围：850～1050mm。

2、具备显示器支架和四个静音耐磨滚轮，两轮带有锁止功能。

- （五）、图文工作站：

1、CPU：i3或以上；内存≥8G ；机械硬盘：≥1T ；固态硬盘≥128G ；彩色液晶显示器≥23英寸；打印机：彩色喷墨打印机。

2、配备图像釆集卡和脚踏开关以及报告软件，可采集最高分辨率≥1080×1920的视频图像。

3、配备图文工作站台车：

二、主要配置：

1、电子内窥镜图像处理器及光源：1套。

2、电子膀胱肾盂镜：1条。

3、监视器：1台。

4、台车：1辆。

5、图文工作站：1套。

# 品目1-3：血滤机

一、主要用途：适用于对患者的连续性肾脏替代治疗。

二、技术参数：

▲1、治疗模式：至少包含连续性血液滤过、连续性血液透析、连续性血液透析滤过、枸

橼酸抗凝模式连续性血液透析、枸橼酸抗凝模式连续性血液透析滤过、血浆置换模式。

▲2、抗凝模式：至少包含肝素抗凝模式和一体化枸橼酸抗凝模式。

3、稀释方式：前稀释、后稀释、前后同时稀释治疗

▲4、泵数量≥7个，至少包含血泵、置换液泵、透析液泵、废液泵、枸橼酸泵、钙泵和肝

素泵。

5、参数设置范围：

5.1、血流速：10～500mL/min

5.2、置换液流速：10～80mL/min。

5.3、透析液流速：10～80mL/min。

5.4、滤过液流速：0～180mL/min。

5.5、枸橼酸流速：10～600mL/h。

5.6、钙流速：0，1～100mL/h。

5.7、肝素泵流速：0.5～25mL/h。

6、压力监测范围：

6.1、静脉压监测范围：-100～+500mmHg。

6.2、动脉压监测范围：-300～+300mmHg。

6.3、滤器前压监测范围：-50～+750mmHg

7、平衡秤系统

▲7.1、数量：≥4个。

7.2、每个秤分辨率：≤1g。

8、加温系统

8.1、具备内置独立的加热系统，分别加热置换液和透析液。

8.2、加温调节范围：35～39℃。

9、漏血探测器：红外检测，灵敏度：≤0.5ml/min

10、空气探测器：超声波检测，可监测气泡、血液泡沫、微气泡。

11、彩色液晶触摸显示屏≥12英寸，中文操作界面

12、可自动预充管路。

13、具备动脉压报警、静脉压报警、滤过压报警、跨膜压报警功能。

14、内置后备电源，紧急断电的情况下自动转移至紧急操作模式并支持工作时间≥15min。

15、防电击类型：Ⅰ类防护CF型。

16、一体式管路，与滤器分离。