- 采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否允许采购进口产品 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 纯音测听检测仪（含隔音室） | 1 | 否 | 3年 |
| 2 | 2-1 | 气压弹道式体外冲击波治疗仪 | 2 | 否 | 3年 |
| 3 | 3-1 | 电子身高体重仪 | 1 | 否 | 3年 |
|  | 3-2 | 移动护理车 | 16 | 否 | 车体3年 |
|  | 3-3 | 输液车 | 14 | 否 | 3年 |
|  | 3-4 | 口服药车 | 2 | 否 | 3年 |

- 二、商务要求

- 1.交货时间和地点：

- 1.1 交货时间：签订合同后45日内交货

- 1.2 交货地点：北京市朝阳区中医医院指定地点。

- 2.付款条件（进度和方式）：

- 第一次付款：合同签订后乙方开具总货款80%发票，15个工作日甲方支付货款总价的80%；

- 第二次付款：签订合同45日内货物交付甲方，并经甲方验收合格后，由甲乙双方书面确认已验收合格的验收报告，乙方出具20%货款发票，在甲方收到上述资料15个工作日内，甲方支付货款总价的20%。

- 3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

- 4.质保服务：

1.1、提供设备原厂售后服务承诺：承诺整机质保详见“采购标的（货物需求一览表）”，终身维修服务。负责提供技术服务与技术支持，软件免费升级。

整机质保指：由原厂工程师安装完成，经医院或第三方检测、验收合格入库之日起的5年之内为质保。在质保内，任何由于机器质量原因或正常使用引起的故障及损坏，除人为因素损坏外，由原厂提供免费维修。

- 终身维修指：原厂对所售产品提供终身维修服务。如果因为该产品生产年限过长，零配件无法供应，维修方案将与用户协商解决。

- 1.2、保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。（含所有第三方辅助关联设备）

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市朝阳区中医医院配置基本设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★(1)投标产品属于医疗器械的，应按国家市场监督管理总局颁发的《医疗器械注册与备案管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★(2)投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按国家市场监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★(3)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

- 2.服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

## 01包：

## 品目1-1：纯音测听检测仪（含隔音室）

一、操作模式：

▲1.单机操作、电脑操作、Hybrid模式（混合操作）等；

二、工作站：

1.配置要求：CPU≥ I3，操作系统≥windows7，内存≥512G,硬盘≥1T;显示器≥27英寸；

2.报告打印机：彩色激光打印机

三、软件要求：

1.数据库软件：数据格式：XML等；

▲2.支持与听力计、眼震视图仪、脑干诱发电位仪等设备使用同一数据库，数据存储、共享，可组成听力诊断系统；

3.数据库：兼容NOAH、EMR系统，可通过网络实时传输；接入HIS系统；

4.主机及数据库软件均为全中文操作界面；

四、测试要求：

1.测试频率：

- 1)气导：125-8000Hz；

- 2)骨导：250-8000Hz；

2.输出声强：

- 1)气导：-10～120 dB HL，步进：1dB、2 dB、5dB；

- 2)骨导：-10～80  dB HL, 步进：1dB、2 dB、5dB；

3.输入信号：纯音、啭音、NB、CD1、CD2、麦克1、麦克2、波形文件等；

4.掩蔽刺激声：窄带噪声、白噪音、言语噪声等；

5.输出方式：

- 1)气导左+右，骨导左+右，插入式耳机左+右，插入式掩蔽，FF1+FF2等；

- 2)纯音发放：手动或反向，单脉冲或多脉冲等；

6.频率选择：125Hz、250Hz、750Hz、1500Hz或8000Hz；

▲7.言语测试：内置言语词表，硬盘言语；

8.患者通讯：授话和回讲；

9.监听：通过内置扬声器或外置耳机或扬声器监听；

▲10.存储功能： 可存储≥500个患者或≥5万个测试程序；

▲11.数据同步：双向数据传输，设备与工作站 同步患者信息和测试数据；

▲12.主机显示屏≥5.5英寸，分辨率：≥640*480；

▲13.给声功能：触摸键给声；

14.接口功能：

- 1)主机有≥2个USB接口；

- 2)具有以太网接口；

▲15.打印功能：支持≥2 种 打印方式；

- 1)通过主机USB口连接打印机直接打印；

- 2)通过连接工作站进行打印；

16.打印报告：支持自定义打印报告，支持与声阻抗等检查报告合并打印。

五、配置清单

1)主机	  1台

2)气导耳机    1副

3)骨导耳机    1只

4)应答开关    1个

5)电源线      1根

6)校准报告    1份

7)USB线       1根

8)工作站      1套

9)橡胶塞      1个

10)鹅颈麦克风 1个

11)操作手册   1本

五、隔声室技术性能参数

（一）性能标准

1、隔声室产品符合听力学GB/16403-1996《纯音气导和骨导听阈基本测听法》，对测听室环境噪声的规定:A计权声压级≤22dB(A)的要求。

2、隔声室产品符合行业或国家规定的其他要求。

3、符合GB 12190-90《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》。

（二）技术参数

- 1、规格：隔声室按用户实际房间要求定制。

2、正常设计，在正常噪音环境下，双门双墙隔声室内本底噪音≤25dB(A)，检测仪器能正常检测，达到国家规定要求。

3、整体隔声室为悬浮结构：底部与原房间只保持地面的软性连接并不损坏原房间地面。

4、隔声墙体为：

（1）双层钢结构复合隔声/吸声墙体；

（2）工厂标准化生产；

（3）可拆卸可搬迁；

（4）现场安装，不损坏原房屋结构；

5、隔声门：

（1）双隔声门；

（2）采用1.2-1.8mm优质钢板冲压、焊接、复合构成；

（3）磁控式“双声闸”结构，完全磁吸，无须门锁，保证使用人员安全；

（4）规格：830±10mm*1950mm±10mm。

6、隔声窗：

（1）双隔声视窗；

（2）采用1.8mm钢板冲压、焊接、复合构成；

（3）双层浮法玻璃构成，专业设计，杜绝“声桥”；

（4）规格：700±10mm*900mm±10mm。

7、通风：采用阻抗式进气消声器和阻抗式排消声器各一套组合，强制通风，保证良好的空气流通和良好的隔声效果。

8、地面铺设环保吸声地毯或PVC胶。

9、隔声室内装饰为：微孔吸音铝板与阻燃波峰棉组合，美观大方，吸声效果良好，易以清洁。

10、隔声室外装饰为：≥1.2钢板静电喷涂，颜色为灰白色。

11、照明：配置无声无干扰照明系统。

12、电源：220V 50HZ，允许功率：3KW。

（三）其它要求：

- 1.听功能检测用隔声室/屏蔽室要求：具备隔振、隔声、吸声、消声、通风换气、照明、配电、信号转接、环保、空间实用等功能，并使用图纸表示。

- 2.易损件方便更换，要求达标、美观、符合消防安全规范等要求。

- 3.采购的设备、材料、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。

- 4.消防等级为≥B1级。

- 5.使用寿命：≥10年。

（四）隔声室配置

1、隔、吸声模块墙板、地板、顶板（若干）

2、v型减振橡胶垫（若干）

3、专业全钢结构隔声门（两套）

4、专业钢结构隔声窗（两扇）

5、标准转接口（一套）

6、专业复合阻抗式进气消声器（含低噪音风机一台）（一套）

7、专业复合阻抗式排气消声器（一套）

8、微孔吸音护面内饰（若干，标准色：灰白）

9、隔音护面外饰（若干，标准色：灰白）

10、测听室室内照明灯（≥2个）

11、测听室室内、室外电源插座（≥3个）

12、阻燃吸声波峰海绵（若干）

13、UBS连接插座接口

14、对讲系统

- 15、超静音照明电灯

02包：

## 品目2-1：气压弹道式体外冲击波治疗仪

1.柜式机身，双通道，2个冲击手柄；

2.彩色触摸显示屏≥10英寸；

3.额定输入功率：≤500VA；

4.工作压力：

- ①1～5.6Bar可调，步进为0.1Bar；

- ②工作压力显示：误差≤±10%；

- ③空压机最大输出压力不大于最大工作压力的1.5倍；

5.工作频率：冲击探头碰撞频率1～25Hz可调，步长0.5Hz；

6.能量稳定性：产生的压力波能量的稳定性≥±20%；

7.穿透深度：治疗头的最大穿透深度 ≥30mm，误差≤±20%；

8.脉宽：输出压力波的脉宽为300μs，误差≤±10%；

9.冲击探头及子弹体的使用寿命≥200万次。

▲10.冲击探头具有准直型和发散式两种治疗探头，配≥6种治疗探头；

- ①准直式治疗探头规格：6mm、9mm、15mm等；

- ②发散式治疗探头规格：15mm、20mm、25mm等

▲11.冲击探头最大能量密度≥5mJ/mm2。

12.内置≥200种全身各部位的治疗处方；

13.支持自定义处方；可新增、修改、删除患者治疗处方，可设置压力、次数、频率等；

▲14.阶梯压力强度：50%-90%可调，步长10%；

▲15.内置≥4种疼痛评估评价系统：动态VAS、静态VAS、睡眠VAS、面部表情测量等，可进行治疗前后的疼痛评估。具备治疗前疼痛评估及治疗后疼痛评估；

16.患者数据库管理，储存卡≥8G，可存储≥50万个 患者信息 ；

17.治疗计数范围：0～9999次,0～10时，步长为1；10～100时，步长为10；100～9900时，步长为100；9000～9999时，步长为99等 ；

18.具备默认冲击次数2000，默认冲击强度2.0Bar，默认冲击频率8Hz，默认治疗参数适配，可快捷调整具体需求的治疗参数；

▲19.有双重过压安全装置，防止空气压缩机在正常和单一故障状态下发生压力突然增大。

03包：

## 品目3-1：电子身高体重仪

1.技术参数

1.1电源：电压AC220V±10%，频率50Hz±1Hz；

1.2使用环境：温度范围：+10℃～+40℃；湿度范围20%RH～85%RH（无冷凝）；

1.3保存环境：-5℃～55℃；不大于85%RH，通风良好，干燥的室内，周围空气中应无腐蚀性气体；

1.4身高测量范围：70cm～200cm，分辨率0.1 cm，最大误差±0.5cm；

1.5体重测量范围：2kg～200kg，最大误差±0.1kg；

1.6外形尺寸：长约520mm±10mm，宽约405mm±10mm，高约1400mm（min）～ 2350mm（max）；

1.7本体重量：净重≤22Kg；

1.8 获得中华人民共和国计量器具形式批准证书；

2、功能特性

2.1测量方式：手动﹑自动﹑遥控三种方式可随意选择,满足不同用户的使用场景需求。

▲2.2温度补偿功能：双温度传感器，具有温度补偿功能，可提高身高测量结果的准确性。

2.3称重传感器：可提供高度精确的体重检测数据。

2.4超声波探头：可提供高度精确的身高检测数据。

2.5检测参数：可检测身高、体重，可计算BMI、体表面积、男性超重百分比、女性超重百分比。

2.6语音播报功能：可播报操作指导、注意事项、测量结果、异常提示，并可对播报内容进行选择设置。

2.7打印结果：可进行测量结果数值打印、条码打印、体重指数BMI参照表打印（中国卫生行业标准（WS/T428-2013）参照表、WHO标准-2004参照表）多种结果显示打印。

2.8离线保存测量结果：本机可保存≥2000例测量结果，支持数据导出。

▲2.9网络直连功能：可通过网线、WIFI等方式直接将设备的检测数据传输至医院各个网络系统，不再需要单独传输至PC端。

2.10多外置接口开放：可外接扫码枪、身份证读卡器，实现病人信息快速录入

▲2.11可升降机身：支持通过上立柱伸缩轻松调节设备高度，免安装、易携带，方便外检使用。

## 品目3-2：移动护理车

一、车体系统

1、整体设计：所有部件为一体化结构设计，符合人体工程学原理，护理工作站（含显示屏、电池等），集成为一体机，整体悬挂在车体上部升降支架上 ，具备物体防滑挡条，采用抗菌材质，车体耐受酒精等消毒液擦拭清洗，车体含把手含支架尺寸≤530*650*1560mm。

2、悬挂支架：支架整体设计于台面上方，支持高度调节和悬停，行程≥130mm，支持前后视角调节，支持可顺时针转动90°，支持水平左右旋转≥300°，仰角-20-90°调节，电脑支架升降为气动升降。

3、台面结构：台面尺寸≥490 mm×470mm，台面高度≤1100mm，台面可打开，台面采用抑菌材质，围挡高度≥28mm，台面底部预留多孔位，可添加抽屉及配件 .

4、台面把手：前扶手需圆弧设计，使用舒适。金属一次性弯曲成型，表面氧化处理。

5、车体材质：车体主体框架，支架及底座是由高强度铝合金构成，台面为ABS工程塑料UV处理，抗菌，耐清洗，耐刮擦，抗紫外线，底座面板等其它材料为ABS工程塑料

6、副工作台：主工作台下面带隐藏式副工作台，副工作台尺寸：≥300mm×250mm；

7、伸缩式键盘托盘：隐藏式键盘托盘；托盘下带左右隐藏式鼠标工作台，兼顾左右手使用习惯，鼠标工作台尺寸≥230*180mm；

8、柜体：车体可配≥4层抽屉，第一层抽屉尺寸：490*470*60mm±5mm，第二层抽屉尺寸：490*470*110mm±5mm，第三层抽屉尺寸：490*470*110mm±5mm，第四层抽屉尺寸：490*470*260mm±5mm。抽屉大小及顺序定制调节。

9、外挂配置：垃圾桶、置物盒、手消挂架等。

10、车轮;四只直径≥100mm医疗专用静音脚轮，防缠绕设计，两个带刹车脚轮，实现随时随地制动和解除制动功能。

二、一体化护理工作站

1、配置:CPU≥i5 10代，四核八线程，操作系统≥WIN7/WIN10，内存DDR4≥8G；硬盘为固态硬盘≥256G；USB接口≥6个(USB2.0≥4个；USB3.0≥2个)，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个音频接口≥1个。网卡:9462ac Intel系列网卡，支持2.4G/5G WiFi网络,内置天线防拖挂，支持802.11 b/g/n/ac及以上标准。

2、显示屏:尺寸≥21英寸，分辨率≥1920*1080

3、音频播放:内置高清扬声器，输出语音无干扰。

4、一键开关:一键控制开关机、睡眠和唤醒并带呼吸灯，按键位于一体机右侧，方便操作。

5、阅读灯：一体机下方配置照明灯，具有独立控制开关。

6、内置电池参数：连续充电≤5小时，在所有设备同时运行的情况下，连续工作≥10小时，待机≥20小时。

7、电池智能管理:电脑主板集成充放电管理模块，BOIS集成电源设置系统，具有漏电、短路、过压、过载保护功能，具有低电量报警以及休眠保护功能。

8、电量显示:显示器实时显示电量百分比及可继续工作的时间，低电量预警及保护。

9、线材收纳各类连接线全部内置，不外露，采用螺旋弹簧电源线。

三、其他

1、提供终端原厂产品彩页

2、提供产品相关认证及报告

## 品目3-3：输液车

一、技术功能参数

1、规格尺寸：长650±10mm ，宽475±10mm ，高900±10mm

2、原材料及制作工艺：

2.1 台面采用工程塑料，与不锈钢板面或软玻璃结合；台面设有三面围栏，台面三面凸起，前面平行；车体侧面配有书写平台；

2.2 车体采用铝合金专业型材；侧板背板采用铝塑板拼装，成品检验检测合格，性能安全可靠，提供第三方检测机构出具的检测报告。

2.3 车体配备二层抽屉，抽屉配分隔片，抽屉滑轨采用三节静音滑轨；抽屉采用 ABS 扣手或铝合金拉手，抽屉内配防滑垫；

2.4 配备 4 只静音防缠绕脚轮，脚轮为360度全方位刹车且其中一只为方向控制轮，脚轮Φ100mm，带刹车；

2.5车体立柱采用嵌入式导轨技术，实现多种配件在两侧可自由调整高度和位置，配件使用更贴近操作者的身高及使用习惯，也可根据院感要求在车体两侧互换；

二、配置

车体 1 个、钢制挂筐 1 个，锐器盒支架 1 个，方型污物桶 2 个、双排输液架1个。

## 品目3-4：口服药车

一、技术功能参数

1、技术参数：

1.1 规格尺寸：长 650±10mm ，宽 475±10mm ，高 900±10mm。

2、原材料及制作工艺：

2.1 台面采用工程塑料，与不锈钢板面或软玻璃结合；台面设有三面围栏，台面三面凸起，前面平行；

2.2 车体采用铝合金专业型材；侧板背板采用铝塑板拼装，成品检验检测合格，性能安全可靠，提供第三方检测机构出具的检测报告。

2.3 车体配备四层抽屉，上三层抽屉配分隔片，侧面配有书写平台，抽屉滑轨采用三节静音滑轨；抽屉采用 ABS 扣手或铝合金拉手，抽屉内配防滑垫；

2.4 车下配四只静音防缠绕脚轮，脚轮为360度全方位刹车且其中一只为方向控制轮，脚轮Φ100mm，带刹车；

2.5车体立柱采用嵌入式导轨技术，实现多种配件在两侧可自由调整高度和位置，配件使用更贴近操作者的身高及使用习惯，也可根据院感要求在车体两侧互换；

二、配置

车体 1 个、钢制挂筐 1 个，锐器盒支架 1 个，方型污物桶 2 个

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 1.供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 2.供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 3.供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。

- 4.应提供原厂维修配件明细表及报价单(如提供公开信息渠道可查询到的，可免提

- 供，但须注明查询方法及来源)。

- 5.供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 6.供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 7.在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，4小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 8、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 9.货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

- （2）采购标的需满足的服务期限要求

- 1. 质量保证期（保修期）及服务要求：详见本章“采购需求中商务要求4.质保服务”。

- 2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

- （1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- （2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

- （3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

（5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

- （1）对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- （2）投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发

- 布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- （3）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- （4）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、

- 震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- （5）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于 1 天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

- 3.采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在 7 个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。