# 采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 标的的名称 | 数量 | 最高限价（单价） | 最高限价（总价） | 是否允许采购进口产品 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 近红外脑部成像系统 | 1 | 88 | 111.5 | 否 | 详见采购需求 |
|  | 经颅直流电刺激仪 | 1 | 23.5 |  | 否 | 详见采购需求 |
| 2 | 表面肌电分析反馈仪 | 1 | 21 | 93.7 | 否 | 详见采购需求 |
|  | 电子鼻咽喉镜（FEES吞咽评估喉镜） | 1 | 36.8 |  | 否 | 详见采购需求 |
|  | 多模态电生理采集系统 | 1 | 19 |  | 否 | 详见采购需求 |
|  | 耳甲迷走神经刺激器 | 2 | 0.95 |  | 否 | 详见采购需求 |
|  | 无线脑电采集系统 | 1 | 15 |  | 否 | 详见采购需求 |
| 3 | 尿流动力学分析仪 | 1 | 37.58 | 37.58 | 否 | 详见采购需求 |

2. 项目背景/项目概述（如有）

公用经费（非保运转）北京市临床重点专科培育项目

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交货时间：自合同签订之日起60日内交货

交货地点：北京市海淀医院

2. 付款条件（进度和方式）

按合同约定执行

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）（如适用）

5. 保险（如适用）

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标为公用经费（非保运转）北京市临床重点专科培育项目，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，制定具体服务方案，确保服务质量符合要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

2.3为落实政府采购政策需满足的要求

2.3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求

2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

3. 验收标准（如有）

4. 其他要求（如有）

第一包：近红外脑部成像系统

设备一：近红外脑部成像系统

近红外脑部成像系统

数量：1台

是否进口：否

一、设备用途：采用近红外光检测技术，对脑组织血红蛋白浓度进行测量，通过动态图像评估脑活化状态，辅助指导脑损伤康复治疗。

二、技术参数：

▲1、非便携式。

▲2、光源类型：采用激光光源，激光光源安全类别不低于Class1M类。

3、石英光纤：L型或直条型。

4、探头防水等级：≥IPX5。

5、空间分辨率：≤3cm。

▲6、技术路线：分频采集，分频信号处理，全时程实时测量，多通道互不干扰。

7、检测光源：采用两波长光源进行测量；最长波长与最短波长之间间隔≥125nm。

▲8、发射探头≥16个，接收探测器≥16个，≥49通道。（提供第三方检验报告或药监局备案的技术要求证明）

9、检测波长：≤835nm。

10、光敏感度：≥1.5x106V/W。

11、时间分辨率：≤0.1s。

12、全通道采样频率：≥10Hz。

13、一体式光纤帽，配备硅胶柔性探头帽或全头孔位帽或多部位孔位帽。

14、满足电气安全和电磁兼容标准。

15、探头和头帽可直接与人体接触。

16、中文界面包含测量数据导出、信号采集、临床测查、数据分析、数据结果可视化、报告管理、方案创建、功能设置等。

▲17、多模态同步研究：可与相关设备至少包含脑电图、经颅直流电刺激、经颅磁刺激进行多模态同步研究。

18、临床检测软件内置精神科言语流畅刺激任务，以及数据分析与报告输出功能，输出指标有波形特征、峰值、均值、重心值、积分值、斜率值等，且带有各类精神疾病的评语模板。

19、检测软件内置静息态任务，以及数据分析与报告输出功能，可输出功能连接矩阵图、功能连接圈图、连接边数、连接强度等。

20、多维度信号呈现：软件支持实时二维波形曲线图、三维脑功能定量图像，实时长窗口层叠曲线等多种实时信号显示。

21、检测软件病人数据管理模块：支持病人信息录入，以病人信息为基础进行数据管理，具备多样化数据检索功能，可依据病人的姓名、测查日期、方案类型等信息进行检索查看或数据的批量化导出等。

22、支持csv和nirs数据格式输出。

23、产品配置：近红外脑功能成像系统设备主机、显示器、光纤、光纤帽、光纤支架、鼠标、键盘、无线网卡、近红外脑功能成像采集软件、近红外脑功能成像分析软件各1套。

三、售后服务：

1、整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。

2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作。

3、生产厂家提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。

4、操作培训≥1天，提供技术资料。

5、一个月内出现非人为质量问题免费换货。

6、软件系统终身免费升级。

7、提供备用机。

8、免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

设备二：经颅直流电刺激仪

经颅直流电刺激仪

数量：1台

是否进口：否

一、设备用途：适用于对脑损伤引起的运动功能障碍、语言障碍等。

二、技术参数：

1、输出方式：可支持≥2名患者同时独立治疗，后期可根据需求进行升级，可满足≥8台设备同时连接工作站软件。

2、传输距离：电刺激仪和电刺激仪台车无线传输距离≥8米。

3、传输方式：采用无线传输协议。

4、实时显示真实的阻抗值，在输出开路时开路电压≤36V。

5、参数设定：所有刺激参数可通过软件设置无线传输，亦可通过电刺激仪上的专用按键调节，刺激参数实时显示。

▲6、电流强度：0 - 2.5mA。

7、电流控制：在刺激治疗过程中，可通过电刺激仪实现输出电流的实时线性调节。

8、刺激时间：30s - 30min，≥6档可调。

9、刺激模式：经颅直流电刺激模式。

▲10、预刺激：刺激仪开始电刺激治疗前，先进行预刺激；预刺激时间≤10s。

11、按键锁定功能防止误操作：点击可锁定和解锁刺激器。

12、电刺激仪电池工作时间：在满电的工作条件下，连续工作时间≥ 4小时。

13、具备刺激仪低电量提醒功能。

14、安全保护功能：刺激过程中，不关闭电源的前提下可随时一键终止电流输出。

15、节电功能：按键 ≤4 分钟无操作自动关机。

16、同步训练治疗功能：治疗的同时可以做 PT、OT、ST 等康复训练。

17、患者信息管理功能：可进行患者信息的录入/删除、搜索、选择确认。

18、患者方案选择：可根据患者的治疗记录进行选择或建立新的治疗方案。

19、数据管理功能：所有患者的治疗记录可以查询、删除、打印、统计分析，同时支持科研数据查询不同治疗方案及伪刺激数据。

20、电极位置提示功能：展示电极片与刺激靶点位置关系。

21、方案管理功能：内置治疗方案 ≥20 种，亦可自定义新的治疗方案。

22、报告打印功能：可搜索所有患者的治疗报告，编辑并打印。

23、配置：工作站1台，管理软件1套，经颅电刺激仪2台，电极片8对，刺激电极线2根。

三、售后服务：

1、整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。

2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作。

3、生产厂家提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。

4、操作培训≥1天，提供技术资料。

5、一个月内出现非人为质量问题免费换货。

6、软件系统终身免费升级。

7、提供备用机。

8、免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

第二包：电子鼻咽喉镜（FEES吞咽评估喉镜）

设备一：表面肌电分析反馈仪

表面肌电分析反馈仪

数量：1台

是否进口：否

一、设备用途：用于表面肌电信号采集和分析并记录评估神经肌肉系统活动的生物电信号。

二、技术参数：

▲1、表面肌电信号采集，可同时测量≥12个区域人体肌肉表面肌电信号。

2、具有多种波形显示功能：包括原始波形、均方根值（RMS波形）、正波化。

▲3、具有原始表面肌电墨迹图、肌电积分、中位频率(MF)和平均功率频率(MPF)分析、平均曲线图分析、均方根值（RMS分析）、峰值频率(PF)分析、统计学分析（最大值、最小值、平均值等分析）等多种分析模式。

4、具有柱状图配合显示功能，柱状图的阈间值、颜色和标尺等参数可调。

▲5、评估方案：至少包含面瘫、脑瘫、肌张力、臂丛神经等，并可根据需要编辑增加新的评估方案。

6、具有病例数据库管理功能。

7、具有数据记录/回放功能。

8、测试项目至少包含标准模式、频率/疲劳度、对称、协调等。

9、表面肌电图主机与计算机之间依靠无线方式无延迟数据传输。

10、多媒体训练方案至少包括放松、加强、协调性、准确性、抗疲劳等。

▲11、肌电图分辨率：≤1μV。

12、幅频特性：10Hz - 700Hz。

13、共模抑制比：≥100dB。

14、扫描速度可调节。

15、噪声：≤1μV。

16、输入阻抗：≥1000MΩ。

三、售后服务：

1、整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。

2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作。

3、生产厂家提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。

4、操作培训≥1天，提供技术资料。

5、一个月内出现非人为质量问题免费换货。

6、软件系统终身免费升级。

7、提供备用机。

8、免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

设备二：电子鼻咽喉镜（FEES吞咽评估喉镜）

电子鼻咽喉镜（FEES吞咽评估喉镜）

数量：1套

是否进口：否

一、设备用途：可以对吞咽障碍患者的整个治疗康复期进行精准规范的可视化无损，无放射的评估以及食物、体位代偿训练，同时可以根据国际标准的评估系列量表，出具专业的吞咽障碍评估报告。

二、技术参数：

1、外形枪形手柄设计，用于患者多体位检查。

2、内窥镜手柄具备图像采集、视频录制功能。

3、具有吞咽评估功能，可对咽期、进食方式、反应症状进行表述，出具吞咽障碍食物残留、液体渗漏、误吸等级评估报告，也可自定义编辑功能性评估报告。

4、图文软件具备电子鼻咽喉镜生理性评估与吞咽障碍功能性评估等模板。

5、光源：LED光源。

▲6、光源寿命：≥30000小时。

▲7、照度：≥400001x。

8、插入部外径：≤3.9mm。

9、有效工作距离：≥300mm。

▲10、弯曲角度：向上≥150°、向下≥150°。

11、景深范围：≥2 - 60 mm。

12、视场角度：≥85°。

13、视向角度：0°。

14、配备动态频闪光源。

15、配置:电子鼻咽喉内窥镜1根；测漏仪1个；工作站电脑1套；便携箱 1个；打印机1台；软件工作站1套。

三、售后服务：

1、整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。

2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作。

3、生产厂家提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。

4、操作培训≥1天，提供技术资料。

5、一个月内出现非人为质量问题免费换货。

6、软件系统终身免费升级。

7、提供备用机。

8、免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

设备三：多模态电生理采集系统

多模态电生理采集系统

数量：1套

是否进口：否

一、设备用途：用于同步采集、调理、处理与分析多类生物电信号，实现神经、生理、行为多维度数据一体化获取、联动科研分析。

二、技术参数：

▲1、多模态电生理通道数：≥64通道。

▲2、辅助通道：≥2通道，可同时采集脑电、眼电、心电等电生理参数。

▲3、设备采样率：单个独立通道采样率：≥2000Hz。

4、模拟带宽：≥400Hz。

5、位宽：A/D 转换分辨率：≥24Bit。

6、共模抑制比：≥100dB。

7、输入噪声：≤1μV。

8、输入范围：≥+/-150mV。

9、数据同步：同步精度≤1ms，支持声、光、电、按键等多种刺激事件高精度同步，满足各类ERP实验要求。

▲10、数据传输：产品使用USB或WIFI传输。

11、供电方式：内置可充电电池。

12、软件操作系统：支持WINDOWS系统或LINUX系统。

▲13、开放数据接口，支持二次开发。

三、售后服务：

1、整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。

2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作。

3、生产厂家提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。

4、操作培训≥1天，提供技术资料。

5、一个月内出现非人为质量问题免费换货。

6、软件系统终身免费升级。

7、提供备用机。

8、免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

设备四：耳甲迷走神经刺激器

耳甲迷走神经刺激器

数量：2台

是否进口：否

一、设备用途：用于迷走神经电刺激。

二、技术参数：

1、电源要求：直流≤3.8V，可外接电源或内置可充电锂电池供电。

2、刺激器输出模式：≥3种刺激模式。

3、输出脉冲宽度:≥200μs。

4、刺激时长可设置：≥20min。

5、输出频率：20Hz/4Hz双频率交替或固定频率20Hz。

三、售后服务：

1、整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。

2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作。

3、生产厂家提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。

4、操作培训≥1天，提供技术资料。

5、一个月内出现非人为质量问题免费换货。

6、软件系统终身免费升级。

7、提供备用机。

8、免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

设备五：无线脑电采集系统

无线脑电采集系统

数量：1套

是否进口：否

一、设备用途：支持便携式无线脑电采集，可实现实验室级信号质量的移动采集，核心功能包括高精度脑电捕获、实时无线传输、多模态同步、智能伪迹处理、灵活存储与长时续航，适配自然场景与移动研究需求。

二、技术参数：

1、通讯方式：无线传输。

▲2、数据采集软件支持手机端或PC 端。

▲3、脑电通道数：≥32通道。

4、采样率：≥500Hz。

5、共模抑制比：≥80dB。

6、分辨率：≥24bit。

7、电极形式：导电膏电极。

8、输入阻抗：≥200MΩ。

9、无线通信距离≥10m。

10、信号输入范围：±150mv。

11、模拟带宽：≥100Hz。

12、采集数据可以实时在线观察并同时存储用于离线分析。

13、事件标记与同步：同步精度≤1ms。

14、数据采集软件：兼容E-prime、MATLAB等刺激呈现系统。

▲15、开放接口，支持二次开发。

▲16、提供数据分析软件或开源分析代码。

17、供电方式：设备内置可充电电池，单次充电续航不低于4小时。

三、售后服务：

1、整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。

2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作。

3、生产厂家提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。

4、操作培训≥1天，提供技术资料。

5、一个月内出现非人为质量问题免费换货。

6、软件系统终身免费升级。

7、提供备用机。

8、免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

第三包：尿流动力学分析仪

设备一：尿流动力学分析仪

尿流动力学分析仪

数量：1台

是否进口：否

一、设备用途：用于尿流率，膀胱压，腹压，尿道压和同步括约肌肌电测定。

二、技术参数：

1、尿流率技术参数：

1.1排尿量测定范围: 0mL - 1000mL，误差≤1％。

1.2排尿时间测定范围: 0 s - 240s，误差≤1％。

1.3尿流率测定范围: 0 - 50mL/s，误差≤2％。

2、牵引机技术参数：

▲2.1牵引速度：至少包含 0.5mm/s、1.0mm/s、2.0mm/s、4.0mm/s四档，误差≤2%。

2.2牵引长度：≥280mm。

3、EMG单元技术参数：

▲3.1测量信号幅度范围: 20µV - 1000µV。

▲3.2频率范围：20Hz - 500Hz,不包括陷波波段。

3.3共模抑制比：≥100dB。

3.4差模输入阻抗：≥5MΩ。

4、压力传感器技术参数：压力测定范围: -25cmH2O - 200cmH2O，误差≤2％。

5、灌注单元：

5.1灌注模式分推注与旋转蠕压模式。

5.2灌注率设定范围至少包含两档：2mL/min - 10mL/min ；10mL/min - 80mL/min。

5.3灌注率误差：2 - 80mL/min时：误差≤2％。

6、无级变速推注技术，实现恒流灌注。

▲7、推注泵推注率设定范围：2mL/min - 5mL/min （50 mL注射器）误差≤2％。

8、软件：

8.1全中文操作界面，具有常规标准软件及影像软件，可自由切换。

▲8.2项目检测：同步尿动力测定；充盈期膀胱功能测定；尿流率测定；尿道功能测定；压力，流率分析。

8.3曲线展示：尿道压力曲线；尿道闭合压力曲线；尿流率曲线；排尿量曲线；膀胱压力曲线；膀胱逼尿肌压力曲线；腹压曲线；肌电图。

8.4常用诊断语提示与编辑功能，在编写报告时可快速插入。

8.5查询功能；对每条病历记录项有病史信息记录功能，对每条检查记录项有检查备注信息记录功能。

8.6具备影像尿动力检查功能。

▲9、设备使用期限≥8年。

▲10、测压导管开放耗材，一次性尿道测压导管单支价格≤700元。

三、售后服务：

1、整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3、生产厂家提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；

4、操作培训≥1天，提供技术资料；

5、一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6、软件系统终身免费升级；

7、提供备用机；

8、免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。