# 采购需求

- 采购标的

| 包号 | 采购包 名称 | 采购包预算金额（万元） | 标的名称 | 数量 （台/套） | 单价最高限价（万元） | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 生物反馈胃肠起搏治疗仪等 | 20.9 | 生物反馈胃肠起搏治疗仪 | 1 | 1 | 否 |
|  |  |  | 监护仪 | 3 | 4 | 是 |
|  |  |  | 血糖仪 | 2 | 0.1 | 否 |
|  |  |  | 脉搏血氧饱和度仪 | 5 | 0.01 | 否 |
|  |  |  | 缺血预适应训练仪 | 2 | 0.4 | 否 |
|  |  |  | 低频交变磁场治疗机 | 1 | 5.9 | 否 |
|  |  |  | 轮椅 | 2 | 0.2 | 否 |
|  |  |  | 多功能移位机（吊架） | 3 | 0.15 | 否 |
|  |  |  | 过床板 | 1 | 0.1 | 否 |
| 02 | 红外线治疗器等 | 20.56 | 红外线治疗仪 | 8 | 0.2 | 否 |
|  |  |  | 多体位医用诊疗床 | 1 | 1.4 | 否 |
|  |  |  | 电热针治疗仪 | 1 | 1 | 否 |
|  |  |  | 手持式神经肌肉低频点刺激仪 | 1 | 3.98 | 是 |
|  |  |  | 超声药物透入治疗仪 | 3 | 1 | 否 |
|  |  |  | 伍德灯 | 1 | 0.1 | 否 |
|  |  |  | 红光治疗仪 | 1 | 2.5 | 否 |
|  |  |  | 特定电磁波治疗器 | 10 | 0.038 | 否 |
|  |  |  | 远红外线治疗仪 | 1 | 3.8 | 否 |
|  |  |  | 液氮罐 | 1 | 0.3 | 否 |
|  |  |  | 心肺复苏机 | 1 | 2.5 | 否 |
| 04 | 检耳镜等 | 25.68 | 检耳镜 | 2 | 0.1 | 否 |
|  |  |  | 半导体激光治疗仪 | 1 | 9.98 | 是 |
|  |  |  | 牙科综合治疗台 | 1 | 8 | 否 |
|  |  |  | 视频喉镜 | 1 | 2 | 否 |
|  |  |  | 负极板回路垫 | 1 | 2.5 | 否 |
|  |  |  | 手术室专用纯水机 | 1 | 3 | 否 |

二、商务要求

（一）交货时间和地点：

1.交货时间：合同签订后60日内交货并完成安装、调试。

2.交货地点：采购人指定地点

（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本

（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

## 三、技术要求

## （一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是“2026年医疗设备采购第一批其他医疗设备采购项目”，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★2.1投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.2投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

2.3投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。

3.为落实政府采购政策需满足的要求

3.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）规定，本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，如供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

## （二）具体要求

### 01包：生物反馈胃肠起搏治疗仪等

标的1：生物反馈胃肠起搏治疗仪

▲1.具备便秘及腹泻生物反馈疗法和胃肠起搏等疗法。

▲2.用于胃肠动力障碍性疾病、功能性胃肠疾病的治疗与改善。记录人体胃肠部体表生物电信号。

3.配备≥7英寸触摸显示屏。

▲4.支持供胃/肠模式，可进行胃肠起搏频率、强度调节、时间设定、运行/停止等调节。

5.输出通道≥2路，可同时治疗≥2名患者。

6.具备生物反馈胃肠起搏治疗：调节范围≥0-20档；

7.治疗时间可以根据病人情况自主设置，设置范围为≥0-30分钟；

8.工作频率

▲8.1生物反馈模式工作频率：胃模式调制波频率0.04-0.06Hz；肠模式调制波频率0.03-0.3Hz。

8.2调幅度：调幅度范围0-100%，允差≤±5%。

9.输出电流直流分量：1.0V，允差≤±10%

10.输出参数

10.1对于500Ω的负载电阻，生物反馈的输出幅值0V～10V，音乐输出幅值0V～10V，允差≤20%。开路条件测量时，输出峰值电压≤24V。

10.3单脉冲输出能量：对于500Ω的负载电阻，脉冲宽度≤0.05S，每一脉冲的能量≤200mJ

10.4电源电压波动：电源电压波动±20%对电极片的输出幅度、脉冲宽度或脉冲重复频率造成的影响≤±20%。

10.5输出闭锁：治疗仪具有自动复位功能

10.6具备双向方波；

10.7输出幅值≤±10V；

10.8使用温湿度：+5℃～+40℃；30%～80%。

10.9使用大气压力：86KPA～106KPA；

10.10运输和保存温湿度-5℃～+55℃，≤90%RH；运输和保存大气压力500HPA～1080HPA；

10.11连接口纽扣接口；

10.12具备自动运行治疗程序功能。

标的2：监护仪

1.基本要求

1.1用途：用于成人、儿童、新生儿生命体征监测，适用于病房、急诊、手术室、ICU等

1.2液晶显示屏：≥12英寸，分辨率≥800×600，支持亮度调节

1.3操作方式：全中文界面，支持按键+触摸屏双操作模式

1.4显示通道：同时显示≥6道生理波形，波形颜色、幅度、速度可调

1.5供电方式：交流供电：220V，50Hz；具备可充电锂电池，续航时间≥4小时

1.6数据存储：连续趋势数据≥72小时，NIBP测量数据≥10000组，报警事件记录≥1000条

1.7报警功能：具备三级声光报警，报警参数上下限可自定义，支持心率失常自动分析与报警

1.8数据接口：配备USB接口、网络接口、中央监护系统接口，支持数据上传与对接医院EMR系统

1.9防护等级：主机防护等级不低于IPX1，具备抗电刀、抗除颤干扰能力

1.10配置要求：主机、电源线、充电电池、导联线、血氧探头、血压袖带、体温探头、支架

2.监测参数

2.1心电（ECG）

2.1.1导联模式：支持3导、5导、12导切换，配5导心电测量

2.1.2心率测量范围：成人：15~300bpm；儿童/新生儿：15~350bpm

2.1.3测量精度：≤±1bpm或±1%（取最大值）

2.1.4扫描速度：6.25、12.5、25、50mm/s可调

2.1.5增益调节：0.25、0.5、1、2、4倍可调

2.1.6抗干扰能力：具备抗肌电、抗电刀、抗除颤保护功能

2.2血氧饱和度（SpO₂）

2.2.1测量范围：0~100%

2.2.2测量精度：70%~100%范围内误差≤±2%；＜70%范围内误差≤±3%

2.2.3脉率范围：20~300bpm

2.2.4抗干扰能力：支持弱灌注、运动状态、环境光干扰下稳定测量

2.2.5探头适配：支持成人、儿童、新生儿血氧探头，可重复使用

2.3无创血压（NIBP）

2.3.1测量方式：振荡法，支持手动、自动、连续测量模式

2.3.2测量范围：成人：收缩压20~260mmHg，舒张压10~220mmHg，平均压10~230mmHg儿童/新生儿：收缩压20~160mmHg，舒张压10~120mmHg

2.3.3测量精度：≤±2mmHg或±2%（取最大值）

2.3.4袖带适配：配成人袖带，儿童、新生儿袖带

2.3.5过压保护：具备自动过压保护与泄压功能

2.4呼吸（RESP）

2.4.1测量方式：阻抗法测量

2.4.2测量范围：0~120次/分钟

2.4.3测量精度：≤±2次/分钟或±2%（取最大值）

2.5体温（TEMP）

2.5.1测量通道：≥1路体温测量，可扩展至2路

2.5.2测量范围：0~45℃

2.5.3测量精度：≤±0.1℃

2.5.4探头类型：支持体表、口腔、直肠体温探头

3.扩展功能

3.1支持有创血压（IBP）监测功能

3.2支持呼末二氧化碳（EtCO₂）监测功能

3.3支持麻醉气体、心输出量、BIS脑电双频指数监测功能

3.4内置热敏打印机，实时打印数据与波形

标的3：血糖仪

1.检测原理：葡萄糖氧化酶法。

2.检测范围：1.1~33.3mmol/L(20~600mg/dL)。

3.需血量≤1μl，虹吸式自动采血。

4.检测时间≤8s。

5.调码方式：智能免调码，插入试纸自动开机并识别批次。

6.记忆功能：存储≥250组带时间/日期的测量值，并能计算7/14/30/60/90天的餐前餐后平均值。

7.电源：≥1节纽扣电池，可测量≥1000次，3分钟无操作自动关机。

标的4：脉搏血氧饱和度仪

1.测量原理：采用双波长光电技术（660nm和905nm），通过检测手指动脉搏动的光吸收量来计算血氧饱和度和脉率。

2.血氧饱和度（SpO₂）：测量范围70%~100%，精度≤±2%（70%~99%区间），分辨率1%。

3.脉率（PR）：测量范围25~250BPM，精度为≤±1%或±1BPM（取较大值），分辨率≤1BPM。

4.灌注指数（PI）：显示脉搏强度柱状图，直观反映测量信号质量。

5.响应时间≤8秒，无手指8秒后自动关机。

6.显示：OLED屏，清晰省电；内置重力感应，支持四向旋转显示，可不同角度查看。

7.电源：电池供电，可连续使用≥40小时。

8.工作条件：温度0~40℃，湿度15%~95%（无凝结），气压86~106kPa。

标的5：缺血预适应训练仪

▲1.用途：对双上肢进行反复、多次、短暂性缺血刺激，激发机体产生内源性保护物质，增强心、脑、肝、肾等生命重要器官对未来可能发生的严重缺血损伤的耐受能力；

2.训练部位：双上臂上段；

3.工作方式：自动式；

4.显示方式：彩色液晶；

5.训练方案：≥4种；

6.压力设定范围：0mmHg-300mmHg；

7.压力分辨率：≤1mmHg；

8.压力误差：≤±3mmHg；

9.过压保护：压力达到325mmHg±5mmHg时，具备自动释压功能；

10.储存记忆：≥60组；

11.自动关机功能：具备自动关机功能；

12.臂带：2条；

13.进液防护程度：不低于IPXO+；

14.工作环境：环境温度+10℃-+40℃，相对湿度15%-80%，大气压力80-105kPa+；

标的6：低频交变磁场治疗机

▲1.电磁感应强度：弱档：7mT±2mT；强档：14mT±4mT。

2.治疗通道≥2通道输出，同时可治疗≥2人，每一路可独立工作。

3.治疗时间：具备≥2档，含20min、30min档等，开机默认治疗时间20min，时间误差≤±1min。

4.治疗模式：电磁+按摩功能。

5.治疗体磁感应频率：50Hz固定频率

6.治疗输出电压：负极性，弱档AC7.5—9V强档AC12—17V。

▲7.治疗帽治疗体数量：治疗帽具备≥9个治疗体，针对大脑皮层的前方联合区、运动联合区、头顶联合区、后方联合区、侧头联合区等刺激。提供≥2套治疗帽

▲8.治疗帽振动功能：治疗帽中各治疗体振动0.3秒±0.1秒，停振2秒±1秒。

9.安全分类：不低于Ⅱ类BF型医用电气设备安全标准。

▲10.控制方式：主机配备触摸屏≥10英寸，分辨率≥1920×1080，支持0°～270°方向显示；每一路输出支持独立控制，具备治疗次数统计功能，数据可追溯。

11.主机功率：≤100VA。

12.电源电压：AC220V，50Hz。

标的7：轮椅

▲1.承重能力：≥100kg。

2.整车重量：≤15kg。

3.座椅尺寸：座宽≥45cm，座深≥40cm，座高≥50cm。

4.靠背高度：≥46cm（背垫上沿）。

5.整车尺寸（打开）：长≤95cm，宽≤65cm，高≤90cm。

6.折叠尺寸：宽≤30cm。

7.充气胎：前轮≥7寸，后轮≥24寸。

标的8：多功能移位机（吊架）

1.高度：85-105cm（可调节）；

2.座位宽度：≥45cm；

3.座位深度：≥35cm；靠背高度：≥35cm

4.座位离地面高度：48-68cm（可调节）；

5.前轮直径：≥3英寸；

6.后轮直径：≥3英寸；

7.最大载荷：≥120kg；

标的9：过床板

1.由pp板、珍珠棉、尼龙布、涤纶布材质组成；

2.展开尺寸：≥170cm*45cm*2cm，

3.折叠尺寸：≤90cm*50cm*4cm；

4.移滑布尺寸：≥155cm*50cm；

5.重量：≤2kg。

### 02包：红外线治疗器等

标的1：红外线治疗仪

1.适用范围：对软组织损伤、慢性颈、肩、腰、腿痛等疾病的辅助治疗。

2.额定功率：240-250W（每个辐射头）

3.电源电压：AC220V,50Hz

4.波长范围：2µm-50µm

5.伸展范围：支臂伸展≥600mm支持360度旋转

6.俯仰角范围：≥90度

7.时间设置：15、30、45、60分钟等

8.辐射板温度：根据距离可调。

标的2：多体位医用诊疗床

1.可根据需要调节床面高度，配合治疗师的需要，进行多体位调整。

2.适用范围：用于手法治疗时所需体位的诊断摆放。

3.技术参数

3.1电源：AC：220V，频率：50Hz。

3.2额定输入功率：≤160VA。

3.3尺寸（长宽高）：（2000mm×620mm×480mm）±3%。

3.4承重：200kg±10kg。

▲3.5床体升降行程：0～300mm连续可调。

3.6床面升降速度：≥10mm/s。

3.7控制方式：电动脚踏开关、手柄控制开关两种方式。

3.8配备推杆电机，起升下降行程长，噪音≤60dB。

3.9配备支腿调节地脚。

3.10配有患者呼吸孔及肩孔。

3.11床面采用皮革，厚度≥1.5mm。

3.12推杆电机最大推力≥6000N。

标的3：电热针治疗仪

1.用途：用于痹证患者的局部症状如关节疼痛、肿胀、沉重的治疗。

2.界面显示：显示并控制电流强度、治疗时间等。

3.输入电源：220V，50Hz。

4.工作最大功耗：≤20VA。

5.定时：≥2位数显示，时间设定范围0-99分钟（步进1分钟）。

6.具备设定治疗结束提示音,具备提示音取消按键功能

▲7.恒流源的输出最大电流：62mA±2mA。

▲8.恒流源的输出最小电流：10mA±2mA。

9.输出电流回路：≥6路。

10.运行模式：连续运行。

11.具备单路电流独立控制功能。

12.具备故障识别测试显示功能。

13.配套针具直径：≤0.4mm。

▲14.配套针具电阻：58Ω≤内热式电热针电阻≤120Ω

▲15.配套一次性无菌针具须具备NMPA注册证

16.针具发热部位：针尖前端发热。

17.控制：按键控制。

标的4：手持式神经肌肉低频点刺激仪

▲1.用途：用于咽部、喉部肌群等治疗。

2.波形：双向方波

▲3.治疗频率：≥100Hz可调

▲4.脉冲宽度：50µs--450µs可调

5.脉冲上升、下降时间：≤5s

6.电流密度：≤2mA/cm²

▲7.电流输出：0-25mA，不得超过25mA

8.治疗通道：≥4个独立治疗通道，可调节每个通道治疗强度及时序

9.数据存储：不支持上网功能，具备SD卡存储数据。

10.表面肌电功能：具备表面肌电分析并生成报告

11.ETS训练：主动与被动反馈模式相结合并有折线图参考数值

12.操作方法：支持触摸操作和按键操作

▲13.整机重量：整机（包含所有附件）重量≤500g

14.电源：可充电锂电池

15.患者保护：具备患者手持急停开关，治疗中可随时暂停

16.输出保护：电极片脱落或电极线异常，有报警提醒并自动关闭输出，无线连接可支持设备无线连接到工作站或外置屏幕以辅助治疗或训练

标的5：超声药物透入治疗仪

1.用途：与超声用理疗电极片配合使用，促进可透皮吸收的药物经皮肤透入人体，发挥药物作用。具有促进血液循环、改善静脉淋巴回流、消肿止痛、软化疤痕、松解粘连、刺激组织再生等。

2.电致孔

2.1脉冲频率：2000Hz±10%。

2.2脉冲宽度：220µs±5%。

2.3脉冲幅度：脉冲幅度≥20档可调，最大输出幅度≤20V。

2.4输出脉冲时间：持续输出≥5s。

2.5调制波形：三角波，调制频率10Hz等。

3.调制中、低频性能

3.1中频脉冲频率：脉冲频率为2000Hz±15%，低频调制频率：75±15%Hz

3.2脉冲宽度：脉冲宽度250µs，允差≤±10%。

3.3输出幅度：≥20档可调，最大输出幅度≤20V。

3.4调制波形：

3.4.1调制波形为方波、三角波、尖波、正弦波、指数波、扇形波、锯齿波、脉冲波，频率5Hz等;

3.4.2调制波形方波，频率1Hz;

3.4.3尖波、正弦波、指数波、方波与三角波交替调制。

4.超声性能

4.1最大额定输出功率≥1.6W。

4.2稳定性：供电电压波动±10%时，额定输出功率变化≤20%。

4.3输出控制装置：≥8档可调，能使输出功率降低到额定输出功率的5%或更低。

4.4有效声强：≥1cm²/W。

4.5声工作频率：1MHz±5%。

4.6波束类型：准直型。

4.7有效辐射面积：1.5cm²±5%

4.8定时设置：0-30分钟可调。

标的6：伍德灯

1.用途：适用于皮肤科检查中作为UVA光源

2.注册证要求：为符合医保收费相关规定，注册证适用范围或产品描述中须明确标注伍德灯检查。

3.电源：交流220V50HZ

4.输入功率：≤12VA

5.辐照面积：Φ60mm±5%

6.波谱范围：365nm-400nm

标的7：红光治疗仪

1.用途：对疖、痈、带状疱疹、乳腺炎、软组织损伤有消炎止痛作用；并对溃疡、褥疮有促进创面愈合作用。

2.注册证要求：为符合医保收费相关规定，注册证适用范围或产品描述中须明确有消炎止痛作用（包含对疖、痈、带状疱疹、软组织损伤/溃疡、褥疮等）。

3.输出光波段：600nm-700nm，含部分近红外光。

4.光输出功率：≥3WX2。

5.光斑直径：φ≥120mm，双光斑

6.光斑距离：距治疗窗口100mm±5mm处

7.臂长：360度旋转，高度80—120cm可调

8.定时范围：0min-999min，连续可调。

9.预热时间：由“开/关”自动跳转到“预热”的过渡时间≤10s。

10.输入电压：交流220V，50Hz。

11.最大功耗：≤500VA。

12.工作方式：满足连续加载功能。

标的8：特定电磁波治疗器

1.注册证适用范围含：消炎、消肿、止泻、活血化瘀等。

2.照射板直径：Φ≥150mm；

3.灯头护网：耐高温防烫伤网丝；

4.定时器型式：数码智能电子定时器；定时器时间范围：0min～60min。

5.辐射板的表面温度平均值为340℃，误差≤±10%，辐射板的表面温度不均匀度≤20%；

6.热响应时间≤20min，加热器工作寿命，在额定功率下使用≥2000h；

7.治疗器配置的辐射板符合GB 18871-2002的有关规定，无有害射线产生。

8.额定功率≥250VA

9.波谱范围：2μm～25μm

10.工作方法：连续运行方式

11.使用方式：非接触式

12.加热方式：红外灯加热

13.具备静音脚轮：≥2寸

14.元素板使用有效期：≥1000小时

15.加热器使用：≥2000小时

标的9：远红外线治疗仪

1.用途：适用于血液净化患者的血管穿刺点愈合，缓解组织疼痛、疲劳，促进淤青、肿胀消除。

2.治疗波长：2-25μm远红外线

3.治疗类型：非热型；单次治疗时间30分钟以上治疗面温度35℃-38℃

4.安全性配置

4.1配置定位治疗距离指示标杆

4.2具有温度过热保护装置，在治疗仪达到设定温度阀值时自动切断电源

5.配备两段式压力悬浮臂，臂长水平位置≥70cm，高度调节≥80cm,

6.治疗辐射器：耐温陶瓷涂层发热基板，陶瓷基板数量≥3片

7.机身：治疗仪、台车一体化，底座四轮万向轮，至少有2个轮子带有锁止装置

8.操作界面：按键式控制面板等

标的10：液氮罐

1.容积：≥30L

2.空罐重量：12kg±10%

3.口径：50mm

4.外径：446mm

5.总高度：670mm

6.静态液氮日蒸发率：≤0.11L/d

7.静态保存期：≥295天

8.材质：高强度铝合金

9.绝热技术：高真空多层绝热设计

10.真空质量保证：不低于5年

11.提筒：高度276mm±5%

12.配件：盖塞，保护套，带锁容器盖，托盘运输车，不锈钢提筒等

标的11：心肺复苏机

1.工作原理：电控气动

2.按压深度：3cm～6.5cm可调节

3.按压通气比：30：2模式,连续按压模式,可切换；

4.按压频率：100次/min-120次/min；

5.复苏潮气量：≥500ML,符合成人常规通气的安全要求；

6.按压释放比：1：1，非绑带式，保证胸部无负荷；

7.单臂开放式、开放旋臂式钢性支撑装置；

8.操作面板位于患者的上方。

9.开机默认状态：按压通气比30:2，按压深度3cm，按压频率100次/min；液晶显示多条指南关键参数。

10.报警功能：气压不足报警，低电压报警等；

11.设备自身具有通气功能；

12.胸厚测量指示功能；

13.适用病人胸厚范围为155mm～305mm；

14.配便携背包。

### 04包：检耳镜等

标的1：检耳镜

1.≥3倍医用耳观察镜，光学光纤照明

2.硅胶气囊球

3.配备2.4，3,4,5耳套共8个

4.配备医用LED光源，含白色光源一个，黄色光源一个

5.直充式锂电池金属手柄

6.采用无极亮度调节

标的2：半导体激光治疗仪

▲1.用于口腔软组织的汽化、碳化、凝固和照射等，达到口腔软组织切割的目的，根管消毒。

2.激光中心波长：980nm±10nm。

3.工作模式：连续（CW）、脉冲式。

4.连续（CW）模式输出平均功率：0W-8W，调节步距0.1W，允差≤±10%。

5.脉冲宽度：100ms~1000ms，调节步距100ms，允差≤±5%。

6.脉冲间隔：100ms~1000ms，调节步距100ms，允差≤±5%。

7.输出光斑直径：距离光纤端面5mm时，光斑直径≤10mm。

8.瞄准光：波长650nm±20nm，功率≤2mW，≥4档可调。

9.激光开关：同时具备手控和脚控；

10.手机配置：配置≥2支治疗手柄壳。

▲11.手机上具备功率调节设置，激光器工作状态切换功能，激光触发等功能。

12.中文操作界面；软件可设置医生程序数量≥6个。自定义方案治疗菜单：内置自定义操作收藏程序。

13.供电系统：同时具备适配器电源供电和充电电池供电。

14.消毒：手柄外壳能卸下高温高压消毒。

15.光纤治疗头

15.1可以根据使用需求弯折

15.2光纤连接头采用陶瓷（二氧化锆）材料；

15.3可颜色区分功能；

15.4可高温高压消毒；

16.配置清单：光纤治疗头各型号配3个。

标的3：牙科综合治疗台

1.患者座椅

1.1座垫面离地面高度：380mm-820mm可调；

1.2椅位载重量：≥180kg；

1.3隐藏地箱悬浮结构，地箱、传动以及支撑等机械部件均隐藏在侧箱内；

1.4牙科椅底座采用PU包裹；

1.5滑道式结构设计，坐垫和椅架连接采用卡扣链接；

1.6采用皮革，可选择缝制裙边皮或无缝光面皮；

1.7配有机椅互锁系统，手机工作状态下，椅位保持锁定；

1.8靠背活动角度范围≥65°，靠背后倾角≥-5°；

1.9靠背采用钢板一次压铸成型，采用上窄下宽设计；

1.10采用柔性启停系统，牙椅升降仰卧无顿挫感。

2.医师单元

2.1器械臂三种模式可选择，落地式，侧出式，坐垫下悬式；

2.2下挂式手机操作系统,手机挂架可内外旋转≥90°，收纳在器械盘下面；挂架可上下≥45°旋转；

2.3主控器械盘具有三个置物盘，均可直接拆卸清洗，主置物盘≥420×270mm，两个副盘≥260×220mm。

2.4活动磁吸式器械盘无需工具可取下清洗消毒；

2.5主控面板可设置≥3个记忆椅位，冲痰，漱口，加热等按键。主控、副控均具有记忆椅位功能，具有万能键功能；

2.6主控面板独立≥4英寸触摸液晶显示器，可显示电马达、手机、洁牙机工作状态，支持按键切换操作。具备漱口水温度显示、定时设置、观片灯功能与管路消毒能力等；

2.7器械盘左右两侧把手下方均带有双气刹功能；

2.8遥杆式脚控，可盲拨控制牙椅的升降仰卧。

3.助手单元

3.1上行式副控，线不拖地，臂双关节≥4档可调，具有≥5位器械挂架位，可根据需求拓展内窥镜挂架和光固化挂架位；

3.2副控面板上具有SET功能设置键、漱口位键，有升降、仰卧、加热、复位键等功能；

3.3副控独立强弱吸系统，快插式管插口设计，配有易于拆卸清洗的超大过滤系统，具有延时功能，吸唾手柄挂回后会再工作≥5秒；

3.4落地式固定侧箱设计，坐垫在升降过程中侧箱静止不动；

3.5侧箱内部框架采用一体式铝压铸成型，侧箱与地箱采用内置隐藏排水管线；

3.6侧箱具备漱口水温度显示及调节功能，调节范围：35℃-45℃；

3.7一体成型玻璃痰盂，可内外旋转≥350°，斜面设计。玻璃痰盂可以旋转拆下；

3.8双储水瓶设计，外置储水瓶悬挂在侧箱前面。内置储水瓶隐藏在侧箱内部，用于管路消毒，水源转换开关和储水瓶气开关，均隐藏在侧箱顶部，且具有水气外接插头；

3.9副控配三用枪，三用枪可恒温供水。

4.口腔灯

4.1口腔灯采用LED光源，通过调整滤光片，实现蓝光截止功能，完成白色和黄色两种光源切换，可防止光固化树脂提前固化；

4.2采用反射光设计，口腔灯左右两侧具有物理调节控制按键，同时支持感应式控制。

5.脚踏	:脚踏开关具备手机冷却吹屑功能。

6.牙椅具有洁牙、光固化功能，高速手机自带光纤、含≥10套高速牙钻、≥10套低速牙钻、洁牙手柄≥5套。

标的4：视频喉镜

1.成像原理：采用数字电子成像技术。

2.照明系统：照明采用1个LED灯，亮度≥1000Lux。

3.成像能力≥30万像素。

4.防雾系统：镜头前端配备智能温控加热板，即时防雾功能。

5.多功能手柄：采用可伸缩调节的多功能手柄，一支手柄可满足新生儿、小儿、成人的插管需求。

6.配套叶片：婴幼儿型、儿童型、成人型、成人大号型等≥4款叶片。

7.屏幕和喉镜手柄连接方式：支持带电一键插拔连接。

8.屏幕内置智能主控芯片，兼容可视喉镜手柄、硬镜手柄、软镜手柄等。

9.屏幕尺寸≥3.2英寸，广角高亮，可同时外接显示器。

10.屏幕显示分辨率≥640×480，视场角≥60°

11.显示器可旋转：上下0°～150°转动；左右0°～270°转动。

12.拍照、录像：具备拍照、录像、录音等功能，可在主机上直接阅读、回放。

13.内置锂电池：容量≥2500mAh，工作时间≥240分钟，两级具有电量管理。

14.输出端口：具备USB和HDMI输出接口。

15.具备户外、户内环境模式。

16.内置操作使用视频。

17.具备耐磨、防跌落、防泼洒，满足特殊环境使用。

18.配置清单

18.1便携箱：1个

18.2主机屏幕：1台

18.3窥视叶片手柄：1把

18.4窥视叶片：1套（≥4片）

18.5电源适配器：1个

18.6数据线：1根

标的5：负极板回路垫

1.作用：为手术室高频手术设备提供负极回路，适用于所有医用高频手术设备。

▲2.适用范围：可成人儿童通用，用于创伤、金属植入、烧伤、妇科、泌尿手术及血液、体液等大量液体冲洗易污染手术等各种状况。

3.外观尺寸：长*宽*高：（950*500*3.5）±5%mm

4.内部电极尺寸：长*宽：（890*440）±5%mm

5.工作原理：电容式负极回路，具有平行板电容结构，当电刀处于工作状态时，患者与电刀的负极接口之间将形成有效负极回路。

6.工作模式：重复使用、非直接接触式。

7.回路垫电容阻抗：在环境温度23℃±5℃、频率460kHz条件下，电容阻抗≤150Ω。

8.负极板回路垫正反双面通用。

9.负极板回路垫导线能满足医院现有所有高频电刀的接口，规格：长度≥4m。

▲10.双路负极板回路垫有两个负极回路接口，可同时连接两台高频电刀主机同时使用

11.可防止电灼伤事故发生。

12.适合大面积烫伤，多毛发，严重消瘦，多斑痕及对负极板过敏的患者使用。

13.负极板回路垫主体原料由高分子凝胶制成，具有良好的弹性和生物相容性。

14.提供第三方检测报告，检测项目含：人体皮肤刺激、致敏、细胞毒性等项目

15.材料耐候温度：-29℃∼+70℃，

16.具备材质阻燃实验报告。

17.能透过X线等放射线，CT检查及放射治疗时均可使用，绝缘不导电。

标的6：手术室专用纯水机

1.进水水源：城市自来水，水温1－45℃，水压0.1-0.5Mpa，TDS≤300ppm；

2.系统制水量：≥150L/h；

▲3.在线监测出水水质：电导率≤15μS/cm(25℃)；

▲4.设备的脱盐率≥99.5％,

5.电源功率：电源：220V 50Hz，功率：300-500W，噪音≤40（dB）；

▲6.主机尺寸：≤长×宽×高（690×630mm×1300mm）；

7.具备全自动、手动运行功能。具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。

8.具备RO膜自动冲洗，水质在线监测系统，可实时测量产水水质，自动产水、供水和停机。

9.预处理系统：配备纤维过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器及相关辅助设备组成；

▲10.反渗透系统：配备静音高压泵，高压泵泵体材质为304及以上不锈钢，配备反渗透膜；

11.系统自动监测源水压力及反渗透膜工作压力等；

▲12.水箱：配内置纯水箱，食品级PE材质，容积≥100L，水箱内设置有高、中、低三档液位控制器，主机与水箱之间可联动，具备输送泵空转保护，电源缺相、换相保护，无水及高水压保护等功能；

13.系统具备紫外灭菌功能；

14.纯水输送泵供水压力≥0.2MPa可调；

▲15.配备背光液晶电导率仪（带温度补偿功能）；

16.主机具备一体式机柜，有万向平衡轮，可随意移动，支持四面检修门设计