采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 质保期 | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 儿童视力筛查仪 | 1 | 3年 | 否 |
|  | 1-2 | 新生婴儿心肺复苏模拟人 | 1 | 3年 | 否 |
|  | 1-3 | 儿童心肺复苏模拟人 | 1 | 3年 | 否 |
|  | 1-4 | 电脑急救训练模拟人（成人） | 1 | 3年 | 否 |
|  | 1-5 | 儿童急救复苏气囊 | 1 | 3年 | 否 |
|  | 1-6 | 皮肤放大模型 | 1 | 3年 | 否 |
|  | 1-7 | 电子上臂肌肉注射训练模型 | 1 | 3年 | 否 |
|  | 1-8 | 手臂皮内注射模型 | 1 | 3年 | 否 |
|  | 1-9 | 肌肉注射模块 | 1 | 3年 | 否 |
|  | 1-10 | 注射模拟人 | 1 | 3年 | 否 |
|  | 1-11 | 盆底电刺激治疗仪（生物刺激反馈仪） | 1 | 3年 | 否 |
|  | 1-12 | 全自动生化分析仪 | 1 | 3年 | 否 |
|  | 1-13 | 糖化血红蛋白分析仪 | 1 | 3年 | 否 |
|  | 1-14 | 人体成分分析仪 | 1 | 3年 | 否 |
|  | 1-15 | 根管治疗仪（根管马达一体机） | 1 | 3年 | 否 |
|  | 1-16 | 牙胶尖切断器 | 1 | 3年 | 否 |
|  | 1-17 | 输液架 | 14 | 3年 | 否 |
|  | 1-18 | 认知功能康复训练与评估系统 | 1 | 3年 | 否 |
|  | 1-19 | 冲击波治疗仪 | 1 | 3年 | 否 |

二、商务要求

1.交货时间和地点：

1.1 交货时间：合同签订后30天内。

1.2 交货地点：按采购人要求。

2.付款条件（进度和方式）：详见“拟签订的合同文本”

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））：由卖方负责包装和运输。

4.质保服务：

4.1.设备自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算质保期。

4.2.质保期内软件免费升级，产品出现质量问题，须予以免费维修或更换。

4.3.在质保期内，投标人应明确所提供设备无故障开机时间（开机率不低于95%），如维修时间单次超过7天，总计超过15天，须提供备用机，如达不到开机率要求，质保期顺延，并且投标人应赔偿采购人经济损失。

4.4.对质保期内的维修服务，中标人在接到采购人通知后，到达现场无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件，响应时间请投标人在投标文件中明确。

4.5.质保期内未完成的维修服务，超出质保期后，中标人仍需无偿完成维修服务，并保证设备正常运行。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市丰台区右安门社区卫生服务中心配置医疗设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★(1)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2.服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

品目一、儿童视力筛查仪

1、适用对象：6个月-100岁。

2、筛查内容：近视、远视、散光、屈光参差、眼位变化、瞳孔大小及间距、斜视及斜视角度等。对近视、弱视、斜视风险进行筛查评估。

3、测量方式：双眼模式和单眼模式。双眼及单眼模式可以任意切换。

4、筛查模式：具备个体筛查和批量筛查模式，具备专业模式和普通模式。

5、测量范围：球镜度：-10D～+10D；

▲柱镜度：-3D～+3D；

轴位：1°～180°。

瞳孔直径：3.2mm～9.0mm

瞳距：35mm～80mm

等效球镜度：-11.5D～+11.5D。

6、平均测量时间：≤1S。

7、测量距离：970±30mm。

8、被测者距离提示：有实时距离提示来确定测试距离的功能，系统能主动提示测距过远或过近。

9、注视方式：卡通音乐音效，能吸引受测者注意力集中。

10、数据接口：Wi-Fi、USB、蓝牙。

11、打印机接口：Wi-Fi/蓝牙。

12、打印报告形式：便签打印报告或A4彩色图文报告。

13、人体工程学设计：前倾操作屏幕。彩色触摸显示屏,屏幕尺寸≥5.0英寸。

14、信息录入：主机触屏录入、扫码录入、批量导入。

15、录入方式：可直接在主机上输入中文个人信息，也可从电脑批量导入、导出受测者信息，生成每位受测者对应二维码。

16、视力筛查仪端口开放性：支持端口开放，实现物联网连接，可对接第三方信息管理系统。

17、机器带移动网络装置（移动信号接收-发送终端）。

18、设备敏感度≥90%，特异性高于90%。

19、电池：锂电池组，配备两对，续航≥4小时。。

20、充电模式：线充（type-C接口）

21、机器配备保护腕带。

品目二、新生婴儿心肺复苏模拟人

1、模拟标准气道开放：

1.1 人工手指位胸外按压显示报警：

按压位置和强度正确、错误均可显示及错误的报警；

1.2 人工口对口呼吸（吹气）显示报警：

吹入的潮气量＜30ml～50ml指示灯显示及报警；

吹入的潮气量在30ml～50ml之间正确指示灯显示；

吹入潮气量过快或过大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。

2、按压与人工呼吸比：30:2/单人或15:2/双人。

3、操作周期：按压与人工吹气30:2或15:2五个循环周期CPR操作。

4、操作频率：国际标准：100～120次/分。

5、操作方式：训练操作。

6、检查肱动脉反应：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。

7、工作状态：采用220V电源，经过稳压器稳压输出电源6V、或采用4节1号电池的直流电源状态下工作。

品目三、儿童心肺复苏模拟人

1、模拟标准气道开放：

1.1 人工手指位胸外按压显示报警：

按压位置和强度正确、错误均可显示及错误的报警；

1.2 人工口对口呼吸（吹气）显示报警：

吹入的潮气量＜150ml～200ml的指示灯显示及报警；

吹入的潮气量在150ml～200ml之间正确指示灯显示；

吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。

2、按压与人工呼吸比：30:2/单人比或15:2/双人。

3、操作周期：按压与人工吹气30:2或15:2五个循环周期CPR操作。

4、操作频率：国际标准：100～120次/分。

5、操作方式：训练操作。

6、检查颈动脉反应：手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动。

7、工作状态：采用220V电源，经过稳压器稳压输出电源6V。

品目四、电脑急救训练模拟人（成人）

1、采用平板电脑控制：模拟心电图显示、矩形图表数据统计、CPR操作动画显示，全程中文语音提示。

2、模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一。

3、模拟生命体征：

初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。

按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。

抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。

4、可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。

5、三种操作方式：

方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练。

方式二：一键考核，在设定的时间内，根据2020国际心肺复苏标准，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作。

方式三：实战考核，自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压次和吹气的比例。

6、条形码显示吹气量：正确的吹气量为500～600ml-1000ml：

吹气量过少时，条形码为黄色。

吹气量合适时，条形码为绿色。

吹气量过大时，条形码为红色。

吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示。

7、条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm：

按压深度过少时，条形码为黄色。

按压深度合适时，条形码为绿色。

按压深度过大时，条形码为红色。

8、可自行设定操作时间，以秒为单位。

9、操作频率：2020标准为100-120次/分钟，可自行设定数值。

10、电源状态：USB供电，如遇到USB供电不足时，可外接电源，外接电源为直流5V2A。

品目五、儿童急救复苏气囊

1、针对心肺复苏及一般呼吸道窒息需要急救的病患。

2、便携式复苏器，可以迅速供氧或对昏迷者进行CPR。

品目六、皮肤放大模型

1、放大≥100倍的人体皮肤的横截面模型。可显示三层皮肤、头发毛囊、汗腺、脂肪组织等。

2、不可分割。

3、材质：PVC。

4、尺寸：≥25×10×30CM。

品目七、电子上臂肌肉注射训练模型

1、该模型可穿在学员肩膀上，适合两个学生一组练习。

2、模拟仿真成人肩膀上肢结构。

3、模型解剖精确，注射位置深度过深均有红色灯光显示及电子报警声提示。

4、允许注入模拟液体，由排液管排出。

品目八、手臂皮内注射模型

1、手臂共提供8个部位进行皮试练习，其中四个部位需有不同等级红丘色标志。

2、如果液体注射正确，皮肤上会出现一个皮丘，抽出液体后皮丘会消失。

3、每个位置可进行多次注射练习，也可以用封闭剂进行恢复。

品目九、肌肉注射模块

1、该模块分为皮肤、肌肉层，外框卡式结构。

2、可穿戴式设计。

3、可进行肌肉注射练习。

品目十、注射模拟人

1、婴儿头颈部、四肢可自由活动，男婴/女婴胸皮可更换。

2、婴儿头部静脉穿刺。

3、婴儿脐带静脉穿刺。

4、婴儿口鼻插管护理。

5、洗胃、灌肠、导尿护理。

6、造瘘引流术。

7、大腿注射、臀部肌肉注射。

8、整体护理：洗澡、哺乳、更换衣物、尿片更换。

品目十一、盆底电刺激治疗仪（生物刺激反馈仪）

1、主机独立4通道、4个肌电采集通道、1个压力通道。

▲2、主机采用触控式操作，可单机工作。

3、使用物理旋钮独立调节电流强度，可实现多通道不同强度刺激。

4、设备支持NFC功能。

5、肌电采集测量范围：0-10000μV( r.m.s)。

6、分辨率：≤0.2μV( r.ms)。

7、通频带：不窄于10-600Hz(-3dB)。

8、系统噪声：≤lμV(r:m.s)。

9、采样率：≥24kHz。

10、低频刺激强度：0-100mA, 最小可调节步进0.5mA。

11、低频刺激频率：0-1000Hz可调，最小可调节步进0.1Hz。

12、输出脉冲宽度：10-1000000μs可调，最小可调节步进10 μs。

13、电刺激基础输出波形10种，正弦波、交互正弦波、交互方波、交替式双向方波、方波、 双向对称方波、交互三角波、指数波、梯形波、三角波。

14、电刺激输出脉冲波形可调，在10种基础波形和7种调制波的基础上可设置7种模式。

15、中频刺激频率：1k-10kHz可调，步进0.5kHz, 允差±10%。

16、压力模块显示测量范围：0-420mmHg, 最高分辨率0.01mmHg。

品目十二、全自动生化分析仪

1、仪器基本要求：分立式全自动生化分析仪。

2、测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法。

3、分析方法：终点法、两点法、动力学法。

4、检测速度：分析模块：≥2000 测试/小时，ISE 模块：≥600 测试/小时，综合速度：≥2400 测试/小时（选配1 个ISE 模块）。

5、样本类型：血清、血浆、全血、尿液、脑脊液、胸腹水等。

6、同时分析项目：≥80个。

7、试剂／样本针：试剂针具有液面探测、随量跟踪、立体防撞功能；自动内、外壁清洗功能；双独立样本针具有堵针检测功能。

8、轨道/样本位（台）：样本位≥640个。

▲9、急诊测试：具备任意样本架位设置急诊优先检测功能。

10、样本管：可使用一次性采血管、微量样本杯等。

11、样本量：1.5-30μ L (0.1μL 步进）。

▲12、试剂盘：单机试剂位≥230个试剂位，2-8℃不间断冷藏功能。

▲13、试剂量：10-300μ L （0.5μL 步进）。

14、最小反应液体积：70μL～360μL 。

15、搅拌系统：独立搅拌系统多档可设置。

16、清洗系统：自动温水清洗；携带污染率≤0.05%。

17、比色杯：反应杯≥440个。

18、比色控温方式：恒温水浴。

19、光源系统：卤素灯。

20、光学系统：光栅后分光，可选择波长≥16个，340～850nm。

品目十三、糖化血红蛋白分析仪

1、实验原理：应用离子交换高效液相色谱（HPLC）原理。

2、全自动分析仪。自动原始管进样，集分离、结果分析完全自动化的分析系统。

3、检测速度：≤50秒/样本以内。

4、样本容量：一次能装载100个样本。还可以扩增进样架，最大能装载300个样本。

5、仪器可检测项目应包括HbA1c和HbF。

6、预先过滤网和层析柱一体化。

7、CV值在2%以内。

8、带有急诊槽，可临时插入急需处理的样本。

9、需具备自动识别样品管条形码功能，并且搭载了内置条码扫描仪。

10、检测器：LED 光源；5年内不需要更换光源。

11、样本处理：可原始样品管上机，原始样品管和稀释的样品管仪器可自动识别；仪器自动稀释；样品管帽穿刺。

12、具备双向LIS能力。

13、有样本自动混匀功能。

14、采用双波长比色法。

15、具备样本数据保存及查询能力。

品目十四、人体成分分析仪

1、工作原理：直接生物电阻抗测量方法（BIA）。

2、测量电极：8点接触式电极，通过双手、双脚电极进行测量。

3、测量频率：1、5、50、250KHz。

4、测量时间：≤50秒。

5、阻抗测量范围：20-1200Ω。

6、重量测量范围：5-250KG。

7、身高支持范围：90-220cm。

8、年龄支持范围：1-99岁。

9、输出报告：成人报告、儿童报告、营养运动报告。

▲10、屏幕：≥8英寸LCD液晶触摸屏，分辨率≥800*600，屏幕为竖屏。

11、打印报告包括：

1）成人报告：输出总水分、细胞内液、细胞外液、蛋白质、无机盐、体脂肪量、体重、肌肉量、去脂体重、骨骼肌肉量、身体质量指数BMI、体脂肪百分比PBF、腰臀比、内脂肪面积、节段肌肉量分析、体重控制、体型判定、营养评估、肌肉评估。

2）儿童报告：输出体重、肌肉量、体脂肪、身体质量指数、体脂肪率、身高曲线、体重曲线、水分、蛋白质、无机盐、营养评估、身体总评分。

3)营养与运动处方报告：营养膳食指导，一周三餐推荐菜谱、每日总能量推荐摄入量，以及对主要营养素蛋白质、脂肪和碳水化合物推荐摄入量，提供运动项目与时长建议等。

12、输入方式：触摸屏、U盘，接入电脑后可以通过键盘、鼠标上位机软件控制设备和联网数据传输。

13、测量手柄：手柄及连接主机为软线线缆。

14、营养管理：支持采用管理端连接营养分析系统，通过设备检测及数据分析输出专用人群的营养报告。

15、应用管理功能：自定义报告顶端标题，可以添加用户信息、广告语和LOGO；具备衣物重量修正校准功能；设备具有密码设置功能。

品目十五、根管治疗仪（根管马达一体机）

1、电源适配器:输入:100～240V 50/60Hz 0.5A；输出：5V1A；充电电池电量：3.7V1050mAh。

2、操作方式:无线手持式。

3、工作模式:6组镍钛系统。

4、速度范围:140-600rpm。

5、转速比:16:1。

6、扭矩范围:0.6-4.0N·cm。

品目十六、牙胶尖切断器

1、工作模式：内置≥4套程序,标配4个型号发热针；机器加热时间自动保护功能。

2、电源适配器：输入:100～240V 50/60Hz 0.8A，MAX输出:5Vdc 3A。

3、电池电压：3.7Vdc 2000mAh。

4、操作方式：无线手持式。

5、温度设置：加热温度调节范围100～300°℃。

品目十七、输液架

1、不锈钢圆管规格：19～25mm。

2、升降高度：1100～2100mm。

3、管壁厚度：外0.7mm，内0.5mm。

4、底座直径：≥350mm。

5、底座采用ABS材料一体化设计。

6、配铝制四分支输液钩。

品目十八、认知功能康复训练与评估系统

1、基本要求：用于协助医护工作者对患者进行认知功能测评，并辅助认知障碍患者进行康复训练。

2、标准规范：认知评估和训练产品具有二类医疗器械注册证。

3、测评量表数量和类别要求，具备量表及测评内容≥40款，包含相关认知功能专项评估、临床综合评估、精神情绪、生活功能、中医症候等内容的测评量表。

4、认知障碍疾病辅助诊断测评量表要求，测评系统须包含以下认知障碍疾病辅助诊断测评量表：认知功能评估工具包含不仅限于：数字记忆门诊（BABRI-SCREEN）、AD8、简明精神状态量表（MMSE）、蒙特利尔认知评估量（MoCA）、听觉词语学习测验（AVLT）、连线测验（TMT）、数字广度测验（DST）、斯特鲁普色词测验（SCWT）、符合数字模式转换测验（SDMT）、复杂图形测验（CFT）、波士顿命名测验（BNT）、画钟测验（CDT）、分类言语流畅性测验（CVFT）、线条定位量表（LOS）等。临床综合评估工具包含不仅限于：症状自评量表（SCL-90）、临床总体印象量表（CGI）、临床痴呆评定量表（CDR）等。精神行为症状部分包含但不限于：老年抑郁量表(GDS)、汉密尔顿抑郁量表(HAMD)、焦虑自评量表（SAS）、抑郁自评量表（SDS）、抑郁筛查量表（PHQ-9）等。日常生活能力评定包含但不限于：日常生活能力量表（ADL）、匹兹堡睡眠质量指数量表等。

5、中医量表评定工具，中医量表评定部分包含但不限于：中医睡眠障碍量表（TCMSQT）、中医五态人格问卷（FPPI）、中医健康要素体征辨识量表（TCMSD）等。

6、支持多终端测评，自评筛查量表支持二维码扫描测评，其他量表支持平板电脑电子化评估形式。

7、测评报告，系统可以实时出具测评报告，并支持测评报告下载和打印。

8、认知康复训练技术参数，具备≥60款脑功能康复训练基础单元，涵盖感知觉、注意力、加工速度、记忆力、执行功能、语言、逻辑推理共7大领域。每个领域的训练任务有不同难度级别的划分，并支持医护人员根据患者测评结果进行自由组合。

9、移动端训练和随访，支持患者居家康复，可支持移动端（含智能手机）训练，训练数据自动上传以及移动端医患沟通和随访功能。

10、康复训练报告，系统可出具单次和周期性的康复训练的报告，报告包含个体纵向数据和人群横向数据的趋势分析。

11、测评和训练数据导出功能，具备导出测评和训练明细数据、设置多维度筛选条件导出明细数据的功能。

12、脑健康与认知障碍数字医疗平台移动医疗管理系统技术指标，系统支持患者通过个人设备进行训练，查询测评和训练历史，测评结果，支持患者在院外场景下与医务人员在线沟通、复诊随访、训练提醒。

13、系统平台技术指标，系统采用管理模式，支持自定义多个用户类型和用户角色，支持自定义设置部门管理。管理内容：查看医生工作动态及工作量、汇总分析医生管理系统中的患者认知测评和训练相关数据、可视化呈现数据分析结果的功能。

14、系统功能模块要求， 系统需包含脑健康测评管理模块、认知康复训练管理模块、移动医疗模块块各1套。

15.硬件配置要求：

（1）医生工作站1台（主流操作系统；屏幕尺寸≥21英寸；内存容量≥8GB；硬盘容量≥256G）；

（2）测评训练终端2台（主流操作系统；电容触摸显示屏≥10英寸；屏幕分辨率≥1920*1080；支持软件终端运行相关硬件配置）；

（3）康复训练终端1台（主流操作系统；屏幕尺寸≥21英寸；内存容量≥8GB；硬盘容量≥256G）。

品目十九、冲击波治疗仪

▲1、原理为气压弹道式冲击波治疗仪。

▲2、冲击波工作压力：1～5.5Bar（100kPa～550kPa）可调，步长0.1Bar可调。

3、冲击波工作频率：1～25Hz可调。

4、治疗次数：100～10000次连续可调。

▲5、屏幕尺寸≥15英寸，语言中英文可切换。

6、显示分辨率≥1920*1080，支持电容触摸屏操作。

7、治疗探头：支持个数≥6，通过生物相容性检测，金属部分可在≥135℃高温高压下消毒。

8、治疗手柄：带有手柄开关及显示屏，可显示及调节压力、频率和次数。

▲9、治疗头最大能流密度≥5mJ/mm2。

▲10、压力脉冲宽度：≤4㎲。

11、最大穿透深度≥25mm。

12、具有单一冲击模式，可用于调试强度及定位。

13、具有阶梯压力输出控制，50%-90%可调，步进10%。

14、具有阶梯频率输出控制，50%-90%可调，步进10%。

15、具有循环冲击输出控制，可选择4、8、12次循环间隔输出。

16、具有人体示意图，可预存多种治疗方案。

17、具有VAS疼痛评估系统。

18、语音提醒功能：开始治疗、结束治疗等重要操作有语音提示。

19、计数功能：主机显示设备工作时长与手柄累计冲击次数。

20、安全保障：具有气压不足、故障提醒，具有过压和手柄误拔插保护。

21、设备支持以下数据传输接口：WIFI、USB、NFC。

22、支持安卓操作系统。

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1.供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

2.供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

3.供应商应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。维保期内的设备发生故障，供应商为院方提供7天/周×24小时/天全天候原厂维保服务，供应商在接到院方通知（电话、书面、传真等方式均可）4小时内到达现场并排除故障。若供应商不能在双方约定的时间内现场维修成功或本合同项下设备需要返厂和返回中标方维修，那么中标方应提供备用机供院方免费使用，直至院方所购买的设备修好能够正常使用为止，备用机的质量不得低于本项目合同项下的设备要求，同时返厂或返回乙方维修的，供应商应保证在运走设备后10日内维保成功并交付院方。如果中标方未在上述时间内作出响应，中标方应承担由此发生的全部费用。

4.如供应商技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则院方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守院方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从院方的现场管理，如发生任何人身财产损害以及各种意外情况，均由卖方自行负责及处理，与院方无关，同时卖方派驻的人员无论与卖方是否存在劳动劳务关系，如给院方造成各种损失，无论与履行职务是否相关，卖方应承担赔偿等相关法律责任。

5.供应商应及时提供质量合格的维保服务，院方有权要求供应商撤换质保维修技术人员，因撤换而产生的费用应由供应商承担。在不影响质保期服务并且征得院方同意的条件下，供应商也可自负费用更换其技术人员。

6.供应商应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由院方签字确认，并在质量保证期结束后提交给院方。

7、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

8.货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1. 质量保证期（保修期）及服务要求：详见本章“采购需求中商务要求4.质保服务”。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

（1）对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

（2）投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

（3）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

（4）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

（5）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

3.采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。