采购需求

- 采购标的

1.货物需求一览表

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 (套/台) | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 血管造影机 | 1 | 否 |
| 2 | 2-1 | 悬吊DR | 1 | 否 |
| 3 | 3-1 | 移动DR | 1 | 否 |

- 商务要求

1. 交付的时间：合同签订生效后60日内安装、调试完毕。

交货地点：北京市房山区良乡医院指定地点。

2. 付款条件（进度和方式）

详见第六章 拟签订的合同文本

3. 包装：投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号）的规定。

4. 售后服务：

4.1 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

4.2投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

4.3 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

4.4在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

4.5质量保证期（保修期）及服务要求：除各包规定的保修期外，自设备安装、调试、验收合格之日起不少于60个月，保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。质量保证期满，投标人为采购人提供终身保修有偿服务。投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市房山区良乡医院配置配套货物，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1.2.1 投标产品属于医疗器械的，应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★1.2.2 投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★1.2.3 投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★1.2.4 投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：详见下文各包要求

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

2.2.1采购标的需满足的服务标准、效率要求

（1）投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

（2）投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

2.2.2采购标的需满足的服务期限要求

（1）投标人和制造商还需要提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额10%的承诺函并加盖单位公章。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

（2）投标人必须提供制造商出具的保修承诺。

2.2.3 投标人应提供当年生产日期的设备。国产设备≤12个月，进口设备≤24个月。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求

2.3.1  促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目投标产品为小型或微型企业生产的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2.3.2	监狱企业扶持政策：投标产品如为监狱企业生产的，将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

2.3.3  促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

2.3.4	实施本国产品标准及相关政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发（2025）34号）》规定，本项目采购货物为本国产品的，投标人应出具招标文件要求的《关于符合本国产品标准的声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的关于符合本国产品标准的声明函的真实性负责，提交的本国产品标准的声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2.3.5	鼓励节能政策：投标人所投产品如属于财政部、国家发展改革委发布的最新一期的《节能产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《节能产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

2.3.6  鼓励环保政策：投标人所投产品如属于财政部、环境保护部发布的最新一期的《环境标志产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《环境标志产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

2.4.1 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”、“#”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

2.4.2  投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2.4.3 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

2.4.4  培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

3. 验收标准

3.1  投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

3.2  货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.3  投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4. 本包具体技术参数：

第1包  品目1-1 血管造影机

1.机架系统：

▲1.1 全自动多轴落地机架；

1.2机架多位置预设, 存储位置≥100种；

1.3具有智能床旁控制系统可以控制机架和导管床的运动；

1.4CRA≥ 55°；

1.5CAU≥ 55°；

1.6RAO ≥ 100°；

1.7LAO ≥ 100°；

1.8C臂弧深≥95cm；

2.导管床：

2.1碳纤维浮动床面；

2.2床长≥320cm（不包含延长板的长度）；

2.3床宽≥45cm；

2.4承重≥300KG；

2.5床的纵向运动范围≥135cm；

2.6床面的垂直升降范围≥30cm；

2.7床面的旋转≥270°；

2.8床面的横向运动≥25cm；

3.线高压发生器装置：

3.1发生器功率≥100KW；

3.2最大管电流支持≥1000mA ；

3.3最小管电流≤1mA；

3.4最小管电压≥40KV；

3.5最大管电压≥125KV；

3.6最短曝光时间≤1ms；

4.线球管：

4.1最大透视管电流≥160mA；

4.2最大阳极转速≤9000转/分钟；

▲4.3阳极最大热容量≥5MHU；

▲4.4管套热容量≥6.9MHU；

4.5阳极最大散热功率≥6650W；

▲4.6球管焦点数量≥3个；

4.7最小焦点≤0.3mm；

4.8最小焦点功率≤20KW；

4.9中焦点≥0.6mm；

4.10中焦点功率≥45kW；

4.11最大焦点≥1.0mm；

4.12最大焦点功率≥100KW；

4.13球管带有防碰撞保护装置；

4.14最大散热功率≥540K HU/min；

5.数字化平板探测器：

▲5.1最大有效成像面积≥30cm×30cm；

5.2系统采集≥1024x1024矩阵；

5.3动态灰阶≥14bit；

5.4视野≥4视野；

5.5平板带有防碰撞保护装置及防碰撞自动控制；

▲5.6平板检测器光子转换效率≥77% DQE ；

6.图像采集及处理系统：

6.1主机配备双工作站处理系统，分别完成图像采集和后处理操作；

6.2透视末帧图像保持功能；

6.3最小数字脉冲透视帧频≤3.75幅/秒；

6.4最大数字脉冲透视帧频≥30幅/秒；

6.5可选数字脉冲透视帧频数量≥4档；

6.6透视图像存储量≥900幅；

6.7最大透视图像储存时间≥20s；

6.8图像处理包括窗宽/窗位可调节，噪声滤过及图像边缘增强的功能；

7.智能二维路径导航功能；

7.1可实现传统Roadmap功能；

7.2可实现减影路图功能；

8.图像显示系统：

8.1采用医用高分辨率TFT显视器

8.2检查室4台（≥19英寸）TFT显视器，分别用于实时图像和参考图像显示

8.3控制室2台（≥19英寸）TFT显示器，用于主机操作以及实时图像显示

8.4TFT显视器亮度≥400 cd/m2

8.5可视角度（水平及垂直可视角度）≥170°

8.6显视器分辨率≥1280×1024

8.7配有四监视器悬吊架

9.图像存储及图像分析系统：

9.1主机硬盘图像存储：≥1024x1024矩阵 ，容量≥60000幅

9.2主机硬盘图像可存储在CD/DVD光盘上，同时CD/DVD光盘上的图像可回传至主机硬盘

9.3可进行减影及非减影切换

10.高级三维图像后处理工作站

10.1具有独立的原厂三维重建及分析工作站

10.2可完成全身各部位（包括神经，胸腹，四肢）三维图像的重建、后处理、显示和归档

10.3具有快速二维和多平面显示、回放，三维处理：3D血管表面重建（MPR）、最大密度投影重建（MIP）、3D容积重建（VRT）

10.4容积重建功能

10.5能够区分两种及以上具有事实上一样对比度的高密度3D结构，并且能够将一个低密度结构和高密度三维结构同时显示在一幅图像里

10.6能够清楚地将对比剂充盈的血管、骨骼、支架和弹簧圈区分开来，还能将肿瘤的解剖结构和滋养血管结合起来深入观察

10.7重建模式可用于血管、骨骼、金属夹和弹簧圈

10.8多容积三维影像融合技术，容积数量≥4

11.血管机类CT成像功能：

11.1提供数字平板类CT重建协议，旋转范围≥200°

11.2针对不同应用，FOV可选数量≥4种

11.3最大采集帧率≥45帧/秒

11.4总帧数≥600帧

11.5能提供软组织成像功能

11.6具有去除金属伪影的功能

11.7具有非自主呼吸控制功能

11.8具有3D图像与断面图像同屏显示功能

11.9具有3D图像与断面图像同屏联动功能

11.10具有断面图像冠状位/矢状位/轴位同屏联动显示功能，并且可以随时切换窗口

11.11具有3D图像角度一键式回传至主机的功能和3D图像角度自动跟踪机架运动的功能

12.缺血性卒中类CT成像功能

12.1高清颅内支架精显程序

13.支架精显功能

14.下肢血管跟踪造影功能

14.1下肢血管造影采集完成后，工作站上自动形成自动拼接的无缝的全下肢图像具有下肢血管连续跟踪造影功能

15.射线剂量防护技术：

15.1自动插入铜滤片数≥3片

15.2透视序列能够以同屏多幅图像的形式显示于参考屏上

15.3提供低剂量的采集协议

15.4床旁可直接控制剂量档位≥5档

15.5可提供DICOM格式的剂量报告

15.6球管内金属铜滤片最小厚度≥0.1mm

15.7球管内金属铜滤片最大厚度≤1.0mm

15.8具有有线脚踏开关，可持续供电

- 第三方产品

16.1高压注射器1套

16.2心电监护1套

第2包 品目2-1 悬吊DR

1.整体要求

1.1设备用途：悬吊臂结构，能进行人体全身各部位的立位、卧位、水平侧位、担架位、轮椅位、一键自动拼接等X线影像学检查

2高压发生器

▲2.1最大加载功率≥80KW

2.2最大逆变频率≥450KHZ

2.3管电压范围40-150KV

2.4管电流范围10mA-1000mA

2.5最短曝光时间≤1ms

2.6AEC电离室配备2套硬件电离室，不接受虚拟电离室等软件替代

3.射线管组件

3.1阳极热容量≥350kHu

3.2双焦点尺寸双焦点：小焦点≤0.6mm；大焦点≤1.2mm

3.3球管焦点功率：小焦点≥40kW；大焦点≥100kW

4.平板探测器

4.1无线平板探测器数量2块

4.2探测器材质碘化铯+非晶硅

4.3探测器尺寸≥17*17英寸

▲4.4像素尺寸≤100μm

4.5像素矩阵 ≥4200*4200

4.6空间分辨率≥5.0lp/mm

5.机架系统

5.1X射线管支撑装置

▲5.1.1球管支架电动运动方式≥5个自由度的电动运动，垂直升降、纵向移动、横向移动、垂直旋转、水平旋转

5.1.2球管支架手动运动方式≥6个自由度的手动运动，垂直升降、纵向移动、横向移动、垂直旋转、水平旋转、俯仰旋转

5.1.3立位SID≥2000mm

5.1.4球管沿床面纵轴运动距离≥3000mm

5.1.5球管沿床面横轴运动距离≥2000mm

5.1.6球管垂直运动距离≥1500 mm

5.1.7球管水平面旋转范围（绕伸缩筒旋转）≥±150°

5.1.8球管垂直面旋转范围（显示屏旋转）≥-135°～ 135°

5.1.9球管俯仰旋转范围（绕球管长轴旋转）≥-90°～0°

5.2射线管触控系统

▲5.2.1触控屏尺寸≥12英寸

5.2.2屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向

5.2.3可显示患者的详细登记信息

5.2.4可调整曝光参数（kV，mA，mAs等）

5.2.5可调整部位选择

5.2.6显示摆位图示化引导提示

5.2.7患者体型选择

5.2.8束光器视野快速切换

5.2.9可以显示SID数值

5.2.10可通过触控系统一键摆位

5.2.11摄影后图像显示功能

5.3立式摄影架

5.3.1立式摄影架片盒运动方式≥3个运动维度电动运动（片盒升降、片盒俯仰旋转、片盒横向运动）

5.3.2片盒高度电动变化范围≥1550mm

5.3.3片盒俯仰角度电动变化范围≥0°～ +90°

5.3.4片盒横向电动移动功能

5.3.5一键自动摆位功能

5.4立式摄影架触控系统

5.4.1近台触控屏尺寸≥12英寸

5.4.2屏幕方向可调节

5.4.3可显示患者的详细登记信息

5.4.4可调整曝光参数（kV，mA，mAs等）

5.4.5可调整部位选择

5.4.6显示摆位图示化引导提示

5.4.7患者体型选择

5.4.8束光器视野快速切换

5.4.9可以显示SID数值

5.4.10可通过触控系统一键摆位

5.4.11摄影后图像显示功能

6摄影床

6.1床面升降范围≥400mm

6.2床面纵轴方向浮动范围≥800mm

6.3床面横轴方向浮动范围≥250mm

6.4床下平板探测器覆盖范围≥1100mm

6.5床下片盒与球管自动跟随功能

6.6床下片盒横向电动运动功能

6.7床体承重≥270kg

7高级临床应用功能

7.1可视化功能

7.1.1具有隔室的视频监控功能，视线与X射线方向相同

7.1.2可在视频界面调整拍摄范围

7.1.3可在视频界面，进行选择电离室野

7.1.4支持曝光时同步拍摄照片或视频，照片可上传PACS，与当前X光图像关联

7.2AI胸部图像自动质控功能：DR原厂（或医疗器械注册证的第三方产品）AI胸部图像自动质控功能，在DR控制台图像拍摄界面中，软件实时根据拍摄图像进行自动检测，无需额外的操作，软件自动实现图像质量评估与评分

▲7.2.1胸部图像自动质控项数量≥6项；至少包含：识别肺野显示不全、摄影范围过宽、中线偏移、肩胛骨未打开、异物伪影、标识位置不规范等

▲7.2.2支持对图像进行平移、旋转、裁剪操作时质控结果，并可实时刷新

▲7.2.3支持显示曝光后的DR图像和曝光后质控结果

▲7.2.4支持质控结果的统计分析在DR控制台图像拍摄界面中，软件提供实时统计功能，可针对不同操作人员和拍摄问题进行统计跟踪

7.3吸气末图像自动曝光技术

▲7.3.1采用非接触式检测技术，并在特定呼吸时刻触发曝光

▲7.3.2自动触发曝光模式下，可在指定呼吸相位自动触发曝光

▲7.3.3支持检测患者呼吸实时波形并显示

7.4全自动长骨拼接

▲7.4.1一键全自动立位和卧位拼接功能，立位和卧位拼接时，拼接方式同时平行拼接、扇形拼接

7.4.2在立位拼接时，纵向拼接成像范围≥130 cm

7.4.3立位移动式X射线检查支架底座承重≥250 kg

7.4.4立位移动式X射线检查支架底座电动升降功能

第3包 品目3-1移动DR

1.机架

▲1.1升降立柱+伸缩横臂

1.2机体移动控制；电机助力+手动推行，可自由切换推行方式

1.3一键解锁：实现球管的升降、旋转及伸缩的全方位运动

1.4线球管立柱可左右旋转，旋转范围≥±315°

1.5线球管立柱可上下旋转，旋转范围≥±180°

1.6升降立柱伸缩范围≥1300mm

1.7伸缩横臂伸缩范围≥550mm

1.8整机推行最小高度≤1300mm

1.9整机推行最小宽度≤550mm

1.10整机推行最小长度≤1250mm

▲1.11整机推行最大坡度≥10°

▲1.12整机重量≤350kg

1.13可实现零角度原地旋转，方便床旁摆位

1.14具备主动鸣笛提醒及安全防碰撞功能

2.平板探测器

2.1材质：非晶硅整板

2.2闪烁体材料：碘化铯

2.3探测器尺寸≤350mm×430mm×16mm

2.4像素尺寸大小≤125um

2.5空间分辨率≥4 lp/mm

2.6A/D转化≥16bit

2.7探测器最大承重≥300kg

2.8预览成像时间≤5s，完整成像时间≤10s

2.9无线平板探测器，可随主机充电，平板充电槽采用弹出式设计

2.10探测器满电情况下可持续使用≥6小时，或最大拍片数量≥1000张

2.11防尘防水标准达到GB4208标准中的IP54级别

3.高压发生器

3.1输入电源规格：220V

3.2最大输出功率：≥32kW

3.3逆变频率：≥200kHz

3.4摄影管电压范围：≥40~150kV

3.5摄影管电流范围：≥10~400mA

3.6曝光加载时间：≥1ms~12000ms

3.7电流时间积：≥0.1~630mAs

3.8系统集成：曝光参数与图像采集系统集成

4.线球管

4.1双焦点 X 线球管，焦点尺寸≤0.6/1.2 mm

4.2球管焦点到地面的最高距离≥2000mm

4.3阳极热容量≥300kHU

4.4焦点功率≥20/45kW

4.5阳极热容量≥300kHU

4.6阳极转速≥3200转/分

4.7阳极散热效率≥1200HU/s

4.8阳极靶角≥14°

▲4.9球管端具备激光定位功能，双激光定位线重合可自动识别1mSID

5.系统控制及图像采集处理工作站

5.1英特尔i7及以上高性能CPU

5.2工作站采用硬盘，容量≥500G，内存≥8G

5.3显示器屏幕为彩色液晶触摸控制屏，主屏大小尺寸≥19英寸，分辨率≥1280×1024

5.4接口支持：DICOM3.0格式图像，有传输/接受、打印、存储、查询、工作表等功能，免费开放并与医院的PACS系统连接

5.5支持图像处理、放大功能、局部图像放大、病人资料显示、窗宽窗位调节、动态范围调节、漫游、图像排版功能

5.6多频率窗/多灰度窗图像管理处理，提高图像显示动态范围，能够保证图像中高、低密度区域细节对比度清晰显示

5.7根据解剖部分自动进行图像优化处理

6.供电系统

6.1供电方式：锂电池供电

6.2电池充满电可曝光次数≥800次

6.3电池充满电可持续行驶≥80公里

6.4支持边充电边曝光

7.可视化曝光系统

7.1便携终端尺寸≥8英寸

7.2信号传输距离：≥15m

▲7.3 实时显示受检者光学可视化影像

7.4与便携终端高度集成，可实现单向语音交互系统，指导患者摆位

7.5便携终端与图像采集系统高度集成，可选择拍摄协议、设置曝光参数

▲7.6便携终端可显示当前状态（至少包括当前运动速度、坡度、剩余电量、X射线球管角度等信息）