# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市密云区医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

6.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。提供符合本国产品标准的产品，投标人应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《产品成本占比承诺函》。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1.投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。（所投型号必须与医疗器械注册证书上的型号一致，否则将导致投标无效）

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5.投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 中心监护仪 | 1 | 否 |
|  | 1-2 | 床旁监护仪（含台车） | 40 | 否 |
|  | 1-3 | 输液泵（含WIFI模块+台车） | 70 | 否 |
|  | 1-4 | 手术器械1套7台件 | 1 | 否 |
|  | 1-5 | 氧浓度测定仪 | 1 | 否 |
|  | 1-6 | 防褥疮床垫 | 1 | 否 |
|  | 1-7 | 治疗车 | 2 | 否 |
|  | 1-8 | 病历车 | 1 | 否 |
|  | 1-9 | 发药车 | 1 | 否 |
|  | 1-10 | 换药车 | 1 | 否 |
|  | 1-11 | 污物车 | 1 | 否 |
|  | 1-12 | 扫床车 | 1 | 否 |
|  | 1-13 | 多道心电图机 | 1 | 否 |
|  | 1-14 | 转运平车 | 1 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：合同签订后30天内。

2.采购项目（标的）交付的地点：北京市密云区医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后8年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

2.投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

3.投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

4.投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

6.在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：质保期自验收合格之日起≥3年（以各品目技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准）。

五、采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

（一）技术证明支持材料

- 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注 “▲”和“★”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

第1包  品目1-1  中心监护仪、品目1-2  床旁监护仪（含台车）

（1）技术参数：

1、中央站

1.1、CPU：≥4核，主频≥2.4GHz；内存≥2G；硬盘：≥500G；彩色液晶显示器≥23英寸，分辨率1280×1024：数量：1台；配备黑白激光图文装置。

▲1.2、可集中监护≥60台床边监护仪。

1.3、可监测ECG、ST、QT/QTc、RESP、SPO2、PR、TEMP、NIBP、IBP、C.O.、CCO、ICG、BIS、RM、CO2、AG、EEG、NMT、rSO2，TcGas等参数。

1.4、单个屏幕可集中监护≥30个病人。

1.5、多床观察区域支持床标识显示，可区分护理组、病人组等。

1.6、可重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点单床观察，可显示该病人波形≥12道，参数≥16个。

▲1.7、远程双向控制：可输入床旁机的病人信息、启动或停止血压测量，可设置自动血压测量时间、床旁机参数报警范围和报警级别；可控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式。

1.8、具备病人生命体征参数的变化趋势、报警事件统计信息功能，并支持报告打印。

1.9、具有掉电存储功能。

1.10、长趋势回顾≥240h、全息波形回顾≥240h。

1.11、 NIBP测量数据回顾≥3000组、呼吸氧合事件回顾≥100条。

1.12、报警

1.12.1、三级报警系统，可声、光、文字报警。

1.12.2、具有报警自动记录或打印功能，可保存报警前后≥30s全部参数及至少3道相关波形。

1.12.3、系统报警声音可关闭、

1.12.4、可浏览全床位最近24h的报警事件。

2、床边监护仪：

2.1、主机：

▲2.1.1、模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥4个。

2.1.2、彩色液晶出触摸显示屏≥12英寸，分辨率≥1280×800像素，显示通道≥8通道；支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作。

2.1.3、具备USB接口，可连接鼠标、键盘、条码扫描枪。

2.1.4、内置锂电池，支持主机正常≥4h。

2.1.5、可通过有线和无线方式接入中央站。

2.1.6、监护仪主机工作环境温度：0～40℃。

2.2、基本功能模块：

▲2.2.1、可同时监心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温。

2.2.2、心电监测：

2.2.2.1、支持3/5导心电监测。

2.2.2.2、具备室上性心动过速、室上性心律失常分析功能，可提供每分钟室上性心动次数。

2.2.2.3、具备ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿；可分组显示心脏前壁、下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

2.2.2.4、呼吸率测量范围：1～200rpm。

2.2.2.5、QT和QTc实时监测范围：200～800 ms。

2.2.3、无创血压：

2.2.3.1、测量模式：手动、自动间隔、连续、序列。

2.2.3.2、成人收缩压测量范围：25～290mmHg。

2.2.3、血氧饱和度检测：

2.2.3.1、配置指套式血氧探头，防水等级：IPX7，支持浸泡清洁与消毒。

2.2.3.2、SPO2测量范围：0%～100%；误差：不超过±5%

2.3、系统功能：

2.3.1、具备血流动力学计算、药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。

2.3.2、趋势表和趋势图回顾≥100小时@分辨率1min。

2.3.3、事件回顾≥800条，每条报警事件可存储报警前后≥30s三道相关波形以及报警触发时所有测量参数值。

2.3.4、具备全息波形的存储与回顾≥40h

2.3.5、ST模板存储与回顾≥120h@分辨率1min

2.3.6、可根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限。

2.3.7、具备参数组合报警功能。

（2）主要配置：

1、中央站（含软件）：1套。

2、床旁监护仪主机：40台。

3、锂电池：40组

4、多参数监测模块：40个。

5、ECG附件包（抗电刀型）：40个

6、SpO2附件包：40个

7、NIBP附件包：40个

8、台车：40辆。

9、设备管理软件（状态与使用分析软件）以及软件配套工作站：1套

（3）售后服务：

1、培训方式：进行集中培训或在现场、线上定期或不定期的技术培训。

2、培训内容：包括产品原理、安装、调试、操作使用、保养维修、临床应用等有关内容。

3、培训资料：产品的培训资料免费提供。

4、质保期≥3年。

第1包  品目1-3  输液泵（含WIFI模块+台车）

（1）技术参数：

1、输液泵：

1.1、可用于镇痛药、化疗药、胰岛素输注；具备输血功能。

1.2、输液精度：不超过±5%。

1.3、输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、点滴模式、剂量时间模式和间断给药模式。

1.4、输液速率调节范围：0.1～2000mL/h；最小调节步长≤0.01mL/h。

1.5、快进流速调节范围：0.1-2000ml/h。

1.6、控制系统：

1.6.1、彩色液晶触摸显示屏≥3.5英寸。

1.6.2、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。

1.6.3、压力报警阈值≥10档可调，最小报警阈值≤50mmHg。

1.6.4、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并提示。

1.6.5、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，可自动重新启动输液。

1.6.6、具备气泡检测和报警功能，单个气泡最小报警阈值≤15μL。

1.6.7、支持药物库，可储存≥5000种药物信息。

1.6.8、具备药物色彩标识功能，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示。

1.6.9、可存储≥5000条的历史记录。

1.6.10、可自动统计24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。

▲1.6.11、配备WIFI模块，可接入设备管理工作站。

1.7、电源：交直流两用。AC 220V±10%，50Hz±2%；DC：可充电电池，支持主机正常工作≥8h@输注速度1mL/min。

1.8、防异物及进液等级：IP44。

1.9、整机重量（含电池）：≤1.5kg。

2、设备状态与运营管理工作站：

2.1、CPU：≥4核，主频≥2.5GHz；内存≥2G；硬盘≥500G；彩色液晶显示器≥24英寸。

2.2、可获取设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息。

（2）主要配置：

1、主机：70台。

2、WIFI模块：70个。

3、紧固夹：70个。

4、台车：70辆。

5、设备管理工作站（含软件）：1套。

（3）售后服务：

1、培训方式：进行集中培训或在现场、线上定期或不定期的技术培训。

2、培训内容：包括产品原理、安装、调试、操作使用、保养维修、临床应用等有关内容。

3、免费提供培训资料。

4、质保期：≥5年。

第1包  品目1-4  手术器械1套7台件

（1）技术参数：

1、总体要求：

1.1、钳杆可360°旋转。

1.2、钳芯可拆卸。

1.3、钳片材质：硬化不锈钢；钳杆材质：碳纤维。

1.4、可高温高压灭菌。

1.5、腹腔镜手术器械使用次数：≥200次。

2、弯剪刀：

2.1、弯头，头端长：14mm±1mm，直径：≤5mm。

2.2、工作长度：230mm～460mm范围可选。

2.3、可顺利剪切2层21支纱布。

3、直剪刀：

3.1、直头，头端长：15mm±1mm，直径≤5mm。

3.2、工作长度：230mm～460mm范围可选。

3.3、可顺利剪切2层21支纱布。

4、弯分离钳：

4.1、头端长：17mm±1mm，直径≤5mm。

4.2、工作长度：230mm～460mm范围可选。

5、大号施夹钳：

5.1、直径：9mm±1mm。

5.2、工作长度：230mm～460mm范围可选。

6、中号施夹钳：

6.1、直径：9mm±1mm。

6.2、工作长度：230mm～460mm范围可选。

7、小号施夹钳：

7.1、直径：5mm±1mm。

7.2、工作长度：230mm～460mm范围可选。

8、持针钳：

8.1、弯形，直径≤5mm，工作长度：230mm-460mm范围可选。

8.2、夹持力：≥5N。

（2）主要用途：可用于普外科、妇科、胸外科、泌尿外科、甲乳外科、小儿外科等科室腔镜微创手术。

（3）主要配置：

1、弯剪刀：1把。

2、直剪刀：1把。

3、弯分离钳：1把。

4、大号施夹钳：1把。

5、中号施夹钳：1把。

6、小号施夹钳：1把。

7、持针钳：1把。

（4）售后服务：

1、质保期：≥1年。

2、使用寿命周期内保证零配件供应。

3、接到报修通知2小时内响应，8小时内到达现场维修（不可抗力因素除外）。

4、派专业技术人员对采购人使用者进行为时半天的培训课程（不少于3人次）；工程师维修培训1天。

5、培训当天将提供中文使用手册及培训内容大纲（文字版）。

6、培训内容包括产品的安装及调试，产品常见问题解答。

7、投标人承诺培训后可以提供培训工程师联系电话，如有问题可电话解答；特殊问题，提供专人上门解答或为采购人安排第二次培训。

第1包  品目1-5  氧浓度测定仪

（1）技术参数：

1、氧浓度检测范围：21%～100%；分辨率：≤1%；误差：不超过±1%。

2、反应时间：≤6s。

3、液晶显示屏。

4、电源：交直流两用。AC 220V～240V，50Hz±1Hz；DC：锂电池，容量≥900mAh，支持主机连续工作≥6h。

5、工作环境温度范围：0℃～40℃；相对湿度范围：10%～95%；大气压力范围：700hPa～1050hPa。

6、重量（含电池）：≤200g。

（2）主要用途：测定混合气体氧气浓度。

（3）主要配置：

1、氧浓度测定仪主机：1台。

2、氧浓度探头：1个。

3、充电器：1个。

（4）质保期：≥3年。

第1包  品目1-6  防褥疮床垫

（1）技术参数：

1、充气泵：

1.1、充气泵最大出气压力：≥12kPa。

1.2、充气泵最大流量：≥4.5L/min。

1.3、噪音：≤45dB（A）。

1.4、气泵防电击类型：II类；防电击程度：II型。

2、床垫：

2.1、床垫充气后长度：188±8cm；宽度：83±5cm；高度：8±1cm。

2.2、工作方式：交替式；交替气管数量：≥20条。

2.3、交替循环时间：5～6min之间。

3、正常工作条件：

3.1、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%。

3.2、工作环境温度：5℃～40℃；相对湿度范围：≤80%；大气压力范围：90kPa～105kPa。

（2）主要配置：

1、床垫：1张。

2、气泵：1个。

3、备用气条：2个。

4、防水床单：1条。

第1包  品目1-7  治疗车

（1）技术参数：

1、规格（长×宽×高）：750×480×900mm，可上下浮动50mm。

2、台面：ABS一次原料模具成型，ABS原生料符合GB/T 32487-2016（提供检测报告）。

3、立柱：

3.1、铝合金型材，厚度≥1.5mm，电泳工艺。耐盐雾试验170h，表面无异常变化（提供制造厂家铝合金型材耐盐雾检测报告）。

3.2、车体立柱采用嵌入式导轨，多种配件在两侧可自由调整高度和位置。

4、侧板、背板：铝复合材料，厚度≥3.5mm，耐蚀、耐撞击、防火、防潮、隔热、抗震等功能。

5、车体抽屉：

5.1、配备两只镀锌板抽屉，抽屉镀锌钢板一体折弯成型，内斗带外翻沿。投标镀锌板符合GB/T 10125-2021人造气氛腐蚀试验盐雾试验，通过120小时盐雾试验，表面无异常变化（提供制造厂家镀锌板耐盐雾检测报告）。

5.2、抽屉选用三节静音滑轨，镀镍防锈处理，每付滑轨可承重≥20kg；符合GB/T 10125-2021人造气氛腐蚀试验盐雾试验，通过120小时盐雾试验，表面无异常变化（提供滑轨耐盐雾检测报告）；使用寿命≥10万次。

6、脚轮：

6.1、车体底部安装四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径：≥100mm。

6.2、TPR轮胶，静音滚珠轴承。

6.3、具备四轮独立刹车装置和定向脚轮。

7、车体侧面具备隐藏式辅助台面，ABS材质，轨道式抽拉，台面有防滑落凹槽。

8、提供第三方检测机构出具的所投产品的成品检测报告。

（2）主要配置：

1、治疗车：1辆。

2、污物桶：1个。

3、锐器盒：1个。

4、ABS可调隔板：4个。

5、不锈钢储筐：1个。

（3）质保期：≥1年。

第1包  品目1-8  病历车

（1）技术参数：

1、规格（长×宽×高）：650×480×1100mm，可上下浮动50mm。

2、台面：ABS一次原料模具成型，ABS原生料符合GB/T 32487-2016（提供检测报告）。

3、立柱：铝合金型材，厚度≥1.5mm，电泳工艺。耐盐雾试验170h，表面无异常变化（提供制造厂家铝合金型材耐盐雾检测报告）。

4、侧面板及背部面板：铝塑板拼装，板材整体厚度≥4mm，其中铝板厚度≥0.35mm。

5、车体抽屉：

5.1、数量：1个。

5.2、整体采用镀锌钢板一体折弯成型，内斗带外翻沿设计；镀锌板符合GB/T 10125-2021人造气氛腐蚀试验盐雾试验，通过120小时盐雾试验，表面无异常变化（提供制造厂家镀锌板耐盐雾检测报告）。

5.3、抽屉选用三节静音滑轨，镀镍防锈处理，每付滑轨可承重≥20kg；符合GB/T 10125-2021人造气氛腐蚀试验盐雾试验，通过120小时盐雾试验，表面无异常变化（提供滑轨耐盐雾检测报告）；使用寿命≥10万次。

6、病历存放区：

6.1、车体下部为两列病历存放区，可存放病历。

6.2、格数：15×2个；选用ABS托条

6.3、病历存放区带锁。

7、脚轮：

7.1、车体底部安装四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径：≥100mm。

7.2、TPR轮胶，静音滚珠轴承。

7.3、具备四轮独立刹车装置和定向脚轮。

8、提供第三方检测机构出具的所投产品的成品检测报告。

（2）质保期：≥1年。

第1包  品目1-9  发药车

（1）技术参数：

1、规格（长×宽×高）：650×480×900mm，可上下浮动50mm。

2、台面：ABS一次原料模具成型，ABS原生料符合GB/T 32487-2016（提供检测报告）。

3、立柱：

3.1、铝合金型材，厚度≥1.5mm，电泳工艺。耐盐雾试验170h，表面无异常变化（提供制造厂家铝合金型材耐盐雾检测报告）。

3.2、车体立柱采用嵌入式导轨，多种配件在两侧可自由调整高度和位置。

4、侧板、背板：铝复合材料，厚度≥3.5mm，耐蚀、耐撞击、防火、防潮、隔热、抗震等功能。

5、车体抽屉

5.1、四只镀锌板抽屉，抽屉镀锌钢板一体折弯成型，内斗带外翻沿。镀锌板符合GB/T 10125-2021人造气氛腐蚀试验盐雾试验，通过120小时盐雾试验，表面无异常变化（提供制造厂家镀锌板耐盐雾检测报告）。

5.2、抽屉选用三节静音滑轨，镀镍防锈处理，每付滑轨可承重≥20kg；符合GB/T 10125-2021人造气氛腐蚀试验盐雾试验，通过120小时盐雾试验，表面无异常变化（提供滑轨耐盐雾检测报告）；使用寿命≥10万次。

6、脚轮：

6.1、车体底部安装四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径：≥100mm。

6.2、TPR轮胶，静音滚珠轴承

6.3、具备中控刹车、定向脚轮系统。

7、车体侧面具备隐藏式辅助台面，ABS材质，轨道式抽拉，台面有防滑落凹槽。

8、提供第三方检测机构出具的所投产品的成品检测报告。

（2）主要配置：

1、发药车：1辆。

2、不锈钢储筐：1个。

（3）质保期：≥1年。

第1包  品目1-10  换药车

（1）技术参数：

1、规格（长×宽×高）：650×480×900mm，可上下浮动50mm。

2、台面：ABS一次原料模具成型，ABS原生料符合GB/T 32487-2016（提供检测报告）。

3、立柱：

3.1、铝合金型材，厚度≥1.5mm，电泳工艺。耐盐雾试验170h，表面无异常变化（提供制造厂家铝合金型材耐盐雾检测报告）。

3.2、车体立柱采用嵌入式导轨，多种配件在两侧可自由调整高度和位置。

4、侧板、背板：铝复合材料，厚度≥3.5mm，耐蚀、耐撞击、防火、防潮、隔热、抗震等功能。

5、车体抽屉：

5.1、一只镀锌板抽屉，抽屉镀锌钢板一体折弯成型，内斗带外翻沿。镀锌板符合GB/T 10125-2021人造气氛腐蚀试验盐雾试验，通过120小时盐雾试验，表面无异常变化（提供制造厂家镀锌板耐盐雾检测报告）。

5.2、抽屉选用三节静音滑轨，镀镍防锈处理，每付滑轨可承重≥20kg；符合GB/T 10125-2021人造气氛腐蚀试验盐雾试验，通过120小时盐雾试验，表面无异常变化（提供滑轨耐盐雾检测报告）；使用寿命≥10万次。

6、脚轮：

6.1、车体底部安装四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径：≥100mm。

6.2、TPR轮胶，静音滚珠轴承。

6.3、具备中控刹车、定向脚轮系统。

7、车体侧面具备隐藏式辅助台面，ABS材质，轨道式抽拉，台面有防滑落凹槽。

8、提供第三方检测机构出具的所投产品的成品检测报告。

（2）主要配置：

1、换药车：1辆、

2、污物桶：1个。

3、ABS可调隔板：4个。

4、不锈钢储筐：1个。

（3）质保期：≥1年。

第1包  品目1-11  污物车

（1）技术参数：

1、规格（长×宽×高）：840×500×850mm，可上下浮动50mm。

2、整体选用304不锈钢材料制作，板材厚度≥0.8mm，管材厚度≥1.2mm；板材表面经过拉丝美化处理；管材表面均经过抛光处理。

3、污物车四周安装多只立柱。

4、底部采用四只静音防缠绕聚氨酯脚轮，带刹车。

5、配备两个污物袋，可拆卸。

（2）质保期：≥1年。

第1包  品目1-12  扫床车

（1）技术参数：

1、规格（长×宽×高）：1050mm×480mm×900mm，可上下浮动50mm。

2、台面：ABS一次原料模具成型，ABS原生料符合GB/T 32487-2016（提供检测报告）。

3、立柱：铝合金型材，厚度≥1.5mm，电泳工艺。耐盐雾试验170h，表面无异常变化（提供制造厂家铝合金型材耐盐雾检测报告）。

4、侧板、背板：铝复合材料，厚度≥3.5mm，耐蚀、耐撞击、防火、防潮、隔热、抗震等功能。

5、车体抽屉：

5.1、一侧采用两只镀锌板抽屉，抽屉镀锌钢板一体折弯成型，内斗带外翻沿。镀锌板符合GB/T 10125-2021人造气氛腐蚀试验盐雾试验，通过120小时盐雾试验，表面无异常变化（提供制造厂家镀锌板耐盐雾检测报告）。

5.2、抽屉选用三节静音滑轨，镀镍防锈处理，每付滑轨可承重≥20kg；符合GB/T 10125-2021人造气氛腐蚀试验盐雾试验，通过120小时盐雾试验，表面无异常变化（提供滑轨耐盐雾检测报告）；使用寿命≥10万次。

6、车体另一侧为污物袋。

7、脚轮：

7.1、车体底部安装五只静音防缠绕脚轮，脚轮直径：≥100mm。

7.2、TPR轮胶，静音滚珠轴承。

7.3、具备中控刹车、定向脚轮系统。

8、提供第三方检测机构出具的所投产品的成品检测报告。

（2）主要配置：

1、扫床车：1辆。

2、污物布袋：2个。

（3）质保期：≥1年。

第1包  品目1-13  多道心电图机

（1）技术参数：

1、输入回路

1.1、标准12导联心电信号同步采集。

1.2、输入阻抗：≥90MΩ。

1.3、A/D转换：≥24bit。

1.4、采样率：≥30kHz。

1.5、频率响应：至少包含0.05Hz～500Hz。

1.6、耐极化电压：不少于±700mV。

1.7、时间常数：≥3s。

1.8、定标电压：1mV±1%。

1.9、抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能。

2、控制系统：

2.1、彩色液晶触摸显示屏≥8英寸。

2.2、增益手动调节范围：1.25～20mm/mV；调节档位≥5档；自动调节：10/5 mm/mV自动可选。

2.3、手动、自动、节律等检查模式可选，并支持实时采样、预采样及触发采样等采样模式。

2.4、可根据导联信号质量自动开始/停止心电采集。

2.5、支持≥30min数据采集及冻结功能。

2.6、具有严重疾病提示功能，可对心肌梗死等危急重症心电图进行突出标识。

2.7、可在屏幕上进行报告查看、报告编辑、波形放大、数据测量等操作。

2.8、具有图形指示功能，可判断ST抬高/压低的情况心肌梗死相关信息，并可打印相关报告。

2.9、内置存储器可储存≥100000例病例，并支持外接U盘和SD卡扩展存储空间

2.10、内置WIFI模块，支持有线、无线方式联网。

3、打印：

3.1、内置热敏点阵打印机走速，打印纸宽≥210mm。

3.2、打印速度调节范围： 6.25 mm/s～50mm/s；调节档位：≥5档。

4、电源：交直流两用；AC 220V±10%；50Hz±2%；DC：锂电池，容量≥2500mAh，支持主机正常工作≥3.5h。

5、整机重量（含电池）：≤3kg。

（2）主要配置（单台）

1、主机：1台。

2、心电导联线：1根。

3、胸电极吸球：6只。

4、肢电极夹：4只。

5、锂电池：1块。

（3）售后服务

1、包含安装、调试、培训，质保期包含上门服务。

2、出现故障后现场不能解决，包含提供备用机服务。

3、主机质保：≥3年，配件质保≥1年。

第1包  品目1-14  转运平车

（1）技术参数：

1、外形尺寸：≥1930mm×640mm。

2、车身：镀锌钢管焊接制成，表面静电喷涂。

3、床面及护栏：

3.1、材质：ABS材料，防霉性满足GB/T 24128-2009塑料防霉性能试验方法（提供第三方检测报告）

3.2、护栏采用液压助力系统，自动助力下降与上升，单手即可操作。

4、脚轮直径：≥150mm。

5、具备中控刹车系统。

▲6、车体底部配有可以折叠升降的导向轮。

▲7、具有整体升降、背部折起、腿部折起功能。

8、整体升降采用手摇控制系统，摇把隐藏于车尾部；整体升降范围：500～900mm。

9、背部采用阻尼器支撑，气弹簧气压助力方式无级调节折起，最大折起角度≥70º。

（2）主要配置：

1、转运平车：1辆。

2、床垫：1张。

3、高度可调不锈钢输液架：1个。

4、引流挂钩：1个。

（3）质保期：≥1年。