竞争性磋商公告

项目概况
永宁镇社区卫生服务中心DR设备采购项目的潜在投标人应在北京市政府采购电子交易平台获取磋商文件，并于 2026年7月24日9 点 30 分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：11011926210200017233-XM001
项目名称：永宁镇社区卫生服务中心DR设备采购项目

预算金额：150万元
最高限价（如有）：150万元
采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

	动态多功能悬吊DR技术规格要求

	序号
	摄影X射线机参数和性能要求

	1
	总体要求

	
	本次采购设备为透视摄影X射线机,用于完成全身各部位、各体位、各角度的拍片检查。

	
	功能要求：所采购设备是用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构，悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。

	
	为保证整机兼容及售后保障，投标产品配备的高压发生器、平板探测器为同一制造商

	2
	高压发生器

	
	高压发生器功率≥80kW

	
	逆变频率≥500kHz（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

	
	管电压可调范围：40～150kV

	
	曝光时间范围：最小曝光时间≤1ms，最大曝光时间≥10s

	
	最大输出电流≥1000mA

	
	最大电流时间积≥1000mAs

	
	透视管电压≥40~125KV

	
	最大透视管电流≥40mA

	3
	X线球管

	
	球管最大功率≥100kW

	
	球管焦点≤0.6/1.2mm

	
	阳极热容量≥400kHU（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

	
	阳极旋转速度≥9700rpm

	4
	球管悬吊支架

	
	悬吊结构

	
	吊架运动模式：电动+手动（双模式）

	
	球管架垂直运动距离≥150cm

	
	球管架沿纵轴运动距离≥320cm；沿横轴运动距离≥200cm

	
	球管套可沿垂直轴旋转范围≥±90°

	
	球管套可沿水平轴旋转范围≥±120°

	
	具备临床常用自动摆位功能≥11种（需提供相关证明文件证明）

	5
	无线动态平板探测器

	
	平板探测器数量≥2块

	
	探测器尺寸≥410mm×410mm

	
	像素尺寸≤139um

	
	采集灰阶度≥16bits

	
	空间分辨率≥3.6lp/mm

	
	采集距阵≥3000×3000

	
	数据传输：无线传输

	
	成像时间≤2s（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

	
	透视最大采集速率≥30帧/s

	6
	胸片架

	
	胸片架垂直运动范围≥150cm

	
	探测器中心距地面高度≤370mm   

	
	平板探测器可绕水平轴旋转范围≥110°

	
	支持平板在线充电

	
	X射线管组件与探测器可自动跟随

	
	儿科摄影，实体滤线栅不用工具即可移除

	
	可插拔滤线栅密度≥60L/cm，焦距≥100cm，栅比≥10:1

	7
	近台操控系统

	
	具备近台操控彩色触摸屏

	
	屏幕尺寸≥11英寸

	
	屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向

	
	可显示患者的详细登记信息

	
	可调整曝光参数（kV，mA，mAs等）

	
	可调整部位选择

	
	具备患者体型选择

	
	束光器视野快速切换≥9种（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

	
	可以显示SID数值

	
	可通过触控系统一键摆位

	
	具备摄影后图像显示功能（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

	8
	摄影床

	
	配备固定式升降摄影床，非移动式

	
	四向浮动床面板，浮动床面移动范围：纵向≥900mm 、横向≥260mm

	
	滤线器纵向范围≥530mm

	
	床面板解锁方式：脚踏方式电磁解锁

	
	支持平板在线充电

	
	X射线管组件与探测器可自动跟随

	
	床面升降行程≥400mm（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

	
	儿科摄影，实体滤线栅不用工具即可移除

	
	可插拔滤线栅密度≥60L/cm，焦距≥100cm，栅比≥10:1

	9
	图像采集工作站

	
	windows 10及以上操作系统

	
	操作界面语言采用中文设计

	
	具有曝光参数记录和显示功能

	
	具有图像放大功能；边缘增强功能；窗宽窗位调节功能；

	
	具有图像正负像翻转功能；图象翻转及旋转功能；图像标注功能

	
	具有DICOM图像导出存储功能

	
	具有病人登记，信息管理功能

	
	具有故障代码发送，高压发生器操作过程记录功能

	
	支持DICOM3，WORKLIST，MPPS

	
	具有统计功能，可统计曝光数量，拍摄部位，拍摄量等

	
	具有辐射剂量的记录和显示功能

	
	具有智能售后远程服务系统，能实时观测产品的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

	
	支持远程升级、远程故障诊断和故障处理、远程桌面协助

	
	具备职业病（尘肺）检查功能


合同履行期限：合同签订后30日历天
本项目是否接受联合体：□是 ■否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  □中小 □小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /   。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：___/___。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：  

（1）供应商为生产企业的，须提供国家药品监督管理局颁发的有效的医疗器械生产许可证；

（2）供应商为经营企业的（代理商），须提供国家药品监督管理局颁发的有效的医疗器械经营许可证或备案凭证；

（3）医疗器械产品须提供相应的医疗器械产品注册证或备案凭证。

三、获取招标文件
1.时间：2026年 7月 13日至2026年 7月 17日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版竞争性磋商文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
响应文件截止时间及开标时间： 2026年7月24日9 点 30 分（北京时间）

地点：北京市政府采购电子交易平台。
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号) 、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》(财库〔2011〕124 号)、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125 号) 、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号) 、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号) 、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19 号) 、《北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》(京财采购〔2022〕1143 号) 、《北京市财政局关于持续深化政府采购营商环境改革的通知》(京财采购〔2022〕672 号)、财政部发布《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》。
2.本项目的采购年限为 1 年、预算金额为114.5万元、当年安排数为114.5万元。

3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801    

3.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引” /“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子竞争性磋商文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子竞争性磋商文件。

供应商如计划参与多个采购包的响应，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载采购文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子响应文件。

3.5编制电子响应文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子响应文件

供应商应于响应文件提交截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7 开启响应文件
供应商于磋商文件规定的开启时间、在开启地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台解密并开启响应文件。如因供应商问题，解密不成功，则响应无效。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
　　　1.采购人信息

名 称：北京市延庆区永宁镇社区卫生服务中心
地址：北京市延庆区永宁镇利民街村线胡同35号
联系方式：郭老师60171487

2.采购代理机构信息（如有）

名 称：中和德汇工程技术有限公司

地　址：北京市丰台区汽车博物馆东路6号院4号楼7层3单元702

联系方式：18618332476 ,15210199139 

3.项目联系方式
项目联系人：谭挺  单宏兰  张勇 高德广 陈奕培 
电　话：18618332476，15210199139
