# 第五章   采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的

（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 彩色超声诊断仪（血管） | 1 | 台 | 否 |
| 2 | 2-1 | 血液透析滤过机1 | 1 | 台 | 是 |
|  | 2-2 | 血液透析滤过机2 | 1 | 台 | 否 |
| 3 | 3-1 | 血液透析机 | 3 | 台 | 否 |
| 4 | 4-1 | 眼科A/B型超声诊断仪 | 1 | 台 | 否 |
|  | 4-2 | 彩色超声诊断仪（掌上） | 2 | 台 | 否 |
| 5 | 5-1 | 麻醉机 | 3 | 台 | 否 |
|  | 5-2 | 高频电刀 | 4 | 台 | 否 |
|  | 5-3 | 电动手术床 | 2 | 张 | 否 |
| 6 | 6-1 | 运动心肺测试仪 | 1 | 套 | 是 |
|  | 6-2 | 人体成分分析仪 | 1 | 台 | 否 |
| 7 | 7-1 | 彩色超声诊断仪（心脏） | 1 | 台 | 否 |
| 8 | 8-1 | 玻璃体切割机 | 1 | 台 | 是 |
| 9 | 9-1 | SLT激光机（眼科Nd：YAG激光治疗仪） | 1 | 台 | 是 |
| 10 | 10-1 | 骨密度仪 | 1 | 台 | 否 |
| 11 | 11-1 | 耳鼻手术动力系统 | 1 | 套 | 否 |
| 12 | 12-1 | 动静态平衡测试及训练系统 | 1 | 套 | 否 |

（二）项目背景/项目概述（如有）

本次招标采购项目为海淀区医联体建设专项经费（两院合作经费）医疗设备购置项目，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、交付时间：北京市海淀医院指定时间。

2、交付地点：北京市海淀医院指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）

详见第六章拟签订的合同文本-合同特殊条款。

（三）包装和运输

投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

（四）售后服务（质保期）

1、质量保证期（保修期）及服务要求：详见各包技术要求。

2、投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。

3、投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

4、保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

5、在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

6、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

7、投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

三、技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购项目为海淀区医联体建设专项经费（两院合作经费）医疗设备购置项目，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★2.1、投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★2.2、投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

（二）服务内容及要求/货物技术要求

1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 品目1-1彩色超声诊断仪（血管）

数量：1台

是否进口：否

一、设备用途：主要用于全身血管、腹部、颅脑、泌尿科、浅表组织与小器官、肌骨神经、介入的超声诊疗及临床学术研究。

二、主要技术规格及系统参数要求：

1、彩色多普勒超声诊断仪系统主机包括：

1.1、二维灰阶成像和分析单元。

1.2、彩色多普勒成像和分析单元。

1.3、频谱多普勒显示及分析单元。

1.4、组织多普勒成像功能。

1.5、组织谐波成像功能：可用于所配成像探头，频率可视可调。

1.6、超声造影成像：

1.6.1、灰阶图像与造影图像可实时同屏双幅显示及叠加显示。

1.6.2、可实现同屏双幅投射式测量。

1.6.3、具备造影计时器，支持造影剂二次注射。

1.6.4、具有机载一体化TIC时间强度分析软件及图像后处理功能。

1.6.5、具备造影剂到达时间参数成像功能。

▲ 1.6.6、微血流成像可在造影成像模式使用。具备造影延迟相准确显示组织血供功能。

1.7、宽景成像功能：扫描长度≥100cm，支持凸阵、线阵等所配2D成像探头。

1.8、实时三维成像。

1.9、空间复合成像：支持所配凸阵、线阵探头、凸阵容积探头。

1.10、具备声速矫正技术：分级可调，可显示具体数值。

1.11、穿刺针增强显示功能：多角度可调，并且可独立调节穿刺针增益。

1.12、应变弹性成像：

1.12.1、具备成像质量监控功能。

1.12.2、弹性量化分析：具备动态弹性图定量分析功能，可获取感兴趣区与参照区的硬度比。

1.13、剪切波弹性成像：

▲1.13.1、具备实时二维剪切波弹性成像技术，可获取组织弹性模量值。

1.13.2、具备剪切波弹性定量分析功能，最多可提供≥8个感兴趣区测量值，定量数据可选择杨氏模量（KPa）或剪切波速度（m/s）。

1.13.3、具备剪切波弹性成像定量分析功能，可在存储的图像上进行分析。

▲1.13.4、取样框ROI可调节大小；腹部探头支持实时剪切波自动测量技术，可自动选择最优帧图像、自动选择测量最佳位置、自动测量三组数据。

1.14、预设条件：针对不同的检查脏器预置图像的检查条件。

2、测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）包括：

2.1、具备一般测量功能：包括距离、面积、周长等。

2.2、具备基础妇产科测量功能。

2.3、具备基础心脏功能测量。

2.4、多普勒血流测量与分析：可计算分析感兴趣区的多普勒血流信号，获得血管定量数据，以数据、曲线的形式显示。

2.5、外周血管测量与分析：具备血管中内膜测量与分析功能，可测量血管前、后壁内中膜厚度。

2.6、具备在机造影LI-RADS分类报告功能。

3、图像存储与(电影)回放重现单元：

3.1、具备超声图像存档与病案管理系统。

3.2、具备一体化剪贴板，在屏幕上可以存储和回放动态及静态图像。

3.3、动态图像、静态图像以PC可读格式直接存储于可移动媒介。

4、具备多种常规输出接口。

5、具备DICOM3.0接口，开放传输、打印、查询、存储、工作列表协议,装机后即可正常使用。

三、系统技术参数及要求：

1、主机通用参数：

1.1、彩色液晶显示器：≥23英寸，具备万向关节臂，可上下、左右、前后调节。

1.2、液晶触摸屏：≥12英寸,可与显示器同步显示实时图像。

1.3、操作面板：可前后、左右调节及旋转，可调节高度，最大旋转角度达≥360度。

1.4、固态硬盘容量：≥1TB。

1.5、探头接口：可激活探头接口≥4 个（不包括笔式探头接口），可通用互换，均为无针触点式。

1.6、配备耦合剂加热装置，温度分档可调。

2、探头：

2.1、所配成像探头均为宽频变频探头，二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调。

2.2、二维中心频率≥3个可选、谐波中心频率≥3个可选、彩色多普勒中心频率≥2个可选、频谱多普勒中心频率≥2个可选。

2.3、探头频率、阵元：

2.3.1、单晶体腹部凸阵探头：1.0～5.0MHz；阵元：≥190个。

2.3.2、单晶体小器官高频线阵探头：4.0～15.0MHz；阵元：≥900个。

2.3.3、单晶体小器官线阵探头：3.0～9.0MHz。阵元：≥900个。

2.3.4、超高频线阵探头：8.0～20.0MHz。

2.3.5、单晶体心脏相控阵探头:1.0～5.0MHz。

2.3.6、介入微凸阵探头：2～5MHz。

2.3.7、腹部凸阵容积探头：2～7MHz。

2.4、腹部凸阵探头、小器官线阵探头均支持造影、应变式弹性和剪切波弹性成像。

2.5、穿刺导向：探头支持穿刺引导，穿刺引导角度≥3个。

▲2.6、多模态影像技术：主机也可直接获取和浏览CT、MR或超声DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。

3、二维灰阶成像：

3.1、凸阵探头成像速率：二维帧频≥50帧/s@18cm深度、全视野。

▲3.2、扫描深度：≥45cm。

3.3、显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°。

3.4、增益调节：B/M可独立调节，时间增益补偿STC≥8段可调，TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8段。

3.5、支持灰阶图像回放。

4、彩色多普勒成像：

4.1、显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示。

4.2、具备双同步/三同步显示（B/D/CFM）功能。

4.3、彩色取样框偏转角度：-20°～+20°。

4.4、凸阵探头彩色帧频≥15帧/s@18cm深度、全视野。

4.5、具备彩色多普勒能量图、彩色方向性能量图。

4.6、具备微细血流成像技术，适用探头包括所配线阵、高频线阵探头。

4.7、具备立体血流成像功能，立体呈现程度可调节。

4.8、具备智能多普勒技术，可自动调整彩色取样框位置、偏转角度。

5、频谱多普勒成像：

5.1、成像模式：PW、CW、HPRF。

5.2、多普勒发射频率可视可调。

5.3、最大测量速度：

5.3.1、PWD：血流速度≥10m/s。

5.3.2、CWD：血流速度≥25m/s。

▲5.4、最低测量速度：≤0.25mm/s （非噪声信号）。

5.5、PW取样容积范围：0.5-20mm。

5.6、具备智能多普勒技术，自动调整频谱取样容积及角度。

5.7、电影回放：≥60s。

5.8、零位移动：≥8级。

6、超声输出功率：B/M、PWD、Color Doppler可调。

7、独立报告工作站：

7.1、CPU：i7或以上性能；内存≥8G；硬盘≥1T；彩色液晶显示器≥24英寸、打印机：彩色激光打印机。

7.2、配备图像采集和报告软件。

四、配置参数：

## 1、主机1台。

2、探头≥5把，至少包含单晶体腹部凸阵探头1把、单晶体小器官高频线阵探头1把、血管线阵探头1把、超高频肌骨探头1把、单晶体相控阵心脏1把。

## 3、报告工作站（含彩色打印机）1套。

4、诊床、诊桌、诊椅各1个。

五、售后服务：

1、整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。

2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作。

3、生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。

4、操作培训≥1天，提供技术资料。

5、1个月内出现非人为质量问题免费换货。

第2包 品目 2-1 血液透析滤过机

数量：1台

是否进口：是

一、设备用途：用于急性、慢性肾功能不全患者的替代治疗，进行血液透析、血液透析滤过治疗。

二、主机技术功能参数要求：

1、具有碳酸盐、醋酸盐、单超透析多种透析模式，适用各种配方透析液。

2、显示系统采用≥10英寸彩色液晶显示屏幕；中文界面，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。

3、清洗消毒支持化学、热、脱钙多种消毒清洗程序；化学热消毒（80℃以上）除钙、除脂和消毒程序一体化；具备强制冲洗功能，透析液吸管可联机清洗消毒。

4、治疗曲线包括可调钠曲线、超滤曲线、透析液流量曲线、肝素曲线可选择的程序；曲线可单独使用或与超滤程序组合使用。

5、具备压力测试功能，治疗过程中，可进行周期性的压力测试。

6、具备连续性密闭性压力衡定测试功能，间隔时间≤20min，检查水路系统密闭性，保证超滤精度和治疗安全。

7、具备气泡检测器，采用超声波检测，灵敏度：≤5L或0.005ml气泡无法通过。

8、具备漏血检测器。

9、具备血压计组件。

▲10、具备在线充分性监测功能，标配在线清除率（Kt/V）监测组件，可实时测量并图形显示清除率K值、Kt/V值和尿素清除率值。

11、支持液面调节，标配静脉壶液面调节调节功能。

12、具备干粉组件，标配碳酸氢盐干粉组件。

13、支持声、光报警及安全指标异常提示。

14、具备细菌过滤器，标配单支内毒素过滤器。

15、具备可编辑备注的闹钟提醒功能。

16、标配后备电源。

三、技术参数及要求：

▲1、透析液流量范围≥300-800ml/min连续可调，调节梯度20ml。

▲2、超滤流量范围≥100-4000ml/h可调，精确度：±1%，密闭式双容量平衡腔超滤控制，能达到零超滤。

3、血泵流量范围50-600ml/min可调，精度±10%；血泵管路2-10mm可调。

4、肝素泵转速范围0-10ml/h可调 ，精度±5%，具有大剂量追加功能。

5、静脉压监测范围≥-50-400mmHg，精度±10mmHg。

6、动脉压监测范围≥-280-200mmHg，精度±10mmHg。

7、跨膜压监测范围≥-50-500mmHg，具有跨膜压自动跟踪报警功能。

8、透析器动脉入口压监测范围≥0-700mmHg。

9、透析液导电率监测范围≥12.5-15ms/cm。

10、漏血检测器采用光学检测，在透析液最大流量为800ml/min时，漏血量≤0.5ml/min（Hct=25％）。

11、具有待机模式，可关闭透析液吸取。

▲12、具有血液中血氧饱和度测量功能，测量范围：≥30-100%。

▲13、具有单针透析程序，可实现单针透析治疗功能，单针模式时可实时监测Kt/V值。

▲14、具有相对血容量显示。

15、具有血压稳定装置，监测血压。

四、售后服务：

1、整机质保期：≥6年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。

2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作。

3、生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。

4、操作培训≥1天，提供技术资料。

5、1个月内出现非人为质量问题免费换货。

6、软件系统终身免费升级。

7、提供备用机。

8、免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

第2包 品目2-2 血液透析滤过机

数量：1台

是否进口：否

一、设备用途：用于急性、慢性肾功能不全患者的替代治疗，进行血液透析、血液透析滤过治疗。

二、主机技术功能参数要求。

1、具有碳酸盐、醋酸盐、单超透析模式，适用各种配方透析液。

2、显示系统采用≥10英寸彩色液晶显示屏幕；中文界面，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。

3、清洗消毒支持化学、热、脱钙消毒清洗程序；化学热消毒（80℃以上）除钙、除脂和消毒程序一体化；具备强制冲洗功能，透析液吸管可联机清洗消毒。

4、治疗曲线包括可调钠曲线、超滤曲线、透析液流量曲线、肝素曲线可选择的程序；曲线可单独使用或与超滤程序组合使用。

5、具备压力测试功能，治疗过程中，可进行周期性的压力测试。

6、具备连续性密闭性压力衡定测试功能，间隔时间≤20min，检查水路系统密闭性，保证超滤精度和治疗安全。

7、具备气泡检测器，采用超声波检测，灵敏度：≤5L或0.005ml气泡无法通过。

8、具备漏血检测器。

9、具备血压计组件。

▲10、具备在线充分性监测功能，标配在线清除率（Kt/V）监测组件，可实时测量并图形显示清除率K值、Kt/V值和尿素清除率值。

## 11、支持液面调节，标配静脉壶液面调节调节功能。

12、具备干粉组件，标配碳酸氢盐干粉组件。

13、支持声、光报警及安全指标异常提示。

14、具备细菌过滤器，标配单支内毒素过滤器。

▲15、具备可编辑备注的闹钟提醒功能。

16、标配后备电源。

三、技术参数及要求：

▲1、透析液流量范围≥300-800ml/min可调，调节梯度20ml。

▲2、超滤率范围≥100-4000ml/h可调，精确度：±1%，密闭式双容量平衡腔超滤控制，能达到零超滤。

3、血泵流量范围50-600ml/min可调，精度±10%；血泵管路流量2-10mm可调。

4、肝素泵流量范围0-10ml/h可调 ，精度±5%，具有大剂量追加功能。

5、静脉压监测范围≥-50-400mmHg，精度±10mmHg。

6、动脉压监测范围≥-280-200mmHg，精度±10mmHg。

7、跨膜压监测范围≥-50-500mmHg，具有跨膜压自动跟踪报警功能。

8、透析器动脉入口压监测范围≥0-700mmHg。

9、透析液导电率监测范围≥12.5-15ms/cm。

10、漏血检测器采用光学检测，在透析液最大流量为800ml/min时，漏血量≤0.5ml/min（Hct=25％）。

四、售后服务：

1、整机质保期：≥6年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。

2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作。

3、生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。

4、操作培训≥1天，提供技术资料。

5、1个月内出现非人为质量问题免费换货。

6、软件系统终身免费升级。

7、提供备用机。

8、免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

第3包 品目  3-1 血液透析机

数量：3台

是否进口：否

一、设备用途：用于急性、慢性肾功能不全患者的替代治疗。

二、主机技术功能参数要求：

1、具有碳酸盐、醋酸盐、单超透析多种透析模式，适用各种配方透析液。

2、显示系统采用≥15英寸彩色液晶显示屏幕；中文界面，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。

3、清洗消毒支持化学、热、脱钙消毒清洗程序；化学热消毒（80℃以上）除钙、除脂和消毒程序一体化；具备强制冲洗功能，透析液吸管可联机清洗消毒。

4、治疗曲线包括可调钠曲线、超滤曲线可选择的程序；曲线可单独使用或与超滤程序组合使用。

5、具备压力测试功能，治疗过程中，可进行周期性的压力测试。

6、具备密闭性压力衡定测试功能，检查水路系统密闭性。

7、具备气泡检测器，采用超声波检测，灵敏度：大于5L气泡无法通过。

8、具备漏血检测器。

9、具备血压计组件。

10、具备在线充分性监测功能，标配在线清除率（Kt/V）监测组件，可实时测量并图形显示Kt/V值。

11、支持液面调节，标配动、静脉壶液面电动调节功能。

12、具备干粉组件，标配碳酸氢盐干粉组件。

13、支持声、光报警及安全指标异常提示。

14、具备细菌过滤器，标配单支内毒素过滤器。

15、具备血容计组件。

16、自动进行管路、透析器以及跨膜预冲，可选择自动双向引血或自动单向引血，可以使用透析液在线预冲回血，可追加回血量。

三、技术参数及要求：

1、透析液流量≥300-700ml/min可调。

▲2、超滤透析液流量≥100-4000ml/h，可调，精确度：±1%，密闭式双容量平衡腔或复式泵加脱水泵超滤控制，能达到零超滤。

3、血泵流量范围40-600ml/min可调，精度±10%；血泵管路可调。

4、肝素泵转速0-9.9ml/h可调 ，精度±10%，有大剂量追加功能。

5、静脉压监测范围≥-50-400mmHg，精度±10mmHg。

6、动脉压监测范围≥-280-200mmHg，精度±10mmHg。

7、跨膜压监测范围≥-50-500mmHg 跨膜压自动跟踪报警功能。

8、气泡检测器采用超声波检测，灵敏度保证≥5µL气泡无法通过。

9、漏血检测器采用光学检测，精度为漏血量≤0.5ml/min（Hct=25％）。

四、售后服务：

1、整机质保期：≥6年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。

2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作。

3、生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。

4、操作培训≥1天，提供技术资料。

5、一个月内出现非人为质量问题免费换货。

6、软件系统终身免费升级。

7、提供备用机。

8、免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

第4包 品目  4-1 眼科A/B型超声诊断仪

数量：1台

是否进口：否

一、设备用途：用于眼内疾病诊断（视网膜脱离、玻璃体混浊、眼内肿瘤）、眼部生物结构参数测量及人工晶体数值计算与选型。

二、技术参数：

1、A超部分：

1.1、A型超声工作频率：10MHz。

1.2、A型眼轴生物参数AL测量精度:≤0.05mm。

1.3、测量模式：正常眼、无晶体眼、特殊眼、致密白内障眼、手动测量。

1.4、测量方式：浸润式和接触式测量。

1.5、人工晶体计算公式：≥10组包含屈光术前和屈光术后公式。

1.6、眼轴长度(AL)测量范围：≥15-40mm。

1.7、前房深度(AC)测量范围：≥2.0-6.5mm。

1.8、晶体厚度(LEN) 测量范围：≥2.0-6.5mm。

1.9、玻璃体厚度(VITR) 测量范围：≥12-33mm。

2、B超部分：

▲2.1、B型超声工作频率：20MHz和10MHz。

2.2、灰阶：256 级。

2.3、增益调节范围：≥1-105dB。

2.4、10 MHz探头探测深度：≥60mm。

2.5、20 MHz探头探测深度：≥18mm。

2.6、10 MHz探头可变延时深度：0 - 15 mm。

2.7、20 MHz探头可变延时深度：0 - 10mm。

2.8、10 MHz探头轴向分辨率：≤0.1mm。

2.9、20 MHz探头轴向分辨率：≤0.1mm。

2.10、10 MHz探头侧向分辨率：≤0.2mm。

2.11、20 MHz探头侧向分辨率：≤0.2mm。

2.12、显示方式：B、B+A。

2.13、10MHz显示深度调节范围：≥30-60mm。

2.14、20MHz显示深度调节范围：≥20-40mm。

2.15、动态回放：10秒/100幅循环或单幅播放。

2.16、彩色显示：8组彩色编码。

2.17、图像处理及信号后处理方式：帧平均、伪彩色、伽玛校正。

2.18、20 MHz探头持续扫描5分钟后，会自动冻结，以保护探头。

2.19、20 MHz探头TGC模式：≥-18-18dB动态范围。

三、售后服务：

1、整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。

2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作。

3、生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。

4、操作培训≥1天，提供技术资料。

5、一个月内出现非人为质量问题免费换货。

第4包 品目  4-2  彩色超声诊断仪（掌上）

数量：2台

是否进口：否

一、设备用途：用于透析患者的辅助穿刺与透析过程中动静脉瘘通畅性评估。

二、技术参数：

1、扫描模式：

1.1 电子阵列扫描。
▲1.2 成像模式：B、M、Color、PW。
2、显示深度：≥12cm可调。

3、声功率可调、可实时显示MI/TI(TIB、TIS)。

4、B、M模式：

4.1、B模式放大倍数≥10。

4.2、支持基波变频。

4.3、动态范围：30-120dB可调。

4.4、M模式扫描速度可调。

5、Color、PW模式：速度增益可调。

6、具备穿刺引导功能。

7、支持电影回放。

7.1、2D最大存储帧数≥400幅。

7.2、支持图像存储。

8、线阵探头：

8.1、频率范围6 - 7.5 MHz。

8.2、扫描深度范围：20 - 60mm。

▲8.3、灰阶侧向分辨力≤2mm，深度≤40mm。

▲8.4、轴向分辨力≤1mm，深度≤50mm。

8.5、横向几何位置精度≤5%。
9、图像测量：

9.1、B型测量：距离、面积、周长、角度等。

9.2、M型测量：距离、心率、时间等。

9.3、C型测量：距离、面积、周长、角度等。

9.4、D型测量：距离、心率、时间、速度等。
▲10、阵元通道：128 阵元 32 通道。
11、电池工作时间≥3小时。
▲12、探头与主机连接方式：WiFi 无线连接。
13、主机支持手机、平板、电脑等智能终端平台兼容各种操作系统：Android(安卓)、Windows(微软)、IOS(苹果)。

14、充电方式：无线或有线充电。

三、售后服务：

1、整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。

2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作。

3、生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。

4、操作培训≥1天，提供技术资料。

5、1个月内出现非人为质量问题免费换货。

第5包 品目  5-1 麻醉机

数量：3台

是否进口：否

一、设备用途：用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉、呼吸管理、呼吸和麻醉气体监测。

二、技术参数：

（一）气体输送系统：

1、氧气、空气两气源，可升级氧气、空气和笑气三气源。

▲2、标配电子流量计， 可分别设置每种新鲜气体的流量，氧气流量范围≥0-10 L/min，空气流量范围≥ 0-10 L/min。

3、O2和N2O：0.02-10 L/min；Air：0.2-10 L/min。

4、机械控制气体混合器在关机时也能输送氧气用于进行手动通气。

（二）麻醉呼吸机：

1、电动电控或气动电控呼吸机。

2、采用新鲜气体隔离技术，确保潮气量输送不受新鲜气体流量变化的影响。

3、通气模式：手动/自主、容量控制模式、压力控制模式，压力控制容量保证通气模式。

4、容量控制模式下潮气量设定范围: 10-1500 ml。

5、吸气压力设置范围：5-80 cmH2O。

6、压力限制范围：10-80cmH2O。

7、压力支持 ΔPsupp：关，3-60cmH2O。

8、呼气末正压PEEP：关，3-30cmH2O。

9、呼吸频率范围: 3-100 次/分。

10、吸气时间范围：0.2-10秒。

11、吸呼比范围：4:1-1:8 。

12、最大吸气流速：≥120 L/min。

13、流量触发范围：≥3-15 L/min。

14、压力上升时间范围：0-2秒。

（三）呼吸回路：

▲1、集成一体化呼吸回路，支持134℃高温蒸汽灭菌。

2、具备回路主动加热系统，防止呼吸回路积水。

3、手动和机械通气无需专用手动切换装置，APL阀调节范围：打开，5 - 70 cmH2O。

4、CO2吸收罐容量1.5升，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可直接更换。

5、具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。

▲6、标配主动式麻醉废气排放装置（AGSS），可监测负压吸引的状态（过高，合适，过低），具有采样气体排放接口便于使用第三方气体监测设备。

▲7、配备顺磁氧监测。

（四）麻醉气体挥发罐：

1、标配单麻醉罐位。

2、可升级双麻醉罐位。

（五）监测和报警：

1、彩色触摸幕≥15英寸，可同屏显示3通道波形和呼吸环图。

2、全自动的开机自检，能保证紧急抢救时的快速启动。

3、全自动的顺应性和泄漏测试，自动标定所有传感器。

4、监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；呼吸环（P-V，P-F）监测；吸入氧浓度监测。

▲5、每台麻醉机配备旁流呼末CO2监测功能。

▲6、每台麻醉机配备BIS监测模块。

三、售后服务：

1、整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。

2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作。

3、生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。

4、操作培训≥1天，提供技术资料。

## 5、1个月内出现非人为质量问题免费换货。

第5包 品目  5-2 高频电刀

数量：4台

是否进口：否

一、设备用途：用于各类外科手术、各类内窥镜手术切割和凝血。

二、技术参数：

1、双极模式为射频级工作频率，配以专用的电凝镊和电极，可以完成神经内镜下的各种微创手术。配双极电切镜可做双极生理盐水电切（等离子电切）等。

2、输出特性：全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极）。

▲3、输出：两路单极手控输出，两路单极脚控输出，具有插入识别功能，一路双极脚控输出。

4、记忆上次手术所用功率，当再次开机时可复现上次功率设定值。

▲5、输出频率：单极≥500KHz，双极≥1000KHz。

6、输出控制：可选择手控和脚控两种方式。

▲7、输出功率：单极≥350W，双极≥200W。

8、单极切、凝和双极凝具有独立的功率设定和显示装置，手术过程中不必进行单极、双极模式转换。

9、单极低电压设计，适用于各类腔镜下手术。

▲10、具有面板按键、手控和脚踏启动按键防粘连识别。

11、具有主机故障识别功能，即主机无输出，面板会有相应代码提示，便于远程诊断和维修。

12、每次开机时，内设软件检测系统对设备参数进行自检，视情形进行自修复，如不能修复则禁止输出。

13、采用断线自检技术，全程对极板连线进行检测，发现断线情况，立即发出声光报警。

14、采用极板接触质量检测系统对双片极板接触质量进行全程动态监测，发现短路、开路或接触质量降低情况，立即发出声光报警，切断输出，监测阻抗范围7.5-150欧姆。同时监测接触电阻增幅超过30%时停止输出，发出声光报警。

15、输出功率实行双重采样和双重控制。

16、主机具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。

17、冷却方式: 自然冷却，无风扇，适合于层流手术室。

18、间歇加载允许连续使用，允许长时间开路和短路。

19、采用功率器件和开关电路制作电刀的高压电源和高频功放。

20、可选用同品牌附件：包括各种中性极板、等离子复消型单双极手术电极、可高温复消型单双极手术电极等，适应各种手术需求。

21、安全指标符合国家标准《GB9706.1医用电气设备第1部分：安全通用要求》、《GB9706.4医用电气设备 高频手术设备专用安全要求》和《YY0505医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》。

22、脚踏开关连接：可连接单联脚踏开关和双联脚踏开关，脚踏开关防水等级为IPX8级。

23、排烟系统：具备排烟系统连接功能。

24、具备连接同品牌氩气控制仪的功能。

25、单极切割模式：

25.1纯切：功率0-350W，工作频率≥500KHz，负载500Ω，峰值电压≤2500V。

25.2混切1：功率0-250W，工作频率≥500KHz，负载500Ω，峰值电压≤4000V。25.3混切2：功率0-200W，工作频率≥500KHz，负载500Ω，峰值电压≤4000V。

25.4混切3：功率0-120W，工作频率≥500KHz，负载500Ω，峰值电压≤4000V。

26、单极凝血模式：

26.1软凝：功率0-150W，工作频率≥500KHz，负载200Ω，峰值电压≤1000V。

26.2点凝：功率0-120W，工作频率≥500KHz，负载500Ω，峰值电压≤4000V。

26.3面凝：功率0-100W，工作频率≥500KHz，负载1000Ω，峰值电压≤5000V。

26.4双路输出面凝：功率0-100W，峰值电压≤5000V。

27、双极模式：

27.1双极标准凝：功率0-200W，工作频率≥500KHz，负载100Ω，峰值电压≤400V。

27.2双极普凝：功率0-200W，工作频率≥1000KHz，负载100Ω，峰值电压≤400V。

27.3双极强凝：功率0-200W，工作频≥1000KHz，负载100Ω，峰值电压≤500V。

▲27.4宏双极：功率0-200W，工作频率≥1000KHz，负载200Ω，峰值电压≤800。

三、售后服务：

1、整机原厂质保期≥3年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。

2、需提供原厂家保修承诺，在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供至少2次的上门维护保养工作；生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。

3、需要提供技术资料，提供培训及保修方案，必须提供不少于1天操作培训。

4、1个月内出现非人为质量问题提供换货。

5、软件系统终身免费升级。

6、提供备用机。

7、免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

第5包 品目  5-3电动手术床

数量：2张

是否进口：否

一、设备用途：主要用于手术中调整患者体位，暴露手术野。

二、技术参数：

1、采用电动液压非齿轮式联动系统，无外露连接件。

2、手术床台面电动功能有升降，头脚倾，左右侧倾，背板上下折，一键式折刀位，一键式沙滩位；可手动腿板上下折、头板上下折；采用脚踏板机械刹车。

▲3、可纵向电动平移≥300mm（提供检测报告）。

4、手术床电动控制系统：

4.1、手控器为夜光型背光显示(适用于内窥镜手术低亮度环境)。

4.2、手控器具有一键复位功能。

4.3、开锁状态下键盘自动保护，按下按钮后30秒，有线手持控制器和电动液压手术床自动关闭。

4.4、台柱控制面板,用于应急或辅助控制手术床调节，双键操作，可实现床面电动升降、前后倾、侧倾、背板上折与下折的操作。

4.5、具有一键折刀位和一键反折刀位功能。

4.6、符合国家医疗安规，床身配有紧急制动按钮（提供证明图片）。

▲5、手术床供电方式：充电电池提供电能，可显示手术床蓄电池充电状态。

▲6、手术台具有单独的检修盖功能（非整机盖拆卸，提供证明图片）。

7、床板由透X光的高分子材料制成。

8、手术台T型式底座设计(提供产品图片)。

9、手术床具备液体渗入保护设计≥IPX4（提供检测报告）。

10、床垫：床垫材质惰性记忆减压海绵，具有X光可透，不漏液体，抑菌、阻燃等性能。

11、床垫厚度≥80mm。

12、配有4个万向轮，保证手术床具有良好转动和移动特性，中央锁定机构确保手术床牢固稳定，同时不额外占用床下空间。

▲13、内建式腰桥，最大升降行程≥120mm,可在手术床两侧调整其高度。

14、在坐姿手术体位中，最低端距地面的高度≤650mm,保证头部、颈部、 肩部等手术要求，床面可调低至≤550mm。

15、双片式腿板设计，上/下：≥15°/90°，水平：≥0-90°，腿板可拆装。

16、手术床具有电位均衡销并配有地线，供术中需要时接地使用。

17、手术床在安全载重下，手术台均可实现左右侧倾，背板上下折，一键式折刀位，一键式沙滩位；可手动腿板上下折、头板上下折的动作。

18、手术台和传动装置在承受超过2倍以上安全工作负荷时不会发生失效或永久变形。

19、手术台呈水平最高位时，纵向摆动量≤15mm,横向摆动量≤10mm。

▲20、手术床最大载重量：≥350KG。

21、手术床自重：≥270Kg,保证手术床的稳定性。

22、前后倾斜(头脚倾斜):≥+25/-25°。

23、左右斜(侧向倾斜):≥+15°/-15°。

24、头板(上折/下折):≥+45°/-60。

25、背板(上折/下折): ≥+75/-40°。

26、腿板(上折/下折):  ≥0/-90°。

27、腿板外展：≥90°。

28、折刀位(FLEX)：≥220°。

29、反折刀位(REFLEX)：≥100°。

30、床面最低高度(水平状态):≤650mm。

31、手术床长度(含有头板):≥1950mm。

32、手术床宽度：≥500mm(不含边导轨)。

33、床面垂直升降距离:≥250mm。

34、所有附件均可通用。

三、配置参数：

1、	床体 2台。

2、	床垫 2套。

3、	手板 4个。

4、	腿板 4个。

5、	麻醉布帘架4套（含固定器）。

6、	手控器 2个。

7、	头板 2个。

8、	腰桥 2套。

9、	隧道垫 2个。

10、两阶脚蹬 4个。

11、钢轨固定器 12个。

四、售后服务：

1、整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。

2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作。

3、生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。

4、操作培训≥1天，提供技术资料。

5、1个月内出现非人为质量问题免费换货。

第6包 品目  6-1 运动心肺测试仪

数量：1套

是否进口：是

一、设备用途：用于心血管及呼吸系统疾病的诊断、危险分级，冠状动脉造影、介入治疗和心脏移植等侵入性操作前筛查评估和预后评估。可用于指导心血管及呼吸系统疾病患者运动处方制订和运动训练效果评价。

二、技术参数:
1、肺功能测试系统：
1.1、流量传感器：
▲1.1.1、类型：双向数字涡轮式。
1.1.2、流速测量范围：0-16L/s。
1.1.3、容量测量范围：0-10L。
1.1.4、流速精度：± 3%。
1.2、氧气（O2）传感器类型：
▲1.2.1、类型：顺磁式。
1.2.2、测量范围：0-100%。
1.2.3、浓度精度：±0.03%。
1.3、二氧化碳（CO2）传感器：
1.3.1、类型：红外式。
1.3.2、测量范围：0-10%。
1.3.3、浓度精度(Vol%)：±0.03%。

1.4、一氧化碳传感器：

1.4.1、类型：非色散红外。

1.4.2、范围：0-0.3%。

1.4.3、精确度：±0.003%。

1.5、甲烷传感器：

1.5.1、范围：0-0.3%。

1.5.2、精确度：±0.003%。

1.6、环境传感器:

1.6.1、 温度范围:0-50℃，气压范围:400-800 mmHg，湿度范围:0-100%。

1.6.2、精确度:+0.003%。

1.7、质量控制: 3升校正筒。

2、心电测试系统：

2.1、遥测12导心电，具有独立的医疗器械注册证。可以与运动心肺功能测试系统同步测试。

2.2、内置运动血压，同时测试12导运动心电，兼容静态心电。

2.3、具备全程12导ST段及斜率趋势图；信号平均心电图；ST/HR loop图；MET及心率、血压、负荷、SPO2、MET同步趋势图。

2.4、频率响应范围：0.05-150Hz。

2.5、输入阻抗：≥100MΩ。

2.6、共模抑制比：≥120dB。

2.7、采样率：≥4000Hz。

2.8、具备抗除颤电击保护功能。（需提供证明材料）

2.9、测试过程中连续ST段测量及对比。可通过无线蓝牙联接计算机。（需提供证明材料）

2.10、可自动检测运动血压记录。

2.11、具备交流滤波、基线漂移滤波、波形平滑滤波，肌电滤波功能。

2.12、具有 Fick法无创心排功能。（需提供证明材料）

3、工作站：

3.1、彩色液晶显示器：≥22 英寸，2 台。

3.2、内存：≥8GB。

3.3、硬盘：≥1TB。

3.4、打印机：彩色喷墨打印机。

4、立式功率车：

4.1、可以与运动心肺功能测试系统同步测试。

4.2、高精度电磁涡流感应式负荷加载模式。

4.3、转速范围：30-130RPM。

4.4、≥10个自定义程序。

4.5、用户可自定义运动方案。

4.6、支持多种心脏康复的运动方案。

4.7、负荷范围：6-999W，可手动调节负荷。

4.8、电源：AC100-240V，50±2Hz。

5、斜卧式功率车：

▲5.1、支持与运动心肺功能测试系统同步测试。

5.2、微处理器控制涡流制动，负荷范围6-999W，转速范围：30-130RPM。

5.3、座椅高度电机驱动连续调节。

5.4、体位调节范围：水平、侧向倾角0-45°，电动连续调节。

5.5、≥10个自定义程序。

5.6、最大载重: ≥140Kg。

5.7、电机控制：通过带有薄膜按键的遥控器控制。

5.8、电源：AC220V±10％,50Hz。

6、测量参数：

6.1、常规肺功能测定：FVC、SVC、MVV、FEV1、PEF、PIF、FEV1/FVC%、FEV1/VC%、FEF25-75%、Vmax25%、Vmax50%、Vmax75%、FET100%、VEXT、FIVC、EVC、ERV、IRV、VE、Rf、Vt、Ti/Ttot。

6.2、气道激发试验: PD10、PD15、PD20等。

6.3、弥散功能测试： EVC、ERV、Vt、FiO2、DLCO、DLCO(CORR)、DLCO/VA、FICO、FiCH4、FaCO、FaCH4、Breathold、VA、Hb、Sample Vol、Washout Vol、IVC(DLCO)DLCO3eq、DLCOmean、DLCO/VAmean等。

▲6.4、甲烷稀释法残气测试： RV(DLCO)、RV/TLC、RV/TLC(DLCO)、TLC(DLCO)。

6.5、运动心肺功能测定：VO2、VCO2、VE、TI、TE、Ttot、Vt、FetO2、FetCO2、FeO2、FeCO2、VD/Vt、PetCO2、PetO2、VE/VO2、VO2/HR、VO2/kg、RQ、VT1\LT1、VT2\LT2、METS、VO2max、VO2@ VT1\LT1、VO2@ VT2\LT2、BR、VO2/HR、REE等。

6.6、无氧阈测定：AT。

6.7、心率：HR、HRmax。

6.8、血氧饱和度：SPO2。

6.9、动态血压：BP。

6.10、十二导联运动心电测试：I、II、III、aVR、AVL、aVF、V1、V2、V3、V4、V5、V6。

6.11、运动营养代谢RMR测定：RMR、FAT、CHO、PRO、npRQ、Exercise等。

▲6.12、实时静息能量代谢测试（非手动输入值）可根据需求调整摄入量并形成趋势图，精准控制体重：RMR、VO2、VCO2、RQ、FAT、CHO、FAT%、CHO%等。

三、软件功能参数：

1、受检者数据管理：

1.1、以图表方式重现数据、测试期间实时数据显示、实时显示检测期间的FVC,SVC,ERGO图形及报表。

1.2、具有WINDOWS中文操作系统、中国人预计值、病人数据管理系统、预计値和实测值的自动比较功能。

2、软件支持触摸屏设计，多触点控制技术。（需提供证明材料）

3、可视化能量代谢平衡指导，可供科学减重、增重提供量化指标数据。（需提供证明材料）

4、支持在原主机内升级体描配件，具备专用营养代谢头罩传感器

四、配置参数：
1、肺功能测试仪：1 套。
2、十二导联运动电附件：1 套。
3、立式功率车：1 台。

4、卧式功率车：1台。 
5、工作站：1 套。
6、可移动台车：1 辆。
7、软件套件：1 套。
8、流量传感器：1个。

9、环境探测头：1 个。
10、3L 定标桶：1 个。
11、面罩：2 套。
12、气瓶减压阀：1 个。

五、售后服务：

1、整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。

2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作。

3、生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时

内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。

4、操作培训≥1天，提供技术资料。

5、1个月内出现非人为质量问题免费换货。

第6包 品目  6-2 人体成分分析仪

数量：1台

是否进口：否

一、设备用途：监测营养状况、体液平衡状况，提供人体成分正常值范围，评价生长发育等。可进行肥胖的诊断及治疗监测，筛查骨质疏松等。

二、技术参数：

1、测量方法：直接节段多频率生物电阻抗分析方法。

▲2、计算方法：据实测量，内部不设定经验值估算，不提供估算结果（提供证明文件）。

3、阻抗测量范围：10-1000Ω。

▲4、阻抗测量允差范围：四肢±1%，躯干±3%以内（需提供检验报告）。

5、测试数据范围：体重范围10-260kg；年龄范围3 - 99岁；身高范围90 - 220cm。

6、标准范围定制功能：可以根据需要自行设定体脂百分比、腰臀比和BMI等的正常范围。

7、阻抗频率及项目：电阻抗(Z) 通过包含5kHz、50kHz和500kHz在内的≥6种不同频率，分别在左右上下肢及躯干共5个节段部分进行电阻抗测量；电抗（Xc）通过包含5kHz, 50kHz, 250kHz 在内的≥3种不同频率分别在5个节段进行测量。

8、历史记录对比：可在报告纸中体现，对比同一测试者多次测量的历史记录。

▲9、可输出报告纸类型：体成分报告、儿童生长曲线报告、体水分报告、人体成分结果解析报告、成人运动建议、成人膳食建议、食物交换份、成人食谱建议、营养建议。

10、故障排除和仪器自检：每次开机时，机器进行自检和自动校准；测试中如出现问题自动提示，并显示故障排除帮助。

11、屏幕可显示QR二维码和微信小程序进行对接。

12、显示屏：≥10英寸彩色液晶触摸屏，具有语音提示测试功能、密码功能。

13、报告纸输出结果：包含身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、肌肉量、BMI,体脂百分比；包含身体均衡分析: 躯干及四肢的肌肉分析,(需根据标准体重/根据当前体重比率)；包含肥胖分析：BMI,体脂百分比（全身，节段），腰臀比，内脏脂肪面积（需有图解）。

▲14、营养参数：身体细胞量、相位角、节段相位角、SMI骨骼肌指数、水控制、生物电阻抗矢量图分析。

15、细胞外水分比率分析，评分、体型、体重控制、身体均衡评估、节段脂肪分析、节段水分分析、节段细胞内水分分析、节段细胞外水分分析、研究项目(基础代谢率、腰臀比、内脏脂肪等级、肥胖度、骨矿物质含量、上臂围度、上臂肌肉围度,去脂体重指数、脂肪量指数), 结果解析二维码、电抗、阻抗；节段围度分析。

16、具有健康管理软件，可根据人体成分报告出具运动营养膳食方案等。

三、配置参数：

1、主机1台。

2、工作站1套（含彩色打印机）。

四、售后服务：

1、整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。

2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作。

3、生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。

4、操作培训≥1天，提供技术资料。

5、1个月内出现非人为质量问题免费换货。

6、软件系统终身免费升级。

7、提供备用机。

8、免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

第7包 品目  7-1  彩色超声诊断仪（心脏）

数量：1台

是否进口：否

一、主要用途：用于成人心脏、儿童心脏、新生儿心脏及胎儿心脏、外周血管及经颅多普勒脑血管等临床超声检查及科研应用。

二、主要技术规格及系统参数：

1、主机成像系统包括：

1.1、数字化二维灰阶成像单元。

1.2、M型及解剖M型技术。

1.3、脉冲反向谐波成像技术。

1.4、彩色多普勒成像单元。

1.5、数字化频谱多普勒成像单元。

1.6、全域聚焦技术。

1.7、实时双同步/三同步功能。

1.8、具备自适应像素优化技术，多级可调，可用于多种模式（2D、3D），支持所配探头，可增强组织边界，抑制斑点噪声。

1.9、具备心肌增强功能，使用自适应算法抑制组织杂波，增加心肌和其他心脏结构信号。

1.10、具备实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收。

1.11、凸阵、线阵探头具备扩展成像技术，可与空间复合成像、斑点噪声抑制技术联合使用。

1.12、具备图像一键优化功能，包括增益、对比度、侧向增益补偿。

1.13、具备实时自动增益补偿功能。

1.14、具备侧向增益补偿技术。

1.15、具备双幅对比显示功能，可自动识别收缩期及舒张期。

1.16、分辨率和帧频可视可调，且支持所配线阵、相控阵、矩阵实时三维探头。

1.17、组织多普勒成像：

1.17.1、成像模式：高帧频彩色成像模式、脉冲波组织多普勒成像模式。

1.17.2、二维、速度曲线可同屏显示。

1.17.3、可同时显示≥8个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线。

1.18、组织谐波成像：具备脉冲反相谐波技术，可显示谐波频率和基波频率。

1.19、超声造影成像：

1.19.1、具备左心腔造影、心肌实时灌注成像和爆破造影成像功能。

1.19.2、造影成像可与斑点噪声抑制技术结合使用，支持所配线阵、相控阵、矩阵实时三维探头。

1.19.3、具备负荷超声成像下的心肌灌注造影功能。

1.19.4、具有造影计时器及闪烁造影成像技术，且闪烁帧数、机械指数、存储时长均可调节，可心电触发和时间触发。

1.19.5、具有心腔和心肌造影成像功能。

1.19.6、支持实时相交互两个平面同屏同时相显示造影图像。

1.19.7、具备矩阵探头实时三维造影成像技术。

1.19.8、具备造影定量分析功能。

1.19.9、具备在机造影定量分析软件，可提供≥4种参数及动态曲线，造影连续采集时间≥2min。

1.19.10、分析结果自动导入系统工作表进行存储。

1.20、负荷超声成像单元：

1.20.1、内置专业负荷超声模板，可自定义编辑模板。

1.20.2、支持平板运动负荷、踏车运动负荷、药物负荷等模式。

1.21、心脏实时三维成像单元：

1.21.1、实时三维心脏容积探头功能：

1.21.1.1、可在不移动探头位置和角度的状态下，通过电子晶片发射角度改变获取不同切面图像；支持横向倾斜多平面视图模式，可实时获取不同切面图像。

1.21.1.2、支持单心动周期和多心动周期实时三维成像。

1.21.1.3、支持各显示平面容积成像。

1.21.1.4、具备三维成像直接测量功能，可测量距离、面积等。

1.21.2、实时智能旋转成像：

1.21.2.1、可在不移动实时三维心脏容积探头位置和角度的状态下，实现0～180°任意平面显像。

1.21.2.2、无需转动探头，可一键快速进行心尖四腔、心尖两腔、心尖三腔等常用心脏切面切换。

1.21.2.3、支持二维、彩色、M型、组织多普勒、负荷、心腔造影、心肌造影等模式下应用。

1.21.3、实时任意多平面成像：

1.21.3.1、同屏显示任意相交互的两幅图像，支持横向、旋转转向。

1.21.3.2、支持二维、彩色、负荷、心腔造影、心肌造影等模式下应用。

1.21.3.3、实时任意多平面成像支持自动心脏功能定量分析。

1.21.4、实时三维成像模式：

1.21.4.1、具备实时三维灰阶成像和实时三维血流成像功能。

1.21.4.2、具备实时三维造影成像功能。

1.21.4.3、高分辨率三维渲染显示心脏立体结构，突出显示病变部位及组织毗邻关系；支持平面和深度光源投照，可根据需要改变光源投照角度、方向及深度。通过改变光源照射方法，三维渲染增强心脏结构显示。

1.21.4.4、具备实时双容积视野。

1.22、预设条件：针对不同的检查脏器,预置图像的检查条件。

▲1.23、具备血流向量成像技术：通过超高帧频成像对血细胞运动轨迹进行追踪，以线条、箭头形式通过颜色编码显示心腔内血流动力学的真实状态。
▲1.24、自动一键射血分数 （EF） 测量：基于 AI 的自动 ROI 检测算法在有或没有 ECG 信号的情况下完成射血分数 （EF） 测量，除了启动测量工具和批准结果外，无需手动干预。

2、测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）包括：

2.1、常规测量和分析：可测量直径、面积、体积、狭窄率、压差等。

2.2、多普勒血流测量、心脏功能测量及分析软件包。

▲2.3、支持直线解剖M型和曲线解剖M型测量。

2.4、自动、实时多普勒频谱波形分析：在实时或者冻结模式下都可以使用。

2.5、组织多普勒测量软件包：可进行组织速度、位移、应变、应变率等进行整体和节段定量分析。

2.6、心脏自动应变定量：

2.6.1、连接和未连接心电信号的超声图像均可在机分析。支持心脏常规二维、心脏造影成像等模式下使用。

2.6.2、自动识别左心室切面并追踪，获取左心室整体应变值、左心室长径值、左心室18节段应变牛眼图和达峰时间牛眼图。

2.6.3、自动识别追踪左心房切面，获取左心房储备功能、管道功能、收缩功能应变值及曲线，并同时提供≥2个参考时间点左心房应变值。

2.6.4、自动识别追踪右心室切面，获取右心室四腔和游离壁整体应变值和右心室游离壁三个节段应变曲线。

2.7、自动右心室三维定量：

2.7.1、自动获取包含右心室的标准心尖四腔心切面并计算右心室二维定量参数，包括右心室长径及短径、三尖瓣环收缩期位移、右室面积变化分数、间隔和游离壁纵向应变。

2.7.2、感兴趣区域定量。

3、图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元：

3.1、内置一体化超声工作站，可数字化捕捉、回放、存储动、静态图像，实时图像传输，实时JPEG解压缩，可进行参数编程调节。

3.2、病案管理单元：可存储、修改、检索和打印病人资料、报告、图像。

3.3、动态图像采集、存储：一次连续采集≥100幅。

3.4、同屏电影回放≥4画面,可调回放速度。

3.5、具备报告存储、检索、统计功能。

4、参考信号：ECG心电信号。

5、连通性：

5.1、支持DVD或USB导出图像。

5.2、具备DICOM 3.0接口，开放查询、存储、传输、打印和工作列表协议。

三、系统技术参数及要求：

1、主机通用参数：

1.1、彩色液晶显示器≥21英寸，无闪烁，可上下、左右旋转。

1.2、操作面板：

1.2.1、彩色液晶触摸显示屏≥12英寸,具备多点触控功能。

1.2.2、触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像，并可在触摸屏上调整容积图像的旋转、放大、光源位置。

1.2.3、控制面板可升降、旋转、前后、左右平移,可锁定。

▲1.2.4、通用成像探头接口≥4个，可支持矩阵实时三维探头。

1.2.5、主机内置硬盘≥1T。

2、探头：

2.1、所配探头均为宽频、变频探头。

2.2、探头频率范围：

2.2.1、成人三维经胸矩阵探头：1.5～4.5MHz。

2.2.2、成人三维经食管矩阵探头：3～8MHz。

2.2.3、儿童二维经胸探头：2～8MHz。

2.2.4、单晶体成人二维经胸探头：1.5～4.5MHz。

2.2.5、血管探头：3～12MHz。

2.2.6、单晶体成人二维腹部凸阵探头：1.5～4.5MHz。

2.3、探头阵元：

▲2.3.1、成人三维经胸矩阵探头：≥6000个。

2.3.2、成人三维经食管矩阵探头：≥2000个，成像容积角度≥90*90°。

2.4、实时矩阵实时三维探头均支持二维、彩色、频谱多普勒、连续波多普勒、M型、智能旋转、实时任意多平面、全容积三维成像、实时三维缩放成像等成像模式。

2.5、具备穿刺引导功能。

3、二维灰阶成像单元：

3.1、扫描速率：

3.1.1、相控阵探头：帧速率≥100 帧/秒@全视野、18cm深度。

3.1.2、线阵探头：帧速率≥60帧/秒@全视野、4cm深度。

▲3.1.3、最大扫描深度（非显示深度）：≥45cm。

3.1.4、声束聚焦：发射接收动态连续聚焦。

3.1.5、支持灰阶图像回放。

3.1.6、增益调节：二维、彩色、多普勒可独立调节, TGC分段≥8。

4、频谱多普勒成像单元：

4.1、具备自适应自动多普勒技术，可一键实时追踪血管位置，调整彩色多普勒（包括取样框角度、位置、取样容积位置等），自动优化频谱测量。

4.2、成像模式：脉冲多普勒、连续多普勒、高脉冲重复频率模式。

4.3、频谱自动分析：包括实时自动包络、手动包络；自动计算各血流动力学参数，参数可选择。

4.4、可一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程等参数。

4.5、最大测量速度：

4.5.1、PW：血流速度≥7.5m/s。

4.5.2、CW：血流速度≥12m/s。

4.6、最低测量速度：≤2mm/s (非噪声信号)。

4.7、显示方式：B/D、B/C/D、D。

4.8、电影回放：≥2000帧。

4.9、零位移动: ≥5级。

4.10、取样宽度范围：1～16mm，分级可调。

4.11、滤波器：高通滤波、低通滤波。

4.12、显示控制：反转显示(左/右,上/下)、零移位、D扩展、B/D扩展、局放及移位。

▲4.13、线阵扫描感兴趣的图像范围： -30°- +30°。

5、彩色多普勒成像单元：

5.1、成像模式：具有二维彩色模式、实时三维彩色模式、能量图模式、血流成像模式、彩色M型模式、组织多普勒模式。

5.2、可彩色实时同屏双幅对比显像。

5.3、具备血流自动追踪技术，可一键实时追踪血管位置，自动调整彩色图像。（包括取样框角度、位置等）

5.4、具备冠脉血流成像模式，支持所配心脏成像探头。

5.5、彩色增益独立可调，支持所配线阵、相控阵、矩阵实时三维探头。

5.6、显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示。

5.7、具备二维图像、频谱多普勒、彩色血流成像三同步显示功能。

5.8、彩色显示角度调节范围：20-120°。

5.9、彩色显示帧频：≥15帧/s@全视野、18cm深。

5.10、组织多普勒帧频：≥110帧/s@全视野、18cm深。

5.11、显示位置调整： -20°～+20°。

5.12、显示控制：零位移动≥10级、黑/白与彩色比较、彩色对比。

5.13、彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE/CPI)、组织多普勒(TDI)。

6、超声功率输出调节：B/M、PW、CDFI输出功率多级可调。

四、配置参数：

1、主机1台。

2、探头≥5把，至少包含单晶体成人三维经胸矩阵探头1把、成人三维经食管矩阵探头1把、儿童二维经胸探头1把、单晶体成人二维经胸探头1把、血管探头1把。

3、工作站（含彩色打印机）1套。

4、诊床、诊桌、诊椅各1个。

五、售后服务：

1、整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。

2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作。

3、生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。

4、操作培训≥1天，提供技术资料。

5、1个月内出现非人为质量问题免费换货。

第8包 品目  8-1 玻璃体切割机

数量：1台

是否进口：是

一、设备用途：用于黄斑裂孔、黄斑前膜等黄斑部病变，增生性玻璃体视网膜脱离、玻璃体黄斑牵拉综合征等眼底疾病的MIVS（微创玻璃体手术）以及MIVS联合白内障超声乳化手术。

二、技术参数：

▲1、具备功能：超乳、玻切、眼底激光、电凝、硅油注吸、照明、气液交换等。

2、眼内压控制:

2.1、前后节灌注可同时开启，并独立控制调节。

2.2、具备自动灌注补偿，高灌注眼压稳定控制技术。

2.3、自适应灌注补偿技术。

▲2.4、全程动态补偿眼内压控制,精度±2mmHg。

3、玻璃体切割：

3.1、支持20G、23G、25G、27G微创微切口玻切手术。

▲3.2、最大切割速率≥15000CPM。

4、眼底激光：

▲4.1、一体式激光。

4.2、波长：532nm。

4.3、能量：≥1.2w。

▲4.4、激光模式：多发、单发、连续。

5、照明系统

5.1、支持多光谱切换。

▲5.2、具备备用照明系统。

6、硅油注吸：注入≥70psi，吸出≥600mmHg。

7、气液交换：压力范围≥100mmHg。

8、负压抽吸流量范围：0-650mmHg。

9、流量范围: 后节模式0-20cc/min, 前节0-60cc/min。

10、灌注：具有前后节灌注液自动提示更换功能，换液时无需中断手术。

11、脚踏支持超乳、玻切操作时双线性控制不同参数。

三、配置参数：

1、主机：1台。

2、脚踏板：1个。

3、遥控器：1个。

4、防尘罩：1个。

5、托盘：1个。

6、超乳手柄：2个。

7、注吸手柄：2个。

8、超乳针头：2个。

9、注吸针头：2个。

10、激光滤片：1个。

11、玻切套包：6套。

12、放大镜：1个。

13、器械盒：6个。

14、注气气体减压阀：1个。

四、售后服务：

1、整机原厂质保期≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。

2、需提供原厂家保修承诺，在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供至少2次的上门维护保养工作；生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。

3、需要提供技术资料，提供培训及保修方案，必须提供不少于1天操作培训。

4、1个月内出现非人为质量问题提供换货。

5、软件系统终身免费升级。

6、提供备用机。

7、免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

第9包 品目  9-1 SLT激光机（眼科Nd：YAG激光治疗仪）

数量：1台

是否进口：是

一、设备用途：用于后发性白内障治疗、虹膜切开术、虹膜成形术、玻璃体切割辅助、角膜后弹力层切开、松解人工晶状体襻粘连、原发性开角型青光眼（POAG）治疗、高眼压症、继发性开角型青光眼、青光眼术后辅助治疗。

二、技术参数：

1、Nd:YAG激光参数要求。

1.1、激光类:晶体Q开关Nd:YAG。

1.2、波长:	1064nm。

1.3、爆破模式:不少于单脉冲、双脉冲、三脉冲/爆破分别可调。

1.4、能量:	≥0.3-10mJ，0.1mJ连续步长可调。

1.5、脉冲宽度：≤3ns。

1.6、光斑直径：≤8μm。

1.7、激光束入射角：≤16°。

1.8、重复频率：≤3Hz。

1.9、激光焦点位移:焦点前-500至0至+500焦点后微米，连续可调。

▲1.10、激光焦点位移可调节档位：≥20档位，≤50微米间隔可调。

1.11、安全滤镜保护等级：≥OD5+级。

1.12、瞄准光波长:≥635nm(红光)。

1.13、瞄准光功率:	≤1W。

1.14、瞄准光亮度:	连续可调。

1.15、瞄准光瞄准光束：≤2个光束。

2、SLT功能参数要求：

2.1、激光光源：Q开关倍频Nd：YAG激光。

2.2、激光波长：≤532nm。

2.3、爆破模式：单脉冲。

▲2.4、激光能量范围：≥0.3-2.7mJ。

2.5、激光能量调节：0.1mJ间隔连续可调。

2.6、光斑直径：≤400um。

2.7、入射角：≥3°。

2.8、瞄准光波长:≥635nm(红光)。

2.9、瞄准光亮度:连续可调。

2.10、辅助治疗导航功能。

3、裂隙灯参数要求：

▲3.1、裂隙灯光源：LED光源。

3.2、目镜倍率：12.5X。

3.3、屈光度调整范围：≥ -6D - +6D。

3.4、放大倍率：≥ 5档可调。

三、售后服务：

1、整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。

2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作。

3、生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。

4、操作培训≥1天，提供技术资料。

5、1个月内出现非人为质量问题免费换货。

第10包 品目  10-1  骨密度仪

数量：1台

是否进口：否

一、设备用途：用于人体骨矿及全身肌肉脂肪含量测定及分析，用于诊断骨质疏松、预测骨折危险、骨质疏松治疗评估、肌肉脂肪及儿童骨龄评估。

二、技术参数：

1、X线源：

1.1、双能X线发生方式:

1.1.1、稳恒电压。

1.1.2、K缘过滤产生高低双能X线。

1.2、X线扫描线束：窄锥束或窄角扇形束。

1.3、采集成像方式：连续扫描式。

1.4、自动智能扫描:

1.5、激光定位系统定位精度：X方向偏差≤5mm，Y方向偏差≤5mm。

1.6、球管工作电流：≥1mA。

1.7、球管工作电压范围:76-100KV。

1.8、模体、数据库、T值一致性：偏差≤±1.0。

1.9、床面台板X射线衰减量：≤1.2mm铝。

1.10、对腰椎、股骨进行线性测量，测量结果线性系数：R≥0.9999。

1.11、设备运行噪音：≤65dB。

2、探测器系统：

2.1、数字化探测器。

▲2.2、探测器：LYSO探测器通道数≥16或CZT探测器通道数≥32或碘化钠探测器通道数≥64。

3、扫描：

3.1、扫描床尺寸：长度≥260cm、宽度≥105cm。

3.2、最大有效扫描视野：长度≥195cm、宽度≥60cm。

3.3、最大病人承重：≥155kg。

3.4、标准扫描时间：

3.4.1、腰椎标准扫描时间：≤90秒钟。

3.4.2、股骨：≤85秒钟。

3.4.3、全身标准扫描时间：≤10分钟。

3.5、精确激光定位灯。

3.6、全配套扫描定位器。（包括腰椎、髋关节、前臂等）

3.7、对腰椎质控模块扫描的精度(重复性误差)：≤1.0%。

3.8、对腰椎质控模块扫描的准确度：≤1.0%。

3.9、符合ISCD国际质控标准，具有最小显著性变化量（LSC≤2.8%）质控规范。

3.10、全自动体厚补偿功能。

4、扫描部位及临床应用功能：

4.1、正位腰椎扫描、评估。

4.2、单侧髋部扫描、评估。

4.3、双侧髋部自动扫描、评估。

4.4、前臂测量和分析。

4.5、人工髋关节置换后的自动扫描、评估。

4.6、骨折风险评估。

▲4.7、一次性全身骨密度测量。

▲4.8、一次性全身肌肉脂肪扫描。

4.9、异常骨密度区域或金属自动排除软件。

4.10、T值和Z值分析软件。

4.11、检测质量控制系统，含质量检测程序，QA态势分析。

4.12、腰椎骨密度最底点自动搜索功能及word‘s三角区自动搜索功能。

4.13、多部位集成报告，所有检测结果联合评估。

4.14、自动化报告编辑书写软件。

4.15、全身骨矿含量与肌肉百分比分析软件。

4.16、全身肌肉脂肪测量分析软件。

4.17、前臂扫描分析软件。

4.18、骨科研究软件。

4.19、全身扫描分析软件，一次性对全身进行扫描，得到全身准确的BMC值、BMD值，同时可对头部、胸部、腹部和四肢各区域进行单独分析。

5、放射剂量：

5.1、脊柱/股骨扫描放射剂量：≤55uGy。

5.2、全身扫描剂量：≤20uGy。

5.3、操作者散射剂量：距扫描床1米处外溢剂量≤10uSv/h。

6、校准系统：

6.1、自动质控测试程序。

6.2、自动质控趋势分析。

6.3、标配每日质控模块。

▲7、专用工作站1套：CPU≥i7，硬盘≥1T，内存≥8G，彩色激光打印机（A4幅），显示器≥23英寸。

8、具备DICOM 协议接口。

9、产品使用年限≥10年。

三、售后服务：

1、整机质保期：≥7年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。

2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作，每年由原厂家或认证工程师提供一次质量检测，相关检测方法与腰椎、髋关节、前臂

模体须符合YY/T 0724-2021《双能X射线骨密度仪专用技术条件》。

3、生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。

4、操作培训≥1天，提供技术资料。

5、1个月内出现非人为质量问题免费换货。

第11包 品目  11-1 耳鼻手术动力系统

数量：1台

是否进口：否

一、设备用途：用于耳鼻喉外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的钻削、铣削、锯切、磨削、刨削处理。

二、技术参数：

1、主机：

1.1、防电击类型：Ⅰ类。防电击的程度： BF型应用部分。

1.2、开机后自检，故障自动诊断和保护技术。

1.3、运行模式：连续运行。

1.4、具备≥5英寸彩色液晶触摸屏，支持工作状态显示，支持对转速、运行方向、泵流量进行显示与设置。

1.5、支持单泵或双泵冲水泵。

1.6、支持手柄插入自动识别，匹配对应参数。

1.7、具有自动记忆功能，可存储上一次手术手柄转速、运行方向、泵开或关、流量大小等设置。

2、脚踏开关：

2.1、具有启停、无级调速、运行方向切换等功能。

2.2、防水等级：IPX8。

3、刨削手柄：

3.1、手柄重量≤200克。

▲3.2、手柄可水洗、可高温高压灭菌。

3.3、支持单向、往复旋转，转速可调，往复频次可调。

3.4、单向最大转速≥12000 r/min，往复最大转速≥5000 r/min。

3.5、手柄具有过负载保护功能。

3.6、大流量直通式吸引通道。

3.7、可适配多种专用刨削刀具，快速刀具夹头。

▲3.8、冷却注水管路支持高温高压消毒。

4、刨削刀头：

▲4.1、具有一次性和复用刨削刀头。

▲4.2、复用刨削刀头支持高温高压消毒。

▲4.3、复用刨削刀按使用次数计算，单次使用成本≤600元。

- 5、磨钻手柄：

5.1、最大转速≥12000 r/min。

5.2、支持高温高压消毒 。

6、磨钻头：

6.1、具备多种规格磨钻头可选。

6.2、复用磨钻头支持高温高压消毒。

三、配置参数：

1、主机1台。

2、脚踏1个。

3、刨削手柄1个。

4、磨钻手柄1个。

5、0°复用刨削刀6个。

6、40°复用刨削刀4个。

7、60°复用刨削刀2个。

8、复用磨钻1个。

9、注水管路2套。

10、配套灭菌盒1套。

四、售后服务：

1、整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。

2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作。

3、生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。

4、操作培训≥1天，提供技术资料。

5、1个月内出现非人为质量问题免费换货。

第12包 品目 12-1 动静态平衡测试及训练系统

数量：1套

是否进口：否

一、设备用途：用于人体平衡功能评估，对受试者的前庭输入、视觉输入、体觉输入进行测试，辅助患者进行康复训练。

二、技术参数：

▲1、系统具有静态、自动动态、被动动态三种平衡模式下的评估与训练功能，根据平衡能力得分，加权分析判断受试者视觉、前庭觉、本体觉三大感觉系统在平衡功能障碍中的贡献比例，生成相应的图表化的评估报告。

2、站位平衡装置参数：

2.1、站位平衡台为圆盘型或方形，负载≥150kg。

2.2、站位平衡台最大倾斜角度≥13度，站位平衡台可以根据评估和训练需要设置任意方向运动。（线性运动、360度环绕等）

3、站位评估项目：

▲3.1、感官统合测试（SOT）：包含站立位平衡力得分、感觉系统分析、髋策略和踝策略分析、重心轨迹等测试指标。

3.2、重心节律测试（RWS）：包括左右轴上速度、前后轴上速度、左右方向控制、前后方向控制、重心轨迹等测试指标。

3.3、稳定极限测试（LOS）：包括重心向前、左前、左、左后、后、右后、右和右前的反应时间、移动速度、终点偏移、最大行程和方向控制等测试指标。

▲3.4、适应性测试（ADT）:包含前翘、后翘两个运动测试项目。

3.5、本体感觉测试：包括睁眼/闭眼下重心摇摆速度、重心初始位置、重心轨迹等测试指标。

▲3.6、被动测试：包括测试台水平移动时人体重力分布、反应时间和振幅标度等测试指标。

3.7、单侧姿态测试：包括受试者单腿站立时，睁眼、闭眼情况下，人体重心摆动 的平均速度、左右侧速度差异等测试指标。

3.8、姿态识别速度精确度：±3°/s（速度范围±250°/s）。

3.9、姿态识别角度（X轴）精确度：≤±1°（角度范围±20°）。

3.10、姿态识别角度（Y轴）精确度：≤±1°（角度范围±20°）。

3.11、姿态识别角度（Z轴）精确度：≤±1°（角度范围±45°）。

4、视觉评估：

4.1、动态视敏度测试（DVA）。

4.2、凝视稳定性测试（GST）。

5、训练模式：

5.1、站姿训练模块。

5.2、序列训练模式：包括活动度训练、重心转移训练和闭链训练等。

5.3、游戏训练模式：包括静态、主动、被动、统合等训练方式。

6、具备丰富的临床报告，评估和训练数据均可由柱状图、数据列表、轨迹、原始数据、总结评价等方式呈现。

7、具备龙门式安全防护装置设置，与穿戴式马甲或安全带连接，方便平衡评估及训练同时保护患者安全。

8、系统具有急停开关，在患者出现不适等紧急状况时，随时紧急停止制动功能。

9、患者信息管理功能：具有建立患者信息，进行患者信息修改、删除、查询功能。

10、所有软件功能模块需提供检测报告。

三、售后服务：

1、整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。

2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作。

3、生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。

4、操作培训≥1天，提供技术资料。

5、1个月内出现非人为质量问题免费换货。

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

2.1采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

2.1.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应在国内设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。

2.1.2、投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）。

2.2采购标的需满足的服务期限要求

2.2.1、质量保证期（保修期）及服务要求：详见各包技术参数。

2.2.2、投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。

2.2.3、投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

2.2.4、保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

2.2.5、在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

2.2.6、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

2.2.7、投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；

3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；

4.1、技术证明支持材料

4.1.1、对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

4.1.2、投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”和“★”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

4.2、供货及安装要求

4.2.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

4.2.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

4.2.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

4.2.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

4.3、培训要求：

培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

无

（三）验收标准

1、投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2、货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3、投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

（四）其他要求

无