说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


1、 采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
说明：如为货物采购，须标明是否接受进口产品。
	编号
	设备名称
	数量

	[bookmark: _Hlk233882640]1
	持粘性测试仪
	1

	2
	索氏提取仪
	1

	3
	手持式匀浆仪
	1

	4
	紫外可见分光光度计
	1

	5
	多样品均质系统
	1

	6
	二极管阵列检测器
	1

	7
	多样品智能真空平行浓缩仪
	1

	8
	二极管阵列检测器
	1

	9
	全自动智能固相萃取仪
	1

	10
	UPLC超高压液相仪
	1



2. 项目背景/项目概述（如有）
食药安全监控中心承担本辖区药品检验及食品风险监测等工作。《中国药典》2025年版对检测技术、设备规格及数据标准提出系统性升级要求，现有部分仪器设备无法满足新标准，且存在设备缺口，需同步推进设备更新及增配新设备，以满足检验要求。现有持粘性测试仪、索氏提取仪无法满足新规要求，需更新；紫外可见分光光度计已超10年使用期性能衰减，需更新；为满足中药禁用农药残留的检测要求，需添置多样品均质系统、全自动固相萃取仪等设备；配方颗粒中UPLC方法占比超50%，购置UPLC及升级现有高效液相色谱仪DAD检测器，可填补能力缺口，提升检验效率。
本项目以2025 年版《中国药典》实施要求、市区两级两品一械抽验方案、CNAS认证要求以及实验室安全规范等为依据。拟在2026年度采购10台/套专用设备，分别为持粘性测试仪、多样品智能真空平行浓缩仪、多样品均质系统、手持式匀浆仪、全自动智能固相萃取仪、索氏提取仪、紫外可见分光光度计、二极管阵列检测器、二极管阵列检测器组件、UPLC（超高压液相），合计金额为153.48万元。该项目绩效考核目标：按照合同约定的时间、质量等条件交付设备，并完成设备使用的相关技术培训且达到熟练使用的程度。
2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
交货期：自合同签订之日起120天 
交货地点：海淀区永丰路5号院3号楼4层 
2. 付款条件（进度和方式）
合同签订生效后，中标人按期、按质、按约定交付标的物且安装调试完毕，采购人结合本合同附件 1 《2026年食药安全监控中心专用设备购置项目绩效考核指标及资金支付明细表》完成整体绩效考核后，根据考核结果支付款项。
3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）
自仪器验收合格之日起，卖方向买方提供1年保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负责。
3、 技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
（一）持粘性测试仪
1.基本要求
1.1 药典持粘性测试仪主要用于测定药品、辅料和包装材料，如贴膏剂、药用胶布、标签等的粘性保持能力。粘性对于药品的稳定性和有效期至关重要，药典持粘性测试仪是判定该项指标是否合格的关键仪器。
1.2 适用标准：《中国药典》（2025版中国药典）

（二） 索氏提取仪
1. 基本要求
1.1 索氏提取仪是基于索氏抽提原理的实验室分析设备，通过有机溶剂（无水乙醚、石油醚等）回流萃取，以重量法测定样品中粗脂肪含量，适用于食品、粮油、饲料、油料、肉制品、食用菌、土壤、污泥、聚合物、石化产品等基质中游离态脂肪及可溶性有机物的定量测定。
1.2 适用标准：检测方法与产品标准GB 5009.6‑2025《食品安全国家标准 食品中脂肪的测定》 ISO 6492:1999

（三）手持式匀浆仪
1.基本要求
1.1 满足实验室微量样品（0.5–100ml）的高效均质与分散需求。· 处理能力：适配珍贵小量样品，可处理最高5000mPas粘度的液体：分散效果：转速达8000–30000rpm，确保物料混合均匀、粒径细化；操作便捷：机身轻巧，支持手持和无级调速，操作灵活； 换洗高效：免工具快换刀头，拆卸清洗方便，提升实验效率。
1.2 适用标准：EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019
EN 61010-2-051:2015	 EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013	
EN 61326-1:2013	 EN ISO 12100:2010

（四）紫外可见分光光度计
1.1.基础要求 确保测量数据的稳定与可靠，实现高精度和高可靠性测量，是药物分析简单方便高效。
1.2 适用标准：ISO9001.ISO14001

（五）多样品均质系统
1.基础要求
1.1 利用机械剪切的方式将待处理样品充分打碎并与提取溶剂充分均一化，从而将检测目标物质从样品中提取出来，以供分析测试使用。广泛用于动物组织、生物样品、食品、药品、化妆品，如：肉、鱼、蔬菜、饼干、水果、烟草等的均质处理，特别适用于农兽残检测样品的提取，速度快、节约人力等。
1.2 适用标准：农药残留检测如NY/T 761-2008、GB 23200.113-2018、GB 23200.57-2016等、兽药残留如GB/T 20756-2006等。

（六）二极管阵列检测器
1.基础要求
1.1 补齐现有液相系统的定性检测短板，解决传统单波长紫外检测器无法完成的光谱验证类法定检测项目，完全匹配国家药监局发布的相关筛查标准、助眠类保健品非法添加20种化学物质检测等专项检验标准，为辖区药品、中药饮片、药食同源产品的专项整治工作提供合规检测支撑。
1.2 适用标准：电气及控制部分应符合GB标准；机械设备应符合相关国家标准；符合中国安全环保标准；符合国家计量标准或ISO标准；安全：依照CE标准；噪音：依照CE标准；环保：《蒙特利尔议定书》；所有的电气设备和电缆根据GB、IEC/CENELEC、VDE标准。

（七）多样品智能真空平行浓缩仪
1.基础要求
1.1 可用食品、环境土壤、环境水、司法检材等各种样品残留测定的前处理， 实现多样品在真空负压的状态下进行快速且平行的溶剂浓缩，挥发的有机试剂可进行回收。
1.2 适用标准：NY/T 761-2008、GB 23200.113-2018 、GB/T 23376-2009、GB/T 5009.19-2008

（八）二极管阵列检测器
1.基础要求
1.1  色谱峰纯度检查与杂质鉴定：可通过比较色谱峰在不同位置（如峰前、峰顶、峰尾）的紫外光谱一致性，来判断色谱峰是否纯净；实现杂质峰的识别，并能通过与光谱库比对，对未知杂质进行初步的结构鉴定。活性成分与降解产物的精准定量：多组分同步定量，能够在单次运行中准确定量多种化合物。非法添加物高通量筛查：可用于解热镇痛类等多种化学药物非法添加物的快速筛查。
 1.2 适用标准：《中华人民共和国药典》（2025年版）四部：通则0512 高效液相色谱法；通则9101 分析方法验证指导原则；通则9097 分析数据的解释与处理指导原则以及GB/T 26792-2019。

（九）全自动智能固相萃取仪
1.基础要求
1.1 用于食品、药品、饮料、血液、尿液、土壤、水样等样品提取液中痕量有机物的萃取和净化，尤其适合于小体积液体样品中痕量有机物的分析，是气相、液相色谱或质谱仪器的样品前处理制备系统，能够很好的嵌入整个前处理流程，提高前处理的效率。
1.2  适用标准：农药残留检测如NY/T 761-2008、GB/T 23204-2008等，兽药残留检测如GB 31658.17-2021、GB 31658.4-2021等，真菌毒素检测如GB 5009.22-2016。

（十）UPLC超高压液相仪
1.基础要求
1.1 满足辖区内药品、中药饮片、药用辅料及相关产品的法定检验需求，适配中国药典规定的各类检测方法，实现复杂样品中目标化合物的高效分离、精准定性与定量分析。完成药品有效成分的含量测定、有关物质与痕量杂质的筛查检测、不同剂型药物的真伪鉴别，同时具备对中药复杂多组分、化药降解产物、保健品中非法添加违禁成分的分离分析能力，大幅提升日常检验的通量与检测灵敏度，降低有机溶剂消耗，适配辖区内基层药监快检筛查、常规抽检、不合格样品复核的全流程工作要求，保障辖区上市药品质量安全可控。
1.2  适用标准：电气及控制部分应符合GB标准；机械设备应符合相关国家标准；符合中国安全环保标准；符合国家计量标准或ISO标准；安全：依照CE标准；噪音：依照CE标准；环保：《蒙特利尔议定书》；所有的电气设备和电缆根据GB、IEC/CENELEC、VDE标准。

2. 服务内容及要求/货物技术要求
2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求
2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
2.3为落实政府采购政策需满足的要求
2.4采购标的的其他技术、服务等要求
2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

3. 验收标准
（1）采购人同意于中标人安装调试且试用完成后  30  个工作日内完成安装调试验收手续；验收时，由采购人按本合同规定及所购买设备功能进行查验，其所需仪器、机具等概由中标人负责提供。验收内容有：设备安装调试、数据验收和现场培训以及30天试用，经安装调试、数据验收、现场培训及试用后均验收合格的，双方负责人签署《安装调试验收报告》。生产厂商授权的技术人员到现场免费进行安装调试该设备，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训采购人操作技术人员。
（2）中标人交货时，应附设备之详细资料，并应包括详细操作及保养维修资料或手册。
[bookmark: OLE_LINK12]（3）验收前，中标人应负责完成采购人人员有关设备之操作与基本维修及定期保养之免费培训。中标人保证采购人操作人员在设备验收后能独立熟练的操作和维护保养仪器设备。
（4）中标人应保证及时派遣合格的技术人员对合同设备进行安装调试、配合验收，并提供必要、准确和充分的技术支持和技术培训。
（5）中标人应当派遣合格的技术人员将货物安装于采购人各指定的地点或场所。中标人工作人员在交付、安装、调试过程中发生的安全事故导致包括采购人、中标人或第三方在内的任何人身伤害和/或财产损害，均由中标人独立处理并承担赔偿责任，采购人不承担任何法律责任。
（6）如果任何被检验或测试的设备不能满足合同约定的要求或经采购人验收不合格的，采购人可以拒绝接受该货物，中标人应在收到采购人通知后30天内免费更换合格设备，或者免费进行必要的修改以满足合同约定的要求，采购人有权决定更换货物或者进行修改，中标人按照采购人指示进行，由此发生的全部费用均由中标人承担。若因此给采购人造成损失的，由中标人承担责任。
（7）经双方清点、查验后，如果设备及其安装、调试、检测、运行和培训均合格，中标人应当在7个工作日内向采购人发出书面《安装调试验收报告》，部分货物或者其安装调试等不符合质量或技术标准或本合同约定的，采购人应及时向中标人提出异议，中标人应立即按照采购人要求采取补救措施，中标人《安装调试验收报告》的出具和设备试用期的起算均应做相应顺延。
4、 设备参数要求
(一)持粘性测试仪
1.提供时间法、位移法等多种试验模
2.试验板和测试砝码严格按标准设计
3.具备自动计时、电感式超大面积传感器快速锁定等功能
#4.可以自动统计最大值、最小值、平均值、对数还原值
#5.可以实时显示环境温湿度曲线，并自动记录，便于同条件下数据比对
6.提供℃、℉等多种试验环境单位，可自由切换
7. 具备试验温、湿度监控功能
#8. 显示屏为触摸屏，操作界面具有一键式操作功能，可远程升级与维护，中英双语操作界面
9.具有数据自动存储、掉电自动记忆功能，防止数据丢失，内置数据存储≥1200条，多级用户权限管理，密码登录
#10.符合中国GMP对数据可追溯性的要求，满足医药行业需要
11.计时范围：0～9999小时59分59秒
12.试验工位：8个

配置：
1. 主机                                   1台
2. 试验板C（药典）                        8块
3. 砝码（200g）                            8个
4. 标准压辊                                1个


(二)索氏提取仪
1. 具备≥三档位操作功能
2. ≥2英寸彩色液晶显示；同时显示设定温度与实际温度；保温时间倒计时显示，到
时报警；
#3. 具备6阶段自动升温功能：可设置连续6个阶段的温度和保温时间，仪器将自动按顺序完成；
4.深井式加热模块：采用全封闭井式电加热，样品受热均匀，温度在室温～200℃任意调节，控温稳定；
5.采用传感器，确保设定的温度保持不变，使用溶剂不会达到燃点，提高系
统的可靠性和灵敏度；
6.无旋塞冷凝管设计；
#7.限温保护：可设置温度上限，当实际温度超过上限时，仪器自动报警并停止加热；
8.烘干功能：可将样品直接在仪器上完成烘干过程；

10.机身关键部位采用电解镜面不锈钢，防腐耐用；
11.样品量：0.5g~15g(具体取决于样品类型)
11.控温范围：室温～200℃(任意调节)
12.检测范围：0.1-100%
#13.溶剂回收方式：自动回收并储存，溶剂回收率：≥85%
14.重现性：相对标准偏差±1% (5-100%脂肪)
15.加热方式：井式电加热
16.密封方式：聚四氟乙烯密封

18.每批处理量：6个样品
19.程序控温：可设置6阶段，程序自动运行
20.控温精度：±0.2℃
21.功率：500W
22.电源：220(V)±10%,50~60HZ

配置：
1. 主机                                  1台
2. 电源                                  1套
3. 循环冷凝水机                          1套
 
(三)手持式匀浆仪
1.具备快（式）插接口，分散刀具可互换
3.可直插电源(不需电源适配器) 
#4.不锈钢分散刀具的可方便快捷清洗，拆卸不需任何工具
5.一次性分散刀具尺寸： ≥2种
#7.静音运行电机输入功率	≥125 W
8.电机输出功率	≤75 W
12.转速控制	无级
13.转速显示	刻度
14.噪音(无分散头)	≤65 dB(A)
15.延长臂直径	8 mm±1mm
16.延长臂长度	100 mm±1mm
17.工序类型	分批处理
18.工作时间 开	10 min
19.工作时间 关	5 min
21.允许环境温度	5 - 40 °C
22.允许相对湿度	80 %±10%
24.电压	220 V±10%
25.频率	50/60 Hz
27.分散刀头：容量(H2O)	0.001 - 0.1 l ；定子直径	10 mm±1mm；转子直径8 mm±1mm；定转子间距 0.25 mm±0.01mm；允许最大速度 30000 rpm；最大粘度	5000 mPas；最大圆周速度 12 m/s±0.2 m/s；物料接触部分材料PTFE, AISI 316L；适合溶剂和腐蚀性物质,悬浮液粒度：5-25um；乳浊液粒度：1-10um

配置：
1. 分散机主机                          1台
2. 分散头                              1套
3. 支架                                1套
4. 夹头                                1套

(四)紫外可见分光光度计配置：
1.#带宽：6档可变(5nm，2nm，1nm，0.5nm，0.2nm，0.1nm )
2.波长范围：190nm～900nm 
3.波长准确度：0.3nm
4.波长重复性：≤0.15nm
5.透射准确度：0.3%	
6.透射重复性：≤0.15%
#7.杂散光：220nm ≤0.01%；360nm≤0.05% 
#8.基线平直度：±0.001
9.基线暗噪声：±0.2%
10.漂移：≤0.2%/h
11.具有分析软件，操作流程规范
#12.光源：插座型长寿命溴钨灯及氘灯（更换灯后无需调整）
13.检测器：光电倍增管
1. 主机                                1台
2. 电源                                1套
3. 配标准样品池架                      1套
4. 计算机                              1套
5. 打印机                              1套

(五)多样品均质系统
*1. 通道数：≥6通道，可同时快速均质6个样品,非轮盘式依次处理。
2.刀头材质：316不锈钢，保证最佳的均质效果。
#3.主机系统自动啮合/卸下刀头，全自动完成上刀和下刀操作，无需任何工具辅助刀头更换操作。
4. 样品管架：5mL ~ 180mL样品管或离心管，拆装无需工具。
5. 具有透明消音罩，便于观察样品处理进程，有效降低噪声，防止样品外溅。
6. 均质过程中，试管架可以自动上下振荡≥60次/分钟，提高均质效果。
7转速：1800 - 25,000rpm
8.刀头：8mm、10mm和18mm 316不锈钢刀头。
#9. 控制终端：≥5英寸触摸控制彩屏，一体化设计，具备手动和程序双模式控制，可实时显示均质转速、均质时间等。
#10. 程序模式：可以储存≥12个完整的均质程序（包括转速、时间、振荡开关等信息），均质方法随时储存和调用。

配置:
1  全自动均质仪主机                                    1套
2  5英寸触摸控制彩屏及控制软件                           1套
3  18mm不锈钢锯齿均质头                               12支
4  100mL 6位均质管支架                                1套
5  100mL试管                                          100只
6  操作手册                                             1套
7  专用工具包                                           1套
8  电源线                                               1根

(六)二极管阵列检测器
1.波长范围：190～800 nm；
2.波长准确度：≤±1 nm，波长重复性：≤±0.1nm；
3.带宽：≤5 nm；
4采样频率：≥80 Hz；
5基线噪音：≤10.0×10-6AU；
6基线漂移:≤1.0×10-3 AU/hr；
7线性范围：≥2.5AU；
8吸收范围：0.0001～4.0000AU；
9光源：氘灯，寿命≥2000小时；
10流通池：梯形狭缝池；
11最小检测浓度：≤4×10-10 g/mL（奈-甲醇溶液）

配置：
1. 检测器主机                         1台
2. 流通池                             1套

需求：为现有沃特世高效液相色谱仪（型号2695）增加检测器，检测器不可单独使用，必须与现有的液相匹配。

(七)多样品智能真空平行浓缩仪
#1.样品通量：≥20位200mL样品同时浓缩，带1mL定容尾管。
2.定量浓缩杯容量：50mL~250mL等规格可选，具备定量浓缩尾管，浓缩后可直接进行定容操作。
3.真空盖板为一体式上翻盖设计，支持加热，加热温度范围：室温-70℃，防溶剂蒸汽冷凝。
#4.真空密封方式：整体密封和单通道独立密封，整体密封时可快速合上，无须频繁拆卸螺母，；单通道密封具备独立液路，可进行独立控制，无需整体泄压即可及时取出单个样品。
5.具备≥20位独立可加热真空管路，管路之间互不干扰，管路易拆卸清洗维护。
6.水平振荡平台：铝块搭配水浴加热，控温范围：室温～100℃，转速范围≥0～300 rpm，水平振荡梯度≥8段时间梯度。
*7.尾管冷却保护模块，尾管低温保护，有效避免目标物分解损失，且可自动浓缩至固定体积0.5ml或1ml。
#8.可视性：水浴四面透明具有多色照明功能，自动根据不同的浓缩状态显示不同颜色的灯光。
9.自动给排水：水浴具备自动加水和自动排水，具备加水终点自动识别和低液位报警功能。
10.真空控制：真空泵速≥34L/min，极限真空度≤8 mbar，设置精度≤1 mbar，梯度控制≥20段真空梯度。
11.溶剂冷凝回收功能：双回流冷凝装置，回收溶液可排入外部常压废液桶中。
12.配有试管冷凝回流模块，可使部分溶剂在试管顶部冷凝回流并冲刷试管壁，有效提高样品回收率。
#13.配有SPE固相萃取盖模块，扩展固相萃取功能，洗脱液和废液定向收集，洗脱液可无缝衔接至真空盖板下方浓缩杯进行定量浓缩。
14.安全模块：内置放气阀和压力传感器，断电时可以自动放气，防止系统过压。
#15.控制模块：≥10英寸触摸屏控制，实时显示水浴温度、真空度、振荡频率等各项浓缩参数与动态曲线变化图。
16.具备手动和自动双运行模式，可编辑和保存≥30种浓缩方法，可以随时查询和导出使用日志及浓缩方法参数等。
#17.溶剂数据库：具备≥20种溶剂温度和真空度数据库，提供终身数据库免费更新。
配置:
1.20位浓缩仪主机（包括水浴模块，铝块加热模块、震荡模块，内置样品架，集成控制系统等） 1套
2.≥10寸高清彩屏控制终端，预装人机交互控制终端      1套
3.20位独立密封盖板及其密封组件                      1套
4.20位尾管冷却保护模块                              1套
5.溶剂冷凝回收及废液排放模块                         1套
6.冷却循环系统及其连接组件                           1套
7.防腐蚀隔膜真空泵及其连接组件                       1套
8.20位冷凝回流模块                                   1套
9.200mL浓缩杯密封器                                 20个
10.200mL尾管浓缩杯                                  40个
11.200ml尾管浓缩杯外置架                             2套

(八)二极管阵列检测器
1.光源：氘灯
#2.波长范围：190～950nm
3.二极管个数：1024
4.二极管宽度：0.5nm
5.狭缝宽度： 1、2、4、8、16 nm 可编程狭缝
6.波长准确度：1nm
7.基线噪音：0.3X10-5AU at 230nm/4nm
8.基线漂移：0.5X10-3mAU/h at 230nm
9.线性范围：≥2AU 
10. 带宽：2～400nm，可设定步长1nm
11.最快采样速率：120Hz

配置： 
1. 检测器主机                              1台
2. 标准流通池                              1套

需求：为现有安捷伦高效液相色谱仪（型号1260 I）增加检测器，检测器不可单独使用，必须与现有的液相匹配。

(九)全自动智能固相萃取仪
#1.萃取通道：≥2通道，主机能自动完成固相萃取全过程（柱活化、上样、柱淋洗、柱干燥、柱洗脱等），实现批量样品的处理。
#2.连续处理样品能力：可连续自动化处理≥16个样品，自主更换样品及SPE柱，达到自动化要求。
3.样品架，收集架，SPE柱架都可以独立自动移动，具备自动定位的功能。
4.处理样品体积范围：2-80mL，可选配大体积上样组件，可连续自动处理大体积样品≥8个。
5.正压柱萃取技术，采用正面可视的高精度注射泵，保证液体流速的高度重复性及精度，便于实验员观察。上样速率：0.1-120mL/min。
6.适用于1，3，6，12ml SPE柱连续自动处理，具有串柱功能。
#7.通过≥12通阀可选择≥8种溶剂，不仅可避免样品和溶剂的交叉污染，又可减少机械臂的频繁动作，提高样品处理速度。
#8.采用柱插杆技术，柱插杆紧贴SPE柱填料上方，设定的液体流速即为液体流过SPE柱的流速，确保回收率平行性。萃取柱密封位置可设定，萃取柱由O 形环密封圈于内壁密封，可由软件自动识别萃取柱的密封圈的内壁密封高度。
#9.具备智能液面追随功能：上样针跟随吸液时不断下降的液面而下降，保证上样针与液面的最小合理接触，可有效减少液体在针外壁的附着。
10.样品管规格：10ml-80ml玻璃管可选；收集管可定制其他规格；
11.具有氮气自动吹扫，在线干燥SPE柱功能。
12.具备管路自动清洗功能：可编程设置清洗参数，包括清洗溶剂选择、清洗溶剂体积等，最大限度的防止交叉污染。
13.进样针喷涂特氟龙涂层防腐处理，可有效防止有机溶剂的腐蚀，同时可减少液体在针外壁的附着。
14.四种废液接口，其中包含废水、废有机溶剂通道，分类收集。
整机可放入通风橱内，溶剂瓶架集合在主机上方。
15.溶剂管路及配件具有全氟化合物的聚醚醚酮(PEEK)材质.
16 .控制模块采用内置≥10英寸高清彩色触屏控制，实时显示工作状态。
17.支持样品批处理编辑，可编辑和保存≥30种固相萃取方法及序列，软件同时具备智能诊断功能。
18.方法设置界面具备先进的浸泡和气推功能，可有效提高样品回收率，排空管路中上步骤残留的溶剂，避免溶剂混合引入的实验误差。
19.全方位日志，实时监控，仪器报警智能预判，保证全程可追溯。
20.具备可远程监控功能，运行状态实时显示在远程控制程序上，可轻松实现远程推送和接收设备的通知信息。

配置：
1全自动固相萃取仪主机（预装控制系统）       1台
2高精度注射泵                               2套
3 12通阀模组                                2套
4不锈钢进样针                               2套
5 6ml萃取套件（含萃取柱盘架及柱塞杆）       1套
6废液模块                                   1组
7进样针内外壁清洗工作站                     1套
8溶剂瓶套件                                 8套
9 16位15ml样品和收集套件                   1套
10 500mg/ 6mL C18固相萃取柱（30个/包）	     1包	
11 15mL离心管（100支/盒）    		         2盒

(十)UPLC超高压液相仪（为核心产品）
1.运行环境
1.1电源：AC 220V±10%，50/Hz±2%
1.2温度：15～28℃
1.3相对湿度：5～80% ，无冷凝
2.技术参数
2.1四元梯度输液泵
2.1.1色谱泵：配备一体式独立柱塞；数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需阻尼器； 
2.1.2溶剂数：≥4；PH范围：1~12.5；
2.1.3流速范围：0.010～2.000mL/min，调节步长≦0.001 mL/min；
2.1.4流速精度：RSD ≤0.075%；
2.1.5梯度延迟体积：≤350 L，不随反压变化；
*2.1.6最大操作压力：≥15000 psi；
2.1.7混合范围：0.0～100.0%，调节步长≦0.1%；
2.1.8梯度准确度：不超过±0.5%，不随反压变化；
2.1.9梯度精度：不超过±0.15%，不随反压变化；
2.1.10压缩补偿：自动，连续；
#2.1.11具备预编梯度曲线：≥10条，至少包括线性、步进、凸线和凹线的梯度模式，提供软件截图。
#2.1.12内置自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化，增量为0.1 ；
#2.1.13内置缓冲盐配置体系数量：≥8 ，梯度种类：≥3种（包括但不限于流动相组成变化，流速变化，pH值变化等）；提供软件截图。
2.2自动进样器
2.2.1样品瓶数：≥90位（2mL色谱瓶）；
2.2.2进样次数：每个样品1～99次进样；
2.2.3进样精度：RSD≤0.25%；
2.2.4样品污染度：不超过0.002%；
2.2.5进样准确度：不超过±0.2 L；
2.2.6进样范围：0.1～10L，可扩展至≥1000 L；
2.2.7进样线性度：≥0.999；
2.2.8进样针清洗：针内外每次进样后通过专用流路自动清洗（无须手动操作）；
2.2.9样品控制温度：4～40℃。
2.3柱温箱
2.3.1控温范围：20～85℃，调节步长≤0.1℃；
2.3.2控温精度：≤0.1℃；
#2.3.3色谱柱追踪：色谱柱信息管理功能追踪并存档色谱柱的使用历史。信息类型为18项（内容包括色谱柱测试报告及填料特性、50个样品组、使用过程中最小最大柱压力、温度、操作者、进样次数等信息），提供厂商出具的证明文件。
2.4二极管阵列检测器
#2.4.1波长范围：190～800 nm；
2.4.2波长准确度：不超过±1 nm，波长重复性：不超过±0.1nm；
2.4.3带宽：≤1.2 nm；
2.4.4采样频率：≥80 Hz；
2.4.5基线噪音：≤3.0×10-6AU；
2.4.6基线漂移:≤1.0×10-3 AU/hr；
2.4.7线性范围：≥2.5AU；
2.4.8吸收范围：0.0001～4.0000AU；
2.4.9光源：氘灯，寿命≥2000小时；
2.4.10流通池：梯形狭缝池；
2.4.11最小检测浓度：≤4×10-10 g/mL（奈-甲醇溶液）
2.7色谱软件
2.7.1全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。
#2.7.2内置或外配正版ORACLE数据库。
2.7.3所有信息均存放于数据库中，未经授权的用户无法访问信息。
2.7.4数据库中任何数据均不会被覆盖操作，如方法修改后任何情况下都不会被覆盖。
2.7.5登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰。 
2.7.6具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求，具有电子记录，电子签名之功能。具有分配用户使用权限之功能。 
2.7.7≥16种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用。 
2.7.8报告格式的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。 
2.7.9原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。 
2.7.10带有系统适用性软件，可以计算美国药典（USP）、欧洲药典（EP）和日本药典（JP）的柱效、拖尾因子、分离度等色谱适用性参数。
2.7.11用溶剂角及噪音角计算色谱峰一致性，对色谱峰进行纯度分析以判断是否有共流出物（PDA检测器）。 
2.7.12用户可自定义样品信息和编辑计算公式实现特殊的计算：样品信息类型 ≥6；数据类型≥6。
3.配置：
1.四元梯度泵1台
2.自动进样器1台
3.柱温箱1台
4.二极管阵列检测器1台
5.数据处理器不低于八核，32G内存，1T硬盘，不小于22寸液晶数据输出装置，DVD-RW1台
6.软件：包括仪器控制、数据处理等软件；定量分析软件；整体控制液相色谱及检测器的软件及软件接口
7.正版数据库 1套
9 数据输出装置 1台
4.技术资料
4.1提供仪器设备的中文安装、操作手册。 
4.2提供仪器设备的中文维修保养手册。 
5.技术服务
5.1安装、校准与试运行：应对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。
5.2负责为采购人培训使用仪器的工作人员。其培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。
5.3仪器设备的保修期为一年。在保修期内，投标人在接到采购人要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达采购人现场进行维修服务。
5.4所投产品应为最大限度满足采购需求且已在市场应用的成熟产品，不得针对采购需求进行不合理的或未经国家有关部门批准的特别加装、改装、改造等，投标人应提供所投产品的彩页等技术材料。

