三、技术要求
（一）基本要求
 1.采购标的需实现的功能或者目标 
本次采购是“北京市丰盛中医骨伤专科医院购置医疗设备”，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
 2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★2.1 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的 《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证加盖单位公章。
 ★2.2 如投标人为代理商，所投投标产品为国产医疗器械的，应按原国家食 品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，还应提供制造厂商有效的医疗器械生产资格证明文件复印件加盖单位公章。 
★2.3 如供应商为代理商，还应提供制造厂商有效的辐射安全许可证复印件加盖单位公章。
 2.4 投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如 国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造 商必须符合相应规定或要求。
（二）具体要求
标的名称：数字化医用X射线摄影系统

1.基本要求：全数字双平板智能悬吊 X 线摄影系统（DR）。配置高通量全数字平板，具备全自动五轴联动悬吊系统，支持门诊、急诊及住院部的高流量检查。系统需具备协议驱动的自动定位功能，在站立位和卧位及自定义位置之间可实现基于检查协议的一键电动自动切换与跟踪。

2.技术规格及系统概述：

2.1主要组成：电动悬吊球管＋电动数字平板胸片架+电动升降数字摄影床；

2.2X线高频高压发生器

2.2.1高压发生器功率: ≥80KW

2.2.2管电压可调范围40－150KV

▲2.2.3最大管电流≥1000mA

2.2.4支持自动曝光控制（AEC）

2.2.5高压发生器最大逆变频率≥250kHz

2.2.6最大电流时间积≥1000mAs

2.2.7最大曝光时间≥10s

2.3X线球管

2.3.1球管支架安装方式：悬吊式

2.3.2球管小焦点尺寸≤0.6mm

2.3.3球管大焦点尺寸≤1.2mm

2.3.4球管焦点最大功率≥70KW

2.3.5X射线管组件≥1200kHU

2.3.6阳极靶角12°

2.3.7旋转阳极转速≥9700/min

2.3.8阳极热容量： ≥300KHU

2.4数字平板探测器

2.4.1探测器结构：碘化铯/非晶硅整板结构，非拼接平板

2.4.2两块均为17*17数字无线平板探测器，可移动应用与互换使用

▲2.4.3平板探测器的量子捕获效率（DQE）≥70% @0 LP/mm

▲2.4.4平板探测器的采集像素矩阵≥3070×3070

▲2.4.5平板探测器的像素尺寸≤100μm

▲2.4.6平板探测器空间分辨率 ≥4.0 lp/mm

2.4.7平板探测器的图像输出灰阶度≥16bit

2.4.8平板探测器最大承重≥130kg

2.4.9平板探测器重量≤4kg

2.4.10平板探测器电池支持在仓充电与移动充电两种方式.

2.5悬吊球管机架球系统

2.5.1球管触摸屏尺寸≥9.5英寸，满足近台操作交互需求

2.5.2触摸屏可根据球管旋转重力感应自动调整显示方式

2.5.3球管触摸屏具有病人列表显示和确认功能

2.5.4球管触摸屏可实时显示SID、球管的角度

2.5.5球管触摸屏可调节kV、mAs、ms等曝光参数

2.5.6球管触摸屏可以选择待检查患者的曝光部位

2.5.7球管触摸屏可以选择患者体型

2.5.8球管触摸屏具备曝光图像显示功能

2.5.9具备自动定位技术，可一键移动悬吊机架至预定义位置

2.5.10支持一键摆位功能

2.5.11悬吊球管垂直升降范围≥145cm

2.5.12球管绕水平轴旋转角度≥±150°

2.5.13球管绕垂直轴旋转角度≥±90°

2.5.14悬吊机架纵向移动范围≥190cm

2.5.15悬吊机架横向移动范围≥190cm

2.6立式摄影架

2.6.1电动驱动摄影架

2.6.2摄影架升降范围≥150cm

2.6.3摄影架中心最小离地距离≤32cm

2.6.4摄影架升降可通过无线遥控器实现隔室控制

2.6.5摄影架支持AEC自动曝光控制

2.6.6摄影架物理滤线栅比10:1，栅密度≥40线/厘米

2.7摄影床系统

2.7.1电动驱动浮动摄影床，固定安装

2.7.2检查床床面规格≥75cmx220cm

2.7.3床面最大承重≥250kg

2.7.4检查床面纵向移动范围≥80cm

2.7.5床面距离探测器距≤68mm

2.7.6摄影床滤线栅8:1;栅密度: 40 lp/cm

2.7.7摄影床踏板双击解锁安全设计，避免误操作

2.7.8具备急停与锁止开关

2.7.9具备电离室自动曝光控制

2.7.10摄影床垂直自动跟踪球管并保持预定义SID

2.8辅助摆位系统

▲2.8.1具备实时3D深度感知摄像头可视化辅助摆位。

2.8.2可以实时显示患者影像在工作站屏幕

2.8.3实时视频界面可显示平板探测器位置

2.8.4视频界面可实时显示AEC位置

2.8.5具备可视化准直辅助，可隔室进行限束器调整

2.8.6可以智能识别背景颜色并自动调整虚拟光野进行反差色显示

2.8.7可视化隔室远程AEC电离室选择与激活

2.8.8具备患者预拍摄部位的视觉引导系统，与APR联动绑定，并可通过检查室内≥50英寸显示器显示

2.8.9设备具备自动精准识别不同身高患者胸片摄影位置功能

2.8.10具备单焦点和多焦点全景智能立、卧拼接功能，自动摄影，自动拼接，非手动拼接.

2.9采集与图像处理系统

2.9.1曝光至图像预览时间：≤5秒；曝光至最终图像显示时间：≤8秒

▲2.9.2CPU核心数量：≥6核；CPU单个核心主频：≥3.2 GHz

2.9.3具备图像处理专用显卡

▲2.9.4内存容量：≥16GB，硬盘存储：≥1 TB

2.9.5显示器尺寸≥23.8英寸

2.9.6图像存储数量：≥17000 幅图像

2.9.7具有边缘增强功能

2.9.8智能降噪技术

2.9.9具有动态范围调节功能

2.9.10多频滤过图像处理技术

2.9.11图像风格设置

2.9.12支持设备远程监测与健康状态预警

2.9.13具备尘肺病筛查功能

2.9.14具备全自动全景拼接技术

2.9.14.1立位全景拼接成像范围≥140cm

2.9.14.2卧位全景拼接成像范围≥90cm

2.9.14.3全景拼接采集时间≤13s

2.9.14.4支持全景拼接数量自动计算

2.9.14.5支持拼接专用组织均衡算法，提升拼接区域亮度一致性

2.9.14.6全景拼接支持拼接子图曝光剂量独立控制

2.9.14.7具备智能体厚设置与自动测量矫正，减少拼接畸变

2.9.14.8配备立位专用拼接支架

2.9.14.9需同时具备虚拟滤线栅功能，实现散射线抑制

2.10胸片智能质控软件包

2.10.1具备胸片AI质控功能，胸片摄影完成后，系统自动对图像进行质控，实时质控可以帮助避免不合格片，持续提升拍片质量。质控项≥4项。

▲2.10.2可对整体拍片质量进行系统分析质控问题，提供回顾式质控管理工具，自动输出质控报告，便于科室管理人员更全面了解拍片质量（提供厂家出具盖章版证明文件）

（三）其他要求
投标人对标记为“▲”的技术指标必须在投标文件中提供技术支持资料。如“（二）具体要求”中详细列明技术支持资料具体内容的，则按“（二）具体要求”中要求提供，若未列明的，可提供以下任意一种技术支持资料：第三方出具的检测报告或产品白皮书。所提供技术支持资料与所响应内容不一致的，视为本项技术指标负偏离。

